西安市第三医院

骨科医疗设备一批采购项目

一、膝关节镜动力手柄及手术器械（包含专用消毒盒）

设备名称：膝关节镜动力手柄及手术器械（包含专用消毒盒）

设备数量：1套

设备总预算：27万元

是否为进口品牌：是

质保时间：3年

参数条款：

（一）关节镜及套管

1、视场角分辨力≤1.8C/(°)，有效景深范围3-100mm，显色指数RA≥90

2、直径4mm，视向角30°，视场角≥105°，工作长度≥140mm

3、可高温高压消毒，有明确auto-clavable标示

4、内镜自带多种光纤转接头，种类≥3种

（二）高速刨削手机及刨削刀头

1、带有射频识别技术，自动识别各种型号刨刀及磨头，并自动激活相匹配的转速设定值及运转模式

★2、单向转，最高转速≥12,000rpm，多档可调；往复转，最高转速≥3000cpm，多档可调

3、按键式刀头释放，刀头拆装简单，无需工具

4、具备带角度可360°旋转的吸引接头，避免吸引管路缠绕现象

★5、具备自动扭力反馈系统

6、3种旋转转速控制模式：无级变速功能、非无级变速功能、单触控制

7、可高温高压消毒

8、操作轻便，刨削手机（不含线缆）重量≤280g

9、吸引控制调节功能，具备刨削刀头摇窗功能，可精确控制刀头的开口位置

10、可选刀头种类≥70种

11、刀头具备直型刀头，带角度刀头，超细刀头，加长刀头等种类，满足膝关节，肩关节，小关节，髋关节不同手术需要

（三）手术器械

1、选择压合式设计。

2、按照人体工程学设计，由特殊精钢加工而成，表面镀铬保护器械，。

（四）配置要求

| 编号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30°4.0mm 高清关节镜 | 1 |
| 2 | 5.8毫米快速锁定套管,带旋转活塞2个 | 1 |
| 3 | 与5.8毫米快速锁定套管配套的闭孔器 | 1 |
| 4 | 3.0mm 探针 | 1 |
| 5 | 3.4mm大口直咬钳 | 1 |
| 6 | 3.4MM 45°左弯头篮钳 | 1 |
| 7 | 3.4MM 45°右弯头篮钳 | 1 |
| 8 | 3.4MM 90°右弯头篮钳 | 1 |
| 9 | 3.4MM 90°左弯头篮钳 | 1 |
| 10 | 3.4mm 带锁扣软组织抓钳 | 1 |
| 11 | 3.4MM 后咬钳 | 1 |
| 12 | 3.4MM 上仰15°咬钳 | 1 |
| 13 | FORMULA高速刨削器手柄 | 1 |

二、腕关节镜动力系统

设备名称：腕关节镜动力系统

设备数量：1套

设备总预算：28万元

是否为进口品牌：是

质保时间：三年

参数条款：

1.动力系统壹台

1.1、智能型动力刨削主机一台，双动力输出，内置独立的两套动力系统，可单独运行和同时运行，动力输出无主次之分。

★1.2、一机多用，可兼容8种以上型号手柄，包括大骨动力和高速磨钻、摆锯、矢状锯、往复锯等，适用于各类骨科手术，最高支持80000rpm。

1.3、彩色触摸双显示屏≥3英寸，可显示所连接的手柄类型、转速、模式、方向等可自定义往复工作模式频率 1-10 次。

1.4、彩色触摸显示屏可设定：提示音、屏幕亮度、参数记忆、窗口大小、往复转比例、手柄按键开关、脚踏开关、语言等功能；

1.5、双手柄模式，支持2个手柄同时独立工作，并保证100%动力(速度及扭矩)

1.6、带有吸引接口，并配有多段式吸引流量的控制开关

1.7、往复转频率具有≥9级的调节，可任意设定（提供证明材料）；

1.8、具有窗锁功能，可在面板设定刀头的窗开和窗锁，可任意调整刀头窗开大小

1.9、具有医生自我编程功能，医生可根据自己手术习惯设定转速等参数

2.刨削手柄壹把

2.1、手柄采用双键式的人体工学设计，可采用直握、笔式握和拳式握；

★2.2、可高温高压消毒刨削手柄，带有吸引接口，单向转速：500-11,000rpm；

2.3、正反转速度：500-2,500rpm

2.4、刨削手柄噪声≤56dB

★2.5、一把手柄可接髋关节、肩关节、膝关节、小骨关节、手外科等术式的刨削刀头和磨头,可接刀头直径为2.9mm、3.5 mm、3.7 mm、4.2 mm、4.8 mm、5.5 mm等

2.6、配备刨削刀头折弯器，可对可折弯刨削刀头进行0-30°的折弯，更好的开展复杂的解剖区域手术

2.7、刀头采用ECG（电解磨削）的制造技术，具有更好的表面光洁度。小关节刨削刀头≥8cm，肩/膝刀头≥13cm,髋关节刀头≥19cm。

2.8、刀头具有自动识别功能，不同刀头自动匹配转速和模式，内芯和外鞘接近完全同心，减少摩擦产生的金属屑，哑光外鞘，减少反光，使镜下视野更好。

2.9、刀头直径≥7种，有直型、预弯型、加长型、和可折弯型、直径包含2.0 mm、2.9 mm、3.5 mm、3.7 mm、4.2 mm、4.8 mm、5.5 mm等，刀头种类≥140种。

2.10、不同颜色标识不同刀头，利于辨别，缩短手术时间。优化的刀齿角度来切除软组织和骨，避免撕扯。

2.11、刀头在转动时做往复运动，切割力更强、减少组织损伤、缩短手术时间。

2.12、刨削刀头基体芯杆圆跳动偏差≤0.01mm

三、腕关节吊塔及高速钻手柄 （包含专用消毒器械盒）

设备名称：腕关节吊塔及高速钻手柄 （包含专用消毒器械盒）

设备数量：1批

设备总预算：27万元

是否为进口品牌：是

质保时间：三年

参数条款：

1.腕关节固定装置壹套

1.1、适用于腕关节开放，微创小切口及镜下手术体位支持

1.2、角度调节：轴向180°调节（15°/档）及冠状位140°调节，理想的前臂及腕关节体位固定支持

1.3、张力调节：上臂牵引旋钮支持上下2.25英寸（5.72cm）范围牵引调节，最大支持21Ibs（约9kg拉力）

1.4、上臂支持上下5.4英寸（13.72cm）范围牵引调节

1.5上塔支持上下3英寸（7.62cm）范围调节

★1.6、可高温高压灭菌消毒，简便安装，配件少于7件

1.7、配备指套≥20个

2.高速钻手柄壹把

2.1、笔握式设计，轻巧，符合人体工程学设计；

★2.2、最高转速≥100,000转/分钟，可在运转范围内自行设定最高转速；

2.3、无炭刷马达，安全可靠，切割效率高；

2.4、无需润滑油保养；

★2.5、可高温高压灭菌。

3.矢状锯手柄壹把

3.1、笔握式设计，轻巧舒适，符合人体工程学；

3.2、无炭刷马达，最高摆动频率≥20,000次/分钟；

★3.3、摆幅≤4度；

3.4、锯头可旋转,锯片8个角度可调；

3.5、上刀片无需工具，全新设计锯片夹头，确保锯片不会意外脱落；

3.6、无级变速，运转平稳；

3.7、无需润滑。

3.8、可高温高压灭菌。

四、腕关节镜及手术器械（包含专用消毒器械盒）

设备名称：腕关节镜及手术器械（包含专用消毒器械盒）

设备数量：1批

设备总预算：27万元

是否为进口品牌：是

质保时间：三年

参数条款：

1.腕关节镜镜头壹套

1.1、直径2.5mm、30度关节镜镜头及镜鞘各一套

★1.2、具有防雾功能，可耐受高温高压消毒，耐受温度：＞130°C；压力：＞2.867 MPa。支持8分钟快速消毒。

1.3、蓝宝石镜片，高硬度，耐磨、防腐蚀

1.4、套管采用一键式快速卡口，双阀门四通道（鸟笼式）设计全面满足关节镜手术需要，穿刺锥采用精钢材料

1.5、镜鞘直径≤3.5mm、满足手术的同时减少对病人的损伤。（提供注册证证明其符合性）

1.6、提供原厂服务，收到报修申请，2小时内可到现场维修处理；超过24小时不能修复，需提供备用机；

2.手术器械壹批

2.1、手术器械采用安全鞘设计可切除高难度的软组织部分。材料由ASTM F899标准金钢锻造，耐受高温高压消毒

2.2、小关节探钩，90mm，70︒	1把

2.3、刮匙，直径2.75mm,长度65mm	  1把

2.4、剥离器，直径2.75mm，长65mm	1把

2.5、蚊嘴钳，直径2.0mm，长65mm	1把

2.6、篮钳，直径2.0mm，长90mm，右弯45°	1把

2.7、篮钳，直径2.0mm，长90mm，左弯45°	1把

2.8、蓝钳，直径2.75mm，长90mm，直型	1把

3.电动手柄连接线壹根

3.1、12ft.(3.6m)；

★3.2、手柄连接线可高温高压灭菌。