采购项目编号：LZBE2023-626-1
西安市疾病预防控制中心新址实验设备采购（高分辨显微镜等）

招 标 文 件

（包1：高分辨显微镜等）

采   购   人：西安市疾病预防控制中心

     采购代理机构：龙寰项目管理咨询有限公司

     日        期：二〇二三年五月

目    录

第一章  招标公告...................................................3

第二章  投标人须知.................................................4

     1.投标人须知前附表............................................4
     2.总则........................................................7

     3.招标文件....................................................9
     4.政府采购政策................................................9
     5.投标文件....................................................11
     6.投标文件的密封和提交........................................13
     7.开标........................................................13
     8.资格审查....................................................14
     9.评标........................................................14

     10.确定中标人.................................................14

     11.质疑投诉...................................................15
     12.招标代理服务费.............................................16

     13.合同授予...................................................16
     14.纪律和监督.................................................17
第三章  评标办法...................................................19
第四章  采购内容及要求.............................................24
第五章  拟签订的合同文本...........................................29
第六章  投标文件格式...............................................33

附  件   西安公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册
第一章  招标公告

项目概况 

西安市疾病预防控制中心新址实验设备采购（（高分辨显微镜等）招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页 〉电子交易平台 〉陕西政府采购交易系统 〉企业端〗获取招标文件获取招标文件，并于2023年05月26日09时30分00秒 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZBE2023-626

项目名称：新址实验设备采购（高分辨显微镜等）

采购方式：公开招标

预算金额：3,750,000.00元

采购需求：

合同包1(高分辨显微镜等):

合同包预算金额：1,010,000.00元

合同包最高限价：1,010,000.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	1-1
	显微镜
	高分辨显微镜等1批设备
	1(批)
	详见采购文件
	1,010,000.00
	1,010,000.00


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：新址具备安装条件，采购人下达供货通知后2日内将货物送至安装地点，并按要求在5个工作日内完成安装调试。

合同包2(高速冷冻离心机等):

合同包预算金额：1,300,000.00元

合同包最高限价：1,300,000.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	2-1
	离心机
	高速冷冻离心机等1批设备
	1(批)
	详见采购文件
	1,300,000.00
	1,300,000.00


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：新址具备安装条件，采购人下达供货通知后2日内将货物送至安装地点，并按要求在5个工作日内完成安装调试。

合同包3(厌氧培养系统等):

合同包预算金额：1,440,000.00元

合同包最高限价：1,440,000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	3-1
	生物、医学样品制备设备
	厌氧培养系统等1批设备
	1(批)
	详见采购文

件
	1,440,000.00
	1,440,000.00


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：新址具备安装条件，采购人下达供货通知后2日内将货物送至安装地点，并按要求在5个工作日内完成安装调试。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(高分辨显微镜等)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:非专门面向中小企业采购。

合同包2(高速冷冻离心机等)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:非专门面向中小企业采购。

合同包3(厌氧培养系统)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）

3.本项目的特定资格要求：
合同包1(高分辨显微镜等)特定资格要求如下:3.1、供应商为合法注册的法人、其他组织或自然人；3.2、投标产品为进口的，提供投标产品的代理授权书（制造商直接参与投标的不提供此项）；3.3、供应商不得为列入信用中国(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的政府采购严重违法失信行为记录名单；3.4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

合同包2(高速冷冻离心机等)特定资格要求如下:3.1、供应商为合法注册的法人、其他组织或自然人；3.2、所投产品纳入医疗器械管理的，提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；3.3、所投产品纳入医疗器械管理的，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；3.4、投标产品为进口的，提供投标产品的代理授权书（制造商直接参与投标的不提供此项）；投标产品为国产的且纳入医疗器械管理的，提供投标产品制造商的营业执照、医疗器械生产许可证；3.5、供应商不得为列入信用中国(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的政府采购严重违法失信行为记录名单；3.6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

合同包3(厌氧培养系统等)特定资格要求如下:3.1、供应商为合法注册的法人、其他组织或自然人；3.2、所投产品纳入医疗器械管理的，提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；3.3、所投产品纳入医疗器械管理的，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；3.4、供应商不得为列入信用中国(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的政府采购严重违法失信行为记录名单；3.5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2023年05月05日至2023年05月10日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00 至23:59:59（北京时间,法定节假日除外）

项目地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗

方式：在线获取

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023年05月26日09时30分00秒 （北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，在线提交。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

1、本项目开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省.西安市）

2、供应商初次使用电子交易平台时,请先阅读【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】 (http://sxggzyjy.xa.gov. cn/)网站〖首页〉服务指南〉下载专区∑中的《西安市市级单位电子化政府采购项 目投标指南》,并按要求完成诚信入库登

记 、CA认证及企业信息绑定 。

3、办理 CA认证:电子交易平台现已接入陕西 CA、深圳 CA、西部 CA、北京 CA四家数字证书公司,各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见:http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972feo2-f996-4928-951e-545dab02e53c.htm1

4、供应商于文件发售时间内登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）系统（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），选择本项目点击“我要投标”，参与投标活动；网上报名成功后，下载电子招标文件：投标人应登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动。

5、本项目采用“不见面开标”形式，供应商可登录全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开标过程。操作手册详见 〖首页〉服务指 南〉下载专区〗中的 《西安公共资源交易不见面开标大厅供应 商操作手册》。

6、按照陕西省财政厅 《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，供应商应通过陕西省政府采购网

(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)注册登记，加入陕西省政府采购供应商库 。

需要落实的政府采购政策：(1)《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；(2)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；(3)《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；(4)《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；(5)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；(6)《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；(7)《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；(8)《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；(9)陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）(10)《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

包1、包2均接受进口设备。

9、其他事项见本项目招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安市疾病预防控制中心

地址：西安市雁塔区西影路599号

联系方式：029-85535673

2.采购代理机构信息

名称：龙寰项目管理咨询有限公司

地址：陕西省西安市高新区太白南路181号A座A区501室

联系方式：029-88228899-651

3.项目联系方式

项目联系人：李敏、 王飞

 电话：029-88228899-651

第二章  投标人须知
1.投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	2.1.2
	采购人
	名  称：西安市疾病预防控制中心

地  址：西安市西影路599号

电  话：029-85535673

	2.1.3
	采购代理机构
	名称：龙寰项目管理咨询有限公司

地址：陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

联系人：李敏、王飞

电话：029-88228899-651

	2.1.4
	采购项目名称
	西安市疾病预防控制中心新址实验设备采购（高分辨显微镜等）

	2.2.1
	招标范围
	包1（高分辨显微镜等）：采购高分辨显微镜、显微镜、倒置显微镜、倒置相差显微）及正压防护装备，包1所有设备接受进口产品投标。

	2.2.2
	供货期限
	新址具备安装条件，采购人下达供货通知后2日内将货物送至安装地点，并按要求在5个工作日内完成安装调试。

	2.2.3
	供货地点
	西安市疾病预防控制中心新址指定地点

	2.3.1
	投标人应具备的资格条件
	（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：2.1、供应商为合法注册的法人、其他组织或自然人；2.2、投标产品为进口的，提供投标产品的代理授权书（制造商直接参与投标的不提供此项）；2.3供应商不得为列入信用中国(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的政府采购严重违法失信行为记录名单；2.4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

	2.3.2
	是否接受

联合体投标
	☑ 不接受

□ 接受

	2.8.1
	分包
	☑ 不允许

□ 允许

	2.9.3
	偏差
	□ 不允许

☑ 允许

	3.2.2
	招标文件的澄清和修改
	时间：投标截止时间15日前

	
	
	形式：在财政部门指定的“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告

	5.2.4
	投标报价
	投标报价均不得超过采购预算和单价的最高限价，否则按无效投标处理。

	5.2.5
	投标报价的其他

要求
	1.采购人不接受有选择性的报价，否则按无效投标处理。

2.该价格包含完成本项目所发生的全部费用总和，为一次性报价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。合同价格包含所提供设备的出厂价、设备检验费、运输费、安装调试费、应交纳税费、伴随服务费、售后服务等因开展本项目所涉及的一切相关费用在内。
3.价格在合同执行过程中固定不变，不得以任何理由予以变更。
4.凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负。

	5.3.1
	投标有效期
	投标截止之日起90日历天

	5.4.1
	投标保证金
	无

	5.6.1
	是否允许提交备选投标方案
	☑ 不允许

□ 允许

	5.7.4
	投标文件份数

及其他要求
	投标人无需提供纸质版投标文件（中标投标人在领取中标通知书时提供一正两副。）

	6.1.1
	提交投标文件

的方式
	从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。

	6.2.1
	提交投标文件

截止时间
	2023年05月26日09:30 (北京时间)，逾期提交的，系统将拒绝接收。

	7.1
	开标时间和地点
	开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：全国公共资源交易平台 (陕西省 ·西安市)   

注：本项目采用不见面方式开标， 建议投标人在开标前 1 小时内登录不见面开标大厅，并及时签到(开标前 60 分钟开始签到) 。

	9.1.1
	评标委员会的组成
	评标委员会构成： 5 人，其中1人为招标人代表。
评标专家的确定方式：在省级财政部门的政府采购专家库中抽取

	9.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	3

	10.2
	中标公告媒介

和期限
	公告媒介：陕西省政府采购网

公告期限：1个工作日

	13.3.1
	履约保证金
	☑无

□有，履约保证金的金额：/

	13.3.2
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	工业。

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。


注：投标人须知前附表与招标文件正文对同一事项描述不一致的，以投标人须知前附表为准。
2.总则

2.1 项目概况

2.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章，本项目已具备招标条件，现进行招标。

2.1.2 采购人：见投标人须知前附表。
2.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

2.1.4 采购项目名称：见投标人须知前附表。

2.2 招标范围、供货周期、供货地点

2.2.1 招标范围：见投标人须知前附表。

2.2.2 供货期限：见投标人须知前附表。

2.2.3 供货地点：见投标人须知前附表。

2.3 投标人资格要求

2.3.1 投标人应具备的资格条件：见投标人须知前附表。

需要提交的资格证明材料见本章第8.2款的规定。

2.3.2 接受联合体投标的，联合体除应符合本章第2.3.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则各相关投标均无效。

2.3.3 投标人不得存在下列情形之一，否则按无效投标处理：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（3）法律法规规定的其他情形。

2.4 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

2.5 保密

参与政府采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

2.6 语言文字

招标文件和投标文件使用的语言文字为中文。专业术语使用外文的，应附有中文注释。

2.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.8 分包

2.8.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资格要求等条件。

2.8.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的投标人不得再次分包。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

2.9 响应和偏差

2.9.1 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标按无效处理。

2.9.2 投标人应根据招标文件的要求提供详细的技术支持资料、服务计划等内容对招标文件作出响应。

2.9.3 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

3.招标文件

3.1 招标文件的组成

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）采购内容和要求；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式；

对招标文件作出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

3.2 招标文件的澄清和修改

3.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人或采购代理机构提出。

3.2.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式告知投标人。澄清或者修改发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒投标人下载答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）。

4. 政府采购政策

1、落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展政策(如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行1.1、1.2、1.3条款的价格扣除或加分。)

1.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，小微企业报价给予10%(工程项目为3%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%(工程项目为1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.2 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） 

  监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

1.3 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

  符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

2、落实优先采购节能、环保产品的政策

2.1 根据《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

2.2 根据《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

2.3 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，“使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。”

2.4 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书扫描件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

    所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书扫描件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

3、政府采购信用融资政策

政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。

依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在“陕西政府采购信用融资平台（含各市分平台）”（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）查询并办理相关业务。

5.投标文件

5.1 投标文件的组成

5.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）开标一览表；

（2）分项报价表；

（3）法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明；

（4）授权委托书；

（5）联合体协议书（如有）；

（6）资格审查资料；

（7）技术响应；

（8）商务响应；

（9）承诺书；

（10）其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

5.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第5.1.1（5）目所指的联合体协议书。

5.2 投标报价

5.2.1 投标报价应包括国家规定的税金，投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在开标一览表中进行报价并填写分项报价表。

5.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

5.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 6.3 款的有关要求。

5.2.4 投标报价均不得超过采购预算和单价的最高限价，否则按无效投标处理。

5.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

5.3 投标有效期

5.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为投标截止之日起90日历天。

5.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

5.4 投标保证金：无

5.6 备选投标方案

5.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标按无效处理。

5.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

5.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

5.7 投标文件的编制

5.7.1 投标人应按陕西省西安市公共资源交易平台下载的招标文件要求编制投标文件。

5.7.2 本项目为电子化政府采购项目，投标人初次登录西安市公共资源交易平台前应先完 成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台〖首页 ·〉服务 指南 · 〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》。

投标人须使用数字认证证书对电子化投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等 相关招投标事宜。5.7.3制作电子投标文件( .SXSTF) 需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台 (http://sxggzyjy.xa.gov.cn/) 〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

5.7.4提交投标文件截止时间前，投标人应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本 项目提供有变更文件的，投标人应登录企业端后，从〖项目流程 ·〉项目管理 ·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件( .SXSCF) ，使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件( .SXSTF)，系统将拒绝接收。

5.7.5 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、供货期限、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

5.7.5 项目分标段的，应按所投标段分别准备投标文件。

6.投标文件的提交

6.1.1提交投标文件的方式：从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。

6.1.1.1在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

6.1.1.2电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

6.1.1.3上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

    6.2.1提交投标文件截止时间：详见投标人须知前附表。
6.3 投标文件的修改与撤回

6.3.1 .投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件。

7.开标

7.1 开标时间和地点

采购人在本章第 6.2.1 项规定的提交投标文件截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的方式公开开标。

7.2 开标程序

投标人无需抵达开标现场：

7.2.1 投标人登录：开标前，请各投标人至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉不见面开标〗系统。

7.2.2主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

7.2.3解密投标文件：投标人在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，投标人应在规定的解密时间内完成解密。

7.2.4唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示投标人名单及其投标报价。

7.2.5开标结束：进入评审环节。投标人请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求投标人做相应的澄清。因投标人擅自离席造成的不利后果，由投标人自行承担。

7.2.6“不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册》。

8.投标人资格审查

8.1 开标结束后，采购人按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）有关规定对投标人资格证明文件进行审查，并对投标人信用记录进行核查。资格审查小组由3人以上单数组成，采购人出具书面授权函，并指定组长。

8.2 投标人按规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第2.3.1款规定的资格要求，未提供或提供不全的或有一项因素不符合审查标准的， 视为资格审查不合格。

9.评标

9.1 评标委员会

9.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组成见投标人须知前附表。

9.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

9.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

9.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

9.3 评标

9.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

9.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

10.确定中标人

10.1 定标复函

采购人自收到评标报告之日起4个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，复函采购代理机构。

    10.2 中标公告

采购代理机构在收到采购人“定标复函”后按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标人。投标人可向采购代理机构查询其得分和排名。

10.3 中标通知

在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书。

11.质疑投诉

11.1 质疑

11.1.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，以书面形式向采购人提出质疑。（质疑函格式见附件）

11.1.2 提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

11.1.3 提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.1.4 投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

11.1.5 有下列情形之一的，属于无效质疑：

①质疑人不是参与本次政府采购项目的投标人或潜在投标人；

②质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

③未在法定期限内提出质疑的；

④质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

⑤质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

⑥以非法手段取得证据、材料的；

⑦质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

⑧不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

11.1.6 投标人应按招标文件提供的质疑函格式提出质疑，符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：李敏            联系电话：029-88228899-651          

地址：陕西省西安市太白南路181号西部电子A座A区501室

11.1.7 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

11.2 投诉

11.2.1 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

11.2.2 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

11.2.3 投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

12 招标代理服务费

12.1 中标人依据中标金额向采购代理机构交纳招标代理服务费，投标人可将此费用考虑在投标总报价中，采购人不再单独支付。招标代理服务收费按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表规定执行。

	中标金额（万元）
	费率

	100以下
	1.5%

	100-500
	1.1%


12.2 中标人在取得中标通知书前，向采购代理机构一次性缴纳招标代理服务费。

12.3 服务费缴纳账号

开户名称：龙寰项目管理咨询有限公司

开户银行：平安银行西安高新路支行

账    号：30201278011140

13.合同授予

13.1 履约担保

13.1.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

13.1.2 中标人不能按本章第13.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成损失的予以赔偿。

13.2 签订合同

13.2.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起25日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给采购人造成损失的予以赔偿。

13.2.2 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

13.2.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

14. 纪律和监督

14.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。采购人员及相关人员与投标人有利害关系的，必须回避。

14.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

14.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

14.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

附件： 

质疑函
一、质疑投标人基本信息

质疑投标人： 

地址：                         邮编：

联系人：                       联系电话：

授权代表：                     联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……
四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：           公章：

日期：
第三章  评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格审查标准
	投标人为合法注册的法人、其他组织或自然人（加盖公章）
	符合招标文件要求，合法有效。

	
	
	投标产品为进口的，提供投标产品的代理授权书（制造商直接参与投标的不提供此项）；
	符合招标文件要求，合法有效。

	
	
	提供投标截止时间前六个月内任意一个月依法纳税和缴纳社保的证明，依法不需要缴纳社保及依法免税的投标人则需提供相应的合法证明材料。（加盖公章）
	符合招标文件要求，合法有效。

	
	
	投标人在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（加盖公章）
	符合招标文件要求，合法有效。

	
	
	投标人具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）。（加盖公章）
	符合招标文件要求，合法有效。

	
	
	提供投标人2021年度经审计的财务报告；或投标截止时间前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构开具的投标担保函。

（加盖公章）
	符合招标文件要求，合法有效。

	、
	
	供应商不得为列入信用中国(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的政府采购严重违法失信行为记录名单。（查询时间为投标文件递交截止日，如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料。）
	以投标截止日查询结果为准



	2.1.2
	符合性审查标准
	签字、盖章
	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章。由委托代理人签字或盖章，出具有效的授权委托书及被授权人身份证。由法定代表人（单位负责人）签字或盖章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明。

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”第 5.3.1 项规定

	
	
	投标报价
	符合第二章“投标人须知前附表”第 5.2.4 项规定

	
	
	供货期限
	符合第二章“投标人须知前附表”第 2.2.2 项规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	价格部分：30分
商务部分：10分

技术部分：60分

	2.2.2

（1）
	价格部分

（30分）
	采用低价优先法计算，即通过资格审查和符合性审查且价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30

	2.2.2

（2）
	技术部分

（60分）
	技术要求响应（25分）：完全符合、满足招标文件技
术要求（参数）的计25分；(星号项每负偏离一项扣3分，其他非星号项每负偏离一项扣1分，扣完为止。
注：提供相关的技术、功能证明材料予以佐证：包括不限于产品相关技术资料、检验报告、产品说明书、产品彩页、官网截图等技术条款证明文件，否则投标人自行承担因材料提供不全导致的评审风险。
2、质量保证承诺（5分）：承诺产品渠道正常，质量保证完善，无劣质、假冒、瑕疵产品及产权纠纷，承诺函内容全面且清楚得1-5分。
3、项目实施方案（10分）：包括设备的运输、安装、调试、技术服务指导及培训、交付计划系等情况进行评分；全面、合理、完善、针对性强且完全满足以上要求内容的得[8-10]分；合理、完善、针对性不强且提供以上要求内容的得（4-8）分；仅提供以上要求内容得[1-4]分； 

4、工作计划安排（10分）：合理可行，阶段分明，保障措施得当，得[8-10]分；安排较合理，阶段较分明， 保障措施较得当，得（4-8）分；计划安排欠缺，保障措施无法满足项目需求，得[1-4]分；

5、实施团队配置（10分）：团队配置科学合理，有详细人员配置名单及分工，能够满足项目实施进度安排的，得[8-10]分；团队配置基本合理，有人员名单及分工，基本满足项目实施进度安排的，得（4-8）分；团队配置欠缺，无法保证项目的顺利实施得[1-4]分；

	2.2.2

（3）
	商务部分

（10分）
	1、合理化建议（3分）：投标人提出的有利于采购人及项目实施的合理化建议及承诺得（1-3）分。

2、售后服务（7分）：

2.1针对本项目提出的培训要求及售后服务，技术支持要求阐述合理、明确，且有完善的售后服务方案，培训方案、问题响应方案及承诺的得（1-4）分。

2.2提供的有效售后服务及质量保证承诺，对定期维护、巡检、回访、终身维护、7*24小时电话支持、咨询及上门服务等措施及承诺得（1-3）分。


注：出现严重缺漏项的该项得0分，招标文件中没有规定的评审标准，不得作为评审依据。

1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格审查标准：见评标办法前附表。

2.1.2 符合性审查标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）价格部分：见评标办法前附表；
（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）技术部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

（1）价格评分标准：见评标办法前附表；
（2）商务评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 资格审查

采购人对投标人提交的有关证明进行核验，依据本章第 2.1.1 款规定的标准对投标人进行资格审查。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

3.1.2 符合性审查

评标委员会依据本章第 2.1.2 款规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

3.1.3 投标人有以下情形之一的，其投标按无效处理：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.4 有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.2.4 根据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，（所有核心产品）提供相同品牌产品（本项目核心产品：高分辨显微镜、倒置显微镜、倒置相差显微镜、显微镜）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 综合评分相等时，以价格低的优先。

 采购内容和要求
配置要求

	序号
	货物名称
	数量
	最高限价
	备注

	1
	高分辨显微镜（接受进口）
	1台
	50万元/台
	投标单价超出最高限价的，按无效投标处理。



	2
	显微镜（接受进口）
	1台
	6万元/台
	

	3
	倒置显微镜（接受进口）
	2台
	6万元/台
	

	4
	倒置相差显微镜（接受进口）
	1台
	15万元/台
	

	5
	正压防护装备（接受进口）
	6台
	3万元/台
	


高分辨显微镜成像系统

1.主要技术参数
★1.1显微镜镜体：双层光路，第一层接编码型8孔荧光激发块转盘，第二层可提供中间变倍体，提供更开放的试验平台。

★1.2光学系统：无限远校正光学系统，国际标准齐焦距离45mm。
1.3物镜转换器：6孔位物镜转换器，物镜转盘下配备防漏水功能装置。

1.4聚焦机构：具备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：1um），行程10mm，粗调旋钮扭矩可调，具备有上限调节。

★1.5物镜：高数值孔径、荧光观察专用相差物镜

4X万能平场半复消色差相差物镜, NA ≥0.13, 工作距离≥17mm                                        10X万能平场半复消色差相差物镜, NA≥ 0.3, 工作距离≥10mm                                         20X长工作距离平场半复消色差相差物镜, NA≥ 0.45, 工作距离≥7.8mm                                                      40X长工作距离平场半复消色差相差物镜, NA ≥ 0.6, 工作距离≥ 4.2mm 

100X万能平场半复消色差油浸物镜, NA ≥1.3 工作距离≥0.2mm，带虹彩光阑

1.6 聚光镜：长工作距离聚光镜，≥5孔位转盘，孔径光阑可调，N.A.≥0.55，W.D.≥27mm，前置聚光镜高度调节钮，聚光镜柯勒照明复位装置

1.7目镜：高眼点目镜，10×，视场直径：22mm

1.8  载物台：具备XY锁定和复位功能；控制手柄扭力可调；尺寸：240mm(D) x 444.5mm(W)；移动范围Y≥75mm，X≥114mm

1.9 透射光照明装置：内装式透射光柯勒照明器，配置长寿命 LED 光源，寿命≥50000 小时

1.10荧光系统：

1.10.1  荧光照明器：直形设计荧光照明器，荧光亮度均匀，带有视场光阑。

1.10.2荧光激发转盘：≥8孔位转盘，无需拆卸可更换激发块，内置光闸，防水设计。

1.10.3荧光激发块：配备紫外、蓝色、绿色三色窄带、带通型荧光激发块。

1.10.4 荧光光源：金属卤化物灯寿命≥2000 小时，外置电源供电器

2、高分辨率成像系统

2.1保证系统兼容性、稳定性。

★2.2 像素：≥2070万像素（最高分辨率5760×3600）

2.3  制冷系统：半导体制冷。

2.4  芯片尺寸：1/1.2 英寸，彩色

2.5  灵敏度：0.5X / 1X / 2X / 4X / 8X / 16X（相当于ISO 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400）

2.6  灰度级别：12位

2.7  曝光时间：39 us - 60 s

★2.8实时帧速：60幅/秒(1920×1200)、60幅/秒(1920×1080)

2.9白平衡：自动、手动  

2.10黑平衡：自动、手动  

3、显微图像控制及分析软件

3.1  采集图像：中文界面直观。

3.2  对图像中的直线显示线上灰度强度变化。

3.3  可在图像上添加注释、箭头等功能。

3.4  可调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度。

3.5  对单荧光通道图片做色彩合成。

3.6  可合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像；

3.7  支持反转滤镜。

3.8  可添加标尺功能。

3.9  可以做离线白平衡。

3.10  可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数。

3.11  支持单幅图像采集、动态电影图像采集。

4、电脑：I5处理器，≥8G内存，≥1TB硬盘，≥23英寸液晶显示器。

显微镜

1.技术参数
★1.1 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm。
1.2 调焦：载物台垂直运动方式距离≥25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，微调刻度单位≤1μm。
★1.3 观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30°，三档分光（100：0，20：80，0：100），视场数≥26mm，瞳距可调节，屈光度可调节。
1.4  照明装置：内置透射光柯勒照明器，高色彩还原LED光源，寿命≥20000小时。
1.5  物镜：平场消色差物镜
4X平场消色差物镜（N.A. ≥0.10，W.D. ≥18.5mm）
10X平场消色差物镜（N.A. ≥0.25，W.D. ≥10.6mm）
20X平场消色差物镜（N.A. ≥0.40，W.D.≥ 2.1mm）
40X平场消色差物镜 (N.A .≥0.65, W.D.≥0.6mm)
100X平场消色差油浸物镜（N.A. ≥1.25，W.D.≥ 0.15mm）
1.6 载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。
1.7 目镜：10X宽视野目镜，视野数为≥26；带眼罩，屈光度可调。
1.8 物镜转换器：六孔位物镜转盘。
1.9聚光镜：阿贝聚光镜，N.A.≥1.1
倒置显微镜

1.技术参数

★1  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准≤45mm。

2  调焦：同轴粗微调，旋钮扭矩可调.

3  观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22mm

4  照明装置：高色彩还原、高性能LED光源

5  物镜：

4X万能平场半复消色差相差物镜, NA≥ 0.13, 工作距离≥15mm

10X相差物镜, NA ≥0.25, 工作距离≥10mm

20X长工作距离相差物镜, NA ≥0.4, 工作距离≥3.0mm

40X长工作距离相差物镜, NA ≥0.55, 工作距离≥2.0mm

6  载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X≥110mm，Y≥70mm。

7  目镜：10×，视场直径为≥22mm

★8 备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm

9  相差系统：配备物镜对应相差环版。

10 适配器：万能适配器，适用于培养瓶、培养皿、腔室玻片和terasaki板等观察
倒置相差显微镜

1.技术参数
★1.1、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准≤45mm。

1.2、调焦：同轴粗微调，旋钮扭矩可调.
1.3、观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22mm
1.4、照明装置：高色彩还原、高性能LED光源
1.5、物镜：

4X万能平场半复消色差相差物镜, NA≥ 0.13, 工作距离≥15mm
  10X相差物镜, NA ≥0.25, 工作距离≥10mm
20X长工作距离相差物镜, NA ≥0.4, 工作距离≥3.0mm
40X长工作距离相差物镜, NA ≥0.55, 工作距离≥2.0mm
1.6、载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X≥110mm，Y≥70mm。

1.7、目镜：10×，视场直径为≥20mm
1.8、备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥70mm

1.9、相差系统：配备物镜对应相差环版
1.10、适配器：万能适配器，适用于培养瓶、培养皿、腔室玻片和terasaki板等观察。
2.显微镜专用成像系统
2.1、保证系统兼容性、稳定性。
★2.2、物理像素：≥1800万像素（4912 X 3684 ），一次性成像，非差值计算。
2.3、芯片尺寸：1/2.3 英寸，彩色
★2.4  图像速度：10.5幅/秒（4912 X 3684）、23.6幅/秒（2456 X 1842）、31幅/秒（1920 X 1080）、45幅/秒（1224 X 920 ）、59幅/秒（1224 X 688 ）

2.5、曝光时间：22微秒至1秒
2.6、白平衡：自动、手动 
2.7、灰度级别：12bit  
2.8、数据传输：USB3.0
3.显微图像控制及分析软件
3.1、采集图像：中文界面。
3.2、对图像中的直线显示线上灰度强度变化.
3.3、在图像上添加注释、箭头等功能。
3.4、调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度。
3.5、支持反转滤镜。
3.6、可添加标尺功能。
3.7、可以做离线白平衡。
3.8、可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数。
4.电脑：I5处理器，≥8G内存，≥1TB硬盘，≥23英寸液晶显示器。
正压防护装备

具有用户界面。电池状态显示；颗粒物负载量、风量显示；阶梯式控制按钮。

空气密度补偿。海拔范围在-100到5000米，自动调整保持风量；温度范围在-10°C-54°C; 可以自动调整保持风量；风量可调，三档风速。

充电时间＜4.5h，电池根据设定可运行≥4.5h。

报警方式：低电量和低风速声、光和震动报警。

防护装备具备喷淋去污，搭配清洁套件可浸泡清洗。

滤盒可过滤颗粒物、气体和蒸汽。

进风口设计允许在使用过程中坐着。

配置：电动送风电机x1、长度可调呼吸管x1、易清洁腰带x1、高容量电池x1、单座充电器x1、流量指示计x1、火星捕捉网x2、滤盒x1、保护壳x1、头罩x1。

第五章  拟签订的合同文本

甲  方：西安市疾病预防控制中心
乙  方：                       

鉴证方：                       
根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和甲方采购项目（采购项目编号：xxxxx-xx）的招标文件、投标文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

合同标的物内容及数量

	序号
	名称
	规格型号
	产地
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：人民币（大写）：XXXXXX元整  （¥:0000000.00元）


二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）xxxx元整（¥:xxxx元）。

（二）合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、装卸费、安装调试费、检测验收、税金（含关税）、培训费、技术服务及其它费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

合同签订后，乙方须按其投标文件中响应的供货期按时交货并提供全额合规发票，保证“货票同行”。设备验收合格后60日内甲方一次性支付合同总价款，即人民币（大写）         元整（小写：¥    0.00元）。
四、交货条件：

（一）交货地点：西安市疾病预防控制中心新址指定地点。
（二）供货期限：新址具备安装条件，采购人下达供货通知后2日内将货物送至安装地点，并按要求在5个工作日内完成安装调试。
五、运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点至交货地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

（三）因运输产生的一切风险及质量问题均由乙方承担。

六、质量保证

乙方保证合同项下所供设备是合同规定厂家供货生产的，全新未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格等要求。提供的主机及相关配套设备必须保证质量可靠，为市场最新或主流设备，进货渠道正常，配置合理齐全，全面满足招标内容的要求，招标文件未明确要求的内容，乙方均按招标设备主流设备的标准配置配备或以甲方的补充要求为准。所供设备工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由乙方承担全部责任。

售后服务

乙方为甲方所供货物须提供以下售后服务：

1、自设备安装调试并正常投入使用后起,主机及相关配套设备质保1年，并承担质保期内产生的所有维修、维护、保养等费用；
2、在质保期内系统发生故障，维修响应时间≤4小时，维修工程师抵达现场时间≤24小时，排除故障的期限≤48小时。否则甲方有权指定第三方机构维修，维修产生的全部费用由乙方承担；

3、在设备最终验收后的质量保证期内，乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。质保期满后如出现此类问题亦应负责；

4、每年派技术人员到现场走访，给予检查维护；

5、质保期结束前，进行系统测试，全面保养维护，确保正常运行；

6、供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。

八、技术与服务

（一）技术资料：

1、完整的设备操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

2、制造厂的检验、测试报告、设备检验合格证书，质量保证书等文件须验收时一并提供。        

3、设备验收标准      

4、技术说明书                

5、使用说明书                

6、系统安装，调试、维修线路图及原理图

7、零部件目录                 

8、备品备件、易损件清单

9、必须的其它技术资料。      

10、合同中要求的其他文件资料

（二）培训要求：安装验收后，乙方需为甲方免费培训操作使用技术人员二名，提高操作培训二名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。培训内容包括仪器原理，仪器操作，保养维修等技术。

（三）服务承诺：以投标文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。

九、验收

由甲方和乙方共同对设备进行验收。其内容包括确认设备的准确产地、规格、型号和数量，对其设备技术指标、性能参数进行逐项检查。

1、验收设备的指标、性能参数通过验收达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能。出现甲方不能正常使用的情况，将视为设备验收不合格，乙方应免费更换或退货。

2、若发现乙方有弄虚作假的，故意或随意夸大设备技术性能，甲方除要求退货外，有权要求乙方赔偿甲方相应的损失。

3、验收标准：系统及设备按标书、合同文件及技术文件等指标进行验收。设备质量、安装调试各项指标均应符合验收标准及要求。

4、验收合格后，填写验收单，甲方签字后生效。                

5、验收依据：                                                    

5.1 标书、合同文件及技术文件：                                                                         

5.2 国家和行业制定的相应的标准和规范。                          

5.3 设备验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号、原产地和生产厂家）。

十、违约责任

（一）按《民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供货物或质量不能满足招标文件技术要求，在约定的条件下，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方有权解除合同，解除合同书面通知书到达乙方之日视为合同已解除，并按以下两种方式追究乙方的违约责任：

1、乙方赔偿甲方解除合同的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用、合同未履行导致设备不能按规划交付使用可能产生的租赁费用及其它由此造成的甲方对第三方的违约损失）；

2、乙方支付甲方违约金，违约金计算方法：以合同总价为基数，支付甲方合同总价的30%为违约金，同时对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

十一、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同生效

本合同一式壹柒份，甲方伍份，乙方壹份，鉴证方壹份，本合同经甲方、乙方和鉴证方签字盖章后生效，质保期结束后，自动终止（但合同的服务承诺除外）。

十三、其他事项

（一）西安市财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（二）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（三）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经见证方确认后，签订补充协议，与原合同具有同等法律效力。

（四）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，有法律规定的按照法律规定，除合同约定外，由甲乙双方再行协商，协商一致前，原合同或条款继续履行。

（五）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（六）本合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十四、配置清单

见附件

（以下无正文）

甲  方（法人公章）                          乙  方（法人公章）

单位名称：西安市疾病预防控制中心            单位名称:xxxx

地  址：西安市雁塔区西影路599号            地  址：xxxx

法定代表人：（签字）                         法定代表人或代理人：（签字） 

                开户银行:xxxx

帐    号：xxxx

签订日期：     年  月  日                   签订日期：   年  月  日

鉴证方（法人公章）

单位名称：

代 理 人：             （签字）

签订日期：     年   月   日
第六章  投标文件格式

采购项目编号：LZBE2023-626-1


西安市疾病预防控制中心新址实验设备采购（高分辨显微镜等）

（包1：   ）

投 标 文 件

投标人：                                         （盖单位公章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）
    年   月   日

目录

一、开标一览表............................................................页码

二、法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明...............................

三、授权委托书............................................................

四、资格审查资料..........................................................

五、技术响应..............................................................

六、商务响应..............................................................

七、承诺书及声明..........................................................

八、其他资料..............................................................

一、开标一览表

西安市疾病预防控制中心：

我方已仔细研究了招标文件的全部内容，决定参加本项目投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

	投标报价（元）
	

	供货期限
	新址具备安装条件，采购人下达供货通知后2日内将货物送至安装地点，并按要求在5个工作日内完成安装调试。

	供货地点
	

	其他说明事项（如有）
	


1.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

2．投标有效期为投标截止之日起90日历天，我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3.如我方中标，我方承诺：

（1）收到中标通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同；

（2）在签订合同时不向采购人提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 2.3.3 项规定的任何一种情形。

投标人：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

                           联系人：                                        

联系方式：                                      

单位地址：                                      

 年    月    日

分项报价表

	名称
	品牌
	规格或型号
	厂家
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	........
	........
	........
	........
	........
	........
	........

	合计金额（元）
	


注：1.合计金额等于开标一览表中投标报价金额。
2.如果单价与总价不符时，以单价为准。
3.由于单位自身原因造成的计算错误或少报、漏报等情况，评标时将按照最不利于单位的情况考虑。
投标人：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
二、法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明

投标人名称：                                    
姓名：      性别：      年龄：      职务：      
系                                （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。

注：自然人投标的此处只附身份证扫描件。

投标人：                                      （盖单位公章）

年    月    日

三、授权委托书

本人      （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托      （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                    （项目名称）（项目编号）   投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：同投标有效期。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

注：法定代表人（单位负责人/自然人）本人直接投标的不填写本部分内容。

投标人：                          （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：        （签字或盖章）

身份证号码：                                    

委托代理人：                      （签字或盖章）

身份证号码：                                    

年    月    日

四、资格审查资料

在此处提供资格审查资料的扫描件：

（1）法人或者其他组织的营业执照（事业单位法人证书），自然人提供身份证明。

（2）投标产品为进口的，提供投标产品的代理授权书（制造商直接参与投标的不提供此项）；

（3）提供投标截止时间前六个月内任意一个月依法纳税和缴纳社保的证明，依法不需要缴纳社保及依法免税的投标人则需提供相应的合法证明材料。
（4）投标人在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（5）投标人具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）。

（6）提供投标人2021年度经审计的财务报告；或投标截止时间前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构开具的投标担保函。（加盖公章）

注：投标人弄虚作假或提供虚假材料的，按《中华人民共和国政府采购法》第77条执行：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款， 列入不良行为记录名单， 在一至三年内禁止参加政府采购活动， 有违法所得的， 并处没收违法所得， 情节严重的， 由工商行政管理机关吊销营业执照； 构成犯罪的， 依法追究刑事责任。

五、技术响应

投标人根据招标文件“第三章 评标办法”、“第四章 采购内容和要求”内容做出响应，内容包含不限于以下：

   一、技术部分：
技术要求响应（列明偏差表，格式见附件，提供证明材料）

质量保证；
项目实施方案；
工作计划安排；

5、实施团队配置；

   二、商务部分

1、合理化建议；

2、售后服务；

所投产品技术参数响应表

	名称
	招标要求 
	投标要求
	响应/正偏离/负偏离
	详细偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
六、商务响应

投标人根据“第五章 拟签订的合同文本”内容作出全面响应。

	序号
	文件条目号
	招标要求
	响投标响应
	响应/不响应
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：

1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，填写全部响应即可。如不提供此表，则视为投标人满足招标文件所有的商务条款要求。

2.投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则，将取消其投标或中标资格。 
投标人：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
七、承诺书及声明

1.政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（附件一）

2.投标人投标资格承诺书（附件二）
3.信用承诺（附件三）
4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件四）

附件一

政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

1.在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8.尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人：（盖单位公章）              

地址：

邮编：

电话：       

                      年    月    日

附件二
投标人投标资格承诺书

我方承诺，不存在相关法律法规规定的禁止投标的情形。我单位的股权关系、与其他单位的管理关系和其他与本项目有关的利害关系等，作如下说明和承诺：

1.我方在本项目投标中，不存在与其他投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

1.1 股权关系说明

1.1.1 我单位法定代表人（单位负责人）姓名：                               。

1.1.2 我单位控股的单位有                                                 。
1.1.3 我单位被                  （单位或自然人）                     控股。

1.2.管理关系说明

1.2.1 我单位管理的下属单位有                                              。

1.2.2 我单位的上级管理单位有                                              。

2.我方与采购人不存在利害关系及其他可能影响招标公正性的情形。

3.我方没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

4.其他与本项目有关的利害关系说明：                                        。

我方承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

附件三
投标人书面声明函

龙寰项目管理咨询有限公司：

我方作为项目名称（项目编号：____）的投标投标人，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中 没有 （填“没有”或“有”）重大违法记录。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）税收违法黑名单。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
附件四
声明

作为参加     （项目名称、项目编号）    的投标人，本公司郑重申告并承诺：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标人：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
八、其他资料

符合政府采购相关政策的投标人可按有关规定提供以下证明材料，否则可不填写本部分内容。

1.中小企业声明函（附件一）；

2.残疾人福利性单位声明函（附件二）；

3.监狱企业证明文件；

4.节能产品和环境标志产品证明材料；

5.其他资料。

注：投标人弄虚作假或提供虚假材料的，按《中华人民共和国政府采购法》第77条执行：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款， 列入不良行为记录名单， 在一至三年内禁止参加政府采购活动， 有违法所得的， 并处没收违法所得， 情节严重的， 由工商行政管理机关吊销营业执照； 构成犯罪的， 依法追究刑事责任。

附件一

中小企业声明函（货物）
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定，本公司 (联合体)参加 西安市疾病预防控制中心  的西安市疾病预防控制中心新址实验设备采购项目（高分辨显微镜等），提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 (含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下:

1. (标的名称)  ，属于 工业 ；制造商为 (企业名称) ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

1. (标的名称) ，属于  工业 ；制造商为 (企业名称) ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：                

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本公司对上述声明的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。

附件二
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日  期：
附件
西安公共资源交易不见面开标大厅

投标人操作手册
目  录
一、  系统登陆
- 1 -
二、  开标流程
- 2 -
我的项目
- 2 -
阅读开标流程
- 2 -
公布投标人
- 3 -
远程解密
- 4 -
开标结束
- 6 -
三、  其他功能介绍
- 7 -
互动交流
- 7 -
开标咨询文字咨询
- 8 -
咨询查看
- 9 -
四、  注意事项
- 9 -
一、 系统登陆
1、打开西安公共资源交易网站(http://xa.sxggzyjy.cn/ ) ，点击【不见面开标】】 ----- 进入不见面开标大厅登陆首页。
[image: image18.jpg]S 00: 22: 53 OMain MR

s





2 、点击【登陆】---挑选投标人身份使用 CA 锁登陆系统。
[image: image2.jpg]



备注： 推荐使用 IE11 浏览器，提前安装好 ca 锁驱动
二、 开标流程
我的项目
在我的项目里面找到等待开标的项目，点击进入不见面开标会议室。
[image: image3.jpg]



阅读开标流程
投标人阅读开标流程，并在开标倒计时结束先完成在线签到。

[image: image4.jpg]



点击签到打开信息录入页面，完成用户名称及电话的录入后， 点击签到即可完成签到。
[image: image5.jpg]



公布投标人
开标时间到了后，系统会在右侧公告栏给出提醒， 等待公布投标人
[image: image6.jpg]173121 s

FrimaSiEI 2!

AedRe





投标人公布完成后， 投标人名单有图标展示模式和列表展示模式， 可根据自己意愿进行切换。
[image: image7.jpg]e





[image: image8.jpg]TIE——





远程解密
进入解密阶段后，投标人需在规定时间内进行远程解密操作。

[image: image9.jpg]



解密成功后图标展示页面会显示一个绿色的解锁图标，列表页面会直接显示蓝色的解密成功。

[image: image1.jpg]


[image: image10.jpg]msa: 00: 23: 54 OmRA OGN B




公
布开标结果
解密成功后投标人可在线等待， 等待公布开标结果。
[image: image11.jpg]w0 (@) 62

BRI





开标结束
开标结束后投标人可对开标过程进行评价。

[image: image12.jpg]FHFRER, BHSIIEAS, B!




三、 其他功能介绍
互动交流
投标人可在互动交流页面查看代理机构发出的文字、语音信息， 当代理发起群聊的时候， 投标人 可以文字、语音方式在其中进行响应或回复。
[image: image13.jpg]() BFA ERESESFFENSENERAT) 2020/03/06
14:5028
=

() BFA ERESEEFFERNSENERAT) 2020/03/06
14:5039
=

) BEA (RESERRFEASEERAT) 2020/03/06
145192
=

() BFA ERESEEFFERSENERAT) 2020/03/06
14:51:58
%=

() BRA ERESREFFERSENERAT) 2020/03/06
1455213
wESY

() BRA (REEBEEFEASEERAT) 2020/03/06

14:52:53
=

€) 2020/03/06 14:53:01
TER RS, So=F




当代理开启私聊， 并有人向投标人发送了私聊信息后， 投标人端会在左下角看到有澄清提醒， 点 击即可与其进行沟通。(现阶段澄清用于投标人询标时使用。)
[image: image14.jpg]



[image: image15.jpg]5

= -BAx
) LR (SM2HERBLIL) 203450 7
it £
20
4
L =] © FABHER
=

]




开标咨询文字提问

投标人可通过开标咨询文字提问向交易中心进行咨询

[image: image16.jpg]



填写咨询内容、依据和理由，有相关附件支撑的课上传相关附件。

咨询查看
投标人可通过咨询查看功能查看自己或其他投标人提出的咨询及交易中心回复内容。

[image: image17.jpg]



四、 注意事项
1 、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、

高速稳定的网络、电源(不间断) 、CA 锁、音视频设备(话筒、耳麦、高清摄像头、音响) ，浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。
2、建议投标人在开标前 1 小时内登录不见面开标大厅，并及时签到(开标前 60 分钟开始签 到)， 遇到问题及时联系客服 4009980000
3、投标人需注意 CA 锁一定要提前准备好， 并确保 CA 锁为制作投标文件的 CA 锁。

4、及时关注右侧公告及互动栏目信息。

