- 品目一：颅脑手术激光定位仪    1台

- 一、技术参数：

1、标记范围：200mm*250mm*90mm

2、标尺刻度分辨率：1mm

3、激光器最大功率：≤2.5mW

4、激光器波长：红色激光：635nm±5nm；绿色激光：520nm±5nm

5、激光器数量：6个

6、激光器类型：130度，一字线激光，线宽1mm

7、激光器安全分类：1M

8、激光器安全要求：避免使用光学仪器观察激光

9、电源：锂离子充电电池，3.7VDC，≥70mAh，带保护板；

二、商务要求

1、交货期：自合同签订之日起国产产品5个工作日完成货物的安装、调试并正常运行。

2、质保期：整机质保三年（含第三方设备）

3、售后服务：

（1）西安设有办事处并提供地址、电话、维修工程师信息等

（2）接到使用客户维修电话，2小时响应，4小时内工程师到位；

（3）设备到位后，工程师应立即进行安装、调试，同时对操作人员进行严格的规范化培训；

4、其他要求：提投标产品的规格、型号必须与注册证及相关检验报告上的规格型号一致；

三、其他

（一）质量验收标准或规范

设备类：

货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同中参数的要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。验收不作为产品质量合格的最终依据。

- （二）违约责任

设备类

（1）按《民法典》、《政府采购法》中的相关条款执行。

（2）未按合同要求提供货物或质量不能满足谈判技术要求，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方会同鉴证方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

（3）交货期每超过一天，扣除乙方合同总价款的 1 ‰作为违约金。

- 品目二：一次性使用颅脑引流套装

一、适用范围：适用于神经外科脑部手术定位及术后引流。

- 二、结构组成与材质：

一次性使用颅脑引流套装由一次性使用颅脑引流管和一次性使用导向器组合；

其中：

一次性使用颅脑引流管由硅胶管、针芯、引流瓶、引流袋、连接部件组成；硅胶管由硅橡胶制成，芯由不锈钢材料制成；引流瓶、引流袋由医用PVC材料制成。

一次性使用导向器包括：规划包和导向包组合；规划包由规划导向座、规划方向杆和深度利量板组成；导向包由穿刺导向座、导向方向杆和导鞘组成。规划导向座由ABS、铝合金、不锈钢材料组成:规划方向杆由铝合金材料制成:深度测最板由ABS材料制成:穿刺导向座由ABS、铝合金、不锈钢材料制成:导向方向杆由铝合金、ABS材科制成:导鞘由ABS材料制成。

三、灭菌

产品经环氧乙烷灭菌，提供无菌检测报告。

四、服务要求：

1、质量保证：乙方承诺所提供的医疗卫生耗材必须是符合药监部门质量标准的合格产品，进货渠道正常，并具备正规的产品注册证登记表、生产许可证，配送耗材时须提供配送批次产品的合格证明资料、检测报告、卫生安全评价报告等

2、乙方不仅应随耗材向甲方提供使用说明书、质量标准或甲方所要求的相关资料，同时乙方须保证甲方在使用过程中的技术支持及售后服务，否则，甲方有权拒收耗材或则退货，责任由乙方承担。

3、乙方配送的耗材日期距离其出厂日期不得超过该耗材有效期的三分之一时间段。如过该耗材有效期超过三分之一时间段，甲方有权拒收或选择退货，由此造成的损失由乙方承担。

4、包装及其他要求：符合出厂要求、包装完整无破损；包装标识清楚，进口设备应具有原产国标识及中文标识且标识必须清楚，配送产品必须为全新未拆封产品且渠道合法。

5、乙方所提供的医用卫生耗材在有效期内出现质量问题，甲方有权利要求乙方退货或换货，退换货时间不超过72小时。

五、商务要求

1、产品灭菌效期：保证提供的产品灭菌效期≥18个月，灭菌效期不足3个月时，负责免费为甲方更换。

2、供货期：合同有效期为一年，在合同有效期内，如果甲方按照合同项采购货物，当采购金额达预算金额后，合同自动终止。

3、交货期：72小时。乙方接到甲方订货通知72小时内负责将货物运送至甲方指定的地点，由甲方负责按照相关标准进行验收，乙方在运送过程中所产生的一切费用由乙方负责承担。

4、付款方式和结算条件

4-1、付款方式

通过银行转账方式将款项转入乙方银行账户。乙方银行账户信息如下：

账户全称：

账    号：

开 户 行：

甲方仅认可上述指定账户并向该账户付款，甲方有权拒绝向指定账户之外的任何账户付款，并且由此导致的付款延迟责任由乙方承担。

方要如实开具发票，不得变更开票内容，乙方开具发票出现税务争议时，乙方需承担税款、滞纳金、罚款等赔偿责任以及其他相关责任。

4-2、结算条件

交货验收入库时，乙方向甲方开具正规发票，并提供所供货品的进货发票，进货发票金额不得遮盖，确保“两票制”，乙方要如实开具发票，不得变更开票内容，乙方开具发票出现税务争议时，乙方需承担税款、滞纳金、罚款等赔偿责任以及其他相关责任，6个月后甲方向乙方据实结算转账支付货款。