采购需求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 扫描架系统 |
| 1.1 | 扫描架孔径：≥70cm |
| 1.2 | 扫描架物理倾角（非数字）：≥±30° |
| 1.3 | 探测器类型：稀土陶瓷 |
| 1.4 | 探测器排数：≥64排 |
| ★1.5 | 探测器Z轴覆盖宽度：≥40mm |
| ★1.6 | 每排探测器单元数：≥900个 |
| 1.7 | 探测器物理单元总数：≥70000个 |
| ★1.8 | 探测器Z轴最小晶体单元尺寸：≤0.6mm |
| 1.9 | 最薄采集层厚：≤0.6mm |
| ★1.10 | 探测器最高数据采样率：≥4800views/360° |
| 1.11 | 提供内置三维激光定位系统 |
| 1.12 | 提供机架内置无线一体化心电监测系统，无需外接心电监测设备 |
| 1.13 | 焦点到探测器距离：≥1050mm |
| 1.14 | 焦点到扫描野中心距离：≥570mm |
| 1.15 | 滑环类型：低压滑环 |
| 2． | 扫描床系统 |
| 2.1 | 扫描床垂直升降最高高度：≥95cm |
| 2.2 | 扫描床垂直升降最低高度：≤48cm |
| 2.3 | 扫描床水平移动最大范围：≥210cm |
| 2.4 | 扫描床水平最大可扫描范围：≥170cm |
| 2.5 | 扫描床水平移动最高速度：≥200mm/s |
| 2.6 | 扫描床水平移动最小速度：≤2mm/s |
| ★2.7 | 扫描床升降最大速度：≥40mm/s |
| 2.8 | 扫描床承重量：≥205kg |
| 2.9 | 扫描床移动精度：≤±0.25mm |
| 2.10 | 提供扫描床控制脚踏开关 |
| 3. | X线球管及高压发生器 |
| ★3.1 | 球管阳极物理热容量（非等效）：≥7.5MHU |
| ★3.2 | 球管阳极实际散热率：≥1300KHU/min |
| 3.3 | 球管最大电流：≥660mA |
| 3.4 | 球管最小电流：≤10mA |
| 3.5 | 球管最小电流递增幅度：≤1mA |
| ★3.6 | 球管最小输出管电压：≤70kV |
| 3.7 | 球管最大输出管电压：≥130kV |
| 3.8 | 球管最大焦点：≤1.0mm×1.0mm |
| 3.9 | 球管最小焦点：≤0.7mm×0.7mm |
| 3.10 | 高压发生器物理功率（非等效）：≥80kW |
| 3.11 | 球管电压可调档位数量：≥5档，最低≤70kV，最高≥140kV |
| 4. | 扫描参数 |
| 4.1 | 最快扫描时间/360°：≤0.35s/360° |
| 4.2 | 单圈采集层数：≥128层 |
| 4.3 | 最薄采集层厚：≤0.625mm |
| 4.4 | 扫描采集视野：≥50cm |
| ★4.5 | 最大螺距：≥2.0 |
| 4.6 | 最小螺距：≤0.1 |
| 4.7 | 单次连续螺旋扫描：≥100秒 |
| 4.8 | 提供10mA肺部扫描技术 |
| 4.9 | 提供智能mA调节技术 |
| 5. | AI全智能扫描导航系统具备以下功能 |
| 5.1 | 摄像采集系统 |
| 5.2 | 智能定位：患者上床后可自动识别全身位置 |
| 5.3 | 可识别的患者体位种类≥8种 |
| 5.4 | 智能追踪：患者移动时，可自动追踪识别新的患者全身位置 |
| 5.5 | 智能摆位：可根据扫描协议和患者位置，自动设置进床位置 |
| 5.6 | 看护功能：扫描中可实时观察患者情况 |
| 5.7 | 智能扫描计划：可根据扫描协议和定位像，自动设置扫描起始位置、扫描角度和FOV |
| 5.8 | 协议选择优化：可根据使用频率优化扫描协议排序，将最常用的扫描协议排序至顶端，方便技师选择 |
| 6. | 图像质量 |
| 6.1 | X-Y轴空间分辨率@MTF0%：≥20LP/CM |
| 6.2 | Z轴空间分辨率@MTF0%：≥20LP/CM |
| 6.3 | 密度分辨率：≤2mm@0.3% |
| 6.4 | 最小CT值（非扩展）：≤-1000HU |
| 6.5 | 最大CT值（非扩展）：≥+8000HU |
| 6.6 | 超高图像重建矩阵：≥1024X1024 |
| 6.7 | 图像重建速度：≥40幅/秒 |
| 6.8 | 提供最新最先进的低剂量技术平台：提供相应证明材料 |
| 6.9 | 提供最新最先进去伪影技术：提供相应证明材料 |
| 7. | 主控制台计算机系统 |
| 7.1 | 主CPU型号：≥Intel Xeon E5 |
| 7.2 | CPU：≥4核 |
| 7.3 | 内存：≥16GB |
| 7.4 | 硬盘容量：≥1.0TB |
| 7.5 | 图像存储量：≥900,000幅(512矩阵不压缩图像) |
| 7.6 | 存储系统：DVD-RW |
| 7.7 | 图像格式和传输存储：DICOM 3.0具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等PACS联接功能 |
| 8. | 临床应用软件具备以下功能 |
| 8.1 | 多平面重建（MPR） |
| 8.2 | 最大密度投影（MIP） |
| 8.3 | 最小密度投影（MinP） |
| 8.4 | 曲面重建（CPR） |
| 8.5 | 容积三维重建（VR） |
| 8.6 | 区域生长 |
| 8.7 | 表面重建（SSD） |
| 8.8 | 提供多种容积三维重建模板 |
| 8.9 | 三维仿真内窥镜显示功能 |
| 8.10 | 图像减影功能 |
| 8.11 | 电影模式图像浏览功能 |
| 8.12 | 模拟手术刀功能 |
| 8.13 | 多期增强扫描技术 |
| 8.14 | CTA血管造影技术 |
| 8.15 | CTU尿路造影技术 |
| 8.16 | 造影剂自动跟踪技术 |
| 8.17 | 小剂量团注跟踪测试技术 |
| 8.18 | 脑出血测量技术 |
| 8.19 | 脑容积测量技术 |
| 9. | 提供原厂图像后处理工作站 |
| 9.1 | 主频：≥2.0GHz |
| 9.2 | CPU：≥4核 |
| 9.3 | 内存：≥16GB |
| 9.4 | 硬盘容量：≥1.0TB |
| 9.5 | 永久贮存刻录方式：DVD |
| 9.6 | 图像格式、传输存储：DICOM 3.0 |
| 10. | 心血管成像及高级后处理软件包具备以下功能： |
| 10.1 | 心脏扫描与图像重建技术 |
| 10.2 | 心电门控技术及门控装置 |
| 10.3 | 床旁心电图显示 |
| 10.4 | 主控台心电图显示 |
| 10.5 | 前瞻式门控成像 |
| 10.6 | 心脏扫描自动时相技术，根据病人心率不同自动选择曝光时相 |
| 10.7 | 回顾式螺旋扫描 |
| 10.8 | 心脏扫描自动螺距技术，根据病人心率不同自动选择螺距 |
| 10.9 | 自动心律不齐检测和曝光调整 |
| 10.10 | ECG自动管电流调制 |
| 10.11 | 图像预览功能，依据某一解剖层面重建0-100%时相数据，挑选最佳时相进行全心脏图像重建，事先无需重建全心脏数据 |
| 10.12 | 最佳时相自动重建功能，心脏扫描结束后自动重建最佳舒张期、收缩期图像，无需人为选择期相 |
| 10.13 | 针对房颤、室早等不同心律不齐，提供心电编辑软件 |
| 10.14 | 心血管高级后处理软件包 |
| 10.15 | 冠脉分析支持多期相数据加载 |
| 10.16 | 心脏自动分割 |
| 10.17 | 腔室自动分割 |
| 10.18 | 冠脉自动分割 |
| 10.19 | 中心线自动提取 |
| 10.20 | 中心线自动命名 |
| 10.21 | 中心线编辑 |
| 10.22 | 区域增长（血管，软组织） |
| 10.23 | 单点冠脉半自动提取 |
| 10.24 | 多点冠脉半自动提取 |
| 10.25 | 手动编辑：裁剪、橡皮擦 |
| 10.26 | 狭窄近端远端距离测量 |
| 10.27 | 管径轮廓编辑:具备 |
| 10.28 | 狭窄参数计算（直径、截面积、长度、狭窄容积） |
| 11. | 灌注成像及高级后处理软件包具备以下功能： |
| 11.1 | 灌注扫描与图像重建技术 |
| 11.2 | 灌注采样最短间隔时间:1s |
| 11.3 | 灌注非等间隔采样功能 |
| 11.4 | 神经系统一站式成像，一次对比剂注射，可以完成全脑血管、全脑4D血流成像、全脑动态灌注成像 |
| 11.5 | 脑部灌注分析软件包 |
| 11.6 | 卒中协议 |
| 11.7 | 肿瘤协议 |
| 11.8 | 头部运动校正 |
| 11.9 | 自动去骨分割 |
| 11.10 | 自动脑脊液分割 |
| 11.11 | 自动动静脉点选择 |
| 11.12 | 同时支持手动选取动静脉点 |
| 11.13 | 血管抑制屏蔽不参与计算的血管 |
| 11.14 | 自动计算CBV，CBF，TTP，MTT、Tmax和PS 等灌注参数，并以伪彩标记显示 |
| 11.15 | 自动计算感兴趣区的面积、最大值、最小值、平均值等 |
| 11.16 | 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线 |
| 11.17 | 自动生成中心线对称的ROI |
| 11.18 | 对称ROI对比统计分析 |
| 11.19 | 根据灌注参数阈值的缺血半暗带，梗死和缺血区计算 |
| 11.20 | 不同程度滤波调节，可对噪声较大的图像进行降噪 |
| 11.21 | 体灌注分析软件包 |
| 11.22 | 肝脏灌注分析协议 |
| 11.23 | 肺部灌注分析协议 |
| 11.24 | 肿瘤灌注分析协议 |
| 11.25 | 肾脏灌注分析协议 |
| 11.26 | 胰腺灌注分析协议 |
| 11.27 | 脾脏灌注分析协议 |
| 11.28 | 子宫灌注分析协议 |
| 11.29 | 运动校正 |
| 11.30 | 自动/手动软组织分割 |
| 11.31 | 自动肝动脉和门静脉选择 |
| 11.32 | 同时支持手动定义肝动脉和门静脉 |
| 11.33 | 血管抑制屏蔽不参与计算的血管 |
| 11.34 | 自动计算BV、BF、HAP、PVP、HPI、MTT、TTP等灌注参数 |
| 11.35 | 自动计算ROI的面积、最大值、最小值、平均值和标准差 |
| 11.36 | 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线 |
| 12. | 4D动态成像及高级后处理软件包具备以下功能： |
| 12.1 | 动态扫描与图像重建技术 |
| 12.2 | 摇篮床动态扫描范围≥400mm |
| 12.3 | 动态扫描非等间隔采样功能 |
| 12.4 | 4D动态分析软件包 |
| 12.5 | 多期相数据运动校正 |
| 12.6 | 选择多时刻点进行数据融合 |
| 12.7 | 动态数据电影播放功能 |
| 12.8 | 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线 |
| 12.9 | 自动头部去骨 |
| 12.10 | 自动体部去骨 |
| 12.11 | 动静脉自动分离 |
| 12.12 | 支持通过区域生长编辑血管 |
| 12.13 | 头颈部血管分析高级后处理软件包 |
| 12.14 | 头颈部血管一键提取，无需平扫数据 |
| 12.15 | 头颈部DSA剪影去骨 |
| 12.16 | 一键分割和提取动脉瘤 |
| 12.17 | 动脉瘤体积、截面积、直径自动计算 |
| 12.18 | 自动去除静脉窦 |
| 12.19 | 支持通过多点追踪、管径轮廓编辑、血管/骨区域生长对血管进行编辑 |
| 12.20 | 中心线自动提取、中心线追踪、中心线编辑、显示/隐藏 |
| 12.21 | 支持对血管狭窄异常进行手动标记 |
| 12.22 | 狭窄程度计算：参考面选取、面积、直径、狭窄率 |
| 12.23 | 血管多参数计算：长度、直径、面积、角度 |
| 12.24 | 体部血管分析高级后处理软件包 |
| 12.25 | 体部血管一键提取，无需平扫数据 |
| 12.26 | 泌尿系统一键提取（输尿管、膀胱、尿道） |
| 12.27 | 探针手动去骨 |
| 12.28 | 支持通过多点追踪、管径轮廓编辑、血管/骨区域生长对血管进行编辑 |
| 12.29 | 中心线自动提取、中心线追踪、中心线编辑、显示/隐藏 |
| 12.30 | 支持对血管狭窄异常进行手动标记 |
| 12.31 | 狭窄程度计算：参考面选取、面积、直径、狭窄率 |
| 12.32 | 血管多参数计算：长度、直径、面积、角度 |
| 12.33 | 一键式结构化报告，可将计算结果、截图直接发送至报告 |
| 13. | 肺结节分析高级后处理软件包: |
| 13.1 | 肺结节自动检测和分割 |
| 13.2 | 支持不同类型结节的提取：实性结节、磨玻璃结节、混合性结节 |
| 13.3 | 结节轮廓线可编辑 |
| 13.4 | 自动测量结节直径、体积、CT值等参数 |
| 13.5 | 自动计算结节内感兴趣成分占病灶整体的体积百分比、CT值等定量分析数据 |
| 13.6 | 支持同一患者在不同时间段的两个序列的图像比较，同步翻页阅片 |
| 13.7 | 结节传递：随访数据的结节半自动分割 |
| 13.8 | 支持评估结节的变化曲线 |
| 14. | 肺实质分析高级后处理软件包具备以下功能： |
| 14.1 | 肺自动分割 |
| 14.2 | 肺轮廓编辑 |
| 14.3 | 肺叶自动分割 |
| 14.4 | 肺裂线调整、肺叶结果编辑 |
| 14.5 | 支持根据密度高低阈值调节的肺密度分析 |
| 14.6 | 肺气肿量化测量和颜色标记 |
| 14.7 | 左肺右肺全肺体积等参数、肺叶体积等参数、密度直方图及表格等参数计算及显示 |
| 14.8 | 气管自动分割、中心线自动提取，多截面及拉直CPR显示 |
| 14.9 | 中心线手动提取、中心线校正、气管内外径轮廓编辑 |
| 14.10 | 气道定量计算：提供截面积、气道壁面积和占比等参数 |
| 15. | 提供肿瘤、结肠、体部血管分析功能软件包 |
| 16 | 配套设施及售后服务 |
| 16.1 | 整机保修(含工作站)：2年，以验收时间为准 |
| 16.2 | 负责机房改造，提供设备运行所需附属器件，如配电柜、空调等 |
| 16.3 | 提供配套设备，供货方负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证买方正常使用 |
| 16.4 | 提供现场使用培训，不小于2次，每次时长不小于1周 |
| 16.5 | 机房用X线防护用品：防护服2套，铅衣整理架一个，铅帘2张 |
| 16.7 | 三通道无筒高压注射器1台；单向滚子泵主机可调注射参数，最大压力≥350psi，具备自动气泡检测 |
| 16.8 | 配备高级工作台两张，工作椅两把 |
| 16.9 | 知名品牌一体机电脑2台；≥28英寸，触摸屏，处理器≥i9-12000H，内存≥32GB，支持指纹开机 |
| 16.10 | 负责设备与医院信息化网络接口链接 |