采购内容及技术要求

一、项目概况

为加强西安市生态环境局新城分局的环境监测能力，以及为环境监察、环境管理及其他环境执法工作提供准确合法的数据依据，拟通过此次项目建设，大幅提升监测站对辖区内医疗废水、加油站、地表水等领域的监测能力，紧紧围绕减排工作，加大环境综合治理力度，加强对重点污染源的监督性监测工作，提高辖区区域内大气、水质等领域的环境保护、监督治理工作，更好的改善辖区内的环境质量。

二、采购内容(包括采购品目、规格和数量)

项目内容汇总表

工程名称：实验室整体建设1期工程

| 序 号 | 单 项 名 称 |
| --- | --- |
| 一 | 废水处理系统 |
| 二 | 实验室排风及废气处理系统 |
| 三 | 高纯气体供气系统 |
| 四 | 微生物实验室净化工程 |

废水处理系统（YHS-WJ-3.0T）工程量清单

| 序号 | 名称 | 规格和型号（mm） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中和箱 | 400*340*660/KC-80L | 1 | 个 |
| 2 | PH计 | PH5778 | 1 | 个 |
| 3 | 臭氧发生器 | 5g | 1 | 套 |
| 4 | 加药箱 | 300*300*350/KC-30L | 3 | 个 |
| 5 | 加药计量泵 | 300*300*350 | 2 | 个 |
| 6 | 重金属离子捕捉器 | 300*300*350/1/3TDB-30 | 1 | 个 |
| 7 | 纤维过滤塔 | φ220*750 | 1 | 个 |
| 8 | 生物吸附塔 | φ220*750 | 1 | 个 |
| 9 | 机架 | 1360*700*1650 | 1 | 个 |
| 10 | 控制箱 |  | 1 | 个 |
| 11 | 流量计 | LZT-1002M-V | 1 | 套 |
| 12 | 流量计 | LZB-3 | 1 | 套 |
| 13 | 提升泵 | 1/3TDB-30 | 1 | 台 |
| 14 | 浮球开关 |  | 2 | 个 |
| 15 | 消毒箱 | 400*340*660/KC-80L | 1 | 套 |
| 16 | 储水箱（污水） | 2000*1500*1800mm（5T） | 1 | 个 |
| 17 | 辅材 |  | 1 | 项 |
| 18 | 储水箱基础及就位安装 |  | 1 | 项 |

实验室通风及废气处理系统工程量清单

| 序号 | 品名 | 材质规格（mm） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BF-01通风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 箱式风机 | 20#--7.5KW | 1 | 台 |
| 2 | 圆形风管 | 200ø | 29 | 米 |
| 3 | 圆形风管 | 250ø | 14 | 米 |
| 4 | 圆形风管 | 315ø | 1 | 米 |
| 5 | 矩形风管 | 400x400 | 3 | 米 |
| 6 | 矩形风管 | 600x400 | 8 | 米 |
| 7 | 矩形风管 | 800x400 | 4 | 米 |
| 8 | 矩形风管 | 1000x400 | 7 | 米 |
| 9 | 圆形45°弯头 | 250ø-250ø | 2 | 个 |
| 10 | 圆形90°弯头 | 200ø-200ø | 21 | 个 |
| 11 | 圆形变径 | 250ø-200ø | 5 | 个 |
| 12 | 圆形变径 | 315ø-250ø | 1 | 个 |
| 13 | 圆形马蹄口 | 200ø-200ø | 9 | 个 |
| 14 | 圆形马蹄口 | 250ø-250ø | 4 | 个 |
| 15 | 圆形马蹄口 | 315ø-315ø | 1 | 个 |
| 16 | 天方地圆 | 400x400-200ø | 1 | 个 |
| 17 | 软连接 | φ | 2 | 个 |
| 18 | 底平变径 | 600x400-400x400 | 1 | 个 |
| 19 | 底平变径 | 800x400-600x400 | 1 | 个 |
| 20 | 底平变径 | 1000x400-623x600 | 1 | 个 |
| 21 | 底平变径 | 1000x400-800x400 | 1 | 个 |
| 22 | 底平变径 | 1070x910-1000x400 | 1 | 个 |
| 23 | 散流器 | 600x600-200ø | 15 | 个 |
| 24 | 矩形90°弯头 | 1000x400-1000x400 | 1 | 个 |
| 25 | 圆形手动风阀 | 200ø-200ø | 15 | 个 |
| 26 | 圆形电动密闭风阀 | 200ø-200ø | 15 | 个 |
| 27 | 直接 | 200ø | 10 | 个 |
| 28 | 直接 | 250ø | 5 | 个 |
| 29 | 电缆 | 3*4+1 | 1 | 项 |
| 30 | 软管 | 200ø | 15 | 米 |
| 31 | 防雨百叶 | 1100*500 | 1 | 项 |
| 32 | 风阀开关 |  | 15 | 个 |
| 33 | 变频控制系统 | 7.5KW | 1 | 套 |
| PF-01通风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 卧式喷淋塔 | L2800xW1800xH1800mm | 1 | 台 |
| 2 | 玻璃钢离心风机7C90° | F4-72-7C 11kw | 1 | 台 |
| 3 | 圆形风管 | 250ø | 12 | 米 |
| 4 | 矩形风管 | 400x320 | 12 | 米 |
| 5 | 矩形风管 | 500x320 | 11 | 米 |
| 6 | 矩形风管 | 700x400 | 2 | 米 |
| 7 | 矩形风管 | 800x500 | 13 | 米 |
| 8 | 圆形90°弯头 | 250ø-250ø | 5 | 个 |
| 9 | 圆形马蹄口 | 250ø-250ø | 3 | 个 |
| 10 | 天方地圆 | 400x320-250ø | 1 | 个 |
| 11 | 底平变径 | 700x400-500x320 | 1 | 个 |
| 12 | 底平变径 | 800x500-400x320 | 1 | 个 |
| 13 | 矩形90°弯头 | 500x800-500x800 | 2 | 个 |
| 14 | 矩形封板 | 480x400-400x320 | 1 | 个 |
| 15 | 矩形封板 | 580x400-500x320 | 1 | 个 |
| 16 | 矩形消音器 | 800x500-800x500 | 1 | 个 |
| 17 | 矩形马蹄口 | 400x320-400x320 | 1 | 个 |
| 18 | 矩形马蹄口 | 700x400-700x400 | 1 | 个 |
| 19 | 软连接 | 800x500-700ø | 1 | 个 |
| 20 | 圆形电动密闭风阀 | 250ø-250ø | 9 | 个 |
| 21 | 矩形防火阀 | 800x500-800x500 | 1 | 个 |
| 22 | 直接 | 250ø | 4 | 个 |
| 23 | 采样口 |  | 2 | 个 |
| 24 | 电缆 | 4*6 | 1 | 项 |
| 25 | 喷淋塔电缆 | 4*2.5 | 1 | 项 |
| 26 | 变频控制系统 | 11KW | 1 | 套 |
| PF-02通风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机7A90° | F4-72-7A 7.5kw | 1 | 台 |
| 2 | 活性炭吸附箱 | L2000xW920xH1200mm | 1 | 台 |
| 3 | 圆形风管 | 110ø | 20 | 米 |
| 4 | 圆形风管 | 160ø | 9 | 米 |
| 5 | 圆形风管 | 250ø | 14 | 米 |
| 6 | 圆形风管 | 315ø | 4 | 米 |
| 7 | 矩形风管 | 400x400 | 5 | 米 |
| 8 | 矩形风管 | 600x400 | 12 | 米 |
| 9 | 矩形风管 | 700x400 | 21 | 米 |
| 10 | 圆形90°弯头 | 110ø-110ø | 13 | 个 |
| 11 | 圆形90°弯头 | 160ø-160ø | 1 | 个 |
| 12 | 圆形90°弯头 | 250ø-250ø | 3 | 个 |
| 13 | 圆形三通 | 160ø-160ø-160ø | 2 | 个 |
| 14 | 圆形变径 | 160ø-110ø | 4 | 个 |
| 15 | 圆形变径 | 250ø-110ø | 2 | 个 |
| 16 | 圆形变径 | 250ø-160ø | 1 | 个 |
| 17 | 圆形变径 | 315ø-250ø | 1 | 个 |
| 18 | 圆形马蹄口 | 110ø-110ø | 13 | 个 |
| 19 | 圆形马蹄口 | 160ø-160ø | 1 | 个 |
| 20 | 圆形马蹄口 | 250ø-250ø | 4 | 个 |
| 21 | 天方地圆 | 400x400-315ø | 1 | 个 |
| 22 | 底平变径 | 600x400-400x400 | 1 | 个 |
| 23 | 底平变径 | 700x400-600x400 | 1 | 个 |
| 24 | 矩形45°弯头 | 400x700-400x700 | 2 | 个 |
| 25 | 矩形90°弯头 | 400x700-400x700 | 2 | 个 |
| 26 | 矩形90°弯头 | 600x400-600x400 | 3 | 个 |
| 27 | 矩形消音器 | 700x400-700x400 | 1 | 个 |
| 28 | 软连接 | 700ø-700x400 | 1 | 个 |
| 29 | 圆形手动风阀 | 110ø-110ø | 5 | 个 |
| 30 | 圆形手动风阀 | 250ø-250ø | 3 | 个 |
| 31 | 圆形电动密闭风阀 | 250ø-250ø | 6 | 个 |
| 32 | 矩形防火阀 | 700x400-700x400 | 1 | 个 |
| 33 | 直接 | 110ø | 7 | 个 |
| 34 | 直接 | 160ø | 3 | 个 |
| 35 | 直接 | 250ø | 5 | 个 |
| 36 | 直接 | 315ø | 2 | 个 |
| 37 | 采样口 |  | 2 | 个 |
| 38 | 电缆 | 3*4+1 | 1 | 项 |
| 39 | 软管 | 110ø | 14 | 米 |
| 40 | 风阀开关 |  | 3 | 个 |
| 41 | 变频控制系统 | 7.5KW | 1 | 套 |
| 42 | 安装辅料 |  | 1 | 项 |

实验室高纯气体供气系统工程量清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供气不锈钢无缝管 | 1/4寸*0.035寸 316L不锈钢材质 耐压30MPa 内外表面抛光 超纯水清洗,含排空管道 | 米 | 78 |
| 2 | 供气不锈钢无缝管 | 3/8寸*0.035寸 316L不锈钢材质 耐压30MPa 内外表面抛光 超纯水清洗,含排空管道 | 米 | 242 |
| 3 | 自动切换供气系统 | 316L不锈钢、双压力表显示0-1.6MPa 可同时接驳两瓶，可一备一用 ，自动切换，高纯气体BA级仪表标准 量程 25-1.6Mpa 泄漏率1*10﹣8atm.cc /sec He； 内置过滤网； 减压器阀芯、阀体、膜片采用316L，确保气体无污染； | 个 | 6 |
| 4 | 钢瓶接头 | G5/8转1/4寸NPT外丝 耐压：300bar,材质：316L | 个 | 8 |
| 5 | 钢瓶接头 | 乙炔专用 不锈钢材质316L连接头 | 个 | 2 |
| 6 | 钢瓶接头 | 氢气专用 不锈钢材质316L连接头 | 个 | 2 |
| 7 | 金属软管 | 带防爆弹簧 316 材质 3000psi | 个 | 12 |
| 8 | 双外丝接头 | 双1/4寸NPT外丝 不锈钢材质316L | 个 | 12 |
| 9 | 二级减压阀 | 高纯气体BA级仪表标准 二级减压系统 挂载式固定安装； 高纯气体BA级仪表标准； 输出量程0-1.0Mpa；PSI、Mpa双刻度，1.6级精度 泄漏率1*10﹣8atm.cc /sec He； 内置过滤网； 减压器阀芯、膜片采用316L，确保气体无污染 | 个 | 22 |
| 10 | 精密截止球阀 | 1/4寸双卡套 SS316不锈钢 一体式结构 | 个 | 22 |
| 11 | 终端接头变径 | 不锈钢材质316L 级别：BA 连接方式：卡套连接 | 个 | 22 |
| 12 | 三通接头 | 3/8-1/4-3/8寸 SS316不锈钢 焊接式 | 个 | 14 |
| 13 | 三通接头 | 3/8寸 SS316不锈钢 焊接式 | 个 | 2 |
| 14 | 三通接头 | 1/4寸 SS316不锈钢 卡套式 | 个 | 10 |
| 15 | 外螺纹卡套接头 | 1/4寸卡套转1/4寸NPT外丝 316 材质 | 个 | 34 |
| 16 | 外螺纹卡套接头 | 3/8寸卡套转1/4寸NPT外丝 316 材质 | 个 | 10 |
| 17 | 变径接头 | 3/8-1/4寸 316 材质 焊接式 | 个 | 7 |
| 18 | 阻火器 | VFB100 1/4"LOK 500PSI 316材质 两端1/4NPT内螺纹 | 个 | 2 |
| 19 | 可燃气泄漏报警器主机 | 氢气泄漏检测，数字显示，数字电路，二级报警，可任意屏蔽，报警记录存储功能可达1000条，多级密码管理功能，壁挂式安装，工作电源：220V AC | 个 | 1 |
| 20 | 报警器探头 | 乙炔专业探头：进口传感器，4-20mA标准信号输出，三线制，防爆等级：Ex d IIC T6，防护等级：IP65 ，电气接口：G1/2 ，工作电源：24V | 个 | 2 |
| 21 | 报警器探头 | 氢气专业探头：进口传感器，4-20mA标准信号输出，三线制，防爆等级：Ex d IIC T6，防护等级：IP65 ，电气接口：G1/2 ，工作电源：24V | 个 | 2 |
| 22 | 报警信号线 | RVV护套信号线 3芯 泄漏报警器专用线缆 | 米 | 100 |
| 23 | 低压报警主机 | 7寸液晶触摸屏显示，铝合金外壳，在线检测气体剩余压力，欠压后自动发出声音报警，含消音按钮 | 个 | 1 |
| 24 | 压力传感器 | 4-20ma信号 24v电压 316L不锈钢材质 1/4NPT螺纹接口 | 个 | 12 |
| 25 | 低压信号线 | 压力传感器护套信号线 8芯 | 米 | 60 |
| 26 | 固定安装管夹 | 1/4寸、3/8寸 组合体 | 个 | 327 |
| 27 | 轨道 | 不锈钢 | 米 | 20 |
| 28 | 固定面板 | 不锈钢 | 个 | 22 |
| 29 | 焊接技术服务费 | 采用全自动轨道焊机焊接，包含管道焊接、管道修磨平口、平口机刀片、钨极消耗、焊点打磨件 | 项 | 1 |
| 30 | 焊接氩气 | 焊接及吹扫气体，往返运费 | 项 | 1 |
| 31 | 人工安装 | 包含墙体开孔、排管布管及阀门管件安装、包含供气系统保压检测吹扫调试服务（含管道标识标签） | 项 | 1 |

微生物实验室净化工程量清单

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机制岩棉净化板隔墙 | ＆=0.426mm | ㎡ | 180 |
| 2 | 机制硫氧镁净化板吊顶 | ＆=0.426mm | ㎡ | 42 |
| 3 | 槽铝 |  | m | 200 |
| 4 | 内圆弧 |  | m | 300 |
| 5 | 外圆柱 |  | m | 3 |
| 6 | 三维阴角 |  | 个 | 40 |
| 7 | 二维 |  | 个 | 12 |
| 8 | 门封头 |  | 付 | 12 |
| 9 | 成品净化单开门 | 800mm*2000mm | 樘 | 0 |
| 10 | 成品净化单开门 | 900mm*2000mm | 樘 | 6 |
| 11 | 成品净化子母门 | 1200mm*2000mm | 樘 | 0 |
| 12 | 成品观察窗 | 900mm*1500mm | 樘 | 2 |
| 13 | 安全门 | 1000mm*2000mm | 樘 | 0 |
| 14 | 吊顶吊件 |  | ㎡ | 42 |
| 15 | 密封材料及五金件 |  | ㎡ | 222 |
| 16 | 安装费 |  | ㎡ | 222 |
| 17 | PVC塑胶地面 | 2mm | ㎡ | 42 |
| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 镀锌净化风管 | ＆=0.6mm | ㎡ | 28 |
| 2 | 镀锌净化风管 | ＆=0.75mm | ㎡ | 30 |
| 3 | 高效送风口 | 500m3/h | 套 | 3 |
| 4 | 高效送风口 | 1500m3/h | 套 | 2 |
| 5 | 对开多叶调节阀 | 200mm*200mm | 个 | 3 |
| 6 | 对开多叶调节阀 | 320mm*200mm | 个 | 2 |
| 7 | 对开多叶调节阀 | 400mm*200mm | 个 | 3 |
| 8 | 对开多叶调节阀 | 500mm*320mm | 个 | 3 |
| 9 | 铝合金风口 | 320mm*200mm | 个 | 5 |
| 10 | 铝合金风口 | 320mm*500mm | 个 | 0 |
| 11 | 铝合金风口 | 250mm*250mm | 个 | 0 |
| 12 | 防雨百叶 | 320mm*250mm | 个 | 2 |
| 13 | 辅材 |  | 项 | 1 |
| 14 | 风管保温 | 橡塑板 | ㎡ | 58 |
| 15 | 送风机箱 | 2500m³/h | 套 | 1 |
| 16 | 排风机箱 | 1000m³/h | 套 | 2 |
| 17 | 空调机 | FGR-50 | 套 | 1 |
| 18 | 紫铜管 |  | m | 10 |
| 19 | 角钢 | ∠40*40 | m | 30 |
| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | LED平板应急净化灯 | 600*300 | 套 | 3 |
| 2 | LED平板净化灯 | 1200*300 | 套 | 3 |
| 3 | LED平板应急净化灯 | 1200*300 | 套 | 3 |
| 4 | 不锈钢紫外线杀菌灯 | 1*20w | 套 | 3 |
| 5 | 不锈钢紫外线杀菌灯 | 1*30w | 套 | 3 |
| 6 | 铜芯绝缘导线 | 2.5mm² | m | 300 |
| 7 | 铜芯绝缘导线 | 4mm² | m | 300 |
| 8 | 铜芯绝缘导线 | 6mm² | m | 50 |
| 9 | 配电箱 |  | 台 | 1 |
| 10 | 单联开关 |  | 个 | 6 |
| 11 | 单联双控开关 |  | 个 | 2 |
| 12 | 定时开关 |  | 个 | 3 |
| 13 | 单相五孔插座 |  | 个 | 8 |
| 14 | PVC三通接线盒 |  | 个 | 50 |
| 15 | 86型暗盒 |  | 个 | 10 |
| 16 | PVC线管 |  | m | 186 |
| 17 | 辅材 |  | 项 | 1 |
| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 压差表 | 0-60pa | 个 | 2 |
| 2 | 电子互锁 |  | 套 | 1 |
| 3 | 手消毒 |  | 台 | 1 |
| 4 | 传递窗 | 600mm*600mm*600mm | 台 | 2 |

- 技术要求(包括对产品的认证、检验报告等)

一、、中央空调（多联机）安装工程

1、直流变频多联机组空调冷量配置明细表

| 序号 | 功能房间 | 使用面积（㎡） | 数量（台） | 单台冷量（W） | 房间总冷量（W） | 单位冷量（W/m2） | 室内冷量 | 拖带比 | 主机冷量 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收室 | 19.33 | 1 | 4500 | 4500 | 233 | 170100 | 108% | 157000 | 2 |
| 2 | ICP-MS室 | 12.28 | 1 | 2800 | 2800 | 228 |  |  |  |  |
| 3 | 高温消解室 | 29.68 | 1 | 7100 | 7100 | 239 |  |  |  |  |
| 4 | 小型仪器室 | 19.5 | 1 | 4500 | 4500 | 231 |  |  |  |  |
| 5 | 天平室1 | 37.88 | 1 | 9000 | 9000 | 238 |  |  |  |  |
| 6 | 天平室2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 接样缓冲间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 在线品控室 | 15.91 | 1 | 3600 | 3600 | 226 |  |  |  |  |
| 9 | 上走廊 | 31.5 | 2 | 3200 | 6400 | 203 |  |  |  |  |
| 10 | 办公室 | 17.66 | 1 | 4000 | 4000 | 227 |  |  |  |  |
| 11 | 综合办公室 | 23.77 | 1 | 5600 | 5600 | 236 |  |  |  |  |
| 12 | 总更衣 | 23.75 | 1 | 5600 | 5600 | 236 |  |  |  |  |
| 13 | 左走廊1 | 24.06 | 2 | 2500 | 5000 | 208 |  |  |  |  |
| 14 | 门厅 | 26.78 | 1 | 6300 | 6300 | 235 |  |  |  |  |
| 15 | 内厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 左走廊2 | 11.49 | 1 | 2500 | 2500 | 218 |  |  |  |  |
| 17 | 综合办公室2 | 29.64 | 1 | 7100 | 7100 | 240 |  |  |  |  |
| 18 | 质量副总办公室 | 22.89 | 1 | 5000 | 5000 | 218 |  |  |  |  |
| 19 | 总工办公室 | 22.89 | 1 | 5000 | 5000 | 218 |  |  |  |  |
| 20 | 研发中心走廊 | 31.08 | 2 | 3200 | 6400 | 206 |  |  |  |  |
| 21 | 药品试剂室 | 18.72 | 1 | 4000 | 4000 | 214 |  |  |  |  |
| 22 | 管制药品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 标准品室 | 11.64 | 1 | 2500 | 2500 | 215 |  |  |  |  |
| 24 | 感官评鉴室 | 17.7 | 1 | 4000 | 4000 | 226 |  |  |  |  |
| 25 | 理化室 | 51.8 | 1 | 12500 | 12500 | 241 |  |  |  |  |
| 26 | 无机前处理室 | 32.89 | 1 | 7100 | 7100 | 216 |  |  |  |  |
| 27 | 有机前处理室（暗室） | 39.32 | 1 | 9000 | 9000 | 229 |  |  |  |  |
| 28 | 有机前处理室一 | 42.78 | 1 | 10000 | 10000 | 234 |  |  |  |  |
| 29 | 右走廊 | 48.69 | 2 | 5000 | 10000 | 205 |  |  |  |  |
| 30 | 会议室 | 30.05 | 1 | 7100 | 7100 | 236 |  |  |  |  |
| 31 | 研发实验室 | 29.1 | 1 | 7100 | 7100 | 244 |  |  |  |  |
| 32 | 下走廊 | 31.32 | 2 | 3200 | 6400 | 204 |  |  |  |  |
| 33 | 合计 | 754.1 | 33 |  | 170100 |  |  |  |  | 2 |

2、中央空调设备功率

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 功率KW | 总功率KW | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外机 | 台 | 2 | 20.560 | 41.120 |  |
| 2 | 天花板内置风管式室内机 | 台 | 4 | 0.028 | 0.112 |  |
| 3 |  | 台 | 1 | 0.028 | 0.028 |  |
| 4 |  | 台 | 6 | 0.031 | 0.186 |  |
| 5 |  | 台 | 1 | 0.031 | 0.031 |  |
| 6 |  | 台 | 3 | 0.041 | 0.123 |  |
| 7 |  | 台 | 2 | 0.043 | 0.086 |  |
| 8 |  | 台 | 4 | 0.058 | 0.232 |  |
| 9 |  | 台 | 2 | 0.058 | 0.116 |  |
| 10 |  | 台 | 1 | 0.065 | 0.065 |  |
| 11 |  | 台 | 5 | 0.065 | 0.325 |  |
| 12 |  | 台 | 2 | 0.095 | 0.190 |  |
| 13 |  | 台 | 1 | 0.116 | 0.116 |  |
| 14 |  | 台 | 1 | 0.335 | 0.335 |  |

详见《中央空调（多联机）安装工程项目明细表》

二、通风（排风与补风系统）及废气处理系统工程

1、概述：

1.1、采用变频式控制系统，风量可调可控，根据需求风量可智能变换大小，杜绝窜风和回风现象。

2.2、经过详细换算，依据用户不同的废气种类（1、酸碱废气：采用喷淋塔（湿法）处理系统；2、有机废气和其他废气：采用活性炭吸附（干法）处理系统。），共设置三套废气处理系统（其中一套为喷淋塔（湿法）处理系统，两套为活性炭吸附（干法）处理系统。）、三套补风系统、一套ICP-MS定制直排系统、两套灭菌锅蒸汽直排系统。

2、排（补）风：采用PP防腐管道。共九路管道（其中排风三路管道，补风三路管道，一套ICP-MS定制直排管道，两套灭菌锅蒸汽直排管道）。

3、废气处理：共三套（其中湿法一套，干法两套）。

4、由于九套系统位置和用风量不同，我们进行了详细的换算，分别设计了九套不同的优化施工方案，匹配了相应型号的玻璃钢离心风机。

详见《实验室通风（排风与补风系统）及废气处理系统工程明细表》。

三、实验室集中供气系统工程

1、供气系统工程综述：

1.1、实验室集中供气系统的乙炔、氢气、氮气、氩气、氦气、空气、液氮储存于一层的气瓶室内。

1.2、气体安装双瓶自动切换汇流排。气源区主要的控制阀门，吹扫排空装置都安装在气源区墙壁的醒目位置，便于操作人员观察和控制。

1.3、实验室气体管路工程主要材质为316L BA级的不锈钢无缝钢管，所有气体管路的连接采用全自动无缝焊接技术，禁止采用手工焊、法兰和卡套等容易导致泄漏的连接方式。

1.4、仪器室内使用二级减压阀组减压后直接接入仪器，二级减压阀组包括针阀（球阀）、减压阀和出气压力表。便于观察气压和调整气压。

1.5、实验室里，依据要求设置乙炔浓度侦测探头，当气体泄漏时，报警器与强排风装置、紧急切断装置（防爆电磁阀）联动，并且通过声光报警方式通知管理人员，以便工作人员迅速处理。

1.6、乙炔浓度报警系统的报警为声光报警。

2、集中供气系统的安全要求：

2.1、根据使用气体的性质，易燃气瓶室内放置乙炔、氢气的气瓶；惰性气瓶室内放置氮气、氩气、氦气、空气、液氮的气瓶。

2.2、易燃气瓶室和惰性气瓶室，安装乙炔、氢气浓度侦测探头，监控乙炔、氢气浓度的变化。气体泄漏导致气体浓度升高，系统判断不同的情况并予以报警，并启动相应的防爆风机、紧急切换系统。

2.3、气瓶室内配有相应的排风系统，严禁设置为密闭空间，建议设置循环抽风系统（定时抽排风），以防止危险气体积累后产生爆炸。

1.4、气瓶室内配有相应的灭火装置，根据《建筑设计防火规范》配置相关的灭火设施。如手动或自动灭火装置。

3、供气系统中品牌的要求：

| 序号 | 产品名称 | 内容参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自动切换汇流排 | 316L不锈钢材质 |
| 2 | 一级减压阀 | 316L不锈钢材质 |
| 3 | 二级减压阀 | 316L不锈钢材质 |
| 4 | 不锈钢管 | 超纯 洁净不锈钢管 316L |
| 5 | 不锈钢接头 | SS316L |

4、供气系统中关键减压阀件的技术要求：

4.1、半自动切换面板

（1）高纯气体BA级仪表标准，母体材质为316L不锈钢；

（2)输入压力0-3500psi，输出压力0-175psi；

（3)左右自动切换，切换压差小，输出压力稳定。降低钢瓶的余气，使用经济。

（4)316L膜片式控制；

（5)泄漏率1*10﹣8mbar l/s(He)；

（6)内置过滤器，精度5-10úm；

（7)纯度6.0高纯；

（8)螺纹连接、2个输入接口；

（9)规格:双表；

（10)四个高压膜片阀，带高压吹扫系统；

（11)带安全阀；

（12)管道试压、管道消毒冲洗。

4.2、不锈钢二级减压阀：

（1）高纯气体BA级仪表标准，母体材质为316L不锈钢；

（2）量程0-1.6 MPa；输出压力0-1.0 MPa可调；

（3）316L膜片式控制；

（4）泄漏率1*10﹣8mbar l/s(He)；

（5）内置过滤器，精度5-10úm；

（6）纯度6.0高纯；

（7）螺纹连接；

（8）规格:单表；

（9）管道试压、管道消毒冲洗。

5、供气系统中管路及配件的技术要求：

5.1、管道: 管道采用SS 316L高质量、完全退火型的优质的无缝不锈钢管，母材符合BA级的进口高纯管道，管道的内表面处理值要小于0.3μm。管道的标准:1/4"- 1/2"壁厚0.89mm， 3/4"-1"壁厚为1. 65mm，管壁的厚度不得减。

5.2、焊接三通、变径、弯头配件：采用SS 316L光亮退火，母材符合BA级的高纯气路配件，三通弯头等均为可自动焊接的产品配件，大于1/2"英寸外径的管道禁止使用弯管器具，必须使用成品弯头。

5.3、卡套接头：材料为SS 316不锈钢，符合BA级的高纯气路配件。承受压力不得小于设计压力的1.5倍。

5.4、普通气体的关断阀，使用不锈钢球阀；氢气、乙炔的关断阀，使用不锈钢膜片阀。

5.5、泄漏探头：为保证实验室的使用安全，确保微量的气体泄漏都能被监测出来，所有的泄漏探头必须通过消防认证。

5.6、泄漏报警：当气体发生泄漏，浓度高于限定值时，会以声光警报的方式提醒工作人员，同时会联动相对应气瓶间的排风系统开始给气瓶间换气，并且在浓度低于安全值后自动停止换气，从本质上解决了安全隐患，提供安全可靠的工作环境。实验室的探测范围应做到无死角。

5.7、低压报警主机显示屏必须采用液晶显示触摸屏，显示屏不应小于10寸。供电电压：AC100-240V 50/60Hz,通讯接口：RS485*2、RS232*1、WAN 网口*1,支持内部气体种类名称自定义，支持内部气体种类字体颜色，图标底色自定义

支持报警静音时间自定义,支持显示压力单位 1-2 位数 ,支持历史数值，历史报警记录查询，历史曲线实时查看 ,支持所有参数设置完毕后，参数预览 ,可通过液晶屏上自带网口扩展多台显示主机监控 ,可选配多功能 GPRS 远程控制器，通过手机 APP 系统来实现远程压力报警。

6、供气系统中管路施工的技术要求：

6.1、管路焊接：为了保持气体的纯度及管道系统的气密性，管道之间的连接必须采用美国进口Swagelok品牌M200全自动轨道焊机焊接，最大可能减少泄露点和保证洁净度。焊接后均严格按程序用高纯氩气（99.999%）不间断吹扫管道，确保气体工程的使用气体的纯度达到要求。焊工须通过不锈钢焊接工艺技术测试，且取得焊工特种作业操作证书。自动轨道焊接的技工拥有一定的焊接知识基础，项目正式焊接施工前，业主和施工方一起进行自动轨道焊接技工认证（以项目采购材料规格、现场洁净小间内），焊接作业流程和焊接试样合格后方颁发项目焊接证书，才能许可在项目中操作焊接设备进行焊接。

6.2、管道支吊架按照国家建筑标准设计05R417-1《室内热力管道支吊架》要求施工。

6.3、管道的施工及验收按国家标准GB50235-2010《工业金属管道工程施工及验收规范》、GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》及《洁净厂房设计规范》进行。

6.4、管道的吹扫与清洗按照国家标准GB50235-2010《工业金属管道工程施工及验收规范》要求进行。

6.5、对于易燃易爆气体，气瓶室的自动切换面板必需位置设排空管，排空管口及泄压阀的排放口应伸出墙外并高出房屋4m以上的空旷无明火处，并应有防雷阻火措施。排空管道有易燃,助燃气体,需要分开排放。

6.6、所有管路标明连接的气体和气体的流动指向。指示标示的颜色须用不同颜色来区分,特殊气体的色彩应鲜艳醒目。

6.7、每台实验仪器都要有单独的进气截止阀、减压阀和出气压力表，可以成套式或分散式结构。通风橱上在前面的减压阀后要增加节流阀来精确控制气体的使用流量，避免浪费。

6.8、用于支撑气体管路安装的所有支架都要进行防腐处理。禁止使用容易生锈的支架辅材。

7、验收：

针对以上情况及实际工作压力，依据《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011 ，《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011 等有关规定，对本项目气体管道压力试验及净化制定具体方案，程序如下：

7.1、强度实验：管内充入高纯氩气Ar，初始压力为0.7MPa，以0.1MPa为一级，逐级增压，使压力到达1.6Mpa，保持此压力1小时，压力不降为合格。

7.2、气密性实验：气密性验收时，充气压力为1.15Mpa，密闭不少于24小时，压力不降为合格。

7.3、洁净实验：管路中充入高纯氩气Ar，关闭所有阀门，打开末端用干净白布遮住管口1分钟，如白布上无杂质和水份即为合格。

7.4、气体泄漏报警系统测试：针对报警系统的探头，释放少量可燃气体，报警器主机报警，同时启动联动的防爆风机、紧急切断系统，则系统合格。

7.5、气体压力报警系统测试：模拟气瓶压力降低，当压力降到设定的数值，报警器主机报警，则系统合格。

详见《高纯气体供气系统工程报价明细表》

四、微生物实验室净化工程

1、微生物实验室分洁净区（包括致病菌、无菌室、洁净走廊、缓冲、一更、二更、风淋）、准洁净区（一更、二更、风淋）和一般作业区（准备间、高温灭菌室、致病菌培养室、培养室）。

2、共设置二套空调系统。其中一套是为精密仪器室单独配置，一套为（无菌实验室及配套功能间）

3、洁净区洁净度为：万级，准洁净区洁净度为：十万级。

详见《微生物实验室净化工程明细表》

四、服务要求

在合同执行过程中供应商签订合同后,根据采购人的采购需要标准等原因由供应商负责。

五、商务要求

本项目为固定总价结算方式。

一、交货期：自合同签订之日起70个日历日完成全部项目内容,并交付采购人验收合格。

二、款项结算

1、合同签订后10个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款。

2、全部项目到达采购人验收合格后,10个工作日内支付合同总价款的65%。

3、留合同总价的5%作为质量保证金。从验收合格之日起满1年后,如无质量等问题，10个工作日内一次付清。

- 其他

- 对供应商的业绩要求

参加投标公司的资质必须符合本项目要求。

- 质量验收标准或规范

- 现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等, 是项目验收的另一个重要依据。没有国家标准的,可以参考行业标准。

- （三）产品质保期

从验收合格之日起质保期为壹年。

- （四）违约责任

一般与合同款项的支付相关,不得超出《民法典》中对于违约的责任上限