# 采购内容及要求

- 一、项目采购清单 （手术室）

| 序号 | 名称 | 技术参数配置及要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用吊塔 | 标配，具体要求附后 | 4 | 台 | 麻醉、腔镜每间配两套 |
| 2 | 手术无影灯 | 标配，具体要求附后 | 2 | 台 | 子母灯每间配一套 |
| 3 | 心脏起搏/除颤仪 | 标配，具体要求附后 | 2 | 台 | 每间配一台 |
| 4 | 麻醉机 | 标配，具体要求附后 | 2 | 台 | 每间配一台 |
| 5 | 多参数监护仪 | 标配，具体要求附后 | 2 | 台 | 每间配一台 |
| 6 | 麻醉深度监护仪 | 标配，具体要求附后 | 2 | 台 | 每间配一台 |
| 7 | ★C型臂X射线机 | 标配，具体要求附后 | 1 | 台 | 可移动 |
| 8 | 微量泵 | 标配，具体要求附后 | 2 | 台 | 双通道每间配一台 |
| 9 | 多功能手术床 | 标配，具体要求附后 | 2 | 台 | 每间配一台 |
| 10 | 手术交换车 | 标配，具体要求附后 | 2 | 台 | 每间配一台 |
| 11 | 抢救车 | 标配，具体要求附后 | 2 | 台 | 每间配一台 |
| 12 | 自体血回收装置（血液回收机） | 标配，具体要求附后 | 2 | 台 | 每间配一台 |
| 13 | 医用恒温箱 | 标配，具体要求附后 | 2 | 台 | 每间配一台 |
| 14 | 直接喉镜 | 标配，具体要求附后 | 2 | 套 | 每间配一台 |
| 15 | 困难插管装置 | 标配，具体要求附后 | 2 | 套 | 每间配一台 |
| 16 | 输液加温装（双通道加温仪） | 标配，具体要求附后 | 2 | 台 | 每间配一台 |
| 17 | 呼吸机 | 标配，具体要求附后 | 1 | 台 | 有创无创一体，可移动 |
| 18 | 空气消毒机 | 标配，具体要求附后 | 2 | 台 | 每间配一台 |
| 19 | 高流量湿化治疗仪 | 标配，具体要求附后 | 2 | 台 | 每间配一台 |
| 20 | 移动式手术灯 | 标配，具体要求附后 | 2 | 台 | 每间配一台 |
| 21 | 全自动心肺复苏机 | 标配，具体要求附后 | 1 | 台 | 每间配一台 |
| 22 | 生物信息反馈灸疗仪 | 标配，具体要求附后 | 2 | 套 | 每间配一台 |
| 23 | 注射泵 | 标配，具体要求附后 | 4 | 套 | 每间配一台 |
| 备注 | 1、“★”产品为核心产品，须提供来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）。 2、以上参数为基本参数，各供应商可优于此参数进行投标。 3、提供的证明材料不限于：厂家授权书、售后服务承诺书、检验报告、各类标准、产品彩页、生产厂家的产品白皮书、官网截图等。 4、各投标人须派本单位技术人员勘探现场并结合现场实际情况按照国家二级医院手术室相关标准（如手术室洁净等级，防辐射问题，设备承重问题，医疗规范问题，达到二级医院验收及使用标准等）进行二次深化设计及改造处理，确保安装调试后的设施设备在使用过程中的安全性和规范性，如因此出现的问题须承担相应的责任和后果！ |  |  |  |  |

- 二、投标产品技术参数配置及要求

1、医用吊塔技术参数配置及要求：

吊塔共性要求（腔镜塔和麻醉塔）：

- 1、应采用6005高强度铝合金型材，加工级别达到T6。

- 2、吊塔主体全封闭式设计，悬臂最薄处≥10mm，最厚处≥16mm。

- 3、吊塔承载最大工作承重时相对于空载时。终端箱体底部沿垂直方向的方向位移量≤25mm；根据额定承重，负载时箱体倾斜角度≤0.7°。

- 4、表面采用环保粉沫喷塑处理，粉末通过抑菌检测。

- 5、箱体全模块化设计，电源，气源，网口等终端安装在独立的模块上，模块尺寸≤150×200mm。

- 6、吊塔采用锥面轴承（非平面轴承）。

- 7、所有吊塔箱体可旋转角度≥345度。

- 8、吊塔旋转转轴在负重300kg状态下旋转寿命≥10万次。

- 9、所有气体接口必须带有通、断、拔三种状态，能带气维修。气体出口均要以国际标准色标予以区别，并有防止不同气体误插的装置或结构。

- 10、气体终端插拔次数≥50，000次。

- 11、气源终端采用Z字型交叉排列方式，满足上下气源中心点沿水平方向的间距≥60mm，以便于同时插上氧气流量计、负压吸引瓶等附件不会发生干涉。

- 12、电源采用双排五插插座，单面箱体排列4个五插插座，占用的面板长度≤20cm。

- 13、医用气体管道在测试压强为320kPa，流速为20ml/min情况下，承重20kg重物时，流速下降不应超过20%；负压气体管道在测试压强为10kPa，流速为20ml/min情况下，承重20kg重物时，流速下降不应超过20%

- 14、吊臂承载负荷：≥300KG，箱体承载负荷：≥250KG，托盘承载重量≥85Kg，带抽屉的托盘承载重量≥60Kg，通过4倍安全承重检测，即吊臂承载负荷：≥800KG。

- 15、具备刹车系统。

- 16、防尘等级达到IP30或以上；

- 17、防火等级要求达到UL94-V0。

- 18、气体终端、照明灯、输液架、仪器平台、抽屉、电源插座、接地端子、网络接口的制式和数量等，可根据实际要求进行定制。

- 19、多功能扩展坞可支持拓展输液杆、网篮、显示器支架、电脑支架、湿化器支架等。

- （一）单臂机械腔镜吊塔配置要求：

- 1、旋转臂：旋转半径≥0.75米。

- 2、吊柱式气电功能箱：长度≥1.2米。

- 3、仪器平台4层（其中一层带抽屉1个）。

- 4、德标气体终端5个：氧气2个、空气1个、负压吸引1个、二氧化碳终端1个。

- 5、220V/10A国标五插电源插座≥10个、等电位端子2个。

- 6、六类网络通讯接口RJ45 2个，BNC视频接口2个。

- 7、网篮1个。

- （二）单臂机械麻醉吊塔配置要求：

- 1、旋转臂：旋转半径≥0.75米。

- 2、吊柱式气电功能箱：长度≥0.8米。

- 3、仪器平台2层（其中一层带抽屉1个）。

- 4、德标气体终端5个：氧气2个、空气1个、负压吸引1个、射流式AGSS终端1个。

- 5、220V/10A国标五插电源插座≥10个，等电位端子2个，六类网络通讯接口RJ45 2个。

- 6、高度可调输液组合架1个，网篮1个。

2、手术无影灯技术参数及配置要求：

- 1、采用医用级LED冷光源，母灯灯珠数量≥30个，子灯灯珠数量≥24个。

- 2、手术灯灯珠采用LED的串联连接。

- 3、灯壳外罩采用铝合金材质，表面采用环保粉沫喷塑处理。

- 4、采用液晶触控面板，位于灯盘转轴处，角度可调60°，具有普通照明、明亮照明、腔镜照明，可选配同步模式和自动模式等五种模式。

- 5、具有自定义临床模式，科室可根据临床使用习惯自定义保存3个不同照明参数，一键切换。

- 6、采用圆形旋转平衡臂悬挂系统，六组关节联动、移动轻巧、定位稳定，340度的全方位设计。

- 7、具有照度稳定技术。

- 8、可配置自动对焦功能。

- 9、无菌手柄设计，采用PPSU材料，耐受高温高压蒸汽灭菌≥134℃。

- 10、采用DC调光技术，直接控制灯珠电流大小来实现照度调节，不对光源进行PWM调光。

- 11、子母灯上下移动作用力≤40N，水平位移作用力≤20N。

- 12、显色指数Ra≥98。

- 13、光斑十档可调：最小光斑≤180mm，最大光斑≥300mm。

- 14、照度达到中心照度的50%区域的光斑分布直径为光斑直径的50%以上，即d50/d10≥50%。

- 15、照明深度≥1500mm。

- 16、辐照度Ee和照度Ec的比值应不超过3.55±10%  mW/（㎡·lux）。

- 17、照度十档可调：母灯40000-160000lux/子灯40000-130000lux。

- 18、深腔照明率100%。

3、心脏起搏/除颤仪技术参数及配置要求

- 1、具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。

- 2、同步除颤和手动除颤中，能量≥25档，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。

- 3、支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。

- 4、除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。

- 5、具有旋钮式能量选择，可快速选择12档位能量，可调节4种模式。

- 6、体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。

- 7、病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。

- 8、监护功能：可选配升级SpO2、NIBP监测功能。具有≥23种心律失常分析。

- 9、标配1块电池可支持360J除颤≥210次，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。

- 10、具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。

- 11、彩色TFT显示屏≥5英寸, 分辨率≥800×480，可显示≥4道监护参数波形。

- 12、体外除颤监护仪配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。

- 13、主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。

- 14、关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。

4、麻醉机技术参数及配置要求

- 1、主机部分：

- 1.1、≥12英寸彩色触控屏，可以根据操作位置的需要，在多角度旋转调节，可折叠。

- 1.2、两个大容量旋转式抽屉。

- 1.3、中央刹车系统：单踏板控制、开合一体式，解锁和锁定为同一踏板，采用导电、静音脚轮。

- 1.4、具备嵌入式顶光照明系统，LED灯泡数量≥4个，且照明亮度无极可调。

- 1.5、全中文操作系统，设置操作两步到位。

- 1.6、电气一体化开关，具有开机自检、快速启动功能、待机功能。

- 1.7、后备锂电池，使用时间≥80分钟。

- 1.8、具有≥3个辅助网电源插座，为围术期设备提供电源支持。

- 1.9、主机机身正面具备≥3个模块插槽，支持3个模块同时使用，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。监测CO2、AG、BIS、O2等监测AGSS废气回收系统

- 2、气源部分：

- 2.1、氧气，笑气，空气三气源，可进行非纯氧供气，工作压力为0.28~0.6Mpa。

- ▲2.2、具备氧气，笑气，空气电子流量计，快速直观，调节范围：0-10L/min，调节精度为0.01L，可适合低微流量麻醉手术。（提供相关证明材料，须加盖生产厂家公章）

- 2.3、具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度≥25%。

- 2.4、快速充氧范围25 - 75 L/min

- 3、麻醉呼吸机：

- 3.1、气动电控呼吸机。

- 3.2、适用范围：成人、小儿和婴幼儿。

- 3.3、具有回路泄漏、顺应性、新鲜气体自动补偿功能，保证潮气量所设即所得。

- 3.4、通气模式：VCV、PCV、手动，SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PSV。可选配PRVC

- 3.5、控制通气模式下：

- 3.5.1、VCV模式下潮气量设定范围：15～1500ml。

- 3.5.2、PCV模式下潮气量设定范围：5～1500ml。

- 3.5.3、呼吸频率设定范围：4～100次/min。

- 3.5.4、吸呼比设定范围：4:1～1:10。

- 3.5.5、吸气压力设定范围：5～70 cmH2O

- 3.5.6、PEEP设定范围：OFF，3～30 cmH2O

- 3.5.7、压力限制设定范围：10～100cmH2O。

- 3.5.8、吸气暂停设定范围：OFF，5%~60%。

- 3.6、同步和支持通气模式下：

- 3.6.1、触发窗设定范围：5%～90%

- 3.6.2、吸气时间设定范围：0.2～0.5s

- 3.6.3、吸气触发设定范围：流量触发1～15L/min，压力触发-20～-1cmH2O。

- 3.6.4、支持压力设定范围：3～60 cmH2O

- 3.7、重点参数监测范围：

- 3.7.1、分钟通气量监测范围：0～100L/min

- 3.7.2、吸入和呼出潮气量监测范围：0～3000ml

- 3.7.3、顺应性监测范围：0～250mL/cmH2O

- 3.7.4、气阻监测范围：0～500 cmH2O/(s/L)

- 3.8、其他监测参数：呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼末正压、吸入和呼出氧浓度、吸呼比、，可选配：吸入和呼末CO2浓度、吸入和呼末麻醉气体浓度、麻醉深度监测等。

- 3.9、呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形、CO2波形、EEG波形，能够5道波形同屏显示。

- 3.10、标配压力-容积环、压力-流速环、流速-容积环，环图分析功能，可标记参考环，并提供参考环相关呼吸力学参数。

- 3.11、具有体外循环模式。

- 4、呼吸回路：

- 4.1、标配双向流量传感器监测，流量传感器采样管内置在回路中，具有防水处理装置。

- 4.2、安全上升式风箱

- 4.3、集成式、一体化回路，回路容积≤2.5L。

- 4.4、一体化回路可134℃高温高压消毒。

- 4.5、配备有外部气体出口ACGO。

- 4.6、具有辅助供氧功能，

- 4.7、标配回路加热功能，不接受冷凝处理，消除水汽冷凝。

- 4.8、标配2个钠石灰罐。

- 4.9、具备用于排除呼气端积水的上提式排水阀。

- 4.10、可选择氧气或空气作为机械通气驱动源。

- 4.11、回路泄漏量不应超过65ml/min

- 5、蒸发罐:

- 5.1、具有温度、压力、流量补偿功能。

- 5.2、主机标配双罐位，具备互锁功能。

- 5.3、挥发罐容量＞300ml。

- 5.4、具有安全运输模式。

- 6、报警性能：三重报警功能。

5、多参数监护仪技术参数及配置要求

- 1、产品为适用于手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的插件式监护仪，通过国家III类注册；

- 2、≥12英寸LED高清液晶显示屏，屏幕为电容屏非电阻屏，分辨率≥1280×800像素；具有智能光感器，自动调节屏幕亮度功能；

- 3、具有中文手写输入功能；

- 4、具备监护模式、演示模式、待机模式、夜间模式、体外循环模式、插管模式；

- 5、可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2、CO、AG、ICG、麻醉深度、氧浓度、窒息唤醒等参数模块，以上参数均适用于成人、小儿和新生儿；

- 6、支持3/5/6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能；

- 7、具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息；

- 8、可配Glasgow12导静息分析，适用于成人、小儿和新生儿；

- 9、耐极化电压：±850mV，共模抑制能力>106db；

- 10、具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍；

- 11、≥27种心律失常分析，具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值；

- 12、具有全屏级联功能和心率变异性分析功能；

- 13、可配Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下），血氧可显示弱灌注指数（PI），PI弱灌注指数范围：0.02-20%；

- 14、具有脓毒症筛查工具、格拉斯哥昏迷评分系统（GCS）、早期预警评分功能。

6、麻醉深度监护仪技术参数及配置要求

- 1、基本要求：适用于对成人、小儿和新生儿的监护，含ST段测量及心律失常分析。

- 2、监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，标配BIS模块，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2、AG、ICG、C.O.等参数。

- 3、便携式一体化插件式监护仪，可用于监护成人、儿童、新生儿患者。

- 4、≥12英寸高清触摸屏，触控操作。

- 5、双报警灯设计，生理报警和技术报警有各自独立的报警灯和报警信息。

- 6、整机无风扇。

- 7、固定式提手，提动时稳固安全。

- 8、心电：支持3/5/12导心电测量，导联自动识别。

- 9、心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。

- 10、加±650mV的直流极化电压，灵敏度变化范围±5%。

- 11、具有监护、诊断、手术、ST模式。

- 12、具有心律失常分析和ST段功能。

- 13、呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。

- 14、窒息报警范围：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s。

- 15、具有心动干扰（CVA）识别功能。

- 16、NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg。

- 17、NIBP具有手动、自动、连续测量模式。

- 18、NIBP具有整点测量功能，更符合临床记录习惯，提高护理效率。

- 19、可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。

- 20、具有辅助静脉穿刺功能。

- 21、支持手写中文输入。

- 22、可存储、回放≥24小时波形全息回顾。

- 23、支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、大字体界面、全屏7导界面、全屏12导界面等多种界面可选。

- 24、具有屏幕亮度自动调节功能。

- 25、具有药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。

- 26、标配大容量锂电池，使用时间≥3小时。

7、C型臂X射线机技术参数及配置要求

- 1、主要用途及功能：

满足手术室骨科、泌尿、急诊微创科手术等需求。具有普通透视和数字点片功能。

- 2、设备主要构成及附件：

2.1 高频高压发生器一套

2.2 X射线管组件一只

2.3 限束器一个 。

2.4 X射线数字平板探测器一块。

2.5 显示器两台。

2.6 图像处理系统一套。

2.7 机架一套。

2.8 防散射滤线栅一块。

2.9 脚踏开关一套。

2.10 机械臂一套。

2.11 红光十字定位器四个。

2.12无线曝光手闸一套。

- 3、主要技术及系统概述：

- 3.1、X射线数字平板探测器

- ① 闪烁体材料：碘化铯

- ② 成像区域≥205 mm*205 mm

- ③ 最大像素矩阵≥1000*1000

④ 最小像素间距≤200 μm

⑤ 摄影空间分辨率：≥2.5 lp/mm

⑥ 具有图像剂量控制功能（IDC）

⑦ 脉冲透视最大帧率≥15fps

- 3.2、高频高压发生器

① 输出标称电功率≥3.5kW

② 最大管电压≥120KV

③ 摄影模式最大管电流≥63mA

④ 脉冲透视模式最大管电流≥13 mA

⑤ 连续透视模式最大管电流≥6 mA

▲⑥ 最大逆变频率：≥200kHz（提供相关证明材料，须加盖生产厂家公章）

⑦ 具有自动亮度控制功能（ABS）

3.3、X射线管组件

① 焦点尺寸≥0.6 mm/1.2 mm

② 标称电压≥125kV

③ 阳极靶角：10°

④ 阳极类型：固定阳极

⑤	最大阳极热容量≥80kHU

⑥ 管组件热容量≥572kHU

⑦ 冷却方式：自然冷却

- 3.4、限束器

① 控制方式：电动

② 具有一键到位功能

③ 具有红光十字双激光定位功能

- 3.5、C形臂主机架

① C形臂沿轨道弧形滑动角度≥130˚；

② C臂水平旋转角度≥±195˚；

③ C臂垂直移动范围≥400 mm，电动；

▲④ C臂水平移动范围≥210 mm；（提供相关证明材料，须加盖生产厂家公章）

⑤ C臂水平摆动角度≥±15°；

⑥ C臂开口最小距离≥830 mm；

▲⑦ 垂直最大深度≥680 mm；（提供相关证明材料，须加盖生产厂家公章）

⑧ 焦点-影像接收器距离（SID）为1000 mm

3.6、机械臂

▲① 具备三轴关节臂（提供相关证明材料，须加盖生产厂家公章）

② 水平运动旋转角度：1轴、2轴、3轴≥±90°

③ 轴向旋转角度（上下翻转倾斜）≥±8°

3.7、防散射滤线栅

① 栅比≥10：1

② 焦距≥100cm

③ 尺寸≥240 mm ×240 mm

3.8、显示器（标配2台）

显示器配置一：

① 液晶显示屏：触摸控制

② 尺寸≥19英寸

显示器配置二：

① 液晶显示屏：非触摸控制

- ② 尺寸≥19英寸

3.9、脚踏开关

① 结构：单排2联、有线

② 功能：透视模式、摄影模式

③ IP防护等级：IP68

3.10、软件系统

- 软件系统具有软件著作权

- 病人管理：手工登记和worklist自动查询登记。

① 在病人登记界面手动输入病人资料进行手工登记，点击查询按钮进行worklist自助查询登记。

（3）病人数据修改功能：紧急情况下，可先登记一个临时病人，进行透视、摄影检查；检查结束后，再修改临时病人数据为真实病人数据。

①在病人列表界面选择修改病人资料，对当前选中的病人信息进行修改。

（4）具有器官程序摄影（APR）功能：在软件上选择部位体位后，自动设置所用高压曝光参数。

① 在部位体位选择界面选择部位或体位后，软件显示所用高压建议曝光参数。

（5）图像采集：静态图像采集、动态影像采集、视频保存、视频回放、图像自动调窗、图像手动调窗、视频手动调窗。

①静态图像采集、动态图像采集

软件设置成相应的曝光模式，踩脚闸曝光，采集静态图像或者动态图像。

②视频保存

在主界面中点击视频保存按钮对采集到的动态图像进行保存。

③视频回放

鼠标点击主界面中视频预览图，对采集到的视频进行回放。

④图像自动调窗、图像手动调窗、视频手动调窗

选择自动调窗按钮，在图像区域对图像进行自动调窗。鼠标右键按住，在图像区域滑动，对图像或视频手动调窗。

（6）图像处理：图像校正、图像翻转。

（7）图像观察：查看静态图像、查看动态图像、视频抽帧、图像数据测量、窗宽和窗位调整、图像翻转、图像旋转、图像缩放、图像还原。

①查看静态图像、查看动态图像

主界面预览区打开静态图像或者动态图像进行查看。

②视频抽帧

主界面图像预览区域打开一个视频，暂停后，点击抽取帧按钮，进行视频抽帧。

③图像数据测量

主界面图像预览区域打开静态图像，点击测量与标注按钮，对图像数据进行测量

④窗宽和窗位调整

主界面图像预览区域打开视频或者静态图像，鼠标右键点击图像区域并按住，对视频或者图像进行窗宽、窗位调整。

⑤图像翻转、图像旋转

主界面图像预览区域打开静态图像，点击水平翻转、垂直翻转按钮进行图像翻转，点击顺转90度，反转90度进行图像旋转。

⑥图像缩放、图像还原

主界面图像预览区域打开静态图像，点击图像放大缩小按钮进行图像缩放，点击还原按钮对图像进行还原。

▲（8）透视中图像旋转观察。（提供相关证明材料，须加盖生产厂家公章）

（9）透视图像局部放大显示功能：可三档放大，分别可放大1.5倍、2倍、3倍。

从病历列表打开或者采集一段透视视频，在其他工具栏中点击1.5x，2x,3x按钮，放大视频。

（10）副屏锁定功能: 在视频采集或者回放时，用户可以选定视频图像中的某一帧锁定在副屏幕，作为参考图像进行操作。

①从病历列表打开一个视频进行回放或者采集视频，点击锁定副屏按钮，锁定副屏图像。

（11）球管指示功能：软件具有实时指示球管热容量功能。

（12）剂量统计：采集过程中DOSE统计、DAP显示；剂量统计分析报告。

①从病历列表打开或者新登记一个病人，选择好曝光条件后，踩脚闸曝光，此时软件会进行DOSE统计、DAP显示；

②打开病历列表界面，可查看剂量统计分析报告。

（13）胶片打印：支持DICOM3.0标准激光相机打印。

①点击胶片打印标签，选择需要打印的胶片进行打印。

（14）DICOM传输：可发送单张图像到任何遵循DICOM3.0标准的PACS及工作站。

①在病历列表界面选择静态图像，右键点击打开菜单，点击发送到SCP，进行DICOM传输。

（15）限束器调整功能：可在软件界面手动控制限束器的X、Y叶片开口尺寸，以达到对辐射野的调整。

（16）X射线保护功能：在软件界面手动进行点击设置，进行X射线保护控制。

▲（17）具备毫安秒模式，毫安、毫秒可分开设置（提供相关证明材料，须加盖生产厂家公章）

8、微量泵技术参数及配置要求

- 1、触摸屏，全中文显示。

- 2、双通道注射泵，两个通道独立电源控制，。

- 3、按键灵敏、响应快操作简单易用，具有锁屏功能。

- 4、有多种数据接口，支持数据交换，可与医院HIS 连接。

- 5、设备运行时可在无给药中断的情况下更改注射速度。

- 6、IP23防水防尘。

- 7、可存储2100种药物。

- 8、自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml

- 9、多种输液模式可选：速度模式、时量模式、体重模式、间断模式、微量模式、首剂量模式等。

- 10、速率范围：0.1-1500ml/h（最小0.01 ml/h 递增）。

- 11、预置量范围：0.1–1000ml（最小0.01 ml/h 递增）。

- 12、注射总量显示范围：0-9999.99ml。

- 13、注射精度: ≤±2%。

- 14、阻塞级别：多级可选择，动态显示管路的压力状态。

- 15、具有快进功能。

- 16、阻塞压力范围：150 mmHg ~1000mmHg。△

- 17、报警功能：无操作报警、电池电量低报警、接近排空报警、压力异常、接近完成报警、堵塞报警、完成报警、排空报警、针筒脱落报警等

- 18、事件记录功能：可保注射记录。

- 19、电池工作时间：不小于5h。

9、多功能手术床技术参数及配置要求

1、产品应满足胸外科、泌尿科、妇产科、骨科等各类外科手术使用需求，模块化床体采用六段式床身设计，上背板可拆卸，支持拓展背板。

- 2、全套高可靠性液压控制系统,有≥六组液压缸。

3、具有两套独立电子操作系统。

4、模块化床体支持头腿互换反向模式。

5、具有多个信息化接口，可支持墙控、脚踏控制、数字化远程控制等辅助方式。

- 6、电动腰桥设计。

- 7、一键复位功能。

- 8、设置有一键急停开关。

- 9、具备实现一键屈曲/反屈曲功能。

- 10、立柱护罩、底座外罩以特制高强度不锈钢材料制成。

- 11、左右腿板及上背板连接结构为一种自锁型扳手。

- 12、可配置线管管理器。

- 13、配有减压记忆床垫，抗静电。

14、配置内置蓄电池，电池容量≥15Ah。

15、整个台面可进行电动纵向移动≥320mm。

16、床面长度：≥2055mm 。

17、床面宽度：≥500mm。

18、床面前后倾角度：+30°/- 30°（电动）。

19、床面侧倾角度：+20°/-20°（电动）。

20、床面下背板折角：+80°/-45°（电动）。

21、床面上背板折角：+75°/-45°（手动）。

22、床面头板折角：+60°/-90°（手动）。

23、屈曲/反屈曲角度：220°/110°。

24、分腿板上下调节：+35°/-90°（手动）。

25、分腿板外折角度：0-90°（手动）。

26、床面高度可调范围:680mm-980mm。

27、额定承重：≥230kg。

附件配置：:

1、夹持器（圆形）：1个

2、麻醉屏架：1个

3、托手架：2个

10、手术交换车技术参数及配置要求

1、整车由内外推车及担架三部分组成。内外以轨道对接，担架部分可在轨道上滑动。

2、床面及主要结构采用优质高级ABS工程塑料一次性吹塑成型，床面两侧带有ABS阻尼护栏；

3、担架面采用吹塑一次成型，担架背板配置液压装置可手动调整倾斜角度，调节范围0°-75°；

4、担架面四角带防撞包角
5、对接车对接轨道采用高强度铝合金型材；

6、车底座采用国际同步的中控刹车制动系统；

7、升降丝杆采用45#钢，由专用滚丝机滚挤压成型，丝口圆滑，操作轻松。

8、每台推车均配4只6寸高级中控双面静音脚轮

9、配置不锈钢伸缩式输液杆。

11、抢救车技术参数及配置要求

- 1、病人抢救车由中控底座、升降主架、1*2阻尼护栏以及担架面四部分组成。

- 2、担架背板配置气动装置可手动调整倾斜角度，调节范围0°-75°。

- 3、床面及主要结构采用优质高级ABS工程塑料一次性吹塑成型。

- 4、车底座采用国际同步的中控刹车制动系统。

- 5、升降丝杆采用45#钢，由专用滚丝机滚挤压成型。

- 6、插式输液架为可调式，根据需要自行调节高度。

- 7、推车四角带防撞包角，包角采用ABS工程塑料一次性注塑成型。

- 8、推车配置伸缩式输液杆及床垫；整车带4只6寸高级中控双面静音脚轮。

12、自体血回收装置（血液回收机）技术参数及配置要求

1、基本参数：

- 1.1、离心机转速：5600转/分；2400转/分。

- 1.2、整机噪声：≤60db；

- ▲1.3、一泵三夹结构。（提供相关证明材料，须加盖生产厂家公章）

- 1.4、泵速可调，液体滚压泵流量：20—1000毫升/分（分级可调）。

- 50－1000毫升/分，每档50毫升增减；成分血处理时：20－200毫升/分，100毫升/分以下时，每档10毫升增减，100－200毫升/分时，每档20毫升增减。

- 1.5、有血液回收罐“小罐”操作程序，及相关配套耗材。

- 1.6、操作模式：设有手动模式、自动模式、半自动模式和紧急处理模式，可以随意转换，满足临床不同手术出血的需要。

- 1.7、操作平台：中文显示，显示时时工作状态，同时自动显示回收量、清洗量及报警内容，机器设有统计平台具有断电保护功能。

- 1.8、多功能：能回收95%以上的血细胞。可将血液分离成红细胞、血小板、血浆。可回收无污染的术后引流液中的血液。

- 1.9、处理速度：3-5分钟/周期。

- 1.10、断电保护：电源忽然切断时，设备自动记忆当前数据，再次开机后可继续进行原流程，同时具备防静电干扰。在没有电源的情况下可以手动操作液体滚压泵，完成血液清洗。

2、临床应用参数：

- 2.1、回收机的红细胞回收率≥90%；

- 2.2、血液经回收机处理后红细胞压积：≥50%。

- 2.3、抗凝剂清除率：≥95％。

- 2.4、破碎细胞、游离血红蛋白、炎性因子等有害物质清除率＞98％。（提供相关证明材料，须加盖生产厂家公章）

13、医用恒温箱技术参数及配置要求

1、产品形式：立式

2、冷却/加热方式：风冷+发热丝

3、制 冷 剂：无氟制冷剂

4、温度范围：0-100℃

5、 有效容积：150L

6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示。

7、具有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警。

14、直接喉镜技术参数及配置要求

- 1、整机参数：

1.1、摄像头空间分辨率：≥6.35lp/mm，景深5~80mm，视场角：≥60°±15%

1.2、显示屏：≥3.0英寸

1.3、显示器前后转动角度：0°-130°，显示器左右转动角度：0°-270°

1.4、摄像头内置LED光源。

1.5、内置锂电池，工作时间≥3小时，充满电时间≤3小时

1.6、软件功能：拍照、录像、图片及视频回放、Type C接口数据导出，时间设置、语言设置、屏幕亮度设置、待机设置、格式化等功能

2、工作环境

2.1、温度：-5℃--+50℃

2.2、湿度：10%--85%（非冷凝）

15、困难插管装置技术参数及配置要求

产品主要用于胸外科单肺通气麻醉手术，配合麻醉喉镜使用，供手术时将术中体内区域视频放大成像。内窥镜管身及球囊材质：医用级PVC ；一体化通气转换开关，操作简单，单边通气便捷性高；角度设计合理，符合使用要求，不易打折，抗干扰能力强，有效肌电、电刀干扰等过滤，具有显示和报警功能。

额定电压：100-240V，频率：50HZ/60HZ。

16、输液加温装置（双通道加温仪）技术参数及配置要求

- 1、加温功能,具有双通道输血输液加温功能，左右通道可独立工作互不干扰

- 2、加温管的稳定输出温度范围为33℃～43℃

- 3、温度调节步长≤0.5℃，温度精度0.1℃

- 4、加温管规格：内径5mm，可定制；长度≤1.2米,加温管数量2条，不需要一次性耗材，可重复性使用,加温管及加温管电缆线长度≥1.7米

- 5、推拉式自锁接头

- 6、具有过温保护提醒功能

- 7、机屏幕显示设置温度、实时监测温度、温度报警信息

- 8、具有双通道气泡断流检测功能，左右通道可独立工作互不干扰，后期可在本机上升级输血输液加压模块，可持续加压快速输注。

17、呼吸机技术参数及配置要求

1、基本功能：

1.1、适用范围：适用于对成人、小儿、婴幼儿患者进行呼吸支持，可进行有创、无创以及高流量氧疗通气治疗。

1.2、具有隐藏式提手。

1.3、≥12英寸彩色触摸屏，分辨率≥1280*800，屏幕角度≥30度可调。中/英文操作界面可选。具有锁屏功能。

1.4、可同屏显示≥3道波形，支持动态肺、呼吸环或波形和监测参数同屏显示。

1.5、支持交流电/直流电/电池供电工作。内置锂电池，续航时间≥120分钟。

1.6、动力源要求为电动电控呼吸机，涡轮驱动产生气源,最大峰值流速：≥210L/min。

1.7、数据储存：病人数据、报警日志、校准表格等数据可通过U盘导出。可存储≥2000事件日志。具有≥48小时的趋势图、趋势表数据存储。

1.8、吸气阀和呼气阀组件均可徒手拆卸，可高温高压蒸汽消毒（134℃）。

2、呼吸模式及功能：

2.1、常规模式：容量通气下的辅助控制通气V-A/C及同步间歇指令通气V-SIMV、压力通气下的辅助控制通气P-A/C及同步间歇指令通气P-SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV，以及窒息通气。

2.2、可选高级通气模式：双水平正压通气模式、压力调节容量控制模式（如AUTOFLOW或PRVC或VC+）、PRVC-SIMV、压力释放通气模式APRV，PSV-S/T，以及容量支持模式VS等有创及无创通气模式。

2.3、具备通气模式自定义显示。

2.4、具有智能同步技术。

2.5、具有高流速氧疗HFNC模式，可调节流速及氧浓度，并具有计时及定时提醒功能。

2.6、具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能。

2.7、其他：雾化、一键增氧、吸气保持、呼气保持、手动呼吸等功能，

2.8、可选肺复张工具：如持续性肺膨胀（SI）工具，具备叹息（SIGH）功能。

2.9、具有自动泄漏补偿功能。

3、设置参数：

3.1、潮气量：成人:100～2200ml，小儿:20～300ml。

3.2、呼吸频率：1～100次/min

3.3、SIMV频率：1～60次/min

3.4、吸呼比（I/E）：4:1～1:10

3.5、吸气压力：5～80 cmH2O

3.6、支持压力：0～80cmH2O

4、监测参数：

4.1、压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。

4.2、每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量以及泄漏百分比的监测。

4.3、可配SpO2监测：脉搏氧饱和度SpO2、脉率Pulse的监测。

4.4、可配主流或旁流呼末CO2监测，可监测CO2 波形及环图，以及CO2衍生监测参数。

4.5、吸入氧浓度的监测及调节。

5、报警功能：智能化分级报警、声光报警。

6、其他功能：

6.1、支持高压和低压两种氧气气源，满足临床使用需求。

6.2、具有HDMI，RJ45、USB以及多功能接口。

6.3、可选配台车，支持转运时放置两个氧气瓶，保证转运安全。

6.4、防尘液等级：IP21。

18、空气消毒机技术参数及配置要求

1、功能参数：

1.2、具有开机自检功能（线路、过滤网、风机的自检）

2、技术参数：

2.1、外形：平板壁挂式, 适用体积：100m³

消毒后空气中细菌总数达到部颁Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准

2.2、循环消毒风量：≥1000m³/h,

2.3、细菌总量≤200cfu/m³

2.4、消毒后白色葡萄球菌杀灭率：≥99.9%

2.5、消毒后自然菌杀灭率：≥90%

2.6、消毒时空气中臭氧量：≤0.01mg/m³

19、高流量湿化治疗仪技术参数及配置要求

- 1、适用人群：成人、小儿。

- 2、≥4英寸触摸显示屏，支持触摸、飞梭双重操作，简便快捷。

- 3、流量设置范围不小于：2～60L/Min。

- 4、采用高性能涡轮驱动，无需压缩空气源。

- 5、温度设置范围：儿童模式：34℃，成人模式：31℃\34℃\37℃（三档调节）。

- 6、支持血氧饱和度监测。

- 7、血流灌注指数PI测量范围：0.02%-20%。

- 8、具有待机界面、通气界面、配置界面三种不同的显示界面。

- 9、具有计时功能。

- 10、具有手动、自动设置氧浓度报警限功能。具有报警静音功能。

- 11、具有过滤棉更换提示和更换过滤棉剩余时间显示功能。

- 12、可存储不少于160小时趋势图/趋势表数据回顾，2000条日志记录信息。

20、移动式手术灯技术参数及配置要求

1、采用独特的聚光技术，大大的提高光效，更加节能。

2、光源采用 LED 灯珠，光源寿命≥5万小时。

3、具有一键腔镜手术照明功能。

4、光照可调节级数：无极调光，调整范围1%-100%，具有背景灯照度：≥30Lux。

21、全自动心肺复苏机技术参数及配置要求

- 1、按压技术：采用结合胸泵机制和心泵机制、模拟心脏搏动原理的心肺复苏技术，能比徒手CPR更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤。

- 2、按压频率：默认按压频率在100-105次/分钟之间。按压频率允许误差≤±1次/分钟

- 3、按压深度：默认按压深度＞5厘米。按压深度允许误差≤±0.2厘米。

- 4、按压释放比范围：50%±5%

- 5、按压通气模式：连续按压模式和30:2模式。无15：2模式，避免为儿童患者实施机械按压的风险。

- 6、适航测试：通过机载设备适航测试

- 7、驱动方式：电动电控

- 8、防电击保护等级：防除颤CF型（提供相关证明材料，须加盖生产厂家公章）

- 9、支持非水平按压，最大工作倾斜度：≥42°。

- 10、设备高度≤19cm，救护车突然加速或刹车时，避免主机倾斜而砸伤患者的风险。

11、无需硬质背板支撑，不受软床垫影响。

- 12、数据监测：至少监测按压深度、按压频率、中断时间、按压时间，并可统计CCF。

- 13、数据储存及导出：可储存≥7000人次的全息复苏数据，通过USB数据线进行数据导出至CPR数据分析软件。

- 14、数据通讯：主机具有蓝牙功能，可无线实时传输CPR数据。

- 15、具有电量指示，低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间≥10分钟。

22、生物信息反馈灸疗仪技术参数及配置要求

1、产品可自动提取使用者心率信号，发出与患者心率同步的脉动共振光谱，从而增强光谱能量对组织的渗透、生物能量利用率、能量转运能率，促进组织修复。

▲2、产品主要由生物信息反馈系统、光能治疗器、控制面板、聚焦装置等组成。（提供相关证明材料，须加盖生产厂家公章）

3、脉搏信息采集处理模块。

4、抗干扰模块。

▲5、心率同步红外辐射控制模块。（提供相关证明材料，须加盖生产厂家公章）

6、使用生物信息脉搏传感器时，光能发生器工作频率与心率同步。

7、脉搏显示误差范围：±5％。

8、光谱波长范围0.64µm～1.5µm。

9、在调节被治疗部位距离时，光能发生器与病灶部位定向不变。

10、光能发生器辐射强度(照射距离5cm):>0.2(W/cm2)。

11、若发生倾倒，设备自动切断输出，直至恢复正常位置。

12、心率同步，有利于提高生物能量利用率和转运率。

13、波谱拓宽，有利于各种组织的吸收和利用。

23、注射泵技术参数及配置要求

- 1、触摸屏，全中文显示。

- 2、双通道注射泵，两个通道独立电源控制，方便临床使用。

- 3、按键灵敏、响应快操作简单易用，具有锁屏功能。

- 4、有多种数据接口，支持数据交换，可与医院HIS 连接。

- 5、设备运行时可在无给药中断的情况下更改注射速度。

- 6、可存储2100种药物。

- 7、自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml

- 8、多种输液模式可选：速度模式、时量模式、体重模式、间断模式、微量模式、首剂量模式等。

- 9、速率范围：0.1-1500ml/h（最小0.01 ml/h 递增）。

- 10、预置量范围：0.1–1000ml（最小0.01 ml/h 递增）。

- 11、注射总量显示范围：0-9999.99ml。

- 12、注射精度: ≤±2%。

- 13、具有快进功能。

- 14、报警功能：无操作报警、电池电量低报警、接近排空报警、压力异常、接近完成报警、堵塞报警、完成报警、排空报警、针筒脱落报警等

- 15、事件记录功能：可存储注射记录。

- 16、电池工作时间：不小于5h。