# 采购需求

## 1.项目概况

西安市碑林区疾病预防控制中心实验室检验检测仪器设备采购项目，本项目行业属性工业。

## 2.采购内容

2.1 技术要求

2.1.11带有★号的技术参数为实质性条款不得有偏差。带有▲号的参数为重要参数，不满足的将影响技术响应得分。其余参数为一般参数。

2.1.2 核心产品名称：气相色谱仪

★2.1.3 下列产品为强制采购的节能产品（如有）：  /

2.1.4  货物技术要求一览表（详见附表）

#### 2.1.5  质量要求

#### ★2.1.5.1 货物（产品）制造商、经销代理商应严格遵守《中华人民共和国产品质量法》，确保提供的产品符合质量标准，达到合格产品的要求。可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准;未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。

★2.1.5.2  货物（产品）执行的标准、规范：

（1）国家标准、规范    /    ；

（2）行业标准、规范    /   ；

（3）地方标准、规范   /      ；

（4）团体标准、规范  /     ；

（5）企业标准、规范   /     。

★2.1.5.3 本章第2.1.5.2条款未明确货物（产品）执行标准、规范的，则按下列方法选择：

□ 顺序执行：国家标准→行业标准→地方标准→团体标准→企业标准（有国家标准按国家标准执行，没有国家标准按行业标准，以此类推）；

□ 最高标准执行：国家标准，行业标准，地方标准，团体标准，企业标准（那个标准高执行那个标准）；

必须执行：国家、行业强制性标准。

#### 2.1.6安全要求

认真贯彻执行国家及省、市有关安全文明生产的法律法规规章和强制性标准、安全操作规程等，建立健全安装现场安全文明生产保证体系，落实各项具体措施，切实履行安全文明生产责任和义务，保护职工身体健康和生命安全，以及社会公众安全，保护环境卫生，保持安装现场整齐有序，做到文明施工。

2.2 商务要求

2.2.1带有★号的商务要求为实质性条款不得有偏差。

★2.2.2交货时间和地点：见投标人须知附表。

★2.2.3付款条件：见投标人须知附表。

★2.2.4运输要求：采用公路或铁路运输方式，选择风险小、运费低和运距短的运输路线。运杂费一次性包死在总价内，采购人不再额外支付，包括从生产厂家到使用（安装）现场的包装、装载、运输、卸载、现场保管、二次倒运等费用。

2.2.5包装要求：

★2.2.5.1全部货物（产品）均应按照国家、行业规定的标准和保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。

2.2.5.2 当包装使用塑料、纸质、木材等包装材料时，除应当按照国家、行业规定的包装标准进行包装外，还需按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库[2020]）123号）规定的环保要求进行包装。

2.2.5.3 当采用快递交货方式时，快递包装除应当按照国家、行业规定的包装标准进行包装外，还需按照《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库[2020]）123号）规定的环保要求进行包装。

2.2.6 售后服务要求：

★ 2.2.6.1 基本要求

（1）中标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜；

（2）中标人负责货物（产品）的现场安装、调试和启动；

（3）中标人负责货物（产品）的安装、启动、运行及维护等对使用人员进行免费培训：培训主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、维护保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，如使用方未使用过同类型货物，中标人还需就货物的功能对使用方人员进行相应的技术培训，培训地点为货物安装现场或由使用方安排；

（4）质保期自采购人在货物质量验收单（终验）上签名之日起计算，质保费用计入总价；

（5）质保期内，中标人负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

（6）货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为2时；非工作期间为4小时；

（7）中标人在接到甲方通知后须24 小时内完成维修或更换，并承担修理或更换的费用；

（8）所有货物服务方式均为中标人上门服务，即由中标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担；

（9）质保期结束后的货物维修、维护及费用由双方另行协商；

（10）其它。

★2.2.6.2 质保期要求：设备（产品）的质保期不少于1年；投标人承诺超过招标文件要求的，按其承诺的质保期进行质保，质保期起始时间为终验合格之日。

2.2.6.3 产品“三包”要求：货物（产品）属于国家规定的“三包产品”，产品制造商、经销代理商应遵守“三包”的规定，在产品发生质量问题时，及时对所提供产品实行“包退、包换、保修”服务。

2.2.6.4电子电器产品服务要求：货物（产品）属于电子电器的，产品制造商、经销代理商应按照《政府采购电子电器服务规范》（GB/T 33496-2017）的要求提供服务。

2.2.7其他要求：中标人在签订合同及履行合同前，应备案的相关设备须取得医疗器械经营备案凭证。

# 附表

# 货物技术要求一览表

| 序号 | 标的名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 1.气相色谱主机 1.1 保留时间重复性≤0.008% 1.2 峰面积重复性≤1.0% 1.3 整机全电子流量控制 1.4 可以同时安装三个检测器 1.5 支持六个外部阀控制 1.6 AFC气路控制具备环境温度压力补偿 1.7 可实现≥18个通道的AFC独立控制 1.8 提供≥8路独立的DC加热单元，其中3路为辅助加热单元 1.9 色谱具备智能维护跟踪与提醒，可以提示进样垫、衬管等更换时间 1.10 色谱具备数字化泄露检测 1.11 色谱前后通道可实现同步或异步独立控制、操作 2.柱温箱 2.1 温度范围：室温+5℃～450℃ 2.2 温度控制精度: ±0.01℃ 2.3 程序升温：≥30阶，可程序降温 2.4最大单阶运行时间：9999min 2.5 最大升温速率：＞190℃/min 2.6 柱箱冷却降温：从 450℃至50℃≤5.0min 2.7 环境敏感度：环境温度变化10℃，柱箱温度变化≤0.1℃，快速响应环境温度0.1℃变化 2.8 安全防护：提供双路温控/监测保护机制 3.进样口 3.1 纵向压扣式毛细进样口，可实现10秒内快速徒手拆卸 3.2 具备独立的隔垫吹扫捕集阱 3.3 最高使用温度：≥450℃ 3.4 载气控制模式：压力、流量、线速度、程序压力、程序流量、程序线速度 3.5 程序压力/流量/线速度：≥8阶 3.6 AFC压力控制精度：0.001psi 3.7 AFC压力控制范围：0-100psi 3.8 最大分流比：9999:1 3.9总流量范围：0-1000mL/min 3.10 可选载气类型：N2、H2、He、Ar 3.11 密封性：≤5.0kPa/30min的H2泄露（H2输入压力300kPa） 3.12 气路控制具备内置标准环境压力、温度变化补偿 3.13 填充进样口具有独立隔垫吹扫流量控制及隔垫吹扫捕集阱 4.氢火焰检测器（FID） 4.1宽量程数字化输出，提升线性范围 4.2最高使用温度：≥450℃ 4.3最低检测限：≤1.5pg C/s（正十六烷） 4.4动态线性范围：≥107 4.5具备灭火检测和自动再点火功能 4.6 安全防护：H2流路长期灭火关闭防护 5.电子捕获检测器（ECD） 5.1最高使用温度：≥400℃ 5.2最低检测限：≤1.0×10-14 g/ml（γ-666） 5.3动态线性范围：≥104 5.4安全防护：长期断气电流防护功能 6.火焰光度检测器（FPD） 6.1 最高使用温度：≥400℃ 6.2 最低检测限： P≤8.0×10-14 g/s（甲基对硫磷） S≤8.0×10-12 g/s（甲基对硫磷） 6.3 动态线性范围：P≥103；S≥102 6.4 具备灭火检测和自动再点火功能 6.5 安全防护：H2流路长期灭火关闭防护 7.色谱工作站软件 7.1以“通道”为中心管理完整分析工作，多通道一键切换，独立管理 7.2支持同时对4 台GC的实时控制 7.3模块式可定制化报告，支持批量谱图处理和数据分析 7.4符合GMP“计算机系统”合规性要求 8.顶空进样器 8.1样品区温度控制范围：室温—260℃ 以增量1℃任设 8.2阀进样系统温度控制范围：室温—220℃ 以增量1℃任设 8.3样品传送管线温度控制范围：室温—220℃ 以增量1℃任设 8.4温度控制精度：≤±0.1℃ ； 8.5顶空瓶工位：≥20位； 8.6加热位：≥20位 8.7重复性：RSD ≤1%（200ppm水中乙醇，N=5）； 8.8双进样量控制模式可选：压力平衡进样模式或者定量环体积进样； 8.9进样加压范围：0～0.4Mpa（连续可调）； 8.10反吹清洗流量：0～400ml/min（连续可调）； 8.11可以自动运行1-20个样品，无需人员值守； 8.12开机自检，故障报警和提示，样品盘自动定位并在屏幕上实时显示转盘号位； 8.13样品区、进样阀和样品传输管，三路均单独加热控温； 8.14设定好分析程序，按下运行键自动完成全部样品分析； 8.15通过时间编程，自动实现加压、取样、进样、分析和分析后的反吹清洗等功能 9.电脑工作站 9.1电脑（处理器≥AMD R3 3200G,内存≥4G，硬盘≥1T，USB键鼠，双串口，预装系统≥WIN10，USB接口≥10个）(一套)； 9.2打印机（黑白激光打印机，支持手动双面打印，内存≥32MB，接口类型≥USB2.0，最大打印幅面：A4，打印速度≥28ppm，首页打印时间≤8.5秒）(一套)。 10．配置要求： 10.1 气相主机 1台 10.2 FID检测器 1套 10.3 ECD检测器 1套 10.4 FPD检测器 1套 10.5 毛细进样系统 2套 10.6 反控工作站 1套 10.7 毛细色谱柱 RB-5 （30m*0.32mm*0.25μm）1根 10.8 全自动顶空进样器 1台 10.9 脱氧管 1根 10.10 气体净化器 1套 10.11 空气发生器 1台 10.12 氢气发生器 1台 10.13 高纯氮气（含减压阀） 1瓶 10.14 电脑工作站 1套 | 1 | 套 |
| 2 | 离子色谱仪 | 1.设备用途：满足生活饮用水中无机非金属离子及消毒副产物的分析检测， 2.技术要求 2.1主机：该系统由双柱塞泵、恒温双极电导检测器、内置循环风立体式柱保温箱、实时系统控制软件及自动进样器组成，使用自动再生微膜抑制器和高容量分离柱。所有的流路均采用PEEK材料 2.2泵：高压全塑离子色谱平流泵 2.2.1泵类型：化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂 2.2.2最大耐压：≥35Mpa（PEEK材质） 2.2.3流速范围：0.001～9.999mL/min 2.2.4压力显示精度：≤0.1Mpa 2.3恒温电导检测器：控温双极自动量程电导检测器，可以实现同个样品中ppb级和ppm级浓度离子的同时检测。 2.3.1数字式信号控温，可通过工作软件设定电导池恒温温度 2.3.2分辨率：≤0.0021ns 2.3.3全程信号输出范围：数字信号输出0～30000µS。 2.3.4线性范围：≥103 2.3.5控温范围：室温＋5℃～59℃ 2.3.6池体积：≤0.8 μL 2.3.7最大操作压力：≥10MPa 2.3.8温度稳定性：±0.01℃ ▲2.3.9基线噪声≤0.06%FS（需提供第三方检测机构出具的检测报告并盖章） 2.3.10性能要求：应用模拟放大技术，采用屏蔽技术及精确控温设计，能有效避免仪器内部硬件的电磁干扰，确保基线快速稳定。 2.4抑制系统：配备连续阴离子自动再生微膜抑制器，低背景电导、低噪声和基线稳定。 2.5色谱分析系统：电路系统的离子色谱数据采集、传输和补偿技术结合。 2.5.1高效高容量阴离子分离柱及保护柱，符合各种标检验方法中所述的色谱柱要求，高效色谱柱容量≥190μmol/根；（需提供第三方检测机构出具的检测报告并盖章） 2.5.2配备阴离子保护柱。 ▲2.5.3最小检出浓度：Cl-≤0.0006μg/g ；Li＋≤0.001μg/mL；BrO3+≤0.001μg/mL；（需提供第三方检测机构出具的检测报告并盖章） 2.6 循环风立体式内置柱恒温系统 2.6.1 柱恒温模式：变频温控电路和循环风立体加热模式，可在电流不间断条件下实现高功效加温低功效恒温。 2.6.2 温度控制范围：室温-55℃ 控温精度：±0.01℃ 2.7 流路系统：所有接触淋洗液的部件均采为具有化学惰性的PEEK材质，可兼容反相有机溶剂及pH0-14的溶液 2.8自动进样器 2.8.1进样模式：吸入式 2.8.2指标特性：可分两组≥75位13 ml样品瓶样品稀释 2.8.3进样阀： 电磁六通阀 2.8.4重复性；RSD≤0.5%，全定量环 2.8.5残留；≤0.01% 2.8.6进样阀开关速度；≤100 mS 2.8.7位置控制精度；≤0.1 mm 2.9 色谱分析软件，软件具有数据采集、数字信号传输、数据补偿装置，可以通过电脑直接控制仪器的运行，支持Windows xp/win7等操作系统，可通过USB或COM传送数字信号。 ▲2.9.1 离子色谱数据传输装置：可兼顾高速、低速数据运转采集及实现多通道数据采集，（需提供第三方检测机构出具的检测报告并盖章）。 2.9.2 离子色谱数据补偿装置：可对由于室温变化及仪器自身温度变化等因素造成的仪器信号波动进行补偿 2.10电脑工作站 电脑（处理器≥AMD R3 3200G,内存≥4G，硬盘≥1T，USB键鼠，双串口，预装系统≥WIN10，USB接口≥10个）(一套)； 打印机（黑白激光打印机，支持手动双面打印，内存≥32MB，接口类型≥USB2.0，最大打印幅面：A4，打印速度≥28ppm，首页打印时间≤8.5秒）(一套)。 9.2打印机（黑白激光打印机，支持手动双面打印，内存≥32MB，接口类型≥USB2.0，最大打印幅面：A4，打印速度≥28ppm，首页打印时间≤8.5秒）(一套)。 3.配置要求 3.1离子色谱仪主机 3.2全塑离子色谱泵（PEEK材质） 3.3恒温电导检测器 3.4阴离子抑制系统：自再生抑制器（一套） 3.5阴离子分析系统：阴离子色谱柱一套 阴离子保护柱（一套） 3.6柱恒温系统（一套） 3.7全塑流路系统（一套） 3.8自动进样器（一套） 3.9色谱分析软件（一套） 3.10工具包（一套） 3.11数据处理系统（一套） 3.12电脑工作站（一套） | 1 | 套 |
| 3 | 立式高压蒸汽灭菌器 | 产品要求： 1.蒸汽内循环； 2.手轮平移式快开结构； 3.不锈钢材料； 4.微电脑自动控制，任意设定灭菌参数； 5.压力安全联锁装置，安全系数高； 6.配有门控开关，门未关好不能启动加热，保障使用安全； 7.配有标准测试接口； 8.自涨式医用硅胶密封圈，密封性良好； 9.具有干燥功能,锅外壁干燥带灭菌结束后可持续加热烘干； 10自动保护功能：超温保护；超压自泄保护；低水位保护，防干烧； 11.不锈钢内桶（或网篮）； 12.显示报警错误代码； 13.自动排放冷空气，灭菌结束自动排放蒸汽 可选配外接打印机 可选配自动进水功能 技术参数: 容积：≥50L 功率：≥3.5kw 电源：AC220V 50Hz 设计压力:≥0.25Mpa 设计温度:≥139℃ 额定工作压力：≥0.22MPa 额定工作温度：≥134℃ 灭菌时间选择范围: 4～120min 干燥时间选择范围: 0～240min 灭菌温度选择范围: 116℃～134℃ 灭菌室有效容积mm：≥φ350*525 内桶参考尺寸mm: ≥φ330*460 网篮参考尺寸mm：≥φ320*240*2 | 3 | 套 |
| 4 | 酶标仪 | 1.测量通道：垂直8光路通道； 2.测板类型：96孔微孔板、板条 3.光源：12V20W卤素灯，寿命≥2000h 4.波长范围：400～750nm 5.滤光片：标配 405、450、492、630nm 标准滤光片；滤光盘支持装载≥10 片滤光片 6.读数范围：0～3.000Abs 7.线性范围：0～3.000Abs 8.分辨率：0.0001Abs 9.重复性：CV≤1.0% 10.稳定性：±0.005Abs 11.吸光度准确度：吸光度值为[0.0～1.0]时，误差±0.02Abs 吸光度值为（1.0～2.0]时，误差±0.03Abs 12.波长示值误差：±2nm 13.波长重复性：±1.5nm 14.灵敏度：≥0.01mg/L 15.通道差异：≤0.02Abs 16.振板功能：振板强度3级可选，振板时间0～255s可调，误差±2s 17.存储：存储容量可以标≥2000微孔板测试结果，≥19万样本结果 18.操作显示：触屏输入，可外接键盘鼠标；也可连接计算机组成工作站模式（要求数据处理可生成质控图模式） 19.输入功率：≥70VA 20.供电：AC220V，50Hz 21.外部接口：RS232串口、RJ45网口、USB串口 22.中/英文软件，≥10英寸彩色液晶触摸屏 软件功能： 1.▲操作模式：触摸屏操作测试，同时配套电脑端工作站软件测试，可与lis系统进行互联。 2.检测方法：单波长、双波长 3.检测类型：吸光度、定性、定量 4.吸光度测试：可一键读取、导出吸光度原始数据 5.定性测试：开放式CUT-OFF判定公式，支持判断条件输入、有效性条件输入、灰区设置等功能 6.定量测试：支持线性、Semi-log、自然对数、log-log、点到点、四参数方程等多种定量分析拟合算法 7.质控：具备完善的质控功能，可保存及打印质控图表 8.打印报告：可打印原始吸光度、定性判定结果、S/CO值等多种参数，工作站软件支持普通打印机，A4打印 9.数据导出：测试数据可打印或导出至EXCEL 10.语言：中文、英文 11.打印支持：可连接电脑使用通用打印机打印 12.配置电脑工作站（一套） 电脑（处理器≥AMD R3 3200G,内存≥4G，硬盘≥1T，USB键鼠，双串口，预装系统≥WIN10，USB接口≥10个）(一套)； 打印机（黑白激光打印机，支持手动双面打印，内存≥32MB，接口类型≥USB2.0，最大打印幅面：A4，打印速度≥28ppm，首页打印时间≤8.5秒）(一套)。 | 2 | 套 |
| 5 | 全自动核酸提取仪 | 1.方法学：磁珠法 2.最高通量：32个/次 3.▲处理时间：≤10min/次 4.样本类型：全血、血清、血浆、鼻/咽拭子、分泌物、脱落细胞、尿液、痰液、粪便、FFPE组织、动植物组织、干血斑、唾液，肺灌洗液等 5.程序储存：内建≥5组模式程序，可存储≥500组程序 6.吸磁能力：磁棒磁通量≥5500高斯，最大程度降低磁珠掉磁风险 7.磁珠回收率：≥98% 8.防交叉污染：具备紫外消毒模块、通风设施、气溶胶高效过滤器、负压排气功能 9智能程序：智能紫外灯消毒与自动关机 10.断电保护：意外断电且恢复供电后，可选择继续运行实验 11.故障处理：智能多维度故障提醒，实现一键故障自动清除 12.开机自检：开机自动初始化并温控自检 13.舱门保护：舱门误开，程序暂停，关闭舱门后继续运行 14.照明系统：内置LED灯源，可实时查看仪器状况 | 1 | 套 |
| 6 | 实时荧光PCR扩增仪 | 1.检测通量：96 2.适用耗材：0.2mL的96孔板、8连管单管（透明、磨砂、乳白色均适用） 3.荧光通道数：≥4 4.适用染料/探针通道1：FAM，SYBR Green I、SYTO9、EvaGreen/LC Green；通道2：VIC，HEX，TET，JOE；通道3：ROX、Texas Red；通道4：Cy5 5.反应体系：0～100uL 6.线性范围：1～1010copies 7.样本检测重复性：Ct值CV≤0.5% 8.样本线性：¦r¦≥0.999 ▲9.操控方式：单机运行∶利用仪器≥10英寸触摸屏及软件系统可新建实验并运行;网络运行（1）PC直连∶仪器通过点对点网络与PC连接后，利用电脑上的应用软件实现实验设置、运行监控、数据分析等操作（2）局域网接入∶通过对仪器的网络参数进行设置，可将仪器接入本地局域网内，从而实现局域网内的任何一台电脑对仪器的运行监控、数据同步及分析等操作。 ▲10.自动样本舱：样本舱可由触摸屏控制自动弹出/关闭，弹出状态时可轻触样本舱自动关闭 ▲11.断电保护：具有断电后再供电时实验自动恢复运行的功能，无需等待PC及软件打开 12.数据传导：可通过U盘导入导出实验数据 ▲13.存储：可储存≥1000次实验数据文件 14.光源：高亮长寿命免维护LED光源 15.检测器：光电二极管（PD） 16.检测位置：顶部激发，顶部扫描 ▲17.检测方式：≥4个荧光通道同时逐孔扫描，无荧光边缘效应 ▲18.检测时长：≤7秒内完成4个荧光通道96个孔位的全部检测 19.激发波长：通道1:465nm，通道2:527nm，通道3:580nm，通道4:632nm， 20.检测波长：通道1:510nm，通道2:563nm，通道3:616nm，通道4:664nm， 21.荧光线性：¦r¦≥0.990 22.荧光检测动态范围：荧光检测动态范围可根据试剂调整 23.热盖温度：40.0℃～110.0℃ 24.恒压力热盖：兼容不同高度的耗材 25.模块温度：0℃～100.0℃ 26.模块控温原理：Peltier效应，半导体制冷技术 27.升/降温速率：升温速率≥6.0℃/s，降温速率≥5.0℃/s 28.温度均匀性：±0.1℃ 29.温度准确性：±0.1℃ 30.梯度温度宽度：1.0℃～40.0℃ 31.梯度温度数：12列 32.特殊温度设置功能：支持热学梯度PCR、降落PCR、长片段PCR等 33.语言支持：支持中/英文双语 34.分析功能：定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、重点荧光分析、溶解曲线分析、SNP分析等 ▲35.报告自定义功能 预存多种行业实验报告模板，支持临床报告单管理系统 36.权限管理功能：管理员账号可对普通账号的"手动设置阈值"、"运行设置"、"运行实验"、"分析数据" 37.资源共享功能：等功能进行限定，实现对普通账号的仪器使用权限进行管理，仪器与PC互联后，双方可通过上传、下载等操作实现实验数据同步共享 ▲38运输锁功能：自动检测运输锁状态，并进行锁定/解锁设置 39.故障管理：智能判断故障的类型并进行故障管理 40.LIS功能 可导出CSV、Excel、TXT等格式 开放数据端口，同步支持与LIS系统互联 41.操作系统：≥Win 7 42.接口类型：1个以太网口、1个前置USB、2个后置USB 43.配置电脑工作站（一套） 电脑（处理器≥AMD R3 3200G,内存≥4G，硬盘≥1T，USB键鼠，双串口，预装系统≥WIN10，USB接口≥10个）(一套)； 打印机（黑白激光打印机，支持手动双面打印，内存≥32MB，接口类型≥USB2.0，最大打印幅面：A4，打印速度≥28ppm，首页打印时间≤8.5秒）(一套)。 | 2 | 套 |
| 7 | 原子荧光仪 | 一、技术参数 1.1适用于样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌、金十二种元素的痕量分析。 1.2工作电源：交流电压：(220±22) V，频率 (50±1) Hz ▲1.3双道同测相对标准偏差RSD：≤0.6%（提供第三方检测机构出具的检测报告并盖章） 1.4漂移：≤1% 1.5噪声：≤1% 1.6道间干扰：±1% 1.7线性范围: 大于三个数量级。 1.8检出限（D.L.）砷、锑、硒、铋、碲、汞、锡和铅元素≤0.01µg/L；汞（冷原子）≤0.001µg/L；镉≤0.001µg/L；锗≤0.05µg/L；锌≤1.0µg/L；金≤3.0µg/L。 二、技术性能指标要求 2.1进样系统：双顺序注射进样系统 ▲2.1.1采用进口组装特制双顺序注射泵,微升级取样精度和补偿技术,进样量准确，最小进样量可达到5µl；进样重复性精度优于0.05%，保证仪器整个进样过程精准高效。 2.1.2采用进口聚四氟乙烯材质多位阀与三位阀设计。 2.1.3具备高浓度样品自动稀释,超浓度报警，自动配置标准系列功能，单标准自动配制标准曲线（r≥0.9990）。 2.1.4碳纤骨架PTFE取样针，支持自动在线补载流。外置式160/210位以上全自动极坐标进样器，具有多规格样品盘切换功能，防止酸腐蚀。碳纤骨架PTFE取样针（提供实物图），避免石英针易碎问题，减少挂液，增加洗针功能，清洗针内/外壁，减少交叉污染。 2.1.5支持样品快速检测，检测周期≤40s。 2.2 光学系统： 2.2.1双通道，短焦距透镜聚光，支持参比漂移扣除和漂移校准功能，自动校准元素灯漂移；内置式氩氢火焰观察窗，既减少了外界光线干扰仪器内部光路，又可实时观察火焰状态。 2.3光源： 2.3.1智能空心阴极灯，内置存储芯片，元素类型自动识别，且支持元素灯使用计时，随时掌握灯信息。 ▲2.3.2灯电源支持双通道所有种类元素灯自动激发启辉（提供功能截图等证明材料）。 2.3.3可选双偏心自校正无极调节机构元素灯架，适合不同偏心量的各种元素灯。 2.3.4 具备通道信号增强功能。 2.4氢化物反应装置： 2.4.1 新型两级化学气液分离器，免加水，废液直排，结构简单，有效消除水蒸气，无需其他复杂附件。 2.4.2 具备原子化器炉丝电流监控功能，软件实时监控炉丝状态。 2.4.3超大容量溢流自动监测废液桶，智能软件提醒。 2.4.4有高效除汞装置。有害元素捕集阱可吸收汞、砷等等对人身体的有害物质，减少环境污染。 2.5气路系统： 2.5.1采用质量流量集成气路控制模块，自动控制载气和屏蔽气双路流量，流速控制最小可达1ml，具有低压等异常报警功能。检测中只需氩气，无需其他气源。 2.5.2具备低消耗运行设计，有效节约氩气消耗量≥70%。 2.6电路系统： 2.6.1采用多主控架构，核心部件独立MCU控制，多核心协同运作。 2.6.2快速多通道采样电路，提高采样频率。 2.7 扩展功能 2.7.1具备形态分析扩展功能。预留元素形态分析串口，可升级为形态分析仪，测量As、Hg、Se等元素的各种价态。 2.7.2具备通道拓展功能。预留通道升级接口，可升级为三/四通道同测原子荧光光度计。 2.8数据处理系统： 2.8.1可实现全面的系统自检，具备图形化的设备状态监控和参数显示，仪器自诊断，异常状态报警 2.8.2集成的方法管理模块，便捷序列编辑功能，支持同序列多方法切换； 2.8.3 可通过主菜单快速查看和加载最近使用的方法、序列和结果文件； 2.8.4支持多样品信息快速导入，可在excel下直接编辑及导入仪器操作软件，无需再次重复编辑信息；支持扫码器直接导入编码 2.8.5提供向导式操作功能，实现一站式运行； ▲2.8.6 具备漂移校准功能、QCP质控功能，支持多标曲自动检测； 2.8.7独立数据分析模块，支持多数据文件同时打开，切换处理； 2.8.8信号曲线实时监测，支持多道信号谱图HL实时显示，可加载背景谱图进行对比； 2.8.9灵活报告模版，内置简单、通用、详细及多种性能测试报告模版，可按需选择；支持自定义模版； 2.8.10检测结果可以转换成≥5种以上常用文件格式，包括pdf、xlsx、doc、txt等，支持LIMS数据读取。 2.8.11具备用户权限管理，审计追踪功能，管理员可对日志进行分类查阅和其他处理，自动记录用户的重要操作，符合GMP/GLP要求 2.8.12 具备自动清洗、大流量吹扫功能 ▲2.8.13具有夜间模式，支持仪器运行结束后休眠，以及定时自动唤醒并执行预热功能，支持静态预热和动态预热功能； 2.8.14支持用户自定义软件风格，配置主题、色调和子窗口 2.9监控和报警信息 2.9.1 具有全方位传感系统，低压报警、炉丝电流监测等； 2.9.2 运行保护报警系统，无载气安全保护、炉丝短路断路保护、气路漏气保护、氢化物反应剧烈保护； 2.10主要配置要求 双顺序注射泵高精度原子荧光光度计主机(一套) As、Hg、Se特制智能空心阴极灯(一套) ≥160位大容量快速极坐标式自动进样器(一台) 原子荧光数据工作站软件及软件加密狗(一套) 仪器附件包(一套) 电脑（处理器≥AMD R3 3200G,内存≥4G，硬盘≥1T，USB键鼠，双串口，预装系统≥WIN10，USB接口≥10个）(一套) 打印机（黑白激光打印机，支持手动双面打印，内存≥32MB，接口类型≥USB2.0，最大打印幅面：A4，打印速度≥28ppm，首页打印时间≤8.5秒）(一套)。 | 1 | 套 |
| 8 | 超纯水机 | 一、产品技术要求 1、产品设计要求：采用高强度钣金喷塑机箱，符合GLP规范，内部部件采用独立的水电分离模块式结构，使用安全且便于维护； 2、▲预处理系统采用“便于观察及清理的原水预处理柱”的前处理净化装置，采用半透明医疗级PP材质，具有自动反冲洗自洁功能，无频繁更换； 3、RO反渗透膜采用进口DOW陶氏膜片，脱盐率≥95%，自带水质超标排放功能和自动冲洗功能；RO制水量 100 L/H @25℃，产水电导率≤1uS/cm@25℃； 4、▲超纯化系统采用“便于观察及清理的超纯化柱”的深度纯化装置；采用半透明医疗级PP材质，超纯化组件采用陶氏DOW原装进口核级树脂； 5、超纯水产水指标：符合分析实验室用水国家标准GB/T6682-2008中一级水标准： 5.1 出水电阻率≥18MΩ.cm @25℃ ； 5.2 出水流速1.5-2.0升/分钟（水箱储水时）； 5.3 总有机碳TOC含量≤10 ppb；（配置双波长（254/185nm）紫外灯时） 5.4 微颗粒物（≥0.1μm）≤1 个/ml ； 5.5 重金属离子≤0.1ppb ； 5.6 微生物数量≤1 cfu/ml ； 6、▲采用0.2um聚醚砜复合滤膜终端除菌过滤器，储水水箱采用“超纯水机用储水无菌水箱”，保障出水水质无菌； 7、产品质量要求：设备产品要符合ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系标准进行产品生产制造，为保证高品质合格产品质量，需提供制造商“ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证”等证明文件并加盖公章； 8、针对西北水质，配置外置一体化软水器； 二、产品要求 1、全自动微电脑控制系统，3.5英寸LCD液晶屏(分辨率:LCD ≥240*128)，背光式多级菜单操作，全程实时动画式工作模式显示，完善的RO纯水和超纯水造水、系统取水、系统循环和消毒等管理功能； 2、全自动RO膜防垢冲洗及手动强制冲洗功能； 3、▲双路出水和在线2路水质监控，RO纯水测量范围0～20uS/cm （在线监测）、UP超纯水测量范围0～18MΩ.cm（在线监测）、电阻池灵敏常数≤0.01cm-1，温度灵敏度≤±0.1℃，水温自动补偿功能，提高水质的准确性；需提供第三方检测机构出具的“水质在线监测仪的校准证书”证明文件并加盖公章； 4、自带原水稳压/减压系统； 5、人性化的手动/自动取水模式，以及定时（1-99min）、定质取水功能（0.1-18.25MΩ.cm）； 6、具有超纯水内循环功能、超标排放功能及系统消毒功能； 7、采用薄膜按键操作取水方式，取水按键与控制显示系统分离，具有运行、报警、水满的3种状态指示灯； 8、配备USB Host接口，支持历史告警记录和历史取水记录的数据导出功能，方便后期查阅历史工况数据； 9、特设工厂、客户二级密码，系统设置均由密码保护，防止未经授权的更换；系统时间设定功能(年/月/日/时/分)； 10、全面的系统维护及安全报警功能：缺水、水满报警；原水、RO纯水、UP超纯水水质超标报警；耗材寿命终结报警提示，控制器支持历史告警记录的存储与查询，在该菜单中可以查询控制器发生的所有历史告警内容； 11、兼容获NSF认证的压力水箱或液位式水箱2种纯水储存方式，可加配大容量储水箱，满足不同的应用需求。 三、产品主要配置及规格 1、超纯水机主机1台、压力无菌纯水箱1个； | 2 | 套 |
| 9 | 紫外可见分光光度计 | 一、技术参数 1.光学系统：准双光束光学系统 2.光谱带宽：2.0nm 3.工作模式：单机模式/PC联机模式 4.波长范围：190-1100nm 5.波长准确度：±0.5nm 6.杂散光：≤0.02%T(220nm，NaI) 7.光度方式：透过率，吸光度，能量 8.光度范围：-4～4.0Abs 9.透色比最大允许误差：±0.3%T(0～100%T) 10.透色比重复性：≤0.1%T 11.波长扫描速度：≥30000nm/min 12.基线平直度：±0.0005Abs（190-1100nm） 13.基线漂移：0.1%/h（500nm,预热1h） 14.光度噪声：≤0.05% 二、设备要求 分析准确：采用全息高分辨率衍射光栅； 性能稳定：双光束比例监测/双光束光学系统； 测量速度快：扫描速度≥30000nm/min。 智能应用：≥9.5英寸彩色触摸屏，系统内置可以下载更新APP软件，可以自由扩展应用。基础功能实现智能化检测。 人机对话：基于WINDOWS环境设计的UVWIN中文版操作软件，提供仪器控制和操作功能。满足使用者的分析需求。 维护方便：采用人性化机械结构及模块化电器设计理念。 检测对象：高吸光度范围，可用于无法稀释的高吸光度固体样本，也适用于高吸光度液体样本避免繁琐的反复稀释。 三、仪器配置要求 1.紫外可见分光光度计1台； 2.UVWIN紫外控制软件1套； 3.10mm*10mm石英比色皿1对。 | 1 | 套 |
| 10 | 酸度计 | 设备要求： 1、≥7英寸彩色高分辨率(≥1024*600)电容触摸屏，主机外壳采用PEEK材料。 2、内置ARM32位微处理器芯片，采用数字滤波和滑差技术，智能改善仪表的响应速度和测量数据的准确性。 3、符合国际规范的GLP要求，具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、USB输出、时钟显示、无线打印、功能设置和自诊断信息等智能化功能。 4、仪器内置中英文双语操作系统，人性化操作设计，仪器亮度可调，温度单位可自由切换℃和℉。 5、内置大容量存储可储存2000套测量数据，数据可以通过U盘存储转移数据，存储数据可用通用办公软件EXELL打开，极大的方便客户编辑。 6、仪器选配蓝牙模块，支持无线蓝牙打印，方便用户操作。 7、基于微信小程序的佑科仪器智能物联网平台系统，手机下载程序连可实时查看仪器数据。 8、可扩展性：可以更换不同的pH电极(针对测量不同的样品可选择相匹配的电极）来测量pH。 9、自动识别15种pH标准缓冲溶液，有三个系列的标准缓冲溶液可以选择：欧美系列、NIST系列和中国系列。 10、可智能判断电极状态。 11、≥IP54防尘防溅等级设计。 主机参数 1、显示屏：≥7英寸彩色高分辨率(≥1024*600)电容触摸屏 2、pH显示范围：-2.00至20.00 pH 3、pH分辨率：0.1/0.01pH 4、pH相对精度：±0.02pH 5、输入电流：≤2×10-12 A 6、输入阻抗：≥1×1012 Ω 7、mV测量范围：-1999～1999 mV 8、mV分辨率：≤1mV 9、mV相对精度：±0.1%FS 10、温度测量范围：0-100℃ 11、温度分辨率：≤0.1℃ 12、温度相对精度：±0.5℃ 13、温度补偿：手动/自动（0～100）℃ 14、校准：自动3点校准 15、GLP标准 ：符合 16、缓冲液：欧/美/NIST. 数据存储：≥2000组 通讯接口：USB2.0，USB微型接口，蓝牙无线（选配） | 1 | 套 |
| 11 | 超声清洗器 | 一、设备要求： 1、超声波工作时间1-30分钟任意可调，适合不同场合使用； 2、清洗温度在20-80范围内任意可调。 3、数码显示工作时间、温度。 4、清洗篮采用不锈钢网筛氩焊成形。 5、清洗器外壳采用优质不锈钢板制作。 6、清洗槽采用不锈钢一次冲压成形，无焊接处，具有防水性能。 二、技术参数 1、内槽参考尺寸：300*240*150 （L×W×H）mm ±5㎜ 2、外形参考尺寸：330*270*270（L×W×H）mm；±5㎜ 3、内槽容量：≥10L 4、工作频率：≥40KHZ 5、超声波功率：≥240W 6、加热功率：≥400W 7、数显定时范围：1-30分钟 8、数显加热范围：20-80度 9、排水：有 | 1 | 套 |
| 12 | 离心机 | 一、设备要求： 1、微机控制，变频电机驱动。 2、多彩LED显示，操作简便。 3、用户可根据不同实验要求设定转速，时间，离心力及升/降速档位。 4、自动计算离心力RCF值，转速、离心力可以相互一键切换。 5、≥10档加、减速控制,第9档自由停车时间可达540s以上,满足特殊分离品使用要求。 6、设有短时离心专用点动键。 7、采用电子门锁，设有超速、不平衡等多种保护。 二、技术参数： 1、最高转速：≥16500rpm 2、最大相对离心力：≥18757×g 3、最大容量：6×50ml 4、定时范围：1min～99min 5、转速精度：±20r/min 6、支持电源：AC 220±22V 50/60Hz 10A 7、总功率：≥420W 8、整机噪声：≤ 65dB（A） 9、离心腔直径：Φ250mm 10、角转子：12×10ml，12000rpm | 1 | 套 |
| 13 | 洗板机 | - 功能要求 1.由微电脑控制，能快速高效完成各种规格微孔板（48孔和96孔）的清洗工作； 2.清洗头96针设计，可同时对96孔进行清洗，又能控制对各条选择清洗； 3.微孔板上各条的孔数不足8个或12个不必补孔； 4.双板托盘可同时放置两块微孔板，即可单板清洗又能双板或多板交替清洗； 5.开关机时液路自动蒸馏水或专用清洁液保养保证液路的畅通； 6.具备浸泡、振动和底部冲洗功能，浸泡时间和振动节律可设置，满足特殊的清洗要求； 7.具有暂停和终止功能，按暂停键或返回键可在洗板过程中暂停或终止操作； 8.可拆卸双板托盘底面斜面设计，漏液自动抽取，可消毒免保养； 9.微孔板卡板位悬空设计，避免微孔板底面污染； 10.洗液过滤器有效过滤功能和管道冲洗功能可排除絮状沉淀和结晶影响； 11.两种洗液可供选择，可由程序设置自动切换或由手工切换； 12.有堵孔排查程序，废液满自动报警功能； 13.清洗头位置调节六种（水平、左边、中间、右边、触底、板距），微孔板形参数显示精确到0.1 mm，适用于平底、U型和V型底等国内外各种大小不同的微孔板酶标板； 14.特种材料洗液瓶耐10kg正负压并有均匀体积刻度线，方便工作洗液的配制； 15.具有透明生物安全罩，避免洗板过程中实验室生物污染； 16.仪器具有维修程序，电机运行的速度可调节，各硬件可进行自动检测； - 技术参数要求 1.清洗头：96针单条可控制，≥8孔/条和≥12孔/条可选择； 2.具备两点定位吸液功能，96孔平均残留量≤0.7μL/孔； 3.二次液体分流技术，确保96孔间加液量误差CV≤1.5%； 4.清洗次数：1-99次可调； 5.清洗条数：整板或1-12条可任意组合，键盘选择控制并指示； 6.清洗模式：单板、双板或多板三种； 7.清洗液加入量：50-950μl/孔可调，间隔50μl； 8.洗板速度≤5秒/板/次； 9.洗板位：A、B两个； 10.浸泡或振板时间：0-999秒可调； 11.吸液时间：0.1-9.9秒可调，间隔0.1秒； 12.每个洗板程序和包被程序独立存储一种微孔板形状参数； 13.可编程≥100个洗板程序并自动存储，每个洗板程序可编辑实验项目名称； - 配置要求 1.中英文菜单，≥3.5英寸背光液晶大屏幕同屏显示所有参数； 2.液瓶四个，蒸馏水、废液、洗液A、洗液B； 3.仪器采用一体化设计，特配减震体和消声器. 4.可升级废液自动排放功能； 5.可选配水雾捕获器确保泵体内干燥以延长泵体的使用寿命； | 2 | 套 |
| 14 | 电热恒温电烤箱 | 产品形式：立式 噪 音：≤45dB(a) 功 率：≤120W 电 源：AC220V，50Hz 温度范围：0-100℃ 有效容积： ≥150L 重 量： ≥60kg 温度显示：LCD数字式 外门锁扣：有 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。 2、箱门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。 3、门与箱体密闭处采用优质材料门封条。 4、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示。 5、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警； 6、采用新型风道设计和循环系统设计，采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。采用新型全封闭压缩机。 7、可做嵌入式恒温箱。 8、箱体外壳均采用优质A3钢板,双重安全锁设计，可实现双人双管，机器底部采用可固定式PU万向轮。 | 2 | 套 |
| 15 | 医用冰箱 | 1、电源：AC220V 50Hz 2、额定功率：≤310w 3、额定电流：1.6A 4、外形尺寸：1265×680×2150 mm ±5% 5、使用容积：≥1000L 6、温度范围：2～48℃ 7、立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。 8、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能。 9、精准温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。温度湿度同一屏幕显示。 10、制冷系统合理，强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。 11、箱体采用烤漆层冷轧钢板，表面色泽柔和，内部搁架可随意调整。 12、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。 13、箱体底部脚轮，止动底脚。 | 1 | 套 |
| 16 | 低温冰箱 | 1、额定电压 ：220V 50Hz 2、输入功率 ：≤110W 3、▲箱体尺寸：550×560×850（mm)±2% 4、耗电量 ： ≤0.56kwh/24h 5、▲噪声：≤40dB(A) 6、温度范围：-30℃—10℃ 7、微电脑控温，-30℃～10℃范围内任意设定； 8、优化制冷系统，整机运行耗电低，制冷速度快； 9、温度等信息高亮数码显示，可随时观察运行情况； 10、按键式控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控； 11、采用压缩机，性能稳定，无氟制冷剂； 12、立式设计，内部设置抽屉式隔层，适于物品分类存取，有效利用空间； 13、高密保温层； 14、双安全门锁设计； 15、加厚发泡门设计； | 1 | 套 |
| 17 | 操作台 | 尺寸：约2000×700×800mm 台面：实芯理化板台面，厚度≥12.7mm,全钢柜体，喷涂环氧漆。 | 1 | 张 |
| 18 | 实验凳 | 1.凳脚材质：4个凳脚采用优于17×34×1.7mm无缝钢管模具一次成型。结构牢固，烤漆处理。螺旋升降式，升降距离最大为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450～500mm； 2.凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑，厚6mm。防滑不发光。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。 | 1 | 把 |