西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心直立床等康复设备采购项目政府采购需求书

| 序号 | 关键事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 釆购预算 | 人民币330000.00元 仅指与本次采购标的直接相关的费用，前期勘察费、设计费等已发生的费用，以及监理费、接口费等为未来预留费用，不应当包含在本项目釆购预算内，甲方须 向本级财政部门经费业务科室申请办理经费剥离手续。 |
| 2 | 最高限价 | 人民币330000.00元 供应商投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。 |
| 3 | 项目性质 | √专门面向中小企业釆购 仅允许中小企业或小型、微型企业参与投标。 ○非专门面向中小企业釆购 对符合（财库[2020] 46号）规定的小微企业（监狱企业视同小型、微型企业） 的报价给予%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 4 | 对供应商的资 格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）； （2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； （3）《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）； （4）《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）； （5）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）； （6）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； （7）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； （8）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； （9）《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）； （10）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）； （11） 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）； （12）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）； （13）如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。 本项目专门面向中小企业采购。 3、本项目的特定资格要求： （1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人，并提供法人或者其他组织合法有效的营业执照等证明文件，事业单位应提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证明文件； （2）供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证原件及复印件，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权他人参加磋商的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证原件及复印件； （3）供应商为代理商的应提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》及所投产品医疗器械注册证(含附件和附页)；供应商为制造厂商的应提供《医疗器械生产许可证》和《医疗器械经营许可证》及所投产品医疗器械注册证(含附件和附页)； （4）提供2021年度经审计的财务报告，或磋商前三个月内公司基本存款账户开户银行出具的资信证明（以上两种形式的资料提供任何一种即可）； （5）提供2022年1月至今任意一个月已缴纳完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明； （6）提供2022年1月至今任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明； （7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力； （8）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录； （9）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件要求，采购代理机构将通过“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）在磋商时查询供应商信用记录，被列入失信被执行人的单位将被拒绝参与本项目磋商。 |
| 5 | 是否允许进口 产品 | ○允许（须提供财政部门审核通过的复印件） 根据《政府釆购进口产品管理办法》（财库[2007] 119号）的规定，釆购人釆购进口产品时，必须在釆购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同 意后，才能开展釆购活动。且不得因此排斥国产产品，满足需求的国产产品依然 可以参与竞争。“进口产品的认定"参见《关于政府釆购进口产品管理有关问题 的通知》（财办库[2008] 248号）文件有关规定。 |
|  |  | √不允许 所投产品为进口产品时，将被视为无效投标。 |
| 6 | 是否接受联合 体投标 | ○接受 对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 % （2%-3%）的扣除，用扣除后的报价参加评审。 |
|  |  | √不接受 |
| 7 | 履约保证金 | 无 |
| 8 | 现场踏勘和集中答疑 | ○组织，集结地点为： √不组织 |
| 9 | 价格分比重 | 占总分值的 30 % ［磋商］根据《政府釆购竞争性磋商釆购方式管理暂行办法》（财库［2014］ 214 号）的规定，货物项目的价格分值占总分值的比重（即权值）为30%-60%。 |
| 10 | 合同类型 | √总价 ○固定单价（适用于釆购数量不定的情形） ○其他： |
| 11 | 争议解决途径 | √向有管辖权的人民法院提起诉讼 ○向西安仲裁委员会提请仲裁 ○由供应商做出选择 |
| 12 | 联系方式 | 项目对接人：赵老师 联系电话：029-82622190 电子邮箱：/ |

需 求 框 架

- 项目概况

西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心直立床等康复设备采购项目

二、采购内容

一、电动直立床

（一）参数

1、电源：AC220  50/60Hz

2、功率：≥120VA

3、控制方式：手柄点动控制

4、床面尺寸约：1780×620mm

5、床面高度约：550mm

6、外形尺寸约：2050×840×780mm

7、起立角度：0°～90°（允差±5°）可调

8、脚踏板上下调整角度：-25°～25°可调（允差±2°）（相对水平向上为正）

9、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

10、生产厂家通过知识产权管理体系认证。

（二）备件

1、电源适配器

（1）参数：a、电源：AC220V    b、功率: ≥60VA

2、腿部托架

（1）参数：不锈钢

3、理疗电极片

导电橡胶（80*40mm）和导电橡胶（∮40mm）两种规格。

数量116个

4、吸附电极线

长度1.8米

数量4条

(三)OT

1、握力计（含电子显示）

技术参数：测量范围：0～99.9kg

分度值：0.1kg  示值误差：≤1﹪F.S

电源：一节9V叠式电池（自备）或外接式

AC(220)∕DC∕(9V)含电池或稳压器

工作环境：0～40℃ ﹤90﹪RH,贮存温度-10～50℃  ﹤75RH

功能：握力峰值保持，开关∕清零  定时关机，过载指示。

规格(mm)约：190×160×50

材质：塑料、橡胶

2、分指板(弧形，含弹力带)

规格尺寸（长×宽×高mm）约：

大220×170×50   小170×140×50

材质：实木、多层板

3、手指功能训练器（含底座、齿圈、圆锥体、握力圈）

规格(mm) 约：400×250×110

基本配置：

小锥体：（Φ50×120）mm数量：3件

大锥体：（Φ90×120）mm数量：1件

齿圈：Φ150mm 数量：1件

橡胶圈：Φ70mm数量：1件

材质：多层板、橡胶

4、作业训练器

规格(mm)约：

架子500×150×520小平板300×300×80

大平板600×400×110

材质：实木、多层板

5、OT桌(可调式)

桌面升架范围约mm：620～850

手柄转动力距mm：10

桌面额定载荷kg：≥50

桌面尺寸（长×宽）约mm：1500×800

外形尺寸（长×宽×高）约mm：1500×800×620～850

材质：型材、多层板、不锈钢

6、套彩盘

规格(mm)约：790×170×730

立杆直径（mm）：30

材质：实木、多层板

- 四肢联动康复训练仪

（一）参数

1、设备尺寸：长1655mm ，宽750mm，高1100mm，允差±5％

2、抓握位手套:可调节松紧度

3、步频范围：0-250步/分；

4、功率范围：0-800瓦特；

5、累积计步可达≥9999步 ；

6、阻力调节：10级阻力；

7、卡利路消耗：0－999卡；

8、运动角度为≥31°，允差±5°。

9、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

10、产品已获得医疗器械注册证。

三、神经肌肉电刺激仪

(一)参数

1、界面采用≥7寸大屏幕彩色液晶显示，中文菜单，附有电子说明书；

2、动态实时显示各通道的治疗波形、治疗剂量、治疗模式、治疗时间等；

3、智能控制系统，可以快速的选择参数及操作；

4、输出波形为双向不对称方波（矩形波），调制波为方波。

5、输出频率：模式一输出脉冲基波频率为500Hz；调制脉冲频率为0.5Hz～5Hz；模式二输出脉冲频率为0.5Hz～5Hz；允差为每档最高频率的±10%

6、输出脉冲宽度和调制波脉宽：模式一输出脉冲宽度为1ms；调制波脉宽为10ms；模式二输出脉冲宽度为10ms；允差为±20%

7、输出强度：刺激仪各路独立输出，在1KΩ负载阻抗时，每路输出电流的峰值Ip从0mA～100mA连续可调；输出值允差±30%

8、定时时间为5min～30min可调，允差±5%

9、输出通道：不低于四组输出；

（二）训练用阶梯（双向）

规格mm)约：3550×800×1350～1550

扶手杠调节范围（mm）：0～200

扶手杠侧向额定载荷(kg)：≥70

阶梯额定载荷(kg)：≥ 135

阶梯台高度：100mm、120mm

中间台高度600mm

材质：型材、多层板、地板革

四、吞咽生物反馈刺激仪

（一）参数

1、治疗模式：连续脉冲治疗模式

2、具有力量训练、耐力训练、协调性训练三种主动肌电反馈训练程序，并有显示

4、低电池报警提示功能

5、具有输出保护功能，任何单一组件具有短路保护（电极脱路或未连接电极具有提示）

6、输出波形：双向对称方波

7、充电式锂离子聚合电池+微型USB充电端口

8、软件控制程序具有数据存储功能

9、主机仪器中储存的数据信息可通过蓝牙等传输下载

10、最大使用电流限制保护功能：主机以及软件程序均具有电流安全保护程序，软件程序可控制主机进行二次电流限制保护。防止患者不慎触碰电流调节程序，增大电流到最大限制电流，主机提示电流已达到最大。

11、反馈阈有效值：10μV～1000μV

12、分辨率(测量灵敏度)：≥ 1μV

13、通频带20Hz～500Hz(-3dB)(不包括陷波波段)

14、电源

充电器1：输入a.c. 100V～240V，50Hz～60Hz，0.3A；输出d.c. 5V，1.2A；

电池1：含适配器和电池，电池容量≥600MAH

15、安全等级：内部供电BF类型

16、工频陷波器

刺激仪应有50Hz陷波滤波器

17、 ETS（触发电刺激）模式性能：

a) 频率(FQ)：2Hz～100Hz可调，2Hz～5Hz级差1Hz；5Hz～100Hz级差5Hz，允差±0.5Hz或±10%取大值；

b) 输出波形：双向方波；

c) 阈值（HTR）：10μV～1000μV可调，级差10μV，允差±2μV或±10%取较大值；

d) 触发后延时输出时间（WT）：0.1s～4.0s可调，级差0.1s，允差±0.05s或允差±10%取较大值；

e) 启动后输出持续时间（TD）：0.0～4.0s可调，级差0.1s，允差±0.05s或允差±10%取较大值；

f) 脉冲宽度：200μs，允差±10%；

g) 输出峰值电流：0～60mA可调，0～5mA，级差1mA；5mA～21mA,级差0.5mA；21mA～60mA；级差0.1mA；允差±2mA或±10%取较大值。

18、NMES模式性能

a）输出波形：双向平衡波；

b）机内至少包括4个固定处方，1个自定义处方，自定义可设定参数如下：

c）频率（FQ)2Hz～100Hz，级差1Hz,允差±0.5Hz或±10%取较大值;

d）单个脉冲持续时间(PD)50μs～450μs可调，级差1μs，允差±10%;

e）脉冲串持续时间（WT）1s～100s，级差1s,允差±10%;

f）脉冲串间隔时间（RT）1s～100s，级差1s,允差±10%；

g）上升时间（RU）与下降时间（RD）之和不大于脉冲串持续时间，允差±10%；

h）治疗时间（Time）：1min～120min可调，步进为1min，允差为±30s。

i）输出峰值电流：0～60mA可调，0～5mA，级差1mA；5mA～21mA,级差0.5mA；21～60mA；级差0.1mA；允差±2mA或±10%取较大值。

19、GAME模式

a) 守护森林：当力度达到阈值，触发绳子滑动，打中箱子，使物品落下砸中鬼怪；

b) 环球旅行：当力度达到阈值，触发热气球飘向空中，否则下落飘在海面上；

c) 舞动旋律：当力度达到阈值，触发旋律线跳跃；

d) 笑对生活：当力度达到阈值，人脸图案转为笑脸，否则转为悲伤图案；

e) 智能拼图：当力度达到阈值，屏幕出现一个小图案，多次触发后，小图案拼成一个完整图案，游戏完成。在游戏过程中，如果停止训练，原来拼出的小图案会逐渐消失。

f) 保卫家乡：当力度达到阈值，触发射击，击中僵尸，反之被僵尸击败。

20、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

21、产品已获得医疗器械注册证。

- 生物反馈治疗仪

（一）参数

1、测量范围：1μV~2500μV；

2、最高分辨率：小于0.2μV；

3、输入噪声：小于1μV；

4、通频带：5Hz~1200Hz；

5、差模输入阻抗：≥10MΩ；

6、共模抑制比：≥110dB；

7、电流刺激强度：0～100mA设置分辨率为1mA；

8、电流刺激脉宽：50μs～500μs可调；

9、电流刺激频率：1Hz～160Hz可调。

外设部分：

1、音频接口，可外接耳机；

2、USB接口，可外接USB输入设备，包括鼠标、键盘、U盘等；

3、miniUSB接口：可连接上位机进行通讯；

六、生物刺激反馈仪及参数

生物刺激反馈仪对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，对患者的肌肉施加电刺激来帮助诊断和恢复患者的肌肉功能障碍。

（一）硬件参数（包括但不限于）：

1、独立四通道表面肌电采集和电刺激；

2、*液晶显示屏≥21.5英寸，满足患者治疗时远距离接受视觉反馈的需求；

3、独立双屏显示，满足医患双方个性化观察指标的要求；

4、*可通过主机旋钮和屏幕操作两种方式控制电刺激电流强度；

5、刺激频率：≤1Hz；

6、刺激频率：≥500Hz；

7、脉冲宽度：≤50μs；

8、脉冲宽度：≥900μs）；

9、输出电流：0-100 mA；

10、肌电测量范围：1μV～900μV（r.m.s）；

11、主机带有功能地接口设计；

12、标配音响和头戴式耳机双声音反馈模式；

13、标配打印机。

14、配置中必须包含一次性使用无菌阴道电极。

（二）软件功能：

1、*标配一分钟评估、三分钟评估、七分钟标准评估等多种评估模式，满足不同临床需求；

2、七分钟评估（盆底标准肌电评估）具有基于大数据建立的盆底常模类型，可智能解读评估报告的五种评估结果；

3、结合临床路径管理规范，以七分钟评估的结果和盆底专科病历信息的患者症状为依据，智能推荐个性化的处方治疗方案，一键开启治疗；

4、在评估正式开始可进行预览及盆底肌收缩放松训练；

5、可在评估后自动生成报告，报告可随时查看并回放评估过程，可使用设备标配打印机即时打印报告；

6、神经肌肉电刺激，内置多种不同的盆底治疗方案，且可自定义设定不同的参数，包括频率、波宽、电流通断比时间；

7、具有肌电触发电刺激模式，可自动和手动设定阈值，也可自定义设定不同的参数；

8、具有多媒体生物反馈训练，通过音乐和动画反馈进行肌力训练；

9、标准的、进阶式Kegel训练方案：针对不同盆底功能障碍程度的患者选择针对性的训练；

10、具有放松训练，运用声音、图像、动画等方式指导患者进行肌肉放松能力的训练；

11、具有控尿反射：运用模板曲线的方式来指导患者收缩或放松肌肉的训练；

12、游戏训练：通过多种趣味性的游戏对盆底肌肉的肌力、耐力和精准性训练；

13、具备处方治疗模式，此模式下，可预置Kegel训练及生物反馈训练等相关治疗步骤程序，一键无间断完成整个治疗过程；

14、注册界面可记录患者基本信息，可记录患者病史采集，具有病员管理功能，实现病历添加、修改、删除、查询、导入、导出等操作；

15、全程语音指导，便于患者理解正确的收缩放松肌肉，实现准确评估和有效治疗，减少不必要的医护人员干预，减轻工作负担；

16、信息管理功能，可对数据进行查看、修改、查找、打印等操作，可进行工作量统计，便于后期数据分析。

三、技术要求

（1）投标货物（产品）的品牌、型号、配置；

（2）详细的技术指标和参数；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）技术要求偏离表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）；

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

四、服务要求

供应商签订合同后，根据采购人的采购需求，在交货时间内在指定地点安装测试所提供的货物。并积极提供售后服务，包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法。

五、商务要求

1、交货期：合同签订后30日历天内

2、款项结算

自合同签订之日起    个工作日完成全部项目安装调试并验收合格，培训到位，经指导能够正常使用后一次性付清合同总价款，若设备后续产生问题，乙方承担后期调试工作。

注：乙方在接受付款前需开具全额发票给甲方，费用由甲方公户转入乙方公户。

六、其他

（一）质量验收标准或规范

质量要求：达到国家现行质量验收规范合格标准。

验收标准：国家标准、行业标准。

（二）质保期：三年

（三）违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心

2023年05月31号