	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	气相色谱仪
	1.柱温箱

1.1柱箱温度：室温以上4℃ ～ 450℃

★1.2程序升温：≥19阶20平台

★1.3最大升温速率：可设定最高升温速度245℃/min，以0.01℃/min增加

1.4温度设定精度：≤0.1℃

1.5控温精度：≤0.01℃

1.6温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃

★1.7冷却速度：从450℃降到50℃≤4min
1.8具有柱温箱温度的自动保护功能。

2.检测器

2.1可同时安装不低于四个独立控温的检测器，检测器的气体由先进的压力控制系统控制（APC）

2.2氢火焰离子化检测器（FID）

★2.2.1最高使用温度：≥445℃

2.2.2具备自动点火功能

★2.2.3检测限：≤1.5×10-12g/s ( 十二烷 )
2.2.4动态范围：≥107

2.3电子捕获检测器（ECD）

2.3.1最高使用温度：≥400°C

2.3.2检测限：≤4.2 fg/s (γ-BHC)

2.3.3动态范围：≥0.8 x 105
3.流量控制

3.1配备全自动电子流量控制系统（AFC）

3.2具备室温补偿和自动环境补偿功能

3.3支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及恒线速度控制功能

4.顶空进样器

★4.1可通过气相色谱仪主机软件实现对顶空进样器的控制

4.2样品流路

4.2.1样品流路温度：室温+10℃至225℃

4.2.2加热：电子加热

4.2.3进样阀：≥6 通阀

4.3传输管线


4.3.1材质：惰化处理
4.3.2温度：室温+10℃至225℃

4.3.3加热：电子加热

4.4样品瓶


4.4.1样品瓶数量：≥20位

4.4.2样品瓶恒温时间：0.00 ～ 999.99 (min)

4.4.3样品瓶加压时间：0.00 ～ 999.99 (min)

4.5恒温炉

4.5.1温度范围：室温+10℃至225℃

4.5.2加热方式：电子加热

4.5.3加热孔数量：≥6个样品瓶位旋转托盘

5.仪器配置要求

5.1 气相色谱主机              1台

5.2 FID检测器                1台

5.3 ECD检测器                1台

5.4 计算机（不低于intel i3，2.4GHz及以上处理器，8G内存，512G固态硬盘，WIN7/10/11系统）              1台

5.5 激光打印机                1台

5.6 空气发生器                1台

5.7 氢气发生器                1台

5.8 氮气钢瓶及减压阀          1套

5.9 专用色谱柱                1根

5.10 顶空进样器               1套
	1
	项

	2
	酶标仪
	1.检测通道：≥8通道

2．检测光源：双LED冷光源

3．检测方法：终点法、动力学法、凝集扫描

4．测量范围：≥4.400OD
5．分辨率：≤0.001OD

6．重复性：≤±0.16%

7．线性：在0.000-3.500OD时，≤(0.6%

8．准确性：在1.000 OD时，相对误差为≤±0.5%

9．测量时间：单波长2s/96孔，双波长≤5s/96孔

10．波长范围：400nm-730nm

11．滤光片：最多8个，标配405nm、450nm、492nm、630nm

12．功能

12.1可测定96孔（8×12）或48孔（4×12）微孔板
12.2振荡频率为高、中、低三档可调，振荡时间1s -300s可调
13.电源：交流输入：100V～240V，49Hz～61Hz，直流输出：24V±1V，不大于1.25A
	1
	项

	3
	洗板机
	1.残液量：≤1μl/孔

2.注液精度：CV≤2%

3.注液准确度：≤3%（在注液量300μl/孔时）

4.注液均匀度：≤1.6%

5.内置工作泵：泵置放于洗板机内部，设备整体性好

6.洗液过滤系统，可保证有效的防堵塞

7.功能

7.1 定性功能

7.1.1交叉吸液功能：吸液针可在微孔左右各吸液一次

7.1.2防溢流功能：通过注液的同时吸液实现防溢流功能

7.1.3自动记忆参数：可自动记忆主程序≥99个

7.1.4废液报警功能：当废液到报警器预定位置，仪器会发出报警声音

7.1.5各列单独控制功能：可通过按键单独控制各列的注液功能

7.1.6免补孔功能：当清洗数量不足一排时，液体通过载板架上的吸液管被吸走

7.2 可量化功能

7.2.1 注液量：50-12500μL，调整步距≥50μL

7.2.2浸泡时间0-999s可调，调整步距≥1s

7.2.3振荡时间最长0-990s可调，调整步距≥1s 

7.2.4吸液时间0.1-9.9s可调，调整步距≥0.1s

7.2.5清洗次数：1-250次，调整步距≥1

7.2.6通道数：≥4个，≥2个洗液通道、≥1个蒸馏水通道、≥1个废液通道

8.电源：额定输入功率：≤300VA

9.可同时清洗两块板子，具有开关机自动冲洗功能
	1
	项

	4
	全自动流动注射分析仪
	1.工作环境

1.1室内使用：环境温度 15—30℃

1.2电源供给：220V，50HZ；

1.3相对湿度 ≤85%RH，无凝结

2.性能指标

2.1不同分析通道模块包括相应的在线加热、消解、蒸馏、冷凝、萃取、还原等系统，所有系统在分析通道模块上实现，不需要额外配置其余装置

★2.2在线蒸馏和在线萃取（如挥发酚、氰化物、阴离子等项目）采取膜分离装置，采用0.2μm孔径 PTFE膜进行相分离，高效分离气相/液相、水相/有机相，分离器每次使用前无需镀膜等手工处理

2.3在线加热采用内置加热、蒸馏、紫外消解装置，避免环境温度波动导致体系波动。直接电加热方式相比与油浴式加热，无需添加更换加热油，避免加热油不纯导致高温飞溅及炸裂加热管风险

2.4在线冷凝采取内置式电子冷凝装置，带有温度-功率输出控制装置，保证冷凝温度稳定从而使蒸馏后样品定量更加精准，无需外置循环冷凝水装置

2.5分析项目：总氰化物/氰化物（含蠕动泵、六通阀、化学分析模板、双光束检测器、在线加热装置、在线消解装置）

2.5.1方法原理：在线蒸馏异烟酸-巴比妥酸光度法

2.5.2特别要求：膜分离在线蒸馏装置、在线消解模块

2.5.3线性范围：0.001 -0.3mg/L （最高10.0mg/L 分段测量）

2.5.4 MDL：总氰化物≤0.0005mg/L，氰化物≤0.0002mg/L
2.5.5样品分析频率：≥20样/小时

2.5.6精密度：≤ 1%

2.6分析项目：阴离子表面活性剂（含蠕动泵、六通阀、化学分析模板、双光束检测器）

2.6.1方法原理：在线萃取亚甲基蓝光度法

2.6.2特别要求：双在线膜分离装置

2.6.3线性范围：0.02-2.0mg/L （最高10.0mg/L 分段测量）

2.6.4 MDL：≤0.005 mg/L 

2.6.5样品分析频率：≥20样/小时

2.6.6精密度：≤ 1%

2.7分析项目：氨氮（含蠕动泵、六通阀、化学分析模板、双光束检测器、在线加热装置）

2.7.1方法原理：水杨酸光度法

2.7.2线性范围：0.01-10mg/L（最高20.0mg/L分段测量）

2.7.3 MDL：≤0.003mg/L 

2.7.4样品分析频率：≥50样/小时

2.7.5精密度：≤1%
3.系统构成
3.1采用一体化设计，无需配置主机。一套系统配置需要自动进样器、各个通道（检测项目）和数据处理工作站。各个通道之间可独立工作，也可同时工作，互不影响。可实现1-32台设备同时运行检测（包含自动进样器），理论最大支持255台设备并入一个检测系统，任意多台检测主机可配置一台或多台自动进样器

3.2 自动进样器：

3.2.1全系自动进样器标配自动补液功能，清洗液自动补充等功能，可以达到检测过程中无人值守
★3.3.2全自动极坐标式进样器，分体式设计，支持单/双针进样，样品盘自动识别，多种规格样品盘可任意切换（任何一种样品盘位数均不少于160位），具备进样针扎偏保护（当进样针扎到样品管意外的地方，能够自动弹起并报警）、进样针自动清洗、清洗液自动补充等功能,配置独立的补液泵，内置在线自动稀释装置，不使用注射泵，无需另配比例稀释器，能自动配置标准曲线，单次稀释范围为（1~40倍），自动稀释装置采用独立稀释管路设计，使用专用稀释液，能够根据不同样品基体灵活匹配不同基体的稀释液，未使用进样器载流槽或清洗槽中的稀释液，避免样品污染
3.3进液系统

★蠕动泵为十二道整体压块式设计，泵速：0-100r/min连续可调。可调压力式蠕动泵，具备压力调节装置，使用进口三卡头泵管
3.4 流路系统

3.4.1仪器配套的化学流路元件都固定在化学流路板上，化学流路板呈水平设计，不采取倾角放置，有利于观察化学反应情况，防止漏液或面板上液体回流至蠕动泵，避免蠕动泵腐蚀

3.4.2仪器具备漏液监测功能，设有漏液传感装置，进液系统、化学流路板一旦发生漏液可自动停止仪器运行，同时在软件中提示故障，保证实验人员及仪器设备安全

★3.4.3仪器具有智能流路控制系统，可在一台设备上实现不少于16种方法自动化分析检测。通道一次测试一个项目，不同项目转换时需进行清洗，在软件中执行自动清洗程序即可，选择下个方法后点击方法下发及预热、切换检测试剂即可准备新方法检测，可自切换所需滤光片、自动增益保证光强一致性
3.4.3仪器具备防紫外线材质的半透明防尘罩而非普通钣金加全透明罩设计

3.5检测系统

3.5.1仪器采用双光束检测器，每个通道都包括一个专用的检测器，波长范围340-1100nm，噪音：≤0.0006Au，漂移：≤0.001Au。

3.5.2采用自适应光学系统，根据检测方法波长自动调节，同时根据波长可自动增益调节光强
3.5.3包括一个流通式比色皿，可根据方法需求，提供10mm-30mm多种光程的流通池
3.6内置式前处理装置

采用内置加热、蒸馏、紫外消解装置，避免环境温度波动导致体系波动
3.7数据处理系统

硬件：主流配置商务机（不低于intel i3，2.4GHz及以上处理器，8G内存，512G固态硬盘，WIN7/10/11系统），含不低于21寸液晶显示器、激光打印机。

软件：工作站具有实时监控仪器各种参数状态的功能，同时对异常状况报警提示。工作软件具有权限设置功能，可以保障用户检测数据的安全性，检测结果可以转换成至少5种以上常用文件格式，包括pdf、xlsx、doc等。工作站可以直接进行数据处理，并自动完成数据结果报告。
4.主要配置要求：

4.1氰化物、阴离子表面活性剂、氨氮三个检测模块主机         1套

4.2不少于160位自动进样器（支持单/双针同时进样）          1台
4.3主流配置电脑及打印机                                   1套

4.4仪器备件及附件包等                                     1套
4.5溶剂过滤系统                                           1套

4.6试剂包（氰化物、阴离子表面活性剂、氨氮）               3套

4.7标准溶液                                               3套
	1
	项

	5
	生物安全柜
	一、技术参数

1.安全柜基本参数：

1.1分类：B2型，100%外排，

1.2照明：≥1000lx
1.3内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 

1.4台面距离地面高度：约750mm
1.5风速：平均下降风速：≥0.33±0.025m/s； 

1.6平均吸入口风速：≥0.53±0.025m/s

1.7系统排风总量：≥1270 m³/h

1.8额定功率：≤1800W（包含操作区插座负载500W）

1.9噪音等级：≤67dB（A）

1.10过滤效率:送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%
1.11使用人数：1—2人

2.生物安全性：

2.1人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105
2.2 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 

2.3交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

二、结构功能特点：
1.柜体采用10°倾斜角设计
2.脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平

3.合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行

4.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束；
5.≥4寸LCD液晶显示屏，全参数显示,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期
6.脚踏电动、手动按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降
7.严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa

8.完善的报警系统：

8.1过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警

8.2过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警

8.3气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警

9.安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害

9.1安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更好保护了安全柜的使用，
9.2紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害。
 三、设备配置清单

3.1主机         1台

3.2底座         1套

3.3内风机       1台

3.4外排风机     1台

3.5排风管       1个

3.6送风过滤器   1套

3.7排风过滤器   1套

3.8国标插座     2个

3.9遥控器       1件

3.10脚踏开关    1件

3.11紫外灯      1件

3.12照明灯      2件
	1
	项

	1
	铝扣板吊顶
	≥0.6mm厚度，600X600mm，铝扣板吊顶
	230
	平方米

	2
	窗户包边
	木工板打底，304不锈钢窗户包边
	160
	米

	3
	搬试验台
	2号房间原有4.5米钢木试验台搬到采购方指定地点，台面需拆除重新安装
	1
	项

	4
	挪三节万向抽气罩
	2号房间原有一套三节万向抽气罩挪走，重新安装在采购方指定地点
	1
	项

	5
	挪天平台
	4号房间原有天平台挪到2号房间，天平台需要重新校正。
	2
	项

	6
	气路
	4号房间，9号房间气瓶柜与设备连接，每套设备对应一个气瓶。不锈钢管道，二级减压阀，接头，固定安装管夹等
	1
	项

	7
	电路改造
	新增加电源，灯，开关
	1
	项

	8
	上下水改造
	9号房间上下水改造
	1
	项

	9
	实验室灯
	实验室专用灯，和铝扣板吊顶
	30
	个

	10
	包下水管
	实验室里有下水管，用石膏板包起来，表面刮白
	3
	项

	11
	垃圾清运
	专业垃圾清运
	2
	车

	12
	仪器台
	4号房间安装一套实验边台，摆放仪器，尺寸≥3700*750*830，钢木材质，操作台面选用≥12.7mm厚的优质实芯理化板，耐酸碱腐蚀，抗压性能强。结构钢架采用≥50*30*1.5mm冷轧钢材质方管。外经酸洗，磷化环氧树脂喷塑处理。柜体材质采用实验室专用优质环保板材，甲醛释放量小于0.4mg/L，每平方承载≥400公斤
	1
	套

	13
	水系统
	4号房间仪器台配水系统，实验室专用三联龙头，材质为整体加厚铜质，外层喷涂环氧树脂，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。陶瓷阀芯，耐磨，抗压。PP水嘴，可加接防溅滤水器；水槽整体材质为高密度PP材质。能经受长时间的浸泡实验使用
	1
	套

	14
	转角台
	4号房间仪器台与实验边台衔接处装转角台，尺寸≥1000*1000*830，钢木材质，操作台面选用≥12.7mm厚的优质实芯理化板，耐酸碱腐蚀，抗压性能强。结构钢架采用≥50*30*1.5mm冷轧钢材质方管。外经酸洗，磷化环氧树脂喷塑处理。柜体材质采用实验室专用优质环保板材，甲醛释放量小于0.4mg/L，每平方承载≥400公斤
	1
	套

	15
	实验边台
	4号房间安装一组实验边台，尺寸≥950*750*830，钢木材质，操作台面选用≥12.7mm厚的优质实芯理化板，耐酸碱腐蚀，抗压性能强。结构钢架采用≥50*30*1.5mm冷轧钢材质方管。外经酸洗，磷化环氧树脂喷塑处理。柜体材质采用实验室专用优质环保板材，甲醛释放量小于0.4mg/L，每平方承载≥400公斤
	1
	套

	16
	双气瓶柜
	4号房间配双气瓶柜，全钢结构，带智能可燃气体监控预警装置，防止气体大量泄漏。报警系统内置专用探头可连续自动监控柜体内液化气、甲烷、乙炔等气体的泄漏程度，在达到爆炸浓度：下限0.1（LEL)-上限0.25（LEL），是探头传感器会感应到并发出报警。本装置设有手动开启风机功能。
	2
	套

	17
	仪器台
	9号房间安装一套实验边台，摆放仪器，尺寸≥4000*750*830，钢木材质，操作台面选用≥12.7mm厚的优质实芯理化板，耐酸碱腐蚀，抗压性能强。结构钢架采用≥50*30*1.5mm冷轧钢材质方管。外经酸洗，磷化环氧树脂喷塑处理。柜体材质采用实验室专用优质环保板材，甲醛释放量小于0.4mg/L，每平方承载≥400公斤
	1
	套

	18
	实验边台
	9号房间帖墙边安装实验边台，尺寸≥2700*750*830，钢木材质，操作台面选用≥12.7mm厚的优质实芯理化板，耐酸碱腐蚀，抗压性能强。结构钢架采用≥50*30*1.5mm冷轧钢材质方管。外经酸洗，磷化环氧树脂喷塑处理。柜体材质采用实验室专用优质环保板材，甲醛释放量小于0.4mg/L，每平方承载≥400公斤
	1
	套

	19
	实验边台
	9号房间帖墙边安装实验边台，尺寸≥2000*750*830，钢木材质，操作台面选用≥12.7mm厚的优质实芯理化板，耐酸碱腐蚀，抗压性能强。结构钢架采用≥50*30*1.5mm冷轧钢材质方管。外经酸洗，磷化环氧树脂喷塑处理。柜体材质采用实验室专用优质环保板材，甲醛释放量小于0.4mg/L，每平方承载≥400公斤
	1
	套

	20
	实验边台
	9号房间帖墙边安装实验边台，尺寸≥3000*750*830，钢木材质，操作台面选用≥12.7mm厚的优质实芯理化板，耐酸碱腐蚀，抗压性能强。结构钢架采用≥50*30*1.5mm冷轧钢材质方管。外经酸洗，磷化环氧树脂喷塑处理。柜体材质采用实验室专用优质环保板材，甲醛释放量小于0.4mg/L，每平方承载≥400公斤
	1
	套

	21
	转角台
	9号房间两组贴墙边台衔接处装转角台，尺寸≥1000*1000*830，钢木材质，操作台面选用≥12.7mm厚的优质实芯理化板，耐酸碱腐蚀，抗压性能强。结构钢架采用≥50*30*1.5mm冷轧钢材质方管。外经酸洗，磷化环氧树脂喷塑处理。柜体材质采用实验室专用优质环保板材，甲醛释放量小于0.4mg/L，每平方承载≥400公斤
	1
	套

	22
	水池台
	9号房间安装水池台，尺寸≥1000*750*830，钢木材质，操作台面选用≥12.7mm厚的优质实芯理化板，耐酸碱腐蚀，抗压性能强。结构钢架采用≥50*30*1.5mm冷轧钢材质方管。外经酸洗，磷化环氧树脂喷塑处理。柜体材质采用实验室专用优质环保板材，甲醛释放量小于0.4mg/L，每平方承载≥400公斤
	1
	套

	23
	水系统
	9号房间水池台配套水系统，实验室专用三联龙头，材质为整体加厚铜质，外层喷涂环氧树脂，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。陶瓷阀芯，耐磨，抗压。PP水嘴，可加接防溅滤水器；水槽整体材质为高密度PP材质。能经受长时间的浸泡实验使用
	1
	套

	24
	钢制斜插
	实验室专用插座，防水，防腐蚀，多用型
	20
	套

	25
	双气瓶柜
	9号房间配双气瓶柜，全钢结构，带智能可燃气体监控预警装置，防止气体大量泄漏。本报警系统内置专用探头可连续自动监控柜体内液化气、甲烷、乙炔等气体的泄漏程度，在达到爆炸浓度：下限0.1（LEL)-上限0.25（LEL），是探头传感器会感应到并发出报警，本装置设有手动开启风机功能。
	2
	套

	26
	试剂柜
	9号房间配试剂柜全木结构，柜体材质采用实验室专用优质环保板材，甲醛释放量小于0.4mg/L，上玻门，下木门，上两层隔板，下一层隔板，背部有透气孔。
	1
	套

	27
	器皿柜
	9号房间配试剂柜，全木结构，柜体材质采用实验室专用优质环保板材，甲醛释放量小于0.4mg/L，上玻门，下木门，内有四层带不同孔径的隔板，可放置不同尺寸的器皿，柜体底部有一接水盘。
	1
	套

	28
	试验台安装
	新定制试验台安装
	1
	项

	29
	运输
	施工材料，试验台，试剂柜，器皿柜，气瓶柜运输
	1
	项

	30
	上楼费
	材料，家具通过步梯搬运至四楼施工地点
	1
	项

	31
	窗帘定制
	根据窗户尺寸定制窗帘
	20
	项

	32
	实验室成品保护
	装修完成的成品保护
	1
	项

	33
	电线
	符合国家标准
	1
	项

	34
	辅料
	符合国家标准
	1
	项

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	碘元素自动检测仪
	一、产品参数及配置
1.多样性：可用于定量检测尿碘、水碘、盐碘。（后期可实现血碘、牛奶碘、土壤碘检测）
2.灵敏度：最小响应值碘≤0.2µg/L的含量
3.7点定标：定标R值≥0.999，CV≤6%
4.★AI智能：具备AI智能功能，自动修正人为错误及系统误差，自动感知环境温度及干湿度，通过专家系统比对校正，同时可以根据各地区疾控中心要求，数据自动上传、统计、比对
5. ★抗干扰：超强抗干扰系统，检测意外中断，设备出现通讯链接错误，系统自动纠错、自动跟踪中断状态、全自动恢复，无需人工干预
6.安全性：设备电气安全完全符合GB793.1-2007、GB4793.9-2013和YY0648-2008的要求；电磁安全符合GB/T18268.1-2010和GB/T18268.26-2010的要求
7.★检测速度：30分钟内检测≥48份样品；
8.适应性：环境温度5-40℃，海拔0-5600m
9.★全自动操作：无需任何前期消化处理，整个过程全自动化、智能化，统计和分析结果数据；
10.自动养护：拥有自动加注系统养护功能
11.准确度：测量国家标准物质，测量值误差在其不确定度范围以内
二、产品基本配置清单
1.检测仪主机                     1台
2.计算机控制一体机               1台
3.控制及分析系统（基于Windows） 1套
4.配套通风管                     1根（1~2米） 
5.配套调试试剂                   1盒（试剂规格：100份/盒）
6.试剂架                         1个
7.读卡器                         1个
8.设备电源线                     1根
9.USB转232连接线               1 根
10.说明书                        1本
	1
	项


