1、适用于焦虑症神经精神疾病的生物反馈治疗。用于改善失眠、焦虑症状，须在医生指导下使用。用于焦虑症状须评估精神科风险。

- 2、用于临床治疗时，无禁忌症。

★3、无线型披戴式传感器：头带传感器集成无线传输模块，与信号处理器通过无线传输方式进行连接，支持20人数据同时采集、分析与处理。训练时，使用者可不受任何干扰的移动，方便在训练过程中，进行团体训练中的成员互动。

★4、20物理通道一体化信号处理器，同时采集HRV及EMG信号，实时反应心理与身体的压力与放松情况，亦可进行生物反馈训练。

5、可同步20人肌电监测

6、可同步监测20人的心率变异性参数指标

★7、前额状态指示灯：无线型披戴式传感器具备心理灯功能，通过心理灯的不同显示实时直观的反馈每一个使用者的即时的心理状态。

8、AD采样位数：≥14 Bit

9、AD采样率：128~256Hz

10、sEMG测量范围：1~200μv（R.M.S.）

11、sEMG最高分辨率：≤0.2μv（R.M.S.）

12、sEMG输入噪声：＜1μv（R.M.S.）

13、sEMG通频带：25~450Hz

14、sEMG差模输入阻抗：＞5 MΩ

15、sEMG共模抑制比：＞100 dB

★16、sEMG阻抗测试：有

17、Heart Rate测量范围：40~140bpm，BVP测量范围：0~100%

18、无线模块参数：工作电压＋3.3V,工作电流≤20mA

19、 基线测试，多人（最高支持20人），时间五分钟，自动生成测试数据报告，内置通用参考常模，并可选用标准压力评估和特定压力评估

19.1输出刺激强度：0–500uA范围内可调

19.2输出刺激频率：0.5Hz(每秒0.5个脉冲)

19.3脉冲宽度：0.25S、0.5S、0.75S、1S 误差+/-30%

19.4最大刺激时脉冲带电量：不小于7uC

★20、技能训练模式：脑呼吸训练、雅克布逊式肌肉放松、意象式音乐治疗、萨提亚式冥想等构成

★21、团体训练模式：2-20人团体协作式训练方案，使参加团体训练的所有成员，可以保证同一时间互动。

21.1团体训练时，2-20人同时控制同一训练界面，并可以进行成员互动式训练，即在同一训练界面中拥有竞争式互动或协作式互动。

21.2支持性团体训练模式：支持2-20人分为2组，运用拔河游戏的模块，进行2组间的心理状态的对抗，参与者通过调整自己的心理协调能力控制自己的心理状态，为团队贡献自己的“力量”，达到训练团体成员心理协调能力和团队协作能力。

21.3动力性团体训练模式：支持2-20人可分为2-5组，通过赛艇比赛的方式，使得组内参与者相互帮助，调整自己的心理状态，组间相互竞争，达到激发参与者积极调解心理状态的动力，达到良好的心理状态调节效果。

21.4接纳性团体训练模式：支持2-20人同时努力，并相互促进，一同控制大树的生长，让大树由枯萎变得茂盛，达到春暖花开的效果，运用双向反馈的方式，将受训者的实时心理状态及变化状态表现出来。

21.5赏悦性团体训练模式：支持2-20人同时努力，并相互促进，共同控制房间的陈设，将一开始空荡荡的毛坯房变成时尚温馨的浪漫小屋，采用意向诱导的方法，使得受训者达到良好的心理状态。

22开放的多媒体库：根据客户的个性化需求，放入音频、视频格式的文件

23、血容量脉搏信号（BVP）经处理后可获得SDNN、RMSSD、PNN50、TP、VLF、LF、HF等时域、频域及非线性等心率变异性（Heart Rate Variability）指标

24、报告模式：由评估报告、训练报告和趋势报告构成。包含放松指数、肌电指数以及时域、频域和非线性的心率变异性指标

25、团体版推车，具备储运、充电、临时存放、工作平台、灵活移动等功能

26、沙发：环保pu皮质，数量：20个，规格：900*800*1000mm

27、显示屏：液晶显示屏≥50寸。数量：1台

28、售后服务：软件免费升级。