- 安塞区医疗机构设备采购项目（CT机等医疗设备一批）清单

| 1 | 256层及以上超高端CT机 | 1.探测器系统 1.1 探测器材料类型 ：固体稀土陶瓷探测器 1.2 探测器结构类型：弧面等焦设计 *1.3 探测器物理排数： 单套采集系统，探测器Z轴方向物理排数≥256排；或具备两套采集系统，探测器Z轴物理排数≥96排x2 1.4 数据采样率 ： ≥4640采样/360° 1.5 轴位扫描每圈图像数量 ： ≥512层/360° 1.6 探测器(亚毫米)覆盖宽度 ： ≥160mm 2 扫描机架系统 *2.1 机架孔径：≥70cm 2.2 滑环类型：低压滑环 2.3 机架控制面板 ：≥4套 2.4 机架激光定位灯数量： ≥6组 2.5 视觉引导摆位系统： ≥1套 2.6 内置心电门控屏显系统：≥1套 2.7 球管焦点到探测器距离≤1050mm 2.8 球管焦点到等中心点距离：≤ 580mm 3 检查床系统 3.1 检查床水平可移动范围 ： ≥1700mm 3.2 检查床最大可扫描长度：≥1700mm 3.3 检查床最大水平移动速度 ： ≥450mm/s 3.4 检查床最小水平移动速度 ： ≤0. 5mm/s 3.5 床面可降至离地面最低距离 ： ≤490mm 3.6 床面可升至离地面最高距离： ≥930 mm 3.7 检查床承重 ：≥205 kg 4 扫描与重建参数 *4.1 螺旋扫描机架最快旋转速度（360度）： ≤0.28秒 *4.2 最小扫描层厚 ：≤0.4mm 4.3 最小扫描视野 ：≤25cm 4.4 最大扫描视野：≥50cm 4.5 最小重建视野：≤5cm 4.6 最大重建视野 ：≥50cm 4.7 最大扩展视野：≥70cm 4.8 图像重建速度 ： ≥80幅/秒 4.9 最大图像重建矩阵 ：≥ 1024×1024 4.10 最小可分辨CT 值：≤-20000HU 4.11 最大可分辨CT 值：≥20000HU 4.12 单次连续扫描时间 ：≥100秒 4.13 定位项最大长度 ：≥1700mm *4.13 最小重建层厚 ：≤0.4mm 4.14 最小扫描螺距 ：≤0.15 4.15 最大扫描螺距：≥2.0 *4.16 X-Y平面空间分辨率： ≥24lp/cm@0%MTF 4.17 密度分辨率 ：≤2mm@0.3％ (≤20mGy) 5. X线及高压发生器系统 5.1 球管阳极热容量 ：≥30MHU 5.2 阳极最大散热率 ：≥1600KHU/min 5.3 球管焦点数量≥3个 5.4 球管最小焦点 : ≤0.4mm×0.8mm 5.5 球管最大焦点 ： ≤1.1mm×1.2mm 5.6 高压发生器功率： ≥100kW 5.7 球管最小输出电流 ： ≤10mA 5.8 球管最大输出电流：≥800mA 5.9 球管最低输出电压 ： ≤70kV 5.10 球管最高输出电压 ：≥140kV 5.11 球管电压选择档位 ：≥6档 5.12 在X轴具备飞焦点 5.13 在Z轴具备飞焦点 6 主控台 6.1 高性能主控台计算机 ： ≥4核 6.2 高性能建像机 ： ≥24核 6.3 主机内存 ： ≥16GB 6.4 建像机硬盘容量：≥8TB 6.5 图像存储空间 ： ≥1TB 6.6 双屏显示：扫描同时可以进行图像处理、报告编辑等 6.7 24英寸液晶平板彩色无闪烁显示器：2台 6.8 显示器分辨率： ≥1920×1200 6.9 CD，DVD光盘刻录系统 6.10 标准DICOM3.0接口 6.11 可配置远程诊断系统及远程诊断平台 6.12 不对称不规则图像打印编排 6.13 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 6.14 自动语音系统及双向语音传输 7 高级后处理工作站系统 7.1 内存 ： ≥32GB 7.2 硬盘 ： ≥2TB 7.3 24英寸液晶平板彩色无闪烁显示器：2台 7.4 显示器分辨率 ： ≥1920×1200 7.5 图像在主机与工作站之间双向传输的功能 7.6 jpeg、视频格式文件输出：USB及光盘 7.7 工作站激光相机DICOM接口 8 临床应用软件 8.1 基础软件功能： 8.1.1 3D 8.1.2 MPR多平面重建 8.1.3 实时MPR 8.1.4 CPR曲面重建 8.1.5 最大密度投影MIP 8.1.6 最小密度投影MinIP 8.1.7 平均密度投影AIP 8.1.8 表面遮盖显示SSD 8.1.9 三维容积显示VR 8.1.10 透明显示骨骼功能 8.1.11 模拟手术刀技术 8.1.12 1024大矩阵重建： 用于清晰的显示内耳等精细结构，及小病变 8.1.13 轮廓分割功能 ： 能够自定义感兴趣区域的轮廓，并分割出来 8.1.14 CTA血管造影技术 8.1.15 CTU尿路造影技术 8.1.16 肝脏三期扫描技术 8.1.17 智能对比剂追踪技术 8.1.18 对比剂追踪自动扫描触发功能 8.1.19 动态扫描CT时间密度曲线 8.2 仿真内窥镜功能 : 8.2.1 气管内窥镜 8.2.2 椎管内窥镜 8.2.3 血管内窥镜 8.2.4 能够自定义漫游路径，并支持自动，手动漫游，录制成Video 8.3 血管分析功能： 8.3.1 自动去除床板 8.3.2 自动去除身体各个检查部位的骨骼 8.3.3 自动提取医生感兴趣的主要分支血管，并自动命名 8.3.4 随鼠标指针移动，自动显示主要血管名称 8.3.5 自动血管拉直，自动测量管腔面积，最大、最小直径、狭窄率等 8.4 CTDSA数字减影功能 8.4.1 自动同步增强和平扫序列功能 8.4.2 自动去除颅骨等结构 8.5 低剂量扫描技术： 8.5.1 60kV低剂量扫描 8.5.2 最先进的迭代重建算法，实现低剂量扫描得到高精度图像 8.5.3 智能毫安技术 ： 根据患者的解剖结构自动进行实时的电流优化技术, mA步进≤1mA 8.5.4 智能kV技术 ： 根据患者的体型，解剖结构，自动选择最优的扫描电压 8.5.5 儿童低剂量扫描协议 ：根据不同患者的年龄，体重设置特殊的扫描协议 8.5.6 敏感器官保护功能 ： 扫描过程中针对眼睛，甲状腺等敏感部位实施器官保护 8.5.7 剂量报告： 每个患者检查结束后会显示扫描所用的参数与剂量 8.5.8 ECG剂量调制：在不需要检查的心动期相，自动调节球管的电流 8.6 齿科软件包 ： 8.6.1 全景牙齿平铺显示 8.6.2 单个牙齿垂直显示 8.6.3 自动标注牙齿序号 8.7 虚拟结肠镜功能： 8.7.1 一键分割结肠组织 8.7.2 结肠段曲线编辑，结肠中心线编辑 8.7.3 结肠腔内漫游，速度可调，并录制成video 8.7.4 多模式显示、自动平铺 8.7.5 结肠息肉分析：到直肠距离、肠段的名称，所处的位置等 8.8 肺结节分析： 8.8.1 肺结节提取 8.8.2 定义结节位置、大小、体积、CT值、类型、密度、特征等 8.8.3 随访功能，病灶对比、量化体积变化、倍增时间等 8.8.4 肺部扫描时可使用最薄重建层厚≤0.4mm 8.9 肺密度分析软件 8.9.1 自动分割左肺，右肺 8.9.2 自动显示肺气肿区域，并用颜色加以区分 8.9.3 自动计算肺气肿的体积，百分比等 8.10 肿瘤评估软件 8.10.1 一键病灶提取，并自动计算病灶的大小 8.10.2 VR显示病灶的形态，解剖位置 8.10.3 随访功能，并自动进行病灶对比 8.11 脂肪分析软件 8.11.1 自动分割皮下脂肪、腹腔脂肪等，并通过不同颜色标记 8.11.2 自动计算皮下脂肪面积、腹腔脂肪面积等 8.12 4D扫描 8.12.1 一站式全脑灌注扫描，具备一键协议功能 8.12.2 提供往复双向床位移动方式的大范围灌注功能，扫描范围≥ 640mm 8.13 去伪影技术 8.13.1 去运动伪影技术 8.13.2 去后颅窝伪影技术 8.13.3 去金属伪影技术 8.13.4 去射线束硬化伪影技术 8.14 心脏成像功能 8.14.1 单个心动周期心脏扫描 8.14.2 内置心电监护装置 8.14.3 前瞻性门控扫描 8.14.4 回顾性门控扫描 8.14.5 早搏校正功能 8.14.6 心脏成像时间分辨率 ：≤25毫秒 8.14.7 物理单扇区时间分辨率：≤0.13s 8.14.8 自适应扇区：单扇区、两扇区、三扇区 8.14.9 心电编辑：添加、删除、移动、绘制等功能，对异常心电信号有效编辑 8.14.10 整个序列多期相重建 8.14.11 单幅图像多期相重建 8.14.12 自动选择最佳期相 8.14.13 冠脉钙化分析软件 8.14.14 一键冠脉提取 8.14.15 主要血管自动命名≥3支 8.14.16 自动识别血管中心线，并可进行编辑，延长，修改和连接 8.14.17 自动识别舒张末期、收缩末期 8.14.18 心脏4D电影显示，观察瓣膜及室壁运动情况 8.14.19 冠脉及心脏的三维成像 8.14.20 冠状动脉狭窄分析 8.14.21 血管拉直分析 8.14.22 随鼠标移动自动显示主要血管名称 8.14.23 冠状动脉斑块分析，包括性质分析，体积分析 8.14.24 全心分割功能，包括左心室、右心室、心肌、左心房、右心房，主动脉 8.14.25 全心功能分析：左心室，右心室的功能分析，包含射血分数，心室舒张末期容积、收缩末期容积，每搏输出量，心肌容积，心输出量等 8.14.26 心功能分析工具：包含室壁厚度牛眼图、局部室壁厚度牛眼图、室壁增厚率牛眼图、室壁运动牛眼图等。 8.14.27 心脏轴位显示 8.14.28 心脏腔室显示 8.14.29 不同期相的心脏图像对比功能 8.14.30 冠脉彩色编码技术 8.14.31 提取、测量、心功能分析等预处理，减少等待时间，提高工作效率 8.15 胸痛三联征专用分析 8.15.1 胸痛三联征一站式扫描 8.15.2 螺旋扫描至轴扫的协议切换时间≤1.7s 8.15.3 提供主动脉，肺动脉，冠脉的总览分析模式 8.15.4 主动脉单独分析模式 8.15.5 肺动脉单独分析模式 8.15.6 冠脉单独分析模式 8.16 脑卒中分析 8.16.1 脑出血病灶识别及测量 8.16.2 缺血性脑卒中一站式CTP+CTA联合扫描 8.16.3 头部CBF, CBV, MTT, TTP 图像显示，曲线显示，以及测量结果显示 8.17 骨密度分析功能 8.17.1 提供有体模和无体模两种定标方式 8.17.2 提供腰椎和股骨颈两种测量模式 8.17.3 提供二维骨密度测量功能 8.17.4 提供三维半自动腰椎骨密度测量 8.17.5 提供三维半自动股骨密度测量 8.17.6 提供骨密度平均值和T值、Z值测量结果 8.18 超级融合功能 8.18.1 提供同一患者数据的多应用分割融合 8.18.2 提供配准工具 8.19 自动语音功能 ： 提醒患者做适时的检查配合，如屏住呼吸等 8.20 视觉引导功能：对于听力障碍的患者，提醒做适时配合，包括呼吸灯，引导摆位等 8.21 自动胶片打印功能 8.22 自动降噪技术 8.23 CT能谱成像技术 8.23.1 能谱成像最大覆盖宽度≥8cm 8.23.2 能够产生40-200keV单能量图，并支持伪彩显示 8.23.3 支持单能级图像≥150个 8.23.4 能提供有效原子序数图 8.23.5 能提供电子密度图 8.23.6 能提供最佳对比噪声比（CNR）曲线图 8.23.7 能提供水、碘、钙的物质分离图，并支持伪彩显示 8.23.8 可进行物质浓度测定 8.23.9 可提供物质成分直方图 8.23.10 能谱基物质成像 8.23.11 可在基物质图像上标注物质密度信息 8.23.12 能够提供虚拟平扫功能 8.23.13 单能量图像分析及导出平台 8.23.14 提供痛风结石显示功能 8.23.15 能谱分析功能可以在主机和工作站上进行 9.1 必须的附属设备及其它条件 9.1.1 稳压柜1台 9.1.2 人工智能AI（有三类医疗器械证书） :冠状动脉AI、肺结节AI、骨折AI 9.1.3 高端CT高压注射器1套：注射通道数 3个（2个造影剂，1个生理盐水）；有气泡警示与排除功能；无线数据传输；有造影剂保温功能；无需针筒机器可自动抽取盐水造影剂。 9.1.4 8MP医用彩色显示屏3套，分辨率 3840×2160，屏幕尺寸 31.5" 9.1.5 原厂全套质保（含CT球馆）≥2年 9.1.6 另外可附赠的设备及服务请提供书面说明 必须的附属设备技术参数 配彩色相片打印机一台，相纸两箱 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 全身双能X线骨密度仪 | 设备用途：诊断骨质疏松症，预测骨折风险，监测骨质疏松疗效 1.数字化探测器： （1）*直接数字化探测器，数字半导体CdZnTe/CdTe材质，≥64矩阵通道 2 X线源球管 （1）双能产生方式：K缘过滤同时产生高能、低能两种能量 （2）双能的峰值：高能≤83KeV，低能≥40KeV，球管可以连续长时间工作。 （3）*球管电流：稳定的阳极球管，智能分档式电流0.2mA-1.0mA-3mA，根据模式自动调节配置。 （4）球管冷却：油冷加风冷。 （5）球管最大耐受电流30mA （6）工作噪音＜70dB 3扫描 （1）扫描模式：窄角扇束扫描方式 （2）有效扫描范围：长度≥200cm;宽度≥58cm。 （3）扫描时间: 单部位≤26秒 全身≤300秒。 （4）准确激光定位器；扫描床智能定位，任意选择扫描部位，智能扫描，自动识别，没有扫描区域和偏度限制。 4扫描床体： （1）床体尺寸：长度≥270CM （2）床面高度≤65CM，最大承重≥200KG （3）*开放式床体，多功能扫描臂，智能液晶玻璃触控面板 5质量控制系统 （1）质控系统之校准（QA）：多点和多层次校准程序，使机器达到规定的精确度和准确度。 （2）质控系统之分析质控（QC）：模拟人体腰椎的日检模块，自动日常检查质量控制。 （3）提供准确度和精确度数据功能，提供自动化质量检测趋势分析。 （4）测量重复性：骨密度测量值变异系数不大于1%； 6检测报告 （1）彩色扫描影像，全中文检测报告，可订制报告系统。 （2）中国大陆人数据库；无条件提供数据库的更新和升级。 （3）测量数据 ：骨密度（BMD）、骨矿物含量（BMC）、面 积（AREA）、 T 值、Z 值、体重质数（BMI）、脂肪含量、肌肉含量，骨密度变化走势，FRAX骨折风险指数，GDP（儿童骨龄及生长发育预测），组织厚度(cm)，骨密度变化走势分析，Cobb/ Ferguson Angle。 （4）多部位报告集成功能，多图像展示；提供中文多部位报告系统。 （5）提供中文操作界面，中文Windows 操作平台，全中文图形化操作界面。 7 扫描部位及功能 （1）全身骨密度扫描，并可进行四肢、胸部、腹部的单独区域测量分析 （2）全身肌肉/脂肪成分分析，并可进行四肢、头部、胸部、腹部等的单独区域测量分析 （3 正位腰椎骨密度扫描、分析 （4）侧位腰椎骨密度扫描、分析 （5）单侧髋部/双侧髋部骨密度扫描、分析 （6）单侧/双侧前臂骨密度扫描、分析 （7）正位脊柱扫描、评估 （8）侧位脊柱扫描、评估。 （9）髋关节/股骨矫形后骨密度扫描、分析 （10）膝关节骨密度扫描、分析 （11）任意感兴趣区区域骨密度测量骨密度及体成分扫描、分析 （12）儿童全身骨密度及体成分扫描、分析 （13）人体BMI分析 （14）腰椎和双髋三位一体化扫描分析 8.软件及功能 （1）全中文，高智能化操作平台软件及全中文报告集成软件。 （2）金属及异物自动分析软件。 （3）自动感兴趣区（ROI）识别软件 （4）与既往检查对比分析软件。 （5）T值和Z值分析软件。 （6）人体工程学扫描软件：智能快速扫描，降低辐射剂量 （7）自动体重指数BMI评估分析软件 （8）影像处理软件：可以对扫描图像进行灰度、彩色、放大调节 （9）骨及组织编辑软件：实现骨骼、软组织的添加和删减 （10）腹部脂肪比例和组织厚度分析软件 （11）骨密度及体成分分析软件：包含全身及头部、四肢、胸部，腹部，髋部等各部位骨密度、肌肉、脂肪含量分析 （12）专用髋关节分析软件 （13）自动臀/腹区体成分分析 （14）人工髋关节置换术后专用分析软件（含7-19个区域） （15）儿童骨密度专用分析软件（全身及局部扫描） （16）正位脊柱形态学分析软件 （17）侧位腰椎骨密度分析软件 （18）侧位脊柱椎体几何学半定量分析软件 （19）单能图像分析软件 （21）*骨结构彩色数据映射分析软件，提供骨质疏松、骨密度及相对骨密度直观分析（ （20）*任意面积、任意位置体成分实时分析专用分析软件 （22）*全面FRAX骨折风险评估软件(单独A4纸报告输出） （23）内脏脂肪VAT分析软件 8工作站要求： （1）电脑工作站：液晶显示器≥21.5英寸、分辨率≥1280X1080以上， window10系统。 （2）CPU ≥ intel酷睿双核i5；硬盘≥1T；内存≥8G。 （3）彩色喷墨打印机。 （4）DICOM3.0接口：开放式接口，接口开放，可与医院HIS和PACS连接。 9售后服务 （1）提供临床使用相关培训。至少培训2名操作者，直至操作人员熟练掌握为止。 （2）售后服务，整机保修≥18个月，2小时响应，24小时到达现场。 （3）售后服务机构名称与注册登记表上的售后服务机构名称一致。 （4）生产厂商直属全国售后服务400电话。 | 套 | 1 |
| 3 | 高档全自动生化分析仪 | 1 产品要求 国内知名品牌，高档全自动生化分析仪 2 主要技术性能 ★2.1 测量速度 单模块恒速≥2000测试/小时，离子模块≥750项测试/小时，支持全血糖化功能,无需手工处理全血即可完成HbA1c测定 2.2 测量方法 要求具备终点法，两点法，速率法等 2.3 急诊检测能力 急诊样本优先检测 2.4 光学系统 2.4.1 分光方式 光栅后分光方式 2.4.2 波长数量及范围 波长数量≥16个 ★2.4.3 吸光度线性范围 0 Abs -4.0Abs 2.5 温控系统 2.5.1 温控方式 恒温循环水浴方式，控温精度要求达到37C0.1C有效避免环境冷热空气及对流因素对控温稳定性的干扰.（不接受其它恒温方式） 2.5.2 制冷方式 压缩机制冷方式 2.6 样本系统 2.6.1 进样方式 轨道式进样 2.6.2 样本针功能 具有凝块检测功能，液面探测功能 ★2.6.3 样本量 最小样本加样量≤1.1ul，0.1 ul步进 ★2.6.4 样本加样机构 单模块采用≥2个独立的加样针臂和≥2个独立的加样针 2.7 试剂系统 2.7.1 试剂量 最小加样量≤11ul，0.5 ul步进 2.7.2 同时在线分析项目 单模块同时在线最多分析项目≥156个项目 ★2.7.3 试剂冷藏 24小时2-8℃/5-15℃，两种温控模式可选。（提供证明文件） 2.8 反应系统 ★2.8.1 反应位 单模块≥418个，无需扩展 2.8.2 反应杯材质 可重复使用的硬质塑料比色杯 2.9 其它系统 ★2.9.1 反应杯清洗 单模块≥9阶14步，自动清洗 2.9.2 分注定量系统 高耐磨陶瓷芯分注泵（需提供样品图片） 2.9.3 搅拌系统 单模块≥11个，加入试剂后立即混匀 3 产品配置 3.1 工作软件 配备中文软件系统 3.2 装机配套试剂 配备装机试剂一套 3.3 工作站 品牌电脑 4 售后服务 4.1 安装培训 免费安装、调试、人员培训 4.2 服务响应 工程师2小时内响应，24小时到位服务。 4.3 免费质保期 整机质保壹年；终身免费维修，保证配件5年以上供应期 | 套 | 1 |
| 4 | 全自动生化分析仪 | 1.测试速度：恒速800测试/小时（纯生化）。 2.同时在线分析项目：≥180项。3.试剂位：≥200个试剂位，双试剂盘；支持单/双，三/四试剂测试；具有试剂在线装载功能。 5.样本位：≥120个样本位，包含常规样本位、急诊位；配置防静电刷。6.搅拌装置：两组搅拌机构，每组搅拌机构有两根搅拌针。 7.最小试剂量：10μL，0.5μL递增。 8.最小样本量：1.5μL，0.1μL递增。 9.试剂冷藏：试剂盘24小时独立制冷系统，冷藏温度2℃～8℃。 10．反应盘温控： 37℃±0.1℃恒温环境。11.反应位：≥160个 12.最小反应体积：≤90μL。 13.光学系统：全息凹面平像场光栅后分光光学系统，16种波长。 14.吸光度显示范围：0～5.0Abs。 15.最长反应时间：21分钟。 16.耗水量：≤35 L/h。 17. 数据重置功能：对于测试异常样本（底物耗尽、超线性范围等）能够再次选择测量点，重新计算而无需重新检测。 18.HbA1c检测：具备全血HbA1c检测功能 19.具有原厂配套质控品，校准品； | 套 | 1 |