                呼吸机        1台
基本特征

适用于对成人、小儿和新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。

≥15英寸彩色触摸控制屏幕，分辨率≥1920*1080。

屏幕显示：多至4道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件

≥90分钟内置后备可充电电池

具备备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作

具备实时气源压力电子显示。

具备有创通气模式、无创通气模式

具备高流量氧疗功能。

病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。

具备截屏U盘导出功能（可缓存20张截屏文件）。

吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

可选配主流或旁流CO2监测，同时监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，可以监测容积-二氧化碳图；可进行肺泡通气计算

具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化，并实时显示其趋势

呼吸模式及功能

标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式

标配高级模式：自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、自适应分钟通气量通气AMV、PSV-S/T、容量支持通气VS、压力释放通气APRV、心肺复苏通气CPRV
其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定

低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。

具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

具有智能同步技术，可以将呼气触发灵敏度设置为【Auto】，自动调节至最佳值，提高人机同步。

标配氧疗功能，可以调节氧疗流速（2~60L/min）和氧浓度

脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT，规范脱机流程。

具备肺复张功能，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张。

具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能
基础流速可自动调节，范围：3-40L/min（有创）；10-65L/min（无创）
设置参数

潮气量：20ml—4000ml

呼吸频率：1-100/min

吸气流速：6-180L/min

SIMV频率：1-60/min

吸/呼比：4:1—1:10

最大峰值流速：180L/min

吸气压力：1--100 cmH2O

压力支持：0—100cmH2O

PEEP：0~50 cmH2O

压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或 OFF
流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF
氧浓度：21—100vol.%

叹息功能：有

监测参数

气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测

每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测

潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量

呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测

可选波形显示：流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间吸入氧浓度的监测

具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，4种呼吸环监测。

肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测。

实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险

实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险

可监测参数≥96小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。

报警参数

具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化指引进行故障提示

分级报警和声光报警

气道压力：过高报警

每分钟通气量：过高/过低报警
自主呼吸频率：过高/过低报警

潮气量：过高/过低报警

吸入氧浓度：过高/过低报警

EtCO2：过高/过低报警

窒息报警，时间可设置（5-60s）

智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障

电源、气源中断报警

电池低压报警

其他功能

便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能

能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪上，满足科室信息化的需求

7   其他要求
7.1 提供吸、呼气阀2套，湿化罐2个，空气过滤器2套
7.2 免费保修期≥2年，保修期内保证开机率≥95%，终身维修，有免费维修热线。接到报修后2小时内响应，24小时内到达现场。

7.3 提供所投产品详细规格参数及详细配置清单，设备停产后配件供应≥8年

 呼吸机        1台
一、基本要求：
1、适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机
2、电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便进行转运
3、采用≥12英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率≥1280*800。
4、具备开机自检，中文操作界面、具备便利的锁屏功能。
5、≥120分钟内置后备可充电电池
6、吸气安全阀组件和呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。
7、病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出
8、具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化，并实时显示其趋势
二、呼吸模式及功能：
1、标配常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式；
2、标配高级模式：双相气道正压通气（例如BIPAP或Bi-vent或Bilevel），压力调节容量控制通气（例如AUTOFLOW或PRVC或VC+）及其压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV（例如SIMV-PRVC）、压力释放通气APRV，智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等），心肺复苏通气模式（如CPRV，CPR mode等）
4、无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式
5、高流速氧疗功能，氧疗流速不低于60L/min，并具有氧疗计时功能
6、具有智能同步技术提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能
7、其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。
8、具备自动气管插管阻力补偿功能（例如TRC或ATRC或ATC），插管孔径和补偿百分比可设，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致
9、具备低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP设置值
三、设置参数
1、潮气量：20ml-2000ml
2、呼吸频率：1-100次/min
3、SIMV频率：1-60次/min
4、吸/呼比：1:10-4:1
5、吸气压力： 5-80 cmH2O
6、压力支持：0-80cmH2O
7、呼气触发灵敏度：Auto, 1-85%
8、呼气末正压PEEP：0-50 cmH2O
9、压力触发灵敏度： -20 - 0.5cmH2O
10、流量触发灵敏度： 0.5-20L/ min
11、压力上升时间：0-2s
12、吸气时间：0.1-10s  
13、最大峰值流速：≥200L/min
四、监测参数要求
1、潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、单位理想体重输送的潮气量（例如TVe/IBW或VT/PBW）。
2、屏幕显示：多至4道波形可同屏显示，波形的颜色可调，支持波形、动态肺视图、监测值同屏显示
3、具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测，最多可同屏显示2种环图。
4、气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压
5、分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄漏的分钟通气量、气体泄漏百分比。
6、呼吸频率参数：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。
7、氧浓度参数：吸入氧浓度
8、肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数；其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测
五、报警要求
1、具有图形化报警、智能化分级报警、声光报警、智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障、电池低压报警
六、其他功能要求
1 能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪上，满足科室信息化的需求

七   其他要求
1、提供吸、呼气阀2套，湿化罐2个，空气过滤器2套
2、免费保修期≥2年，保修期内保证开机率≥95%，终身维修，有免费维修热线。接到报修后2小时内响应，24小时内到达现场。

3、提供所投产品详细规格参数及详细配置清单，设备停产后配件供应≥8年

