政府采购项目
采购项目编号：SCZD2023-ZB-0713-001
榆林市第五医院医疗救治设备货物采购项目

招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司
二〇二三年十一月

目  录

1第一章  招标公告


1一、项目基本情况


1二、申请人的资格要求


6三、获取招标文件


6四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点


7五、公告期限


7六、其他补充事宜


7七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。


10第二章  投标人须知


10（一）投标人须知前附表


14（二）投标人须知


14一、总  则


141.     采购人、采购代理机构及投标人


162.     资金来源


163.     投标费用


164.     适用法律


16二、招标文件


165.     招标文件构成


176.     招标文件的澄清与修改


177.     投标截止时间的顺延


17三、投标文件的编制


178.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用


179.     投标文件组成


1810.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件


1811.    投标报价


1812.    投标保证金


1813.    投标有效期


1814.    投标文件的制作


19四、投标文件的递交


1915.    投标文件的加密


1916.    投标截止


1917.    投标文件的接收、修改与撤回


20五、开标及评标


2018.    开标


2019.    资格审查及组建评标委员会


2120.    投标文件符合性审查与澄清


2221.    投标偏离


2222.    投标无效


2223.    比较与评价


2324.    废标


2325.    保密要求


23六、确定中标


2326.    中标候选人的确定原则及标准


2427.    确定中标候选人和中标人


2428.    发出中标通知书


2429.    告知招标结果


2430.    签订合同


2431.    履约保证金


2532.    预付款


2533.    招标代理服务费


2534.    政府采购信用担保及融资


3035.    廉洁自律规定


3336.    人员回避


3337.    质疑的提出与接收


3438.    不见面开标注意事项及流程


35第三章  评标方法和标准


42第四章  拟签订的合同文本


48第五章  采购需求及要求


48

5.1采购需求一览表

49

5.2技术要求

100第六章  投标文件格式


103一、资格证明文件


103第一部分  身份证明文件


106第二部分  资格证明文件


111二、商务及技术文件


111投标函


112开标一览表


113投标分项报价表


114节能产品、环境标志产品明细表


117设备配套专用试剂、耗材供应价一览表


117设备配置清单


117技术偏离表


118商务条款偏离表


119中小企业声明函（货物）


120投标人监狱企业声明函


121残疾人福利性单位声明函


投标人参加政府采购活动承诺书
121
122符合评分标准要求的商务文件


126投标人须知第10条要求的所有技术文件


127投标方案或技术方案


128业绩一览表


129投标人须知前附表要求的其他文件



       

第一章  招标公告
榆林市第五医院医疗救治设备货物采购项目招标公告

项目概况
医疗救治设备货物采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）使用CA锁获取招标文件，并于2023-11-27 09:30:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：SCZD2023-ZB-0713-001

项目名称：医疗救治设备货物采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：15,152,000.00元
采购需求：

合同包1（急救设备） 

合同包预算金额：3,615,600.00元
合同包最高限价：3,615,600.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算（元）
	最高限价（元）

	1-1
	急救和生命支持设备
	呼吸机、除颤仪、排痰仪、中心供氧等
	1（项）
	详见采购文件
	3,615,600.00
	3,615,600.00


本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：国产设备合同签订后30日内，进口设备合同签订后60日内。

合同包2（诊断类设备） 

合同包预算金额：3,932,800.00元
合同包最高限价：3,932,800.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算（元）
	最高限价（元）

	2-1
	医用超声波仪器及设备
	彩超、可视喉镜、脑电图等诊断类设备
	1（项）
	详见采购文件
	3,932,800.00
	3,932,800.00


本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：国产设备合同签订后30日内，进口设备合同签订后60日内。

合同包3（精神专科治疗设备） 

合同包预算金额：4,060,000.00元
合同包最高限价：4,060,000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算（元）
	最高限价（元）

	3-1
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	经颅磁治疗仪精神专科设备
	7（台）
	详见采购文件
	4,060,000.00
	4,060,000.00


本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：合同签订后30日内。

合同包4（消毒、检验、临床治疗等设备） 

合同包预算金额：3,543,600.00元
合同包最高限价：3,543,600.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算（元）
	最高限价（元）

	4-1
	临床检验设备
	化学发光免疫分析仪、电解质分析仪等消毒检验临床治疗设备
	1（项）
	详见采购文件
	3,543,600.00
	3,543,600.00


本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：合同签订后30日内。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 

合同包1（急救设备）落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本项目为非专门面向中小企业的项目

合同包2（诊断类设备）落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本项目为非专门面向中小企业的项目

合同包3（精神专科治疗设备）落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本项目为非专门面向中小企业的项目

合同包4（消毒、检验、临床治疗等设备）落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本项目为非专门面向中小企业的项目

本项目的特定资格要求：

合同包1（急救设备）特定资格要求如下:

3.1、投标人在投标文件递交截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证； 

3.3、投标产品为进口产品的须提供进口产品制造厂家的授权书；

3.4、法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件加盖公章；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书原件加盖公章，并提供被授权代表的身份证复印件加盖公章，并提供授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）；

3.5、投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6、供应商须在全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的投标人均无资格参加投标。

合同包2（诊断类设备）特定资格要求如下:

3.1、投标人在投标文件递交截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证； 

3.3、投标产品为进口产品的须提供进口产品制造厂家的授权书；

3.4、法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件加盖公章；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书原件加盖公章，并提供被授权代表的身份证复印件加盖公章，并提供授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）；

3.5、投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6、供应商须在全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的投标人均无资格参加投标。

合同包3（精神专科治疗设备）特定资格要求如下:

3.1、投标人在投标文件递交截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证； 

3.3、法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件加盖公章；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书原件加盖公章，并提供被授权代表的身份证复印件加盖公章，并提供授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）；

3.4、投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5、供应商须在全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的投标人均无资格参加投标。

合同包4（消毒、检验、临床治疗等设备）特定资格要求如下:

3.1、投标人在投标文件递交截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证； 

3.3、法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件加盖公章；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书原件加盖公章，并提供被授权代表的身份证复印件加盖公章，并提供授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）；

3.4、投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5、供应商须在全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的投标人均无资格参加投标。

三、获取招标文件

时间：2023年11月06日至 2023年11月10日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00（北京时间）

地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）使用CA锁

方式：在线获取

售价：0元 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2023-11-27  09:30:00 

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统）企业端〗，在线提交。

开标地点：本项目将采用“不见面开标”形式。投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开标过程。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、落实政府采购政策：

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

1.4《财政部 国家发展改革委 信息产业部 关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）、《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。

1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）。

1.6《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）。

1.7《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

2、采购文件获取方式：供应商在线上报名后可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行免费下载采购文件。

3、本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（供应商）、榆林不见面开标大厅供应商询标操作手册V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。电子响应文件制作软件技术支持热线：400-998-0000；CA锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口,联系电话：0912-3515031。

4、请各供应商获取采购文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

5、项目概况：

合同包1（急救设备）：呼吸机（双模）3台（已做进口产品论证）、呼吸机（无创）1台（已做进口产品论证）、除颤仪3台、压力波治疗仪6台、振动排痰仪5台、高流量呼吸湿化治疗仪8台、无抽搐电休克治疗仪1台（已做进口产品论证）、麻醉机1台、中心供氧1台…具体内容及要求详见采购文件；合同包2（诊断类设备）：高端彩色多普勒诊断仪1台（已做进口产品论证）、视频脑电图1台（已做进口产品论证）、可视喉镜1台、普通喉镜8台…具体内容及要求详见采购文件；合同包3（精神专科治疗设备）：经颅磁治疗仪7台…具体内容及要求详见采购文件；合同包4（消毒、检验、临床治疗等设备）：冰毯机
1台、负压隔离仓1台、正压头套1台、电动吸引器3台、全自动清洗消毒机1台、台式灭菌器1台、充气式加温仪1台、医用多功能消毒柜1台、电动多功能监护床6台、吊桥（双塔）4台、医用冷藏箱1台、供氧管路改造4台、心肺复苏仪2台、肠内营养输注泵3台、动态血压检测仪3台、治疗车8台、智能电子血压计16台、空气消毒机8台、床单位臭氧消毒机10台、医疗喷气气床垫11台、输液泵8台、加压袋6台、简易呼吸球囊7台、心电监护仪6台、指脉氧夹100台、注射泵10台、干式荧光免疫分析仪1台、电解质分析仪1台、全自动化学发光免疫分析仪1台、眼动轨迹检查1台、便携式十二导心电图机1台、内固定取出包1台、臂筒式全自动血压测量仪1台、超声波身高体重一体机1台…具体内容及要求详见采购文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息 

名称：榆林市第五医院             

地址：榆林市榆阳区上郡南路20号                 

联系方式：0912-6199261

2、采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新二路2号山西证劵大厦八楼

联系方式：029-88497916

3、项目联系方式

项目联系人：张锐 雷鹏 程燕              

电 话：029-88497916              

第二章  投标人须知
（一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内    容

	1.1
	采购人：榆林市第五医院
地  址：榆林市榆阳区上郡南路20号
电  话：0912-6199261

	1.2
	采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新二路2号山西证券大厦八楼
联系人：张锐 雷鹏 程燕 

电话：029-88497916 

	1.3.3
	合格投标人的特定资格条件：

1、投标人在投标文件递交截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

2、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证； 

3、投标产品为进口产品的须提供进口产品制造厂家的授权书（注：仅适用于包1及包2）；

4、法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件加盖公章；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书原件加盖公章，并提供被授权代表的身份证复印件加盖公章，并提供授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）；

5、投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、供应商须在全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的投标人均无资格参加投标。

	1.3.4
	是否为专门面向中小企业采购：否

	1.3.5
	是否允许采购进口产品：包1呼吸机（双模）、呼吸机（无创）、无抽搐电休克治疗仪允许采购进口产品；包2高端彩色多普勒诊断仪、视频脑电图允许采购进口产品；包3不允许采购进口产品；包4不允许采购进口产品。

	1.4
	是否允许联合体投标：否

	1.4.7
	联合体的其他资格要求：无

	1.7
	项目所属行业：工业

	2.2
	项目预算金额：15,152,000.00元。其中，包1（急救设备）3,615,600.00元，包2（诊断类设备）3,932,800.00元，包3（精神专科治疗设备）4,060,000.00元，包4（消毒、检验、临床治疗等设备）3,543,600.00元。

最高限价：15,152,000.00元。其中，包1（急救设备）3,615,600.00元，包2（诊断类设备）3,932,800.00元，包3（精神专科治疗设备）4,060,000.00元，包4（消毒、检验、临床治疗等设备）3,543,600.00元。

	5.4
	是否组织现场考察或者召开答疑会：否
组织现场考察或者召开答疑会相关要求：

□                         
□将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人

	8.1
	如投标人对多个包进行投标，可以中标4包

	12.1
	本项目采用“投标信用承诺书”代替投标保证金，投标人须在投标截止时间前在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报投标信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。

各投标人注册、登录后根据承诺事项选择相应的模板填写对应的投标信用（保证金）承诺书，并载明承诺事由，投标人、投标人委托代理人员、投标信用的承诺事由为“项目名称及包号+项目编号”。如信用承诺公示迟报、漏报所产生的负面影响由投标人自行承担。

	14.1
	本项目以上传电子文件为准，无需提交纸质版投标文件。

	16.1
	投标截止时间：2023-11-27  09:30:00

	18.1
	开标时间：2023-11-27  09:30:00
开标地点：本项目将采用“不见面开标”形式。投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开标过程。

	19.2
	信用查询时间:为招标文件发售时间至资格审查工作结束

	20.5
	核心产品：包1：呼吸机（双模）；包2：高端彩色多普勒诊断仪；包3：经颅磁治疗仪；包4全自动化学发光免疫分析仪。 

	23.2
	评标方法：适用综合评分法　　　　　

	27.1
	推荐中标候选人的数量：3

	27.2
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否

	31.1
	是否提交履约保证金：否

	32.1
	预付款比例为：

	32.3
	情形如下：

□采购资金在履约完成之后才能到位

□政府采购合同履约期限小于20日

□政府采购预算资金小于50万元

□其他采购人不能在政府采购合同履约完成前支付采购资金

	33
	中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定：

☑参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的计算方法（按标段）收取，

中标单位的招标代理服务费交纳信息

银行户名：陕西省采购招标有限责任公司

开户银行：中国光大银行西安友谊路支行

账    号：78560188000095264

联 系 人：财务部   联系电话：029-85263975

	37.2
	针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出

	37.4
	联系单位：陕西省采购招标有限责任公司

联 系 人：综合办公室
联系电话： 029-85235014 

	39
	不见面开标注意事项及流程

	39.1
	本项目为不见面开标：

须严格按照以下要求及内容进行执行，因供应商自身原因导致在开标现场无法顺利进行的，后果自负。

1采用不见面开标的方式进行；

1.1、供应商应于提交投标文件截止时间前任意时段登录交易平台〖首页〉电子交易平台〉企业端〗在线提交响应文件，逾期提交系统将拒绝接收。

1.2、供应商可登录榆林交易平台〖首页〉不见面开标〗在线参与开评标过程，详见招标文件以及交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（供应商）》

2、不见面开标流程相关注意事项如下：

2.1开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统。登录方式有以下几种：

2.2 IE浏览器输入网址：

http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login；
2.3在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入；

2.4在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。

2.5注：登录不见面开标系统请选择IE11浏览器

2.6供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前1小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；

2.7开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子响应文件进行解密。解密时所用CA应与加密响应文件时所用CA相同；注：解密时间为30分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。

2.8相关技术问题，请咨询软件开发商：

（1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

（2）榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（供应商）】进行下载。


（二）投标人须知
一、总  则

1.     采购人、采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2    采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。
1.3    投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3  符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4  若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5  若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2  联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4  联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

1.4.5  大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
1.4.7  对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    本项目所属行业见投标人须知前附表。

2.     资金来源

2.1    本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.     投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4.     适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

5.     招标文件构成

5.1    招标文件共六章，构成如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标方法和标准

第四章  拟签订的合同文本

第五章  采购需求及要求

第六章  投标文件格式

5.2    招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4    现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

6.     招标文件的澄清与修改

6.1    采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2    澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

       因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7.     投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1    投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。

8.3    无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.     投标文件组成

9.1    投标文件由“资格证明文件”和“商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1   投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11.    投标报价

11.1   投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2   投标人应在投标分项报价表上标明分项货物、伴随的服务的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4   投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

12.    投标保证金

12.1   本项目不收取投标保证金。

13.    投标有效期

13.1   投标有效期为提交投标文件截止之日起90个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2   因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.    投标文件的制作

14.1   投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源电子化平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。

14.2   投标文件须由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3   投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

15.    投标文件的加密
15.1   投标人应按照全国公共资源交易中心平台（陕西省）的要求对投标文件进行加密。投标人应承担加密操作失误产生的任何后果。

16.    投标截止

16.1   投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2   采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.    投标文件的接收、修改与撤回

17.1   采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。
17.2   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.3   在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.4   除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五、开标及评标

18.    开标

18.1   采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标时，由投标人代表检查自己投标文件的加密情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众组织投标人各自解密投标文件，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.    资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

20.    投标文件符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2   投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

　　  （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　  （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　    （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　    （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　   同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

       如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人为提供服务所伴随的货物属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

20.5   非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

21.    投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效。

22.    投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于招标文件规定的其他投标无效情形；

不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.    比较与评价

23.1   经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量

化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

24.    废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.    保密要求

25.1   评标将在严格保密的情况下进行。

25.2   有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、确定中标

26.    中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

27.    确定中标候选人和中标人

27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2   按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

28.    发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

29.    告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.    签订合同

30.1   中标人应当自发出中标通知书之日起10日内，与采购人签订合同。

30.2   招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.    履约保证金

31.1   如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2   政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.    预付款

32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2   如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

33.    招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。招标代理服务费已包含在投标报价中，不在投标分项报价表中单独列项。
34.    政府采购信用担保及融资

34.1   投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2   为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23号），中标人如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：

[image: image1.png]RETRGARRETTE




[image: image2.png]SRETE RN

BETRGARRETE




 省级政府采购项目贷款银行信息：

 一、陕西建行（E政通）

陕西省分行营业部
西安市南广济街38号
白玉皓
13201603166

    西安莲湖路支行
西安市莲湖路35号
刘  冲
17702902131

    西安曲江支行
西安市雁塔南路2216号
樊理君
18691568151

    西安高新区支行
西安市高新路42号
卞斯超
15191075651

    西安经开区支行
西安市未央路125号
惠  媛
17792256100

    西安南大街支行
西安市南大街15号
乔  鉴
18089136919

西安和平路支行
西安市和平路101号
陈  歆
18691816821

西安兴庆路支行
西安市兴庆路61号
李  妍
13892880386

西安新城支行
西安市南新街29号
朱子君
18629286269

西安长安区支行
西安市长安区青年街2号
王淑芸
13572289603

咸阳分行
咸阳市西兰路4号
邰  洋
13299079906

宝鸡分行
宝鸡市红旗路36号
李  倩
18629019817

铜川分行
铜川市新区正阳路与长虹路十字
张小波
18691932636

榆林分行
榆林市高新技术产业园区创业大厦
张君君
15991929275

延安分行
延安市宝塔区中心街
陈进佃
15609110557

汉中分行
汉中市石灰巷21号
王晨旭
15319375850

安康分行
安康市育才路102号
张少帅
13165762680

商洛分行
商洛市名人街广电大楼下
郭  杨
17809267188

二、北京银行（政府订单贷）





西安分行营业部
        刘晓伟
总经理助理
029-61828763
18066630518

西安高新开发区支行
    梁凡
行长助理
029-61828531
18681945597

西安曲江文创支行
    蒋超
室经理
029-65667366
15891737329

西安经济技术开发区支行
孟庆龙
行长助理
029-61828272
13991990373

西安长缨路支行
        范凯
副行长
029-68717760
13991315609

长安区西长安街支行   
陈明
行长助理
029-85724301
18149209660

泾渭工业园支行
        杨奕
室经理
029-68213773
15934802021

北客站科技支行
        周洁
副行长
029-61828129
18629518636

解放路支行
            王莉
行长助理
029-61828185
15802966196

延安分行
            奥宝森
室经理
0911-8076038
15592925222

三、工商银行（政采贷）

榆林分行
张岭
客户经理
0912-6183827
15353386777

宝鸡分行
郭进
客户经理
0917-3238282
18991749262

安康分行
郑婕
客户经理
0915-3236275
15667856663

铜川分行
彭东东
客户经理
0919-2151878
17392898832

延安分行
党莹
经理助理
0911-2380826
15291142933

汉中分行
杨薇薇
部门副经理
0916-2606773
18591607453

渭南分行
张欢
客户经理
09132095066
15229730006

咸阳分行
袁霖
客户经理
029-33259370
18591006506

商洛分行
张铮
经理助理
0914-2310908
18691410305

商洛分行
余勇博
客户经理
0914-2310908
18092802280

西安分行
巩越
客户经理
029-87609419
18629450680

四、中信银行 （政采e贷）

西安分行
西安市朱雀大街中段1号
曹晓聪
13759957407

咸阳分行
秦皇中路绿苑大厦
杭群
13992016859

宝鸡分行
宝鸡市高新大道50号财富大厦B座
王尧
13636762976

渭南分行
渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦
杨阳
18191815559

榆林分行
榆林市高新区长兴路248号中信银行
刘洪巍
13636885556

汉中分行
汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江•公园壹号（产业孵化区）3B号楼
陈真
18509165068

五、中国光大银行（阳光政采贷）





宝鸡分行
杨 欢
0917-3451055
18329677163

榆林分行
尚云鹏
0912-3548019
18690473126

延安分行
汪昊田
0911-8011831
13509115500

咸阳分行
侯 佳
32100021
15229500088

营销一部
李 敏
87236311
13772031109

营销二部
朱翰辰
87236201
17791788078

营业部
张翔琮
87236306
18829235568

电子城支行
张曼玉
88247071
18009298787

明德门支行
王 晨
85350770
13991249430

东大街支行
刘 林
87438914
15029673754

经济开发区支行
陆家俊
86525176
18629303397

凤城九路支行
宋 宜
89155022
18966911622

兴庆路支行
司 洋
83290033
18629251819

长乐西路支行
张 超
82566208
15877390201

友谊路支行
贠程敏
88422067
18792795210

边家村支行
王 鹏
85251673
15309223048

北关支行
菅新培
86248203
18092169361

南郊支行
程 拓
85265234
13772491661

西关正街
马 瑜
89548109
13772337373

丈八东路支行
杨筱凡
81026910
15129044185

雁塔路支行
闫梓闶
82222501
18691561524

唐延路支行
尉二宝
88329478
13991930150

枫林绿洲支行
杨 嘉
87302120
13609199490

南关正街支行
郭 敏
85230722
18066610983

南二环支行
刘 超
88362861
18192080396

曲江支行
田 鹏
81205890
13991937977

太白路支行
马振林
68912880
15353736656

明光路支行
刘二渭
81623506
13201793405

凤城二路支行
张 洋
86680267
13720423343

昆明路支行
张 洁
84592506
13991821278

丈八北路支行
郭 浩
81875192
15667087662

新城支行
余振东
87251680
18066617238

六、浦发银行 （政采e贷）

西安分行
吴晨雨
客户经理
029-63603803
15991724645

西安分行
陈福全
客户经理
029-63603441
17782511994

西安分行
韩瑾
客户经理
029-63603443
18202909790

西安分行
李瑞雪
客户经理
029-63603445
18220862398

榆林分行
陈晓晓
公司业务部
0912-2216068
15691269965

榆林分行
郭小东
公司业务部
0912-2216008
15291820586

宝鸡分行
张一岚
公司业务部
0917-8662919 
18690008816

宝鸡分行
朱强
公司业务部
0917-8662926 
13909176381

渭南分行
王晓峰
公司业务部
0913-3357080
13992363166

咸阳分行
薛晗
公司业务部
029-32083788
15109226216

七、兴业银行（政采贷）

西安分行
朱靖
总监
029-87482998
13363979983

八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行  联系人：陈经理 联系电话：61815275 /18821669199
联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690 

九、浙商银行 （政采贷）

西安分行
西安市雁塔区科技路259号
曹金辉
18710993980

十、 招商银行（政采贷） 

招商银行西安分行   联系人：任瑾；85438988

十一、长安银行（小微贷） 

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路3号  

联系人：陈瑶 13629266833 

十二、网商银行（合同贷）
十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）

渭南市政府采购贷款银行信息：

	序号
	单位名称
	联系人
	联系电话

	1
	建设银行
	郭煜庆 田宇
	13892535580
17797059890

	
	
	
	

	2
	浦发银行
	孙哲龙 蒙波
	13892383911
15249035320

	
	
	
	

	3
	中信银行
	杨洋 耿浩
	18191815559
13193388328

	
	
	
	

	4
	兴业银行
	权奥星
	15706090239

	
	
	
	

	5
	工商银行
	张剑 张欢
	18191356300
15229730006

	
	
	
	

	6
	长安银行
	李华
	13335331958

	
	
	
	

	7
	邮储银行
	张萱
	13028431555
18091365182


延安市政府采购贷款银行信息：

	序号
	银行
	地址
	联系人
	电话

	1
	中国建设银行延安分行
	延安市宝塔区中心街
	惠玉
	13892179302

	2
	中国工商银行延安分行
	延安市宝塔区师范路
	姬悦
	18391156580

	3
	北京银行延安分行
	延安市宝塔区双拥大道
	奥宝森
	15592925222

	4
	邮储银行延安分行
	延安市宝塔区枣园路志丹大厦
	杨慧花
	13909113843

	5
	光大银行延安分行
	延安市宝塔区卷烟厂东信时代一、二层
	汪昊田
	13509115500


十四、 中征平台

为深化我省政府采购制度改革，发挥政府采购政策功能，缓解中小企业融资难题，优化政府采购营商环境，根据《中国人民银行银保监会发展改革委工业和信息化部财政部市场监管总局证监会外汇局关于进一步强化中小微企业金融服务的指导 意见》(银发[2020] 120号)和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采[2018]23号)等相关规定，陕西省政府采购综合管理平台(陕西省政府采购网)已实现与中国人民银“中征平台”)的互联互通，并在全省推广应用。

[image: image3.png]B

PEFR “BORTE g5t

HERI BB BT

(s ]
A [

BRI AL ER BRI R {nw%mmmm
7

CEVELS

RBR, 4
B SRS

BOR i BRI #
EEREEAER
LN

DHREHERERRE

[RITHH, BOAFR GRS |
BB L

|

l!ﬂﬁilblﬁ]

l

[ReTHLEE )

— H3%

SNREHBHFSNE




[image: image4.png]B2

AT BRI BERE R AR

BERFETFEEM (https://www. crerfsp. com)

REFMERL LAEM,
WA P EMRED ( KW%{’MX/&#A) .
ikt & A 3

Lt (R - -
T FORF BB IHELHR.
rfsplcrenir. org. cn AEGFRERE, IHE
LHBHYEREHRRE
FEEA T,
iE
it

v

FEFEUE LR E AL TE
HAERRIE, ¥ %0 LT ER» R

v

A3k PR R
BRFEFEFR A

7





35.    廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

36.    人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37.    质疑的提出与接收

37.1   投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2   质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

37.3   投标人提交质疑函的要求

37.3.1 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4   质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。

38.    不见面开标注意事项及流程
详见投标人须知前附表。

第三章  评标方法和标准
采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。
投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。

3、信用查询不符合要求的。

二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查标准见本章附表二。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价（含各产品分项限价）的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标内容出现漏项或数量与要求不符的。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价。评审要素和标准见本章附表三。
3.1 本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除20%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

如项目专门面向中小企业采购，则不再进行价格扣除。
2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体6%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

如项目专门面向中小企业采购，则不再进行价格扣除。
3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人为提供服务所伴随的货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、低于成本价不正当竞争预防措施

在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标阶段合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。
7、中标候选人并列时的处理方式：

采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

附表一  资格审查标准
	序号
	审查项目
	资格条件

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1、投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、供应商2022年度经审计的财务报表复印件，或本年度银行出具的资信证明；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件；

5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；

	2
	资格条件
	1、投标人在投标文件递交截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

2、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证； 

3、投标产品为进口产品的须提供进口产品制造厂家的授权书（注：仅适用于包1及包2）；

4、法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件加盖公章；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书原件加盖公章，并提供被授权代表的身份证复印件加盖公章，并提供授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）；

5、投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、供应商须在全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的投标人均无资格参加投标。


附表二  符合性审查标准
	序号
	审查项目
	投标无效条件

	1
	签署、盖章
	投标文件未按招标文件要求签署、盖章的

	2
	投标报价
	投标人投标报价超出采购预算或最高限价的

	3
	报价合理性
	投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的

	4
	投标内容
	投标内容出现漏项或数量与要求不符的

	5
	实质性要求
	★条款符合招标文件要求

	6
	其它情形
	存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款


附表三  评审因素和指标

（适用于包1、包2、包3、包4）
	评标因素
	权值%
	评价要素

	价格分
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的投标人，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	节能、环境标志产品
	2
	投标产品为节能产品、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，可优先采购。按其响应程度计0~2分 。

	投标产品技术指标评审内容
	41
	1、投标产品的技术指标评审：完全响应或优于得35分。“▲”号技术参数一项不满足扣3分，非“▲”号技术指标参数一项不满足扣1分，扣完为止（技术指标提供技术支持资料，未提供不得分。请在技术偏离表“说明”栏中标明页码）。
2、投标产品附有完整的检验报告，整体表述一致，按其响应程度计0~6分，技术资料短缺或表述不一致的扣去相应得分。

	投标产品的可靠性评审
	12
	1、投标生产企业产品原材料、配件货源渠道正常，选材用料优良、有品质保证，提供相关证明材料，按其响应程度计0~6分。

2、投标生产企业有完善的产品质量检测保障体系，产品性能稳定，具有较好的使用效果，并符合国内相关标准。按其响应程度计0~6分。

	售后服务
	15
	1、针对该项目提供具体可行的售后服务计划、售后服务措施、故障响应时间、服务人员保障等，以及其他附带产品服务承诺等，按其响应程度计0～5分；

2、具有可行的技术培训方案，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，列出详细的培训内容、培训方式等说明，按其响应程度计0～5分；

3、供应商对所投产品的供货计划、安装调试、安装方案及安装人员配备以保证采购人需求，根据具体承诺情况赋分计0～5分。

	总分
	100分


第四章  拟签订的合同文本
  榆林市第五医院医疗救治设备货物采购项目（包X）采购合同
采购人(以下称甲方):榆林市第五医院

供应商(以下称乙方): 

采购代理机构: 

采购文件编号: 

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照榆林市第五医院医疗救治设备货物采购项目（包X）采购合同采购结果签订本合同。
一、通用必备条款部分

第一条 合同组成

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于:

1、本合同文本

2、采购文件与投标文件。

3、中标通知书；组成本合同的所有文件必须为书面形式。

4、合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性：

1、本次采购设备项目名称及标段：榆林市第五医院医疗救治设备货物采购项目（包X）。

2、本合同项下产品属于：详见清单。

第三条 合同价款：

1、本合同项下总价款为:人民         元整，(大写:         元整)。

2、本合同总价款含所有税费（包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。

3、本合同付款方式:

分期付款:合同签订后支付合同总价的50%，货到安装验收合格后支付合同总价 50 %。

付款前乙方需向甲方开具符合财务要求的增值税发票，否则甲方有权拒付款项，且不承担迟延付款的违约责任。

第四条 合同的变更和终止

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实性条款进行变更。确有特殊情况的，须经相关部门备案同意。

第五条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第六条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决争议。

2、发生争议时，以合同订立时双方确认的住所为争议发生后送达的地址，邮件退回之日为送达之日。

第七条 合同备案及其他

本合同一式六份，甲方执五份，乙方执一份。本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。

二、特殊专用条款部分

第八条 货物内容

	序号
	货物名称
	品牌
	型号
	生产厂家
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写：人民币           元整

小写：


第九条 技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向服务本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第十条 知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

第十一条 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方，且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第十二条 保修期

1、设备整机免费保修期2年。 (自交货验收合格之日起计)。

第十三条 交货期、交货方式及交货地点

1、交货期: 国产设备合同签订后30日内，进口设备合同签订后60日内。

2、交货方式: 乙方自行解决。

3、交货地点: 甲方指定地点。

第十四条 质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理:

(1)更换:由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理:由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理:乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后应在2小时内作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。单次停机不得超过七天。

4、在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费，不再收取其他费用。

6、设备治疗患者信息保密，不得拷贝、远程泄漏患者信息，遵守网络信息安全有关规定，乙方及生产厂家需做保密承诺。

第十五条 调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

第十六条 货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、生产商资质、设备注册证、检验报告、海关进口报关单、检验检疫证明使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48 小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十七条违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的 5% 违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 6‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物或更换货物仍不合格的，甲方可单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金。

第十八条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
	甲方：榆林市第五医院
	乙方： 

	地址：榆林市榆阳区上郡南路167号
	地址： 

	法定代表人：


	法定代表人： 

	委托代理人：
	委托代理人：

	
	开户行： 

	
	账号：

行号：

联系方式：

	签订日期：     年    月    日
	


政府采购项目货物验收入库报告单
	政府采购项目货物验收入库报告单

	采购单位
	　

	采购项目
	　

	项目编号
	　
	合同金额
	¥:

	
	
	验收时间/地点
	　

	供货单位
	　

	开户行
	　
	账号
	　

	联系人
	　
	电话
	　

	  供货单位：（盖章）
	   使用单位验收意见：（盖章）



	 签字：
	
	签字：
	　

	　
	年     月   日
	　
	年   月   日

	采购内容

	采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价


第五章  采购需求及要求

总体要求： 

1. 设备配套专用试剂、耗材供应价＜陕西省二级医院收费标准的40%，并在投标文件中列出配套耗材的名称、规格型号、单位、单价等信息。 

2. 投标人所供设备属于计量器具，需按有关计量器具相关规定免费负责该设备的入院计量检测和质保期内的计量检测，并提供鉴定证书。 

3. 麻醉机需提供单机不间断电源（UPS）和净化电源（输出电压误差±1%），确保停电后设备工作时间≥15分钟。 

4. 麻醉机免费提供院外培训或学术会议≥2 次，具体要求根据使用科室需求而定。 

5. 投标人提供货物生产厂家和型号与投标文件一致。 

6. 属于医疗器械类设备需提供备案证/注册证、生产厂家资质、检验报告、合格证、售后服务联系方式、承诺书。进口设备需提供产品报关单、检验检疫证明。 

7. 投标人所提供设备具有完备的配置与配件，不得有遗漏。 

8. 设备治疗患者信息保密，不得拷贝、远程泄漏患者信息，遵守网络信息安全有关规定，投标人及生产厂家需做保密承诺。 

9. 提供设备配置清单1份。

5.1采购需求一览表：

包1：
	序号
	设备名称
	数量
	单价限价（元）
	合计限价（元）
	备注

	1
	呼吸机（双模）
	3
	260000
	780000
	允许

进口

	2
	呼吸机（无创）
	1
	250000
	250000
	允许

进口

	3
	除颤仪
	3
	60000
	180000
	

	4
	压力波治疗仪
	6
	19000
	114000
	

	5
	振动排痰仪
	5
	30000
	150000
	

	6
	高流量呼吸湿化治疗仪
	8
	48000
	384000
	

	7
	无抽搐电休克治疗仪
	1
	390000
	390000
	允许

进口

	8
	麻醉机
	1
	467600
	467600
	

	9
	中心供氧
	1
	900000
	900000
	

	总计
	3615600
	


5.2技术要求：

包1：

呼吸机（双模）

一、主机功能

▲1、适用于成人、小儿

2、同时支持高压氧气及低压氧气接入，可用于多种临床环境

3、高分辨率彩色触摸大屏，中文操作界面，360度可视声光电报警；

▲4、具备动态肺示图，可图形化实时显示病人每次呼吸的潮气量，顺应性，阻力和自主呼吸能力，直观判断病人状况

5、内置一体化雾化功能,无需断开呼吸机即可同步雾化

6、无创具备自动漏气补偿，漏气补偿量≥80 升/分

7、近心端流量传感器监测和数字式主动呼气阀，可拆卸消毒永久使用，无耗材

8、具备手动呼吸、智能吸痰、待机、窒息后备通气、吸气屏气、叹气

9、具备快速启动设置、根据患者的身高和理想体重快速通气功能

10、USB接口可用U盘进行屏幕截图和数据储存

11、具备通气状态面板，可将氧合、CO2排除以及病人活动，进行直观的展示，指导快速脱机

二、通气模式

1、容量控制通气VCV：CMV+，SIMV（+PSV）

2、压力控制通气PCV： PCV，PSIMV（+PSV），PSV

3、特殊通气模式: NAVA或smartcare或ASV或PAV(标配)

4、无创通气：双水平 NIV,NIV-ST ，高流量氧疗HiFlowO2
三、设置参数

1、潮气量        20-2000ml

2、通气频率      1-80次/分

3、PEEP          0-35cmH2O

4、氧浓度        21-100%

5、吸气时间      0.1-12s

6、吸呼比        1:9-4:1

7、吸气流速      0-210 l/min

8、流速触发灵敏度      1-20 l/min

9、呼气切换灵敏度      5-70%吸气峰流速可调

10、控制压力                0-60cmH2O

11、支持压力              3--60cmH2O

12、压力延迟上升时间       0-2000ms

13、高流量                 2--80升/分

四、报警功能

1、可调整报警：低/高分钟通气量、低/高压力、低/高潮气量、低/高呼吸频率、窒息时间、低/高氧浓度。

2、特殊报警：氧电池、管路脱落、PEEP丢失、呼气端阻塞、压力未释放、流量传感器、压力限制、电源、电池、气源、氧浓度

五、监测数据

1、常规参数监测：分钟呼气量/呼气潮气量、I:E、总呼吸频率，输出氧浓度（21-100％，可关闭），呼气末压力、吸气末压力、吸气峰压、平均压力、平台压、内源性PEEP及总量PEEP

2、呼吸力学参数： 吸气阻力，静态顺应性, 呼气时间常数，呼吸做功，压力时间乘积，RSB, P0.1，AutoPEEP等

3、实时波形监测，波形可冻结并用游标显示数值

六、其它规格

1、氧气供应：280Kpa到 600Kpa或≤15升/分流速氧气

2、防护等级：IPX1（防水）

3、后备电池：≥3小时智能锂电

无创呼吸机

一、
主机性能

▲1、适用儿童和成人机械通气支持

2、回路连接方式:单管泄露，外置近病人端测压管

3、≥12寸高分辨率彩色触摸屏，中文操作界面，同屏可显示设置参数、监测数据、呼吸波形、报警信息及呼吸机管理菜单

4、有智能待机功能，通气开始和停止自动识别

5、智能锂电池，断电后可持续支持机器工作≥6小时

二、通气模式

1、具有CPAP、双水平S/T、PCV通气模式

2、具有目标潮气量保证压力自动调节双控模式

三、参数设置范围

1、CPAP



       4 到 25 cmH2O

2、呼气压  

           4 到 25 cmH2O

3、吸气压    


   4 到 40 cmH2O

4、吸气时间

           0.30 到 3.00 s


5、氧浓度        

21 到 100%精确可调，调节精度1%

6、呼吸频率
               4 到 60 BPM

7、压力上升时间


   1 到 5档

8、目标潮气量              200 ml 到 2000 ml

▲9、吸气触发和呼气切换    智能全自动调节

四、监测数据

1、病人数据窗口：

呼吸相/触发指示

      自主, 控制,呼气

吸气压


          0 到 50 cmH2O

漏气量监测

          0 到 200 l/min

呼吸频率


      0 到 90 BPM

分钟通气量


      0 到 99.0 l/min 

潮气量



      0 到 3000 ml

病人触发百分比            0 到 100%       

2、波形窗口：同屏显示压力、流量、容量三道波形，且波形可冻结测量


五、报警系统

1、可调整报警：高/低呼吸频率，高/低潮气量，高/低吸气压力，高/低分钟通气量，低吸气压力延迟时间，

2、其它报警：回路断开报警、近端压力监测断开报警，氧气报警等

除颤仪
▲1、配置≥8.4 英寸彩色 TFT 显示屏，分辨率为 800X600，界面最多可显示≥ 4 道监护参数波形；
2、显示模式具有高对比度显示界面，可通过 VGA 外接显示器；
3、采用双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿；
4、支持电极类型：体外除颤电极板、多功能电极片和体内除颤电极板，其中体外电极板为成人/小儿多功能一体型；
5、可提供的体外电极板具有支持充电，放电，能量选择等操作功能并具备充电完成指示灯
6、具有旋钮式能量选择，可快速选择能量 

▲7、体外手动除颤和同步除颤中，除颤能量选择范围为25种，最小为1J，最大为360J；
8、病人阻抗范围：体外除颤：20~250 欧；体内除颤：15-250欧；
9、可选配支持 AED 除颤功能，电击能量100J～360J 可配置，配置符合AHA2010急救指南，可电击心率 VF,VT
10、支持CPR心肺复苏抢救提示，可指导操作人员进行CPR操作，过程符合AHA2010 急救指南中CPR指南要求
11、支持体内除颤功能，选配体内除颤电击板，体内手动除颤时，除颤能量选择范围为 14种，最小为1J，最大为50J
12、电池供电情况下除颤监护仪充电至200J小于5s，充电至360J小于8s；
13、体外除颤监护仪在关机状态并接通交流电情况下，会按照设定的时间自动检测，包括进行常规检验和大能量检测
14、可升级选配起搏模式，起搏模式具有固定起搏和按需起搏
15、起搏波形：单向方波脉冲，脉冲宽度为20ms±1.5ms
16、标配ECG监测功能，可升级选配SPO2、2通道体温、NIBP、旁流呼气末CO2监测功能；
17、可监测心律失常种类≥26 种；
▲18、主机具有120小时趋势图和趋势表、480min录音存储、120小时全息波形
19、可提供两种报警功能，具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警
▲20、可最大可配置2块锂离子电池，其中1块至少可支持360J除颤210次，单ECG 检测≥6小时
21、电池体上带有多段发光二极管（LED）电池电量指示装置，可用于快速评估电池电量；
22、体外除颤监护仪配置 80mm 记录仪，可设置自动打印充电事件、放电事件、自动检测报告、标记事件和12导报告
23、实时记录时间有3 秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择
24、IP 防护等级满足 IP44 等级要求

压力波治疗仪

1、具有间歇脉冲加压抗栓系统功能、空气压力波治疗仪功能、足底泵功能；
2、治疗时间：0～600min 可选；
▲3、治疗模式：≥30 种；
4、自定义模式下具有取消创伤部位不加压治疗功能；
5、具有快速对选择治疗部位是否连接加压气囊自动识别功能，实现一键操作治疗；
6、可手动选择静脉再充盈时间，范围在20～70s；
7、充气速度：1～6 级可选；
8、支持手掌、手臂（又分为手腕、前臂、上臂）、脚掌、腿部（又分为脚踝、小腿、大腿）四个部位，左上肢和右上肢可以单独选用，左下肢和右下肢可以单独选用；
9、治疗压力：0mm～260mmHg可选，误差：±6mmHg；
10、治疗部位具有演示功能；
11、主机具有≥4 英寸彩色触摸屏，可显示当前治疗的肢体、治疗时间、治疗模式；
12、设备开启后具有锁屏功能；
13、超静音设计，一键式操作；
14、具有过压、欠压、系统低压、系统高压、加压套脱落等报警提示；
15、维护功能：具有压力检验、漏气检测、气密性检测、硬件检测等；
16、具有软件过压保护和硬件过压保护双重保护措施；
17、可充电锂电池，在断电的情况下可连续工作≥4小时；
18、配置升降式移动台车，固定平稳，便于移动，方便附件收纳；
19、具有事件记录功能，可存储≥200条事件。

振动排痰仪

1、振动频率：≤13Hz，控制精度≤±15%，调节步长1Hz，长按可以连续调节

2、振动压力：0-5kPa以内，1-10级可调，调节步长1级，长按可以连续调节

3、振动压力控制精度：输出值与设置值的误差≤±0.2kPa

4、定时时间：1-60分钟可调，调节步长1分钟，长按可以连续调节

5、人机交互界面：≥9英寸操作界面，中文导航式操作指引，多参数显示及可调（频率、压力、时间等）

6、具备手持开关实现患者自主的紧急停止保护

7、空气脉冲发生器：采用直流无刷电机和鼓风机，能量输出稳定，整机设计使用期限≥10年

8、背心设计：全胸充气背心采用倒V式设计；

9、背心类型：背心式或胸带式气囊可选，耐用型或非耐用型可选，儿童型大中小号、标准型大中小号可选
10、背心内衬：具有可拆卸内衬设计。

11、信息存储：可选配4G内存卡存储仪器运行信息。

12、主机尺寸和质量：≤15Kg，主机尺寸（长×宽×高）：350mm×240mm×240mm±10mm
高流量呼吸湿化治疗仪

1、≥4 英寸彩色触摸屏，屏幕亮度可调。

2、流量设置范围：≥2～80L/min。

3、流量调节方式：

3.1、儿童模式：2～30 L/min，每次调节 1 L/min。

3.2、成人模式：10～80L/min 前提下：10～30L/min，每次调节 1 L/min，30～80L/min，每次调节 5L/min。

3.3、成人模式：10～60L/min 前提下：10～30L/min，每次调节 1 L/min，30～60L/min，每次调节 5L/min。

4、氧浓度监测：≥21～100 voL.%，设置范围：≥21～100% voL.%。

5、氧浓度测量精度≤±3voL.%。

6、驱动方式：涡轮驱动。

7、气体温湿度设置：37℃：2～60L/Min 流量范围内≥33mg/L，其他流量范围≥10mg/L；

其他温度：≥10mg/L。

8、主机可显示设置参数及实时监测参数：气体流量，气体温度，气体氧浓度等。

9、报警功能：

9.1、生理报警：被监测的气体参数或者病人生理参数超过特定范围。

9.2、技术报警：由于机器人为操作或机器本身的故障导致不能准确进行病人监护。

9.3、支持声、光、文字提示报警信息功能。

9.4、可提供生理参数上下限报警，报警限可调。

9.5、支持报警声音调节功能：1～8 级。

9.6、可提供报警静音功能。

9.7、支持最近报警事件查看功能。

9.8、报警级别：高、中、低。

10、机器带有高密度过滤棉，具备空气输入过滤功能。

11、内置趋势回顾模块，具备数据存储功能。

12、精度：

12.1、流量设定值的±10%。

12.2、氧浓度：设定值的≤±3 voL.%。

12.3、快氧浓度：设定值的≤±3 voL.%。

12.4、温度：设定值的≤±2℃。

13、有可供选配的血氧模块。

14、支持快氧功能。

15、自带≥2200mAh 锂离子电池，≥30 min（在标准工作状态下，使用新的充满电的单节电池）。

16、音量支持多级功能；报警音符合YY 0709和IEC60601-1-8 标准的要求。

17、机器能存储≥2000 个设置日志（包括报警日志、生理报警日志、设置和报警时

刻相关的参数），掉电保存，先进先出的原则，循环覆盖。

18、趋势数据存储：存储每个参数≥7 天的趋势图/趋势表数据。

19、配置推车。

20、管路内置螺旋加热丝，具备加热和监测功能。

21、具报警事件存储和回顾功能。

22、设备无需空压机，无气源也可独立工作。

无抽搐电休克治疗仪

1、用途：适用于医疗单位重度抑症精神病患者的电刺激治疗。

2、输出电压：50—400V 可调；

3、输出功率：≥200J；

4、患者阻抗范围：100Ω-5000Ω；

5、内部测试：检测脉冲宽度、频率、延时和能量。

6、保护：电极片短路或其他短路和开路时，提供保护。

7、视觉提示；

8、听觉提示；

9、液晶显示器，点触式屏幕，具备多种菜单供选择。

10、LCD 触摸屏（仪器本身自带）实时监测病人脑电、肌电、心电。

11、四通道记录器和显示功能；

12、系统菜单提供≥三个输出能量参数设定。

13、输出能量用四个参数调节（电流、频率、脉冲宽度、持续时间）。

14、输出电流：900mA；

15、频率：20-120Hz；

16、脉冲宽度：0.3 毫秒-2.0 毫秒；

17、刺激持续时间：0.6 秒-8.0 秒；

18、电荷：＞1010 毫库；

19、具备安全自测功能，开机时可通过外接标准负载自动完成安全自检。

20、为保证治疗安全，刺激控制开关须具有防止误操作措施。

21、数据分析系统：治疗后能够给医生一个准确的评判结果ADEQ值。

麻醉机

一、性能特点

1、采用气动、电控控制方式；

2、具有全自动开机自检功能，具备ACGO功能；

3、适应于成人、小儿；

4、具有多种声光报警、提示及保护功能。

▲5、采用≥15英寸彩色液晶触摸显示器，可以同屏显示气体流量、进气压力、通气参数、报警信息、波形图及环图。

6、采用触摸、按键两种方式控制，且可通过拖拽高效设置参数。

7、气源：标配三气源（氧气、笑气和空气） 

▲8、全电子流量计采用流量传感器，具备氧笑联动功能、设置气体氧浓度、配置紧急供氧机械流量计，并且电子流量计可在≥15英寸显示屏同屏显示。

9、具有容量控制、压力控制、压力控制容量、压力支持、压力调节容量等多种工作方式。

▲10、呼吸回路采用铝镁合金金属材质可进行134℃高温高压消毒，同时整体回路可35度恒温加热。

▲11、具有旁路功能，支持术中更换钠石灰罐，无需停止机控呼吸。

12、双罐位，标配七氟醚或异氟醚2个挥发罐；挥发罐具有温度、流量补偿且零位自锁和终身免校正功能。

▲13、具有麻醉气体监测，可同屏显示监测参数。

▲14、具有麻醉深度监测

▲二、通气模式

1、间歇正压通气（IPPV）

2、辅助/控制通气(A/C)

3、压力控制通气（PCV）

4、同步间歇指令通气（SIMV）

5、压力支持通气(PSV)

6、叹息通气(SIGH)

7、手控通气(MANU)

三、主要技术参数
  调节参数
流量计
O2         



         0～10 L/min
N2O      



             0～10 L/min
AIR      



             0～10 L/min
快速供氧                             25 L/min～ 75 L/min 
潮气量                               0，20mL ～ 1500 mL
       其中：




       VTH    250 mL ～ 1500 mL
       VTL    0，20mL～ 300 mL  
分钟最大通气量（MV）
 


 VTH  ≥18 L/min
       VTL  ≥10 L/min
频率        

                 1 /min ～ 100 /min
       (其中SIMV模式：1 /min～ 40 /min
       除SIMV模式：
       VTH 4 /min～ 40 /min
       VTL 20 /min～ 100 /min) 
吸呼比                               VTH 4:1（1:0.25） ～ 1:8
        VTL 2:1（1:0.5） ～ 1:8
          吸气时间0.2 s ～ 12.0 s
呼气末正压      


   
      0 cmH2O ～ 30 cmH2O  
压力触发灵敏度      

          －20 cmH2O ～ 20 cmH2O
[基于PEEP：-20 cmH2O ～ 0 cmH2O]
流量触发灵敏度  
      关闭， 0.5 L/min ～ 30 L/min
压力控制     



          5 cmH2O ～ 60 cmH2O 
屏气时间（吸气末屏气、吸气平台）     0 ～ 6s(0%～50 %吸气时间)
叹息通气                             0(OFF),1  ～ 5 (/100)                
窒息通气                              OFF，5 s　～ 60 s
压力限制   
      20 cmH2O ～ 100 cmH2O
四、 监测参数
流量计
O2         



              0～10 L/min
N2O      



              0～10 L/min
AIR      



              0～10 L/min 
频率        

                  0 /min ～ 100 /min
潮气量                                0 mL ～ 2000 mL
分钟通气量      
 


      0 L/min ～ 100 L/min                                                                        
气道压力                              0 cmH2O ～ 100 cmH2O
动态肺顺应性                          1 mL/ cmH2O ～ 1000 mL/ cmH2O
吸入氧浓度                            15 % ～ 100 %
▲五、图形显示(七种波形图可同屏显示六道波形)
气道压力—时间波形图（P-T）
流量—时间波形图（F-T）
呼末二氧化碳波形（CO2-T）、潮气量--时间波形（V-T）二者任选其一显示
压力容量环（P-V）、流速容量环（F-V）、流速压力环（P-F）
六、报警参数 
高通气量报警设置范围         VTH（成人）5 L/min ～ 20 L/min  
VTL（儿童）1 L/min ～ 15 L/min   
低通气量报警设置范围         0 L/min ～ 10 L/min 且小于高通气量报警设置值
气道高压报警设置范围         20cmH2O  ～100cmH2O
气道低压报警设置范围         0cmH2O  ～20cmH2O
高氧浓度报警设置范围         19％～100％
低氧浓度报警设置范围         18％～99％
高呼吸频率报警设置范围       4～100 次/min 
低呼吸频率报警设置范围       0～40 次/min 
高潮气量报警设置范围         60ml ～ 2000ml
低潮气量报警设置范围         10ml ～ 1000ml
窒息报警设置范围             OFF/5～60s 动关闭
七、报警及保护 
交流电源断电报警
内部备用电源电压欠压报警
无潮气量报警
高（低）通气量报警
气道高（低）压报警
高（低）氧浓度报警
高（低）呼吸频率报警
高（低）潮气量报警
持续压力报警

窒息报警
缺氧报警

报警静音
风扇故障报警
压力限制
最大安全压力≤12.5kPa
O2、N2O流量计具有联动装置，确保O2 浓度≥25%。当O2关闭时，N2O同时自动关闭
中心供氧

一、采购内容：

医用中心制氧系统

二、系统配置及技术参数要求

1、设备配置一览表：

1.1
制氧机≥12台

1.2
控制器≥2台

1.3
氧气缓冲罐1台

2、总体要求：

2.1制氧设备及所产氧气的理化指标应符合或优于国家YY/T0298-1998标准。制氧设备开机30分钟，氧气产量和浓度应达到标准要求。

2.2 对不可遇见情况下的用氧要求，可与医院已有汇流排对接作为备用。

2.3 医用中心制氧系统的工作原理为PSA变压吸附原理。

▲2.4 医用中心制氧系统为无油设计。

2.5 医用中心制氧系统本体噪声须符合国家标准，环境噪声低于45dB（A）。

2.6 医用中心制氧系统必须具有很高的可靠性和安全性。

▲2.7 医用中心制氧系统氧气产量和浓度应符合医院病人用氧标准。

2.8医用中心制氧系统所需空间适合医院预留机房。

★2.9医用中心制氧系统或医用分子筛制氧系统涉及到的压力管道和压力容器的安装，供应商或生产厂家必须具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道或工业管道）GC2或GC3级别资质复印件及有效的安全生产许可证。

3.制氧机参数要求

3.1 单台制氧机制氧量≥1.0立方米/小时。单台制氧机功率≤1200w。（需提供需提供彩页或说明书或专利证书等证明材料）

▲3.2制氧机为壁挂式机器。（需提供彩页或说明书或专利证书等证明材料）

3.3 医用中心制氧系统为多机组配置，需满足单个院区的用氧量，且留有足够备用余量。

3.4 氧气浓度≥90%（V/V）。设备具有氧气浓度显示仪，能够实时显示氧气浓度。

▲3.5 配备分子筛解吸辅助装置，消除分子筛吸附能力的衰减现象。（需提供彩页或说明书或专利证书等证明材料）

4、控制器参数要求

4.1控制器具备自动控制功能，可根据使用情况调整各组设备自动停机和开机状态。

▲4.2控制器内含双机组增压设备，1用1备，单机组功率≤1.5kw。最高氧气输出压力≥0.45MPa，输出压力可调。（需提供需提供彩页或说明书或专利证书等证明材料）

4.3 系统具备远程监控接口，可通过以太网络远程监控系统运行状况。

▲4.4 具有软件著作权的运行维护软件，应能实现远程检测、监控，并应能实现远程维护。（需提供软件著作权证书等证明材料）

5、氧气罐参数要求

5.1 容积：≥3m3；材质：碳钢。

5.2 最大工作压力：≥0.8Mpa。

★5.3 氧气罐生产厂家具有压力容器制造资质，符合特种设备安全法。

注：★条款为实质性要求，不符合招标文件要求的投标无效。
总体要求： 

1. 设备配套专用试剂、耗材供应价＜陕西省二级医院收费标准的40%，并在投标文件中列出配套耗材的名称、规格型号、单位、单价等信息。 

2. 投标人所供设备属于计量器具，需按有关计量器具相关规定免费负责该设备的入院计量检测和质保期内的计量检测，并提供鉴定证书。 

3. 高端彩色多普勒诊断仪需提供单机不间断电源（UPS）和净化电源（输出电压误差±1%），确保停电后设备工作时间≥15 分钟。 

4. 彩色超声诊断仪、视频脑电图免费提供院外培训或学术会议≥2 次，具体要求根据使用科室需求而定。 

5. 投标人提供货物生产厂家和型号与投标文件一致。 

6. 属于医疗器械类设备需提供备案证/注册证、生产厂家资质、检验报告、合格证、售后服务联系方式、承诺书。进口设备需提供产品报关单、检验检疫证明。 

7. 投标人所提供设备具有完备的配置与配件，不得有遗漏。 

8. 设备治疗患者信息保密，不得拷贝、远程泄漏患者信息，遵守网络信息安全有关规定，投标人及生产厂家需做保密承诺。 

9. 提供设备配置清单1份。

5.1采购需求一览表：

包2：
	序号
	设备名称
	数量
	单价限价（元）
	合计限价（元）
	备注

	1
	可视喉镜
	1
	42000
	42000
	

	2
	普通喉镜
	8
	2600
	20800
	

	3
	高端彩色多普勒诊断仪
	1
	3400000
	3400000
	允许

进口

	4
	视频脑电图
	1
	470000
	470000
	允许

进口

	总计
	3932800
	


5.2技术要求：

包2：

可视喉镜

1、全视角显示屏≥3.5 英寸，可上下翻转，向左侧旋转≥90°、向右旋转≥180°； 

2、具备可反复充电电池，可连续工作时间≥4 小时； 

3、具有照相、摄像以及照片影像的下载功能； 

4、图像分辨率：≥640×480 像素； 

5、LED 光源照度≥600LUX; 

6、具有防雾、防水、防喷淋功能。

普通喉镜
1、不锈钢材质（表面亚光处理），可用 134℃高压进行≥4000 次以上消毒。
2、光纤线束，光纤导管为直径≤4mm，光纤传导测量距离为≥35mm。
3、配置: 手柄一个,镜片三个（型号可选），塑料包装一个
4、通用可更换镜片型号：
成人 NO.4 152×23mm
成人 NO.3 132×23mm
少年 NO.2 112×23mm
儿童（直）NO.1 102×11mm
高端彩色多普勒诊断仪
一、设备名称：全数字化高端心脏彩色多普勒超声诊断仪

二、数量：一套

三、设备用途及说明：用于成人心脏、新生儿心脏及胎儿心脏、血管（外周、脑血管）、儿童心脏、腹部、浅表器官，并具备经胸及经食管超声心动图成像技术，超声临床诊断应用和相关科研为主。

四、技术规格及系统要求：

6.1主机成像系统：

6.1.1显示器：≥21英寸无闪烁彩色液晶监视器，分辨率≥1920×1080，不间断逐行扫描，可倾斜、旋转和下折，亮度、对比度可调。

6.1.2操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸

▲6.1.3触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像，支持在触摸屏多点触控实时调节图像（附图证明）

▲6.1.4监视器可全屏显示扫查图像，包括二维、频谱、彩色等，并可任意显示及隐藏屏幕菜单

▲6.1.5通用成像探头接口≥4个，微型无针式接口，4个接口可通用，可任意互换，并可同时支持经食管面阵或矩阵成像用探头

6.1.6连续高速发射与接收超声信号，本地大数据存储原始射频信号，采用空间像素成像原 理成像，最大限度提高空间分辨率和时间分辨率

6.1.7具备自适应斑点噪声抑制技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式，多级可调（≥4级），支持所有探头。

6.1.8数字化二维灰阶成像及M型显像单元

▲6.1.9具备单晶体或冰晶探头技术：可支持经胸二维心脏、经食管心脏探头、腹部二维探头（表明此类探头型号并附技术白皮书探头材质截图）

6.1.10具备任意角度解剖M型功能

6.1.11脉冲反向谐波成像单元

6.1.12彩色多普勒成像技术

6.1.13彩色多普勒能量图技术

6.1.14方向性能量图技术

6.1.15微视血流成像技术

6.1.16数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)

6.1.17动态范围≥320dB

6.1.18数字化通道≥7,000,000（附技术白皮书截图证明）

6.1.19具备智能全程聚焦技术

6.1.20智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数

6.1.21空间复合成像技术，可同时用于发射和接收，可支持多线偏转（可作曲别针试验)，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头

6.1.22实时双同步/三同步能力

6.1.23内置DICOM 3.0 标准输出接口

6.1.24内有一体化超声工作站

6.1.25系统主机内置一体化硬盘≥500GB加≥200G固态硬盘

6.2二维灰阶成像单元

6.2.1所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示

6.2.2具备冰晶或单晶体探头技术用于：经胸心脏探头、腹部凸阵探头、成人经食管实时三维面阵或矩阵探头

6.2.3具备斑点噪声抑制技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D），多级可调（>4级）

6.2.4实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，最大偏转角度≥5个

6.2.5凸阵、线阵探头具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用，且扩展角度≥15度

6.2.6一键式实时自动连续优化图像技术，可实时优化二维增益、TGC曲线

6.2.7自动实时持续增益补偿

▲6.2.8具备侧向增益补偿技术，可支持相控阵探头，且可视可调（附调节选项照片证明）

6.2.9具备双幅对比显示，可自动识别收缩期及舒张期，便捷Simpson’s测量

6.2.10分辨率和帧频可视可调，且支持凸阵、微凸阵、线阵、相控阵

6.2.12具有穿刺引导功能

6.2.13全屏高清显示，放大后图像显示区域尺寸≥21英寸，分辨率≥1080p，放大后整个显示器屏幕内仅显示有效图像信息，而无其他菜单界面显示。（附显示器全屏显示图）

6.2.14扩展成像技术：凸阵、线阵探头均支持此功能，且可以联合空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术

6.2.15具备专业心超工作者定制界面，提高心超医生易用性，可多达≥30余项功能操作位置自定义调节

6.3彩色多普勒血流成像单元

6.3.1具有二维彩色模式、能量图模式、彩色M型模式、组织速度图、组织位移图等多种模式

6.3.2自适应超宽频带彩色多普勒成像技术

6.3.3彩色能量图及方向能量图

6.3.4单键预设血流成像参数

6.3.5彩色实时同屏双幅对比显像

6.3.6具备血流自动追踪技术，可一键实时追踪血管的位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等）

6.3.7具备专业冠脉血流成像模式，可支持所有心脏成像探头（包括成人心脏相控阵探头、成人心脏面阵或矩阵探头、小儿相控阵探头、新生儿相控阵探头）

6.3.8彩色增益可独立调节，支持凸阵、线阵、相控阵

6.4频谱多普勒成像单元

6.4.1自适应智能多普勒技术，可一键实时追踪血管位置，调整彩色多普勒（包括取样框角度、位置、取样容积位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性

6.4.2提供PW、CW、HPRF模式，高性能三同步成像

6.4.3实时自动多普勒测量分析，可提供多参数选择

6.4.4一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程

6.4.5频谱自动分析系统：包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络，自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择

6.5组织多普勒成像单元

6.5.1高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像

6.5.2二维、彩色M型同屏显示

6.6组织谐波成像单元

6.6.1具备滤波式谐波技术

6.6.2脉冲反相谐波技术

6.6.3可显示谐波频率和基波频率

6.7超声造影成像单元

6.7.1造影剂成像单元,包含左心腔造影LVO、LowMI实时灌注成像和Flash爆破造影成像

6.7.2支持心腔造影成像

6.7.3支持腹部、浅表、血管造影应用

6.8测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）

6.8.1一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等）,且面积狭窄率有椭圆描迹和自定义描迹（附图证明）

6.8.2多普勒血流测量及分析

6.8.3心脏功能测量与分析，可支持Simpson 三点法快速描记心内膜（附效果图证明）

6.8.4自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用

6.9图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元

6.9.1数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，

可进行参数编程调节

▲6.9.2主机内置硬盘≥1T，可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等；USB图像存储,电影回放重现单元≥2200帧。

6.9.3具备主机硬盘图像数据存储

6.9.4病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

6.9.5可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节

6.10参考信号：心电

6.11输入和输出信号：

6.11.1输入：DICOM DATA

6.11.2输出：S-视频、DP高清数字化输出

6.12图像管理与记录装置：

6.12.1内置图像管理系统

6.12.2主机内置硬盘≥500GB加≥200G固态硬盘, DVD／USB图像存储,电影回放重现单元≥2200帧

6.12.3可扩展的存储装置：大容量移动硬盘等

6.13连通性

6.13.1医学数字图像和通信协议，具有 DICOM 3.0 版接口

6.13.2支持DICOM 3D打印

七、技术参数及要求

7.1系统通用功能

7.1.1监视器: 高分辨率液晶显示器≥21英寸, 分辨率≥1920×1080,不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

7.1.2操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

7.1.3标准成像探头接口≥4个，无针式微型接口，可互换通用

7.1.4功能分区控制面板，可旋转、升降、前后左右平移, 电子锁定

7.2探头规格

7.2.1频率:超宽频带探头, 探头频率1 MHz 到15 MHz

7.2.2类型:相控阵、凸阵、线阵

▲7.2.3压电晶体材料：相控阵、凸阵均采用单晶体或冰晶材料

7.3二维成像主要参数:

7.3.1成人心脏相控阵单晶体纯净波探头1把：超声频率 1-5MHz

腹部电子凸阵单晶体纯净波探头1把：超声频率1-5MHz

高频浅表线阵探头1把：超声频率3-12MHz

高频浅表线阵探头1把：超声频率5-12MHz

7.3.2扫描速率: 相控阵,全视野，17cm深度时，帧速率≥60帧/秒

              凸阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥45帧/秒

              线阵,全视野，4cm深度时，帧速率≥140帧/秒

7.3.3扫描深度：最大扫描深度≥40cm

7.3.4声束聚焦：发射接收动态连续聚焦

7.3.5回放重现及存储:灰阶图像回放≥1000幅，存储时间≥6分钟

7.3.6预设条件：针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节，每个探头可提供预设置≥40个

7.3.7增益调节：2D/Color/Doppler可独立调节，时间增益补偿分段≥8段， 侧向增益补偿分段≥4段

7.4频率多普勒

7.4.1脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF

7.4.2多普勒探头与频率: PW，CW

7.4.3最大测量速度:PW，1.6MHz，0°时，血流速度最大≥8m/s; CW，1.8MHz，0°时血流速度最大≥25m/s

7.4.4最低测量速度≤1mm/s (非噪声信号)

7.4.5显示方式:B/D、B/C/D、D

7.4.6电影回放:≥1000帧

7.4.7零位移动: ≥6级

▲7.4.8取样宽度及位置范围:宽度0.5-20mm，分级可调

7.4.9滤波器:高通滤波或低通滤波两种,分级选择

7.4.10显示控制:反转显示(左/右,上/下),零移位, D扩展, B/D扩展,局放及移位

7.4.11显示控制:反转显示(左/右,上/下),零移位, D扩展, B/D扩展,局放及移位

7.5彩色多普勒

7.5.1显示方式: 速度方差显示、速度显示、能量显示、方差显示;

7.5.2二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

7.5.3彩色显示角度: 20-90°选择

7.5.4彩色显示帧数: 85°, 18cm深,帧频≥10帧/秒

7.5.5组织多普勒帧频：85°，18cm深，帧频≥110帧/秒

7.5.6显示位置调整:感兴趣的图像范围:-20°-+20°

7.5.7显示控制:零位移动分+15级,黑/白与彩色比较,彩色对比

7.5.8彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

7.6超声图像及病案管理系统

7.6.1动态图像采集，存储， 一次连续采集≥100幅

7.6.2同屏电影回放≥4画面，可调回放速度

▲7.6.3存储图像及文档≥500GB硬盘加≥1T固态硬盘, ≥4个USB接口

7.6.4报告存储，检索，统计

7.6.5为保护病人隐私，图像存储时可隐去病案信息进行存储。

7.7超声功率输出调节: B/M,PW,CDFI,输出功率选择多级可调。

视频脑电图

1.脑电放大器：

▲1.1 输入孔：≥45 个；DC 输入：≥4 导；SpO2输入：≥1 导；CO2输入：≥1导；

呼吸输入：≥3导；多用途输入：≥4导；独立的心电、肌电采集通道。

1.2 CO2测量范围：0～100mmHg，综合反映时间：≤1 秒。

1.3 共模抑制比：≥110dB。

1.4 采样频率：≥10000Hz。

1.5 预置蒙太奇：≥36套导联组合。

1.6 峰峰值噪声：≤1.5μVp-p。

1.7 低频滤波：0.1～150Hz；高频滤波：15～300Hz。

1.8 采样方式：所有电极同步采样(硬件同步)。

1.9 EEG 输入：0～200μV/mm；DC 输入：0～200mV/mm。

▲1.10 放大器采用模块一体化设计USB方式供电。

2.闪光刺激器：

2.1 原厂氙气闪光灯：最大能量≥1.2J/回，误差≤±20%。

2.2 闪光刺激器：可以进行从低频到30Hz的闪光刺激。

2.3 闪光刺激器具备独立的控制刺激单元。

3.高清同步视频摄像系统：

3.1 视频品质: 2 帧，15 帧，低，中等，高，特高，中高分辨率，高精度。

3.2 放大功能：×2倍、×4倍、×8倍、×10倍等。

3.3 画面分辨率：≥1920×1080；视频存储：≥3.5G/小时。

3.4 具备手自动切换白天/黑夜模式。

3.5 红外夜视灯，配套先进摄像机视频（具有可遥控摄像装置方向、焦距、亮度等功能的摄像头和带有红外夜视摄像功能的摄像头）。

3.6 数字视频软件：视频图像与 EEG 波形精确同步，视频采集图像、同步回放视频

以及后处理的视频图像的分辨率≥1920×1080。

4.系统功能及脑电分析软件要求：

4.1 系统功能要求：全中文版本操作系统。

4.2 ECG 滤波有自动和手动滤除功能，具备 50HzRP 快速肌电滤波功能，能快速滤除

肌电干扰。

4.3 同屏≥32导显示及一道标记，脑电同步采样。全自动脑电采集测量功能：可自定

义测量程序；波形局部放大和自动测量。

4.4 床边电极阻抗测定：以LED表示测定结果，阻抗阈值在 2-50KΩ范围内可调。

▲4.5 具备8导DSA 功能：采集和回放时快速显示脑电的频率分布和振幅值趋势，

可自定义导联、振幅范围。

4.6 动态地形图：在采集过程中实时分析各部位振幅的变化，并以图形形式表现，

直观提示脑功能的变化情况。

4.7 三维地形图：三维电压地形图快速分析，显示尖刺波最早出现的部位和方向，

病灶源定侧定位。

4.8 脑部趋势图功能：进行实时监测以及脑功能指数分析等。

4.9 自动剪辑：可预置剪辑条件，自动对感兴趣部份脑电及其同步视频进行剪辑，

并生成新文件。

4.10 叠加显示：左右对侧对应导联叠加显示，快速进行对称性分析。

4.11 中文自动报告：病人信息与脑电共享数据库，可预置术语、自由定义、自由编

辑，报告自动保存备份，一页 A4 纸即可完成波形、诊断、脑电及地形图测量数据

等的打印。

▲5.电脑配置要求：CPU≥i7，内存≥8G，硬盘≥4T，一体化彩色液晶显示器≥24

英寸。配备知名品牌打印机1台。

总体要求： 

1. 设备配套专用试剂、耗材供应价＜陕西省二级医院收费标准的40%，并在投标文件中列出配套耗材的名称、规格型号、单位、单价等信息。 

2. 投标人所供设备属于计量器具，需按有关计量器具相关规定免费负责该设备的入院计量检测和质保期内的计量检测，并提供鉴定证书。 

3. 经颅磁治疗仪提供净化电源（输出电压误差±1%）。 

4. 投标人提供货物生产厂家和型号与投标文件一致。 

5. 属于医疗器械类设备需提供备案证/注册证、生产厂家资质、检验报告、合格证、售后服务联系方式、承诺书。进口设备需提供产品报关单、检验检疫证明。 

6. 投标人所提供设备具有完备的配置与配件，不得有遗漏。 

7. 设备治疗患者信息保密，不得拷贝、远程泄漏患者信息，遵守网络信息安全有关规定，投标人及生产厂家需做保密承诺。 

8. 提供设备配置清单1份。

5.1采购需求一览表：

包3：
	序号
	设备名称
	数量
	单价限价（元）
	合计限价（元）
	备注

	1
	经颅磁治疗仪
	7
	5800000
	4060000
	

	总计
	4060000
	


5.2技术要求：

包3：

经颅磁治疗仪

一、适应症：用于人体中枢神经刺激和外周神经刺激，可用于神经电生理检查、康复科神经功能评定和神经科运动功能评定及治疗研究

二、技术参数

(一)硬件技术要求

1.整机通过YY/T 0994-2015磁刺激设备行业标准。(需提供证明材料)

2.整机通过电磁兼容性EMC测试。(需提供证明材料)

3.▲冷却系统：高效智能风冷液冷一体式散热系统；高效智能散热系统，支持24h持续刺激输出，当冷却系统发生故障时，有提示或停止磁场输出。(需提供证明材料)

4.主机双通道(可同时治疗2人)，标配深部和蝶形两个刺激线圈，后期可增配线圈。提供快速切换线圈功能，具备刺激线圈温度显示功能；具备刺激线圈磁场上升率显示功能。

5.刺激线圈具有磁力线控制技术，聚焦靶区，减弱对非靶区刺激干扰。

6.▲标配运动诱发电位监测模块：可实时同步记录多靶肌MEP，也可用于在治疗中进行电生理安全监测。无线通讯，减少束缚。(需提供证明材料)

7.标配触控式一体机，一体机与工作站紧密固定。

8.触控式一体机符合YY/T 0505-2015 医用设备EMC要求。(需提供证明材料)

9.具有NFC读卡接口，NFC可存储个人基本信息、方案信息、设备使用次数授权功能以及个人治疗靶点定位信息。(需提供证明材料)

10.▲开放式设计平台，具备延时触发功能；提供触发输入输出通用接口，可用于连接其他设备如电刺激、EMG、近红外、导航等；

11.支持电容放电计数功能，使用寿命≥8年(需提供证明材料)。

12.▲标配随动定位辅助座椅，辅助刺激线圈随头部偏移而电机控制自动跟随，非固定式线圈支架。

13.▲随动定位辅助座椅中含有专用电动座椅，座椅角度可180度调节，患者可坐、可躺；随动定位辅助系统头枕高度可调

(二)主机技术要求

1.▲最大磁感应强度：≥6T，允差±5%。(需提供证明文件)

2.输出脉冲重复频率：0.01 Hz～100Hz可调；1Hz以下步长0.01Hz, 1Hz以上步长1Hz。

3.脉冲上升时间：50μs±10μs。脉冲持续时间：≥340μs±20μs。

4.磁感应强度最大变化率范围：≥40kT/s～80kT/s。

5.磁感应强度稳定输出，允差：≤±5%。(需提供证明文件)

(三)运动诱发电位监测模块技术要求

1.通道数：≥2通道。

2.触发同步方式：磁感应触发，触发同步时间≤100μs。

3.测量范围≥1500μV；最小分辨率：≤2；频率范围：不窄于20Hz～500Hz。

4.示值准确度：误差不大于±10%或±2μV。(需提供证明文件)

(四)软件技术要求

1.上位机软件符合GB/T 25000.51软件产品质量要求与评价。

2.动阈值及治疗方案自动记忆功能。

3.自动阈值检测及推送功能。

4.可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激(含TBS模式)、成对脉冲刺激、双拍成对刺激、调频调幅等多种刺激模式；支持≥15种组合方案；内含多种专家方案，支持自定义编辑方案。

5.支持多种神经电生理检测项目：MT阈值检测、MEP评估、CMCT、ICI/ICF、CSP。

6.刺激方案具有数字和图形两种展示方式，刺激线圈温度显示与控制保护，温度达到40℃自动停止输出。

7.治疗界面能够实时采集运动诱发电位，并提供大脑解剖定位图辅助定位；内置声音报警功能。

8.自动化报告生成与打印功能，也可根据需要自定义编辑。

9.患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存；配置病员管理云系统：多台设备病员信息局域网内共享。

10.含波形设置、权限设置等多种自设功能。

三、配置要求

1.磁刺激仪刺激主机(双通道)：1台。

2.磁刺激仪散热主机：1台。

3.脚踏开关：1个。

4.无线运动诱发电位检查模块：1套。

5.刺激线圈：2个。

6.磁刺激仪软件：1套。（终身免费升级）

7.磁刺激仪移动推车：1台。

8.刺激线圈支架：2个。

9.磁刺激仪定位帽：6个。

10.随动定位辅助座椅：2台

11.使用说明书(含保修卡)：1套。

总体要求： 

1. 设备配套专用试剂、耗材供应价＜陕西省二级医院收费标准的40%，并在投标文件中列出配套耗材的名称、规格型号、单位、单价等信息。 

2. 投标人所供设备属于计量器具，需按有关计量器具相关规定免费负责该设备的入院计量检测和质保期内的计量检测，并提供鉴定证书。 

3. 全自动化学发光免疫分析仪需提供单机不间断电源（UPS）和净化电源（输出电压误差±1%），确保停电后设备工作时间≥15 分钟。 

4. 投标人提供货物生产厂家和型号与投标文件一致。 

5. 属于医疗器械类设备需提供备案证/注册证、生产厂家资质、检验报告、合格证、售后服务联系方式、承诺书。进口设备需提供产品报关单、检验检疫证明。 

6. 投标人所提供设备具有完备的配置与配件，不得有遗漏。 

7. 设备治疗患者信息保密，不得拷贝、远程泄漏患者信息，遵守网络信息安全有关规定，投标人及生产厂家需做保密承诺。 

8. 提供设备配置清单1份。

5.1采购需求一览表：

包4：
	序号
	设备名称
	数量
	单价限价（元）
	合计限价（元）
	备注

	3
	冰毯机
	1
	30000
	30000
	

	4
	负压隔离仓
	1
	25000
	25000
	

	5
	正压头套
	1
	9000
	9000
	

	6
	电动吸引器
	3
	3000
	9000
	

	8
	全自动清洗消毒机
	1
	100000
	100000
	

	9
	台式灭菌器
	1
	40000
	40000
	

	10
	充气式加温仪
	1
	35000
	35000
	

	11
	医用多功能消毒柜
	1
	60000
	60000
	

	12
	电动多功能监护床
	6
	45000
	270000
	

	13
	吊桥（双塔）
	4
	45000
	180000
	

	14
	医用冷藏箱
	1
	20000
	20000
	

	15
	供氧管路改造
	4
	5000
	20000
	

	16
	心肺复苏仪
	2
	200000
	400000
	

	17
	肠内营养输注泵
	3
	10000
	30000
	

	19
	动态血压检测仪
	3
	23000
	69000
	

	20
	治疗车
	8
	1200
	9600
	

	24
	智能电子血压计
	16
	1000
	16000
	

	25
	空气消毒机
	8
	8000
	64000
	

	26
	床单位臭氧消毒机
	10
	12000
	120000
	

	29
	医疗喷气气床垫
	11
	800
	8800
	

	30
	输液泵
	8
	5500
	44000
	

	31
	加压袋
	6
	125
	750
	

	32
	简易呼吸球囊
	7
	350
	2450
	

	33
	心电监护仪
	6
	33000
	198000
	

	34
	指脉氧夹
	100
	260
	26000
	

	35
	注射泵
	10
	8000
	80000
	

	40
	干式荧光免疫分析仪
	1
	35000
	35000
	

	41
	电解质分析仪
	1
	50000
	50000
	

	42
	全自动化学发光免疫分析仪
	1
	1050000
	1050000
	

	43
	眼动轨迹检查
	1
	460000
	460000
	

	45
	便携式十二导心电图机
	1
	30000
	30000
	

	46
	内固定取出包
	1
	22000
	22000
	

	47
	臂筒式全自动血压测量仪
	1
	15000
	15000
	

	48
	超声波身高体重一体机
	1
	15000
	15000
	

	总计
	3543600
	


5.2技术要求：

包4：

医用控温仪（冰毯机）
1、机箱材质:ABS
▲2、通过全项目电磁兼容EMC检测，符合YY0505-2012标准（提供检测报告）

3、主机性能特点

3.1制冷方式：全无氟压缩机制冷系统。

3.2全电脑自动控制，运行数据随时查询。

3.3制冷/制热，双重功能。

3.4控温方式：机控（手动模式：三温控制）/体控（自动模式）

3.5双路输出，快接装置，毯帽可同时使用，也可独立使用。

3.6语音智能报警：系统故障报警、水温超温报警、传感器脱落报警、传感器损坏报警、缺水报警、除尘报警

3.7 LCD液晶屏幕显示，全中文菜单操作。

4、毯帽特点

4.1软冰帽、冰毯采用TPU(热塑性聚氨酯）材料，具有耐低温及耐臭氧性能，蜂窝状设计，可承载压力≥150kg,不影响水流循环。

4.2低噪音大流量增压磁力泵。

▲4.3具有可匹配的原厂硬帽

5、技术指标

5.1电源（AC）：220V  50Hz

5.2降温毯帽温度范围：2-25℃

5.3体温控温范围：26-40℃

5.4水温范围（单降温）：-5-25℃

▲5.5空载降温速度：≥3℃/分

5.6空载升温速度：≥2℃/分

5.7工作方式：连续运行

5.8温度传感器精度±0.1℃

▲5.9噪音：≤46db

5.10温度显示范围-5-50℃

配置清单

	序
	名   称
	数 量

	1
	主  机
	1台

	2
	软冰帽
	1套

	3
	冰  毯
	1条

	4
	体温传感器
	2条

	5
	毯温传感器
	1条

	6
	帽温传感器
	1条

	7
	电 源 线
	1条

	8
	地   线
	1套

	9
	保 险 丝
	2个

	10
	产品合格证
	1张

	11
	使用说明书
	1份


负压隔离舱

参考尺寸：≥1900×690×500（mm）

材质为无污染释放的高透明材料制作的舱体，并使用防水密封的拉链。

由支撑杆支撑为拱形，2个输氧口，为病员输液和输氧气；附≥10个操作口。

电池充满电可连续使用≥8小时。

配担架车。

2min内迅速建立≥15Pa的负压。

舱内噪音≤56db。

对0.3μm气溶胶微粒过滤效率≥99.99%。

舱内换气量≥75L/min。

隔离舱在内部负压不足或电量过低时进行声光报警。

空载时舱体总重量≤20Kg。

担架承重≥150Kg。

正压头套

1、用途：通过电动送风电机把过滤后的洁净空气送到头罩内供使用者呼吸，配合电动送风防护头罩使用，在头面部形成正压，同时保护呼吸道、头部、面部和眼部皮肤粘膜，形成三级防护。
2、技术参数：
2.1、送风电机为无刷电机、转速≥10000转/min；
2.2、风量可调节，两档风速，低速风量≥170L/分钟，高速风量≥210L/分钟；  
2.3、当低电量或低风量时，有电子声光、指示灯闪烁和震动报警；
2.4、主机操作界面可显示：选定风量、滤盒的颗粒物负载状态、电池电量；
2.5、送风主机选用可充电锂电池，充电时间 ≤1小时；低速风量下运行时间：≥9小时；
2.6、开机状态下死腔参数≤0.2%；
2.7、P100级过滤元件和综合过滤元件的过滤效率≥99.99%；
2.8、开机状态下泄漏率≤0.006%；
2.9、头罩使用光学镜片PC，总视野≥70%；
2.10、阻燃性能：不应具有易燃性、续燃时间应≤5s;；
2.11、按照国标GB30864标准进行噪音测试，三个受试者佩戴测试后的所有噪音数据≤62dB；
2.12、佩戴在佩戴者身总质量≤1.5Kg；
2.13、送风主机套装提供腰带及肩带，双重固定方式；
2.14、送风主机具有易清洁功能；

电动吸引器

1. 采用大流量无油润滑真空泵；
2. 大口径贮液瓶，配上带密封环的瓶塞；
3. 具有溢流保护装置；
4. 采用透明无毒聚氯乙烯吸引软管；
5. 具备空气过滤器；
6. 手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用；
7. 负压值：≥0.09MPa(680mmHg)；
8. 负压调节范围：0.02～0.09MPa(150～680mmHg)；
9. 瞬时抽气速率：≥40L/min；
10. 噪音：≤60dB；
11. 贮液瓶：≥2500ml×2只(玻璃)；

全自动清洗消毒机

容积：≥180L
材质：316L镜面覆膜面不锈钢板
对接口：清洗架注水口位于清洗舱的后部中间；
开门方式：手动电子安全门锁，玻璃视窗
安全联锁：关门未关到位或者未关闭程序不可运行，电子安全门锁程序运行过程不得开门,可使用特殊工具应急开门
干燥系统：带热风干燥功能
计量泵：标配1个
排水泵：独立排污泵
控制方式：PLC控制
界面显示：≥7英寸触摸屏
流程控制：预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥
温度指示器：A级精度温度传感器采集温度，显示精确度≤0.1℃。
记录方式：标配内置针式打印机；
安全保护：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源。具有安全冷却锁。

程序名称：≥8套预置程序，≥30套可编辑程序。
运行时间：≤55分钟
加热方式：电加热
产品资质要求：电气安全性能检测报告、电磁兼容检测报告、清洗效果检测报告。
台式灭菌器

容积：≥80L
主体材质：304不锈钢
压力：-0.1/0.3MPa（提供证明材料）
温度：≥140℃
开关门方式：电机驱动，一键式侧开门
安全联锁：压力安全联锁
泵、压力传感器、泵：进口品牌提供产品报关单
蒸汽产生方式：内置即时蒸发器
储水装置：内置单水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，同时一次加水可运行多次程序，水箱容积≥15L
操作方式：面膜触摸式键
控制方式：采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器
界面显示：液晶显示屏：≥3英寸
流程控制：置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制
记录方式：内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储≥六个灭菌流程的数据
记录内容：程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间、F0值等
权限管理：多级权限管理：可以通过设定密码，对操作员进行多级权限管理
自校准功能
拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节
安全保护：超温自动保护装置；
程序名称：裸露程序、包装程序、橡胶程序、自定义程序、液体程序、N类快速、B类快速、嗜血程序、真空测试、预热程序、干燥程序、清洗程序
★20.资质要求：生产厂家须具有特种设备设计许可证、特种设备制造许可证。供应商或生产厂家须具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道或工业管道）GC2或GC3级别资质复印件及有效的安全生产许可证。
灭菌效果检测报告、电气安全性能检测报告、电磁兼容检测报告等相关文件。
医用加温毯（充气式加温仪）

操作方式：一键旋钮操作。
显示方式：≥5 英寸彩色液晶屏，中文菜单。
具备充气式保温系统的自锁风管接头。
出气口温度探头设计。
≥1.5M 高伸缩输气连接软管。
金属外壳，通过电磁兼容检测。
医用升温毯温度：设定温度≥四挡
工作方式：连续工作
超温报警：高于设定温度 3℃时报警停止工作
低温报警：低于设定温度 3℃时报警
加热盘报警：加热盘使用期超过理论寿命报警。
累计计时：≥250h,计时精度：≤±1min
医用升温毯风速：可设置高风速和低风速两档，高风速≥25±1Km/h, 低风速≥20±1Km/h

医用升温毯工作噪音：正常工作的整机噪音≤50db
医用升温毯总功率≤350VA
医用多功能消毒柜

整机采用不锈钢外壳，带发泡保温层，单开门带钢化玻璃视窗
储物空间≥400升
外形尺寸≥640mm*610mm*1760mm
三重消毒功能：紫外线、臭氧、高温。可单独运行，也可同时运行
具有触摸按键控制器，可一键式操作
可实时显示时间、温度、倒计时运行时间
运行完成自动停止，并有报警提示功能
具有开门报警功能。内置≥6个可抽拉存取网篮
电动多功能监护床

一、基本参数：
1．规格：（长×宽×高）2180mm×1060mm×（500～760）mm±50mm；
2. 床面尺寸为：（长×宽）1930mm×900mm±50mm；
3．背部最大折起角度：≥0～70°；
4．腿部最大折起角度：≥0～45°；
5．最大载荷能力：≥200Kg；
6．整床升降范围：≥260mm；
7. 头高脚低、头低脚高倾斜范围≥0～12°；
8．≥四个输液架插孔，≥两个引流袋钩。
二、工艺要求：
焊接工艺：整床金属部件采用焊接机器人集群焊接工艺；
金属表面处理：双层涂层内外防锈处理工艺；
床面板加工工艺：以钢制喷塑制作，并做成凹面一次模压成型，无焊点；
喷塑工艺：采用国际先进的静电喷塑处理，通过酸洗、磷化、静电喷涂等工序；
塑料加工工艺：采用全新工程塑料，注塑成型。
三、床架
整体床架采用钢骨结构设计；
采用优质冷轧钢管，长×宽为≥30×60mm，厚度≥1.5mm。
底架采用工字型结构设计，底架两端为铝合金铸造而成；
床体两侧与床尾共设置≥5个防滑筋，两侧的防滑筋也可作约束带提手用；
床体配有床底灯；
床体侧边配备有由患者停止床功能控制的急停开关；
床头处设有两个助力棒插座。
四、床面板：
采用优质冷轧精制平板，板材厚度≥1.2mm；
背部框架壁厚≥1.2mm；
背部床板支撑管轴≥φ32mm，厚度≥3.0mm；
五、床头床尾板：
采用PP材质注塑成型制作；
采用夹具固定，病床推动时无晃动及震动异音，可快速拆卸；
床尾板（护士控制）：
头部升、降、锁定及解除按钮；
膝部升、降、锁定及解除按钮；
床体升、降、锁定及解除按钮；
头膝连动上升/下降按钮；
开关控制键；
六、护栏：
四片分体式护栏，采用PP材质一体注塑成型制作，背部及腿部护栏可分别升降管制；
护栏开关采用卡钩紧锁；
护栏支撑主体（护栏与床体连接处），支撑部件采用钢板一次冲压成型；
外侧护栏上附带背部角度显示装置；
内测控制器功能：背部上升/下降、膝部上升/下降、开关控制键；
外侧控制器功能：背部上升/下降、膝部上升/下降、床体上升/下降、头高脚底/头低脚高、开关控制键；
七、控制系统：
电动推杆能力强；
控制盒可最大程度的发挥推杆的功能；
手控器（护栏板操控）；
蓄电池组：采用蓄电池系统，提供推送及停电时紧急操作病床动力。
电动病床符合国际认可及安全性标准。
八、脚轮：
高强度静音脚轮；
≥6英寸中心控制万向脚轮；
密封自润滑轴承；
轮立轴：圆钢主轴，≥φ28mm；
双面轮：轮面聚合材料。
九、防撞轮：
采用ABS塑钢材质一体注塑成型；
床体四角具有防撞轮。
十、输液架：
304#优质不锈钢，≥φ22mm，升降自锁式设计。四爪头挂钩，配金属插座。
十一、床垫：
三折床垫，两侧配有透气孔，长宽与床相配；
海绵+椰棕内胆，医用耐磨防水布外套；
医用吊桥

一、产品名称：医用吊塔
二、产品用途：用于医院ICU、NICU、负压病房等。
三、技术参数要求：
主体材料为高强度铝合金型材，圆弧形设计，，整体型材采用6063材质；
主体表面采用优质环保抗菌涂层静电喷涂；
配置机械刹车；
横梁长度2000mm~3000mm，长度可根据现场情况定制；
功能箱长度≥700mm，长度可根据医院需求定制；
吊塔箱体保证电气安全，严格实现电气分离；
功能柱为双侧柱式设计，气电分居两个侧柱；
气体管路采用医疗专用橡胶软管；
托盘为铝合金6063材质，整体压铸成型，最大承载≥80kg；
双关节阻尼可调输液臂定位，输液臂无任何调节旋钮；
横梁一体挤压成型，主承载横梁最厚处30mm；
吊塔通过防尘检测，防尘等级≥IP4X；
四、功能及技术先进性要求：
1.
功能箱内部气电分离设计，气电分布于不同的腔体端面；
2.
托盘一体挤压成型高度可调,配有国际标准的不锈钢边轨；圆角防撞设计；无拼装，无缝隙，符合净化清洁标准，符合整体承载强度；
3.
采用气体管路，医用级别耐高压设计，不同气体用不同颜色表示，取得医用资质证明（ISO5359-2014）；
4.
转动轴均采用优质重载推力滚针轴承。
五、质量要求：
1.产品取得气电分离检测报告、防尘等级检测报告、吊塔材质检测报告、表面涂层抗菌检测报告、气体终端相关检测报告、气体管路相关检测报告；
★2.资质要求：生产厂家须具有特种设备设计许可证、特种设备制造许可证。供应商或生产厂家须具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道或工业管道）GC2或GC3级别资质复印件及有效的安全生产许可证。
吊桥配置清单
1
吊桥横梁
1套
2
功能柱
    2套
3
滑车
    2套
4
气体终端
3氧气、3负压、2空气
5
电源插座
16个
6
网口
    4个
7
气体管路
氧气8m、负压8m、空气8m
8
托盘
    4层
9
自吸式抽屉
    2套
10
双关节延展臂
1套
11
不锈钢输液杆
1套
12
不锈钢网篮
    1个

医用冷藏箱

具备温湿度显示功能，显示精度≤0.1℃，具备温湿度双控，温度控制范围 2-8℃，湿度控制范围 35%RH-75%RH；
符合国家 GSP 规范；
温控器三位数字密码设计；
门体箱体上下双锁设计；
具备多种故障报警功能（高低温、高低湿度、传感器故障报警等）；
门体显示模式≥3种：自动加热模式、一般加热模式、关闭模式等，可实现环境温度≤32℃环境湿度达80%无凝露，具备小角度自动关门功能；
容积≥390L。
供氧管路改造

根据医院ICU设计需求改造，完全符合医用中心供氧相关要求。
心肺复苏仪

一、治疗有效性：
按压技术：采用胸泵机制和心泵机制、模拟心脏搏动原理。
按压频率：默认按压频率＞100次/分钟。
按压频率可调范围：按压频率在100-120次/分钟内连续可调，调节步进幅度为1次/分钟。
按压频率精度允许误差≤±1次/分钟。
按压深度：默认按压深度＞5厘米。
按压深度可调范围：按压深度在3.0-5.5厘米内连续可调，调节步进幅度为0.1厘米。
按压深度精度：3.0-5.5厘米内，按压深度允许误差≤±0.2厘米。
按压释放比范围: 50%±5%。
按压通气模式：连续按压模式和30:2模式。无15：2模式。
支持非水平按压，最大工作倾斜度≥42°。
适合在任意软担架上使用，在下楼梯、转运途中能够持续稳定实施胸腔按压。
额定工作低温环境下性能好：在温度-10℃时，仍能持续稳定实施胸腔按压，确保按压频率允差≤1次/分钟，确保按压深度允差≤0.2厘米，以满足低温环境院外急救的使用需求。
额定工作高温环境下性能好：在温度50℃时，仍能持续稳定实施胸腔按压，确保按压频率允差≤1次/分钟，确保按压深度允差≤0.2厘米，以满足高温环境院外急救的使用需求。
车载运行性能：通过EN1789《医用车辆和其设备.道路救护车》测试，具有测试报告。
紧急医疗服务环境适应性：符合医用电气设备IEC60601-1-12所定义的EMS环境（紧急医疗服务环境）下使用要求，具有测试报告。
数据通讯：主机具有蓝牙功能，可无线实时传输CPR数据。
二、安全可靠性：
驱动方式：电动电控。
单块电池供电时间：≥60分钟。
动力电池：可充电锂电池，用户自主充放电不少于260次。
具有电量指示，低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间≥10分钟。
外部交流电源：可接220V交流电工作，支持热插拔。
紧急关闭：当主机发生错误，不能继续工作时，可暂停、停止按压或关闭主机。
按压头手动归位：当主机发生错误，若按压头为归位，能够手动将按压头推回零位。
抗振性能：频率循环范围5Hz-35Hz-5Hz，振幅值0.35mm，振动循环15次后，实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差≤±0.2厘米。
防撞性能：加速度50m/s2，脉冲持续时间11ms，碰撞1000次后，实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差≤±0.2厘米。
设备重心≤18cm。
防电击保护等级：防除颤CF型。
三、便携性能：
主机（含动力电池）重量≤3.5kg。
设备总重量：≤7kg。
配备便携包
无需硬质背板支撑，不受软床垫影响。
四、复苏数据要求：
显示屏：具有≥2.8英寸显示屏，无可视角度问题。
监测参数：≥4种可监测按压深度、按压频率、中断时间、按压时间，并可统计CCF。
数据储存及导出：可储存7000人次的全息复苏数据，通过USB数据线进行数据导出至CPR数据分析软件。
急救5G通讯要求：具有免费开放WiFi接入协议。
肠内营养输注泵

主机≤2kg；
具备可调节流速的反抽和冲洗功能；
具备快速加热功能；
具备蠕动式输注；
具备车载电源；
高防护等级≥IPX3；
可实现声光报警；
可实时显示累计量；
可实现无线监护功能；
输液流速：1mL/h～999mL/h
流速：1mL/h～999mL/h，可按1、5、10mL/h递增或递减
误差：速度误差：≤±5%（使用专用管路及营养液），流量误差：≤±5%（使用专用管路及营养液）
预置量：1ml～9999ml，以1、5、10ml递增或递减
阻塞灵敏度：高、中、低三档可选择,也可关闭
报警提示功能≥10项：“气泡”、“阻塞”、“完成”、“开门”、“欠压”、“电池耗尽”、“操作遗忘”、“速度异常”“通讯异常”“超温”报警，且根据不同报警级别按照优先等级报警； 

气泡：开、关功能
快排速度：≥600mL/h～999mL/h
加热温度：范围：30℃～36℃ 精度：±5℃（室温，流速 ≤ 200mL/h）
连续工作：连续工作时间≥24小时
内置电池满电状态：可工作≥5小时。
安全分类：II类和带内部电源以及具有应用部分的CF型
动态血压检测仪

一、采集盒
1、全玻璃面板，体积小，重量（含电池）≤160g，方便受检者佩戴；
2、采用彩色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、血压测量结果；
3、支持type C和无线蓝牙（蓝牙机型）的方式进行数据传输、读取；
4、支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析；
5、支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况。
二、测量范围
1、测量方法：示波法；
2、量程：0～300mmHg；
3、精度：±3mmHg或±0.4kPa；
▲4、压力测量范围：10～290mmHg，最大平均误差：±5mmHg或±0.67kPa，最大标准偏差：8mmHg（1.07kPa）；
▲5、脉率测量范围：40～240bpm；
6、过压保护：当血压测量压力值超过298mmHg±3mmHg时，开启过压保护； 
7、监测间隔：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟。
三、分析软件
1、能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库，方便医生快速编写诊断结论；
2、具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具，能够更加直观的分析数据；
▲3、支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断；
4、数据管理和报告打印：用户可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息；
5、支持与同品牌信息化系统集成，可实现数据传输功能。

治疗车

规格：≥66mmx44mmx86mm。
配备抽屉2个，垃圾桶1个。
优质304不锈钢板折弯裁剪冲压而成。
耐高温防腐性强，易清洗不易生锈。
脚轮≥4寸包罩螺杆万向轮，其中≥2只脚轮带刹车装置
金属加工件均采用数控机床加工；
整体焊接采用钨极手工氩弧焊；
焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。表面均采用砂光处理。所有边角均为圆弧，边缘打磨抛光，为整体焊接；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺。
智能电子血压计

压力测量范围: 0mmHg~299mmHg(0kPa-39.9kPa)
脉搏测量范围:40次/分~180次/分
测量精度:压力:±3mmHg(±0.4kPa)
外观尺寸:≥110mmX高86mmX厚150mm(不包括袖带)
附 件 :袖带和空气管(适用臂周范围:220mm~320mm)、5号干电池4节、使用说明书、合格证。
空气消毒机

消毒因子：等离子体
特定适用空间体积≤100㎥
整机额定输入功率≤85W 
循环风量≥1120m3/h
等离子体密度分布≥5.71X1018m-3（提供第三方检测报告）
臭氧泄漏量≤0.005mg/m3（提供第三方检测报告）
等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯。符合WS/T 648-2019《空气消毒机通用卫生要求》第6.4.2条
设备电源安全性：保护接地阻抗≤0.06Ω（提供第三方检测报告）
设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的杀灭率≥99.95%(提供CMA资质检测报告）
设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的菌数≤23（cfu/m3）（提供第三方检测报告）
设备对100m3空间作业120min后，0.5㎛悬浮粒子数UCL≤1.6x10^6（粒/m3）（提供第三方检测报告）
设备对100m3空间作业120min后，0.5㎛悬浮粒子数均值去除率≥95.8%（提供第三方检测报告）
设备对毒株A/PR8/34进行60min消毒作业后去除率≥99.9%（提供第三方检测报告）
设备对肺炎克雷伯氏菌进行60min消毒作业后去除率≥99.9%（提供第三方检测报告）
设备对冠状病毒进行60min消毒作业后去除率≥99.9%（提供第三方检测报告）
支持NB协议连接，具备主动发射网络和连接网络功能
卫生许可证：生产企业获得消毒产品生产企业卫生许可证
床单位臭氧消毒机

消毒因子：臭氧
电压环境及额定功率≤100W（提供检测报告）
消毒效果：设备工作60min对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的杀灭对数值>3。（提供检测报告）
设备具备嵌入式软件。
设备分四个步骤对床单位目标物体进行消毒，支持一键操作。
设备支持单个步骤的自定义调整，时间可调值≥150Min。（提供证明材料）
设备支持两张床位的消毒。
内置空气压缩机。
设备工作5Min，输气管中臭氧含量≥3000mg/m3。（提供第三方检测报告）
设备工作5Min，在消毒袋内的臭氧含量≥1000mg/m3。（提供第三方检测报告）
设备安全性：若受潮，设备外壳漏电流≤8*10-3。（提供第三方检测报告）
设备消毒60min，对铜绿假单胞菌的杀灭对数值≥3.1（提供第三方检测报告）
设备消毒60min，对自然细菌的杀灭对数值≥1.1（提供第三方检测报告）
臭氧发生器寿命≥10000h（提供第三方检测报告）
臭氧发生器臭氧产量≥4500mg/h（提供证明材料）
设备工作时臭氧泄漏量≤0.02mg/m3。（提供检测报告）
提供床单位臭氧消毒机安全卫生评估报告。
提供生产厂家消毒产品生产企业卫生许可证。

医疗喷气气床垫

通过微孔喷出的干燥空气能降低被褥中的湿度，置换污浊空气，抑制细菌生长，结合气床垫柔软的支撑，共同构成防治褥疮的有效机理；
波动气床垫是由≥ 22 个独立的管状气囊组成，按间隔的气垫（1、3、5…；2、4、6…）组成两组交替充气。
气床垫面料有尼龙 PVC或尼龙 PU 两种布料。
高品质的电磁驱动的气泵。
最大允许工作压力：15kPa～20kPa（～220V 时）；
输出最大流量：≥7L/min；

输出最小流量：≤3L/min；

气床垫波动循环时间 12min±10%

气垫尺寸：1900mm×900 mm±10%；

输液泵

▲在线动态压力监测，可显示当前输液管路中实时压力数值；压力报警阈值≥3 档可调；
阻塞回撤功能：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力；
双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul 的单个气泡，单个气泡大小分 50ul、100ul、250ul、500ul、800ul 共 5 档可调，连续气泡监测功能：15 分钟内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警；
▲具备泵片防水膜，支持清洁和消毒；
自动键盘锁：锁键盘时间 1-5min 可调；可打开或关闭此功能。
▲满足 WS/T 292-2008 救护车标准，适合在户外急救和车载情况下使用。
全挤压蠕动输注，精度≤±5%；
▲在线滴定功能，在不中断输液的情况下可以随时更改速率；
速率范围：0.1-600ml/h, 递增： ≤ 0.1ml； 预置总量范围：0.1-9999ml，递增： ≤ 0.1ml；
快推：0.2-600ml/h，以 ≤ 0.1ml/h 递增，同步显示给入的快推量；
屏幕≥ 2.5 英寸，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ；
整机重量≤ 1.5kg，主机自带提手
具有≥2 种输液模式：速度模式、滴速模式；
电池工作时间≥4 小时@25ml/h；支持在使用过程中升级至≥8 小时@25ml/h
RS232 接口：数据传输、护士呼叫、DC 连接；
配置无线模块，实现无线联网监测；
加压袋

一、用途和功能描述：
适用于急诊科、手术室等临床各科室的紧急输血、输液及各种有动脉压监测；禁止用于控制镇痛药、化疗药物、胰岛素的液体药物输入体内。
二、配置描述：
输液输血加压袋由袋体、三通阀、导管、压力表或柱式压力计、球囊、挂钩组成。
三、主要技术参数描述：
加压范围：加压设定范围：0～300mmHg（0～40kPa）；
压力指示：具有独立的压力显示装置，如精密压力表或机械压力柱等；
外观质量：加压袋本体应透明，表面无破损、无异物或污渍产品表面字体应清晰可辩。导管应塑化均匀，无黑点、杂质等缺陷；
挂勾承载：装有标称容量水的加压袋，悬挂≥24h后，挂勾吊带不得出现脱离或断裂现象；
气密性：加压袋应密封良好，加压≥12h后压力下降≤10%；
三通阀：加压袋具有鲁尔螺旋插拔式接头；
加压袋容积：≥500ml
充气球囊：输液输血加压袋充气球囊具有充气和放气功能。
简易呼吸球囊

由面罩、复苏球囊、呼吸阀、进气阀组、储气袋、氧气管、呼气正压阀组成。
产品为非无菌。
用于对病人作人工呼吸，成人型。
心电监护仪

（一）技术要求
1.整机要求：
1.1 一体化便携监护仪，整机无风扇设计。
1.2 配置提手。
1.3 ≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥10通道波形显示。
1.4 屏幕采用最新电容屏非电阻屏。
▲1.5 安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。
1.6 监护仪设计使用年限≥8年。
2.监测参数：
2.1 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测
▲2.2 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，。
2.3 心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。
2.4 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。
2.5 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。
2.6 支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。
2.7 QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。
2.8 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。
2.9 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。
2.10 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。
2.11 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。
▲2.12 提供手动，自动，连续和序列4种测量模式。
2.13 无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。
2.14 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。
3. 系统功能：
3.1 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。
3.2 支持肾功能计算功能。
3.3 具有图形化技术报警指示功能。
3.4 支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾
3.5 ≥1000条事件回顾。每条报警事件能够存储≥32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值，≥1000组NIBP测量结果
3.6 ≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾，支持48小时全息波形的存储与回顾功能
3.7 支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。
3.8 支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。
3.9 支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。
3.10 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。
▲3.11 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。
▲3.12 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。
3.13 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

指脉氧夹

显示方式：OLED显示；
血氧饱和度显示范围为：70%~100%，±2%；
脉率显示范围为：25~250BPM，±1%或±1bpm；
工作电流：≤30mA；
注射泵

防护类型：CFⅠ；
防水防尘等级：IP34；
在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
▲压力报警阈值 5 档可调，最低 75mmHg；
▲需具备实体薄膜按键控制流速（非触摸），保证可靠性；
阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；
防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；
快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间；
在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；
速率范围：0.1-2000ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）；
预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；
预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）；
▲快推速度：0.1-2000ml/h，以 0.1ml/h 递增, 具有自动和手动快推模式可选；
KVO：0.1-5ml/h，递增 0.1ml/h；
▲自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml；
每个通道具备独立电源开关；
屏幕≥ 3英寸，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力及具体压力数字、报警信息 ；
整机重量≤ 4kg，主机采用双提手设计；
分低级、中级、高级三级报警。可实现声光，动画和文字同时报警提示，并显示具体报警信息；
高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO 完成、注射器排空、注射器脱落；
中级报警信息：系统异常、待机时间结束；
低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中断、联机失效；
具有≥ 4 种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式；
两个通道间具有联机功能：适用于药物的不间断推注，保证没有任何注射中断的连续给药功能；维持血药浓度稳定；
双通道注射时，电池工作时间﹥3 小时@5ml/h，可升级至﹥6 小时@5ml/h

信息储存：自动储存≥ 1500 条操作信息；
RS232 接口：数据传输、护士呼叫、DC 连接；
可加装无线模块，实现无线联网监测；
中文软件操作界面。支持药物库、病人信息等中文显示；
▲具备导航指引功能，机器界面能提供装管动画指引和文字指引信息；
▲四种累计量管理模式：24h 累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。
干式荧光免疫分析仪
一、基本参数
1.工作模式：采用机内反应模式，同时间能实现多项目检测，能够同时孵育≥20个试剂卡。
2.测试速率：＞190个测试/小时
二、技术参数
1.光源：LED蓝光
2.激发光谱：中心波长λ0=470nm
3.接收光谱：中心波长λ1=525nm
4.检测通道：≥20个检测通道
5.显示系统：全触摸，大小＞8寸
6.结果数据管理：具有智能选择保存结果时间区间，存储结果数据＞15000条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理
7.通讯硬件接口：具有＞3个USB接口；≥1个COM接口；≥1个以太网络接口；≥1个VGA接口；
8.通讯支持：支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接

电解质分析仪

1、技术特点：
1.1 大屏幕真彩色触摸屏，具有人机交互式菜单，操作和维护导航功能，在线故障自动报警及排除
1.2 具有功能部件自动检测，传感部件自动判断、自动适应和自动校正
1.3 具有泉涌清洗和分段式气液混合冲洗功能
1.4 支持一键式全方位维护操作
1.5 ▲检测和计算项目: K+、Na+、Cl－、Ca2+、pH、Li+、TCO2、nCa、TCa、AG 等多种参数组合
1.6 样品量：80μl～150μl，电解质项目从吸样到显示结果≤25 秒
1.7 断电后可储存质控和样品数据，具有数据储存再现，存储量>5000,并支持无限扩展
1.8 具有国际标准 HL7 协议，标配网络接口支持 LIS 联网，支持外接打印机、鼠标和键盘，支持 U 盘数据导出，支持软件在线升级。
1.9 ▲支持自动一点及两点定标，附加人工定标功能，自动斜率和均差参数调整，支持原厂质控参数条码扫描输入
1.10 一体化试剂包，符合环保要求
1.11具有背光式电极观察窗 

1.12 具有试剂余量报警，条码耗材控制技术
1.13 ▲配置自动进样盘，自动进样盘提供 1 个急诊测试位，3 个质控测试位及 25 个样品测试位；进样盘配原始管加样、无需分装样品直接测量，液面检测及采样针防碰撞功能，外置条码扫描。
1.14 ▲具有原厂证质控。
2、样品种类：血清
3、测量范围和精度：
3.1 K+测量范围：0.5—15.0mmol/L 精密度（CV 值）：≤1.0%
3.2 Na 测量范围：20.0—200.0 mmol/L 精密度（CV 值）：≤1.0%
3.3 Cl— 测量范围：20.0—200.0 mmol/L 精密度（CV 值）：≤1.0%
3.4 Ca2+ 测量范围：0.1—5.0 mmol/L 精密度（CV 值）：≤1.5%
3.5 pH 测量范围：6.0—9.0 精密度（CV 值）：≤1.0%
3.6 Li+ 测量范围：0.0—3.0 mmol/L 精密度（CV 值）：≤1.5%
3.7 TCO2 测量范围：6.0—50.0 mmol/L 精密度（CV 值）：≤3.0%

全自动化学发光免疫分析仪

仪器类型：磁颗粒管式，
▲测试原理：非酶参与的直接化学发光，标记物为ABEI 

▲分析速度：≥600测试/小时
最快出结果时间：≤15分钟
分析方法：双抗体夹心法、间接法和竞争法
▲同时分析项目：≥42个项目
▲检测菜单包含甲状腺类（包括rT3）、性激素（包括雄烯二酮、17a羟孕酮）、肿瘤标志物（包括胃泌素17、异常凝血酶原）、传染病、高血压、骨代谢、优生优育、心肌标志外（包括脂蛋白相关磷脂酶A2、髓过氧化物酶）、糖代谢类（包括胰岛素抗体、谷氨酸脱羧酶抗体、胰岛素样生长因子I）、EB病毒、自身免疫项目等。
进样轨道：轨道，样本架进样、每架开放置10个样本、随时连续进样、内置条码
具有常规架、急诊架、校准架、质控架；重测架类型；具有试管检测功能（自动识别是否放入试管）
具备自动重测、急诊插入、支持一键启动、可快速启动测试
取样采用一次性吸头（TIP头）；试剂针采用钛合金材质包被，自动液面探测、碰撞探测、随量跟踪。
试剂瓶集成一体穿刺式、硅胶膜自封口
高速读取试剂盒全部信息；试剂采用独立单孔分装模式，磁珠在机混匀，内置定标品
具备试剂在线更换功能
试剂冷藏：工作温度8℃~12℃，存储温度2℃~8℃
支持多个位置放置同一种项目试剂
比色杯：一次性反应杯,单杯设计，一次可装载≥2912 个反应杯
混匀方式：机械震荡混匀
四站式清洗，高速单通道设计，多重磁分离技术，非接触式磁球重悬浮技术
检测器：PMT光度计
校准方式：内置十点定标标准曲线，两点校准定标曲线
操作系统：正版WINDOWS系统、品牌电脑、彩色触屏显示器
具备支持定时开机、项目遮蔽、水质检测功能、以及防交叉污染程序以及仪器支持远程诊断功能
其它数据处理功能：自动校准、测试组合、试剂效期管理、安全全过程监测、防交叉污染程序、病人信息记忆、报告自动审核、数据模糊查询、报表统计与打印、参考范围分级、报警信息分析、用户操作权限分级管理
支持COM 口及以太网与医院Lis系统连接，支持SnibeLinker远程诊断
眼动检测系统参数

供医院检测记录眼球活动轨迹和瞳孔大小变化。用于精神分裂症，阿尔茨海默病（老年性痴呆）的早期筛选和辅助诊断
数据采集方式：遥测式
追踪方式：瞳孔
系统支持双眼追踪方式，记录所得数据
操作距离:≥30cm
单侧瞳孔测定抖晃率：≤±0.5°（视角）／15 秒
单侧瞳孔直径测量误差：≤5﹪
双测瞳孔测定抖晃率≤0.5mm／15 秒
双侧瞳孔直径测量误差≤5﹪
测量软件显示精度：视角 0.1°，瞳孔直径±0.1mm
系统具备数据被免费读取连接端口，配合医院信息系统连接，不再收取任何费用
系统能适用于配戴眼镜受试者(框架眼镜和隐形眼镜)的眼动追踪
主机系统:使用 INTEL CPU 的功能卡，操作系统 Windows XP、19〞彩色液晶显示器
系统自带数据采集、分析软件
软件功能包括：三套 EEM 图形测试功能及 AD 双侧瞳孔测定等
便携式十二导心电图机

1、ECG 输入

1.1ECG 输入通道：12 导联同步采集；

1.2 导联选择：标准、Cabrera；

1.3 输入阻抗:≥50M Ω (10Hz) ；

▲ 1.4 频率响应：0.01~280Hz(-3dB) ；

1.5 定标电压：1mV±2%；

1.6 内部噪声：≤12.5μVp-p；

1.7 时间常数：≥3.2s；

1.8 共模抑制比：≥140dB (AC 滤波开启), ≥110dB (AC 滤波关闭)；

1.9 耐极化电压：±600mV；

1.10 输入电流: ≤0.01μA；

2、波形处理

2.1A/D 转换：24 位；

2.2 采样率： 16000Hz；

2.3 灵敏度选择： 2.5、5、10、20、10/5、20/10 mm/mV、AGC；

2.4 自动分析功能：能进行十二导联同步分析测量；

2.5 自动诊断功能：具有自动测量功能和自动诊断功能；

3、接口与存储器

3.1 设备内置存储器，存储病历≥800例；

3.2 数据可通过 USB 口导入导出；

3.3 具备外接 U 盘可扩展存储空间，具备 SD 卡存储；

3.4 双 USB 接口，网络接口, 电源适配器输入接口，SD 卡槽；

4、机器硬件参数

4.1≥5 英寸屏，≥800×480彩色液晶显示，具备触摸屏操作；

4.2重量≤1kg（不含电池和记录纸)；

4.3 显示信息：同屏显示≥12 导心电波形；

5、记录器

5.1 热敏式点阵打印机；

5.2 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s ±3%；

5.3 自动记录格式：3×4、3×4+1R、1×12、1×12+1R、3×2+2×

6、电源：交直流两用；

直流电源内置充电锂离子电池，充足后可 正常工作时间≥5小时。
7.  5小时以上，充分保证出诊和查房使用；

8. 外部有便携式提手。

内固定取出包

	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	起子
	90×Sw2.5，六角，换柄式
	2
	支

	2
	起子
	90×Sw3.5，六角，换柄式
	1
	支

	3
	起子
	90×Sw1.2，四方，换柄式
	1
	支

	4
	起子
	90×Sw1.5，四方，换柄式
	1
	支

	5
	起子
	90×0.4×2，十字，换柄式
	1
	支

	6
	起子
	90×T8，梅花，换柄式
	1
	支

	7
	起子
	90×T10，梅花，换柄式
	2
	支

	8
	起子
	90×T15，梅花，换柄式
	1
	支

	9
	起子
	90×T25，梅花，换柄式
	1
	支

	10
	骨刀
	200×8，直，圆刃，铝合金柄
	1
	把

	11
	起子
	90×R2.5×11,换柄式，U型
	1
	支

	12
	骨铰刀
	150，三角刃，刃长20，换柄式
	1
	支

	13
	剥离器
	160×R6×10，尖头
	1
	支

	14
	起子
	90×Sw1.5，换柄式，六角
	1
	支

	15
	起子
	90×Sw2.0，换柄式，六角
	1
	支

	16
	起子
	90×Sw3.0，换柄式，六角
	1
	支

	17
	起子
	90×Sw4.0，换柄式，六角
	1
	支

	18
	起子
	90×Sw4.5，换柄式，六角
	1
	支

	19
	起子
	90×Sw5.0，换柄式，六角
	1
	支

	20
	起子
	90×Sw5.5，换柄式，六角
	1
	支

	21
	起子
	90×0.5×3，换柄式，一字
	1
	支

	22
	起子
	90×0.6×6，换柄式，一字
	1
	支

	23
	断钉取出器
	195×H3.5，换柄式
	1
	把

	24
	断钉取出器
	195×H4.5，换柄式
	1
	把

	25
	断钉取出器
	200，夹持H3-5
	1
	把

	26
	起子
	90×T20，换柄式，梅花
	1
	支

	27
	起子
	90×T30，换柄式，梅花
	1
	支

	28
	骨科钻头
	80×Ф5，硬质合金
	1
	支

	29
	骨科钻头
	80×Ф6，硬质合金
	1
	支

	30
	骨科钻头
	80×Ф7，硬质合金
	1
	支

	31
	螺钉打滑取出器
	90×Sw2.5，换柄式，六角
	1
	支

	32
	螺钉打滑取出器
	90×Sw3.5，换柄式，六角
	1
	支

	33
	螺钉打滑取出器
	90×Sw4.0，换柄式，六角
	1
	支

	34
	取钉器
	90×H2.0，换柄式
	1
	支

	35
	ZQ2164RN取钉器
	90×H2.7，换柄式
	1
	支

	36
	取钉器
	150×H4.0，换柄式
	1
	支

	37
	取钉器
	150×H5.0，换柄式
	1
	支

	38
	取钉器
	150×H6.5，换柄式
	1
	支

	39
	取钉器
	150×H8.0，换柄式
	1
	支

	40
	取钉器
	90×4.0，换柄式
	1
	支

	41
	取钉器
	90×5.0，换柄式
	1
	支

	42
	取钉器
	90×6.5，换柄式
	1
	支

	43
	快装手柄
	160，直型
	1
	把

	44
	快装手柄
	100，T型
	1
	把

	合计
	46
	　


臂筒式全自动血压测量仪

测量原理:示波法，降压过程测量血压
测量范围：血压:0mmHg～300mmHg；脉率：35 bpm～185 bpm
测量精准度：±3mmHg 
可至少2000例测量结果
显示方式：LED数码屏
袖带驱动方式：电机自动裹袖带
血压计工作模式：智能充气、线性放气

可通过臂姿检测按钮和红外传感器对人体臂姿和位置进行自动识别
支持USB等数据联网
语音提示功能：真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示
通过配套软件在PC端对存储的病例进行管理
可适应不同高度的人群以及修正不同坐姿带来的测量影响，卷筒角度可调
可据《中国高血压防治指南（2010）》自动对测量结果进行评估并显示，测量可信度的显示
超声波身高体重一体机

身高测量范围： 70cm～200cm，分辨率0.1 cm，最大误差±0.5cm
体重测量范围： 2kg～200kg，最大误差±0.1kg
通过计量认证：提供计量院出具的计量认证证明资料
测量方式：手动﹑自动﹑遥控三种方式可随意选择
温度补偿功能：双温度传感器，具有温度补偿功能
偏心负载补偿功能：四个精密平板梁式压力称重传感器
检测参数：能检测身高体重，能计算BMI、体表面积、男性超重百分比、女性超重百分比等
外形设计：拥有独立的显示屏、钢化玻璃台面
语音播报功能
打印结果：能进行测量结果数值、条码打印、体重指数BMI参照表打印等
离线保存测量结果：能保存≥2000例测量结果（提供生产厂家彩页证明）
数据联网功能：USB线联网、网线联网、WIFI联网等可升降机身

注：★条款为实质性要求，不符合招标文件要求的投标无效。
第六章  投标文件格式

政府采购项目

采购项目编号：

项目名称

投 标 文 件

（资格证明文件）
包    号：                   
                 投 标 人：                   

时    间：                   
目  录

资格证明文件

1、身份证明文件

2、资格证明文件
商务及技术文件
1、投标函（见投标文件格式一）

2、开标一览表（见投标文件格式二）

3、投标分项报价表（见投标文件格式三）

4、技术偏离表（见投标文件格式四）

5、商务条款偏离表（见投标文件格式五）

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：

6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式六）

6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式七）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式八）

7、投标人参加政府采购活动承诺书

8、符合评分标准要求的商务文件

9、投标人须知第10条要求的所有技术文件

10、投标方案或技术方案

11、业绩一览表     

12、投标人须知前附表要求的其他文件

一、资格证明文件

第一部分  身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　本授权书于       年    月   日签字生效，特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：          性别：    年龄：        
职    务：             身份证号码：             
通讯地址：                                      

邮政编码：                  电话：               

法定代表人及授权代表身份证复印件
	法定代表人身份证复印件

（正反面）
	授权代表身份证复印件

（正反面）


投标人（盖公章） ：                

法定代表人（或单位负责人）（签字或盖章）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

2、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

        （姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：                              
详细通讯地址：                                  
邮 政 编 码 ：                                  
电　　　　话：                                  
注：自然人投标的仅需提供身份证

3、授权代表本单位证明

（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）

第二部分  资格证明文件
符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件6-1）；

（2）投标人2022年度经审计的财务报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表），或2023年度基本开户银行出具的资信证明（格式要求见附件6-2）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件6-3、6-4）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件6-5）

（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件6-6）

（6）投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件6-7）

（7）投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件6-8）

（8）证明投标人符合特定资格条件的证明材料；（格式见附件6-9）

要求：1、以上资格证明文件须提供加盖投标人红色公章的复印件。

6-1  投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2  2022年度经审计的财务报表

提供投标人2022年度经审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）复印件或扫描件、所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或  6-2  2023年度基本开户银行出具的资信证明

6-3  依法缴纳税收的证明

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税和企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

投标人采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税和最近一期缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。
2、依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

6-4  社会保障资金缴纳记录

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

陕西省采购招标有限责任公司：   

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（盖公章）：                                    

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：              

日    期：     年      月     日

 6-6  投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西省采购招标有限责任公司：  

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人（盖公章）：                                      

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                  

日    期：     年      月     日

6-7  投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（盖公章）：                                  

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                  

日    期：     年      月     日

6-8  投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人名称（盖公章）：                                  

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                  

日    期：     年      月     日

6-9  证明投标人符合特定资格条件的证明材料：1、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；2、投标产品为进口产品的须提供进口产品制造厂家的授权书（适用于包1及包2）。
二、商务及技术文件

（投标文件格式一）

投标函

 （采购人或采购代理机构名称）   
根据贵方（项目名称、采购项目编号）项目的招标文件，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（名称）提交下述文件电子文档    份。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
（1）按照招标文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）　　  元（￥：   元），其中联合协议或分包意向协议（如有）约定由小型和微型企业制造产品的价格为人民币（大写）　　  元（￥：   元），占投标总价的   %。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。
（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（4）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（5）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

（6）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

      投标人全称（盖公章）：__________________________

地址：__________________________________________

开户银行：______________________________________

账号：__________________________________________

电话：__________________________________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：____________

                 _____年_____月_____日 

（投标文件格式二）

开标一览表

项目名称：　                采购项目编号：             包号：
	投标总价（单位：元）
	交货期
	交货地点
	备注

	大写：

小写：
	
	
	


投标人（盖公章）：                            
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：          

日    期：                           
注:此表中，每标段的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。
（投标文件格式三）

投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

包号：
	序号
	产品

名称
	规格

型号
	制造

厂家
	数量
	单价
	小计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            
投标分项报价表附件：

节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：
项目名称：
	序

号
	产品

名称
	制造

厂家
	规格

型号
	类别
	认证证书

编号
	数

量
	单

价
	总

价

	（1）强制采购类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（2）优先采购类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（人民币）
	

	占总价的百分比（%）
	


说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

类别填写：节能产品或环境标志产品。

3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。
投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            

设备配套专用试剂、耗材供应价一览表
	序号
	名称
	规格

型号
	制造

厂家
	单位
	单价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            
设备配置清单
自拟

投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            
（投标文件格式四）

技术偏离表

项目编号：

项目名称：

包号:       

	序号
	货物名称
	数量
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            
注：1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离

情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，

否则将会影响评审得分。
（投标文件格式五）

商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

包号:        

	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	交货期
	
	
	

	
	交货地点
	
	
	

	
	付款比例
	
	
	

	
	质保期
	
	
	

	
	投标文件有效期
	
	
	

	
	投标文件数量
	
	
	

	
	...
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            
（投标文件格式六）

中小企业声明函（货物）

（注（联合体）：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：
（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

（投标文件格式七）

投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            
注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

（投标文件格式八）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：                        
法定代表人或授权代表（签字或盖章）:                          
日  期：                                           
注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

（投标文件格式九）
投标人参加政府采购活动承诺书
（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1．我方所投产品的生产、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2．我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3．对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4．我方提供的货物、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

企业名称（盖章）：

日期：
（二）参加政府采购活动行为自律承诺书
作为参加本次政府采购项目的投标人，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1．不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2．不与其他投标人恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

3．不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；

4．不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

5．不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6．不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7．不在提供商品、服务实施过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8．不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9．不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10．尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

企业名称（盖章）：

日期：
（三）保密承诺书
自拟（投标人及相应生产厂家）
企业名称（盖章）：

日期：
符合评分标准要求的商务文件
投标人须知第10条要求的所有技术文件

                  投标方案或技术方案

（格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）

业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同金额（万元）
	完成日期
	业主名称、联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2、每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            
投标人须知前附表要求的其他文件

附件1：信用承诺书（须上传至信用中国（陕西榆林）附件中进行公示）

投标人信用承诺书
投标人：                                                                   

统一社会信用代码：                             法人代表：                  

承诺有效期限：         年      月      日—         年      月      日
在                                   项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：                 投标人（盖章）：

                             承诺时间：       年     月     日

投标人委托代理人员信用承诺书
在                 项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：        年     月     日—        年     月     日
投标人：                                                        

承诺人（签字或盖章）：                 

承诺时间：       年     月     日
投标信用承诺书

项目名称：

投标人：

统一社会信用代码：                               法人代表：                 

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：             投标人（盖章）：

承诺时间：       年     月     日

说明：本承诺书效力和作用等同谈判保证金，其有效期与投标有效期一致
提供在信用中国（陕西榆林）网址上申报的截图

附件2：关于信用承诺网上公示的通知及操作指南
[image: image5.png]Kbkl A RISl

WK FHE (2021) 19 F

Kbk i 2 LRI Syl
RPN S DRI L2 mn5d

BHRE S £
ARNEMERER R XM H, RETRUE (XF
ETRBRARESN FRTEAMERORE TEwEE) K
KHK (2020) 329 §) BHMKA (X T ERFREEH+ &
RERTRAERREURT RAE TEHTEL) (RBMRE
(2020) 9 %) & TRARFHNRGFRL TRATEALFA
#, ARFAFERELT:
— EEER
M 2021 £ 10 A 20 ERAZAAAERBEXZFEMEFX
HEK, HEEEATE GRERNK ” FSRTER. B,
BEFREAAES (P https://credit. yl. gov.cn/) ,
RHFOTERBARAKES . RENAGTEBIRXE T RA
“ERAAERENEAFE” .
I KIEFH
EAERZ G EHEM. B RIERE F Tk A0 A AR




[image: image6.png]HE (FAAES) , #ARAREEY, TEHRFESNTHKE
A BIEABRRE. BIFA. BRAZEREAR. FFEXR
BAER (RIEL) WAREFd Y “FELHRFR", THE
FHITREAR . BEREAHRETHEARGREF EH “2
ARBXHFEHFAER" , BERMES T, £HRHEH
HAREF ) ARFRR G T LA

= HRHRE

BRREAHAREERRREANRE AR BRA
(RBA) . BRAZRREK, BAFA (EEF) | RFEAZKE
REAR, FRERHTHEAR . RFEA RiEL) HHEA
AERTER, XHFORFARARARBEFFERNEA
AERTER. WITETEK, FHEFREAREARRR
WRHFINTRAT HITR.

BROA A ER

BA&E: 0912-3515062

L2 EoN

Wt ERAKE LR





[image: image7.png]B LR o EEsiREmR

> {ERRE ( BRESHH )

https://credityl.gov.cn

> SEF—BHIIE
54, DESESREE

> (ERFEEE
{ERFEAT. BEHR

RAVREERIRS R AIERRE ,
TR, BB




[image: image8.png]> {EFIFRE ( BRI )
htps://credityl.goven

> SHH—SHHWIE
S5&. MRSESMEE

A RERIRERWAER
il FHUCER. R

IR LR euwETrpEmRe




[image: image9.png]IR IR el EsiRERRE

 RUER

NS .
|
BR TABR ‘
E s R —

R 4
UAERRA R AERTE ‘

|

|

i



[image: image10.png]IR LR ol EFmiREmRs

W SRERBIR

ey ng

TG (R )
iR

AR

AR (IR )
WEBRE (RREDHTE)
ERRENE (KRBT ) e

- s swan

A RRRFRWHEAERE -

FRECIE. IR | R —

T e




[image: image11.png]B LR ewarmpamR

- W SRENGIR

- TR (RIS )

- EERIE

- HOEEH

- SHBER) (IR )

- BEBHE (RREDITE )
- EERENE (REEDHTE)

RARBERIEAEAMIERETE
FaEtiR. SR




[image: image12.png]RAREERIRS SAVRIERRE
FaEfCIR. EiR

o,

can

B R elaTFsiREmEREs




[image: image13.png]EHEA E

LSRR

- UMM E RGP REH AR CHT

- PIREISKS + BRAER

- AEBEFNEERE XNFEROHAER

- MREVEERSNILH , ERAZHSERT

- MPEFCHSHG , THRSESHELHAS A SERRSMNEENS



[image: image14.png]PTG —BHAERIERERA S

- BSWSMERL  https://sfrz.shaanxigov.cn |
- (RRRE (BT ) TS
- WIS (1 ) DTS

IFAD

U7




[image: image15.png]B LR ewarmpamR

- W SRENGIR

- R ()

- i

- i

- S (BB

- S (RGBT )
- RGNS (RGBT

RARBERIEAEAMIERETE
FaEtiR. SR




    

附件3：陕西省公共资源交易中心政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）
系统登录

打开全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），点击【不见面开标】->选择对应辖区不见面大厅（注意一定要选对应辖区的不见面开标大厅）->【不见面开标】进入不见面开标大厅登录首页。

[image: image16.png]%@'A‘%ﬁ?ﬁii*% ( B&E“é\ ) FREERTR | ESANEE | ISR | s

BREH S HFRES P e Q st WRNERFHNRE Q
A4 Shaanxi Public Resources Trading Center p—
2
N .~

BFEHFE

m

AHRSFE
i

BEREE




[image: image17.png]



[image: image18.png]Epoint  BE#EARFEFZAFREFHFAT





点击【登录】---挑选投标人身份使用CA锁登录系统，提前登录系统调试环境，确保系统登录正常。

[image: image19.png]



备注：推荐使用IE11浏览器

开标流程

1、选择参加的开标项目

在我的项目里面找到等待开标的项目，点击进入不见面开标会议室。

[image: image20.png]cpoink: BB EARBTRZRFREFHEAT

<11 som

(L7 MURE A NEF1520200223-1-2

0223-0670( © 2020-02-24 1445

(EGFT] AR A NEE=nE20200311-3

ZFCG-20200311-0687( © 2020-03-17 17:00

[ELEFHF] MEDRE R MEDT#R20200223-1-4.

®© 2020-02-26 1200

ERUAEI20200311-1

FCG-20200311-0687(. © 20201 10:00

ELEFHR] MRE20200317-1

© 2020-03-17 22330

RKEY-7

[IELEFH) ME0RE SR MEFTR20200227-1

ZFCG-20200227-0671(. @© 2020-02-27 1530

[IECEFH) MU0 B A EERTAE 20200311-2

ZFCG-20200311-0687(. © 2020-03-11 1500

[S777) MR A $20200325-1

Ok

400-998-0000




2、阅读开标流程

投标人阅读开标流程。

[image: image21.png]FHRIE

SR ABTILH
, IEAELL

EEBABEEN, HAAR

I, WEAR

1ETHR

24MBIHRA

3EERIRA

SHERS:,





3、查看投标人

开标时间到了后，系统会在右侧公告栏给出提醒，等待公布投标人

[image: image22.png]BRI
17:31:21 2020217

O

RRE 1 6- (V-1

FrizafE B!

SR ERTEAT R R 55

| | I ——
(2] 2 S0, 2P RRITERBAE, B IRSAR
BIRA

7 — X L MREEAREAFEOTELEANS; AOEREIRTAS

BREREIIF, FHUTABOA BT B!

R, RASRSERRAAN, SIARBATRAEE,

B

v BEE: 1 ERAS: 1 B ERAS: 0 WEAN: O

IR 17:30:02
EEATRIA, BEARMOSH,

MRATRIAS ISR, HETAIARASRQQE
w8,





投标人公布完成后，投标人名单有图标展示模式和列表展示模式，可根据自己意愿进行切换。

[image: image23.png]FRRERE - B QAR REROH: 1 R, BURRAMIR: |

RUREATBIR L7, FHGT1/:30883
BT BIOAFASEQQR
Fw,
ESARFEER, ERSESIAREEQOR TR

AT ERTEHS FIRAS IR, £
AFF B, B ASOSEIVS, SAEM AT

A SR FRAREEIAS, SEERISEAR
BABERREIITF, FHCTABSAEERES; 3
STRRREN, EARERGE





[image: image24.png]FiEiRiTeR OBiwEm O xRS IRERG: 1 R, B 1 &

RATERUERR RAHEIERSE

BATRREZEEKEY -9 2020-02-17 14:41:22





4、投标人远程解密

采购代理机构主持人宣布进入解密阶段后，投标人需在规定时间内进行远程解密操作。系统会自动弹出以下界面。

[image: image25.png]FRETRIARAE]
00: 26: 11

1 L




解密成功后图标展示页面会显示一个绿色的解锁图标，列表页面会直接显示蓝色的解密成功。

注意：解密时间已到不可解密；如果在解密时间内解密失败，可再次解密。

[image: image26.png]FmE: 00: 23: 54

o]

FRARRARSAF

O BfsER OflkRR

ket 1 RIGRANEREE. OR% 1R





[image: image27.png]#gmE: 00: 22: 53 OBEEER ONERER ket 1 RIGRANEREE. OR% 1R

IIRR RIS RRERTE BERERE

— 2020-02-17 ;
IR FREIT 19:33558 i





5、投标文件批量导入

由采购代理机构将解密成功的投标文件进行批量导入。导入前任何人无法打开已解密的投标文件。

6、唱标及公布开标结果
解密成功后投标人可在线等待唱标，等待公布开标结果。

[image: image28.png]PIFHRER

IRIRRERIR BRRM (&) ()

BRI EEZEMKEY-9





7、开标结束

开标结束后投标人可对开标过程进行评价。

[image: image29.png]FHFRLER, BSRIEARSI, B
o





其他功能介绍

1、主持人桌面分享以及开标环境查看

投标人在采购代理机构主持人开启直播间后，可以通过控制下图查看按钮，进行“主持人桌面分享查看”以及“开标环境查看”操作。

[image: image30.png]RERE CnR TGRSR MR 5202003251

Epont: 17:10:19 2020525
Frinatia ez
\
e
% % ET __ aeal
P o P
voEm: smmms  mEmAm:o .

——




[image: image31.png]02003251

TR AR REEG: NtaEFE

EPont  4701:07 soz0s2s

FisaagsE 0000

il

v eEm: 1 GRAR: 1 @ERAR: 0 BEAR: 0





2、互动交流

投标人可在互动交流页面查看采购代理机构发出的文字、语音信息，当采购代理机构发起群聊的时候，投标人可以文字、语音方式在其中进行响应或回复。

[image: image32.png]BIUE (SM2#i==Miteafit) 20:29:19
559

1BIUE (SM2#i==Miteafit) 20:30:39
W — T

# 20:30:47
269 IERT

# 20:30:56
40 "9





当采购代理机构开启私聊，并有人向投标人发送了私聊信息后，投标人端会在左下角看到有私聊提醒，点击即可与其进行私聊。

[image: image33.png]mERERE - OB O WEPB: | R, ERSKAPOR: | K

Fem (M2

BT

(RIRA) BASREEN





[image: image34.png]X

HgEn -2 x
©) IR (SM2BRTMREBLIL) 20:34:50 2
st w0
20
Al
L= © HEER
—

ERMNEEERINE




3、开标异议提出及答复

投标人可通过“开标异议文字提问”向采购代理机构提出异议

[image: image35.png]



填写异议内容、依据和理由，也可上传相关证明附件。

[image: image36.png]SRE: Rz

7/200

iZAER: M I 11111111111

40/200

BitF:  ESEE=A, Epdf, doc, doodEx, EBMIHEA2M,





4、异议查看

投标人可通过异议查看功能查看自己或其他投标人提出的异议及异议的回复内容。

[image: image37.png]s O MRS BEPES: 1 K, BRI

ComeRw ewmy

BEs





[image: image38.png]Syt

FIUWE:
{kiEFIEh:
Bt

SN :

BAHBREEEEAIKEY-9

WA —2—%
M
7

2020-02-17 20:40




注意事项

为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用IE11浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源CA驱动。

建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前60分钟即可签到），遇到问题及时联系客服4009280095。

投标人需注意CA锁一定要提前准备好，并确保CA锁为制作投标文件的CA锁。及时关注右侧公告及互动栏目信息。



