招标项目要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病人监护仪 | 1.一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 2.≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示。 3.屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 4.显示屏可支持亮度自动调节功能。 5.屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 6.整机抗跌落设计通过6面跌落测试。 7.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 8.心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 9.支持≥23种心律失常分析,包括房颤分析。 10.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 11.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 12.提供手动、自动、连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 13.无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 14.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。 15.支持肾功能计算功能。 16.具有图形化技术报警指示功能。 | 20 | 台 |
| 2 | 病人监护仪 | 一、监护仪结构： 1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个，并可外接8槽位辅助插件箱方便升级。 2.≥15寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920 x 1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节。 3.工作温度0 ~40 ℃。 4.采用无风扇设计。 5.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。 6.支持扩展独立显示屏。 二、监测参数： 8.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。 9.支持3/5导心电监测,支持升级6/12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析。 10.支持房颤心律失常分析功能，支持≥20种实时心律失常分析，提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，并提供监测。 11.监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。 12.提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护。 13.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 14.提供QT和QTc模板显示。 15.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。 16.无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。 17.无创血压小儿测量范围：25-240mmHg（收缩压），10-200mmHg（舒张压），15-215mmHg（平均压）。 18.无创血压新生儿测量范围：25-140mmHg（收缩压），10-115mmHg（舒张压），15-125mmHg（平均压）。 19.血氧监测提供灌注指数（PI）的监测。 20.支持双通道有创压IBP监测。 21.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。 22.支持≥4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求。 23.CO2波形提供填充和线条两种方式显示，满足不同临床使用习惯。 24.CO2波形最小走速为3mm/s,满足同屏查看更多呼吸周期。 25.提供功率谱密度（DSA）显示界面，可以直观地显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况。 三、系统功能： 26.大字体界面支持6个参数的设置和显示。 27.具有图形化报警指示功能。 28.所有参数报警限自动设置。 29.能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。 30.具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。 31.40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。 32.1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 33.事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。 34.具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能。 35.120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾。 36.提供升级24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。 37.具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。 38.具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。 39.工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。 40.提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 41.支持升级早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力。 42.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。 | 2 | 台 |
| 3 | 麻醉机 | 1配置清单：全能麻醉系统：1台。 2技术规格： 2.1工作条件及基本配件。 2.1.1工作环境，温度：10℃ -40℃，湿度：15%-95%。 2.1.2电源：220V-240V，50/60Hz。 2.1.3标配两节锂电子(非铅酸)后备电池，后备电池使用时间≥90分钟。 2.1.4 具备1个多功能复用接口支持网络和软件在线升级功能, 1个VGA 接口，2个USB接口。 2.1.5机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，标配中央刹车。 2.1.6适合内窥镜手术模式：具备三级照明顶光灯。 2.1.7标配4个附属输出电源接口。 2.1.8具有独立的LED报警指示灯。 2.1.9非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能。 2.1.10 用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。 2.2气源： 2.2.1标配氧气、空气两气源。 2.2.2具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度≥25%。 2.2.3快速充氧范围25-75 l/min。 2.3流量计： 2.3.1电子显示流量计，空气范围： 0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min，笑气范围： 0L/min～10L/min。 2.3.2电子流量计配备LED数字显示和屏幕虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度。 2.3.3具备备用流量计（总流量计）。 2.3.4具有辅助流量计，用于辅助吸氧。 2.4挥发罐： 2.4.1标配双麻醉罐位。 2.4.2标配1个挥发罐，与主机兼容使用，具备压力、流速和温度补偿。 2.5呼吸回路： 2.5.1回路整体可徒手拆卸，一体化回路，无裸露连接管线，防止意外脱落或误连接。 2.5.2回路整体可旋转≥30°，以满足不同手术无需移动麻醉机的要求。 2.5.3回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染。 2.5.4二氧化碳吸收罐，容积≥1400ml。 2.5.5内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端。 2.5.6流量传感器监测频率为1000次/秒。 2.5.7低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障。 2.5.8具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。 2.5.9标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换。 2.5.10具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。 2.5.11标配可调节回路皮囊支架，方便手动通气时操作。 2.5.12呼吸系统泄漏量≤65mL/min（在3.0kPa压力条件下）。 2.6呼吸机： 2.6.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示。 2.6.2提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV模式，可升级SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、压力控制容量保证通气（PCV-VG）。 2.6.3潮气量设置范围（容控下）：10ml-1400ml。 2.6.4吸气压力设置范围：5-80 cmH2O。 2.6.5支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O。 2.6.6呼吸频率：2-100次/分钟。 2.6.7吸呼比：4:1到1:8。 2.6.8压力限制范围：10-100 cmH2O。 2.6.9电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3-30 cmH2O。 2.6.10吸气暂停：OFF，5%-60%。 2.6.11上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全。 2.6.12具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。 2.6.13具备心肺旁流模式CPB, 且心肺旁流模式可在机控通气下启动。 2.7数字和波形监测： 2.7.1具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示。 2.7.2彩色触摸屏≥15英寸，可同屏显示3通道波形和呼吸环图。 2.7.3 电容触摸屏，支持手势操作。 2.7.4内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件。 2.7.5插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用。 2.7.6潮气量监测范围：0-3000ml。 2.7.7分钟通气量监测范围：0-99L/min。 | 1 | 台 |
| 4 | 除颤监护仪 | 1.重量：≤6.5kg，含电池、体外板和心电导联线。 2.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×600像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 3.支持中文操作界面。 4.屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 5.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。 6.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 7.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 8.支持≥三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。 9.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 10.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 11.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。 12.开机时间≤2s，符合临床使用。 13.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 14.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 15.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 16.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。 17.支持配置CPR辅助功能。 18.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 19.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。 20.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。 21.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。 22.支持提供IHE HL7协议，满足医院急救系统的联网通信。 23.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 24.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。 25.配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 26.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 27.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。 28.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 29.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。 | 2 | 台 |
| 5 | 医用控温仪 | 1、电源（AC）：220V±10% 50Hz±1Hz。 2、制冷方式：采用全无氟压缩机与半导体二次制冷技术，性能稳定，可长时间连续使用。 3、最新式冰帽（硬帽），具有以下特点： 1）透明开启式：冰帽内空间大，便于治疗护理。 2）双侧引流袋通道：便于术后引流，防止交叉感染。 3）防结露隔离罩：避免感染，防止冻伤。 4、采用快接装置，带自锁防止液体外流喷溅，配备双通道接口，毯帽可同时使用，也可分开独立使用。 5、智能报警功能：系统故障报警，水温超温报警，传感器脱落或损坏报警，缺水报警。 6、冰毯、冰帽（软帽）采用SPVC材质，独特的蜂窝状设计，水循环更通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩。 7、液晶彩色触摸显示屏。 8、冰毯温度设定范围：5～35℃连续可调节。 9、冰帽温度范围：-1～35℃连续可调节。 10、软帽温度范围：5～35℃连续可调节。 11、体温控温范围：30~40℃连续可调节。 12、水温及水位直接显示。 13、制冷水温设置范围（单降温）：5.0℃～35.0℃， 14、复温（制热）温度设置范围：30.0℃～40.0℃。 15、整机功耗：小于800VA。 16、噪音：≤55dB。 17、配置清单：主机1台、冰毯1条、硬冰帽1套、软冰帽1套。 | 1 | 台 |
| 6 | 输液信息采集系统 | 一、输液信息采集系统 1.输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，最多可支持16通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接。 2.每套工作站可任意组合输液泵与注射泵（注射泵与输液泵的个数、位置根据临床需要可任意组合，使用中移除其中任何一台泵不影响其它泵的工作连续性），模块化设计。 3.输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电 4.输液信息采集系统具有RJ45端口，支持有线联网。 5.输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求。 6.可通过有线或无线网络直接接入监护仪、中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看。 二、注射泵 1.注射精度≤±1.8%。 2.速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h。 3.预置输液总量范围：0.01-9999.99ml。 4.快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选。 5.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。 6.支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml。 7.注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作。 8.无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌中文名称。 9.≥8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能。 10.≥3.5英寸彩色显示屏，触屏操作 。 11.全中文软件操作界面。 12.锁屏功能：支持自动锁屏，触屏左右滑动解锁，自动锁屏时间可调。 13.支持药物库，可储存≥5000种药物信息。 14.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色。 15.报警时可通过示意图片直观提示报警信息，并伴有声、光提示。 16.压力报警阈值至少13档可调。 17.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。 18.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。 19.信息储存：可存储≥3500条的历史记录。 20.电池工作时间≥5小时@5ml/h。 21.防异物及进液等级IP33。 三、配置清单： 输液信息采集系统（六通道）1套、注射泵4台、台车 1台。 | 1 | 套 |
| 7 | 注射泵 | 1、用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射。 2、主要技术和性能要求： 2.1安全要求： 2.1.1 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。 2.1.2压力报警阈值3档可调。 2.1.3阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。 2.1.4防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出。 2.1.5满足救护车标准，适合在户外急救和车载情况下使用。 2.2 精度要求： 2.2.1 速率≥1ml/h: 精度≤±2%。 2.2.2 快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间。 2.2.3 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。 2.3 基本要求： 2.3.1 速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）。 2.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml。 2.3.3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）。 2.3.4 安装固定：可固定在输液支架上；灵活支持横竖杆。 2.3.5 快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增。 2.3.6 KVO：0.5ml/h。 2.3.7 自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml。 2.3.8 屏幕≥2.5”，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 。 2.3.9 整机重量≤2kg，主机自带提手，方便携带。 2.3.10 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息。 2.3.11 高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落；中级报警信息：系统异常、待机时间结束；低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中断、联机失效。 2.3.12 电池工作时间﹥6小时@5ml/h，可升级至﹥12小时@5ml/h。 2.3.13供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V。 2.3.14 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接。 | 8 | 台 |
| 8 | 输液泵 | 1、用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于精确输液。 2、主要技术和性能要求： 2.1安全要求： 2.1.1 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。 2.1.2压力报警阈值至少3档可调。 2.1.3 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。 2.1.4防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出。 2.1.5 双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警。 2.1.6 自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。 2.1.7满足救护车标准，适合在户外急救和车载情况下使用。 2.2 精度要求： 2.2.1 全挤压蠕动输注，精度≤±5%。 2.2.2 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。 2.3 基本要求： 2.3.1 速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml。 2.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml。 2.3.3 安装固定：可固定在输液支架上；灵活支持横竖杆。 2.3.4 快推“bolus”：0.2-1500ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量。 2.3.5 KVO： 0.5ml/h。 2.3.6 可预存20种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器。 2.3.7 屏幕≥2.5”，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息。 2.3.8 整机重量≤1.5kg，主机自带提手，方便携带。 2.3.9 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息。 2.3.10高级别:阻塞，完成、系统故障、滴速异常、电池耗尽、气泡、门开、KVO完成、空瓶；中级别:系统异常，待机时间结束；低级别:无操作、电池电量低、接近完成、网电源脱落、未安装输液管、通讯中断。 2.3.11具有2种输液模式可选：速度模式、滴速模式。 2.3.12 电池工作时间≥4小时@25ml/h；可升级至≥8小时@25ml/h。 2.3.13供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V。 2.3.14 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接。 2.3.15全中文软件操作界面。 | 19 | 台 |