麻醉机技术参数（3台）

主要使用功能及技术参数要求：

1、知名品牌。

2、后备电池使用时间：90分钟。机架：带推车、抽屉、刹车装置。

3、气源

（1）氧气O2：在供氧低于190Kpa时报警。

（2）空气Air：可用于氧浓度调节。

4、流量计：机械式流量计。

5、挥发罐：

★（1）标配同品牌七氟醚挥发罐。

（2）挥发罐温度补偿范围：18ºC - 35ºC。

（3）装满麻药时，挥发罐也可以运输，无需排空转运，转运时可任意角度放置，终生免维护。

6、呼吸回路

（1）模块化呼吸回路，所有模块可以耐受134ºC高温高压消毒。

★（2）标配回路加热装置防止回路积水（非零凝水收集装置）。

（3）所有传感器及连接电缆内置在回路内。

（4）小的二氧化碳吸收罐。

- 所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装:不含相交,避免过敏反应。

7、呼吸机：

★（1）电动电控或气动电控呼吸机，供气故障时可抽取室内空气继续工作。

★（2）提供辅助/控制通气，通气模式：容量控模式，压力控制模式，手动通气、电子PEEP。

★（3）潮气量设置（在容控模式下）：20ml-1400ml。

- 呼吸频率：4-60次/分钟。

（5）最大吸气流速：75 l/min。

（6）呼吸比：4：1到1：4。

（7）压力限制范围：15-70cmH2O。

（8）PEEP范围： 0-20cmH2O。

- 智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全。

8、数位和波形检测：

（1）潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）实时呼吸波形描记。

- 报警参数：气道压、潮气量、分钟通气量、窒息。

9、传感器：

（1）高精度流量传感器，误差正负5%。

- 流量传感器经久耐用，养护方便。

10、风箱：小儿麻醉不用更换风箱。

11、主机显示屏：全中文操作界面，设置参数和监测参数，波形同屏显示。

★12、麻醉机保修：由生产厂家直接负责售后服务，厂家保修≥2年，提供厂家售后服务承诺书。

高端麻醉机工作站招标参数(1台）

一、设备名称：麻醉工作站

二、设备用途：病人的全身麻醉，呼吸和麻醉气体监测，麻醉呼吸的管理。

三、主要规格和系统概述

- *一体化设计、最新一代的智能化全能麻醉工作站。

- 适用于成人、儿童和新生儿。

- 整机技术标准按麻醉工作站设计：所有参数、波形由一体化彩色大屏幕同屏显示，无须外接屏幕。

- *第二状态显示屏：显示气源，主电源和电池，气道压力和时间等信息。

- 全自动自检、自动定标，传感器自动校正。

- *专用后备手动通气装置：触摸屏或呼吸机故障时，可直接切换到手动通气，在保留新鲜气体和麻药持续输送的同时还能继续气体和通气的监测。

四、技术参数

（一）气体输送系统

- *具备电子新鲜气体混合器，可直接设定氧浓度新鲜气体总流量设置范围：关闭和0.2 – 15 L/min；氧浓度设置范围：21-100%（载气：空气）；25 - 100%（载气：笑气）。

- S-ORC笑氧保护装置，确保笑气（N2O）作为载气时，当氧气供应不足时，会限制N2O 的输送，使得新鲜气体的氧浓度不会低于25%。

- 使用空气作为载气时，可设置最小O2流量：关闭，50 - 300 ml/min。

- 一体化的紧急氧输送+鼻吸氧装置，可快速切换，关机时也能输送氧气和麻药进行手动通气。

- 所有新鲜气体流量信息以虚拟流量计的形式显示在屏幕上。

（二）麻醉呼吸机

- 电动电控或气动电控呼吸机，在中央气源和钢瓶供气中断的情况下可抽取室内空气，呼吸机继续进行机械通气，保证病人安全。

- 采用新鲜气体隔离技术，确保潮气量输送不受新鲜气体流量变化的影响。

- 通气模式：标配：手动/自主、容量控制模式、压力控制模式，待机和暂停；

- *容量控制模式下潮气量设定范围: 10 - 1500 ml

- 吸气压力 Pinsp : (PEEP + 5) - 80 cmH2O（压力模式下）

- 压力限制 Pmax：(PEEP + 10) - 80 cmH2O

- 压力支持 ΔPsupp：关，3 - (80-PEEP) cmH2O

- 呼气末正压PEEP：关，2 - 35 cmH2O。

- 呼吸频率: 3 - 100 次/分

- 吸气时间：0.2 - 10秒

- 吸呼比：1:49 - 49:1（源于频率和吸气时间）

- *最大吸气流速为≥160 L/min

- 同步容量和同步压力通气时流量触发可调节，流量触发 : 0.3 - 15 L/min

- 压力上升时间 Slope：0 - 2秒

- 压力支持模式下自主呼吸的吸气终止标准：5 - 80 %

- 可根据病人的理想体重预设相关的通气参数

（三）呼吸回路：

- 集成呼吸回路，耐137℃高温蒸汽灭菌；所有回路模块不含天然乳胶。

- 呼吸系统总容量：约为3.57 升（包括可重复使用钠石灰罐容量1.5升和呼吸机活塞最大容量1.5升）。

- 一体化的回路主动加热系统，防止呼吸回路积水。

- 组件少，拆装无需工具。

- 手动和机械通气无需专用手动切换装置，APL阀调节范围：开放，5 - 70 cmH2O 。

- *标配5个高精度流量传感器，全自动标定。

（四）麻醉气体挥发罐

- 挥发罐与麻醉机主机为同一厂家生产

- 挥发罐，具有压力、流量、温度自动补偿；密闭性好，无需排空转运

- 双罐位或单罐位，加药量≥300毫升

- 配置一个七氟醚挥发罐

- 只需出厂一次定标，终身免维护。

- 能够满足低/微流量麻醉对挥发罐精确度的要求，流量补偿范围在0.2 - 15L/min。

（五）监测和报警

- *一体化内置式≥15.3寸彩色触摸幕，可快捷切换3种配置视图；1280 x 768像素。

- 全自动的开机自检，用户可选择全或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动。

- 全自动的顺应性和泄漏测试，自动标定所有传感器。

- 实时显示2 - 3道波形

- 日志中最多可保存 20000个条目，关机后再开机或出现电源故障后，日志中的条目

仍然保留不会被删除。

- 通气监测参数：分钟通气量（MV）和潮气量（VT和ΔVT）；呼吸频率；气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；动态顺应性（Cdyn）；阻力（R）；弹性（E）。

- 监测范围：压力：-20 - 99 cmH2O；潮气量监测范围：0 - 2500 mL；顺应性: 0 - 200 mL/ cmH2O；阻力：0 - 100 cmH2O/L/s；弹性：0.005 - 10 mL/ cmH2O。

- *一体化的气体模块监测参数：O2、N2O、CO2及5种麻醉气体（自动识别）吸入和呼出浓度；可侦测混合麻醉气体；经年龄校正的xMAC值计算和显示。氧浓度监测采用顺磁氧技术，无耗品。

- 报警参数：氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等。