项目编号：SXZCX2025-023-1

西安市第一医院眼科手术显微镜等设备一批采购项目（二次）

招 标 文 件

陕西省中诚信招标有限公司

二〇二五年六月

第一章  投标邀请函

陕西省中诚信招标有限公司受西安市第一医院的委托，经政府采购监管部门批准，按照政府采购程序，对西安市第一医院眼科手术显微镜等设备一批采购项目（二次）进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标。

一、项目基本信息：

项目名称：眼科手术显微镜等设备一批

项目编号：SXZCX2025-023-1

预算执行书编号：ZCSP-西安市-2025-00355

二、项目性质：非专门面向中小企业的采购(所属行业：工业)

三、采购内容和要求：眼科手术显微镜等设备一批采购项目,本次采购内容为1个标段，不拆分见招标文件第三章〈招标内容及要求〉）

| 序号 | 项目名称 | 设备名称 | 数量 （台） | 预算 （万元） | 最高限价 （万元） | 是否允许进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼科手术显微镜等设备一批 | 玻切超乳激光一体机 | 1 | 200 | 180 | 是 |  |
| 2 |  | 激光扫描检眼镜 | 1 | 180 | 120 | 是 |  |
| 3 |  | 眼科光学相干断层扫描仪（OCT) | 1 | 100 | 80 | 是 |  |
| 4 |  | 光学相干断层扫描仪 | 1 | 160 | 150 | 否 |  |
| 5 |  | 眼科手术显微镜 | 1 | 350 | 300 | 是 | 核心产品 |
| 6 |  | 眼科超声乳化仪 | 1 | 145 | 140 | 是 |  |
| 合计 |  |  | 6 | 1135 | 970 |  |  |

本项目采购预算合计1135万元。

四、供应商资格要求：

1、基本资格条件

满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定，具体要求详见资格性审查表。

2、特定资格条件：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；

（2）财务状况证明：提供经审计的2023或2024年度完整的财务报告，包括 “四表一注”（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（没有可不提供）及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在开标日期前三个月内其开户银行基本账户出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；以上三种形式的资料提供任何一种即可（分支机构如无法提供财务审计报告，须出具包含分支机构的财务数据的总公司财务审计报告）；事业单位零余额账户提供相应证明；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（4）税收缴纳证明：2025年1月1日至今已缴纳的任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（5）社会保障资金缴纳证明：2025年1月1日至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人委托授权书、法定代表人及被授权人身份证（提供被授权书人开标截止日期前连续三个月在投标单位缴纳的社保记录）；法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证；

（8）投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）及医疗器械注册证（或注册备案凭证）；投标人为生产厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）及医疗器械注册证（或注册备案凭证）。进口产品不需提供医疗器械生产许可证；

（9）提供所投进口产品的厂家授权书或总代理商授权书（厂家直投不需提供授权书）。注：如提供总代理商授权书的须同时提供该总代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对所投产品授权链条的完整性；

（10）不接受西安市第一医院职工及其亲属投资开办的企业参与本医院的政府采购活动。（提供承诺书）；

（11）投标人与其他投标单位无交叉控股股东、无交叉兼任高级管理人员及涉嫌联合围标、串标行为，无采购单位和招标代理机构职工在该单位兼职的情况，不向采购单位和代理机构相关人员输送利益等行贿行为，一旦中标必须坚守诚信、认真履约等供应商承诺（提供承诺书）；

（12）信用信息良好:【信用中国】（https://www.creditchina.gov.cn/）和【中国政府采购网】（http://www.ccgp.gov.cn/）对供应商的信用情况进行甄别，保证信用信息良好；

（13）本项目不接受联合体投标。

五、执行的其他政府采购政策：

（1）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（2）、 财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）。

（3）、 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

4、 详见招标文件第二章相关事项。

六、招标文件获取方式及公告期限：

1、招标文件获取时间：2025年8月29日至2025年9月4 日，每天上午00:00:00至12：00:00，下午12：00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外）。

2、 获取地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录获取。

（具体操作：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（简称西安市公共资源交易平台，官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF））。

3、售价：免费获取

4、友情提示：

1）、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

2）、供应商初次使用电子交易平台时,请先阅读【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】 (http://sxggzyjy.xa.gov.cn/)网站 〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的 《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》,并按要求完成诚信入库登记 、CA认证及企业信息绑定。

3）、办理CA认证:电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京CA四家数字证书公司,各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家 CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见 :http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.htm1

4）、在招标文件获取时间内登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面，选择本项目点击“我要投标”，参与投标活动。请供应商务必及时下载项目招标文件并做好备份 ,否则会影响投标文件编制及后续投标活动。

5）、 提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网〗、【全国公区资源交易平台（陕西省·西安市）〗上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从【项目流程·>项目管理·>答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF）,使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

七、提交投标文件方式、截止时间及开标时间、形式：

1、提交投标文件的方式：从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。

2、提交投标文件截止时间及开标时间：2025年 9 月 18 日9:30，逾期提交的，系统将拒绝接收。

3、开标地点：西安市公共资源交易中心开标室

4、开标形式：本项目将采用“不见面开标”形式。操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

八、联系方式

1、采购人：西安市第一医院

地址：西安碑林区南大街粉巷30号

联系人：韩主任

联系方式：029-87630967

2、采购代理机构：陕西省中诚信招标有限公司

地址：西安市南二环西段21号华融国际商务大厦A座11E

联系人：付丹丹

联系方式：85243851或85239299

第二章  供应商须知

〖前附表〗

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 西安市第一医院眼科手术显微镜等设备一批采购项目（二次） |
| 2 | 项目编号 | SXZCX2025-023-1 |
| 3 | 预算执行书编号 | ZCSP-西安市-2025-00355 |
| 4 | 是否预留份额 专门面向中小企业采购 | ☐是 ☑否 |
| 5 | 预算金额 | 1135万元 |
|  | 最高限价 | 总价、单价最高限价（含运费）：具体详见招标内容及要求。 备注：超过投标总报价、单价最高限价的按无效投标处理。 |
|  | 合同履行期限 | 与质保期相同 |
| 6 | 是否接受联合体 | ☐是 ☑否 |
| 7 | 是否允许进口产品 | ☑是 ☐否 |
| 8 | 投标保证金 | 免交 |
| 9 | 履约保证金 | 中标合同总金额的5% |
| 10 | 投标文件份数 | 投标供应商无需提供； 中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副（和上传文件保持一致）送至陕西省中诚信招标有限公司 |
| 11 | 现场踏勘和集中答疑 | ☐组织 ☑不组织 |
| 12 | 政府采购信息发布媒体 （采购公告、采购结果公告、变更公告） | 1．陕西省政府采购网：仅提供项目公告，官网地址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/。 2．全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/ |
| 13 | 询问和质疑 | 见投标邀请函中的“联系方式” |
| 14 | 投诉受理 | 1．受理单位：西安市财政局政府采购管理处 2．联系电话：029-89821846 3．地址：西安市未央区西北国金中心A座18层 |
| 15 | 信用信息良好 | 资格审查阶段通过【信用中国】（https://www.creditchina.gov.cn/）和【中国政府采购网】（http://www.ccgp.gov.cn/）对供应商的信用情况进行甄别 |
| 16 | 开标形式 | ☑不见面开标 ☐见面开标 详见本章“开标程序”有关内容 |
| 17 | 是否允许递交多个备选投标方案 | ☐是 ☑否 |
| 18 | 中标通知书 | 1．领取地点：西安市南二环西段21号华融国际商务大厦A座11E 2．联系电话：85243851或85239299 3．联系人：付丹丹 |
| 19 | 西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商） | 国泰新点软件股份有限公司 1.技术支持热线400-998-0000/400-928-0095 2.驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310 |
| 20 | CA业务网点 | 陕西省数字证书认证中心股份有限公司 网点1：西安市高新三路信息港大厦1楼客服中心 客服电话：4006-369-888 网点2：西安市长安北路14号省体育公寓B座一楼 咨询电话：029-88661241 网点3：西安市文景北路16号白桦林国际B座2楼11#窗口 咨询电话：029-86510073转80211 |
| 21 | 代理服务费 | 1、参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家和发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的标准下浮20%收取。 2、供应商将招标代理服务费计入投标报价但不单独列明，中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费；代理服务费以转账、电汇或现金等形式交纳。 3、财务联系方式：85561586 |
| 22 | 核心产品 | 有 |
| 23 | 项目属性 | 货物 |
| 24 | 合同类型 | ☑固定总价 ☐固定单价（适用于采购数量不定的情形） ☐其他：___________________________ |
| 25 | 争议解决途径 | ☑向甲方所在地人民法院提起诉讼 ☐向西安仲裁委员会提请仲裁 ☐由供应商做出选择 |
| 26 | 其他 | 根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，未在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记(免费），并接受财政部门监督管理 |

一、有关定义

1.采购人：依法进行政府采购的西安市市级机关、事业单位或团体组织。

2.供应商：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

3.同级政府采购监管部门：西安市财政局政府采购管理处。

4.西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】的简称，官网地址http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。

5.企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，快捷登录网址http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin。

二、供应商注意事项

（一）供应商投标流程

使用电子交易系统的采购项目（即线上项目），将同时提供WORD\PDF格式（仅用于预览）和SXSZF格式（用于制作电子投标文件）两个版本，文件内容一致。

1.预览采购文件：打开西安市公共资源交易平台〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗栏目，下载和阅读本项目采购文件的预览版本（WORD\PDF格式）；

2.办理注册登记（针对初次使用电子交易系统的用户）：

（1）办理诚信入库注册：在决定参加本项目采购活动后，供应商应先在西安市公共资源交易平台上完成“诚信入库登记”；

（2）办理数字认证（CA锁）：一般分为法人锁（必选）、企业锁主锁（必选）及副锁（可选）。CA锁将用于对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关操作。CA办理及售后服务统一由第三方机构（陕西省数字证书认证中心股份有限公司）负责。

办理须知：

http://www.snca.com.cn/channel/show/27.html

（3）绑定和激活CA：将数字证书与诚信库中的供应商账户进行绑定。

3.下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期无法再下载！

4.制作电子投标文件：需要使用专用制作软件“新点投 标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制，编制完成后使用CA锁对电子投标文件进行签章、加密。详见本章中的“投标文件”相关内容。

5.提交电子投标文件：在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收；

[适用于不见面开标项目]

6.在线参加开标大会：开标当日，供应商法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开 标”系统，收到主持人“开始解密”指令后，使用CA锁（必须与加密文件时的CA锁为同一把锁）在线对电子投标文件进行解密。采用“不见面开标”系统后，供应商无需到达开标现场，即可在线参与整个开标过程。相关技术问题，请咨询软件开发商。

[适用于见面开标项目]6．现场参加开标大会：开标当日，供应商法定代表人或其授权代表需到达开标现场。收到主持人“开始解密”指令后，使用CA锁（必须与加密文件时的CA锁为同一把锁）在开标室专用解密机上对电子投标文件进行解密。相关技术问题，请咨询软件开发商。

7.等待专家评审：评审期间，可能需要对评审专家提出的问题进行澄清或答复。在主持人宣布评审结束前，供应商请勿擅自离席，否则由此造成的不利后果，由供应商自行承担。

8.中标供应商注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购代理机构在发布中标公告前，应由中标供应商在陕西省政府采购网上完成注册。

（二）关于询问、质疑和投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

根据采购人和采购代理机构签订的《政府采购委托代理协议》，针对采购需求（包括采购内容、技术或服务要求、商务要求、合同条款、供应商资格条件、评审要素及分值一览表）的询问请向采购人提出。

2.质疑

（1）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

（2）质疑方式：

① 在线质疑：

登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。

② 书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。

质疑函范本地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip

（3）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

（4）在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

（5）有下列情形之一的，属于无效质疑：

① 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中标结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

② 超过法定期限或未以书面形式提出的；

③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

⑥ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

3.投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向西安市财政局政府采购管理处提出投诉。

（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。

投诉书范本地址：

http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip

4.恶意质疑、投诉的法律后果

（1）对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（2）对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（三）关于保证金

1.西安市政府采购信用担保及信用融资政策

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167号，以下简称《实施方案》），为参与西安市市级政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务。供应商在交纳投标保证金、履约保证金时可自愿选择通过担保函的形式交纳，供应商违约，开具担保函单位承担连带责任。

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，进一步做好政府采购信用担保及信用融资相关工作，2015年西安市财政局先后发布了《关于贯彻落实〈西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）〉有关事宜的通知》和《关于进一步做好政府采购信用担保及信用融资工作有关事宜的通知》。2017年西安市财政局对合作机构名单进行了调整，详见《2017年西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单》（以下简称合作机构名单）。

《实施方案》链接地址：

http://xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cgfg/5db90552fd850863a9e4594d.html

《合作机构名单》链接地址：

http://xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cgfg/5db9054565cbd804f69e97e0.html

2.投标保证金

按照西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条规定，供应商参与西安市政府采购活动时，免交投标保证金。

- 履约保证金：

3.1投标人应当按照中标合同总金额的5%作为履约保证金交付给采购人。

3.2保证期为中标（成交）通知书到达中标投标人之日起至项目质保期结束日。

3.3保证期满投标人如约履行合同的，采购人在合同服务期结束之日起30日内退还履约保证金（无息）。

（四）关于联合体：本项目不接受联合体投标

（五）关于进口产品

1.根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）规定，政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，应当在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，依法开展政府采购活动。采购人采购进口产品时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2.根据《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）有关规定，财政部门审核同意购买进口产品的，投标邀请函将明确载明“允许进口产品参与”，此时满足招标文件要求的国产产品仍然可以参与竞争；否则，视为拒绝进口产品参与，供应商以进口产品参与投标时，将作无效投标处理。

（六）关于政府采购政策

1.对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的优惠政策

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，提供小微企业制造的货物、承建的工程或者承接的服务（不包括使用大型、中型企业商号或者注册商标的货物）参与政府采购活动时对小型和微型企业产品的报价给予10%的扣除（实际价格扣除比例以本章《评审要素及分值一览表》中的具体规定为准），用扣除后的价格参加评审。同时，依据该办法第四   条第二款规定在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（2）根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）参加政府采购活动的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位应根据企业性质分别提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》。其中，《监狱企业证明函》应由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。未提供上述声明函\证明函的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

2.节能、环保产品采购政策

（1）根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

（3）《节能产品政府采购品目清单》见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件。

（4）《环境标志产品政府采购品目清单》见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件。

（5）“国家确定的认证机构”名单见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

3.陕西省中小企业政府采购信用融资办法

为进一步贯彻落实国务院和陕西省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。陕西省财政厅结合陕西省政府采购信息化建设实际，制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号，简称融资办法）。

链接地址：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/article/zcdt/1390497710741917696

（七）关于现场踏勘和集中答疑：本项目不组织现场踏勘和集中答疑

（八）关于同一品牌产品的处理

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3.非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算。

（九）关于知识产权和保密事项

1.所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保委托人、采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿；否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2.由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（十）关于信用记录的查询和使用

1.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查阶段通过【信用中国】（https://www.creditchina.gov.cn/）和【中国政府采购网】（http://www.ccgp.gov.cn/）对供应商的信用情况进行甄别。

2.对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

3.供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

4.信用记录查询结果打印后，将与其他采购文件一并保存。

（十一）其他重要事项

1.招标文件内所附网络链接仅供参考，不保证其长期有效性。

2.供应商的投标费用自理。

三、招标文件

（一）招标文件的解释权

本项目招标文件的解释权归采购代理机构，评标委员会成员应根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评审方法、标准进行评审。

（二）招标文件主要内容

第1章  投标邀请函

第2章  供应商须知

第3章  招标内容及要求

第4章  合同文本

第5章  投标文件构成及格式

（三）招标文件的检查及阅读

供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，在投标文件中对招标文件做出全面响 应，并按招标文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织招标的，采购代理机构将重新编制、发布新版招标文件，供应商应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

（四）招标文件的修改、澄清

1.提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.当需要澄清或修改时，采购代理机构将在提交投标文件截止之日15日前，在财政部门指定的“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告；不足15日的，将顺延提交投标文件截止时间。

3.澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒供应商下载答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）。供应商应及时从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

4.请各供应商在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）中的〖首页·〉信息公告·〉市级·〉西安市〗；

（2）【全国公共资源交易网（陕西省·西安市）】（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

四、投标文件

（一）投标文件的式样

1.组成及格式

供应商依照招标文件第五章《投标文件构成及格式》给定形式进行编制投标文件。项目分标段的，应按所投标段分别准备投标文件。

2.语言

招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

3.计量单位

投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。

（二）投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起不少于90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

（三）投标报价

投标报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。

1.供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

2.供应商应严格按照《投标文件构成及格式》第二部分《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。投标报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

3.投标报价货币：人民币；单位：元。

4.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中其他位置相应内容表述不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

5.因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

（四）投标文件的制作和签章

1.电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：

http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html

2.编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

3.电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

（五）投标文件的加密和提交

1.在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

2.电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

3.上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

（六）投标文件的补充、修改和撤回

1.供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2.供应商在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的，投标保证金不予退还。

3.对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件；中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

（七）关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标供应商串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

（八）投标文件被拒绝接收的情形

1.误投的或采用旧版电子招标文件制作的；

2.逾期提交电子投标文件的。

五、开标程序

开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管机构的监督、管理。

“不见面开标”是依托政府采购云平台实现的供应商在线参与开标的一种组织形式。供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

1.供应商登录：开标前，请各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉不见面开标〗系统。

2.主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

3.解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。

4.唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

5.开标结束：进入评审环节。供应商请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

“不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html

（一）开标环节投标文件视为无效的情形

1.供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

2.因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

3.上传的电子投标文件无法正常打开的；

4.政府采购法律法规规定的其他无效情形。

（二）突发状况的应急处置

在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

六、资格审查

开标结束后，由采购人委派的资格审查小组按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）有关规定，对投标文件中的供应商资格证明文件进行审查，并对供应商信用记录进行核查。资格审查小组由3人以上单数组成，采购人应出具书面授权函，并指定组长。

供应商提供的资格证明文件缺少任何一项或有任何一项不满足，都将被视为无效投标。供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。

资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过资格审查的供应商，资格审查小组应当场告知其未通过的原因。

合格供应商不足3家的，不得评标。

〖资格性审查表〗

| 序号 | 资格项 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效的主体资格证明 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）。 |
| 2 | 财务状况报告 | 财务状况证明：提供经审计的2023或2024年度完整的财务报告，包括 “四表一注”（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（没有可不提供）及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在开标日期前三个月内其开户银行基本账户出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；以上三种形式的资料提供任何一种即可（分支机构如无法提供财务审计报告，须出具包含分支机构的财务数据的总公司财务审计报告）；事业单位零余额账户提供相应证明。 |
| 3 | 履行合同书面声明 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。 |
| 4 | 税收缴纳证明 | 2025年1月1日至今已缴纳的任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。 |
| 5 | 社会保障资金 缴纳证明 | 2025年1月1日至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。 |
| 6 | 无重大违法记录声明 | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 7 | 法定代表人委托 授权书 | 非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证（提供被授权书人开标截止日期前连续三个月在投标单位缴纳的社保记录），法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证。 |
| 8 | 医疗器械经营许可证及医疗器械注册证 | 投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）及医疗器械注册证（或注册备案凭证）；投标人为生产厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）及医疗器械注册证（或注册备案凭证）。进口产品不需提供医疗器械生产许可证。 |
| 9 | 进口产品资料 | 提供所投进口产品的厂家授权书或总代理商授权书（厂家直投不需提供授权书）。注：如提供总代理商授权书的须同时提供该总代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对所投产品授权链条的完整性。 |
| 10 | 承诺书 | 不接受西安市第一医院职工及其亲属投资开办的企业参与本医院的政府采购活动。（提供承诺书）。 |
| 11 | 承诺书（无交叉股东） | 投标人与其他投标单位无交叉控股股东、无交叉兼任高级管理人员及涉嫌联合围标、串标行为，无采购单位和招标代理机构职工在该单位兼职的情况，不向采购单位和代理机构相关人员输送利益等行贿行为，一旦中标必须坚守诚信、认真履约等供应商承诺（提供承诺书）。 |
| 12 | 信用中国 | 信用信息良好:【信用中国】（https://www.creditchina.gov.cn/）和【中国政府采购网】（http://www.ccgp.gov.cn/）对供应商的信用情况进行甄别，保证信用信息良好。 |
| 13 | 联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 注意事项： 1．除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与投标时，须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。 2．事业单位参与投标时，可不提供财务状况报告、社会保障资金和税收缴纳证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与投标时，只须提供身份证复印件。 3．以联合体形式参与投标时，应提供有效的《联合体协议书》，并遵循招标文件第二章中“关于联合体”的相关规定。 4．《基本存款账户信息》、《无重大违法记录声明》、《法定代表人委托授权书》、《法定代表人身份证明书》、《联合体协议书》应按第五章《投标文件构成及格式》中给定的格式填写，并按要求签字、盖章。 5．按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在资格审查阶段，采购人将对投标供应商的信用记录进行核查，出现招标文件第二章中“关于信用记录的查询和使用”所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。 |  |  |

七、评审方法和程序

（一）评标方法

本项目采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

（二）评标程序

1．组建评标委员会

为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数）。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

由采购代理机构组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

2．投标文件的符合性审查

供应商资格性审查通过后，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

〖符合性审查表〗

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称是否与营业执照、资质证书一致 | 投标人名称与营业执照、资质证书一致。 |
| 2 | 投标报价是否超过预算或最高限价（包含单价最高限价） | 投标总报价未超过预算或最高限价 （包含单价最高限价）。 |
| 3 | 投标文件商务条款 | 商务要求符合招标文件要求。 |
| 4 | 投标文件有效性 | 符合招标文件的要求。 |
| 5 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评审过程中，评审小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在评审小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 6 | 响应文件签署盖章 | 按招标文件格式要求加盖了供应商公章和有法定代表人/企业负责人或其授权代表签字或加盖人名章。 |
| 7 | 附加条件 | 响应文件不含有采购人不能接受的附加条件。 |
| 8 | 备选方案 | 供应商不得提交两份或者多份内容不同的响应文件，或者在同一份响应文件中对同一投标项目有两个或者多个报价。 |

3．综合比较与评价

评标委员会按《评审要素及分值一览表》中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

出现下列情形的，供应商投标无效：

（1）投标文件报价出现本章第五小节“投标报价”所列需要修正情形，但供应商对修正后的报价不予确认的；

（2）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商不能证明其报价合理性的。

〖评审要素及分值一览表〗

| 序号 | 评标 因素 | 权值 | 评价要素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30% | 经初审合格的投标响应文件，其投标报价为有效投标价。 评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 注：符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 产品技术指标评审 | 40% | 1、投标产品的技术指标和性能完全满足招标文件要求计40分，标注“▲”的为重要参数，每一项负偏离扣2分；其他每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：“▲”参数必须提供证明材料，否则按负偏离处理。证明材料包括但不限于检验报告、产品彩页、产品说明书、官网功能截图、技术白皮书等。 |
| 3 | 实施方案 | 5% | 一、评审内容： ①总体实施方案；②项目团队配备；③项目实施过程中质量保证；④安装调试方案；⑤项目验收方案。 二、评审标准： 1、完整性：必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、合理性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。 三、赋分标准：（满分5分）完整提供上述5 项内容的得 5分；每有一个评审内容缺项扣1分，扣完为止;每有一项评审内容存在缺陷，扣(0-0.5)分。（说明:缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。） |
| 4 | 质量保证 | 10% | 一、评审内容： ①产品性能、使用寿命及效果；②质量保证措施。二、评审标准： 1、完整性：必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、合理性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。 三、赋分标准：（满分10分）完整提供上述2 项内容的得10分；每有一个评审内容缺项扣5分，扣完为止;每有一项评审内容存在缺陷，扣(0-4)分。（说明:缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。） |
| 5 | 售后服务 | 5% | 一、评审内容： ①质量保证期限及质量保证的范围承诺；②生产厂商售后服务承诺；③售后服务保障措施；④售后人员配置安排计划；⑤故障处理响应时间。 二、评审标准： 1、完整性：必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、合理性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。 三、赋分标准：（满分5分）完整提供上述5 项内容的得5分；每有一个评审内容缺项扣1分，扣完为止;每有一项评审内容存在缺陷，扣(0-0.5)分。（说明:缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。） |
| 6 | 培训方案 | 4% | - 评审内容：①培训目标；②培训内容；③培训计划安排；④人员安排； 二、评审标准： 1、完整性：必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、合理性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； - 3、针对性：方案能够紧扣本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。 三、赋分标准：（满分4分）完整提供上述4项内容的得4分；每有一个评审内容缺项扣1分，扣完为止;每有一项评审内容存在缺陷，扣(0-0.5)分。（说明:缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。） |
| 8 | 业绩 | 6% | 提供近三年（2022 年6月1日起至今）所投核心产品的业绩合同，每提供一份业绩合同得 1 分，最高6分。（以提供加盖公章的完整合同复印件为准） 注：提供完整业绩合同复印件并加盖公章，同一合同不重复计分，以本份合同最高分计取。 |
|  | 备注：（一）对小型或微型企业参加政府采购投标的扶持： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；供应商可在投标文件中提供小型和微型企业声明，具体格式详见附件。 （二）对监狱企业、残疾人福利企业的扶持 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对监狱企业、残疾人福利企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 （三）对同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复享受政策。 （四）对节能、环保政策的支持 1、根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和财政部、发展改革委发布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，若投标货物属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 2、根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），及 财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号的规定，若投标货物属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 3、产品同时属于“非强制采购节能产品、环境标志产品的”，评审时只有其中一项能享受优先待遇（供应商自行选择，并在报价文件中填写相关信息及数据）。 |  |  |

4．推荐中标候选人

（1）采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

5．编写评审报告

评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标供应商；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

（三）评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或本采购代理机构书面反映。采购人或采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告同级政府采购监管部门依法处理。

（四）评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（五）视同供应商串通投标的情形，其投标无效：

1．不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2．不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3．不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4．不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

八、中标

1．采购代理机构在评标工作结束后1个工作日内将评审报告送采购人。

2．采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3．采购代理机构将在中标供应商确定之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）上公布中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4．在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书，中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件用于备案。

5．采用综合评分法评审的，供应商可登录【全国公共资源交易中心（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉评标结果查看〗，查看本单位的最终得分与排序。

6．采购代理机构按照相关规定将评审报告送监管机构备案。

九、合同签订、履行及验收

招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

（一）签订政府采购合同

1．自中标通知书发出之日起30日内，采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的约定，签订书面合同。

2．中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照《政府采购法实施条例》第四十九条规定，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

3．采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

4．质疑或者投诉事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

（二）合同公告及备案

1．采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网对合同进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2．采购人应自合同签订之日起7个工作日内将政府采购合同报送监管机构备案。

（三）履行合同

1．合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

2．在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

（四）验收或考核

1．采购人严格按照国家相关法律法规的要求及招标文件的要求组织验收或考核。现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，是项目验收的另一个重要依据。没有国家标准的，可以参考行业标准。

2．采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）、《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）等规定及采购合同的约定进行支付合同款项。

十、废标及重新招标

1．评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

2．根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

3．在递交投标文件阶段、密封性等形式检查阶段、资格审查阶段或评标委员会评标阶段，当出现有效投标供应商不足3家时，本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》（市财发〔2017〕186号）的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。

4．招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

第三章  招标内容及要求

一、采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 设备名称 | 数量 （台） | 预算 （万元） | 最高限价 （万元） | 是否允许进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼科手术显微镜等设备一批 | 玻切超乳激光一体机 | 1 | 200 | 180 | 是 |  |
| 2 |  | 激光扫描检眼镜 | 1 | 180 | 120 | 是 |  |
| 3 |  | 眼科光学相干断层扫描仪（OCT) | 1 | 100 | 80 | 是 |  |
| 4 |  | 光学相干断层扫描仪 | 1 | 160 | 150 | 否 |  |
| 5 |  | 眼科手术显微镜 | 1 | 350 | 300 | 是 | 核心产品 |
| 6 |  | 眼科超声乳化仪 | 1 | 145 | 140 | 是 |  |
| 合计 |  |  | 6 | 1135 | 970 |  |  |

二、技术要求

品目一、玻切超乳激光一体机：一台

- 主机要求：

- 主机具有玻璃体切割功能，超声乳化功能，照明功能，硅油注吸功能，电凝功能，自动气液交换功能，内置532nm激光。

二、玻璃体切割系统：

1、眼内压实时控制：全程动态补偿眼内压控制，显示实时的眼内压值，具体要求：精度：+/-2mmHg，瞬时干扰响应速度：≤2000 ms。

2、同品牌双气路玻切头：单刃切割≥7500 切/分高速玻切头，双刃切割≥15000 切/分高速玻切头，设备可控制玻切头开合比，最大开合比≥90%。

3、自动气液交换：通过脚踏控制。

4、电凝方式：比例式、固定式。

三、超乳功能：

1、超声模式：传统超声或扭动超声。

2、双手柄接口，具有智能超声乳化功能。

四、内置激光机：

1、嵌入一体式的激光机，工作波长:532nm，能量≥1400mW。

2、具有语音识别技术。

3、脚踏具有照明功能，可通过脚踏板调整激光输出能量大小，通过脚踏切换待机和工作状态。

4、双端口激光输出口。

五、配置清单：

（一）主机配置：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 玻切系统 | 1 |
| 2 | 主机 | 1 |
| 3 | 底座 | 1 |
| 4 | 一体激光 | 1 |
| 5 | 脚踏板 | 1 |
| 6 | 激光脚踏板 | 1 |
| 7 | 电源线 | 1 |
| 8 | 气源软管 | 1 |
| 9 | 防尘罩 | 1 |
| 10 | 遥控器 | 1 |
| 11 | 使用手册 | 1 |

（二）附件配置：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扭动超声乳化乳手柄 | 2 |
| 2 | 双手灌注/抽吸手柄 | 2 |
| 3 | 45⁰ 直径0.9mm 小口径超乳头 | 2 |
| 4 | 注吸针头,35⁰弯角 | 2 |
| 5 | 激光间接检眼镜 | 1 |

品目二、激光扫描检眼镜：一台

1、整体要求：通过激光扫描技术免散瞳无需拼图一次性获取≥200°广角视网膜图像或者脉络膜图像，通过眼位引导技术可获取眼底及周边（锯齿缘）视网膜图像或者脉络膜图像。

2、成像原理：激光扫描成像原理。

3、免散瞳成像，瞳孔要求≤2mm。

▲4、成像范围：无需拼图一次性成像≥200°，通过眼位引导扫描范围可达到220°- 240°。

5、视网膜成像光源：半导体520-540nm激光。

6、脉络膜成像光源：半导体620-650nm激光。

7、成像时间：一次成像200°范围时间≤0.5秒。

8、拍摄模式：触控面板操作图像拍摄，自动拍摄、手动拍摄两种拍摄模式。

▲9、3D立体演示功能：具备3D立体视图演示功能，模拟眼球立体动画，支持白内障和屈光不正的患教演示。

10、分层功能：一次成像即可获得≥200°的图像范围且具备分层功能，红、绿通道可以分别显示脉络膜和视网膜。

11、工作站系统：双电脑系统，触摸屏用于采集及操作，台式电脑工作站系统用于处理、分析、打印检查结果。

12、多图功能：提供视网膜、脉络膜、4联图影像，多种显示模式。

13、DICOM：DICOM端口可开放，可连接医院信息系统。

品目三、眼科光学相干断层扫描仪（OCT)：一台

1、成像原理：半导体共焦激光光源。

▲2、扫描光源≥870nm。

▲3、轴向分辨率：≤4.0μm。

4、横向分辨率：≤6μm。

5、实时眼球追踪功能：采用双光源同步进行眼底扫描，导航光源实时自动跟踪眼球移动，引导OCT光源进行位置调整。

6、OCT与眼底图像对位：OCT与眼底图像同步获取，点对点实时对位。

7、屈光补偿： -24D--+48D。

8、瞳孔要求：≥2.0mm。

9、实时降噪技术：同一视网膜位置获取2-100张图像进行实时降噪。

10、冠状位成像：横向观察视角，可由内界膜至脉络膜观察任意两层间冠状位图像，并可进行量化分析。

▲11、脉络膜深层成像技术：具有EDI脉络膜深层成像技术。

12、双眼后极部非对称性分析：后极部≥8.8mm×8.8mm扫描，并进行双眼后极部、单眼上下半球视网膜厚度、神经纤维层厚度、神经节细胞层厚度等对称性分析。

13、可升级与同品牌脉络膜造影机联机，实现OCT与造影图像的点对点实时对位联合组成多模影像平台。

14、OCT主机和电脑分开。

15、负责软件终身升级。

品目四、光学相干断层扫描仪：一台

一、性能要求：

1、OCT扫描光源：扫频激光光源。

2、扫描速度：≥250000次/秒。

3、扫频激光器中心波长：≥1060nm。

4、最小瞳孔直径：≤2mm。

5、眼前节扫描深度（组织中）：≥12mm。

6、眼后节扫描深度（组织中）：≥12mm。

▲7、眼底扫描长度：需满足在无外接广角眼底镜头条件下，单次成像最大扫描长度≥24mm。

8、前节扫描长度：≥24mm。

9、轴向分辨率（光学）≤3.8um。

10、横向分辨率（光学）≤10um。

11、实时眼球追踪≥128Hz。

12、无附加镜头下屈光补偿范围：-35D～+45D。

13、外置眼前节适配器，独立镜头，可手动拆卸。

14、眼底图成像方式：共聚焦激光眼底成像。

15、眼底图成像范围视场角≥60°× 60°。

▲16、设备机架可通过电脑控制上下移动（非颌托移动，非升降桌移动），上下调节范围≥30mm。

▲17、眼底成像扫描中心波长标准值（不计允差）: ≥850nm。

18、视网膜成像功能：单线扫描≥24mm，同时显示玻璃体、视网膜与脉络膜结构。

19、视网膜及黄斑厚度测量准确度和重复性检测：测量准确度：≤3%，测量重复性：相对标准差≤0.75%。

20、前节成像功能：单次扫描≥24mm，单次成像含角膜、前房、双侧房角、部分巩膜，晶体、前部玻璃体。

21、晶体形态成像与测量：晶体厚度、晶体拱高、晶体矢高、晶体前表半径、晶体后表半径、晶体倾斜角度等。

22、角膜厚度测量准确性和重复性检测：测量准确度：≤3%，测量重复性：相对标准差≤0.75%。

23、视网膜厚度地形图：可以手动测量指定区域视网膜厚度，也可自定义任意两层厚度进行自动分析。生成厚度地形图及偏差图，可在眼底图叠加热力图。

24、视网膜三维图像分析模式：支持三维重建技术，支持基于三维模式的分层、自定义分区浏览模式。

25、青光眼分析软件：内置正常人RNFL及神经节细胞复合体厚度数据库。

26、视盘结构分析：自动识别视杯视盘位置与视盘边缘，测量垂直方向，水平方向、面积杯盘比，盘沿面积、视杯体积。支持≥6mm范围厚度图并对神经纤维层厚度分析。

27、神经节细胞复合体分析：支持黄斑区神经节细胞厚度分析。

28、青光眼综合分析：生成视盘结构分析报告、支持黄斑区节细胞复合体、视盘结构、视盘周围神经纤维层厚度综合分析组合报告 。

29、眼前节分析软件：自动或手动测量ICL拱高、前房深度、前房体积、房角隐窝距离、巩膜突距离。3D重建房角状态、自动测量房角角度、巩膜突角度、房角开放面积、小梁网虹膜间面积。半自动测量角膜瓣厚度及位置。支持360°全景房角自动量化 。

30、去伪影技术：3D全层去伪影。

31、中文操作系统，电脑和OCT 主机分体化设计。

二、配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OCT主机 | 1 |
| 2 | 外置眼前节适配器 | 1 |
| 3 | 电动升降桌 | 1 |
| 4 | 电脑系统 | 1 |
| 5 | 系统电源变压器 | 1 |
| 6 | 彩色喷墨打印机 | 1 |
| 7 | 曲面显示器 | 1 |

品目五、眼科手术显微镜：一台

一、主镜:

1、光学系统：全部复消色差光学系统（含物镜、变倍和放大系统），T镀膜。

▲2、主刀镜双目镜筒：180 °倾斜角可调双目镜筒， f≥160 mm，180°倾角可调双目镜筒。

3、具有景深智能增强系统。

4、物镜: ≥200mm

5、目镜放大倍数: 12.5X或10X

6、变倍：电动连续变倍系统，1：6连续变倍比。

▲7、电动调焦范围: ≥70mm

8、X-Y轴精细移动范围: ≥60 mm × 60 mm ，具自动回中复位功能。

▲9、目镜屈光补偿：+5D到-8D

二、助手镜:

1、助手镜双目镜筒：180 °倾斜角可调双目镜筒， f ≥160 mm，180°倾角可调双目镜筒。

2、助手镜独立变倍。

3、助手镜独立调焦。

4、助手镜无需拆卸即可左右切换使用。

三、光源:

1、照明方式：立体同轴照明系统。

2、冷光源：光纤照明。

3、光源：双氙灯短弧线反射镜灯，≥180W。

4、支架内置2个卤素灯，可自动切换。

5、备用灯：当主照明灯故障时可以切换到备用灯。

6、内置蓝光保护滤光片，视网膜保护装置。

四、支架:

1、智能化电磁锁全封闭支架。

2、触摸屏操作面板，可设置不同的调焦、变倍速度及灯光亮度等多种功能。可储存≥20组不同参数。

3、多功能防水脚踏，脚踏设定各种不同的功能，如控制变倍、变焦、光源开关及亮度增减和X-Y轴的精细移动等多种设置。

4、手柄操作功能可以根据需求自由设定，显微镜手柄控制按键≥6个，控制按键可以调节显微镜参数。

五、手术导航系统：

▲1、具有导航功能：切口定位、大小定位、角膜松解术定位、撕囊居中及大小定位、散光晶体轴向定位、多焦晶体居中性定位、TRACK角膜散光定性测量等。

2、触摸屏：≥22英寸彩色平板显示器。

3、信息显示及存储：实时显示、录制高清图片和视频，并且图像视频可包含（也可关闭）高清辅助线。

4、全内置数据投射系统：辅助标记线，显微镜、病人及摄像系统实时参数，可在显微镜右侧目镜光路中实时投射。

5、操控：显微镜与导航系统可相互操控。

品目六、眼科超声乳化仪：一台

一	、整机要求：具有超声乳化、灌注抽吸、前节玻切、电凝等功能。

二、泵系统：双段式蠕动泵。

1、泵转子数：≥7个。

2、管道系统：全密闭、非顺应性液流管理系统。

3、负压感受传感器：≥2个。

4、负压最大设定值：≥700mmHg。

▲5、最大抽吸速率：≥60cc/min。

三、液流控制系统：包括重力式和主控式。

1、主控式液流控制系统：通过加压舱挤压加压板实现眼内压调节。

2、升降杆最大升高高度：≥110cm。

▲3、自动IOP控制的灌注最低值：≤26mmHg。

4、自动IOP控制的灌注最大值：≥110mmHg。

5、可用液流体积：≥350cc。

四、白内障超乳模式：

▲1、扭动超声模式振动频率：≥32kHz。

2、扭动超声模式振动冲程：≥200µm。

3、纵向超声乳化模式振动频率：≥44kHz。

4、纵向超声模式振动冲程：≥110µm。

5、脉冲模式脉冲数：≥250 pps。

6、脉冲模式脉冲工作时间空占比例：0 -100% 连续可调。

7、爆破模式爆破开始时间：2-500ms。

8、爆破模式结束时间：2500-0ms。

9、主机超乳手柄接口：≥3。

10、自动推注器手柄推注速度：≥4.0mm/sec。

五、控制功能：可通过面板、脚踏或遥控器控制溶液灌注杆的自动升降、转换手术步骤。

1、可以通过脚踏控制多项功能：控制超声能量的输出、抽吸速率、负压等。

2、脚踏开关提醒功能：具有换挡震动和阻尼功能。

3、脚踏传输方式：有线和无线两种方式。

4、红外遥控器：控制超声能量的输出、抽吸速率、负压等。

5、彩色LED触摸屏：≥19吋。

六、前节玻切：

▲1、气动玻切，切割频率：≥4000cpm。

2、气动玻切气动方式：自带内置压缩机。

3、玻切模式：前节玻璃体切除、虹膜周切、皮质去除、粘弹剂抽吸。

4、玻切头尺寸：≥23G。

七、双极电凝	最大功率：≥10W。

八、配置清单：

（一）主机配置：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 白内障超声乳化手术系统 | 1 |
| 2 | 脚踏板 | 1 |
| 3 | 操作手册 | 1 |
| 4 | 遥控器 | 1 |
| 5 | 防尘罩(触摸屏) | 1 |
| 6 | 防尘罩(主机) | 1 |
| 7 | 托盘盖 | 1 |
| 8 | 防尘罩(托盘) | 1 |
| 9 | U盘 | 1 |
| 10 | 挂架 | 1 |

- 附件配置：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扭动超声手柄 | 6 |
| 2 | 超乳针头 | 6 |
| 3 | 积液盒-主控式，含灌注套管及45°针头 | 18 |
| 4 | 积液盒-重力式，含灌注套管及45°针头 | 18 |
| 5 | 超声乳化液流管理系统包件-重力式，不含超 乳头，无灌注硅树脂套管 | 18 |
| 6 | 注吸手柄 | 6 |
| 7 | 0.3mm 弯注吸针头 | 6 |
| 8 | 针头扳手 | 5 |
| 9 | 23G 前节玻切包 | 2 |

- 三、商务条款：

1、原厂质保要求：要求投标设备原厂质保≥5年。合同签订时，投标人向采购人提供和原厂签订的≥5年的质保合同，内容需明确已响应的质保内容和拟签订采购合同的履约约定内容，并明确质保期内出现质量问题，全权由原厂负责处理。

2、交货期：国产设备合同签订之日起60日历天内，进口设备合同签订之日起90日历天内。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、验收标准：

4.1、货物到达采购人指定地点后，由投标人和采购人约定时间根据合同要求进行清点验收，确认产地品牌、规格型号和数量等。

4.2、设备安装、调试、自检正常，且可正常使用后，由投标人书面向采购人申请正式验收。

4.3、投标人按照采购人的验收管理制度和流程准备好验收资料后，按约定时间进行设备运行（正式）验收。设备验收合格后，验收人员在设备验收单上签字作为对货物的最终认可。

4.4、投标人须向采购人提交货物实施过程中的所有资料，以便日后管理和维护。

5.验收依据：

5.1、本合同及附件文本；

5.2、国家相应的标准、规范；

5.3、招标文件、投标文件、澄清表（函）。

5.4、易损配件、备件报价单。

5.5、提供原厂质保文件。

5.6、其它。

6、履约能力要求：

6.1、质保期内：

6.1.1、设备发生故障，在接到采购人通知后，投标人2小时内响应， 8小时内到达现场明确解决方案，48小时内无法修复提供备用机。若需返厂维修，10个工作日内仍无法修复的，需更换同规格型号原厂全新产品。以上环节产生的相关费用均包含在投标价中。

6.1.2、投标人销售及原厂维修人员须定期巡访医院，及时解决相关设备的各种问题。质保期内保证整机按照保养手册至少每季度保养一次。

6.2、投标人在质保期结束前，对设备进行系统测试，全面保养维护，确保设备正常运行。

6.3、质保期满后：投标人提供每年不低于四次的巡访，以保证设备正常运行。如采购人要求，投标人须提供优惠有偿维修服务，并负责成本价供应设备所需的原厂备品、备件，提供主要易损备件报价单。设备出现的故障，投标人应提供及时、有效的技术支持和售后服务，维修更换的配件、备件质保时间为≥12个月，投标人保证所提供的零备件按成本价收取费用，免工时费。

6.4、使用培训：设备安装调试完成后，投标人须安排原厂工程师对设备使用人员进行设备安装调试及操作应用等技术培训，直至使用人员熟练掌握该设备的全部功能操作。提供每年不低于2次的理论和操作应用培训。培训环节产生的相关费用包含于投标价中。

6.5、开机率：全年≥95%（全年按365天计），故障停机每超过一天，保修期顺延5天，以此类推。

6.6、服务承诺：

6.6.1、质保期内提供的所有服务，不收取任何费用。

6.6.2、设备所需备件充足，并保证不低于10年的供应期，提供主要配件清单。

7、履约保证金的交付和退还：

7.1、合同签订后30日内，投标人应当按照中标合同总金额的5%作为履约保证金交付给采购人。

7.2、保证期为中标（成交）通知书到达中标投标人之日起至项目质保期结束日。

7.3、保证期满投标人如约履行合同的，采购人在合同服务期结束之日起30日内退还履约保证金（无息）。

8、付款方式如下：

8.1、货到安装验收合格并经15天试用期满符合合同约定的质量标准要求，经产品最终验收合格后，一个月内全额支付合同总金额。

8.2、乙方应当按照中标合同总金额的5%作为履约保证金，保证期为中标（成交）之日起至项目服务期结束之日。保证期满乙方如约履行合同的，在合同服务期结束之日起30日内无息退还履约保证金。

- 西安市第一医院供货合同

合同编号：

签订地点：西安市第一医院（粉巷）

采购人（甲方）：西安市第一医院

供应商（乙方）：

供应商规模：  规模企业（大、中、小、微）

招标公司：陕西省中诚信招标有限公司

招标时间：    年    月    日   ；  中标时间：    年    月   日

履约结束日期：   年   月  日（可视验收具体情况向后顺延）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及西安市第一医院医疗设备采购项目（项目编号及名称：                    ）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物（配置清单附后）

| 货物品名 | 产地 品牌 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 | 使用科室 | 资金类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 详见配置清单 | 合同签订后XX个日历日内 |  |  |
| 合计 | 人民币（大写）： （¥： 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

耗材清单：

| 设备名称 |  | 耗材名称 | 阳光挂网组件编号 | 产地 品牌 | 规格 型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 备注：耗材价格不包含在总报价里，此价格为最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同总价：

合同总价为人民币大写：            ，即RMB¥           元；该合同总价已包括货物生产、包装、运输、安装、调试、检测、培训、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其它有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、交货地点：西安市第一医院（甲方指定地点）

注意：包装箱及拆箱、安装和调试产生的垃圾请带出院外自行处理。

四、质量要求：

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物质量出现问题，乙方应在三日内负责包换或包退，产生的费用由乙方负担，甲方有权监督质询乙方提供的货物质量和生产、运输进度。

4、货到现场后由于甲方保管不当影响货物质量或被损坏，乙方应负责维修或更换被损坏的部件，因此产生的费用由甲方负担。

5、因乙方所供设备质量问题引发的一切纠纷及损失由乙方承担责任，给甲方造成损失的乙方应当承担赔偿责任。

五、交货及验收：

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，乙方应在3日内全部完成安装调试并经验收合格交付使用，由于甲方的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延。交货验收时乙方须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告，进口产品需提供甲方购买货物的相同批次报关文件。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后3日内初步验收。初步验收合格后，进入15日试用期；试用期间发生重大质量问题，按照合同条款第四项之第3条处理，试用期相应顺延；试用期结束后3日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有缺项、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，并由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件和更换符合要求的整机之有效证据，由此产生的时间延误与相关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告，作为双方最终结算的依据。

3、货物安装完成后3日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并初步验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料在交货的同时交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证或工具等约定的资料的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物质量有问题，经甲方同意乙方2次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

六、培训和保养：

乙方以多种方式负责向甲方培训设备的使用操作和维护保养工作，直到熟练掌握为止。甲方负责考核培训结果以决定是否需要再培训。乙方接到甲方培训通知后3日内安排再培训。

七、付款方式：

1.验收合格并经15天试用期满,符合合同约定的质量标准要求，经产品最终验收合格后，一个月内全额支付合同总金额人民币（大写）：xxx元整（¥***.00）。计划支付日期约为2025年  月  日（可视具体情况向后顺延）。

2、乙方应当在甲方付款前向甲方出具正式增值税普通发票。乙方未按照约定提供发票的，甲方有权拒付相关款项，由此造成的损失由乙方负责。

八、履约保证金：

乙方应当在合同签订后3日内，向甲方支付合同总金额的5%款项，人民币（大写）：xxx元整（¥ ***.00）.作为履约保证金，保证期为中标（成交）之日起至项目服务期结束之日。保证期满乙方如约履行合同的，在合同服务期结束之日起30日内无息退还履约保证金。

九、售后服务：

1、依据投标文件的响应，设备质保期为验收合格后5年（出具厂家提供的五年质保证明和维保内容，保修期外维修免工时费），质保期内出现质量问题，乙方在接到甲方通知后2小时内响应，8小时内到达现场明确解决方案，48小时无法排除故障者需提供备用机，并承担修理调换的费用；质保期第一年内货物经乙方2次维修仍达不到合同约定的质量标准时，视作乙方货物质量不符合合同约定，甲方有权退货并追究乙方违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方应依据货物《招标文件》的《商务要求》中技术保障和服务保障，执行乙方《投标文件》的“响应”内容；

3、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

甲方联系人及电话：

乙方法定代表人及负责人姓名及联系电话：

法定代表人：                联系电话：

负责人：                    联系电话：

十、违约责任：

1、甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之五的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应按照银行同期贷款利率承担利息。逾期付款超过15天的，乙方有权终止合同；

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价百分之五的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，还应向甲方偿付逾期交货部分货款总额万分之五/天的违约金；逾期交货超过7天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价百分之五的款额向甲方偿付赔偿金，并须在三日内全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息，同时甲方有权将乙方违约事宜上报至财政监督管理部门备案。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在7天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之一的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证甲方在本合同中货物的权利，包括货物所有权及知识产权等权利。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之一向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方在不能按照本合同第九条的约定时间提供售后服务，每逾期一次，按照合同总价款的  1%  向甲方支付违约金。

十一、争议解决办法：

1、因货物的质量问题发生争议，可委托质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，提交西安市第一医院所在地人民法院诉讼解决。

十二、其他：

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式七份，甲方五份，乙方一份，采购代理机构一份，效力相同，自双方签章盖章之日起生效。

3、货物交付前的风险由乙方承担。

4、本合同项下地址为有效的通讯地址，一方变更应当书面通知相对方，未通知视为未变更，一方所发的文件通知等寄出或在《西安晚报》上公示即视为送达，产生相应的法律后果。

（以下无正文）

甲方：西安市第一医院（盖章）         乙方：             （盖章）

开户行：中国工商银行西安南大街支行   开户行：

账号：3700020409089344018            银行账号：

地址：西安市南大街粉巷30号          地址：

邮政编码：710002                     邮政编码：

电话：029-87630929                   电话：

法定代表人（授权代表）：             法定代表人（授权代表）：

签订日期：  年  月   日              签订日期：   年  月   日

鉴证方（业务专用章）：

单位名称：陕西省中诚信招标有限公司

地址：西安市南二环西段21号华融国际商务大厦A座11E

代理人（签字）：

联系电话：029-85239299

合同附件一：配置清单

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件二：营业执照、法人授权委托书、受托人/法人身份证复印件

附件三：厂家提供的5年质保证明和维保内容

第五章  投标文件构成及格式

西安市第一医院眼科手术显微镜等设备一批采购项目(二次)

投标文件

（项目编号：SXZCX2025-023-1）

供应商（单位名称及公章）：

时  间：

目    录

第一部分  投标函

第二部分  开标一览表

第三部分  资格证明资料

第四部分  供应商概况

第五部分  技术和商务要求响应偏离表

第六部分  投标方案

第七部分  质量保障措施

第八部分  供应商业绩一览表

第九部分  供应商认为有必要说明的其他问题

第十部分  供应商参加政府采购活动承诺书

第一部分  投标函

陕西省中诚信招标有限公司：

我方收到贵中心发布的西安市第一医院眼科手术显微镜等设备一批采购项目(二次)（项目编号：SXZCX2025-023-1）招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目的招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1．我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

2．我方已悉知并及时关注了贵中心在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

3．我方同意向贵中心提供与本次招标有关的全部证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。

4．我方理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

5．我方投标文件在开启之日起90个日历日（应不少于90个日历日）内有效。

6．若我方成交，我方承诺：（1）将投标文件有效期延长至合同执行完毕；（2）收到成交通知书后提交纸质投标文件一正两副；

（3）遵照招标文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。

7．所有关于此次招标活动的函电，请按下列方式联系：

供应商：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人（主要负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：

通讯地址：

邮    编：

电子邮箱：

日    期：    年  月  日

第二部分 开标一览表（总表）

项目名称：西安市第一医院眼科手术显微镜等设备一批采购项目（二次）

项目编号：SXZCX2025-023-1

单位：万元

| 报价内容 采购内容 | 投标报价 | 供货时间 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 眼科手术显微镜等设备一批 |  |  |  |
| 报价：（大写） （小写） 元 |  |  |  |
| 预算价：1135万元 最高限价：970万元 |  |  |  |
| 备注：总报价不得超过预算价和最高限价，表内报价内容以元为单位，精确到小数点后两位。 |  |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：__________________

时间：_______年________月_______日

注：

1．按阿拉伯小写金额样式填写；

2．“合计（大写）”栏按银行大写金额样式进行填写。样式参考：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元（圆）、角、分、零、整（正）；

3. 务必仔细检查核对价格后面的单位。

分项报价表

项目名称：西安市第一医院眼科手术显微镜等设备一批采购项目（二次）

项目编号：SXZCX2025-023-1                                   单位：万元

| 眼科手术显微镜等设备一批 | 序号 | 名称 | 数量 | 品牌 | 规格及型号 | 制造商 | 单价 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 玻切超乳激光一体机 | 1 |  |  |  |  | 180 |
|  | 2 | 激光扫描检眼镜 | 1 |  |  |  |  | 120 |
|  | 3 | 眼科光学相干断层扫描仪（OCT) | 1 |  |  |  |  | 80 |
|  | 4 | 光学相干断层扫描仪 | 1 |  |  |  |  | 150 |
|  | 5 | 眼科手术显微镜 | 1 |  |  |  |  | 300 |
|  | 6 | 眼科超声乳化仪 | 1 |  |  |  |  | 140 |
| 合计 |  | 报价：（大写） （小写） 元 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 单价不得超过单项的最高限价，保留小数点后两位。 - 分项报价表合计与开标一览表总报价一致。 |  |  |  |  |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：__________________

时间：_______年________月_______日

注：1．监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

2．“是否小微企业产品”一栏若有漏报，将被视为“非小微企业产品”。

3．表格空间不足时，可自行扩展。

耗材报价表

共  页，第  页

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 规格型号及制造商 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 、 |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

供应商（单位名称及公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

日    期：_________________

第三部分  资格证明文件

按照招标文件第一章  《投标邀请函》所列“供应商资格要求”提供各项资格证明文件，未按要求提供的，其投标文件将被视为无效文件。

（一）基本资格条件

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的

资格承诺（格式）

(采购人名称）_______________________：

我单位参与陕西省中诚信招标有限公司组织________________________(项目名称)公开招标，我公司符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

我方对此声明负全部法律责任。

供应商（单位名称及公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

日    期：______________________

（二）特定资格条件

- 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；

2、财务状况证明：提供经审计的2023或2024年度完整的财务报告，包括 “四表一注”（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（没有可不提供）及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在开标日期前三个月内其开户银行基本账户出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；以上三种形式的资料提供任何一种即可（分支机构如无法提供财务审计报告，须出具包含分支机构的财务数据的总公司财务审计报告）；事业单位零余额账户提供相应证明。

3、履行合同所必需的设备和专业技术能力声明（格式）

(采购人名称）_______________________：

我单位参与陕西省中诚信招标有限公司组织的____________________(项目名称)，我单位郑重声明：我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商（单位名称及公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

日    期：_________________

- 4、税收缴纳证明：2025年1月1日至今已缴纳的任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

5、社会保障资金缴纳证明：2025年1月1日至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

6、无重大违法记录声明（格式）

(采购人名称）_______________________：

我单位参与陕西省中诚信招标有限公司组织的______________________(项目名称)公开招标，我单位郑重声明：我方参加本项目公开招标工作前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商（单位名称及公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

日    期：______________________

7、法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明

（按下方给定格式进行填写）

说明：

（1）法定代表人（主要负责人）包括：①企业法人的法定代表人；②个人独资企业的投资人；③分支机构的负责人；④合伙企业的执行事务合伙人（委派代表）；⑤个体工商户业主；⑥农民专业合作社的法定代表人。

（2）委托授权书\身份证明（二选一）：非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人委托授权书、法定代表人及被授权人身份证（提供被授权书人开标截止日期前连续三个月在投标单位缴纳的社保记录）；法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证；

法定代表人（主要负责人）身份证明（格式）

陕西省中诚信招标有限公司：

〈法定代表人（主要负责人）姓名〉系〈供应商全称〉的法定代表人（主要负责人），特此证明。

法定代表人（主要负责人） 身份证正反面（扫描件） 或护照资料页（扫描件）

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：      年    月   日

法定代表人（主要负责人）委托授权书（格式）

陕西省中诚信招标有限公司：

现委派〈代理人姓名〉代表我方参加贵中心组织的西安市第一医院眼科手术显微镜等设备一批采购项目（二次）（项目编号：SXZCX2025-023-1）政府采购活动，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改投标文件，签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

本授权有效期与投标文件有效期一致（不少于90天）。代理人无转委托权。

代理人姓名：____________	联系电话：______________

身份证（护照）号码：______ 	职务：_____________

通讯地址：

| 法定代表人（主要负责人） 身份证正反面（扫描件） 或护照资料页（扫描件） |  | 委托代理人 身份证正反面（扫描件） 或护照资料页（扫描件） |
| --- | --- | --- |

（提供被授权书人开标截止日期前连续三个月在投标单位缴纳的社保记录）

法定代表人（主要负责人）：（签字或盖章）

供应商：（供应商全称并加盖公章）

授权日期：      年   月   日

8、投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）及医疗器械注册证（或注册备案凭证）；投标人为生产厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）及医疗器械注册证（或注册备案凭证）。进口产品不需提供医疗器械生产许可证；

9、提供所投进口产品的厂家授权书或总代理商授权书（厂家直投不需提供授权书）。注：如提供总代理商授权书的须同时提供该总代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对所投产品授权链条的完整性；

10、不接受西安市第一医院职工及其亲属投资开办的企业参与本医院的政府采购活动。（提供承诺书）

致：（采购人名称）：

（-------公司）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司非采购人单位职工及亲属投资开办，本公司法人、股东和经营管理人员非采购人单位职工及亲属，

特此承诺。

供应商（单位名称及公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

日    期：_____________________

11、承诺书

致：（采购人名称）：

投标人与其他投标单位无交叉控股股东、无交叉兼任高级管理人员及涉嫌联合围标、串标行为，无采购单位和招标代理机构职工在该单位兼职的情况，不向采购单位和代理机构相关人员输送利益等行贿行为，一旦中标必须坚守诚信、认真履约等供应商承诺；，

特此承诺。

供应商（单位名称及公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

日    期：_________

12、信用记录自查截图

信用记录自查截图

提示：

1．供应商可通过【信用中国】（www.creditchina.gov.cn）、【中国政府采购网】（www.ccgp.gov.cn）网站对自身信用记录进行自查，并按查询结果填写下述声明。

2．供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

13、本项目不接受联合体

(采购人名称）_______________________：

我单位参与陕西省中诚信招标有限公司组织的____________________(项目名称)，我单位郑重声明：我方非联合体，如有虚假，承担相应责任。

特此声明！

供应商（单位名称及公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

日    期：__________________

第四部分  供应商概况

（一）供应商基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 （主要负责人） |  |  | 所属行业 |  |  |
| 基本存款账户 开户银行 |  |  | 基本存款 账户账号 |  |  |
| 上年度 营业收入* |  |  | 资产总额 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 资质证书名称 | 证书号 |  | 等级 | 类型 |  |
| 从业人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员 数量 |  | 专业技术 人员数量 |  |
|  |  | 残疾人 数量 |  | 少数民族 数量 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 说明 | 1.成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不填写“上年度营业收入”； 2.招标文件接受联合体的，联合体各方均应提供； 3.表格空间不足时，请自行扩展。 |  |  |  |  |

第五部分  技术和商务要求响应偏离表

表1、技术要求偏离表

| 序号 | 招标文件 要求内容 | 投标响应 文件内容 | 偏差说明 | 备注（标注页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1、本表须按“第三章招标内容及要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，且提供证明材料佐证，标注页码，根据情况在“偏离情况”项填写正偏离或负偏离或无偏离，在“说明”项填写正偏离或负偏离原因。

3、该表可扩展。

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日    期：年    月    日

表2、商务要求响应说明（参照第三章商务条款）

| 序号 | 条款名称 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务响应 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 1．商务要求不允许负偏离。 2.响应说明填写“完全接受”、“不能接受”、“有条件接受”，对于需要供应商填报的内容，以及“不能接受”或“有条件接受”的条款，则应写明该条款名称及条款明细、以及供应商所能接受的条件。 3．根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十三条，若投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。 |  |  |  |

声明：除上表所列的合同条款外，招标文件中的其他合同条款我方均完全接受。

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日    期：  年   月   日

第六部分  投标方案

供应商可根据评审办法中履约能力及服务要求自行编写，格式不限；

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日    期：  年   月   日

第七部分  质量保障措施

供应商可根据评审办法自行编写，格式不限；

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日    期：  年   月   日

第八部分  供应商业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、附有真实、有效的供货合同佐证，且合同关键内容必须清晰可辨，否则不得分。

2、如提供虚假合同将上报监管部门进行处理。

供应商名称：              （全称及公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日    期:

第九部分供应商认为有必要说明的其他问题

附件一、中小企业申明

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，由供应商自行声明并对真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的                       （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件二、残疾人福利性单位声明

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，由供应商自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件三、监狱企业证明文件

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件四、“节能产品”，“环境标志产品”证明材料

1、供应商提供的产品属于下列情形，应按照文件第二章供应商须知总则第六款规定提供产品列入“节能产品品目清单”，“环境标志产品品目清单”相应产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书。

2、未按照上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附件四、质疑函样本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               ：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一标段进行质疑，质疑函中应列明具体。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第十部分供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，将被视为无效投标，其责任由供应商自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

1．我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2．我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3．对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4．我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日  期：    年  月  日

（二）参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1．不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2．不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

3．不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；

4．不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

5．不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6．不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7．不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8．不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9．不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10．尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日  期：    年  月  日

公平

公正

公开

企业名称：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：