项目编号：SXGT2023-AK-054

安康市中医医院安康市重症能力提升

设备采购项目

招标文件

采 购 人名称：安康市中医医院

采购代理机构：陕西国泰招标代理有限公司

二〇二三年十二月

目　  录

第一部分　商务部分

第一章　投标邀请

第二章　投标人须知

第三章　评标方法及标准

第四章　拟签订的合同文本

第五章　投标文件格式

第二部分　技术部分

第六章　项目采购需求

第一部分　商务部分

第一章　投标邀请

项目概况

安康市中医医院安康市重症能力提升设备采购项目 潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省-安康市）获取响应文件，并于2024-01-24 09:00:00前递交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：SXGT2023-AK-054

项目名称：安康市中医医院安康市重症能力提升设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：7,130,000.00元

采购需求：

合同包1(我院自用重症医疗设备 ):

合同包预算金额：2,620,000.00元

合同包最高限价：1,800,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其它医疗设备 | 我院自用重症医疗设备 | 1（项） | 详见采购文件 | 2,620,000.00 | 1,800,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后30个日历日内。

合同包2(其他医疗机构重症医疗设备 ):

合同包预算金额：4,510,000.00元

合同包最高限价：3,000,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其它医疗设备 | 其他医疗机构重症医疗设备 | 1（项） | 详见采购文件 | 4,510,000.00 | 3,000,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后30个日历日内。

二、 响应供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(我院自用重症医疗设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）； 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27号； 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号 ）以及其他需要落实的政府采购政策。

合同包2(其他医疗机构重症医疗设备 )落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

与合同包1要求一致。

3、本项目的特定资格要求：

合同包1(我院自用重症医疗设备)特定资格要求如下:

3.1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供统一社会信用代码的营业执照。

3.2、法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人参加仅提供法定代表人身份证）。

3.3、投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.4、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的前一年度财务报告（成立时间至投标截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或者投标截止时间六个月内基本开户银行出具的资信证明；

3.5、税收缴纳证明：提供投标截止前一年内已缴纳的至少提供3个月的有效纳税凭证（企业所得税或营业税或增值税）；（依法免税的申请人应提供相关文件证明）；

3.6、社会保障资金缴纳证明：提供投标截止前一年内已缴存的至少3个月的有效缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的申请人应提供相关证明）；

3.7、投标人是生产厂家的出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案证；经销商的需出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（所投产品应在其经营许可范围内）。

3.8、所投产品是医疗器械的提供医疗器械注册证【准】字；所投产品不纳入医疗器械的提供药监局批复或其他证明材料。

3.9、本项目专门面向中小企业，供应商须提供中小企业声明函原件。供应商可根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号、工信部联企业〔2011〕300号文件自行划分，若声明与实际不符须承担相应责任。

合同包2(其他医疗机构重症医疗设备)特定资格要求如下:

与合同包1要求一致。

三、 采购文件的获取方式

时间：2024-01-03 09：00起至2024-01-09  17:00:00  止（节假日除外）。

地点：安康市兴安中路44号君安大厦24楼（兴安公园斜对面）

方式：在线获取

售价： 0

四、 响应文件递交

截止时间： 2024-01-24 09:00:00

地点：安康市公共资源交易中心不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

（1）投标供应商使用捆绑陕西省公共资源交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击“我要投标”并完善相关投标信息；

（2）投标供应商需在公告发布之日起5个工作日内携带单位介绍信（或法人授权书）及本人身份证在代理机构处进行投标备案登记；

（3）投标供应商登录电子交易平台下载招标文件；

（4）本项目响应文件采用电子递交方式，不再接受纸质响应文件，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》，开标前必需在全国公共资源交易平台（陕西省）网站上传电子文件。电子招标文件技术支持：4009280095、4009980000

（5）本项目采用远程不见面开标，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）》

（6）未完成网上投标成功的或未经招标代理公司备案登记确认的，无法完成后续流程。

（7）请各供应商下载磋商文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：安康市中医医院

地址：安康市汉滨区巴山东路47号

联系人：邹女士

电话：0915-8183523

2、项目联系方式

项目联系人：徐倩

电 话：0915-3189913

传 真：/

3、采购代理机构信息

名称：陕西国泰招标代理有限公司

联系地址：安康市兴安中路44号君安大厦24楼（兴安公园斜对面）

联系方式：0915-3189913

陕西国泰招标代理有限公司                             2024年01月02日

第二章　投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 安康市中医医院安康市重症能力提升设备采购项目 |
|  | 采购预算 | 共7,130,000.00元 合同包1：2,620,000.00元 合同包2：4,510,000.00元 |
|  | 本项目设定的 最高限价 | □ 无 ☑有，金额：合同包1：1,800,000.00元 合同包2：3,000,000.00元 |
|  | 核心产品 | / |
|  | 公告媒体 | 陕西省政府采购网及陕西省公共资源交易中心官网 |
| 2 | 采购人 | 名称：安康市中医医院___ 地址：安康市汉滨区巴山东路47号 电话：0915-8183523 联系人：邹女士 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：陕西国泰招标代理有限公司 地址：安康市兴安中路44号君安大厦24楼（兴安公园斜对面） 电话：0915-3189913 联系人：徐倩 |
| 4 | 投标人资格条件（适用于所有包） | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 合同包1(我院自用重症医疗设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）； 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27号； 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号 ）以及其他需要落实的政府采购政策。 合同包2(其他医疗机构重症医疗设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下: 与合同包1要求一致。 3、本项目的特定资格要求： 合同包1（我院自用重症医疗设备)特定资格要求如下: 3.1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供统一社会信用代码的营业执照。 3.2、法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人参加仅提供法定代表人身份证）。 3.3、投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 3.4、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的前一年度财务报告（成立时间至投标截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或者投标截止时间六个月内基本开户银行出具的资信证明； 3.5、税收缴纳证明：提供投标截止前一年内已缴纳的至少提供3个月的有效纳税凭证（企业所得税或营业税或增值税）；（依法免税的申请人应提供相关文件证明）； 3.6、社会保障资金缴纳证明：提供投标截止前一年内已缴存的至少3个月的有效缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的申请人应提供相关证明）； 3.7、投标人是生产厂家的出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案证；经销商的需出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（所投产品应在其经营许可范围内）。 3.8、所投产品是医疗器械的提供医疗器械注册证【准】字；所投产品不纳入医疗器械的提供药监局批复或其他证明材料。 3.9、本项目专门面向中小企业，供应商须提供中小企业声明函原件。供应商可根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号、工信部联企业〔2011〕300号文件自行划分，若声明与实际不符须承担相应责任。 合同包2(其他医疗机构重症医疗设备)特定资格要求如下: 与合同包1要求一致。 以上特定资格要求内容均为必备投标要求，各投标人应按要求提供复印件加盖投标人红色公章，附在每份投标文件中。不符合招标文件投标要求的，其投标文件被视为无效标书，取消投标资格。 |
| 5 | 项目现场勘察 | ☑不组织 □组织：____________________ 1.时间：____________________ 2.地点：____________________ 3.其他：____________________ |
| 6 | 样品 | ☑不要求提供 □要求提供： 1.样品制作的标准和要求：____________________ 2.样品检测报告：(□否；□是，检测机构的要求、检测内容详见第六章项目采购需求) 3.样品的评审方法及评审标准：内容详见第三章评标办法及标准 |
| 7 | 联合体投标 | ☑不接受 □接受 |
|  | 分包 | □不接受 ☑接受：分包要求详见第六章项目采购需求 |
| 8 | 采购进口产品 | ☑本采购项目拒绝进口产品参加投标 |
|  |  | □本采购项目已经财政部审核同意购买的进口产品为： |
| 9 | 政府采购强制采购：节能产品 | ☑否 |
|  |  | □是，采购《节能产品政府采购清单》(第____期)内的产品 |
|  | 政府采购强制采购：信息安全认证 | ☑否 |
|  |  | □是 |
| 10 | 政府采购优先采购：节能产品(非强制类) | 产品： ☑对列入最新一期节能清单(非强制类)的产品在评审时予以加分，每项加0.5分(最低评标价法不适用) □对列入最新一期节能清单(非强制类)的产品在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：____% |
|  | 政府采购优先采购：环境标志产品 | 产品： ☑对列入最新一期环境标志产品清单(非强制类)的产品在评审时予以加分，每项加0.5分(最低评标价法不适用) □对列入最新一期环境标志产品清单(非强制类)的产品在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：____% |
| 11 | 支持中小企业发展 | ☑专门面向中小企业采购项目 □ 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)： ①对小微型企业产品的价格给予10%～20%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：10%。 ②本项目接受联合体投标的，若小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%～6%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：6%。 □非专门面向中小企业采购项目(其他优惠)： 。 |
|  | 支持监狱企业 | □专门面向监狱企业采购项目 ☑ 非专门面向监狱采购项目(价格扣除)：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除6%。 □非专门面向监狱采购项目(其他优惠)：____________ |
| 12 | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 |  |
| 13 | 投标人须提供的其他资料 | 采购人根据实际情况填写(如案例证明材料、人员投入情况) |
| 14 | 澄清或者修改时间 | ①招标代理机构在征得采购人和（或）监督人的同意后，可对已发出的招标文件进行必要的修改、澄清或补正，修改、澄清或补正的内容在投标截止时间十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。 ②投标人要求对招标文件进行澄清的（一次性提出，不得多次提出，邮箱发送word版及盖章扫描件），必须在投标截止时间十日前，以书面形式送达招标代理机构；招标代理机构在投标截止时间七日前以书面形式予以答复；必要时将书面答复传送给所有招标文件收受人。 ③投标人要求对招标文件有质疑的，必须在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达招标代理机构；招标代理机构在投标截止时间七日前予以答复。在此日期后提出的质疑无效。 ④招标代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求的提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在政府采购网上发布变更公告。 ⑤投标人必须从招标代理机构购买标书，投标人自行转让或复制标书视为无效。标书一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。 ⑥各投标人应认真仔细研读招标文件，如有问题或异议及时函告。否则，视为同意招标文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。 ⑦标书的解释权归采购人。 ⑧接受投标人澄清文件的邮箱地址：1362863512@qq.com ⑨投标人确认收到招标文件澄清的时间：收到澄清后24小时内（以发出时间为准）。 ⑩投标人确认收到招标文件修改的时间：收到修改后24小时内（以发出时间为准）。 |
| 15 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 时间：2024年01月24日09时00分(北京时间) 地点：安康市公共资源交易中心官网不见面开标大厅 |
| 16 | 开标时间、地点 | 时间：2023年01月24日09时00分(北京时间) 地点：(1)电子投标文件(*. SXSTF) 可于提交首次投标文件截止时间前任意时段登录陕西省安康市公共资源交易中心平台(http://ak. sxggzyjy.cn/)“电子交易平台-企业端” 进行提交，逾期系统将拒绝接收。 (2)供应商可登录陕西省公共资源交易中心平台(http://sxggzyjy.cn/) [《首页》不见面开标]在线参与开评标过程，详见交易平台[首页〉服务指南〉下载专区]中的《陕西省公共资源交易政府采购项目远程不见面开标操作手册(供应商版)》，如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话: 49980000。 |
| 17 | 其他唱标内容 | 投标总报价、设备费、运杂费、安装调试费、其它费用、交货期 |
| 18 | 投标保证金 | ☑不要求提供 □要求提供，数额不得超过采购项目预算金额的2%，本项目的投标保证金为 ，提交方式为转账、电汇等非现金形式。 |
| 19 | 投标有效期 | 自投标文件截止时间起90日(日历日) |
| 20 | 投标文件份数 | 电子文件1份（上传至陕西省公共资源交易平台网） |

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 21 | 封套上应载明的信息 | (项目名称)投标响应文件 项目编号：____________________包号： 在______年____月____日____时____分之前不得启封 投标人名称：____________________ 其他：____________________ |
| 22 | 信用查询 | □采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www. creditchina. gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。 ☑投标人自行查询信用记录，如实提供《无不良信用记录承诺》并加盖供应商公章。联合体参加投标的，所有联合体成员均须加盖公章。本项目信用记录查询截止时点为：开标前。 |
| 23 | 同品牌多家投标人处理原则 | 1.最低评标价法：相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标。报价相同的，按照以下方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 □随机抽取 ☑其他：_投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人 2.综合评分法：相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照以下方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 □随机抽取 ☑其他：得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人 |
| 24 | 定标原则 | 1.采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。 2.中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人。 □随机抽取 ☑其他：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人 |
| 25 | 交货和提供服务的时间、地点、方式、项目服务期限 | 交货和提供服务的时间： ①交货期：合同签订之日起30日历天内 ②服务期：不少于24个月，时间自验收合格之日起算，主要设备要求提供两年的质量保证和服务承诺， 8小时内响应，免费上门服务。 交货和提供服务的地点： ①交货地点：安康市中医医院指定地点 ②服务地点：安康市中医医院指定地点 交货和提供服务的方式： ①运输方式：自行选择。 ②8小时内响应，免费上门服务。 项目服务期限：不少于24个月，时间自验收合格之日起算，主要设备要求提供两年的质量保证和服务承诺， 8小时内响应，免费上门服务。 |
| 26 | 采购资金的支付方式及时间 | ①合同款的支付：设备到货安装调试验收合格后付总货款的60%，设备安装验收3个月后付总货款的30%，剩余总货款的10%一年后付清。 ②结算方式：安康市中医医院负责结算，发票直开采购单位。 |
| 27 | 履约保证金 | ☑不要求提供 □要求提供，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%，本采购项目履约保证金为合同金额的____%，提交方式为____ 收款人户名： 开户银行： 银行账号： 注：以电汇方式递交履约保证金须在电汇凭据附言栏中写明采购编号、包号及用途(履约保证金)。 |
| 28 | 招标代理服务费 | 服务费按中标（成交）金额进行计取，由中标单位支付。标准详见国家计委计价【2002】1980号文件。 中标服务费账号： 开户行：中国建设银行陕西省安康汉滨区支行 账号：6100 1660 0330 5250 1513 户名：陕西国泰招标代理有限公司 |
| 29 | 电子投标 注意事项 | 1、本项目采用电子化投标的方式投标，供应商须使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时，按照工作人员要求进行解密，使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）自行解密电子投标文件（超过系统默认解密时间未解密成功的视为解密失败，其投标文件按无效文件处理），投标单位需在解密时间规定内完成标书解密。所有投标单位解密完成后由开标人员将投标文件导入开评标系统。如因供应商自身原因造成无法在规定时间内解密投标文件的，按无效响应对待。 2、制作电子投标文件 供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采在购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。” 递交电子投标文件登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。 3、不见面开标注意事项 3.1、为了保证远程不见面开标顺利进行，供应商需使用配备音响和拾音设备的电脑提前一个小时登录网络开标大厅(陕西省安康市)自行调试(“不见面开标大厅”登录网址: http://122. 112. 246. 33/Bid Opening/bi dopeninghallaction/hal1/login)。并按照工作人员要求进行投标文件解密，远程观看开标直播。及时加入网络开标大厅公布的腾讯QQ号，以便澄清等情况处理。如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话: 4009980000。 3.2、供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面(播放器下载链接为: https://download.bqpoint.com/down1oad/downloadprodetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid554e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd） 3.3、相关操作培训请关注(陕西省公共资源交易中心)通知公告栏目，相关操作流程详见全国公共资源交易平台(陕西省)网站[首页服务指南下载专区]中的《陕西省公共资源交易政府采购项目远程不见面开标操作手册(供应商版)》。 |
| 30 | 其他规定 |  |

投标人须知正文

一、总则

1.定义

1.1　“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.2　“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.3　“投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.4　“供应商”是指向采购人提供设备、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.5　“评标委员会”是依据《政府采购设备和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

1.6　“设备”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.7　“服务”是指除设备和工程以外的其他政府采购对象。

1.8　“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》内的产品。

1.9　“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.采购项目预算及最高限价

2.1　本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

2.2　本项目最高限价要求见投标人须知前附表。

★3.供应商的资格要求

3.1　供应商应当符合投标人须知前附表中规定的下列资格条件要求：

3.1.1　符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)政府采购法律法规相关规定的其他条件。

3.1.2　其他特定资格条件。(详见投标人须知前附表)

3.2　供应商存在下列情形之一的不得参加投标：

3.2.1　单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.2.2因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

4.投标费用

4.1　投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

★5.授权委托

投标人代表不是投标人的法定代表人的，应当持有法定代表人的授权委托书，同时提供投标人代表身份证明。

6.联合体投标

6.1　本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。

★6.2　供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：

(1)联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

(2)联合体各方均应当符合投标人须知前附表规定的供应商基本资格条件；

(3)除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合投标须知前附表规定的供应商特定资格条件；

(4)联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

(5)联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.项目现场考察

7.1　本项目是否组织现场考察详见投标人须知前附表。

7.2　供应商应按投标人须知前附表中规定的时间及地点，对采购项目现场和周围环境进行考察。供应商未在指定时间进行考察的，采购人不再另行组织。

7.3　考察现场的费用由供应商自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.4　采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1　本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。

9.政策与其他规定

★9.1　产品属于政府强制采购节能产品范围，必须将是否列入最新一期节能清单作为采购产品的资格条件。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

9.2　对列入最新一期节能清单(非强制类)、环保清单内的产品，分别予以相应的加分或价格扣除；对于同时列入“两个清单”的产品，优先于只获得其中一项认证的产品。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

9.3　供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见投标人须知前附表。

9.4　监狱企业视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展政策优惠，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见投标人须知前附表。

★9.5　采购人使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，应当在采购文件中载明对产品获得信息安全认证的要求，并要求产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

9.6　其他法律法规强制性规定或扶持政策。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

二、招标文件

10.招标文件的构成

10.1　招标文件各章节的内容如下：

第一部分　商务部分

第一章　投标邀请

第二章　投标人须知

第三章　评标方法及标准

第四章　拟签订的合同文本

第五章　投标文件格式

第二部分　技术部分

第六章　项目需求

10.2　投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

11.招标文件的澄清与修改

11.1　采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在投标人须知前附表规定的提交投标文件截止时间15日前，在原刊登招标公告的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

11.2　如果澄清或者修改时间距本章投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延提交投标文件的截止时间，澄清或者修改时间具体见投标人须知前附表。

11.3　澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

12.偏离

12.1　本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足或不响应招标文件的要求。

★12.2　除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款(即重要条款)，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。

三、投标文件

13.　一般要求

13.1　投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的响应。

13.2　投标人提交的投标文件及投标人与采购人或采购代理机构、评标委员会就有关投标的所有来往函电必须使用中文。投标人可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

13.3　除技术要求另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。未列明时亦默认为我国法定计量单位。

13.4　供应商应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

13.5　投标文件应采用书面形式，招标文件中要求提供电子版的，必须按要求提供。

14.投标文件的组成(采购人可根据项目实际情况增加★条款)

14.1　投标文件包括但不限于下列内容

14.1.1　价格及商务部分：

★(1)投标函(含法定代表人身份证明或授权委托书)

★(2)开标一览表

(3)分项价格表

(4)商务条款偏离表

(5)投标保证金

★(6)供应商符合投标人资格条件的证明文件

(7)符合政府采购政策的证明材料

(8)投标人须知前附表要求投标人提交的其他资料

(9)供应商认为需提供的其他资料

14.1.2　技术部分

(1)设备说明一览表、实施方案、技术方案或服务方案

(2)技术条款偏离表

(3)投标人售后服务承诺

(4)用于本项目人员简历表

(5)投标标的物符合招标文件规定的其他证明材料

(6)其他资料

★14.2　投标人须知前附表规定供应商在投标时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在投标时将其视为无效响应文件。

(1)未在投标人须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

(2)供应商提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。

14.3　在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

14.4　供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。

15.投标报价

15.1　投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。

15.2　投标人必须按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项设备及服务的分项价格和总价。投标人在投标人须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其分项价格表中的报价。

★15.3　投标人对每种设备及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送及“零”报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

15.4　项目有特殊要求的见投标人须知前附表。

16.投标保证金

根据安财采管【2022】4号文件《安康市财政局关于全面取消政府采购保证金等有关事项的通知》相关要求，本项目不要求缴纳投标保证金。供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购人、采购代理机构造成损失的，其失信行为将被纳入诚信系统，并且负有赔偿责任，赔偿金额不超过采购预算金额的2%。

17.投标有效期

17.1　投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

17.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

18.投标文件的签署和规定

18.1　投标人应根据投标人须知前附表规定提交投标文件。纸质文件的正本和副本应装订成册。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本、电子版不一致时，以正本为准。

18.2　投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并按招标文件要求在签字盖章处盖单位章和由法定代表人或其授权代表签字或盖章（电子版文件和纸质版文件签字盖章方式必须一致）。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。否则，在评标时将其视为无效投标。

19.投标文件的密封和标记

19.1　投标文件按正本和副本分别包装，注明“正本”或“副本”，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章或由法定代表人或其授权的代理人签字。

19.2　投标文件封套或外包装上应载明的内容见投标人须知前附表。

19.3　投标文件如果未按上述规定密封和标记，采购人或采购代理机构应当拒绝接收。

19.4　为方便开标唱标，投标人应单独将开标一览表及投标保证金另行封装在同一密封套内，并标明开标一览表及投标保证金字样，投标时单独提交。

20.投标文件的递交

20.1　投标文件应在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间之前密封送到投标人须知前附表指定的地点。

采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

20.2　逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

21.投标文件的修改和撤回

21.1　在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以书面形式修改、补充或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人或采购代理机构。

21.2　修改、补充的内容为投标文件的组成部分。修改、补充的投标文件应按本章第18、19、20项规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

21.3　投标人按本章21.1款撤回投标文件的，采购人或采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.4　投标人在投标有效期内不得修改、撤销其投标文件。

四、开标和评标

22.开标

22.1　采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。投标人不足3家的，不得开标。

22.2　开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和投标人须知前附表规定的投标文件的其他主要内容，并记录在案。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构和采购人对此不承担任何责任。

22.3　未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。

22.4　投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。

22.5　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

★23.资格审查

23.1　公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

有下列情形之一的，应在资格审查时按照无效投标处理：

(1)投标人未按照招标文件规定提交投标保证金的；

(2)投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的；

(3)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(4)投标人存在失信记录的。

失信记录是指，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的情况。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。失信情况查询方式详见投标人须知前附表。

23.2　已经进行资格预审的，可以不再对供应商资格进行审查，资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构。

24.评标委员会

评标由采购人或采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表组成。

25.评标方法和标准

本项目评标方法和标准见招标文件第三章。

26.评标程序

★26.1　投标文件的符合性审查。

26.1.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.1.2　有下列情形之一的，应在符合性审查时按照无效投标处理：

(1)投标文件未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

(2)不满足本招标文件中标注“★”的实质性条款要求的；

(3)投标有效期不足的；

(4)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(5)不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

26.2　核价原则

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.3　投标文件澄清

26.3.1　对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.3.2　投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.3.3　评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

26.3.4　有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

26.4　同品牌多家投标人处理原则

26.4.1　采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

26.4.2　使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.4.3　非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.5　比较与评价

26.5.1　评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

★26.5.2　评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.6　推荐中标候选人名单

26.6.1　采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

26.6.2　采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

27.确定中标供应商

27.1　采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2　采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定中标人。

27.3　采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定中标人。

28.废标

有下列情形之一时，招标采购单位应予废标，并将废标理由通知所有投标人：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

29.保密

评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

★30.禁止行为

30.1　投标人不得与采购人、采购代理机构恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。投标人违反政府采购法律法规相关规定的，依法追究法律责任。

30.2　投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、中标信息公告与签订合同

31.中标信息公告

31.1　中标人确定之日起2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将中标结果在投标人须知前附表中规定的公告媒体上公布。

31.2　招标文件随中标结果同时公告。但中标结果公告前招标文件已公告的，不再重复公告。

32.中标通知

采购人或者采购代理机构应当自发布中标公告的同时，发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

33.履约保证金

33.1　本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。

33.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

33.3　中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

34.签订合同

34.1　招标文件和中标供应商的投标文件均为签订政府采购合同的依据。

34.2　中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，与采购人签订政府采购合同。

34.3　采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

34.4　自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在投标人须知前附表规定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

六、其他规定

35.招标代理服务费。

35.1　中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

36.询问、质疑、投诉

36.1　供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问

36.2　供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

36.3　供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。

36.4　质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的投标代表签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权的投标代表签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

36.5　投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购法律法规规定及程序，向财政部提出投诉。

37.发生下列情况之一，投标人将被列入不良记录名单，在1～3年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

(1)开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

(2)中标后无正当理由不与采购人签订政府采购合同；

(3)中标后未按照招标文件和中标供应商的投标文件订立政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(4)将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人；

(5)拒绝履行合同义务的；

(6)《政府采购法》第七十七条和《政府采购法实施条例》第七十二条规定的其他情形；

(7)其他违反法律法规相关规定的情形。

38.其他规定。

38.1　投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

38.2中小企业融资指南：陕西省政府采购信用融资平台是陕西省财政厅为贯彻落实支持中小企业发展政策，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，发挥政府采购政策导向作用，专门搭建的融资平台，中标（成交）供应商可按照陕西省政府采购采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）相关政府采购融资政策、方法、途径的规定，进行融资。

39.未尽事宜

39.1　其他未尽事宜按政府采购法律法规的规定执行。

40.文件解释权

40.1　本招标文件的解释权归采购人(或采购代理机构)所有。

- 评标办法及标准

- 采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分顺序推荐中标候选人。具体评审因素和分值如下。（适用于所有包）

| 评标 内容 | 分值 | 评标原则与标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标 报价 | 30 | 以所有有效投标人的最低投标报价为评标基准价，投标单位投标报价等于基准价的，得30分；其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(评标基准价／响应报价)×价格权值×100 计算分数时四舍五入取小数点后两位 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 投标报价明显低于其他投标人，经评标委员会质询后不能再规定时间内说明理由，或说明理由但评标委员会认为理由不能成立的，客观上形成不良竞争，按无效标处理。 |
| 商务 响应 | 5 | 经过有效性和符合性审核合格的单位，对付款、交货、验收、售后服务等方面进行响应，完全响应且逐项详细说明的计5分，未做详细响应的，少一项扣1分。 |
| 产品技术指标及功能评审内容 | 35 | 1、投标产品的技术指标评审（25分） 评审依据是投标产品、检测报告、投标设备参数响应表。其性能指标在全部满足招标文件要求之间的计25分。产品中带“*”的是关键参数，不具有或少项的直接扣2分，扣完为止。非“*”项参数，不具有或少项的每项扣1分，扣完为止。 2、投标产品的配置及功能评审（5分） 投标产品配置（1-3分）及功能（0-2分）。 3、投标产品质量评审（3分） 提供投标产品产品质量、功能性等证明材料每份计1分，本项最高3分. 4、投标产品技术资料评分（2分） 投标产品技术资料齐全，真实、表述一致，计1-2分，提供虚假、伪造技术资料的取消其投标资格。 |
| 质量 保证 | 15 | 1、投标产品性能稳定（1-2分），配件齐全（1-2分），服务覆盖广（0-1分），共计5分。 2、生产装备先进（1-2分）；产品进货渠道正规，无翻新，无假货（0-1分）；并能够保证按期交货（0-2分），共计5分。 3、有足够能力的技术、人员支持（1-2分），配合整体安装实施，保证安装、调试、开通运行（1-2分），并达到各项设计及国家规范要求（0-1分），共计5分。 |
| 业绩及售后服务 | 15 | 1、以合同的形式提供投标产品近三年（2020年1月至今）关于类似项目的供货业绩，每提供一份得1分，根据业绩情况最高计6分。 2、售后服务机构健全。针对本项目及招标人实际需求提供详细具体可行的售后服务措施承诺。按其响应程度计4分。依据其承诺及实际能力打分，承诺4小时到达现场的计4分， 5-8小时到达现场的计3分，9-12小时到达现场的计1分。 3、负责为使用单位培训操作及维护人员，并有完整的培训方案，列出详细的培训（0-1分）、培训内容（0-1分）、培训措施（0-1分）、培训方式（0-1分）、服务承诺等说明（0-1分），共5分。 |

第四章　拟签订的合同文本

医疗设备购销合同

买方：安康市中医医院                   卖方:

地址：安康市巴山东路47号              地址：

电话：0915-8183604                     电话：

买卖双方经充分协商，本着平等互利、诚实守信的原则，根据《中华人民共和国民法典》签订本合同，以资双方守信执行。

第一条：产品名称、型号、数量及价款

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注明： 一、附件一配置清单；附件二中标通知书 二、本合同根据招标标号为： 的政府招标结果签订，详细配置、保修条款等以招标文件为准。 |  |  |  |  |  |  |  |

第二条：付款方式

2.1 付款形式为银行汇款,买方根据卖方合同约定的开户行和账号办理银行汇票或电汇。

2.2 设备到货安装调试验收合格后买方付给卖方总货款的60%，设备安装验收3个月后付总货款的30%，剩余总货款的10%一年后付清。

第三条：设备包装、发运及运输

3.1 按出厂原包装。

3.2卖方在设备发运手续办理完毕后24小时内或货到买方48小时前通知买方，以准备接设备。

3.4设备在交付买方前发生的风险均由卖方负责。

第四条：设备到货期

签订合同后30天内。

第五条：安装和培训

5.1 设备运送到医院前卖方通知买方作好安装前的准备工作（场地、电源、水源等）。

5.2 一切运输、搬运和安装费用由卖方承担。

5.3 设备的安装由卖方联系厂家工程师完成，买方协助。

5.4卖方负责买方有关人员的培训。

第六条：验收

6.1 设备的验收需合同双方共同在场进行，即厂家工程师、合同卖方和买方。

6.2 卖方必须按照投标文件中所提供的授权制造商来提供原厂制造设备，对产品的数量、品种、包装及外观等进行全面细致的检查，并向买方移交，买方发现与合同不符或与装箱单不符时及时向卖方提出，卖方应及时给予协调和必要时进行更换解决。

6.3买方对卖方提供的设备在使用前进行调试时，卖方需负责安装并培训买方的使用操作人员，并协助买方一起调试，直到符合技术要求，买方才做最终验收。

6.4对技术复杂的设备，买方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6.5设备安装调试合格后，双方在<装箱验收单>和<安装报告书>上签字确认后，即完成验收。同时设备投入临床使用，视为保修期的开始。

第七条：保修

  - 保修期为2年，终身维护。保修期自设备验收、投入临床使用之日算起。

  - 保修期内卖方负责免费（包括配件）为买方维修本合同所提供的产品和履行承诺的条款。

  - 保修期内卖方接到买方维修通知后应在24小时内到达买方现场进行维修，否则卖方按买方此设备日平均收入赔偿经济损失。

  - 卖方有义务为本合同所提供的产品进行终身维护和免费升级。

第八条：违约责任

8.1按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

8.2如卖方事先未征得买方同意并得到买方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

8.3卖方提供的设备如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由卖方负责交涉并承担全部责任。

8.4因包装、运输引起的设备损坏，按质量不合格处罚。

8.5在履行合同过程中，如果卖方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对卖方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可终止合同。

8.6违约终止合同：未按合同要求提供设备或质量不能满足技术要求，买方会同监督机构有权终止合同，对卖方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

第九条：产品保证

9.1：卖方向买方保证  根据本合同所提供的产品是符合本合同约定的公司所生产的最新产品。

9.2：卖方向买方提供生产厂家和卖方的全套资质。进口设备需提供报关手续。

第十条：不可抗力事件处理

10.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

10.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：合同争议解决

11.1因设备质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对设备质量进行鉴定。设备符合标准的，鉴定费由买方承担；设备不符合标准的，鉴定费由卖方承担。

11.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向人民法院提起诉讼。

11.3诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条：诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向人民法院提起诉讼。

第十三条：合同生效及其它

13.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

13.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条：合同的变更、终止与转让

14.1除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，买卖双方不得擅自变更、中止或终止。

14.2卖方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十五条：本合同经买卖双方签字盖章之日起生效。本合同一式六份，卖方执一份，买方留存五份，具同等法律效力。

以下无合同条款

买  方：安康市中医医院                卖  方：

（盖章）                               （盖章）

法人代表：                             法人代表：

授权代表：                             授权代表：

签订日期：                             签订日期：

第五章　投标文件组成

第一部分　商务部分

一、投标函(格式附后)

附件1－1　法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)

附件1－2　法定代表人授权书(授权代表参加投标)

附件1－3　授权委托书(格式二)(适用于自然人委托投标)

二、开标一览表(格式附后)

三、分项价格表(格式附后)

四、商务条款偏离表(格式附后)

五、供应商的资格证明材料

(一)供应商基本情况表(附件5－1)

(二)参加政府采购活动的供应商应当具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

附件5－2－1　法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件；

附件5－2－2　财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的前一年度财务报告（成立时间至投标截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或者投标截止时间六个月内基本开户银行出具的资信证明；税收缴纳证明：提供投标截止前一年内已缴纳的至少提供3个月的有效纳税凭证（企业所得税或营业税或增值税）；（依法免税的申请人应提供相关文件证明）；社会保障资金缴纳证明：提供投标截止前一年内已缴存的至少3个月的有效缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的申请人应提供相关证明）；

附件5－2－3　具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料)；

附件5－2－4　参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

附件5－2－5　无不良信用记录承诺函(招标文件要求由供应商查询信用记录的提供)；

(三)符合投标文件要求的供应商特定资格条件的证明材料(由采购人或采购代理机构根据项目具体要求填列)

附件5－3　符合招标文件要求的供应商特定资格条件的证明材料。

(四)联合体协议(格式附后)

六、提供符合政府采购政策的证明材料

附件6－1　中小企业声明函(格式附后)

附件6－2　“节能产品”“环境标志产品”、信息安全认证产品等政府采购法律法规要求的其他证明材料

七、投标人须知前附表要求的其他投标资料

八、供应商认为需提供的其他资料

第二部分　技术部分

一、设备说明一览表、服务方案、实施方案及技术方案

二、技术响应与偏离表

三、投标人售后服务承诺

四、用于本项目人员简历表

五、投标标的物符合招标文件规定的证明文件

六、其他资料

标书编号：SXGT2023-AK-054

安康市中医医院安康市重症能力提升

设备采购项目

投标响应文件

（第  包）

---商务部分---

采 购 人名称：安康市中医医院

投 标 人名称：

二〇二四年  月

目　  录

第一章　投标函

第二章　开标一览表

第三章　分项报价表

第四章　商务条款偏离表

第五章　投标人具备投标资格的证明文件

第六章  提供符合政府采购政策的证明材料

第七章  投标人须知前附表要求的其他投标文件

第八章  供应商认为需提供的其他资料

第一章　投标函

投　标　函

致____________(采购人或采购代理机构)：

根据________(项目名称)(项目编号：________第  包)的投标邀请，________(姓名、职务)代表投标人________(投标人名称、地址)参加本项目招标的有关活动。据此函，作如下承诺：

1.同意在本项目招标文件中规定的开标日起______天遵守本投标文件中的承诺，且在期满之前均具有约束力。

2.具备政府采购相关法律法规规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.具备本项目招标文件中规定的其他资格条件。

4.提供投标人须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本______份，副本______份，电子文档______份，开标一览表(投标报价表)______份。

5.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。

6.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

7.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8.完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

9.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不予退还我方的投标保证金。

10.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

11.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

12.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

13.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

附件1－1：法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)

附件1－2：法定代表人授权书(授权代表参加投标)

附件1－3：授权委托书(自然人提供)

投标人名称：____________投标人公章：____________

投标人地址：____________邮编：____________

电话：____________传真：____________

法定代表人或投标人代表(签字或盖章)：____________

联系电话：____________

日期：____________

附件1－1　法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标的)

法定代表人身份证明复印件

附件1－2　法定代表人授权委托书(授权代表参加投标的)

法定代表人授权委托书(格式一)(适用于法人投标)

____________(投标人名称)的法定代表人________(姓名、职务)授权________(投标人代表姓名、职务)为本公司的投标人代表，就________(项目名称)投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：____________________。

代理人无转委托权。

本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。

授权代表身份证明复印件

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人(签字或盖章)：____________________

授权代表(签字或盖章)：____________________

______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件1－3

授权委托书(格式二)(适用于自然人投标)

致：____________(采购人或采购代理机构)

我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加____________(项目名称)的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从　　　年　　月　　日起至　　　年　　月　　日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：　　　　年　　月　　日

第二章　开标一览表

开标一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 包号 |  |  |  |
| 1 | 总报价人民币 | 大写：人民币______元 小写：￥______ |  |  |
| 2 | 供货期限 |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |
| 4 | 设备费 |  |  |  |
| 5 | 运杂费 |  |  |  |
| 6 | 安装调试费 |  |  |  |
| 7 | 其它费用 |  |  |  |

注：报价包括：设备价格，原设备和新设备的搬运，安装，办证及设备安装过程中所有装修复原。

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人或其授权代表签字：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

第三章　分项报价表

分项价格表

项目名称：____________________							项目编号：

包号：						                        金额单位：元

| 序号 | 设备 名称 | 品牌 | 生产 厂家 | 规格 型号 | 单价 |  | 数量 | 合计 | 中小 企业 | 政策功能 类型及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⋮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备品备件(包括专用工具等) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装 运输 费 | 包装费 |  |  |  |  | 安装 调试费 |  | 安装费 |  |  |
|  | 运输费 |  |  |  |  |  |  | 调试费 |  |  |
|  | 装卸费 |  |  |  |  |  |  | … |  |  |
|  | 保险费 |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |
|  | … |  |  |  |  | 售后 服务费 |  | 培训费 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 技术服务费 |  |  |
| 其他 费用 | 代理费 |  |  |  |  |  |  | … |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |

说明：本表中的中小企业是指制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”，政策功能类型及编号是指产品在最新一期节能、环保清单内的编号。

供应商名称(盖公章)：____________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

第四章　商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：											项目编号：

包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如有偏离，则必须注明“偏离”；未注明偏离的，视为完全响应。

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

第五章　投标人具备投标资格的证明文件

附件5－1

供应商基本情况表

供应商：(公章)

| 供应商名称 |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  | 邮政编码 |  |
| 授权代表 |  |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |  | 传真 |  |
| 上年营业收入 |  |  | 员工总人数 |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |
| 资质名称 |  | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 |  |  |  |  |

附件5－2－1　法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件

附件5－2－2　财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的前一年度财务报告（成立时间至投标截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或者投标截止时间六个月内基本开户银行出具的资信证明；税收缴纳证明：提供投标截止前一年内已缴纳的至少提供3个月的有效纳税凭证（企业所得税或营业税或增值税）；（依法免税的申请人应提供相关文件证明）；社会保障资金缴纳证明：提供投标截止前一年内已缴存的至少3个月的有效缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的申请人应提供相关证明）；

附件5－2－3　具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料)

附件5－2－4

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件5－2－5

无不良信用记录承诺函(投标人自行查询适用)

致____________(采购人或采购代理机构)：

本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人名称(盖公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件6－3　符合招标文件要求的供应商特定资格条件的证明材料(由采购人或采购代理机构根据项目具体要求填列)

(示例略)

附件5－4

联合体协议

致____________(采购人或采购代理机构)：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加____________(项目名称、项目编号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.____________________

2.____________________

3.____________________

二、____________(某成员单位名称)为____________(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：____________。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：____________。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式______份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

成员名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

______年____月____日

备注：本协议书由授权代表签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

非联合体声明（格式自拟）
第六章  提供符合政府采购政策的证明材料

附件6－1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.(标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员＿人，营业收入为＿万元，资产总额为＿万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.(标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员＿人，营业收入为＿万元，资产总额为＿万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.(标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员＿人，营业收入为＿万元，资产总额为＿万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.(标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承建（承接）企业为（企业名称），从业人员＿人，营业收入为＿万元，资产总额为＿万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020)46号）相关规定。

2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件6－2　“节能产品”“环境标志产品”、信息安全认证产品等政府采购法律法规规定的其他证明材料文件

说明：

1.供应商提供的产品属于《节能产品政府采购清单》内产品，应同时提供有效期内的节能产品证书及最新一期的节能产品政府采购清单首页及产品所在页的复印件(均需要加盖供应商公章)；

2.供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购清单》内产品，应同时提供有效期内的环境标志产品证书及最新一期的环境标志产品政府采购清单首页及产品所在页的复印件(均需要加盖供应商公章)；

3.供应商提供的产品属于信息安全认证产品的，应提供相关证明。

4.未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

第七章  投标人须知前附表要求的其他投标文件

第八章  供应商认为需提供的其他资料

标书编号：SXGT2023-AK-054

安康市中医医院安康市重症能力提升

设备采购项目

投标响应文件

（第  包）

---技术部分---

采 购 人名称：安康市中医医院

投 标 人名称：

二〇二四年  月

目　  录

第一章　设备说明一览表

第二章　服务方案

第三章　实施方案及技术方案

第四章　技术响应与偏离表

第五章　投标人售后服务承诺

第六章　用于本项目人员简历表

第七章 投标标的物符合招标文件规定的证明文件

第八章 其他资料

第一章　设备说明一览表

设备说明一览表

项目名称：											项目编号：

包号：

| 序号 | 设备名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：设备的主要技术参数和技术指标可另页描述。

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

第二章　服务方案

服务类项目供应商应根据第六章规定编写服务方案说明。服务方案说明包括但不限于：

(1)服务目标、范围和任务；

(2)服务方案；

(3)服务团队组织安排计划；

(4)工作流程；

(5)进度计划及保证措施；

(6)质量保证措施；

(7)合理化建议；

(8)其他。

第三章　实施方案及技术方案

第四章　技术响应与偏离表

技术响应与偏离表

项目名称：											项目编号：

包号：

| 序号 | 设备名称 | 招标规格 | 技术指标要求 | 投标响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：在偏离项必须注明正偏离、负偏离或无偏离。

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

第五章　投标人售后服务承诺

第六章　用于本项目人员简历表

用于本项目人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |
| 身份证号 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 执业资格证 |  | 执业资格证书号 |  |
| 近____年承担项目情况 |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |

供应商名称(公章)：____________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

第七章 投标标的物符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第二章“投标人须知前附表”和第六章“项目需求”规定(包括投标设备的强制性认证、注册等)的证明材料复印件。

第八章其他资料

公章授权书

致：____________(采购人或采购代理机构)：

______(供应商名称)______，中华人民共和国合法企业，法定地址：____________________。在参与______(项目名称)(项目编号)______投标活动中，我公司授权投标专用章在此次活动中代为公章使用。

投标专用章所签署的投标文件、澄清等，我公司承认并同意具备与我公司公章签署等同的法律的效力。

投标专用章签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

投标专用章：______________(盖章)

公司公章：________(盖章)

供应商法定代表人：______(签字或盖章)

日期：　　　年　　月　　日

第二部分　技术部分

- 项目采购需求

一、采购内容：安康市中医医院安康市重症能力提升设备采购项目

二、采购内容清单及技术参数要求

合同包1

（一）采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 数量 （单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插件式心电监护仪 | 5台 | 含中央站一套 |
| 2 | 心电监护仪 | 3台 | 标配+IBP+打印（一台配PICCO） |
| 3 | 心电监护仪 | 2台 | 标配+IBP+转运+PICCO |
| 4 | 空气压力波治疗仪 | 2台 |  |
| 5 | 可视喉镜 | 1套 |  |
| 6 | 吊塔 | 10台 |  |
| 7 | 电动病床 | 10套 |  |
| 8 | 除颤监护仪 | 3台 |  |
| 9 | 起搏器分析仪及手术电缆 | 1台 |  |
| 10 | 排痰仪 | 2台 |  |

- 技术参数及要求：

- 1、插件式心电监护仪（5台）

（1）整机要求

*1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和CO,任意参数模块的即插即用，整机无风扇设计。

*1.2、≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达≥1280*800像素，≥10通道波形显示。

*1.3、显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围。

1.4、可支持遥控器无线操作监护仪。

1.5、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。

（2）监测参数

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温。

*2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

*2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时动态血压统计结果。

*2.13、无创血压成人测量范围不小于：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

2.16、支持升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿，通过国家三类注册认证。

（3）系统功能

3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5、支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6、支持≥1000组NIBP测量结果的存储与回顾

3.7、支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8、支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

*3.12、配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。

*3.13、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.14、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

*3.15、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

(4）中央监护站（1套）

- 4.1、中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连

- 4.2、中央站提供其他产品形态访问中央站的权限设置，且提供单个床位是否允许外部进行访问的设置

- 4.3、工作站支持远程集中监护中央站上接收的病人，并提供不同控制权限的设置，满足不同临床场景下的部署要求

- 4.4、浏览站提供远程集中监护中央站上接收的病人

- 4.5、远程查询支持远程浏览中央站上接收的病人

- 4.6、中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持多达1200 台床旁设备互连

- 4.7、中心监护系统可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， IBP， C.O.，CCO， ScvO2，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2，TcGas

- 4.8、支持设备集成参数的监测

- 4.9、中心监护系统支持Window 7中、英文操作系统

- 4.10、中心监护系统支持19寸以上液晶屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示。

- 4.11、可同时集中监护多达64 个病人， 单个屏幕可支持16个病人的同时集中监护。支持多达4个 显示屏显示

- 4.12、多床观察时每床支持5个参数、4道波形的观察，支持大字体显示

- 4.13、多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等

- 4.14、支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察

- 4.15、重点观察床支持多达11道波形显示

- 4.16、重点观察床支持多导心电、呼吸氧合图、动态短趋势、NIBP LIST 等多种视图显示，适用不同科室的观察习惯

- 4.17、提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形

- 4.18、支持系统报警声音关闭功能

- 4.19、提供全床位最近24h的报警事件浏览功能

- 4.20、数据回顾：

- 4.21、支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240 小时全息波形回顾，至少720条报警事件回顾，至少720 条12导分析报告回顾，至少240 小时的ST片段回顾，至少720条C.O. 测量结果回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾

- 4.22、支持至少24小时动态血压分析与回顾功能

- 4.23、支持至少2万个历史病人数据存储与回顾

- 4.24、支持至少75条药物计算结果回顾 ，至少100条血液动力学计算结果回顾，至少100条氧合计算结果回顾，至少100条通气计算结果回顾，至少100条肾功能计算结果回顾

- 4.25、支持热敏记录仪及激光打印机输出病人报告

- 4.26、支持报警报告、波形报告、趋势报告、ARR统计报告、24h动态血压报告 等

- 4.27、可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行standby

- 4.28、支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等。

- 4.29、支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔；

- 4.30、支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式

- 2、心电监护仪（3台）

（1）整机要求

1.1、	模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个

1.2、*≥12英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280×800像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作

1.3、采用无风扇设计

1.4、可内置高能锂电池，供电时间≥4小时

1.5、配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

（2）监测参数

2.1、基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

2.2、ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。

2.3、*支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析

2.4、支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，提供产品界面、手册截图或技术专利证名材料

2.5、*提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

2.6、支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm

2.7、具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示

2.8、无创血压适用于成人，小儿和新生儿

2.9、*无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式

2.10、提供辅助静脉穿刺功能

2.11、NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg

2.12、血氧监测适用于成人，小儿和新生儿

2.13、提供灌注指数（PI）的监测

2.14、配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

2.15、支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达6通道有创压监测

2.16、有创压适用于成人，小儿和新生儿

2.17、IBP有创压测量范围：-50～360mmHg

2.18、提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

2.19、支持多达6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

2.20、可选配麻醉深度BIS、肌松NMT模块，模块作为监护仪模块通过三类注册，非其他品牌麻醉深度、肌松单机连接或单独使用，须提供所售监护仪注册证证明具备该功能

2.21、*标配PiCCO技术监测功能模块1个，非漂浮导管热稀释法或无创胸阻抗法，可监测胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)，肺毛细血管通透性指数(PVPI)等参数，提供完整的血流动力学参数监测

（3）系统功能：

3.1、具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

3.2	、具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别

3.3、	具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态

3.4、支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限

3.5、具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警

3.6、	标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供产品、手册截图证明材料

3.7、支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟

3.8、支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.9、具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能

3.10、	支持≥100小时ST波形片段的存储与回顾

3.11、	患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据

3.12、工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式

3.13、	支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理

产品设计与认证

3.14、*产品通过国家III类注册，具备FDA认证，CE MDD认证

3.15、	厂家监护产品体系通过CE最新MDR认证

3.16、产品设计使用年限≥10年

- 3、心电监护仪（2台）

（1）监护仪结构

1.1、模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个

1.2、监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性，提供监护仪主机插槽图片证明

1.3、*≥12英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280×800像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作

1.4、采用无风扇设计

1.5、可内置高能锂电池，供电时间≥2小时

1.6、配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

（2）监测参数

2.1、基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

2.2、*基本功能模块从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计

2.3、ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。

2.4、 *支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析

2.5、支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，提供产品界面、手册截图或技术专利证名材料

2.6、提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

2.7、支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm

2.8、具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示

2.9、无创血压适用于成人，小儿和新生儿

2.10、无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式

2.11、提供辅助静脉穿刺功能

2.12、NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg

2.13、血氧监测适用于成人，小儿和新生儿

2.14、提供灌注指数（PI）的监测

2.15、配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

2.16、支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达6通道有创压监测

2.17、有创压适用于成人，小儿和新生儿

2.18、IBP有创压测量范围：-50～360mmHg

2.19、提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

2.20、支持多达6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

2.21、*标配PiCCO技术监测功能模块，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可监测胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)，肺毛细血管通透性指数(PVPI)等参数，提供完整的血流动力学参数监测

（3）系统功能

3.1、具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

3.2、具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别

3.3、具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态

3.4、支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限

3.5、具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警

3.6、标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供产品、手册截图证明材料

3.7、提供血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化，需提供产品截图证明材料

3.8、支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟

3.9、支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.10、	具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能

3.11、支持≥100小时ST波形片段的存储与回顾

3.12、	患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据

3.13、工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式

产品设计与认证

3.14、	*产品通过国家III类注册，具备FDA认证，CE MDD认证

3.15、厂家监护产品体系通过CE最新MDR认证

3.16、产品设计使用年限≥10年

- 4、空气压力波治疗仪（2台）

一、适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。

- 性能要求

1.手提、床挂两用式的外形设计。

2.不小于5英寸彩色触摸显示屏。

3.* ≥4种治疗充气模式；

4.*标配一次性气囊，避免交叉感染，分足底气囊、小腿气囊和大腿气囊；

5.可同时连接≥2组DVT治疗气囊；

6.充气压强在5-25kPa可调；

7.*充气压力治疗过程中实时显示并可每腔压力独立调节；

8.充气保持时间0～10s可调；

9.充气间隔时间10~60s可调；

10.*时间设定模式：治疗时间1min-99h可调，满足需要长时间治疗患者的需求；治疗完毕声音提示；

11.充气气泵噪声低，振动小，充气速度快；

12.每腔压力监测系统，实时显示当前压力；

13.具有断电保护功能：仪器在突然断电时自动泄压保护。

- 5、可视喉镜（1套）

- * 显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

- 一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm

- 一次性喉镜片可插入镜片长度：108mm

- 渐缩型镜片前端厚度：12.5mm

- 镜片角度：42度

- 视场角60º±15%

- 摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux

- 显示器线素≥320*240

- 分辨率≥3.72LP/mm

- 纺锤型短手柄设计

- *具有特殊防雾功能

- 充电时间：＜3小时

- 持续放电时间：＞3小时

- 充电次数：＞300次

- 内置可充电式锂电子聚合物电池

- 6、吊塔（10台）

- 基本要求：

*(1) 设备内所有气体管道采用医用金属硬管；立地式安装，稳定牢固；

*(2) 采用设备同品牌德式气体终端（配有防尘防污罩）：全金属结构（密封圈除外），固定座采用整体锻压结构成型，无焊接；插拔式自封快速接头，颜色及形状不同，不具有互换性，以防错插；接插次数大于5万次，通、断、拔三种状态，能带气维修，六钢球双层锁定机构，在断开待接通状态下具备防插头跌落结构；

(3) 设备主体为高强度铝合金型材，表面无锐角，环保抗菌粉末材料静电喷涂亚光处理，防腐蚀、易清洗消毒；

(4) 工作电源：220V，电源插座：220V/10A；

- 设备为桥式，长度≥2600mm（以现场为依据）；

- 监护区要求：

* (1) 可90°翻转折叠平台1层；

(2) 监护平台1层：平台一侧带监护仪管线束线器；底部带强弱电源箱：含内藏式电源插座≥2个和网络接口RJ45≥1个；

(3) 嵌入式强弱电源箱1个：带防护门，电源插座≥6个，网络接口RJ45≥1个，等电位接地端子≥2个；

(4) 内置医气阀门控制箱1个：配快速开闭检修门1个，氧气和空气维修阀各1个；

(5) 配置设备同品牌德式气体终端（带防污防尘罩）：氧气≥2个、压缩空气≥2个；

(6) 听诊器挂架1个，自控手电筒1个，吸痰导管盒1个；

- 护理区要求：

* (1) 内置护理柜1个：带透明视窗柜门、工作照明灯，可调隔板≥2层，容积≥20L；

(2) 护理平台1层；

(3) 操作平台1层：两侧带嵌入式标准边轨，带储物抽屉1个，内藏式电源插座≥3个和网络接口RJ45≥1个；

(4) 内藏式电源控制箱1个：电源总开关1个，电源插座≥2个；网络接口RJ45≥1个；

(5) 配置设备同品牌德式气体终端（带防污防尘罩）：负压吸引2个；

- 输液区要求：

(1) 旋转横臂1套：旋转半径≥400mm，旋转角度≥330°；

*(2) 泵架塔体1套：内藏式电源插座≥6个和网络接口RJ45≥1个，注射泵杆和可调输液挂架各1件；

- 照明要求：工作照明3套（LED），功率6W*2+12W(亮度可调)；休息照明1套（LED），功率3W；

- *数字信息支持配置要求：≥19寸彩色液晶显示器1台，病人基本信息软件1套。

- 7、电动病床（10套）

一、 规格:

1.整床尺寸:2190×995×510/840mm±10mm，

床面尺寸:1980×850mm±10mm；

2.整体护栏总长度:1925mm±10mm，

护栏上沿离床面板高度370mm±10mm；

二、功能:

1.四电机全自动实现各种体位，背部升降：0-72°±2°，腿部升降：0-36°±2°，可实现一键式背膝联动；床体高度调节：510-840mm，整床前后倾斜:0-13°±1°，整床升降前后位移≤10mm；

2.胸腹部拍片功能：背部床板可透X光，适用于多种主流DR扫描设备；

*3.背部减压功能：床板上升时自动向后延位，减少患者背部、腹部和臀部的压力；

4、一键式电动CPR功能：使整床快速恢复水平状态；

5、极速放平（1秒CPR）:手动一秒极速放平背部床板；

6、一键式心脏椅体位功能：电动调节坐卧位，灵活实现坐卧双姿转换；

7、一键式垂头仰卧功能：快速实现垂头仰卧体位；

8、升降、倾斜角度/高度显示：液晶数据实时显示，方便医护人员；

*9、UPS后备电源，满足病床移动时或紧急情况下断电操作（可操作30次以上）；

*10、紧急暂停功能：床侧配有一键式紧急停止开关，紧急时快速、准确固定体位。

三、结构:

1.双层豪华稳固结构：床体+铝合金喷塑整体底座,底座两端装饰盖采用ABS整体注塑工艺；底座横梁采用强化特性铝合金导轨滑槽，整床升降采用叉式滑轨设计；床框加厚用材，采用25×50×1.5mm矩型钢管，床体静态最大载重400kg，床体动态最大载重205kg；

2.背部床板背面设有X光拍片片盒移动滑槽；

*3.背部板与臀部板采取凹凸咬合式设计，背板升起减压时可托住床垫、下降时可有效防止对床垫的挤夹：

4. 背部床板背面设有2支手动CPR抗冲击阻尼器，防止床板快速下降对患者造成惊吓和伤害。

四、 部件:

*1、电机采用国际知名品牌电机系统，推力≥6000N，带自锁螺母，具有电磁兼容性(EMC)及自动断电、过载保护功能，噪音≤ 50db，耐用寿命长；背部床板升降电机设有快放功能，方便CPR功能操作；控制电箱与电机采用同一品牌；

*2、手持液晶护士总控制器：与电机采用统一品牌，具备各模块锁定功能，可实时显示整床高度及整床床体前后左右倾斜角度、背板和腿板升起角度等各项数据，设有全床一键式锁定功能；

3、侧护栏控制器：头部护栏内外两侧均设置背部、腿部、整床升降体位控制器，并可由液晶总控器关闭操作权限，避免误操作；

4.流线型豪华床头尾板（高低搭配），采用全新纯正PE原材料整体一次吹塑成型，易清洁；暗藏锁定开关，拆卸方便；

5、全包围美式四护栏，采用PE原材料整体一次吹塑成型，加强型压铸铝支撑座，护栏与护栏、护栏与床头尾板平放时间距≤6cm,背部护栏与床板保持同步升降且始终与腿部护栏保持间距≤6cm，护栏在床垫没有被压缩情况下净高≥220mm,符合欧盟最新安全标准；气弹簧辅助缓释缓放，提拉助力；护栏配有四个嵌入式角度显示器，实时显示背部床板、整床前后倾斜角度；

6、5寸双面豪华中控脚轮，左右一字刹车脚踏各一个，制动解锁标识清楚，刹车稳固，解锁推动轻松灵活，轮面静音耐磨；

7、背部、臀部床面板采用高分子树脂材料，厚度10mm ,冲孔式设计，带透气孔；其余床面板采用1.2mm冷扎钢板，整体模压成型，四角平滑完整，带模压凹槽和透气孔，抗压力强；

五、工艺:

1. 整床金属部件采用全部采用焊接机器人施以高精度焊接工艺，确保病床安全可靠，牢固结实；

2.金属表面处理采用双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层；

六、 配置:

- 床体四角配≥85mm彩色防撞轮，；

- 床体四角配多功能插座，ABS材料一次成型，可插点滴架、氧气瓶挂架、书写台、仪器托盘等；

- 四个可移动引流袋挂钩，兼有点滴架收藏功能；

- 一支不锈钢可伸缩四爪头点滴架；

- 床尾面板置设一个床垫防滑筋；床板左右两侧各设5个约束环；

- 床头设两个助力棒插座；

- 床底灯一个，可一键式控制；

- 电线收纳架一个；

- 床头设两个助力棒插座。

- 床垫：10cm厚，內褥高密度全海绵，外套高防水、防水、透气、耐磨，四周弧形转角设计。

- 七、每套病床含床头柜。

- 8、除颤监护仪（3台）

1.*彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

2.支持中文操作界面。

3.屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。

4.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

5.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

6.*手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

7.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J

8.电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

9.*电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

10.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥180分钟。

11.开机时间≤3s，符合临床使用。

12.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

13.*其中一台配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

14.支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，主机屏幕界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。

15.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

16.心律失常分析种类≥20种。

17.可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压和呼末CO2监测。

18.*提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。

19.*无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

20.*支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

21.支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

22.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

23.*具备生理报警和技术报警功能，提供灯光报警，声音报警，报警文字和参数闪烁4种方式。

24.*发生报警时，报警灯以不同的颜色和闪烁频率提示不同的报警级别。

25.配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

26.支持≥24小时连续ECG波形的存储，数据可导出至电脑查看。

27.支持≥100名患者档案存储与回顾功能。

28.支持≥1000个事件的存储与回顾功能。

29.支持≥72小时体征趋势数据的存储与回顾功能。

30.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（不低于200J）。

31.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

32.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。

33.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。

34.工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。

- 9、起搏器分析仪及手术电缆（1台）

- 1.以下参数规格适用于 心脏阻抗500 Ω ±1%条件下

- 2.默认参数：脉冲频率：70 ppm；感知灵敏度：2 mV；脉冲幅度：5 V；脉冲宽度：1.5 ms

- 3.紧急模式参数：脉冲频率：70 ppm；感知灵敏度：2 mV；脉冲幅度：10 V；脉冲宽度：2 ms

- 4.脉冲频率：范围：30~50  步长：5 ；

- 范围：50~100  步长：2 ；

- 范围：100~200  步长：5；

- 范围：100~200  步长：5。

- 5.感知灵敏度：范围：0.5~1.0 mV  步长：0.1 mV；

- 范围：1.0~3.0 mV  步长：0.2 mV；

- 范围：3.0~10.0 mV  步长：0.5 mV；

- 范围：10.0~20 mV  步长：1.0 mV。

- 脉冲幅度：范围：0.1~1.0 V  步长：0.1 V；

- 范围：1.0~3.0 V  步长：0.2 V；

- 范围：3.0~10.0 V  步长：0.5 V。

- 7.脉冲宽度：范围：0.06~0.6 m  步长：0.06 ms；范围：0.6~2.0  步长：0.1

- 8.不应期 250 ms（固定）

- 9.电极导线阻抗测量：< 200 欧姆 显示 < 200；200~500 欧姆；501~1000 欧姆；1001~4000 欧姆；> 4000 欧  显示 > 4000。

- 10.P/R 波测量：0.5~2.0 mV  显示步长：0.1 mV；2.1~25.0 mV  显示步长：0.1 mV。

- 11.尺寸：厚度 25 mm ± 5；宽度 94 mm ± 5；长度 178 mm ± 5 ；

- 12.重量：不含电池 300 g ± 20

- 13.温度：工作温度  10℃ 至 40℃；存储温度  -20℃ 至 55℃；运输温度  -20℃ 至 55℃。

- 14.湿度：工作湿度30% ～ 75%；运输存储湿度 30% ～ 93%

- 15.电池：电池类型 LR6-1.5V 电池（AA x 2）

- 10、排痰仪（2台）

1、组成与使用：系统由主机和配件组成；

1.1 主机包括：空气脉冲器和显示屏、ABS外壳等；

*1.2 配件包括：可充气的气囊和通气管路，为保证配件安全有效的使用，其中的主要配件充气气囊在注册时必须明确分为背心型或束带型两种（必要时提供注册证登记表核查）；

*1.3 配件要求：由于充气背心为易损配件，充气背心肩部调节位置除魔术贴外，应提供额外固定方式，以便延长使用时间；

*1.4操作方式：使用橡胶按键，并且每个参数变量的改变，必须有单独的按键与其对应；

1.5 背心可提供能拆卸带单独气囊的背心和专人专用的单层背心。

2、 工作参数

2.1频率范围：1HZ—20HZ，20个档位连续可调，步距1Hz，强度范围0.3——3.8kpa,按照15个等级进行调节,步距0.25kpa；

2.2时间范围：1-99min连续可调,步距1min；

2.3 具备手动和自动两种模式；

*2.4 每种模式均使用梯形工作方式，设备运行后5s—200s时间内达到预设参数，保持设定参数工作200s—590s，经过5s—200s时间降低到0，设备停止；

*2.5 设备的工作总时间自动累计，可通过模式选择键随时查询；

3、其他要求

3.1 配有设备的外观专利证书，受国家专利保护，避免产权纠纷。

3.2 专用台车要求：台车为整体金属铝合金材质，可升降，并且台车和主机可以由螺丝等方式固定在一起，安全牢固；

合同包2

一、采购内容清单：

| 序号 | 项目名称 | 数量（单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电监护仪 | 4台 | 汉阴县涧池中心卫生院 |
| 2 | 注射泵 | 4台 |  |
| 3 | 医用降温毯 | 2台 |  |
| 4 | 排痰机 | 3台 |  |
| 5 | 高流量湿化氧疗系统 | 5台 |  |
| 6 | 呼吸机（无创） | 1台 |  |
| 7 | 除颤监护仪 | 1台 |  |
| 8 | 全自动清洗消毒器 | 1台 |  |
| 9 | 过氧化氢消毒机 | 1台 |  |
| 10 | 多功能麻醉机 | 1台 | 平利县医院 |
| 11 | 除颤监护仪 | 1台 |  |
| 12 | 可视喉镜 | 1台 |  |
| 13 | 血液透析机 | 2台 |  |
| 14 | 麻醉监护仪 | 1台 |  |
| 15 | 十二导心电图机 | 2台 |  |
| 16 | 血液灌滤机 | 1台 |  |
| 17 | 注射泵 | 20台 | 石泉县中医院 |
| 18 | 医用降温毯 | 6台 |  |
| 19 | 排痰机 | 5台 |  |
| 20 | 全自动清洗消毒器 | 1台 |  |
| 21 | 过氧化氢消毒机 | 2台 |  |
| 22 | 心电监护仪 | 6台 | 旬阳市中医院 |
| 23 | 注射工作站 | 1台 |  |
| 24 | 注射泵 | 3台 |  |
| 25 | 输液泵 | 1台 |  |
| 26 | 呼吸机 | 4台 |  |

二、技术参数及要求：

一、心电监护仪参数（4台）

- 基本要求：适用于对成人、小儿和新生儿的监护，含ST段测量及心律失常分析，需通过国家三类注册证明。

- *监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2、AG、ICG、C.O.、BIS等参数。

- 便携式一体化插件式监护仪，可用于监护成人、儿童、新生儿患者。

- *≥10.4英寸高清触摸屏，触控操作。

- *双报警灯设计，生理报警和技术报警有各自独立的报警灯和报警信息。

- 整机无风扇，降低环境噪音干扰，适合手术室ICU等环境。

- 固定式提手，提动时稳固安全。

- *右侧按键板设计，人性化，符合操作习惯。

- 心电：支持3/5/12导心电测量，导联自动识别。

- 心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。

- 加±650mV的直流极化电压，灵敏度变化范围±5%。

- 具有监护、诊断、手术、ST模式。

- 具有心律失常分析和ST段功能。

- 呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。

- 窒息报警范围：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s。

- 具有心动干扰（CVA）识别功能。

- *血氧：可选全球金标准的 Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。

- NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg。

- NIBP具有手动、自动、连续测量模式。

- NIBP具有整点测量功能，更符合临床记录习惯，提高护理效率。

- 可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。

- 具有辅助静脉穿刺功能。

- *支持手写中文输入。

- 可存储、回放不少于48小时波形全息回顾。

- 支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、大字体界面、全屏7导界面、全屏12导界面等多种界面可选。

- 具有夜间模式，避免夜间打扰患者休息。

- *具有屏幕亮度自动调节功能，可根据光线亮度的不同自动调节屏幕亮度。（需提供检验报告证明）

- 具有药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。

- 可选内置3通道热敏记录仪，实时记录时间可设为：8秒、16秒、32秒、连续。

- 标配大容量锂电池，使用时间≥3小时。

- 支持连接同品牌中央监护系统。

二、注射泵参数（4台）

- ≥3.0 英寸显示屏，全中文显示，方便快捷的人机操作界面。

- 适用注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml所有符合标准的注射器。

- 速度范围：0.10～2000mL/h，最小步进 0.01ml/h。

- 快进（Bolus）速度范围：0.10mL/h～2000mL/h，最小步进 0.01ml/h。

- *注射精度≤±1.8%。

- *KVO速度设定范围：0.1mL/h～30ml/h 可调。

- *≥9种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、梯度模式、剂量时间模式、序列模式、微量模式、首剂量模式。

- 动态压力检测（DPS），可实时显示当前压力数值。

- 压力自动释放（Anti-Bolus），当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。

- *≥15档阻塞压力阈值可调，最低75mmHg。

- 具有排气功能，排除管路内的气泡。

- 在线滴定功能，更改速度时完全不需要中断输液。

- 夜间模式：自动降低屏幕亮度和音量，设置时间结束后自动恢复。

- 药物库功能：可存储≥3000种药物。

- 日志记录：可存储至少2000条操作信息。

- 自动计算四种累计量：24小时累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时间隔累积量，轻松管理累计泵入液量。

- *电池工作时间≥6小时@5ml/h；可升级至≥12小时@5ml/h。

- *防尘防水等级：IP44。

- 整机重量≤1.6kg（含电池），主机自带提手，方便携带。

- *通过 EN1789救护车标准认证，适合在户外急救和车载情况下使用。

- 可加装无线模块，实现无线联网通讯。

三、医用降温毯参数（2台）

1.适用范围：在医疗机构临床使用环境下，通过控制毯子温度，具有对人体进行体外物理降温功能，辅助调节人体温度。

*2.安全要求：通过ISO 9001、ISO 13485质量管理体系认证、通过电磁兼容检测，符合YY0952-2015、YY 0785-2010（需提供检验报告）、GB9706.1-2007、GB/T 14710-2009等标准要求。

3.主机特点：

3.1机箱材质为ABS材质

3.2降温毯、降温帽采用TPU材质，蜂窝状设计，并配有同规格毯套和帽套

*3.3体积小巧，移动方便，正面尺寸小于35CM

3.4双通道输出，自动控温、双温双控，控温精准，实时监测

3.5显示方式采用彩色液晶触摸屏，操作简单，安全稳定

4.控制方式：手动控制和自动控制

4.1手动控制：即控制降温毯、降温帽的温度

*4.2自动控制：控制人体温度，五种默认工作模式P1、P2、P3、P4、P5，智能选择

5.技术指标：

5.1毯/帽温度设定范围：－1℃～25℃（通道温度）；步进：0.1℃；温度允差：±1℃

5.2体温设定范围：30℃～40℃，步进：0.1℃

5.3体温传感器监测范围：25℃～45℃，允差：±0.1℃

*5.4平均速率：空载平均速率：≥1℃/min；负载最大平均速率≥5℃/h

5.5报警提示功能：低水位提示、传感器功能异常提示

5.6可单独设置人体温度上限/下限报警提示功能。

5.7运行模式：连续运行

5.8计时范围：0～999小时；计时误差：±2％

5.9噪音（A权）≤50dB

5.10毯子承重≥135Kg

5.11设备的输入功率：300VA

6.正常工作条件：

6.1环境温度：5℃～40℃

6.2相对湿度：不大于80%

6.3大气压力：700hPa～1060hPa

6.4使用电源：a.c.220V±22V，50Hz±1Hz

配置：主机1台，降温毯1条，降温帽1个，温度传感器2条

四、排痰机参数（3台）

1.设备用途：

运用高频胸壁震荡技术进行呼吸气道清除排痰治疗。适用于分泌物排出困难或由粘液阻塞肺部引起的肺膨胀不全患者，促进气道清除排痰或改善支气管引流。

2.结构形式：便捷式兼备台式功能（配置台车、主机重量≤15kg、长：40cm、宽：34cm、高：38cm）。

*3.显示方式：5寸彩色液晶触摸屏，配合一键飞梭式旋钮调节，操作方便。

4.导气方式：采用二级导气软管同步向充气背心充、放气。每个背心同时连接2根导气软管，使背心充气均匀。

5.正常工作条件标准

a)环境温度：5℃-40℃；

b)相对湿度：30%-85%；

c）电源电压： ～220V±10﹪

d）频   率： 50Hz±1Hz。

6.排痰机振动频率范围：5Hz--20Hz，频率连续可调，步距增量为1Hz，误差为±20％。

7.治疗过程中的压强：治疗仪具有压强指示装置，压力调节范围分为10档，压强为0.5Kpa--3.2 Kpa, 误差±15%，初始值为3档。

8.工作模式：治疗仪具有手动模式、五种自动程序模式及用户自定义模式。

自动模式按体型不同而分级定制，共有5种自动程序模式：

儿童（1-7岁）模式、儿童（7-15岁）模式、成人（瘦弱）模式、成人（正常）模式、成人（丰腴）模式。

自定义模式：治疗前设定各时段的压力、频率及时间，治疗中不可调。

9.定时功能：自动模式定时时间5min--20min，手动模式定时时间1min--99min，步距为1min。

*10.排痰机工作噪声：正常工作的整机噪音≤50dB。（A计权）

*11.排痰机手动释压：治疗仪提供在各种状态下手动释放加压装置气压的措施。该措施只需一个动作就能完成。

*12.充气背心：背心由外套及气囊两部分组成，可以拆卸，外套可按普通衣物的方式随时进行清洗和消毒。可选配一次性充气背心及胸带。

13.背心尺寸（单位：mm，尺寸可供选配）：

*标配：标准全胸充气背心3个、简易半胸充气带3个。

成人背心尺寸：1450*640     1300*640   1020*640

成人胸带尺寸：1350*200     1120*200   920*200

儿童背心尺寸：946*600      827*526    737*472

儿童胸带尺寸：800*180      650*180    500*180

五、高流量湿化氧疗系统参数（5台）

- 适用人群：成人、小儿。

- *不小于4.3英寸触摸显示屏，支持触摸、飞梭双重操作，简便快捷。（需提供证明文件）

- 流量设置范围不小于：2～80L/Min。（需提供注册检验报告证明）

- 内置电子空氧混合系统，氧浓度设置和监测范围：21%～100%，测量精度：设定值的±3%。

- 采用高性能涡轮驱动，无需压缩空气源。

- *支持血氧饱和度监测，可选Masimo、Nellcor血氧，便于评估高流量氧疗的治疗效果，方便医生实时优化治疗方案。（需提供注册检验报告证明）

- 血流灌注指数PI测量范围：0.02%-20%。（需提供注册检验报告证明）

- 具有待机界面、通气界面、配置界面三种不同的显示界面。

- 具有快氧通气功能，快速提升氧浓度，提高患者氧储备，便于吸痰、纤支镜、插管等护理操作。（需提供注册检验报告证明）

- 具有计时功能。具有过滤棉更换提示和更换过滤棉剩余时间显示功能。

- 可选配辅助流量计，辅助氧流量输出范围：0～30L/Min；

- *可选配内置锂离子电池，满足转运供电需求。（需提供注册检验报告证明）

- *可存储不少于160小时趋势图/趋势表数据回顾，2000条日志记录信息。（需提供证明文件）

- 可配轻质、紧凑的医用推车，便于院内转运。

- *产品使用寿命不少于10年。（需提供证明文件）

六、呼吸机（无创）参数（1台）

- *适用于对成人和儿童患者进行通气辅助及呼吸支持，中文操作界面。能够满足危重症患者的无创通气需求。

- *采用电动涡轮供气方式，在断电断气状态下可继续工作，保证患者通气安全，最大峰流速≥300L/min（无证明材料）。

- 采用≥12英寸高清全贴合电容触摸屏，分辨率≥1920*1080，屏幕可上下左右调整角度，并采用屏机分离技术，方便临床医护人员进行观察及清洁。

- 屏幕显示：同屏显示≥4道波形，可同屏显示短趋势、波形、监测值。

4.1具有屏幕锁功能，可以进行屏幕锁定防止误触碰，造成通气参数改变

- 内置后备可充电锂电池≥180分钟（1块电池），可选双电池≥360分钟，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

- 吸气阀组件一体化设计，可快速拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）以防止交叉感染。

- 通气模式：

- 具有持续气道正压通气模式（CPAP）；自主模式（S）；自主/时控模式（S/T）；压力控制模式(PCV)；容量保证时间控制模式（VG-T）

- *可选比例压力支持模式(PPS)，，压力调节容量控制模式（PRVC）。

- 具备高流速氧疗功能；氧疗最大流速≥80L/min，具有氧疗计时功能。

- 可选高流量氧疗下可实时监测ROX指数及趋势回顾

9.1可选OSI、RSS、SpO2/FiO2等评估参数，动态关注氧疗效果

- 具有压力释放、延时升压功能。

- *具有同步技术，可自动调节吸气触发/呼气切换灵敏度，手动调节≥6档。

- 可实时监测病人端泄漏量和总泄漏量，具备自动漏气补偿功能，最大漏气补偿≥120L/min（无证明材料）。

- 可选SpO2，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波。

- 可选呼末二氧化碳。

- 设置参数

- 潮气量：50ml—2000ml。

- 持续气道正压CPAP：成人/小儿3-30 cmH2O。

- *IPAP：3-50 cmH2O

- EPAP：3-30 cmH2O。

- 支持压力：4-50 cmH2O。

- 呼吸频率：成人/小儿：1-60次/min。

- 吸气时间：0.2—5s，吸护比I/E：4:1～1:10

- 吸入氧浓度：21%—100%

- 压力上升时间：1-7档可调

- 压力释放：OFF，0-3档可调。

- 延时升压时间：OFF，1-60min。

- 监测参数：

- 气道峰压、平均压、呼气末正压等参数监测。

- 潮气量、分钟通气量、病人端/总的分钟泄漏量等参数监测。

- 呼吸频率、病人触发百分比、吸气百分比等参数监测。

- 病人触发比例：0-100%

- 具有智能逻辑判断及报警链管理，具有分级报警和声光报警。

- 报警参数：气道高压、气道低压、呼气末压力过高/过低、总计呼吸频率过高/过低、吸入氧浓度过高/过低、分钟通气量过高/过低、脉率过高/过低、SPO2低、电源中断、电池电量低。

- 具备截屏、录屏功能，可储存≥10000条事件记录，可储存≥168小时趋势数据，并可用U盘导出非加密文件。

- 具备HDMI扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫等接口。

- 能够通过网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪、中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理。

七、除颤监护仪参数（1台）

- 具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。

- *同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。

- 支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。

- 除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。

- *具有旋钮式能量选择，可快速选择12档位能量，可调节4种模式。

- 体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。

- 病人阻抗范围：体外除颤：20~300Ω；体内除颤：15-300Ω。

- *监护功能：可选配升级SpO2、NIBP、EtCO2监测功能。具有≥26种心律失常分析。

- *标配1块电池可支持360J除颤210次以上，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。

- 具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。

- *彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480，最多可显示4道监护参数波形，有高对比度显示界面。

- 体外除颤监护仪配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。

- 主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。

- 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。

符合欧盟救护车标准EN1789:2007，防护等级IP44。

八、全自动清洗消毒器参数（1台）

一：设备参数及配置

1.1	清洗舱

1.1.1	容积：	≥180L

1.1.2	*材质：	镜面覆膜面不锈钢板

1.1.3	*对接口：	清洗架注水口位于清洗舱的后部中间，以保证清洗架方便对接且占用较少的舱体空间

1.1.4	使用寿命：	≥10年/15000次循环

1.1.5	主体保温：	≥12mm橡塑海绵

1.2	密封门

1.2.1	开门方式：	手动电子安全门锁

1.2.2	门结构：	单密封门,玻璃视窗

1.2.3	安全联锁：	关门未关到位或者未关闭程序不可运行，电子安全门锁程序运行过程不得开门,可使用特殊工具应急开门

1.2.4	门压紧方式：	门采用被动压紧方式（机构锁紧），密封可靠

1.2.5	门胶条：	特制硅橡胶而成

1.3	管路系统

1.3.1	*干燥系统	带热风干燥功能

1.3.2	核心配件	循环泵、排水泵等均为进口品牌；

1.3.3	计量泵：	标配1个

1.3.4	循环泵：	流量最大500L/min，最大功率600W

1.3.5	排水泵：	独立排污泵排水

1.3.6	空气过滤器：	标配前置过滤器F4,高效过滤器H13

1.3.7	风机	进口高压风机，最大流量120（立方米/小时）,最大功率700W

1.4	控制系统

1.4.1	控制方式：	网络协议：可扩展支持工业以太网，支持TCP/IP等众多网络协议;

功耗：极低的功耗，极低的对外电磁干扰（EMI）;接口：带有多种通讯接口RS485，RS232，IIC总线扩展接口等；工作温度：工作温度在0℃～40℃范围内，可在恶劣的工业环境中稳定工作;

1.4.2	界面显示：高清7英寸，真彩电阻屏触摸屏，显示各部件输入输出状态，报警信息显示;系统权限：系统可靠，操作分权限管理，更安全；屏幕颜色：65K真彩触摸屏；

1.4.3	流程控制：	预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥;

1.4.4	温度指示器：	A级精度温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃。1.4.5	管理权限	五级管理权限;

1.4.6	记录方式	标配内置针式打印机，打印记录可永久保存.

1.4.7	安全保护	超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源。具有安全冷却锁，温度高于安全温度不允许开门。

1.5	程序系统: 8套预置程序，32套可编辑程序;

1.6	整体参数

1.6.1	运行时间：	≤55分钟

1.6.2	装载量配置：32个牙科手机＋3个器械篮筐(462*220*50mm)

1.6.3	外形尺寸	宽*深*高=600×670×1740mm

1.6.4	加热方式：	电加热

1.6.5	耗电量	≤1.6KW/循环

九、过氧化氢消毒器参数（1台）

- 用途：适用于实验动物中心、实验室、生物制药、医疗卫生等单位对密封空间的空气和物品表面进行彻底的消毒或灭菌；

- 消毒介质：雾化过氧化氢；

- *采用洁净压缩空气为动力，提供高压高速气流与文丘里原理将过氧化氢水溶液迅速变成雾状过氧化氢；

- 外形尺寸：≤450×450×940（mm）（长*宽*高）；

- 安装方式：带脚轮，可移动；

- *设备主要材质：一体成型吸塑外壳，304不锈钢支架；

- 噪音：≤70分贝；

- H 2 O 2储存量：≥2.5L；

- H 2 O 2浓度：7.5％；

- H 2 O 2 用量：≤10ml/m³；

- 电源要求 ：220VAC，50Hz，≤1KW；

- *微生物杀灭水平≧99.9%；

- *全自动运行消毒或灭菌循环，整个过程无需人工干预；

- 消毒/灭菌工艺随空间容积大小调整，2小时可完成对微生物学研究、检测设备内部物品表面及空气的消毒；

- 可通过无线网络连接通风单元、检测单元等形成大的消毒网络达到大空间的日常消毒；

- *灭菌效果监测：提供过氧化氢气体专用化学指示卡和生物指示剂（选配）等耗材，监测设备的灭菌效果；

- *从事本项目的专业设计人员需具有中级工程师以上职业资格，同时具有实验动物从业资格证，需提供相应的证书证明。

- *生产厂家为国家认定企业技术中心，获得过省部级以上奖项（以企业信誉和产品获奖荣誉证明为准），获得过全国百佳质量诚信标杆企业。提供相应证明。

*生产厂家通过ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、ISO 45001职业健康安全管理体系认证，具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS认证），提供相应证明

十、多功能麻醉机技术参数（1台）

主要使用功能及技术参数要求：

设备名称：麻醉机

数量：台

工作电源要求：220-240V、50HZ。

适用病人范围：新生儿、儿童、成人。

气源安全要求

5.1空气、氧气二气源

5.2具有笑氧安全比例装置

5.3氧笑比例控制阀，线性控制阀保证氧浓度高于 21%，并且保证氧流量不低于 200 mL/min

5.4快速充氧25 - 75 L/min，不经过挥发罐

呼吸模式

6.1容量控制模式

6.2压力限制模式

*6.3压力控制模式

6.4手动/自主.

挥发罐：

7.1配同品牌七氟醚挥发罐

7.2挥发罐具有压力、流速、温度补偿

7.3挥发罐转运时无需排空	，挥发罐在储藏和转运时可任意角度放置

回路系统：

8.1可134度高温消毒，整体拆卸方便。

*8.2回路自动加热系统，减少回路积水。（非冷凝水收集装置）

呼吸机

*9.1气动电控或电动电控呼吸机，供气故障时可利用室内空气工作

9.2适用于成人到婴儿，无需更换任何部件

*9.3潮气量设置范围：容量控制模式下最小达到20ML，具有自动补偿功能

9.4呼吸频率：4-60次/分

9.5吸呼比：4：1—1：4

9.5 PEEP：0-20cmH2O连续可调

安全测试：

10.1泄露测试和顺应性测试，数值显示

10.2潮气量自动补偿。

监测参数

11.1潮气量：0 – 1500 mL

11.2分钟通气量：0-99.9 L/min

11.3气道压力 （数字显示）0-99 mbar (cmH2O)

11.4呼吸频率	：0-99 bpm

11.5氧浓度：21%-100%

11.6 PEEP：0-20cmH2O

11.7在手动通气或自主呼吸时，监测功能仍然有效

12操作界面：

*12.1≥10.5英寸彩色屏幕

12.2要求全中文操作界面，设置参数和监测参数

12.3波形同屏显示

13报警

13.1分钟通气量

13.2气道压力 （包括阻塞和脱管）

13.3吸入氧浓度

13.4断电时声音报警，特殊的传感器故障报警

*14保修：≥2年，厂家出具承诺书

十一、监护除颤仪参数（1台）

1、*除颤功能可用于成人，儿童，新生儿（注册证证明）。

2、*资质：本品牌在国内有≥15年除颤器生产历史（提供最早国内注册证明文件）。

3、显示器: 彩色LCD显示，屏幕亮度≥1000cd/m2 ,可显示ECG，SpO2, EtCO2等4通道波形, 支持数字放大，波形冻结。

4、除颤电流波形：进口专利双相波技术。

5、*除颤能量: 低能量选择≤300J, 减少心肌损伤（能量高于300J视为负偏离，而非正偏离）。

6、*除颤精度：负载阻抗175欧时，选择最大能量时的能量误差≦5%（提供说明书或者检验报告证明）。

7、*快速开机：1秒内完成开机、最高能量选择、智能自检等三个项目,以最快速度实施除颤（现场演示或提供证明材料）。

8、能量及工作模式选择: 一体旋扭式，快速，直观。

9、*快速充电：使用直流电或交流电时，均可实现5秒内充电到最高能量（检验报告证明），充电过程中可在屏幕上显示当前能量值。

10、*电容：高性能集合式电容，确保性能稳定。

11、标配工作模式：手动除颤，同步复律，生命体征监护，内部放电，机器智能自检。

12、具备内部放电模式。

13、*带有醒目彩色自检指示灯,关机时不连接交流电情况下，也可指示机器状态。

14、手动除颤电极板：标配成人、儿童各一付。

15、可升级主流法呼吸末二氧化碳，既能用于插管病人，又能用于非插管病人，传感器预热时间不超过10秒，可从生理指标反馈CPR质量, IPX7防水等级。

16、可升级血氧饱和度：进口血氧技术，血氧饱和度探头防水等级≥IPX5。

17、电池：标配安全性高的环保电池。

18、打印：标配内置热敏打印。

19、工作温度：-5℃到40℃；振动冲击及跌落认证：通过MIL-STD-810F 514.5 Category 4 及MIL-STD-810F 514.5 Category 9 ，可用于救护车及急救直升机，可承受1米跌落。

20、*主机带有电极板垂直放置卡槽。

21、数据存储：可存储≥160小时心电图连续波形，可存储周围环境音。

22、*配置除颤导电膏，提供专业除颤导电膏注册证，有效降低接触阻抗，提高除颤效率。

十二、可视喉镜技术规格参数（1台）

（一）主机技术要求

1、采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。

2、采用广角高亮显示屏，视场角≥160°。

3、主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。

4、屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。

5、可通过HDMI外接显示器，实现同屏实时显示传输。

6、主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。

7、可通过USB实现数据导出，方便科研、教学。

8、主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。

9、具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。

10、内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。

11、主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转，方便临床使用及携带。

12、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动，以方便特殊体位的操作。

13、可通过有线及无线模式外接图像处理工作站，实现同屏实时显示传输。

（二）窥视叶片手柄技术规格要求

1、采用数字电子成像技术，成像能力不低于30万像素。空间分辨率≥10.081p/mm。

2、采用可调节的多功能手柄，一支手柄可满足婴幼儿、小儿、成人的插管需求，无需更换。

3、手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重90KG拉力。

4、手柄前端配备智能温控加热板，非LED灯加热，以实现即时防雾功能。

5、照明采用LED灯，亮度≥1000LUX。

6、手柄可同时适配一次性喉镜片和可重复使用窥视叶片，型号分别为：SS（婴幼儿型）、S（儿童型）、M（成人型）、L（成人大号型）。

7、一次性喉镜片及可重复使用窥视叶片均作磨砂防反光处理，操作视野更为清晰。

8、最小开口度≤13mm，适合不同体型插管患者。

9、具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用。

10、与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救。

11、支持无线及有线传输功能模块连接便携式主机，方便携带。

12、支持无线及有线传输功能模块连接图像处理工作站，实现远程、直播、报告打印等，方便医生操作、教学。

视频喉镜（配窥视手柄）配置清单

- 便携箱1个

- 主机1台

- 窥视叶片手柄1把

- 窥视叶片1把

- 电源适配器1个

- 数据线1根

- 使用说明书1本

- 合格证、产品质保卡、装箱清单1份

十三、血液透析机参数（2台）

1、设备开机后进入强制自检程序，治疗结束后具备自动关机功能。

2、通过欧盟CE认证，可进行血液透析HD、单针透析或单纯超滤ISO-UF等治疗。

3、中文触摸彩色屏幕,占地面积小。

*4、采用密闭式双容量平衡腔控制的超滤系统，超滤速度连续可调，超滤目标可调范围：10ml-9,990ml，平衡腔容积：每个腔体≤32ML。超滤精度为超滤量≤±1%,超滤误差：±10 ml/h。

*5、在治疗过程中每＜15分钟进行水路系统密闭式测试，确保治疗过程中更安全，精准。

6、消毒方式采用化学消毒、热消毒、化学加热消毒,消毒脱钙一体化设计。A.B液吸管能联机整合消毒，无需清洗棒等其他额外消耗品。

7、具备空气探测器。

8、漏血监测功能：双重监测，红光监测，绿光补偿，分辨真假漏血报警。

*9、设备标准配置了压力差传感器，可及时反馈治疗过程中体外循环动静脉压力差的变化，起到双重监测功能，确保患者治疗的安全。

10、静脉压监测范围：-60 mmHg~+500mmHg，精确度±10mmHg，分辨率±5mmHg。

11、动脉压监测范围：-300mmHg~+250mmHg，精确度±10mmHg，分辨率±5mmHg。

12、跨膜压监测范围：-60 mmHg~+500mmHg，分辨率±5mmHg。

13、设备在预冲、回输模式下可自动调整血泵流速为100ml/min，无需手动调整。

14、血流量设定范围：0，30-500ml/min（0-500 ml/min），可实时显示有效血流量。

15、血泵内径≤8mm，具备泵管辅助安装功能。

16、肝素注入速度设定范围：≥0-10ml/h，分辨率 0.1ml/h。

17、透析液流量：0，300，500ml/min。

18、透析液温度监控（具备超温报警）：温度设定35℃~39℃，连续可调，精度±0.5℃。

19、透析液电导率标尺显示范围13 - 15.5mS/cm，精度：±0.1 mS/cm。

20、设备具备静脉压最小值监测范围：20mmHg可快速反馈静脉血环系统血流变化， 防止脱针导致的失血，确保患者治疗安全。

21、可预设多种透析液配方（≥10个配方）。

22、可调节处方钠和碳酸氢根离子的浓度，显示透析液中各离子浓度。

23、设备标配后备电池。

24、全自动的清洗，脱脂，化学加热消毒可加热到90℃,单次消毒液吸液量小于75ml,节省消毒液用量，可节约科室成本。

*25、标准配置细菌过滤器装置，对细菌和内毒素同时隔绝，确保透析液品质，可提供实验室数据。

26、为更好的提供服务，要求陕西省有生产厂家分公司或办事处。

十四、麻醉监护仪参数（1台）

1、≥12.1英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率为1280×800像素，≥10通道波形显示。

2、具有光传感器，根据环境光自动调节屏幕亮度功能。

3、*支持中文手写、拼音、英文3种输入法。

4、具有单独的电池仓，免螺丝刀拆卸更换电池。

5、*可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、顺泰血压、IBP、ETCO2、C.O.等参数模块。

6、标配3/5导心电，支持升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。

7、*具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±850mV，系统噪声≤25μv。

8、*心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力>106db；具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍。

9、*≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等。

10、具有心率变异性分析功能。

11、支持升级Glasgow12导静息心电分析，适用于成人、小儿和新生儿。

12、具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血，测量范围-2.5mV-+2.5mV。

13、具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200ms-800ms。

14、无创血压具有五种测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；具有动态血压监测界面。

15、具有多种界面显示：标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、ECG12导、PAWP、EWS、单血氧、CCHD界面（选配）等。

16、用户可自定义调节界面布局波形和参数功能。

17、支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器。

18、计算功能：具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能。

19、可支持≥240小时趋势图/表、≥3500组NIBP列表、≥2500组报警事件、≥48小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾。

20、具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息。

21、支持临床辅助决策功能：SepsisSight脓毒症筛查、GCS格拉斯哥昏迷评分、EWS早期预警评分、CCHD筛查（选配）等。

十五、十二导心电图机（2台）

1、心电分析：12导联及18导联自动分析算法。

2、输入保护：标配导联线内附除颤保护电路。

3、采样率：≥8000 Hz/8Ch。

4、模数转换精度：≤2.5 μV。

5、输入阻抗：≥50MΩ。

6、共模抑制比：≥100dB。

7、频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB）。

8、标准灵敏度：10mm/mV, 误差≤±5%。

9、滤波器：

低通滤波：75Hz, 100Hz, 150Hz 三档

肌电滤波：25Hz/35Hz 二档

交流滤波: 50Hz或60Hz

基线抑制: -20dB,-34dB 两档可选

10、增益/灵敏度选择：5，10，20mm/mV，手动或自动。

11、电极脱落：液晶显示器显示脱落部位。

12、显示方式：≥7"液晶显示，支持视角调节，分辨率≥800*480。

13、显示内容：系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记等。

14、记录器：内置高分辨率热线阵打印。

15、记录道数：3, 3+1, 6, 12，12+6道。

16、走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/s。

17、打印数据：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、计时标记、事件标记、18导联心电波形、18导联ST-Map图、分析报告等。

18、自动分析结果：5大类综合判断意见，240种以上分析结论支持，至少四级自动分析灵敏度标准。十大类诊断意见。支持负荷后实验自动分析。分析结果支持中文或英文切换。

19、信号输出：0.5V/1mV±5%，输出阻抗≤100Ω，输出短路时不损坏心电图机。

20、文件保存类型：内置≥400份心电图，扩展支持。

21、网络：标配LAN有线网络接口，支持USB方式wifi网络连接。

十六、血液灌滤机技术参数（1台）

1.适用管路：内径为ф8mm和ф6mm的标准泵管

2.*血泵流量调节范围：9mL～450mL/min（ф8mm）；6mL～300mL/min（ф6mm）

3.泵预置量：最大可达99999mL，血泵连续运转达8小时以上，累计量自动清零。

4.*血泵精度通过单片机动态反馈和实时补偿控制，能够将血液流量精度控制在±5%范围内，达到人工心肺机用滚压式血泵的标准

5.肝素泵流量调节范围：0.5～10mL/h

6.肝素泵流量精度：±5 %

7.动脉压：压力显示/报警范围：－20kPa～＋38kPa，显示精度±1kPa，报警误差±2kPa；监测范围：-150mmHg～+285mmHg

8.静脉压：报警限设置范围：－18kPa～＋40kPa，报警误差±2kPa，当报警下限设置低于＋1.3kPa，设备运行时“工作指示”灯闪烁，以表明设备处于超安全极限运行状态。

9.血液保温器加热范围：36～41℃，显示精度±0.1℃。

10.*电源供电：采用模块化开关电源供电，能适应更宽范围的电压波动。即使电压波动超过±20%，也能保证设备稳定工作

安全监测参数

- 气泡报警：静脉回血管内发现气泡，血泵自动停转，阻流夹阻断，伴声光和文字提示。

- 液位报警：静脉壶内血液面低于传感器位置，血泵自动停转，阻流夹阻断，伴有声光报警和文字提示

- 压力报警：管路内动(灌流器前压)、静脉压力超过报警上下限设置范围，血泵自动停转，伴有声光报警和文字提示

- 结束报警：含系统时间（治疗时间）到、肝素时间到、泵预置量到三项结束报警提示

- 泵盖报警：打开泵盖，血泵自动停转并有报警声音提示

- 肝素推注完报警：注射器内肝素推注到底，肝素泵自动停止，伴有声光报警和文字提示。

- 肝素阻塞报警：管路扭曲或阻塞致无法推注肝素，肝素泵自动停止，伴有声光和文字提示

- 环境温度低报警：环境温度低于20℃时，启动血泵，加热器自动启动，伴有短暂声光报警

- *机内温度高报警：设有机内高温报警功能，能够避免因散热不畅导致电子元件长时间在高温环境下工作的危害，有利于延长产品使用寿命,当机内温度超过45℃时，有报警声音和报警文字提示

- *加热器超温报警：采用先进的加热方式和模糊控制模式，保证加热温度始终处于恒温状态，安全可靠,当加热介质温度超过41℃时，加热自动停止，伴有声光报警和文字提示。

- 电源供电中断报警：当工作中出现供电中断，有报警声音提示

十七、注射泵综合技术参数（20台）

1. *注射器规格：5 ml、10ml、20ml、30ml、50ml

2.注射器：适应任何品牌的一次性使用注射器

3.注射精度：≤± 2 %

4.注射速度范围及增量：0.1～ 150ml/h (5 ml注射器)  0.1～ 300ml/h (10 ml注射器) 0.1～600ml/h (20 ml注射器)   0.1～ 900ml/h (30 ml注射器)  0.1～1500ml/h (50 ml注射器)

增量0.1～99.9ml/h为0.1 ml/h，100ml/h以上为1ml/h；

5.快注速度（Bolus）：150ml/h  (5 ml注射器)      300ml/h (10 ml注射器)       600ml/h  (20 ml注射器)

900ml/h (30 ml注射器)      1500ml/h (50 ml注射器)

- *累计量：0～99999 ml

- KVO速率：1ml/h

- *阻塞压力：20～160KPa，高中低3档可调

- 报警：自检、交流电源掉电、电池欠压、管路阻塞、药液将尽、药液已尽、注射完成、注射器脱落、参数超限等

- 环境条件：工作环境条件：  温度:﹢5℃～﹢40℃   相对湿度：20% ～90%  大气压力：70.0～ 106.0 kPa；运输和贮存条件：温度:－20℃～﹢55℃  相对湿度：≤93%      大气压力：50.0～ 106.0 kPa

- *电源：交流供电：AC100-240V  50/60Hz；直流供电：DC11.1V，可充电锂电池，供电使用时间；8小时

- 外形尺寸：315×120×140mm

- 重    量：2.4 kg

- 功率：25 VA

- 安全分类：Ⅱ类内部电源CF型应用部分

- *IP等级：IPX4

- 通讯接口：RS232接口，可与上位计算机进行数据传输

- 适用范围：临床静脉药液输注

- 十八、医用降温毯参数（6台）

- 基本要求： 主要用于脑损伤患者及高热患者的物理降温治疗。

- 资质认证：通过CFDA认证

- 制冷量：≥800W

- 噪声：≤55dB

- 体温设置：多档可选

- 水温设置：多档可选

- 系统结构：双路输出，双温控制，降温毯、降温帽可同时使用

- 体温设定范围：31℃～37℃

- 毯帽温控范围：4℃-30℃，水箱温控范围：4℃～40℃。

- 安全报警：至少包括缺水故障报警，水位超限报警，体温传感器低于下限报警

- 具备液晶显示器

- 降温毯、降温帽各1个（成人）

- 人体探头2个

十九、振动排痰机参数（5台）

设备用途: 适用于多种原因引起的呼吸道分泌物增多、排出不畅的患者，辅助患者痰液的排出。预防、减少呼吸系统并发症的发生。

产品组成：主机、双空气导管、背心式气囊、线控器

压力范围：3-30mmHg，步进1mmHg，压力27级可调

工作频率：1-20Hz

工作噪声：正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A)

时间调节：1-99min

操作模式：8寸液晶触摸屏和参数设置旋钮同步操作，同时具有紧急机械停止按键

工作模式：4种可选，含自定义模式

线控手柄功能：可通过线控手柄中断振动排痰

治疗信息储存查询功能：具有储存和查询患者历史治疗信息的功能

空气导管配置：双空气导管，可自动锁定

背心气囊类型：背心式或胸带式气囊，各种规格型号可选

背心气囊设计：背心气囊可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装

二十、全自动清洗消毒器参数（1台）

产品名称：全自动清洗消毒器

主要适用于医院内窥镜、手术刀、止血钳、内镜活检钳、镊子、注射针头、各式大小注射器、试管、玻璃片、换药碗、各种盘子、圆桶、测压器等放射性、污染性、大批量、高洁度的快速高效、安全、经济的全自动清洗、消毒及干燥。

性能特点：

①　预清洗功能：自动灌流功能、中等热力消毒功能，化学消毒功能，除锈功能，漂洗功能，干燥功能，清洗剂及快干上油剂自动加入及对剂量自行设置的功能。

②　操作简捷：采用PLC/彩色触摸屏控制系统，人机界面操作简单，可以通过触摸屏直接设置物理参数，实现客户的个性化需求。

③　打印系统：高性能热敏打印技术，可将清洗消毒过程中的时间、温度等各项参数实时打印出来。并可对打印记录进行长时间保存。

④　时间快速：酶清洗只需35分钟即可完成清洗作业。

⑤　开门方式：双开门设计，区分洁净区与非洁净区。

⑥　循环泵：选用原装进口循环泵。

⑦　出色的装载能力：一次可以清洗8只标准DIN标准清洗篮筐。

⑧　全进口配件：主清洗水泵、排水泵、电磁阀、风机、计量泵、温控仪、主开关等均采用进口国际著名品牌。具有强大的循环清洗、消毒、干燥能力和精确的清洗剂、消毒剂、防锈剂等加注功能。

⑨　故障自检诊断功能：系统设备安全自检故障诊断功能，保证了设备运行安全。

⑩　舱体：不锈钢（304）舱体。

主要技术参数：

l清洗容量：360L

l喷淋电功率：1600W

l风压电功率：1600W

l水加热电功率：24KW

l干燥加热电功率：4.5KW

l最大功率：24KW

l最高干燥温度：110℃

l最高消毒温度：95℃

l清洗架层数：4

l篮筐数量：8

l清洗车进出：手控进出

l工作噪音：≤70dB

l水源压力0.30Mpa-0.80Mpa

l电源电压：380V±38V; 50HZ±1。

l外部尺寸：高2060 长950mm  宽825mm

清洗舱尺寸：≥597mm×979mm×624mm

结构组成

由清洗消毒舱、机架、机壳、喷淋灌流系统、清洗车、脚轮、加热系统、干燥系统、电磁阀、循环泵、蠕动泵、风机、控制系统、触摸屏、打印机和管路组成。

二十一、过氧化氢消毒机参数（2台）

一、技术要求:

1、消毒介质:过氧化氢气体(非液态);

2、外形尺寸:长≤450，宽≤450，高≤1000(mm);

3、具备可移动脚轮:

4、设备主要材质:一体成型吸塑外壳，304 不锈钢支架;

5、工作温度:>25℃;

6、操作方式:遥控平板电脑远程无线操作，配品牌平板电脑一个;

7、过氧化氢气化方式:采用闪蒸技术，迅速气化过氧化氢溶液;

8、加热方式:采用空气翘片式电热管加热器;

9、出口温度:室温;

10、噪音:≤60 分贝;

11、H202储存量:≥3L;HO2浓度:30-35%;H0用量:<4ml/m3:

12、HO加注方式:至少具备500ml单独包装;

13、电源要求:220VAC，50Hz，功率<2000W;

14、消毒时间:30-45min(可调);分解时间:60-120min(可调);

15、记录方式:历史数据可以电子表格或曲线的形式记录在U盘内消毒水平:

16、消亡率> 90%;

17、灭菌水平:达到10-6灭活水平;

18、设备应带有过氧化氢催化分解装置，保证残余H0浓度:<1ppm

19、设备具备通风功能，配备过氧化氢检测仪。

20、灭菌效果监测:应提供过氧化氢气体专用化学指示卡和生物指示剂耗材，监测设备的

灭菌效果;

21、设备应集成红外测量功能，一键测量房间体积;

22、设备应具有房间信息记录功能，用户正常使用时只需输入相应房间编号，便可得到相

应的消毒参数;

23、应配有过氧化氢气体浓度传感器，实时监测、控制过氧化氢气体浓度;

24、配备手持式高精度过氧化氢浓度检测仪，用于检测过氧化氢泄露以及残余量:

25、可消毒的密闭空间≥480m³。

二十二、床旁心电监护仪参数（6台）

- 1：整机要求：

*1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。

1.2、整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。

*1.3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。

1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏,可支持亮度自动调节功能。

*1.5、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.6、可支持遥控器无线远程操作监护仪。

1.7、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。

*1.8、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.9、监护仪设计使用年限≥8年。

1.10、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

*2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

*2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

2.16、支持升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿，通过国家三类注册认证。

2.17、支持患者下床移动监护功能，提供医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温参数；

2.18、穿戴传感器支持非生理参数监测，如运动时间、夜间静息时间和疼痛评分，监测数据通过无线发送至监护仪。

2.19、移动模块采用防水抗摔设计，防水等级≥IPX2，通过1.5米6面跌落测试。

3：系统功能：

*3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能，提供界面截图。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6、≥1000组NIBP测量结果

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

*3.12、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能，提供界面截图证明材料。

3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

*3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择，供界面截图证明材料。

3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

*3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.17、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

二十三、注射工作站（1台）

- *输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，最多可支持16通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接

- *每套工作站可任意组合输液泵与注射泵（注射泵与输液泵的个数、位置根据临床需要可任意组合，使用中移除其中任何一台泵不影响其它泵的工作连续性），模块化设计

- 输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电

- 输液信息采集系统具有RJ45端口，支持有线联网；

- 输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求；

- 可通过有线或无线网络直接接入监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看。

二十四、注射泵（3台）

- 注射精度≤±1.8%

- *速率范围：0.01-2200ml/h, 最小步进0.01ml/h

- 预置输液总量范围：0.01-9999.99ml

- *快进流速范围：0.01-2200ml/h，最小步进0.01ml/h，具有自动和手动快进可选；

- 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- *支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- *注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作

- 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌中文名称

- *不少于8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能

- *不小于3.5英寸彩色显示屏，触屏操作

- 全中文软件操作界面

- 锁屏功能：支持自动锁屏，触屏左右滑动解锁，自动锁屏时间可调

- 支持药物库，可储存5000种药物信息

- *支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

- 报警时可通过示意图片直观提示报警信息，并伴有声、光、文字提示

- *压力报警阈值至少13档可调

- 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

- 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

- 信息储存：可存储3500条的历史记录

- 电池工作时间≥5小时@5ml/h

- 防异物及进液等级IP33

- 整机重量不超过1.7kg

- 满足EN1789标准，适合在救护车使用

- 可升级组合成输信息液采集系统，支持单手盲插

二十五、输液泵（1台）

- *支持输血功能，可支持所有符合国家标准的输血管路

- 可升级肠内营养液输液功能

- *速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h

- 预置输液总量范围：0.1-9999.99ml，输液精度≤±5%

- *快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选；

- 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- *泵门智能电动控制，可自动关闭或打开

- 无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌中文名称

- *不少于8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能

- *不小于3.5英寸彩色显示屏，触屏操作

- 全中文软件操作界面

- 锁屏功能：支持自动锁屏，触屏左右滑动解锁，自动锁屏时间可调

- 支持药物库，可储存5000种药物信息。

- *支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

- 报警时可通过示意图片直观提示报警信息，并伴有声、光、文字提示

- *压力报警阈值最低可设置50mmHg

- 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

- 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

- 具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题

- *具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小20μL的单个气泡报警

- 无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警

- 信息储存：可存储3500条的历史记录

- 电池工作时间≥5小时@25ml/h

- 防异物及进液等级IP33

- 满足EN1789标准，适合在救护车使用

- 可升级组合成输信息液采集系统，支持单手盲插

二十六、呼吸机（4台）

适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。

采用≥12.1英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1280*800。

屏幕显示：多至4道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。

自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件

≥120分钟内置后备可充电电池（1块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。

电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。

具有有创通气模式、可选无创通气模式

病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势等数据可导出。

呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。

吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

呼吸机整机重量约小于11 kg（不包括台车），方便手提移动。

呼吸模式及功能

标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式

其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、纯氧灌注、智能吸痰程序（可选），NIF（可选）、PEEPi（可选）及P0.1测定（可选），监测参数的≥72小时的趋势图、表分析。

具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

具有智能同步技术，可以将【呼气触发】设置为【Auto】，通过对波形特征的抽取和分析，自适应算法动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，可以减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。

具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）监测功能

设置参数

潮气量：20ml—2000ml

呼吸频率：1-100次/min

SIMV频率：1-60次/min

吸/呼比：4:1—1:10

最大峰值流速：≥210L/min

吸气压力：5--80 cmH2O

压力支持：0—80cmH2O

PEEP：OFF,1--45 cmH2O

压力触发灵敏度：-10 —- 0.5cmH2O

流速触发灵敏度：0.5—15L/ min

氧浓度：21—100%

叹息功能：有

监测参数

气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测

每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测

潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量的监测

呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测

波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间

吸入的氧浓度的监测

趋势图和趋势表显示

具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。

肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测。

其他功能

便利的锁屏功能

漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能

提供直流（12V）和交流两种供电方式

提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式

能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护上，满足科室信息化的需求。