采购包1：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：电阻层析成像仪

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 电阻层析成像仪1套（最高限价807500.00元） 序号; 产品名称; 技术标准; 配置要求; 数量. 1; 电阻层析成像仪; ★1、对高浓度料浆管道输运过程中的浓度分布、流速分布进行数据采集和显示，同时测试并显示8个测试截面的结果，每个截面至少16个电极。 2、成像方式：2D 层析成像（浓度或电导率）、3D 与时间/平面图。 3、分区数据（至少30个预设选项）数据导出格式：P2K，CSV（对于 MATLAB、Excel 和其他组件包），AVI（对于影片） 4、软件算法：LBP，MSBP（标准） Tikhonov、Noser、Laplace、Landweber、3D（离线） 5、电导率范围：0.1-500mS/cm 图形输出：电导率、浓度、平均电阻率、径向/轴向电导率、 多个变量的 X-Y 图、单独像素跟踪（最多10个像素）。; 数据采集传感器和载体与实验室管道和法兰规格匹配; 1套. |

标的名称：环管系统

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 环管系统1套（最高限价216410.00元） 序号; 产品名称; 技术标准; 配置要求; 数量. 1; 渣浆泵; 卧式渣浆泵，流量25-30方/h，扬程不小于70米，配2-55千瓦变频电机，填料密封; 配套相应的法兰及连接件; 1个. 2; 压力变送器; 量程0-1.0MPa，精度≤0.001MPa，带就地显示。; 2个. 3; 差压变送器; 0-10kPa，4-20mA带就地显示，最小显示精度≤0.5kPa; 7个. 4; 电磁流量计; DN50，PN1.6，精度≤0.01m³/h; 1个. 5; 变频控制柜; 柜体尺寸800*600*2200mm；变频器+PLC；55kW，S7-1200PLC；32DI,16DO,32AI,8AO；控制渣浆泵和接受测量仪表的信号; 含编程及调试; 1个. 6; 电脑; 处理器≥I7，内存≥16G，≥1T机械硬盘，≥24寸显示器。; 配置正版办公套件和外设硬件; 1台. 7; 振动传感器; 0-10mm/S；精度：FS3%；一体型；4-20mA; 4个. 8; 手持振动传感器; 0-199.9mm/S；精度：FS5%；手持式; 1个. 9; 超声波测厚仪; 测试厚度0-20 mm，精度≤0.01mm; 1台. 10; 表面形变测试仪; 0-10mm，灵敏度0.1Hz，RS485信号; 4台. 11; 测试短管; 铝管，壁厚10 mm，内径50 mm，长度100 mm，带法兰; 10个. 其他要求：以上所有货物费用包含设备费、包装运输费、现场安装及调试费、相应的电线电缆费用及相应的环管改造费用。其中电线电缆约300米，环管改造约20米，管道内径50mm，壁厚≥10mm。 |