采购需求

1设备数量

四极杆电感耦合等离子体质谱仪整套设备1套，主要包含：样品引入系统、等离子体（ICP）离子源、ICP接口、离子透镜、四极杆质量分析器、检测系统、高真空系统、数据采集和处理系统、循环水冷系统、安全保护系统以及其他仪器正常工作的标准组件。

1.1 工作条件

- 工作电源：独立电源， 220 V±10%，50 Hz交流电;

- 工作温度：18℃-25℃；相对湿度：20 - 70%；

- 地线要求：独立地线，接地电阻<2Ω；

- 仪器可连续运行一周以上；

- 零晨检：点火后≤30分钟仪器即可稳定测试样品；

- UPS稳压电源： 15 KVA三进一出工业UPS电源（一线品牌），内含完全隔离逆变器（零地电压<1V），输出电压220 /230V，稳定度≤±2%，配备电池延时≥2小时。

# 1.2系统配置组成

# 1.2.1样品引入系统，包含：

- 半导体制冷高稳定性旋流石英雾化室；自吸微流同心PFA或石英雾化器；

- 4通道、流速可控的蠕动泵，蠕动泵转速≥1-30rpm；

# 1.2.2 ICP离子源

- 功率0-2kW、27MHz 固态水冷射频RF发生器；稳定工作范围400-1800W，在不同工作模式（溶液雾化、液相、膜去溶、激光剥蚀等进样方式）下反射功率均≤2W；

- ICP石英炬管，自准直；（对使用屏蔽炬技术的产品，需配备5套屏蔽炬以备更换）

- 水冷铜线圈；（对使用屏蔽炬技术的产品，需配备5套Pt电极片以备更换）

- ICP炬管X/Y/Z三维台，高稳定性，位置精确可移动调节（移动精度≤±0.05mm）；ICP炬管的X/Y/Z位置、点火和RF输出功率能由计算机调控；

- 包含≥4路气体流量控制器：氩冷却气（0-20L/min，精度0.1L/min）、辅助气（0-2L/min，精度0.1L/min）、雾化气（0-2L/min，精度0.1L/min）、稀释或附加氩气（0-2L/min，精度0.1L/min）、碰撞气（0-2L/min，精度0.1L/min），气体流量均由计算机进行精确调控；氩气稀释模式及多种设定稀释系数配置处理各种样品，最高可直接分析高基体饱和盐水（对使用氩气加湿技术的产品，需配备氩气加湿器）

# 1.2.3 ICP接口

- 由采样锥和截取锥组成ICP接口，配备水冷及其安全保护装置；排风系统;

- 等离子体接口兼具高灵敏度和耐高基体，易于和各进样系统联接及切换；点火操作中即可进行各外设之间的切换（如湿法转换至干法）；（对使用锥口电压控制技术的产品，需提供证明材料）；

- 接口区配备大抽速泵（抽速≥40 m3/h）抽真空，提高进样量和灵敏度；

1.2.4离子传输及透镜系统

- 高效率高稳定性离子透镜系统，低背景噪音；

- 离子偏转聚焦系统

1.2.5四极杆质量分析系统

- 纯Mo材料的长杆结构；采用2.0MHz低频驱动四极杆；

- 四极杆分辨率在0.3-1amu连续可调（精度0.05amu），可以在同一方法中针对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，四极杆在不同分辨率下自动切换；

- 质谱范围：3-260amu；

1.2.6  碰撞反应池

- 碰撞反应池使用He气等气体；

- 配备≥2路高精度质量流量计（精度0.01L/min），碰撞模式可使用He气等气体；

- 池体应具备碰撞聚焦功能，保证碰撞模式下的高灵敏度分析（可获得238U≥1500Mcps/ppm的高灵敏度水平，需提供证明材料）

1.2.7检测系统

SEM检测器，脉冲和模拟双模式同时型电子倍增器，两种模式可以自动切换，必须在一次进样过程中同时完成扫描和跳峰分析（定性和定量分析），电子倍增器可对 <0.1cps或 >5*1010cps的信号进行计数且两种模式分析过程中的驻留时间可最低0.1ms。

1.2.8真空系统

完全受隔离阀保护的多级机械干泵和涡轮分子泵真空系统，在点火工作状态下，ICP接口部分的真空<1E+3Pa，分析器部分的真空度<5E-5Pa。

1.2.9  数据采集和处理系统

1.2.9.1配备齐全的实时数据采集和处理硬件的软件，主要包括：

- 具有全自动分析功能，炬管位置、气流量、离子透镜等调谐优化，四极杆质量校正和分辨率校正；

- 离子计数器两种模式的增益校正；

- 内标法和标准添加法处理；质量歧视校正；内标归一化；丰度校正；漂移和干扰校正；

- 软件可离线安装在电脑；能对全部数据进行存取和离线处理；

- 瞬时信号采集和分析功能（TRA模式，可以最短进行总积分时间为0.1s的瞬时信号采集，软件瞬时信号显示响应无延迟），并且能利用第三方软件进行数据处理。质谱可与第三方外设（例如LA、GC等）双向通讯（配通讯线）；激光剥蚀联用的连接管、气管接头等；

1.2.9.2 电脑操作系统

电脑为国际著名品牌商用或工业级计算机，不低于以下配置：CPU intel 14 代i7(≥3.4GHz)，内存≥16GB(DDR5)，固态硬盘≥1T，USB3.0接口≥4个，1000M无线网卡；≥24英寸LED液晶显示器，鼠标键盘；英文或中文Windows操作系统，正版Microsoft OFFICE软件；

打印机：彩色无线激光打印机、自动双面打印、打印分辨率≥600×600dpi，黑色（A4）打印＞17页/分钟，彩色（A4）打印＞3页/分钟。

1.2.10 循环水冷系统：满足ICP接口、负载RF线圈、RF发生器、分子泵等部件的冷却。

1.2.11 安全保护系统：仪器对RF 发生器、真空系统、质量分析器、电源和高温等离子体炬等带有自动安全保护装置。

1.2.12  附件和备件：

1.2.12.1安装包：仪器安装调试和正常运行必备的配件、调试液等；

1.2.12.2三年常规备件和消耗品包（包括蠕动泵管、矩管、采样锥和截取锥、雾化器、泵油、狭缝、石墨垫片、真空脂等）和备件（各种备用螺丝、垫片、铜垫圈、保险丝、o形密封圈、气路接头、水路接头、气管等）一套；

1.2.12.3仪器维护工具1套：包含万用表、各种扳手、各种平口及十字螺丝刀、内六角螺丝工具、钳子、镊子、套筒等助力工具、气管切割刀等工具、仪器维修维护专用工具和工具箱。

1.2.12.4主要消耗品和配件报价（仅单独报价作为参考依据）：列明细清单、型号、及报价，主要包括采样锥（镍锥、铂金锥）、截取锥（镍锥、铂金锥）、炬管（若有不同规格分别报出）、SEM检测器、分子泵、机械泵、RF发生器、雾室、雾化器、离子透镜、泵油等。

1.2.12.5 软件安装包、仪器使用说明书、重要第三方硬件出厂报告和合格证，以及其他必备纸质或电子化材料；仪器出厂报告。

1.3 必配备用消耗品和配件

标准配置之外备用配件包括：标准锥（含采样锥和截取锥）10套，标准石英炬管（含外管和中心管）10套，其他型号炬管中心管2个，RF线圈1个，旋流双通道石英雾化室1个， 400μL/min石英雾化器5个，PFA-100 μL/min雾化器1个，泵油5L(1L*5)，石墨垫片2包，进样泵管、废液泵管各2包(≥10根/包)，内标三通、内标泵管、内标管转接头2个，PFA毛细管1包，砂纸、抛光粉或清洗剂等。

二. 仪器技术指标

2.1 信号稳定性

信号稳定性均满足短期稳定性（RSD）≤2%(20 min.)，长期稳定性（RSD）≤ 3%(1h)；

2.2 系统稳定性

系统质量稳定性（质量峰）短期≤0.02amu/h， 长期≤0.03ppm/(24h）；

2.3分辨率

0.3-1amu可调（精度0.05amu）；

2.4 质量分析范围

质量分析范围3-260amu ;

2.5 信号灵敏度（离子强度）

低质量数(Li或B) 元素: ≥ 80Mcps/ppm

中质量数(Y或In) 元素: ≥ 280Mcps/ppm

高质量数(Tl或U) 元素: ≥ 400Mcps/ppm

2.6 背景噪音：

标准模式下（No Gas）随机背景：≤1 cps (5amu,220amu),

He 模式随机背景：≤0.5 cps (5amu，220amu)

2.7 氧化物和双电荷：

氧化物离子(CeO+/Ce+)≤2%；双电荷产率(Ba++/Ba+)≤3%。

2.8 检出限：

低质量数(Li或B)元素:≤0.3ppt

中质量数(Y或In)元素:≤0.1ppt

高质量数(Tl或U)元素:≤0.1ppt

2.9 同位素测试精密度

107Ag/109Ag精密度（RSD≤0.1%,n>10）

注意：上述灵敏度、稳定性、检出限、背景等指标均在标准模式同样条件下完成。

三．安装、调试和验收

3.1安装：

仪器到货后15天内，投标者安排有经验的工程师到仪器用户现场安装仪器。

3.2调试：

投标者在仪器安装完后将安排富有仪器调试经验的技术人员对仪器进行调试，并对本标书分析指标进行逐项演示,并要求按仪器分析指标验收一次完成(除特殊情况外)，在安装现场进行≥5天的仪器基本操作和维护培训。

3.3 验收：

在用户和仪器厂家技术人员双方确认仪器的各项功能均已达到技术指标要求后方可对仪器进行验收，验收按照学校相关规定及标书要求进行。

整机自安装之日起1个月内，如果系统不能正常工作或不能达到仪器分析指标，在卖方尽快、尽力排除故障的前提下，仍不能解决问题，买方有权要求卖方更换部件或全部新品以解决问题。卖方应在接到买方书面申请（传真有效）后，应在2个月内免费从原厂运出更换部件或更换新品。新品或新部件到货3个月内，仍不能正常工作或不能满足仪器验收指标要求，买方有权利要求退换货。安装之日起4个月内，如果卖方没有更换部分或全部新品，仪器也没有明显的性能改善，系统仍不能正常工作或不能满足仪器验收指标要求的，买方可以提出要求卖方退货和返还全部预付款。

四．技术培训要求

仪器安装验收后的2个月内，投标者应对用户进行2人2周的全面仪器操作、维护、软硬件故障排除的培训。