| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | - 高速涡轮手机（30把） 1.1.头壳大小：≤φ13×14。 1.2.连接方式：非快换接头式，四孔 1.3.采用钢球轴承 1.4.工作气压：0.25-0.27 MPa 。 1.5.耗气量：30-36L/min 1.6.机芯动平衡≤180μg ，径向跳动量：≤0.01mm 1.7.冷却形式：单点喷雾 1.8.转速：310000-360000转/分钟 1.9.切削力：径向≥1.0Kg 轴向≥2.0Kg 1.10.噪音：≤65dB 1.11.扭矩：≥0.13N·cm 1.12.在水压为200kPa时, 冷却水流量≥50mL/min |
|  | 2 | - 低速涡轮手机（20套） 2.1.直机参数： 1）采用钢球轴承，内置3套轴承； 2）直机采用四瓣夹头的夹持方式； 3）传动比1:1； 4）额定转速≤40000rpm； 5）径向跳动≤0.04； 6）直机的夹持力≥45N； 7）冷却形式：外部雾化冷却，与外喷水马达连接使用； 8）能与符合国际标准制作的马达相连接； 2.2.弯机参数： 1）采用钢球轴承，内置5套轴承； 2）弯机采用扳手式的车针装取方式； 3) 传动比1:1； 4）额定转速≤40000rpm； 5）弯机的夹持力≥45N； 6）冷却形式：外部雾化冷却，与外喷水马达连接使用； 3.马达参数： 1）具有正反转功能； 2）采用卡环结构，与外喷水直弯机连接； 3）转速20000±10%rpm； 4）在额定工作气压下，马达扭矩≥3N·cm； 5）冷却形式：外部雾化冷却； 6）水压为0.2MPa时, 冷却水流量≥50mL/min； |
|  | 3 | - 外科仰角手机（5把） 3.1.陶瓷球轴承 3.2.单点水冷却 3.3.新式涡轮及头部设计主轴前端喷气 3.4. 45°反角，扭矩≥0.12N·cm 3.5.头部尺寸：直径≤13*14 3.6.工作气压：四孔0.25-0.30mpa 3.7.转速：325000-380000rpm 3.8.在水压0.2mpa,冷却水流量≥50ML/min |
|  | 4 | - 电动手机（10把） 4.1 最高转速：≥168000转/分钟 4.2 传动效率：≥85% 4.3 工作温升：≤8℃ 4.4径向跳动：≤0.02 mm 4.5 工作噪音：≤62dB 4.6 冷却方式：外接3点喷水 4.7照明方式：光纤棒导光 4.8接口标准：可连接任何E 型接口电动马达 4.9消毒方式：可承受135℃高温高压灭菌 4.10、机头结构：45度一体机头 4.11、取针方式：按压式 4.12、工作水压：0.2--0.23 Mpa |
|  | 5 | - 根管治疗机用设备（2台） 5.1.无刷电机； 5.2. 6:1减速比弯机头，360°可旋转， 5.3.电机输出扭矩实时动态控制，预防断针； 5.4.往复模式角度每10°可调； 5.5. ≥十种自定义程序和内置多种主流锉系统； 5.6.扭矩和速度，转速：≥100rpm、≤1200rpm，扭矩≥0.4N·cm、≤5.0 N·cm多档可调； 5.7配置：每台配备5把弯手机 |
|  | 6 | - 根管超声荡洗器（2台） 6.1.微电脑全自动控制，可以调整机器工作状态，可以启动或关闭机器。 6.2.具有多种模式设定：关机模式、热待机模式、荡洗模式。 6.3.≥三档功率可调节。 6.4.具有≥四种时间模式可以选择，荡洗模式下的工作时间为10s、15s、20s、10min。 6.5.工作尖、限力扳手可以耐134℃高温和0.22Mpa高压消毒。 6.6.工作尖端参数：输出的尖端主振动偏移：≤150μm，输出的尖端振动频率：40kHz±10Hz 6.7.配置：（主机1台，电源线一根，工作尖4个，硅胶套3个） |
|  | 7 | - 超声骨刀（1台） 7.1.输入功率：150±10VA 7.2. 工作尖尖端主振幅：20~80μm， 工作尖尖端横向振幅：≤30μm 7.3. 工作尖振动频率：24.0 kHz~36.0 kHz 7.4. 蠕动泵流量：30~110mL/min 7.5.导出的输出功率：200~500mW 7.6. ≥7英寸彩色触控屏，中文显示，多功能脚踏可控制模式、功率和水量。 7.7.具有故障报警功能。 7.8.手柄能耐134℃高温和0.22MPa高压消毒。 7.9主要配置： 7.9.1手柄：接插式手柄（带光）1支； 7.9.2多功能脚踏；1个 7.9.3工作尖：共7枚 |
|  | 8 | - 牙体抛光手机（1台） 8.1.手柄无线，一次性护牙弯角，≥7种不同形状可选， 8.2.可拆卸消毒套筒，耐高温高压消毒 8.3.转速范围：手柄按键控制模式：500rpm、1000rpm、1500rpm、2000rpm、3000rpm、4000rpm（共6个固定速度档位）。 8.4、配置：（手柄1把，手柄外套筒1把，护牙弯角7把，套筒0型 2个，手柄0型圈2个，充电底座1个） |
|  | 9 | - 全自动封口机（1台） 9.1.功能用途：可以根据需要设置封口温度、失效日期、锅号、锅次等参数。 9.2.封口速度：10 m/min，留边：0～35 mm可调，封合线宽度：12 mm，工作温度：60～220℃可调 9.3.打印方式： 针式打印，打印文字单行或双行排列 9.4.功率： 500±10 W 9.5.大于等于彩色7英吋触摸屏显示，中文操作界面，内置时钟和参数可以设置并具有自动储存功能； 9.6.升温速度： 20℃升至180℃≤40秒，工作温度从120℃升至180℃≤10秒； 9.7.安全性：封口温度超过工作温度设定值范围±4℃，机器将会自动停止工作； |
|  | 10 | - 牙周袋深度探测仪（1台 核心产品） 10.1.测量过程中探针工作尖端探诊压力为 15gf±2gf。 10.2.支持 2018 年牙周病国际新分类智能诊断。 10.3.深度测量范围：0mm-12mm。 10.4.测量显示精度：0.1mm。 10.5.探针直径：0.5mm,探针材料：钛合金（可探测种植体）。 10.6.测量结果显示方式: 探针手柄上的 LED 屏幕和电脑同步显示。 ▲10.7.探针手柄与电脑连接采用无线连接。 ▲10.8.支持智能语音输入功能；检查过程中通过语音输入可以自动记录： 牙龈出血、溢脓、松动度、菌斑、根分叉病变等信息。 10.9.具备牙周袋深度，牙龈退缩或增生， 出血，溢脓，根分叉，牙结石，菌斑，松动度、咬合创伤等测量与记录。同时能够自动制图， 自动生成报告，风险因素评估，导出 PDF文件、邮件分享等功能。 10.10.支持多个探针手柄共用电脑系统。 10.11.可显示全口菌斑分布及临床指标阳性阴性比例，进行菌斑评定。 10.12.记录全口牙列情况包括：缺失、种植体、桥体、修复体、乳牙滞留等。 10.13.探诊过程支持语音播报。 10.14.可手动触屏编辑牙周袋深度值和牙龈增生/退缩值。 10.15.支持记录出血指数、菌斑指数、咬合关系。 ▲10.16.探针头可拆卸进行高温高压消毒。 10.17.配置清单 10.17.1探针手柄 2台 10.17.2单子牙周探针系统 1套 10.17.3电脑触控一体机 1套 10.17.4脚踏开关 1套 10.17.5可高温高压消毒探头 10个 10.17.6推车 1个 10.17.7彩色打印机 1台 |
|  | 11 | - 喷砂洁牙机(1台） 11.1.具有龈上喷砂、龈下喷砂功能。 11.2.采用自动供水系统，可装入纯净水或蒸馏水，也可以使用次氯酸钠、洗必泰等药液。 11.3.可通过触控屏调节水量大小，调节功率（输出气压）大小。 11.4.具有管路一键清洁功能。 11.5.龈上喷砂手柄重量：≤40g，龈下喷砂手柄重量：≤40g，喷砂手柄三段式可自由拔插，高温高压环境中进行灭菌处理。 11.6.全透明漏斗形粉罐，龈上、龈下独立喷砂粉罐粉罐可360°旋转，能够实时观察砂粉流动情况。 11.7.龈下喷嘴四孔设计，三孔出砂一孔出水，可实现360°旋转。 11.8.配置清单:(主机 1台 、电源线、脚踏开关，喷砂手柄2把，粉罐2个，水瓶一大一小，过滤器1个，牙科喷砂粉2瓶，密封圈） |
|  | 12 | - 口腔科高频手术设备(1台） 12.1.用于口腔手术切割、移除软组织或控制出血 12.2.工作频率：27 MHz±10% 12. 3.切割模式额定输出功率：40W±20%（负载电阻为 500 Ω无感抗电阻） 12.4.凝血模式额定输出功率：30W±20%（负载电阻为 500 Ω无感抗电阻） 12.5.输入功率：150 VA±10% 12.6.无需负极板 12.7. 3秒内组织热残留＜60℃，组织热凝固尺寸＜0.2mm（切割时无炭化，无焦灼） 12.8.笔式手柄及指压开关，工作时伴有鸣叫提示信号 12.9. ≥ 7 种不同形状的电极 12.10.手柄(含指压开关)、手柄线、手柄支架、电极和电极消毒盒均可高温高压消毒 |
|  | 13 | - 高频电刀（1台） 13.1、用途代替手术刀对组织切割、凝血 13.2、≥七种工作模式，两路输出功率 13.3、具有报警功能 13.4、有短路保护系统 13.5、频率：≥500KHZ 13.6、输出功率：70-300W 13.7、额定负载：50-300欧 13.8、配置清单：主机1台，手控笔 1支，脚踏开关1个，负极板连接线1条，刀笔电极4个，中性电极10张 |
|  | 14 | - 牙科综合治疗台（1套） - 工作条件：供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量≥55L/min；水源水压范围 0.2—0.4Mpa, 流量≥10L/min。 14.2.牙椅注册使用期限≥13年（提供药品监督管理局出具的相应证明材料）。 14.3.口腔灯：感应LED冷光灯，色温可进行两种模式切换，色温最大值≥5000K，最小值≤2700K；照度可进行无极调节，最高照度≥30000Lux。 14.4.牙科椅 14.4.1整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重≥160kg，可承受≥160kg*4的载荷试验；座椅升降范围 ：780mm～370mm； 14.4.2靠背主体采用冷轧钢板和静电喷涂工艺；坐垫和靠背背板为ABS工程塑料的材质；免工具挂扣式安装方式； 14.4.3弯板采用精密铝合金铸造工艺； 14.4.4牙椅皮革采用接触面无缝工艺缝制；皮革表面具备防霉抗菌涂层，大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率≥99.9%； 14.5.消毒系统：消毒液可同时覆盖手机管、三用枪管、洁牙机管和水杯供水管道所有诊疗用水的出水口。 14.6.治疗台单元 14.6.1采用下挂式器械盘，配置≥5.0寸的触摸屏控制面板。 14.7侧箱单元 14.7.1侧箱内部为整体铸造铝合金箱架； 14.7.2侧箱外壳耐酒精消毒，耐UV老化； 14.7.3侧箱双边侧门可完全打开，侧箱门固定采用磁铁吸附，无需工具就可以快速拆卸和安装； 14.7.4可旋转≥90°的一体式陶瓷痰盂缸；具有漱口水恒温系统，具有超温安全保护；水杯供水系统和冲痰盂系统可根据医生的要求设定时间； 14.7.5强弱吸过滤器为旋入式设计，其过滤精度≤1㎜²； 14.8.助手位单元 14.8.1配置≥9功能按键的控制面板和助手搁置台； 14.8.2强弱吸手柄各1支，手柄采用高分子材料制成； 14.9.地箱 14.9.1内置封闭电源； 14.9.2具有防污染的下水排污连接组件。 14.10.配置医生椅≥6个方位可调节；脚轮架采用精密铝合金铸造件，脚轮采用静音轮。 14.11 配置清单：①感应LED冷光灯 1套；②病人椅1套；③下挂式医生工作台 1套；④低压观片灯 1套；⑤ 高低速手机管线 1套；⑥消毒系统 1套；⑦侧线箱体 1套；⑧内置热水系统 1套；⑨三用枪 2套；⑩纯净水系统 1套；⑪一体式陶瓷痰盂缸 1套；⑫自动定量给水系统 1套；⑬助手挂架带控制面板 1套；⑭强弱吸系统 1 套；⑮地箱 1 套；⑯多功能脚踏 1套；⑰医师椅 1套；⑱护士椅 1套；⑲内置洁牙机 1套；⑳牙椅使用说明书 1套； |
|  | 15 | - 无油空气压缩机（1台） 15.1.设备用途：满足10-15台牙椅的动力气源及医疗用压缩空气的生成设备装置，达到医疗用压缩空气的标准要求。 15.2. 技术规格及要求 2.1电源条件： 2.1.1额定电压：3相 380V±10%，三相五线电 2.1.2 频率：≥50Hz 2.1.3 功率：≤4.5 KW 2.2技术指标： 2. 2.1产气量≥每台800L/分钟； 2.2.2每台空压机为2个4V机头组成，单泵头功率≥2kw。 2.2.3噪音:≤75分贝； 2.2.4 储气罐容积为≥180L，内外喷塑，保证气体的洁净；带有压力容器资质证书；罐体安装有安全阀、压力表、排水阀及单向阀。 2.2.5 机头出气口具有防止回流及减压功能。 2.2.6占地面积≤2m*1m 15.2.3 设备配置同品牌冷冻式干燥机一台。 |
|  | 16 | - 电动抽吸系统（1台） - 设备用途：提供10台牙椅负压抽吸牙科口内抽吸的动力源及处理设备，与牙科椅位上的抽吸装置通过管道相连接，对牙科治疗区域内的喷雾、唾液、血液等进行抽吸，并自动进行水气分离和排放，达到去除全部喷雾； 2.真空负压机组采用的动力源气环真空泵，整套牙科抽吸机组由负压泵、不锈钢分离罐和排污、清洁反冲洗系统组成； 3. 负压泵机组 3.1 负压泵机组由1台抽吸机泵头组成； 3.2 整套机组的抽吸流量：≥2500L/min； 3.3机组的抽吸负压：最大-15Kpa； 3.4占地面积≤1.7m×1m。 3.4.1 不锈钢分离罐 3.4.2分离罐容量≥30L ，带三个液位传感器。 3.4.3排污、清洁反冲洗系统 3.4.4不锈钢排污系统，实现全自动排污 3.4.5清洁反冲洗 |
|  | 17 | - 口腔专用纯水机（1台） - 满足10-20台牙科综合治疗椅用净化消毒诊疗水的需求。 2.产水水质要求：（提供相应第三方检测报告）纯水产水量：≥200L/H，产水电导率≤15us/cm，诊疗消毒水产水量≥150L/H，消毒水诊疗水细菌总数 ≤100CFU/mL 3. 整套系统一体化设计，集成在一个碳钢机柜内，设备尺寸≤1100×750×1720mm 4.整套系统包含预处理系统、反渗透主机系统、供水系统、电解系统、自动加药装置、双水箱等组成 5.预处理系统：预处理系统由PP棉过滤器、活性炭过滤器、可再生软化过滤器组成，PP棉过滤器：过滤精度为5μm，活性炭过滤器：食品级优质活性炭，软化过滤器：全自动再生，电子机头。 6.反渗透系统：高压泵：隔膜增压泵，出水压力≥0.6Mpa，流量≥420L/h，反渗透膜元件：脱盐率≥98% 7.消毒诊疗水电解系统 7.1.电解槽：贵金属涂层电解槽，寿命≥5000小时 7.2.消毒诊疗水：PH值5.0-6.5 有效氯5-40PPM 7.3.电解液为盐水，成本低，效果好。 7.4.电解液自动添加系统：计量泵，模拟量自动调频，自动循环搅拌 7.5.具有缺水保护、高压保护、过电流保护功能 7.6.恒压供水系统，提供纯水和诊疗消毒水分支供水功能，能够对牙椅端消毒水、纯水自动定时切换供水； 7.7.无菌储存系统 机柜内置消毒诊疗水箱：容积≥150L材质PE或者304不锈钢，配自动液位装置 机柜内置纯水储水箱：容积≥150L材质PE或者304不锈钢，配自动液位装置 供水控制：同时受水箱液位和压力控制器的双重控制，以实现整个系统的平衡.稳定运行和对供水泵的缺水运行保护。 7.8纯水系统和消毒水电解系统控制都集成在≥7寸触摸显示屏上，显示屏＋PLC集中控制 8.设备功率：220V 小于等于2kw 9.主要配置要求： 9.1 10寸保安过滤器 1个 9.2 10寸活性炭过滤器 1个 9.3全自动再生软化滤过滤器 1台 9.4卧式高压泵 1台 9.5 800G RO膜 2个 9.6 150L内置PE水箱或者不锈钢水箱 2台 9.7 卧式供水泵 2台 9.8 电解槽1台 9.9 电解质自动添加系统 1套 |
|  | 18 | - 口腔数字观察仪（2台） 1、摄像头手柄：≥1800万像素、白色高亮LED、自动对焦5mm-50mm 视场角≥105度 1/4CMOS传感器 2、显示及存储：全屏、四分格画面拍照、带视频播放 3、输入输出：推拉接头（连接摄像头手柄） USB1 可连接U盘实现治疗图片的储存、浏览≥10000张 USB1 可在待机时自动播放客户自选的图片，多张图片时可循环播放 USB2 可播放U盘或移动设备上的图片、音乐、视频、文档 4、医患沟通：配U盘容量≥16G，内含电脑wifi安装软件，3D医患沟通视频 5、具备照片保存功能； 6、显示部分：≥17英寸高亮白色液晶显示包含高保真音响 7、接口：TV+AV+USB*2+HDMI 8、配金属安装支架 9、配置清单： 主机显示器1台 手柄1套 电源适配器1套 显示器遥控器1个 ≥16GU盘1个 |
|  | 19 | - X光牙片机（1台） 1、基础参数 1.1射线焦点：0.4mm 1.2管电压：≥65KV 1.3管电流：≥7mA 1.3剂 量 率：6mGy/s 1.5负载循环：1/30 1.6球管组件重量：≤4Kg 2、采用高频直流技术，逆变频率≥150KHz。 3、曝光时间调节范围：最低单次曝光时间≤0.04S，最大单次曝光时间≥2S。 4、报警功能：具有故障自动检测，故障代码显示功能。 5、拍摄模式：胶片，扫描仪，传感器三种拍摄模式。可以根据人群选择儿童或者成人模式拍摄。共6组不同拍摄模式，每种模式均可选择前牙、磨牙、后磨牙。不同的牙位曝光时间可以单独设定并进行记忆存储。 6、曝光方式：无线遥控器控制曝光； 7、使用年限：≥10年 8.配置清单：球管1套、座椅1套、控制器1套、遥控器1个、立柱组件1套、电源线1根。 9..配套服务需要：配合医院办理放射诊疗许可证和辐射安全许可证:（完成放射防护预评价、控制效果评价、环境影响评价及验收服务。） |
|  | 20 | - 牙片宝（1台） 1、影像板：四种磷光片可选，厚度≤0.1mm,可反复使用。 2、显示：外接 PC,上位机软件显示。 3、操作方式：上位机软件控制。 4、阈值对比度：能分别出直径为 1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm 全部 4 个孔洞。 5、影像的均匀性：≤ 2%。 6、有效成像区域：0 号：22*35mm、1 号：23*39mm、2 号：30*40mm、3 号：26*53mm。 7、最大输入功率：150±10 VA 8、配置： 8.1 台式电脑1台（处理器：13代i5以上，内存：≥16G以上，显卡：1060ti显示器： 1280× 1024 液晶 8.2 主机1套，安装软件1套，影像板1盒，电源线1根 9.设备数据开放，能对接医用PACS系统 |
|  | 21 | - 急救车（1台） 1.材质：特厚850不锈钢 2.柜体：下面双开门，上面带抽屉（抽屉内部带自由拼接药格） 3．配有电源插排，心肺复苏板 4.尺寸：≥75*475*930mm |
|  | 22 | 等离子空气消毒机（6台） 1.消毒因子：等离子体。 2.适用空间体积≥100m³。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.循环风量≥800m³/h。 5.等离子体密度分布≥2.5×1010m³。 6.臭氧泄漏量≤0.003mg/m³。 7.设备电源安全性：保护接地阻抗≤0.1Ω。 8.设备对白色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、黑曲霉菌、冠状病毒等进行60Min消毒作业后的平均杀灭率≥99.95%。 9.运行时可显示工作模式、消毒剩余时间、风速、湿度、温度等信息。 10.具有滤网过期、风机故障、等离子故障提示。 11.支持NB协议连接，具备主动发射网络和连接网络功能。具备传输设备消毒记录的功能。 12.具备传输故障报警、保养提示的功能。 13.支持设备信息、消毒记录等数据在管理平台的记录和导出。 |
|  | 23 | 离心机（1台） 1、功能：CGF（浓缩生长因子制造程序）15分钟梯度变速离心；PRF（富血小板纤维蛋白凝胶态）、IPRF（富血小板纤维蛋白液态）、PRP（富血小板血浆）为不同时段的恒速离心最高转速 4000r/min 2、最大离心1800Xg 3、最大容量 8×15ml 4、转速控制精度 ±20r/min 5、时间设定范围 1～99min 6、配置，离心机 1套，配套操作器械1套，离心管500支 |
|  | 24 | 牙体显微镜（2台） 1.变角双目镜筒，角度调节范围≥0-180°。 2.双目镜筒瞳距可调，瞳距覆盖范围≥55mm-75mm，带瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度≤1mm，调节旋钮带消毒罩。 3.高眼点广角目镜，护眼杯高度可调, 视度调节范围≥7D。 ▲4.视场直径范围≥12mm~120mm。 5.连续变倍系统：放大倍数≥2倍-19倍。 6.人体工程学30°光学延长器与分光器集成。 7.双目镜筒倾摆功能装置 8.内置一体式变焦系统：焦距覆盖范围≥F200mm-450mm,左右手柄部位集成变焦旋钮。 9.光源: LED照明系统，物面照度≥80000Lx，平均使用寿命≥60000小时。 ▲10.照明光斑大小4档可调，最大光斑直径≥155mm。 ▲11.内置4K超高清影像摄录系统：分辨率≥3840x2160;影像存储:双USB3.0影像储存，双USB2.0功能控制，图片、视频记录格式：JPEG;MP4; 12.知名品牌高清显示器,含显示器支架、显微镜立柱抱箍; 13.配置无线脚控开关，用于拍照与录像。 14.落地式支架。 15.支架臂伸展范围≥1500mm。小横臂与镜身连接，长度≥600mm，旋转角度：±150º，上下移动≥±300mm；大横臂与立柱连接，长度≥500mm，旋转角度：300°；以有效减少显微镜支架与牙椅支架的干涉。 16.平衡系统: 可根据镜头负荷分别调节左右、前后扭矩旋钮以及左右、前后阻尼旋钮。 17.手柄：360°可旋转手柄，集成一键拍照录像按钮与变焦旋钮。 |
|  | 25 | 外科显微镜（1台 核心产品） 1、主镜部分 1.1显微镜采用光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计 1.2.全金属变角双目镜筒，角度调节范围0-190°。 1.3.双目镜筒瞳距可调，瞳距覆盖范围≥ 55mm-75mm，带瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度小于 1mm，调节旋钮带消毒罩。 1.4、面对面立体分光器/5.高眼点广角目镜，护眼杯高度可调, 视度调节范围不小于±7D。 1.5.目镜视场直径范围≥12mm~120mm。 1.6 电动连续变倍系统，F=250mm 条件下,放大倍数至少覆盖 2 倍-18 倍 1.7.多功能电控手柄：可控制锁定/解锁电磁锁，变倍、变焦功能；影像拍照、录像、自动对焦功能；照明亮度调节、一键开关光源；调节速度 2 档可调。 ▲1.8 变焦系统：一体大行程电动变焦物镜，焦距覆盖范围不小于 F=200mm- 580mm 1.9.LCD 显示：显示当前工作距离、缩放系数、放大倍率、LED 光源亮度等参数。 2、照明部分 2.1.光源: 集成真色彩 LED 照明系统，色温 5500K，CRI>90 ,照度＞100000 Lux。 2.2.配置增强照明系统。 2.3.显微镜配置绿色滤镜增强血管和神经等重要组织的比度。 2.4. 照明光斑大小多档可调，最大光斑直径≥ 160mm。 2.5.具有消光功能。 ▲ 2.6 内置血管荧光功能 3、影像部分 3.1.内置 4K 超高清影像摄录系统，分辨率≥ 3840x2160。 ▲3.2.影像存储:双 USB3.0 影像储存，双 USB2.0 功能控制，图片、视频记录格式：JPEG;MP4。 3.3. ≥27 吋 4k 超高清显示器,含显示器支架、显微镜立柱抱箍。 3.4.无线脚控: 控制调焦、照明调节，拍照以及录像。 3.5.影像功能：影像能一键自动对焦。 4、支架部分 ▲4.1 六电磁锁控制系统：按钮控制锁定/解锁机身全关节前后、左右、旋转移动 4.2.落地式支架，支架臂伸展范围≥1500mm。第一横臂长度≥500mm，旋转角度：360°；第二横臂长度≥700mm，旋转角度：±150º，上下移动≥±260mm。 4.3.配有主镜可调节平衡系统（前后、左右）。 4.4.第二横臂带有限位装置。 |
|  | 26 | 口腔病院器械采购需求 序号; 器械名称; 技术参数规格描述; 数量. 1; 口腔麻醉注射架; 铜质，尖头，1.8ml,带螺纹; 30把. 2; 牙科树脂充填器; 水门汀充填器2号，双弯，医用不锈钢,长16cm; 30把. 3; 牙科树脂充填器; 水门汀充填器3号，双弯，医用不锈钢,长16cm; 30把. 4; 银汞雕刻刀; 银汞雕刻刀1号，双工作尖，长16cm; 30把. 5; 牙科去龋刮匙; 双弯，长16cm,g工作尖平口带刃; 30把. 6; 双面镀铑口镜头; 4# 平光 耐高温 镀铑; 5把. 7; 金属吸引器; 强吸，单弯，口径Φ3mm; 5把. 8; 骨膜剥离器1; 180度，圆头，平刃，圆柄; 5把. 9; 骨膜剥离器2; 190度，圆头，铲形，圆柄; 5把. 10; 骨膜剥离器3; 190×4×4，双头，直; 5把. 11; 牙科用镊; 长16cm，单弯，有齿，有定位; 5把. 12; 牙龈剪; 长14cm，直尖,; 5把. 13; 精细手术剪; 长12.5cm，弯尖; 5把. 14; 牙刮匙; 1#，双弯铲形，带齿，双头; 5把. 15; 牙刮匙; 1# 双弯铲形 锐 双头 八角柄; 5把. 16; 刮治器; 17#-18#，双头，实心圆柄; 5把. 17; 牙周袋探针; 圆柄，单工作端，刻度1-15; 5把. 18; 咬骨钳; 角度160×2×20°，弯头，双关节; 5把. 19; 不锈钢药杯; 不锈钢，容量50ml; 5把. 20; 不锈钢换药碗; 不锈钢，碗口径大小30×φ40; 5把. 21; 不锈钢换药碗; 不锈钢口径Ф120; 5把. 22; 器械消毒盒; 医用不锈钢，大小尺寸205×122×23; 5个. 23; 止血钳; 长14cm，弯，带齿; 30把. 24; 止血钳; 长16cm，弯，带齿; 30把. 25; 止血钳; 长12.5cm，弯蚊式，带齿; 30把. 26; 手术刀柄; 长16cm，直型; 10把. 27; 金属牙探针; 双头，常规，5#，八角柄; 15把. 28; 金属口镜; 4# 平光 耐高温; 2把. 29; 牙科镊; 长16cm，单弯，有定位; 15把. 30; 唇颊拉钩; 双弯，板式，哑光; 10把. 31; 金属吸引器; 不锈钢， Ф3.5，带孔强吸; 10把. 32; 不锈钢方盘; 215×105×20; 15把. 33; 舌钳; 16.5cm，优质钢材 直; 2把. 34; 压舌板; 150×38×80，角型; 2把. 35; 直角拉钩; 长14cm,直角双弯; 5把. 36; 口腔开口器; 钳式，大，长14.2; 2把. 37; 颌面部组织拉钩; 软组织拉钩下弯型1#-7#; 4把. 38; 颌面部组织拉钩; 软组织拉钩上弯型1#-7#; 4把. 39; 牙骨锤; 170g/200g/240g/300g; 2把. 40; 骨锉; 220，1# ，直，单头; 2把. 41; 组织剪; 11.5cm弯尖; 3把. 42; 组织剪; 11.5cm直尖; 3把. 43; 组织剪; 12.5cm 弯尖 防滑齿型（解剖）; 3把. 44; 组织镊; 14cm无钩 头宽0.8mm 宽柄; 3把. 45; 组织镊; 12cm有钩 头宽0.4mm 宽柄; 3把. 46; 持针钳; 14cm直 镶片 0.4mm; 3把. 47; 牙科开口器成人左; 麻醉式开口器，左（成人）; 1把. 48; 牙科开口器成人右; 麻醉式开口器，右（成人）; 1把. 49; 牙科开口器儿童; 麻醉式左（儿童）; 1把. 50; 压舌板1; 压舌板1号 20x25mm; 1把. 51; 压舌板2; 压舌板2号 22x65mm; 1把. 52; 压舌板3; 压舌板3号 24x75mm; 1把. 53; 压舌板4; 压舌板4号 25x90mm; 1把. 54; 压舌板5; 压舌板5号 26x110mm; 1把. 55; 显微手术刀柄; 4号刀柄; 1把. 56; 显微剪刀; 微型剪，直，15cm; 1把. 57; 显微剪刀; 微型剪，弯，15cm; 1把. 58; 显微针持; 持针钳，直，15cm，有锁止; 1把. 59; 显微针持; 持针钳，弯，15cm，有锁止; 1把. 60; 显微镊子; 组织镊，圆柄，15cm，直，尖; 3把. 61; 显微镊子; 组织镊，圆柄，15cm，弯，尖; 2把. 62; 止血钳; 长12.5，尖，弯; 2把. 63; 血管夹; 微型血管夹，工作端长度9mm; 2把. 64; 血管夹; 微型血管夹，工作端长度9mm，窄; 2把. 65; 器械盒; 尺寸：200*160*35，内含固定器械的硅胶垫; 1把. |