技术参数与性能指标

移动DR 1台/套 最高限价850000元 1设备用途和功能需求 1.1 通过电动助力移动，用于住院大楼床旁全身各部位X线摄影 1.2 摄影图像可以即刻显示，并可以储存在大容量硬盘里，可以连接PACS网络或者直接打印图像

2主要技术规格和要求 2.1 高压发生器（同时提供参数证明材料）

△2.1.1 高压发生器标称功率：≥50KW

2.1.2 管电压可调范围： 40～150KV 2.1.3 最短曝光时间：≤1ms 2.1.4 最大输出电流：≥500mA 2.1.5 最大电流时间积：≥600mAs 2.1.6 具备AEC自动曝光功能 2.1.7 球管端电容触摸屏尺寸：≥7英寸 2.1.8 可显示ID号、姓名、性别、检查体位等信息

△2.1.9 具备申请单扫描枪

2.2 X线球管 2.2.1 功率:≥50KW 2.2.2 球管焦点及功率:小焦点≤0.6mm，功率≥20KW，大焦点≤1.2mm，功率≥50KW 2.2.3 阳极热容量:≥300KHU 2.2.4 阳极转速:≥3000转/分 2.2.5 可通过激光测量源相距（球管端显示屏显示） 2.2.6 配备集光器

2.3 机械装置

△2.3.1 机体非人为助力爬坡角度:≥13°

2.3.2 配备曝光、运动双电池控制系统 2.3.3 充满电后平地助力推行距离:≥40Km 2.3.4 充满电后曝光次数: ≥500次 2.3.5 前方碰撞停止运动，配备自保护功能 2.3.6 具备机身自动刹车功能，移动时松手即停 2.3.7 具备纯手动模式 2.3.8 充满电时间:≤5小时 2.3.9 充电时可正常曝光 2.3.10 配备充电线缆具备自动回收功能 2.4 机架部分 2.4.1 机身宽度:≤550mm 2.4.2 X线管支撑立柱顶端距地最低高度:≤1600mm 2.4.3 X射线管组件绕垂直轴旋转角（左右旋转）: ≥270° 2.4.4 X射线管组件绕水平轴旋转角（俯仰旋转）: ≥120° 2.4.5 立柱升降运动范围: ≥1200mm 2.4.6 伸缩臂伸缩距离:≥550mm 2.4.7 伸缩臂水平旋转角度（立柱旋转角度）:≥300° 2.4.8 球管中心距离立柱最大距离:≥1200mm 2.4.9 远程遥控手持曝光开关，遥控距离≥15m 2.4.10 配备机身手动曝光部件 2.4.11 配备机头一键解锁

2.5 移动平板探测器

△2.5.1 探测器尺寸:非拼接板，尺寸≥43×43cm（17×17寸）

2.5.2 半导体材料:非晶硅碘化铯 2.5.3 像素尺寸:≤140um 2.5.4 A/D转换率: ≥16bits 2.5.5 采集距阵:≥3000×3000 2.5.6 配备探测器带手持把手 2.5.7 平板重量:≤5.0kg 2.5.8 探测器厚度:≤20mm 2.5.9 最大承重:≥150kg 2.6 图像处理系统 2.6.1 图像处理显示预览时间:≤3s 2.6.2 主机工作站操作台内存:≥8GB 2.6.3 主机工作站操作台硬盘:≥500GB（固态） 2.6.4 具备无线、有线双模式数据传输 2.6.5 触摸操作屏尺寸:≥20英寸 2.6.6 显示器分辨率:≥1920×1080 2.6.7 支持与RIS和HIS系统的集成 2.6.8 支持自定义患者列表显示 2.6.9 具备预设身体各部分摄影参数 2.7 图形处理功能 2.7.1 自动窗宽窗位调整、ROI窗宽窗位调节、灰阶变换，单幅或者多幅图像并行显示 2.7.2 图像缩放功能：最适合图像，放大、缩小、局部放大、实际大小 2.7.3 图像翻转：左右翻转、上下翻转、90°翻转 2.7.4 图像滤波：降噪程度、骨骼层次、组织细节、对比度等 2.7.5 标注功能：文本标注、箭头等多种标注及删改 2.7.6 图像测量：直线测量、角度测量、矩形测量 2.7.7 图像调整：窗位增益、窗宽增益、灰度拉伸、负片反转、锐化、增强力度等 2.7.8 其它功能：图像移动、标注选择、图像裁剪等功能 2.8 图像管理功能 2.8.1 支持DICOM3.0，包括： DICOM Send， DICOM Print， DICOM Storage commitment， DICOM Query/Retrieve DICOM Worklist/MPPS 2.8.2 图像具备手动及自动传输至PACS功能 2.8.3 支持无线发送DICOM图像至PACS（蜂窝网络下） 2.8.4 支持图像发送至移动设备（手机或PAD） 2.8.5 具备多介质存储功能：U盘、移动硬盘等 2.8.6 具备胶片打印功能，并支持多种尺寸打印方式 2.8.7 配备远程联机维护功能，系统软件升级及排障功能 2.9 整机质保时间 2.9.1 整机质保时间（需提供原厂配件）: ≥两年