版本号：ZHZB-2025-GK-0601620250701001

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：预防医学实验室建设项目

### 采购项目编号：ZHZB-2025-GK-06016

### 西安医学院

### 陕西正鸿项目管理有限公司共同编制

### 2025年07月01日

## 第一章 投标邀请

陕西正鸿项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受西安医学院委托，拟对预防医学实验室建设项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：ZHZB-2025-GK-06016

### 二、采购项目名称：预防医学实验室建设项目

### 三、招标项目简介

西安医学院预防医学实验室建设项目

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1（预防医学实验室建设项目）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、具有独立承担民事责任的能力：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供法人证书，自然人提供身份证）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：法人提供经审计的2023年或2024年度的财务报告（成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或投标文件递交截止时间前六个月内银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明或基本账户信息）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表。根据《财政部关于注册会计师行业统一监管平台上线运行的通知》财办〔2022〕32号文件要求，2023年或2024年的审计报告须有清晰可扫描查询的二维码，若审计报告未赋码视为无效。

3、有依法缴纳税收的良好记录：法人提供投标文件递交截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准，税种须包含增值税或企业所得税，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章）；其他组织和自然人提供缴纳税收的凭据；依法免税的供应商应提供相关文件证明。

4、有依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供投标文件递交截止时间前一年内至少一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7、法定代表人授权书、法定代表人身份证明合格：提供合格的法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）或法定代表人身份证明（法定代表人直接参加的）。

8、信用承诺：提供未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单，未被财政部门在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中禁止参加政府采购活动的承诺。

9、本采购包专门面向中小企业采购：参与的供应商(联合体)提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 西安医学院

地址： 西安市未央区辛王路1号

邮编： 710021

联系人： 王老师

联系电话： 029-86177468

### 代理机构：陕西正鸿项目管理有限公司

地址：  陕西省西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江D座30层3003室

邮编： 710061

联系人： 高欢欢、刘晓利、卫钰、肖崇阳

联系电话： 029-89338755

### 采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68936409、029-68936410

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,589,050.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：本项目履约保证金为合同金额的5%，合同签订前，成交供应商交纳履约保证金到采购人指定账户，履约期满后一次性无息返还至成交供应商。 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定，下浮30%收取。 成交供应商在领取《成交通知书》前，须向采购代理机构一次性支付采购代理服务费。 本项目类型：货物 采购代理服务费账户： 户名：陕西正鸿项目管理有限公司 开户行：交通银行股份有限公司西安大雁塔支行 账号：611301053018010099844 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由西安医学院和陕西正鸿项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由西安医学院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西正鸿项目管理有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是西安医学院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西正鸿项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

依据为合同文本、招标文件、投标文件以及现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等。

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西正鸿项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西正鸿项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西正鸿项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：高欢欢、刘晓利、卫钰、肖崇阳

联系电话：029-89338755

地址：陕西省西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江D座30层3003室

邮编：710061

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

西安医学院预防医学实验室建设项目

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,589,050.00

采购包最高限价（元）: 1,589,050.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预防医学实验室建设项目 | 1.00 | 1,589,050.00 | 批 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 是 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：预防医学实验室建设项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 智能大气采样器（4台/套） 1.抽气负压：≥25000Pa 2.额定负载流量：≥1.5L/min(在40mmHg时) 3.流量范围（可选）：0.1-1.5L/min、0.1-2Lmin、0.1-3L/min 4.流量示值误差：≤±5% 5.流量稳定性：≤5% 6.计时误差：≤±0.1% |
| 2 |  | 粉尘采样器（6台/套） 1.抽气负压：≥35000Pa 2.流量范围：0.1-3L/min 3.流量示值误差：≤±5% 4.流量稳定性：≤5% 5.计时误差：≤±0.1% |
| 3 |  | 光学显微镜（6台/套） 1.光学系统：无限远独立色差校正光学系统；整机防霉； 2.目镜：10×，视场直径≥20mm，带有金属指针；目镜固定在目镜筒上，需专用工具才能开启。 3.目镜筒：双目铰链式；30º倾斜；内定位360度自由旋转（无需拧松固定螺丝），需专用工具才能开启；采用金属材料；在镜架背部配有加长握手位的连体手柄。 4.转换器：内定位4孔；内倾式设计。 5.物镜：PLAN ASC无限远平场独立消色差物镜：4×/NA0.1/WD≥15.5mm、10×/NA0.25/WD≥7mm、40×/NA0.65（弹簧）/WD≥0.71mm、100×/NA1.25（弹簧、油）/WD≥0.14mm。物镜为无铅玻璃。 6.载物台：U形双层机械移动载物台；面积≥140mm×140mm，移动范围≥75mm×50mm。 7.调焦机构：左右两侧均有粗、微调焦手轮，并采用V型三角钢导轨，齿轮齿条和行星齿轮均采用金属材料；微调每转0.2mm，最小读数≤2μm；粗调焦松紧可调；具有上限位功能，同时具有过载保护功能。 8.聚光镜：阿贝式N.A.1.25，带可变孔径光栏，带有滤光片托架。 9.照明系统：LED光源，寿命≥2万小时，色温≥6000K；前置式电源开关；圆形底座，符合人机工程学设计原理；集光镜座不能随意取下；可充电设计，一次充电可提供≥50小时的续航时间，底座前端带有电量指示灯，并具有低电量提醒功能。 ▲10.满足以下参数要求，并提供第三方检测报告证明参数的响应性： （1）物镜成像清晰圆直径：4X≥16.8mm、10X≥16.6mm（景深范围内像面的偏摆≤0.01mm）、40X≥16.6mm、100X≥15.7mm； （2）齐焦性（所有物镜均保证齐焦）：物镜10→4倍≤0.025mm，10→40倍≤0.012mm，40→100倍≤0.01mm； （3）载物台侧向受5N水平方向作用力：最大位移≤0.01mm，不重复性≤0.002mm； （4）微调结构空回≤0.005mm； （5）倾斜式双目镜筒360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.25mm，左右两系统放大率差≤0.3%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤8%； （6）零视度时左右系统的目镜端面位置差≤0.10mm。 |
| 4 |  | 湿球黑球干球温度计（4台/套） 技术参数： 1.50mm黑球直径，手持式主机，探头可独立插拔，可单独更换 2.内置湿度传感器，同时显示相对湿度 3.空气温度传感器测量范围：0～120℃ 精度：≥0.5℃（0.3℃＠ 10℃～40℃） 分辨率：≤0.1℃ 4.黑球温度传感器测量范围：0～120℃ 精度：≥0.5℃（0.3℃＠ 10℃～40℃） 分辨率：≤0.1℃ 5.湿球温度传感器测量范围：0～120℃ 精度：≥0.5℃（0.3℃＠ 10℃～40℃） 分辨率：≤0.1℃ 6.相对湿度传感器15～95%RH 精度：≤±3%读数 7.显示≥ 3.5 英寸液晶显示屏，可显示测量数值及测量曲线 8.存储间隔20 秒～60 分钟可调 |
| 5 |  | 自动风速仪（3台/套） 技术参数： 1.风速基本量程: 0.00～30m/s; 2.测量精度:≤3% 3.响应时间:测头的响应时间≤3s; 4.最小分辨率: ≤0.01m/s; 5.探杆可伸缩，探杆头部可360度随意弯曲。 6.产品配置要求：风速计主机1台、探头1支、电池1组 |
| 6 |  | 微小气候测定仪（多功能风速计）（3台/套） 1.测量范围：风速0.1 ～30.0 m/s 分辨率：≤0.01 m/s 准确率：≤±3%读值 ±1%满刻度值 2.风量0 - 999900 m3/min 0.001 m3/min 3.相对湿度10 - 95% RH 0.1%RH ±3% RH(在25℃，30 - 95%RH)±5% RH(在25℃，10 - 30%RH) ±0.5℃ 4.温度-10 - 60℃ 误差≤ 0.1℃ 5.湿球温度5 - 60℃ 误差≤ 0.1℃ 6.露点温度-15 - 49℃误差≤ 0.1℃ 7.反应速度1 秒 8.手动记忆容量5 x 99组 (可直接于LCD上读取) |
| 7 |  | 便携式紫外线强度计（3台/套） 1.光谱响应：λ (230nm-280nm) λp=254nm 2.分辨率：≤0.1uw/cm² 3.测量精度：± 10% 4.量程范围0-40000uw/cm² 5.探头线长：≤1m 6.探头尺寸：≤直径 35mm*厚 23mm 7.电池：≥1000mah 可充电锂电池 |
| 8 |  | 照度测定仪（3台/套） 1.显示器：3 1/2位液晶显示 2.测量范围：0～200/2000/20000/200000 Lux 20000 lux-reading x 10; 200000 lux-reading x 100 3.分辨率：≤0.1 Lux 4.准确度：≤±3% rdg ± 0.5% f.s.(＜10,000 lux) ≤±4% rdg ≤± 10dgts (＞10,000 lux) (以色温2856 K标准平面灯校正) |
| 9 |  | 噪声测定仪（3台/套） 1.适用标准：IEC 651 Type2 2.测量范围：30- 130dB 3.分辨率：0.1dB 4.频率范围：31.5Hz to 8KHz 5.准确度：≤±2dB |
| 10 |  | 六级筛孔空气微生物采样器（3台/套） 技术参数： 1.采样泵恒流采样， 采样流量 10 到 30 L/min可调 2.常规采样流量： ≥28L/min 3.可以安装采样平皿和其它方式的样品头 4.连接 AC/DC 电源变换器用交流和直流供电 5.采样时间可从 1 到 999 分钟选择 6.配套经过计量的标准流量计， 连续监测采样流量 7.配置： 主机：一套（含真空泵，流量计，定时器各1 个） 撞击器：6级撞击器一台 三脚架：一台 操作手册：一份 连接管等专用附件：一套 铝合金手提箱：一个 充电器：一只 |
| 11 |  | 低速台式离心机（2台/套） 一、技术参数 1.最高转速：≥4000rpm 2.最大相对离心力：≥2432×g 3.最大容量：15ml×12（可选加配5ml适配器） 4.转速精度：≤±20rpm 5.噪音≤60dB（A） 6.定时范围：0～99min/连续/短时离心 7.功率：≥120w 二、基本配置 1.角转子：5ml/10ml/15mll×12 |
| 12 |  | 恒温水浴锅（2台/套） 1.双孔、温度范围：室温~99.9℃； 2.温度误差：精度≤±0.5℃ 3.分辨率：≤0.1℃ 4.功率：≥0.8KW |
| 13 |  | 模拟人（6台/套） 模型特点： 1.为男性上半身模拟人，外形仿真，皮肤（高分子硅胶材质）手感真实，经久耐用。 2.有口腔、鼻腔和气道结构，可通过口对口、复苏气囊对口等方式完成人工通气，气道密闭不漏气。 3.胸部可根据乳头定位按压位置，按压力度接近真人。 4.可手动方式产生双侧颈动脉搏动。 软件功能特点： 1.软件可在手机、平板、PC等任意终端打开，无需预先安装软件，实现无线连接和数据通讯。【此功能需要演示】 2.提供以下功能： 2.1支持学员单人CPR全流程训练，实现过程实时指导和监督。 ；支持学员进行按压、通气、按压与通气的专项步骤训练，并限定训练时间；可自定义时长的学员自我测试训练；可实时看到模拟人的按压通气数据与图形并自动完成客观化评分。 2.2.产品内置AHA和ERC心肺复苏评判标准，为不同水平学员提供可选择的训练难度。将训练过程中的实时数据如按压深度、按压频率、按压位置、通气量、通气时长、气道打开等，以即时反馈的图形化方式直观展示，方便学生训练中即时纠错。【此功能需要演示】 2.3所有的训练和考核数据可自动保存，并区分训练/考核类型、时间及人员，可分类排序、查看。可查看某一项训练成绩的详情，包括训练总成绩、总时长、循环组数；按压成绩、平均按压深度、平均按压频率、按压位置正确率、胸廓完全回弹率；通气成绩、平均通气量、平均通气时长、气道开放正确率；按压时长占整个CPR百分比、最大中断时长等信息。并以雷达图形式汇总展示各个方面分值分布情况。并能根据学生的操作特点，自动生成评语供学生参考。【此功能需要演示】 2.4提供训练数据回放功能，可对整体数据自动划分循环组数，并按组分块处理和评价。可以回看单次按压通气的波形图及分组训练的质量评价；提供成绩导出功能；提供自动化时间校准功能，保证成绩列表时间与设备时间匹配。【此功能需要演示】 产品性能 1.按压机械寿命≥10万次。 2.全无线设计。 3.内置可充电电池，单次充电可连续使用≥4小时。 4.软件可自动适配主流设备，包括：手机、平板电脑、笔记本电脑和台式电脑等，并适配主流操作系统，包括：Windows、OSX、Android和iOS等。 ★5.考评管理系统，具有个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。评分APP功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。可以通过扫描身份证，获取学生姓名和学号（身份证号），扫描身份证只支持在有外网的条件下使用。支持拍照获取学生头像。具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。学生成绩除了可发送至邮箱外，也可以网页形式分享到微信里，让学生及时了解自己的考试成绩及各细则项分数情况。可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名。【此功能需要演示】 注：提供样机（模拟人）进行功能演示。投标人须通过现场演示（现场样品实物操作演示，不接受图片、文字、PPT、或视频等形式的展示；现场演示时间不超过10分钟）证明参数的响应性，否则视为负偏离。 配置要求 1.心肺复苏模拟人 * 1台 2.模拟人充电器 * 1个 3.产品登录标识 * 1个（固定于模拟人体侧位置） 4.产品使用说明 * 1份 5.CPR衬垫/背包 * 1套 6.模拟人服装 * 1套 |
| 14 |  | 儿童青少年健康可视化监测与预警平台（1台/套） 一、数据可视化看板系统 1.支持自动匹配不同尺寸、不同分辨率的大屏； 2.支持可视化渲染组件与业务系统数据EXCEL表的导入关联； 3.提供多种基础统计图表渲染组件：如彩色柱图、基本柱图、基本条图、进度环图、彩色条图、堆积条图、双轴图、正负条图、折线图、进度条图、环图、等； 4.提供时间数据渲染组件：提供基于时域的逐时曲线显示和回放显示； 5.提供多种表格渲染组件：统计表、属性表等； 6.提供文字渲染组件：单行文本、多行文本、数字图、正负指标图、表格、TOP列表、跑马灯、状态文本、日期时间、通知组件； 7.提供图片渲染组件：图片、背景块、圆形组件、边框、基本线、装饰线。 8.版面设计：对数据进行分类，排版，视觉效果美观，布局合理。9.展示板块以文/字/图模式显示相应的内容。 二、可视化系统显示设备 1.≥86英寸显示屏 2.安装支架 三、可视化系统显示设备配置 1.CPU：≥Intel 十代I7CPU 2.内存：≥16GB DDR4内存 3.硬盘容量：≥512G 4.网卡：集成千兆网卡 5.操作系统：windows 6.配件：键盘*1、鼠标*1、电源线*1 |
| 15 |  | 天平（2台/套） 技术规格 1.最大称量（g）:≤220g； 2.读数精度（mg）:≤0.1； 3.线性误差（mg）:≤±0.5 4.重复性（mg）:≤±0.2mg 5.灵敏度漂移（10～30 ℃）：≤3ppm/ ℃ 6.单位转换：g, ct, OZ, dwt, Lb等。 7.实时时钟功能，中英文显示，满足GMP/GLP要求。 |
| 16 |  | 普通离心机（2台/套） 1.仪器特点: 1.1.LCD触摸屏，变频电机驱动，界面简洁清析。 1.2.采用三轴陀螺仪全程动态监测平衡状态，若设备异常振动，机器立即停机并发出警报。 1.3.可存储≥1000个程序组，使用记录可导出为PDF电子文档 1.4.可编辑保存≥5组多段速梯度离心程序 1.5.40级升降速可调，转速在600rpm～0时采用曲线缓降，防止样品回荡 2.基本参数: 2.1.最高转速 ≥6000 r/min 2.2.最大离心力 ≥5100 ×g 2.3.最大容量 4×250ml(4000rpm) 2.4.转速精度 ≤±10r/min 2.5.温控精度 ≤±1℃ 2.6.温度控制范围 -20℃ ～40℃ 2.7.定时范围 1min~99H59 min 2.8.噪 声 ≤60dB(A) 2.9.配 置：8×50ml水平转子、32×15ml挂架（最高转速≥4000rpm,最大离心力≥2900xg）2×3×96孔酶标板转子（最高转速≥4000rpm,最大离心力≥1900xg） |
| 17 |  | 普通冰箱（3台/套） 1.制冷方式：风冷 2.总容积：≥350L 3.双开门。冷藏2~8℃。冷冻≤-18℃ |
| 18 |  | 超低温冰箱（1台/套） 技术要求及配置： 1.样式：立式。 2.容积：≥650L 。 3.温度控制：微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内。 4.显示：≥7英寸LCD触摸屏，显示精度≤0.1℃，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数信息，且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能。 5.双系统运行，单系统即可维持箱内温度在-70℃以下运行。 6.箱内温度均匀性要求，25℃环境，设定-81℃测试，整机≥20点测试，最高温度与最低温度的差≤10℃。 7.25℃环温时，空载降温到-80℃时间≤3.6h。 8.稳定运行噪音≤55分贝。 9.25℃环温，空载稳定运行断电回温至-50℃时间≥314min。 注：提供产品检测报告或产品彩页以证明对上述参数的响应性，否则视为负偏离。 |
| 19 |  | 挥发性有机物检测仪（2台/套） 1.测量范围：1-200MG/立方米 2.检测方式：PID检测 3.检测精度：≤3%；分辨率≤1mg/m³，响应时间≤30秒 4.锂电池供电 |
| 20 |  | 高压灭菌锅（1台/套） 1.容积25-30L 2.灭菌温度范围：105-135℃ 3.排气温度：100-125℃可调 4.水位自动监测，低水位报警，同时具有干烧保护。 |
| 21 |  | 染毒仓（1台/套） 1.体积0.1m3，动静洗三合一功能的防腐透明圆桶内胆，无空气动力学死角，有网面透气平台，密封盖带活动卡扣。不锈钢支架可放置上述实验舱体。自带脚轮并可刹车。可以在不打开密封盖柜体密封的情况下随时投放染毒药物进行染毒，有密封的管路在实验结束后安全方便排放柜体内的有毒废气。具有废水阀门，推进可密封。 |
| 22 |  | 小鼠笼、架、箱（2台/套） 1.不锈钢新型平板架，全304不锈钢材质 2.小鼠可放：5层*7笼=35笼位 3.材质：PP塑盒可耐高压蒸汽灭菌、PP饮水瓶 硅胶瓶塞 304不锈钢丝网盖耐酸碱、耐腐蚀、不长锈、表面经过抛光、钝化处理 4.拉丝板封板式层面，板厚1.2mm，每层带有调节螺丝（每个调节圈带两个螺丝），高度可上下调节，底部带有聚氨酯可刹车万向轮。 |
| 23 |  | 大鼠笼、架、箱（2台/套） 1.不锈钢新型平板架，全304不锈钢材质 2.大鼠可放：5层*4笼=20笼位 3.材质：PP塑盒可耐高压蒸汽灭菌、PP饮水瓶 硅胶瓶塞 304不锈钢丝网盖耐酸碱、耐腐蚀、不长锈、表面经过抛光、钝化处理 4.规格：≥480*350*200mm 5.材质：PP塑盒可耐高压蒸汽灭菌、PP饮水瓶 硅胶瓶塞 304不锈钢丝网盖耐酸碱、耐腐蚀、不长锈、表面经过抛光、钝化处理 6.拉丝板封板式层面，板厚1.2mm，每层带有调节螺丝（每个调节圈带两个螺丝），高度可上下调节，底部带有聚氨酯可刹车万向轮。 |
| 24 |  | 双人双面垂直洁净工作台（2台/套） 1.清洁等级100级@≥0.5μm（U.S. Federal 209E） 2.平均风速0.3～0.6m/s（推荐使用风速0.5m/s） 3.菌落数≤0.5个/皿·时（φ90mm培养平皿） 4.噪音≤65dB（A） 照度≥300Lux 5.振动半峰值（μm）≤5 |
| 25 |  | 二氧化碳培养箱（2台/套） ★1.采用水套式结构，工作室采用优质不锈钢板制作并设有风道，装有风机形成强制对流。箱内材质抗菌耐腐蚀处理：铜或银抗菌； 2.箱门打开时，自动关闭风机,并停止加热 3.屏幕真彩触摸屏微电脑控制型二氧化碳细胞培养箱，能准确直观地控制培养箱温度和气体浓度，并采用三探头分别控制箱温，水温及门温。 4.具有超温、缺水、断气等多种保护功能。 5.采用无菌气体过滤装置和紫外线灭菌灯。 6.自然蒸发加湿,使工作室内保持较好的湿度,湿度可显示。 ★7.CO2检测采用进口红外波导镀金的探头。传感器寿命≥15年。工作室内CO2浓度可在 0～20％范围内任意设定，其控制采用微机数据分析及智能P.I.D控制。并设有超浓度。浓度上升过慢及断气报警。 8.装有漏电保护器。 9.装有辅助温控器。 10.主要技术指标 10.1.公称容积（L）≥ 85 10.2.温控范围（℃） 室温+5～60 10.3.温度分辨率≤0.1℃ 10.4.温度波动度（℃） ≤±0.2 10.5.温度均匀性（℃） ≤±0.3 10.6.CO2浓度控制范围 0～20%进口红外线传感器， CO2控制精度≤±0.1% |
| 26 |  | 可调移液器（4台/套） 1.（1套6支）30-300μL, 0.1-2.5μL, 0.5-10μL, 10-100μL, 20-200μL, 100-1000μL |
| 27 |  | 液氮罐（2台/套） 1.几何容积≥10 L 2.口 径≥50 mm 3.静态液氮日蒸发量≤0.12L/d 4.静态液氮保存期≥86d |
| 28 |  | 酶标仪（1台/套） 1.带有智能光源控制开关；适用于酶活性检测分析，蛋白质定量分析，具有多种拟合曲线进行分析，终点法ELISA，内毒素LAL，MTT分析等，细胞活性和细胞毒性测试；微生物鉴定，细菌浓度分析等； 2.能够检测任何标准96孔微孔板； 3.内置全光栅单色器，波长范围为330 ～1100 nm；波长精度≤ ± 1 nm，波长重复性≤0.2 nm；具有单波长、双波长、多波长检测功能；带有微孔板震荡混匀功能，无需使用外部摇床； 4.配酶标板孵育功能； 主要指标： ★1.检测波长范围：330 nm ～ 1100 nm（1 nm步进）； 2.波长准确度：≤± 0.5 nm； 3.波长重复性：≤± 0.5 nm； 4.读板速度：≤3秒96孔（单波长）； 5.分辨率：≤0.001Abs； 6.测定范围：0 ～ 4.000 OD； 7.单色器：全息凹面光栅系统。 8.扫描方式：全自动全谱连续曲线扫描。 主要组成： 1.主机（包括LED冷光源、光栅检测器、酶免分析装置等）； 2.光吸收全波长酶标仪工作站软件；仪器含电脑 |
| 29 |  | 掌上微型离心机（3台/套） 技术参数 1.转速：≥6000 rpm 2.相对离心力：≥2000×g 3.处理量：8×2.0ml/1.5ml/0.5ml/0.2ml离心管、4×8×0.2ml PCR离心排管 4.工作噪声：≤ 45 dB |
| 30 |  | 恒温水浴锅（3台/套） 1.容量：≥2L 2.温控范围：室温+5℃ ～100℃ 3.时间范围：1m～99h59m 4.控温精度：≤±0.3℃ 5.均匀性：≤±0.3℃（37℃） |
| 31 |  | 脱色摇床（3台/套） 1.转速范围：0-250rpm 2.混匀方式：圆周 3.运行模式：连续操作 4.时间：1m-99h59min 5.轨道直径：20mm |
| 32 |  | 组织研磨器（1台/套） 技术参数 1.转速设置：2450rpm-4450rpm 2.样品容量：6*2ml /2*5ml；出料粒度：5µm 3.研磨球直径：0.1-5mm 4.加速时间：≤2秒内；减速时间：≤2秒内 5.研磨方式：湿磨，干磨。 |
| 33 |  | 倒置荧光显微镜（核心产品）（1台/套） 1.光学系统：无限远双重色差校正CCIS光学系统；绿色多层宽带镀膜。 2.观察筒：三目铰链式，45度倾斜；瞳距调节48-75mm；上下旋转调节眼点高度差≥40mm。 3.目镜：N-WF10X，视场≥22mm，双目屈光度可调。 ★4.物镜转换器：侧向倾斜5孔编码转换器，自动记忆不同倍数物镜的观察亮度，防水型。 5.无限远长距平场荧光专用物镜：4X/NA0.13/WD17.2mm，10X/NA0.3/WD6.5mm，20X/NA0.45/WD5.0mm，40X/NA0.65/WD1.3mm。 6.载物台：配置玻璃和金属台板，透过台板中间腰形孔可检查到物镜倍数，同时变换物镜时前端不会碰到台板；台面≥200x230mm。机械载物台：96孔板托架，54mm皮氏培养皿托架，采用V型三角钢导轨，X/Y轴移动手柄按人体工程学设计，可万向摆动。 7.调焦机构：每转行程：≥42mm/粗调，0.2mm/微调（最小精度≤2μm），调焦行程≥10mm。采用了V型三角钢导轨及滑块膨胀结构。 8.聚光镜：NA≥0.3，WD≥72mm，带有孔径光栏；可拆卸式，拆卸后工作距离≥220mm。非球面集光镜。 ★9.照明系统：6V/30W卤素灯或6V/3W的LED灯，卤素灯和LED照明模块可以直接互换（双光源），在机身前方带有LED光强指示，以及专用工具安放孔位；光源后置，柯勒照明，光源中心可调，带有视场光栏。 ★10.智能感应模式：机身上的红外感应器可以感知是否有使用者在显微镜前，如果使用者离开，显微镜电源会在一定时间内自动关闭；而当使用者返回时，显微镜重新开启电源。 11.荧光装置：包含荧光装置主体，100W汞灯，100W供电汞灯箱，可调焦集光镜，滤色片组，遮光板，吸光筒，B、G、UV荧光滤色块。 12.同品牌数码摄像系统：采用科研级2/3英寸彩色芯片，有效像素≥2448X2048，像素尺寸3.5μmX3.5μm，全像素下最大帧速≥68帧/秒，逐行扫描，全局快门，USB3.1高速接口，曝光时间7μs-2sec，灵敏度1146mV@1/30sec；双色LED状态指示灯；配套图像软件。 注：提供产品检测报告或产品彩页以证明对上述参数的响应性，否则视为负偏离。 13.含电脑：cpu:≥i5 8核，内存≥16G，硬盘：≥512G(机械）屏幕：23-25英寸。 |
| 34 |  | 微孔板离心机（1台/套） 技术参数 1.时间范围：1s～99s（可点动离心） 2.转速：≥2800 rpm 3.最大离心力：600 ×g 4.最大半径：≥60mm 5.容量：2×96 孔 PCR 板、8×0.2ml PCR 排管、0.2mlPCR管 |
| 35 |  | 心理测验量表和问卷（1台/套） 1.韦氏成人智力量表(WAIS-RC) 城市农村综合版1套 每套含手册一本及城市、农村用全套工具，记录纸各50份 2.成人城市、农村记录纸各为100份 3.中国韦氏儿童智力量表(C-WISC) 城市农村综合版1套 每套含手册一本及城市、农村用全套工具,记录纸各25份 4.儿童城市、农村记录纸1各为100份 5.韦氏幼儿智力量表(C-WYCSI)(城市用)1套 6.韦氏幼儿智力量表(C-WYCSI)(农村用)1套 7.幼儿城市、农村记录纸(含迷津)各100套 8.韦氏记忆量表(WMS)(含成人、儿童常模)1套每套含手册一本（含形板一副,记忆卡）,甲、乙式记录纸各50份 9.记忆甲、乙式记录表各为 100份 10.艾森克个性问卷(EPQ)(含成人与儿童版)1套 每套含手册一本,问卷各50份,答卷纸各100份,记分键各一套 11.老年认知功能量表 1套 含手册一本,图片10张,记录纸300份 12.成人智力残疾评定量表1套 含手册一本,记录纸300份 13.儿童适应行为评定量表1套 含手册一本,问卷城市80份,农村20份 14.快速神经心理测验 1套 含手册一本,记录纸200份 15.Benton视觉保持测验 1套 含手册一本,测图一本,记录纸200份 16.加利福尼亚心理调查表(CPI)1套 含手册一本,记分套板一套,问卷30份，答卷纸、记录纸、剖图纸各100份 17.第四例外1套 含手册一本,甲、乙式测图各两本 18.儿少生活质量问卷1套 含手册一本,问卷200份 19.提供心理测评管理系统1套 ★19.1系统须采用B/S架构开发，要求系统包含前台测评端和后台管理端，前台测评端须支持手机、平板、电脑等通过网络进行访问。后台管理端支持通过电脑浏览器访问登录。 19.2前台测评端须包含参与测评、测评记录等功能模块。后台管理端包含测评管理、预警分析、量表管理、用户管理、系统管理、个人中心等功能模块。 19.3量表类别：要求提供如“焦虑自评量表（SAS）”、“抑郁自评量表（SDS）”等≥65个测评量表，支持添加、编辑量表类别。 19.4量表管理：要求支持对量表类别、名称、题目、选项、计分、因子公式、维度解释、辅导建议、预警范围、测试条件控制等进行自主管理。提供原始分与标准分数据转换输入功能。支持T分、Z分、标准10分、标准20分以及自定义性别、年龄范围条件的分值转换。具有逐题添加和批量导入功能，可逐题添加题目、选项和计分，也可一次性导入多道题目、选项和计分，提供高级量表导入模式功能，可一次性导入不同题目、选项和计分规则的量表。支持选择题、图片题等题目类型，具有题目排序功能，可通过鼠标拖曳变换题目排列次序。 |
| 36 |  | 超纯水一体化系统（1台/套） 技术参数 1.进水水源：市政自来水 2.RO膜出水速率：≥20L/h，取水速率：1-1.5L/min； 3.一机同时具有2个取水口，Ⅲ级纯水和Ⅰ级超纯水，满足不同需求；符合中国GB6682-2008的I级水标准 4.可溶性硅［以(SiO2)计］：＜0.01ppm，重金属含量(ppm.max):＜0.01； 5.系统采用IC微电脑智能全自动控制 6.系统内置定时冲洗程序、RO膜防垢程序、手动RO膜冲洗功能； 7.水质比电阻在线监测，显示运行状态和运行参数 8.出水水质不合格自动报警，操作面板提示，并自动关闭不合格出水。 |
| 37 |  | 倒置生物显微镜（1台/套） 1.放大倍数：40X-400X。 2.观察筒：铰链式三目，45°倾斜，视度可调，±5屈光度；瞳距调节范围50-76mm。 3.目镜：高眼点大视野平场目镜PL10X，线视场22mm。 4.转换器：内定位5孔物镜转换器； 5.物镜：超长工作距无限远平场消色差相衬物镜:4X/N.A.≥0.13/W.D.≥10.75mm，10X/N.A.≥0.25/W.D.≥7.27mm，20X/N.A.≥0.40/W.D.≥6.92mm，40X/N.A.≥0.65/W.D.≥2.74mm。 6.调焦机构：粗微同轴调焦；粗调行程9mm，微调精度≤0.002mm；带粗调松紧调节装置 7.载物台：固定式载物平台，面积250X160mm±10mm；机械移动尺,行程120x78mm；载物台延伸板；载玻片托座；Teraseki托座；玻璃载物台板；金属载物台板（腰形槽）；φ35mm皮氏培养皿托座。 8.照明装置：6V30W卤素灯，灯丝中心可调，亮度连续可调，N.A.0.3超长工作距聚光镜，工作距离≥70mm。 9.滤色片：φ45mmLBD色温转变滤色片；IF550绿色反差滤色片。 10.相衬装置：φ30mm对中望远镜；4X-40X可调中相衬插板。 |
| 38 |  | 普通PCR仪（1台/套） 性能指标： 1.样本通量：96； 2.适用耗材：0.2mL 96孔PCR板, 0.2mL PCR单管, 0.2mL PCR 8联管； 3.控温技术：半导体制冷片加热制冷技术 4.温控方式：BLOCK、TUBE模式； 5.风道设计：前进风后出风 6.模块控温范围：4.0～105.0℃（最小可设置0.1℃）； 7.最大升降温速度：≥5℃/s； 8.温控精度：≤±0.1℃； 9.热盖温度范围：30℃～110℃； 10.热盖压紧方式：一次压紧热盖，无需反复调节； 11.热盖自动关闭：样品台温度低于用户设定值或程序结束时，热盖自动关闭； 12.变速温度可调：0.1℃ ～ 5℃； 13.梯度温度范围：30-99.9℃； 14.时间递增/递减：0-9分59秒可做Long PCR； 15.温度递增/递减：0-9.9℃可做Touchdown PCR； 16.液晶显示：≥8英寸全彩液晶显示屏，实时图文显示运行状态； ▲17.APP功能：手机移动端同步app，实时监控设备运行情况，并可远程操控多台联网设备的OFF功能； 18.连接电脑：一台电脑控制多台仪器得远程控制及管理工作； 19.程序存储数：≥2000，可通过U盘无限拓展存储； |
| 39 |  | 凝胶成像仪（1台/套） 1.技术参数 ★1.1摄像头：分辨率≥4928*4112像素（≥2000万像素） 1.2镜头：采用高通透自动变焦镜头F1.2、8-48mm具有自动聚焦功能，可自动对所拍摄样品对焦。一键拍摄不同尺寸样本。 1.3像素位深：≥16bit ★1.4透射白光：采用光纤发光技术，12V电压，面积20*30cm，可折叠于暗箱内部，亮度可调。可满足SDS-Page胶、银染胶和X胶片等白光样品的拍摄。 1.5透射紫外：标配302nm波长，21*21cm（紫外台）。带有开关门紫外自动闭合功能。 1.6反射白光：高亮度LED冷光源。 1.7反射紫外：配302nm波长。 1.8滤光镜：标配590nm进口滤光镜组。 ★1.9模块控制：可通过机箱面膜控制板/智能拍摄软件实现对电动镜头（变焦/焦距/光圈）、透射光源及反射光源的全自动模块化控制。 1.10保护模块：仪器具有1-60分钟灯光自动延时关闭和开关门紫外自动闭合功能； 1.11割胶装置：机身外部带有观察口和割胶口（左右各一）的装置，不需其他辅助装置。 注：提供加盖生产厂家或供应商公章的产品彩页以证明对上述参数的响应性，否则视为负偏离。 2.软件功能 2.1智能拍摄软件：模块化的拍摄流程，具有自动、手动、自定义等多种拍摄功能。可保存任意设定的参数下次直接选择使用。具有过曝提示预警及软件自动断电功能。 2.2智能分析软件：可进行各种染料染色的DNA/RNA、蛋白凝胶电泳的分析，ECL、ECLPlus等化学发光/化学荧光样品的分析，ELISA 板及放射自显影胶片分析，Spot/Dot/Blot点阵分析，Western、Norther、Southern、Dot/Slot blot、杂交膜、菌落的分析；PCR定量分析，AFLP/RFLP分析、遗传树及微卫星DNA分析， VNTRS分析，斑点分类筛选功能，荧光分析，菌落分析，抑菌抗生素效价分析（符合《国家药典》规定），物体和切片测量分析等； 2.3包含荧光合成功能、染料数据库、分子量数据库、图像数据库、背景数据库。 2.4各种数据表可保存为Excel格式并打印，所有图像能复制、粘贴和打印，所有图像、图表可导入Excel、Word、PhotoShop、画图、粘贴板等多种格式的文件中进行编辑；可对实验进行保存，便于今后查找和调用；可出具符合GLP标准的实验报告；可保存各种紫外、荧光和化学发光拍摄模式，随时调用；操作系统为：WINDOWXP、Win7、Win8、Win10。 ★2.5分析软件不受限制免费从官网下载并免费升级。 2.6符合并通过GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求》 检测GB/T 19001或ISO9001认证或CE LVD认证或CE EMC认证 2.7含电脑：cpu:≥i5 8核，内存≥16G，硬盘：≥512G(机械）屏幕：≥23-25英寸 |
| 40 |  | 垂直电泳槽（3台/套） 技术参数 1.通量：可容纳1-4块手灌胶或预制胶，1小时内完成≥4块小型凝胶电泳 2.标配4个独立制胶底座，可同时灌制4块胶 3.配100孔各种孔径多用途离心管架1个 4.配可放置14片玻璃的玻璃板支架1个 5.凝胶数量：1-4块 6.凝胶厚度：1.0mm（标配）；0.75mm、1.5mm 7.预制胶：兼容PIERCE,BIO-RAD 8.玻璃板尺寸：100×83mm 9.凝胶尺寸：83×73mm 10.梳子规格：1.0mm厚, 10、15齿（标配）；0.75mm厚10、15齿；1.5mm厚10、15齿 11.铂金电极：φ0.25mm |
| 41 |  | 转膜仪（3台/套） 技术指标 1.可同时放置≥2个转印夹 2.支持高电流快速转印或低电流过夜转印 3.内置≥2个冷冻模块，可快速轮换吸收缓冲液热量 4.转印尺寸：110*90mm 5.转印数量：≥2块 6.铂金电极：φ0.25mm |
| 42 |  | 高流电泳仪电源（3台/套） 技术参数 1.蛋白功能：浓缩胶后电源自动衔接分离胶 2.显示功能：液晶屏同时显示电压、电流、功率、定时时间 3.微电流功能：电泳结束自动进入微电流 4.可编程存储≥10种方法，每种方法包含≥10个步骤 5.四组并联，可同时带≥4个电泳槽 |
| 43 |  | 金属浴（1台/套） 1.液晶屏显示，双节时间、温度设置，即时温度显示、时间递减显示。内置温度偏差校准功能，自动故障检测及蜂鸣器报警功能。内置超温保护装置。多种模块选择，更换。模块有塑料安装框，具有隔热保护功能。 2.控温范围室温+5～100℃ 3.模块最大温差@40℃≤±0.3℃ 4.温度稳定性@100℃：≤±0.5℃ 5.显示精度≤0.1℃ |
| 44 |  | pH计（1台/套） 1.仪器级别0.01级 2.mV范围(-1999～1999)mV 3.最小分辨率≤1 mV 4.电子单元示值误差±0.1%FS 5.pH范围(-2.00～18.00)pH 6.最小分辨率≤0.01pH 7.电子单元示值误差±0.01pH 8.温度范围(-5.0～110.0)℃ |
| 45 |  | 涡旋振荡器（2台/套） 1.转速范围：≥3500rpm 2.振幅：≤4mm(圆周振荡) 3.最大样品处理量：≥50ml |
| 46 |  | 混合翻转仪（1台/套） 技术参数： 1.控温范围：室温+5℃~150℃ 2.升温时间：≤10min(从20℃升至100℃)；≤30min(从20℃升至150℃) 3.温度稳定性@40℃：≤±0.3℃ 4.温度稳定性@100℃：≤±0.5℃ 5.温度稳定性@120℃：≤±1℃ 6.显示精度：≤0.1℃ |
| 47 |  | 高温烘箱（1台/套） 技术指标： 1.温度波动： ≤±1℃ 2.温度均匀性：≤±2.5℃% 3.温度分辨率：≤0.1℃ 4.温控范围：室温+5～200℃ 5.额定功率：≥320W |
| 48 |  | 超微量分光光度计（1台/套） 技术参数： ▲1.采用微量样品斜率分光检测技术；机器无需校准。 2.悬臂式测量模式，可感应浓度自动调节光程； 3.触摸屏操作，多点触控，可任意拉伸或缩小界面。 4.每个操作单元都是独立的APP，App之间无需关闭即可互相切换； 5. 保存新的蛋白或染料类别，无限增加检测方法数量； 6设置个性化密码保护。所有数据自动保存。 7自动Wifi连接，并支持网络连接，带≥3个USB接口，可连接打印机，扫描仪等。音频：内置扬声器； 8.样品量 ≤ 0.5ul； ★9.光程 ≤0.5 mm (自动变程到 0.02mm) ； 10.光源 脉冲氙灯； 11.检测器 2048 元素硅化 CCD阵列 ； 12.波长范围 190-840 nm全光谱扫描 ； ★13.波长精度 ≤0.5nm ； ★14.波长分辨率 ≤1.5nm ； 15.吸光值精确度 ≤0.001AU或≤1%； 16.吸光值范围 0 -750(等效于10mm) ； ▲17.核酸测量范围 0.75 -37,500 ng/μl dsDNA ； ▲18.蛋白测量范围 0.04 -1125mg/ml BSA ； ★19.荧光测量模块 配荧光测量模块； ▲20.检测时间 ≤2秒 ； 21.下样品座材料 303特种不锈钢和蓝宝石窗 ； 22.上样品座材料 303特种不锈钢和石英光纤 ； 23.电压/功率 10W-30W； 一、比色皿模式： 1.光束高度：≥8mm 2.加热范围：37-45℃/±0.5℃ 3.光程：1、2、5、10mm 4.核酸检测限：0.04ng/μl dsDNA(10mm光程) 5.蛋白检测限：0.002mg/ml BSA 二、荧光模式： 1.光源：UVLED(～375nm)蓝色LED(～470nm), 绿色LED(～525nm)，红色LED(635nm) 2.激发通道：UVLED361-389nm蓝光：442-497nm，绿光：490nm-558nm，红光：613-662nm 3.发射通道：通道1:435-485nm，通道2:514-567nm，通道3:565-650nm, 通道3:665-740nm 4.检测器：光电二极管：测量范围300-1000nm 5管类型：0.5ml薄壁PCR管 6.检测范围：DNA:0.5pg/μl-37500ng/μl，RNA:250pg/μl-30000ng/μl, 蛋白：12.5μg/ml-1125mg/ml 系统参数： 1.操作系统：定制安卓系统 2.CPU:双核1.5G处理器 3.显示器：≥1280×800多点触控高清显示屏 4.内存：≥32G 三、其他要求： ★1.提供加盖生产厂家或供应商公章的产品彩页。 ★2.整机原厂质保三年。 3.含电脑：cpu:≥i5 8核，内存≥16G，硬盘：≥512G(机械）屏幕：23-25寸 |
| 49 |  | 体式显微镜（1台/套） 1.光学系统：双重色差校正；多层宽带镀膜；整体防霉。 2.放大倍率：7.5x-50x。 3.镜体：变倍物镜范围0.75x-5x倍, 横轴式连续变倍系数，双侧手轮水平变倍。变倍比1：6.7。0.75x/1x/2x/3x/4x/5x这6个倍数带有软定位。 4.工作距离：物方有效工作距离≥110mm(在1X标配物镜情况下)。 5.目镜：高眼点平场WF10X/23mm目镜，视场直径≥23mm。；目镜筒：三目，45度倾斜，可360度旋转，瞳距调节范围48-75mm，双目视度≥±5屈光度可调。双目与第三目同步成像（50%/50%分光），无拉杆设计。 6.物镜：标配1.0X平场物镜。 7.调焦机构：三角钢导轨与钢球组合的调焦机构。粗调旋钮行程为≥50mm（可任意更大范围调整高低）。 8.底座：立柱式支架；底座盖板：黑白板，毛玻璃板。 ★9.光源：亮度连续可调，反射与透射式光源能够单独使用也可同时使用。反射与透射光源均为：6V/3W的LED光源。达到6000K色温，寿命≥5万小时。反射光源角度可调，在不同入射角度都可以获得足够的光照。透射光源为科勒照明系统，即光源在被观察标本后方（不在正下方），光源采用折射方式照明，同时折射角可调。 ▲10.需提供第三方机构出具的产品知识产权管理体系认证证书（须通过年审），并符合GB/T 29490-2013国家标准。 |
| 50 |  | 肺部定量雾化器（1台/套） 1.直接进行气管内和肺部给药；纯机械动力，无外部空气进入；不需加热、推进剂、超声波或压缩空气等，对药物无影响 2.喷射头顶端圆滑；比其它雾化器和吸入设备提供更高浓度药物剂量 3.毛细管外径：≤0.6mm；单次雾化量：≥50ul；单次雾化精度：≤5ul；高压注射器容量：≥250ul |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订起30日

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

西安医学院（采购人指定地点）

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

一次付清

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 项目安装调试并经甲方终验收合格（达到使用标准）后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

按照技术参数要求和国家标准规范进行验收，委托资产处进行验收。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

按照仪器设备行业及国家要求进行保修。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

在履行本合同过程中，如甲、乙双方发生争议，协商解决:如双方达不成协议，向 具有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 3.5其他要求

1.为顺利推进政府采购电子化交易平台应用工作，供应商需要在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的投标文件，同时，线下提交纸质投标文件正本壹份、副本贰份。2、纸质投标文件正、副本分别胶装，标明供应商名称密封递交，递交截止时间同在线递交电子投标文件截止时间一致，递交地址：陕西省西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江D座30层（纸质投标文件可邮寄，邮件寄出时间应在递交电子投标文件截止时间之前，邮寄地址：陕西省西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江D座30层，联系人：肖工，联系电话：17691023879）。3、若电子投标文件与纸质投标文件不一致的，以电子投标文件为准。。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件【法人提供经审计的2023年或2024年度的财务报告（成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或投标文件递交截止时间前六个月内银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明或基本账户信息）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表。根据《财政部关于注册会计师行业统一监管平台上线运行的通知》财办〔2022〕32号文件要求，2023年或2024年的审计报告须有清晰可扫描查询的二维码，若审计报告未赋码视为无效。】并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供法人证书，自然人提供身份证）。 | 产品技术参数表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 标的清单 标的清单（分项）.docx |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 法人提供经审计的2023年或2024年度的财务报告（成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或投标文件递交截止时间前六个月内银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明或基本账户信息）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表。根据《财政部关于注册会计师行业统一监管平台上线运行的通知》财办〔2022〕32号文件要求，2023年或2024年的审计报告须有清晰可扫描查询的二维码，若审计报告未赋码视为无效。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 有依法缴纳税收的良好记录 | 法人提供投标文件递交截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准，税种须包含增值税或企业所得税，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章）；其他组织和自然人提供缴纳税收的凭据；依法免税的供应商应提供相关文件证明。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 4 | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 提供投标文件递交截止时间前一年内至少一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 7 | 法定代表人授权书、法定代表人身份证明合格 | 提供合格的法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）或法定代表人身份证明（法定代表人直接参加的）。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 8 | 信用承诺 | 提供未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单，未被财政部门在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中禁止参加政府采购活动的承诺。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 9 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商(联合体)提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 投标人名称与营业执照一致 | 投标人名称与营业执照一致（合格）投标人名称与营业执照不一致（不合格） | 投标函 投标文件封面 |
| 3 | 投标文件按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章 | 投标文件按招标文件要求的计量单位、报价货币及签字盖章（合格）投标文件未按招标文件要求的计量单位、报价货币及签字盖章（不合格） | 投标函 |
| 4 | 投标文件的有效期达到招标文件要求 | 投标有效期达到招标文件要求（合格）投标有效期未达到招标文件要求（不合格） | 投标函 |
| 5 | 响应内容符合实质性要求 | 技术参数响应满足第三章3.3技术要求中加“★”项要求，商务响应满足第三章3.4商务要求（合格），任意一条不满足（不合格） | 产品技术参数表 商务应答表 |
| 6 | 符合法律、法规和招标文件中规的其他实质性要求 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（合格）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（不合格） | 投标函 投标文件封面 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审65.00分 报价得分35.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 技术参数响应 | 供应商技术响应完全满足第三章3.3技术要求没有负偏离得的得46分，“★”项为实质性要求不允许负偏离，“▲”项为重要技术参数要求，无“★”、“▲”项为其他技术参数要求。 1、重要技术参数得分=（供应商满足重要技术参数的数量÷重要技术参数的总数量）×39分 2、其他技术参数得分=（供应商满足一般技术参数的数量÷其他技术参数总数量）×7分 3、供应商此项得分=重要技术参数得分＋其他技术参数得分 注： 1.本项所述的参数数量按以下原则计算：以每一条技术参数为1项进行计算，计算结果保留至小数点后两位； 2.重要技术参数供应商应提供充足的佐证材料（佐证材料包括但不限于：产品宣传彩页、第三方检测报告、官网截图等证明材料；采购文件中有要求的以文件要求为准），供应商自行承担因证明材料不全而被视为技术参数偏离的风险。 | 46.0000 | 客观 | 产品技术参数表 投标方案说明书.docx |
|  | 实施方案 | 一、评审内容 投标人需针对本项目提供完整的项目实施方案。内容包含：①供货组织安排、物力调配及保障措施②安装调试验收 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据（满分3分） ①供货组织安排、物力调配及保障措施：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；未提供不得分； ②安装调试验收:每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；未提供不得分； | 3.0000 | 主观 | 投标方案说明书.docx |
|  | 培训计划 | 一、评审内容 针对培训要求提供培训计划，为采购人培训操作维护人员，以保障使用过程中能熟练操作、维护和正常使用，培训方案内容包含①培训内容及方式②培训计划安排。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分3分） ①培训内容及方式：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；未提供不得分； ②培训计划安排：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；未提供不得分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案说明书.docx |
|  | 质量保证方案1 | 一、评审内容 根据项目实际需求，提供质量保证方案。内容包含：①产品性能、使用寿命及效果②质量保证措施。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据（满分3分） ①产品性能、使用寿命及效果：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；未提供不得分； ②质量保证措施:每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；未提供不得分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案说明书.docx |
|  | 质量保证方案2 | 在满足招标文件要求质保期的基础上，投标人可根据自身情况延长质保年限，根据各投标人响应的延长质保年限进行综合评定，以延长质保年限最长者为基准，计1分，其他投标人的延长质保年限分统一按照下列公式计算：(延长质保期/基准)x1=响应得分。仅满足招标文件要求的质保期不计分。 | 1.0000 | 客观 | 投标方案说明书.docx |
|  | 售后服务方案 | 一、评审内容 根据项目实际需求提供售后服务方案。内容包含：①售后服务范围及保障措施②应急处理方案。 二、评审标准 1.完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据（满分3分） ①售后服务范围及保障措施：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；未提供不得分； ②应急处理方案:每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；未提供不得分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案说明书.docx |
|  | 节能环保产品 | 投标人所投产品为“节能产品政府采购品目清单（非强制采购产品）”或“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品由国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书且处于有效期内的，每提供一个得0.5分，满分1分。 注：以加盖投标人公章的证明材料为计分依据。 | 1.0000 | 客观 | 投标方案说明书.docx |
|  | 业绩 | 投标人提供自2022年6月1日至今同类项目供货业绩（以签订合同时间为准），每提供一份合格业绩证明得1分，最高得5分。 注：须提供完整合同业绩及对应发票复印件（发票可提供服务期内任意一张），并加盖投标人公章，以上两种证明材料同时提供方可得分，否则不得分。 | 5.0000 | 客观 | 投标方案说明书.docx |
| 价格分 | 价格分 | 有效投标人的最低报价（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）为基准价得35分，其他各投标人的报价得分按下列公式计算：（基准价/投标报价）×35％×100。 | 35.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 标的清单（分项）.docx |

价格扣除

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件：投标方案说明书.docx

详见附件：标的清单（分项）.docx

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：西安医学院货物类采购合同.docx