版本号：TZZB-Z1-2025136C20250703001

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：2025年临床基础设备购置项目(二次)

### 采购项目编号：TZZB-Z1-2025136C

### 陕西省康复医院

### 同正项目管理有限公司共同编制

### 2025年07月03日

## 第一章 投标邀请

同正项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受陕西省康复医院委托，拟对2025年临床基础设备购置项目(二次)进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：TZZB-Z1-2025136C

### 二、采购项目名称：2025年临床基础设备购置项目(二次)

### 三、招标项目简介

陕西省康复医院2025年政府采购医疗设备项目，以满足临床科室使用需求。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、供应商应授权合法的人员参加投标全过程：法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权委托书：法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只需提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行

2、供应商信用信息查询：供应商不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商

3、供应商须为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人：出具合法有效的营业执照或其他组织经营的合法凭证，自然人参与的提供其身份证明

4、财务状况报告：提供2023年或2024年度经审计完整有效的财务报告 (成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)，或其投标文件递交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具 的投标担保函(以上三种形式的资料提供任何一 种即可)

5、社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据（提供养老、医疗至少一种）或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

6、税收缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（提供增值税、企业所得税至少一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的单位应提供相关证明材料；

7、供应商应具备《中华人民共和国政 府采购法》第二十二条规定的条件：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

8、许可证：投标人为代理经销商的须出具医疗器械经营许可证；投标人为生产厂家的须出具医疗器械生产许可证；

9、供应商应具备《中华人民共和国政 府采购法》第二十二条规定的条件：提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。

10、备案凭证或注册证：投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证，如国家规定免注册产品提供相关证明文件。

11、限制性投标条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 陕西省康复医院

地址： 西安市电子二路52号

邮编： 710065

联系人： 艾老师

联系电话： 029-89288722

### 代理机构：同正项目管理有限公司

地址： 西安市雁塔区科技二路71号竹园·天寰国际1107室

邮编： 710077

联系人： 温丽妮

联系电话： 029-65652860

### 采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68936409、029-68936410

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：889,600.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：中标服务费参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格 〔2002〕1980 号）、国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857 号）及国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定下浮15%收取。 代理服务费缴纳账号： 账户名称：同正项目管理有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司西安长庆支行 账 号：61050190550000001106 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由陕西省康复医院和同正项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由陕西省康复医院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由同正项目管理有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是陕西省康复医院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是同正项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

符合国家及同行业相关规范，符合国家验收标准，能够通过国家验收。

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 同正项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由同正项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 同正项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：温丽妮

联系电话：029-65652860

地址：西安市雁塔区科技二路71号竹园·天寰国际1107室

邮编：710077

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

此项目为陕西省康复医院2025年政府采购医疗设备项目，以满足临床科室使用需求。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 889,600.00

采购包最高限价（元）: 889,600.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸湿化治疗仪等一批设备 | 1.00 | 889,600.00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：呼吸湿化治疗仪等一批设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 序号; 货物名称; 技术参数; 数量 （台/套）; 单台最高限价 （万元）; 申购科室; 核心产品. 1-1; 电动病床; 国产、参数后附; 1; 4.9; 神经康复四科. 1-2; 排痰仪; 国产、参数后附; 4; 3.33; 神经康复一科1、消化呼吸内科2、神经康复六科1. 1-3; 注射泵; 国产、参数后附; 8; 0.5; 心肺康复科3、急诊科1、肿瘤科3、消化呼吸内科1. 1-4; 心电监护仪; 国产、参数后附; 4; 1.5; 外科2、急诊2. 1-5; 输液泵; 国产、参数后附; 8; 0.4; 神经内科2、外科2、心肺2、急诊1、神经康复六科1. 1-6; 移位机; 国产、参数后附; 1; 0.8; 神经康复五科. 1-7; 电子肺活量测量仪; 国产、参数后附; 1; 0.5; 神经康复五科. 1-8; 十二导联动态心电图记录仪; 国产、参数后附; 2; 2.35; 神经康复五科、神康一. 1-9; 视频喉镜; 国产、参数后附; 3; 4; 麻醉手术室、急诊科、重症医学科. 1-10; 手术器械、器械框; 国产、参数后附; 1; 5; 麻醉手术室. 1-11; 呼吸湿化治疗仪; 国产、参数后附; 1; 4.5; 消化内科; 是. 1-12; 空气压力治疗仪; 国产、参数后附; 3; 0.78; 神康五1、消化呼吸1、肿瘤科1. 1-13; 医用冷藏冷冻箱; 国产、参数后附; 1; 1.8; 一分院门诊部. 1-14; 牙科X射线机; 国产、参数后附; 1; 1.8; 一分院门诊部. 1-15; AED; 国产、参数后附; 1; 2; 一分院门诊部. 1-16; 口腔科一批器械; 国产、参数后附; 1; 6; 一分院门诊部. 1-17; 升温装置; 国产、参数后附; 1; 4; 重症医学科. 1-18; 病床套餐(床+床头柜+输液架+进餐板); 国产、参数后附; 8; 0.23; 外科. 1-19; 腹腔镜器械; 国产、参数后附; 1; 2; 外科. 1-20; 煎药机; 国产、参数后附; 2; 1.8; 中药房.一分院. 1-21; 动态血压监测仪; 国产、参数后附; 2; 0.98; 心肺康复科. 1-22; 血压计; 国产、参数后附; 1; 1.8; 体检科. 1-23; 管道风机; 国产、参数后附; 1; 0.9; 病理科. |
| 2 |  | 一、电动病床 1.规格：床体长度：2200*1050*450±50mm； 2.具有背板后回退装置，配有手持遥控器，带电动CPR功能； 3.配4个全ABS护栏，护栏和床头床尾距离≤60mm； 4.病床具有四倍承重垂直X架滑动升降装置； 5.床面板为优质冷轧钢一次性冲压成型厚度≥1.0mm；病床床板具有交互式连接装配装置，床板连接单片厚度≥4mm； 6.控刹车双面脚轮≥120mm三段式（锁定、自由、定向）中控锁树脂双面脚轮； 7.标配病床防水床垫，厚度为≥8cm； 8.体位调节功能,前后倾斜0-21°±1°，背腿联动；背部上升0-75°±5°； 9.配置称重功能,具备离床报警功能。 |
| 3 |  | 二、排痰仪 1.屏幕尺寸≥10英寸，TFT屏，电容触摸屏技术，屏幕亮度可调； 2.屏幕具有锁屏功能； 3.具有治疗频率实时数值和波形显示功能； 4.具有≥3种模式：手动模式、自动模式和自定义模式； 5.气振排痰治疗在手动模式、自定义模式下，频率可设置：成人：1～25Hz，调节步长为1Hz，误差≤±20%或±2Hz； 6.气振排痰治疗压力设置范围为3-30mmHg，步长1mmHg，误差≤±1mmHg； 7.气振排痰治疗时间可设置： 7.1手动模式（治疗时间设置范围为1min-60min，步长1min，）， 7.2自动模式（治疗时间设置时间为5min-20min，步长为5min）， 7.3自定义模式（总治疗时间设置范围为5min～20min，步长为5min）； 8.气囊泄压时间≤10S； 9.具有紧急暂停功能； 10.具备排痰背心、雾化速率≥0.15mL/min，气体流量≥9L/min； 11.气振排痰治疗时短时断电，手动模式和自定义设定的参数不会丢失； 12.具有定时设置功能； 13.工作噪音低，叩击排痰正常工作：≤65dB（A）； 14.具有使用中暂停功能； 15.具有故障提示功能； 16.音量可调； 17.产品设计寿命≥10年。 |
| 4 |  | 三、注射泵参数 1.速度范围：0.10-2000ml/h； ▲2.注射精度：≤±2%； 3.累积量范围：0-9999.99ml； 4.支持注射器规格：2/3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； 5.提供≥8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、首剂量模式、序列模式、梯度模式、剂量时间模式； 6.≥3.5英寸电容触摸屏，全中文软件操作界面； 7.支持药物库：可储存≥2000种药物，支持设置药物颜色； 8.自动统计四种累积量：24小时累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时间隔累积量； 9.具有动态压力检测（DPS）功能； 10.具有压力自动释放（Anti-Bolus）功能； 11.阻塞报警压力阈值≥12档可调； 12.可连接扫描枪进行条码扫描； 13.可加装无线WIFI模块，实现无线联网监测； 14.内置电池工作时间≥8小时@5ml/h； 15.防尘、防水等级：IP33。 |
| 5 |  | 四、心电监护仪参数 （一）基本要求 1.1适用于手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的插件式监护仪； 1.2 ≥15英寸彩色液晶电容触摸屏≥12通道波形显示，具备环境光自动调节亮度功能； 1.3支持中文手写、拼音、英文3种输入法； 1.4具有内置蓄电池。 二．监测参数 2.1心电： 2.1.1可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数 2.1.2标配3/5导心电，支持升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能； ▲2.1.3具有心电抗干扰能力； 2.1.4心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式； 2.1.5具备心拍类型识别功能 2.1.6≥25种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等； 2.1.7具有ST段分析和ST View功能 2.1.8具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200ms-800ms。 2.2血氧： 2.2.1测量范围为0%-100%；在70%-100%范围内，成人/儿童测量精度为±2%（非运动状态下）； 2.2.2可显示弱灌注指数（PI），PI弱灌注指数范围：0.02-20%； 2.3.无创血压： 2.3.1血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量。 三、软件功能 3.1可自定义调节界面布局波形和参数功能； 3.2支持计时器功能； 3.3可支持≥200小时趋势图/表、≥2000组NIBP列表、≥2000组报警事件、≥24小时全息波形、≥24小时心律失常数据的存储和回顾； 3.4具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息。 |
| 6 |  | 五、输液泵参数 1.输液速度范围：（1-2000）ml/h, 最小步进0.01ml/h； ▲2.输液精度应≤±5%； 3.预置输液总量范围：（0.1-9999.99）ml, 最小步进0.01ml/h； 快进速度范围：（0.1-2000）ml/h， 最小步进0.01ml/h。KVO：（0.1-5）ml/h, 最小步进0.01ml/h； 4.体重设置范围：（1-300）kg，最小步进0.1kg； 5.具有气泡检测功能； 6.累积气泡检测可设置: (0.10-4.00)ml/h； 7.输液泵空瓶灵敏度具有高、中，低三档可调； 8.阻塞报警时产生的丸剂量应≤0.2ml，单一故障状态下最大输液量应≤0.5mL ； 9.≥7种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、首剂量模式、微量模式、剂量时间模式、间断给药模式、点滴模式； 10.≥3.5英寸电容触摸屏； 11.支持药物库，可储存≥3000种药物。应具有日志记录功能，可存储≥2000条。可连接扫描枪进行条码扫描； 12.标配内置电池工作时间≥6小时（25ml/h）。 |
| 7 |  | 六、移位机参数 1.尺寸（长*宽*高）：800mm×550mm×1200mm±10％ 2.座板高度调节行程：≥100mm 3.头枕高度调节行程：≥120mm 4.底座间隙：≤80mm，底座高度：≥100mm 5.便盆容积：≥5L 6.最大承重：≥130kg 7.脚刹操作力：≤75N，踩踏式升降控制器操作力：≤300N 8.底架可插入的最低高度：≥150mm。 |
| 8 |  | 七、电子肺活量测量仪参数 1.设备具备流速容量测试（用力通气功能测试） 2.设备具备慢通气功能检测。 3.每分钟最大通气量检测：参数包括但不限于每分钟最大通气量（MVV）等； 4.支气管舒张试验检测：舒张试验支持吸药前后肺功能数据对比（包含改善率等）； 5.流量测试范围：0～18L/s，精度：≤±3%；容积测试范围：0～30L，精度：≤±3%； 6.管道死腔量：≤22ml;流量分辨率； 7.气流阻力：≤0.09kPa/（L/s）； 8.测试完成后可直接在结果界面增加或减少显示的参数； 9.设备配备品牌计算机正版windows操作系统、内存≥4G、硬盘≥500G、≥14英寸液晶显示器。 |
| 9 |  | 八、十二导联动态心电图记录仪参数 采集盒： 1.1存储方式及容量SD卡存储，容量≥1G； 1.2采集盒≥1.4 英寸全彩液晶屏幕显示波形； 1.3具有事件按钮，可以准确记录事件发生的时间； 1.4支持SD卡拔插方式和USB2.0数据读取方式； 1.5具有病历保护功能； 1.6具有电极脱落提示功能。 信号处理： 2.1频率响应：0.05～60Hz 2.2输入阻抗：≥20MΩ 2.3输入回路电流：≤0.1uA 2.4噪声电平：≤50μVp-p 2.5极化电压：±300mV 2.6共模抑制比（CMRR）：≥100dB 2.7时间常数：≥3.2s 2.8增益： 5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV, ±5% ▲2.9记录通道：12通道 2.10采样率：≥128Hz 2.11 A/D转换精度：≥16位 2.12起搏检测：多通道同时检测 软件要求： 3.1 支持Lorenz散点图、直方图、时间散点图、叠加图等分析工具； 3.2具有反混淆分析功能； 3.3心电图编辑窗口的具有自动播放功能，播放速度可调； 3.4软件对记录的所有动态心电图数据的ST段变化进行统计总结，显示ST段变化的趋势； 3.5可快速的查找各个时间点心电图和ST段变化，可修改/添加ST事件 |
| 10 |  | 九、视频喉镜参数 1.摄像头空间分辨率：≥6.35lp/mm，景深5~80mm，视场角：≥60°±15%； 2.显示屏：≥3.0英寸 LCD屏； 3显示器前后转动角度：0°-130°，显示器左右转动角度：0°-270°； 4.摄像头内置的LED光源，光照度：≥500LUX，h=30mm； 5.图片文件保存格式：JPG, 分辨率≥640x480；视频文件保存格式：MP4，分辨率640x480； 6.内置锂电池，工作时间≥3小时； 7.软件功能：具有快捷一键拍照，录视频。 ▲8.摄像头防雾防水性能：开机自带防雾功能；采用CCD防水摄像头； 9.存储；SD卡≥4G ▲10.喉镜片：304医用不锈钢可重复使用金属镜片（镜片前端可活动式带弯头镜片（MCCOY式）分：成人大号，成人中号，儿童；可选一次性喉镜片金属支架 成人大号、成人中号、儿童，新生儿/早产儿，高强度防雾复合材料 成人、儿童、新生儿、早产儿一次性使用喉镜片 11.机身采用高强度金属材料。 |
| 11 |  | 十、手术器械、器械框参数 器械名称; 规格型号; 计量单位; 数量. 分离结扎钳; 26cm 51×17全齿; 把; 5. 止血钳; 16cm直全齿; 把; 20. 组织剪; 22cm弯; 把; 20. 组织钳; 16cm 普通 头宽5; 把; 20. 分离结扎钳; 20cm 90°×14全齿; 把; 4. 组织镊; 14cm直形 1×2钩; 把; 20. 医用镊; 14cm横齿（敷料）; 把; 20. 后颅凹牵开器; 28cm活动式 4×4钩锐; 把; 2. 吸引管; 26cm直φ3.5; 把; 2. 吸引管; 22cm直φ1.5锥管; 把; 2. 咬骨钳; 22cm双关节 侧角40°刃5单角柄; 把; 1. 胃钳; 28cm无钉; 把; 1. 腹壁牵开器; 钳式三叶; 把; 2. 大腹钩; 25cm扁柄; 把; 2. 截骨刀; 23cm直 平刃 刃宽8六角柄; 把; 3. 截骨刀; 23cm直 圆刃 刃宽10六角柄; 把; 3. 骨膜剥离器; 20cm弯平刃 刃宽6; 把; 3. 骨克丝钳; 18cm钳式; 把; 2. 分离结扎钳; 24cm 68×17半齿; 把; 2. 分离结扎钳; 22cm 62×22 全齿; 把; 2. 分离结扎钳; 28cm 62×22全齿; 把; 2. 止血钳; 16cm弯全齿; 把; 50. 止血钳; 18cm弯全齿; 把; 50. 止血钳; 20cm弯全齿; 把; 50. 止血钳; 18cm直全齿; 把; 20. 组织剪; 16cm弯; 把; 20. 组织剪; 18cm弯; 把; 40. 手术剪; 18cm直圆; 把; 20. 组织剪; 25cm弯（综合）; 把; 10. 持针钳; 14cm粗针; 把; 10. 持针钳; 16cm粗针; 把; 20. 持针钳; 18cm粗针; 把; 20. 持针钳; 20cm粗针; 把; 40. 持针钳; 20cm细针; 把; 40. 持针钳; 25cm粗针; 把; 5. 持针钳; 25cm细针; 把; 5. 组织剪; 18cm弯窄头WD 精细; 把; 5. 组织剪; 25cm弯窄头WD 精细; 把; 5. 止血钳; 24cm直有钩; 把; 6. 组织钳; 18cm 普通 头宽5; 把; 20. 分离结扎钳; 24cm 90°×14全齿; 把; 4. 组织镊; 16cm直形 1×2钩; 把; 20. 医用镊; 18cm横齿（敷料）; 把; 10. 吸引管; 26cm直φ2.5; 把; 2. 咬骨钳; 22cm双关节 侧角40°刃6单角柄; 把; 1. 截骨刀; 23cm直 平刃 刃宽15六角柄; 把; 3. 骨膜剥离器; 20cm弯平刃 刃宽12; 把; 3. 钢丝剪; 22cm单关节 尖头; 把; 2. 止血钳; 24cm直全齿; 把; 10. 手术剪; 16cm弯圆; 把; 20. 组织钳; 20cm 普通 头宽5 WD; 把; 20. 分离结扎钳; 22cm 90°×16直半齿; 把; 4. 医用镊; 16cm横齿（敷料）; 把; 10. 组织镊; 25cm直形 凹凸齿 1.8×3; 把; 3. 吸引管; 26cm直φ2; 把; 2. 截骨刀; 23cm直 平刃 刃宽20六角柄; 把; 3. 手术刀柄; 4#; 把; 10. 胸骨牵开器; 双叶转动式28×27; 把; 1. 骨膜剥离器; 20cm弯平刃 刃宽12; 把; 3. 骨膜剥离器; 20cm弯平刃 刃宽16; 把; 3. 椎板拉钩; 板式尖头80×32; 把; 2. 手术剪; 18cm弯圆; 把; 30. 显微剪; 18cm弯H4 指圈柄; 把; 5. 组织拉钩; 同向直角/折角; 套X2把; 5. 剥离器; 内双头; 套X4把; 1. 器械框; 中型; 个; 2. |
| 12 |  | 十一、呼吸湿化治疗仪参数（核心产品） 1.适用人群：成人、小儿； 2.≥4.0英寸触摸显示屏； 3.流量设置范围：2～80L/Min； 4.氧浓度设置和监测范围：21%～100%，测量精度：设定值的±3%； 5.温度设置范围：儿童模式：34℃，成人模式：31℃-37℃（七档调节）； 6.支持血氧饱和度监测，可选Masimo、Nellcor等血氧； 7.具有待机界面、通气界面、配置界面三种不同的显示界面； 8.具有快氧通气功能，快速提升氧浓度，提高患者氧储备； 9.具有计时功能。具有过滤棉更换提示和更换过滤棉剩余时间显示功能； 10.可存储≥150小时趋势图/趋势表数据回顾，2000条日志记录信息； 11.配备医用推车，便于院内转运； 12.产品设计寿命≥10年。 |
| 13 |  | 十二、空气压力治疗仪参数 1.具有空气压力波治疗仪功能、足底泵功能（单独使用足底部位）功能；治疗模式：具有梯度治疗、标准治疗、组合治疗、高级治疗多种治疗模式可选，满足不同的临床需求； ▲2.治疗压力：0mmHg-280mmHg可调，误差：±5mmHg；治疗时间：0min-600min可调支持手掌，臂部（又分手腕、前臂、上臂），脚掌，腿部（又分脚踝、小腿、大腿）4个治疗部位，各治疗部位可以组合使用，也可单独使用，治疗部位演示功能； 3.≤4英寸彩色触摸屏； 4.附件具有重复性和单人型可选； 5.具有过压、欠压、系统低压、系统高压、加压套脱落等报警提示； 6.维护功能：压力检验、漏气检测、气密性检测、硬件检测，具有软件过压保护和硬件过压保护双重保护措施； ▲7.可充电的锂电池，在断电的情况下可连续工作≥4小时； ▲8.产品设计寿命≥10年。 |
| 14 |  | 十三、医用冷藏冷冻箱参数 1.总容积≥ 300L 2.尺寸（宽*深*高）≥670*690*1860 3.冷藏容积、温度≥570*550*750；2~8℃ 4.冷冻容积、温度≥510*510*410； -20 ~ -30℃ 5.碳氢变频压缩机 6.设排水孔，化霜水自动蒸发处理 7.微电脑控制，冷藏、冷冻温度双显示,LED数字显示 8.冷藏室、冷冻室可单独关闭 |
| 15 |  | 十四、牙科X射线机参数 （一）技术参数： 1.管电压：60kVp±10% 2.管电流：8mA±20% 3.最大输出电功率：≥60kV，8mA 4.标称电功率：0.48kW，60kV，8mA，0.1s 5.加载时间选择范围：0.1 秒~4.0 秒 加载误差±（10%+1ms） 6.加载时间分度值按R＇10 数系中选取 7.总过滤：2.0mmAL 8.照射野直径：6cm焦皮距：≥200mm 9.保护接地电阻：≤0.1Ω 10.对地漏电流：正常状态≤0.5mA 11.单一故障状态≤1mA 12.射线泄露：＜0.25mGy/h 13.运行方式：间歇加载，连续运行 （二）X 射线管主要技术参数 （1）靶材料：钨 （2）标称工作管电压：70KV （3）最大反峰电压（自整流）：80KVP （4）滤过：0.8mmAl （5）靶面倾度：≤16° （6）焦点标称值：0.7mm （7）灯丝特性：电压 3V±0.5V 、 电流 3A （8）阳极热容量：≥7000J （9）X 射线管头垂直移动范围：≥400mm （10）X 射线管头前后移动范围：≥600mm （11）X 射线管头水平转动角： 360° （12）X 射线管头绕水平轴转动角：270° （13）活动吊臂水平转角：±270° |
| 16 |  | 十五、AED参数 物理规格： 1.防尘防水级别≥IP50； 2.工作温度范围至少满足-5℃－50℃； 3.主机使用寿命：≥10年及以上。(需明确标注使用期限的主机照片) 4.显示屏≥4英寸,设备在急救全过程提供语音与动画操作指导； 5.提示用户执行急救操作，并提供CPR节拍器辅助施救者完成心肺复苏； 6.设备主机具有把手。 除颤性能： 1.成人最大除颤能量≤360J,儿童除颤能量≤360J 2.提供成人(8岁及以上)及儿童(8岁以下)除颤模式，电击除颤治疗操作可由急救人员手动除颤按键完成。 3.可一键式快速切成人至儿童模式，或通过自动识别电极片类型即可转换除颤模式 4.除颤能量释放精度≤±10% 数据存储与通讯： 1.现场证据保全功能：设备能记录现场情况，可存储8小时的急救数据。 电池： 1.主机所有功能正常开启状态下,新电池可支持最高能量电击次数≥200次。 电极片： 1.主机原装电极片出厂有效期≥3年； 2.提供成人(8岁及以上)及儿童(8岁以下) 除颤电极，电极片上明确标注适用患者以及粘贴方式和粘贴位置提示。 维护与保养： 1.具有开机自检、关机自检、定期自检功能，自检项目包括设备性能、电池、电极片情况。 2.同时可以存储1000条以上自检信息。 |
| 17 |  | 十六、口腔科一批器械 （一）高速手机： 1.功能要求：适用于口腔科钻、磨牙手术用； 2.手机接口:为ISO 9168 类型2(Midwest 4 孔)； 3.机头大小:(直径*高度）≤ø12.1×H 13.3 mm，4.具有防回吸功能； 4.最高转速：≥340,000 min-1； 5.驱动气压：0.18MPa(1.8kgf)-0.22MPa(2.2kgf/）； 6.上针方式：按钮式夹头； 7.喷雾方式：4点喷雾。 （二）仰角手机： 1.产品功能总体要求：手机45°的特殊角度机头； 2.手机接口:为快接口； 3.机头大小:头部直径≤ø11.2×H 13.5mm； 4.最大转速：370,000min-1； 5.上针方式：按钮式夹头； 6.具有防回吸功能； 7.喷雾方式：3点喷雾； 8.配置要求：配快接头。 （三）低速弯机： 1.产品功能要求：适用于口腔科钻、磨牙手术用 2.手机接口为国际通用E型接口 3.手机使用CA车针，按钮卸针设计， 3、外水道设计 4.转速比：1:1等速 5.最大输入转速：≧30,000转/分钟 （四）PT-A洁牙手柄： 1.总体功能：配套设备主机用于超声洁治，去除龈上及龈下结石 2.感控要求：可以高温134度反复消毒 3.供水方式：内水道设计 4.工作尖安装方式：丝杆旋入 5.光源：LED带光手柄 （五）PT-A喷砂手柄： 1.总体功能：配合主机用于喷砂洁治，去除龈上结石和色素； 2.三段式设计，可拆卸疏通； 3.手柄防滑处理，增强手感； 4.内水道设计，内圈出砂外圈出水； 5.可高温134度反复消毒，符合感控； 6.要求LED光源。 （六）弯手机： 1.总体功能：配合主机用于根管预备使用。 2.弯机头转速比：6：1 3.感控要求：可高温134度反复消毒。 4.机头要求：配合主机可以360度旋转，可做往复运动。 5.机头尺寸：≤直径8mm*高度10mm,mini机头视野更清晰 （七）支抗钉工具：支抗钉工具手柄+工具杆 1.成型器：主要用于将矫正弓丝制成初具牙弓的形态，供人体牙列正畸用。 2.带环就位器：正畸带环就位器 3.带环去除钳：带环去除钳 4.托槽去除钳正畸钳：托槽去除钳 5.牙用弹簧测力计：主要用于测量弹力圈加力或矫正弓丝的矫治力值。 |
| 18 |  | 十七、升温装置（医用控温仪） 1.控温原理：半导体制冷。 2.同时具有降温、升温双重功能。 3.输出控制方式：2进2出，左右分别控制，毯/帽可同时工作。 4.体温监测：支持体表温度和体腔温度两种体温探头。 5.体温测量范围：0.1-48℃，分辨率为0.1℃。 6.体温测量精度：≤±0.2℃。 7.水温测量范围：0.1-49.9℃，分辨率为0.1℃。 8.水温测量精度：≤±0.1℃。 9.水温控制范围：4-40℃ 10.水温调节精度：≤±0.3℃ 11.固化程序：内置10个常用固化程序 12.具有预冷/预热内置双层隔离水箱, 容量 ≥6L。 13.空载平均升温速率≥6.3℃/min，降温速率≥1.7℃/min。 14.负载最大平均升温速率≥1.4℃/min，降温速率≥2.3℃/min。 15.将水温从20℃加热至37℃，加热时间≤3min。 16.自动检测循环系统堵塞,自动启动过压保护机制，切换至水箱自循环，同时提示水压异常。 17.水毯材质：TPU聚氨酯材质，蜂窝状设计。 18.水毯表面均匀性≤1℃。 19.具有体温，水温两条曲线实时显示。 20.≥200小时温度趋势存储与回顾。 21.≥200条报警事件回顾。 22.LCD液晶大屏幕显示。 23.支持掉电存储功能，支持对病人档案导出操作。 24.支持掉探头脱落报警功能。 25.具有四重温度保护功能。 |
| 19 |  | 十八、病床(床+床头柜+输液架+进餐板)参数 1. 规格：2000×960×500mm(±10mm) 2. 具有升降功能 3.背部升降：升降角度0～75º，±2º 4.腿部升降：升降角度0～45º，±2º 5.床面板 5.1病床靠背采用双支撑转轴结构 5.2床面动态载荷≥250Kg 6.静音脚轮，四轮带刹 7.床头柜：长*宽*高≥480mm*470mm*750mm 8.床垫组成:棕垫≥40mm，40D高弹海绵≥40mm，一层牛津防水布 |
| 20 |  | 十九、腹腔镜器械 一、钛夹钳： 1.钛夹钳夹持性能：φ5mm外径的钳子夹持力≥20N，φ10mm外径钳子夹持力≥40N。头部采用ASTM F899-09种的630号钢制造，杆部与患者接触的材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。钛夹钳硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 规格有Ф5、Ф10、Ф12.5，工作长度180-450mm，适合各种部位各种患者腔镜手术。 2.可适配多种的钛夹。 3.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 4.头部微弯曲设计，可以保证良好的手术视野。单动、双动、直角等头型可选，满足不同需求。 无创抓钳： 1.抓钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应≥5N,φ5mm外径的钳子夹持力≥20N，φ10mm外径钳子夹持力≥40N。钳头采用ASTM F899-09种的630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-500mm。 3.钳头种类多样，有大型抓紧钳、无损抓钳、无创抓钳、肠抓钳、胃抓钳、胃圆头抓钳、肝抓钳、吻合牵引钳、脾蒂血管抓钳、血管阻断抓钳、阑尾抓钳、嘴抓钳、重型抓钳、倒齿抓钳、固定抓钳、鼠牙抓钳、胆囊抓钳、钝头抓钳、尖头抓钳、输卵管抓钳、系膜抓钳、中空横齿抓钳、O 型抓钳、V 型抓钳、中空竖齿抓钳、弹簧抓钳、肺叶钳、粗齿固定抓钳、宽嘴无齿抓钳、长颌抓取钳、粗齿抓钳、卵圆抓钳、狼牙抓钳、板克钳、八爪抓钳、缝合抓钳、金手指抓钳、哈巴狗抓钳、输尿管抓钳、海豚抓钳等。 4.可选配金属手柄和塑料手柄 分离钳： 1.分离钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应≥5N,φ5mm外径的钳子夹持力≥20N，φ10mm外径钳子夹持力≥40N。钳头采用ASTM F899-09种的630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 规格Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-450mm。 2.钳头根据弯曲形状分直分离钳、弯分离钳和直角分离钳。弯分离钳有多种弯曲角度，头部有钝头和精细头，直角分离钳直角弯有多种长度可选，可做各种粗细和角度的血管以及组织的分离。 |
| 21 |  | 二十、煎药机参数 1.容量：≥20L 2.功率：≥2900W 3.煎药功能：支持常温常压以及密闭高压煎煮，每锅能煎3-20付药 武火、文火自动转换，具有自动两煎功能，具有先煎、后下功能，药渣自动分离。 4.煎药机可以连接1.5m喇叭口二分之一内丝直径2分的金属软管，通过金属软管将药液排出到包装机中。 5.智能控制：高温时间1-255分钟任意设定，采用倒计时自动显示。 自动加水计量 6.材质与设计：不锈钢机身 |
| 22 |  | 二十一、动态血压监测仪参数 （一）采集盒： 1.OLED彩色屏幕显示 2.防水等级：支持IP22防水等级 3.供电要求：直流电源，2节AA电池供电 4.电池仓拉绳设计 5.支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析 6.支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况 7.数据存储器：闪存储存，至少可存储≥300组数据 （二）测量范围 1.测量方法：示波法 2.量程：0 mmHg~300 mmHg，精度：≤±3 mmHg 3.压力测量范围：10 mmHg~290 mmHg，最大平均误差：≤±5 mmHg，4.最大标准偏差：≤8 mmHg 5.脉率测量范围：40 bpm~240 bpm 6.过压保护：当血压测量压力值超过297mmHg±3mmHg时，开启过压保护 7.监测时长：≥24小时 8.监测间隔：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟 9.安全系统：最大充气气压为300 mmHg，最大测量时长为120s （三）分析软件 1.能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库 2.具有智能检索功能 3.可自动删除已读取数据 4.具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具 5.支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断 6.相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间 7.提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置 8.数据管理和报告打印 |
| 23 |  | 二十二、血压计参数 （一）应用范围： 测量血压包括舒张压、收缩压以及脉率，并能够连接至上级管理平台进行数据传输和健康管理。 （二）技术参数： 1.测量原理：示波法 2.测量部位：左、右臂均可测量， 3.显示屏：隧道式≥7.0寸液晶显示屏。 4.输出值：收缩压、舒张压、脉搏。 5.血压测量范围：0～300mmHg 6.脉搏数测定范围：30～200bpm 7.语音 8.测量时间：≤40秒 9.袖带：袖套可拆卸清洗 10.适用臂围：16-42cm 11.精确度：血压≤±2mmH g，脉搏：≤±2% 12.通讯功能：支持连接电脑（选择RS-232），可扩展SD卡、U盘，扩展记录测量容量。 13.存储：可存储≥3000条记录，并可导出查询 14.压力单位：mmHg和Kpa两种单位切换显示。 15.安全装置：双重安全装置，过压、停电自动放气、紧急停止双重保护措施。 15.1断电保护（提供相关证明材料）。 15.2泄气速度：在充气系统全开快速放气的情况下，压力从较高压降到较低压（约15mmHg）的时间≤2秒。 15.3具有急停按键（提供相关证明材料） 16.具有身姿双重检测功能（提供截图证明）。 （三）产品配置： 1.打印机：热敏式打印机，可以自动切纸 2.可扩充提供专用电脑与软件来综合管理设备运行与输出报告 3.配备专用桌椅，椅子可升降 |
| 24 |  | 二十三、管道风机参数 1.与原有通风设备匹配 2.风机功率2.2KW，转速1450r/min，风量3864-7728m³/h，风压790-502pa，管道用315的pvc 3.病理科工作区域内所有房间的独立排风设计与安装 |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起20日内到货

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

陕西省康复医院指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包1： 付款条件说明： 货到经甲方清点数量后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 20.00%。

采购包1： 付款条件说明： 安装培训完成后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 20.00%。

采购包1： 付款条件说明：  最终合格验收完成后，收到乙方开具的增值税普通发票后 ，达到付款条件起 60 日内，支付合同总金额的 30.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

（一）验收标准 1、包装：符合出厂规范及符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》,包装完整无破损，防雨、防潮等各种符号标识清楚，进口设备应具有原产国标识且标识清楚。 2、安装：符合本合同项下产品的全部相关国家安全技术标准及甲方要求。 3、产品：（1）必须为原装、全新、合格产品，渠道合法；（2）符合甲方与乙方签订的合同；（3）符合招、投标文件的技术要求；（4）符合产品原样本技术数据；（5）符合国家有关技术规范要求和安全、环保、节能等强制性标准, 验收的手续及费用由投标单位自行办理和承担，招标单位提供相关辅助。（6）产品单证齐全（质量合格证、装箱清单、操作手册和维修手册等，如为进口产品，交货前须提供原产地证明、原厂生产检验合格证和海关手续等）。 （二）验收方法 甲乙双方共同进行验收。所有安装、验收的手续由乙方办理并承担费用，甲方提供相关辅助。设备正常运行一个月后，经甲方通知，自通知送达之日起三日内，双方共同进行验收，甲方向乙方出具验收合格书面证明文件，视为设备验收合格。乙方逾期未到场或拒绝到场验收的，甲方可自行验收。 验收过程中发现设备存在瑕疵或质量问题的，乙方应无条件配合甲方进行维修、更换或退货工作，因此给甲方造成损失的，乙方就全部损失承担赔偿责任。 在甲方验收前，乙方须按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的环保要求出具检测报告。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

①乙方所提供专职的维修售后保证维修及时、快捷24小时热线服务。 售后服务部门（单位） 名 称： 地 址： 联系人： 电 话： ②维修服务： 响应时间1 小时，4小时内到场进行维修，24小时内修复，如果超过48小时不能修复，提供同档次的备用机。质保期内，若同一硬件1个月内连续2次出现同一故障（非人为情况），乙方无条件为甲方无偿更换为同一档次机器。 ③乙方定期派技术人员到现场走访，对设备给予检查维护。每季度免费上门对设备进行专业的保养和维护不少于一次。维护内容包括：检查所有设备及设备间各连接件，设备内清洁和机械滑动上油，进行系统测试等、确保所有设备的正常使用。 ④质保期内：所有设备自验收合格之日（甲方出具书面验收合格证明文件落款之日）起质保三年。乙方提供最新产品软件升级和更新。 ⑤质保期内：设备年开机率达到98％，故障率低于2％。累计停机时长每满24小时一次，质保期顺延5个工作日（停机时长24小时，质保期顺延5个工作日，停机时长48小时，质保期顺延10个工作日，以此类推）。 ⑥质保期满后乙方负责设备的终身维修服务。维修不收取服务费，只收取材料成本费并且保证零配件供应10年。售后服务标准按照质保期内的标准执行。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

1、甲方在验收中，如果发现乙方所交付的设备型号、规格、质量等不符合合同约定或国家标准的，甲方可向乙方提出书面异议，并有权拒收设备。乙方在接到甲方书面异议后，应在十个工作日内负责处理，如逾期未处理即视为默认甲方提出的异议和处理意见，甲方有权要求乙方按合同总价款的30%支付违约金，同时有权要求解除合同。 2、甲方在设备使用过程中，如果发现乙方所交付的设备型号、规格、质量等不符合合同约定或国家标准的，甲方可向乙方提出书面异议，并有权要求乙方免费维修、更换。乙方在接到甲方书面异议后，应在十个工作日内负责处理，如逾期未处理即视为默认甲方提出的异议和处理意见，甲方有权要求乙方按合同总价款的30%支付违约金，同时有权要求解除合同，给甲方造成损失且违约金不足以弥补的，乙方应补齐至全部损失。 3、乙方不能按期交货，每延迟壹天，应付不能交货部分货款5‰的延迟付款违约金。逾期交货超过20天，甲方有权单方解除合同，自甲方合同解除通知送达之日，合同解除生效。 合同解除后，甲方有权拒收乙方货物且无需支付未交货部分货款。由此产生的全部法律责任及费用支出由乙方自行承担。 4、乙方如没有按合同规定履行售后服务承诺，甲方可另行选择第三方单位进行修复，其费用全部由乙方支付，且甲方有权追究乙方的违约责任，包括为实现债权而支付的律师费、诉讼费、保全费等。 5、因本合同而发生的争议或纠纷，甲乙双方应先协商解决，协商不成时可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

### 3.5其他要求

1.各投标人报价时投标总价及单台报价均不得超出采购预算及最高限价。2.中标人在中标结果发布后3个工作日内向代理机构提交纸质版投标文件以便于存档，响应文件正本1份，副本2份，电子版文件2份（以U盘为载体，电子版内容包括Word版本、签字盖章扫描后的PDF版本投标文件）。纸质响应文件均须A4纸打印，分别各自装订成册并编制目录和页码。3.线下递交响应文件地点： 西安市雁塔区科技二路71号竹园·天寰国际1107室。 4.如投标文件中融资相关内容与新政策要求有出入，按照最新要求执行。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应授权合法的人员参加投标全过程 | 法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权委托书：法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只需提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 2 | 供应商信用信息查询 | 供应商不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 供应商须为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人 | 出具合法有效的营业执照或其他组织经营的合法凭证，自然人参与的提供其身份证明 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 4 | 财务状况报告 | 提供2023年或2024年度经审计完整有效的财务报告 (成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)，或其投标文件递交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具 的投标担保函(以上三种形式的资料提供任何一 种即可) | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 5 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据（提供养老、医疗至少一种）或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 6 | 税收缴纳证明 | 提供投标文件递交截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（提供增值税、企业所得税至少一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的单位应提供相关证明材料； | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 7 | 供应商应具备《中华人民共和国政 府采购法》第二十二条规定的条件 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 8 | 许可证 | 投标人为代理经销商的须出具医疗器械经营许可证；投标人为生产厂家的须出具医疗器械生产许可证； | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 9 | 供应商应具备《中华人民共和国政 府采购法》第二十二条规定的条件 | 提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 10 | 备案凭证或注册证 | 投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证，如国家规定免注册产品提供相关证明文件。 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 11 | 限制性投标条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 投标文件的签署、盖章 | 投标文件按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章 | 开标一览表 投标方案.docx 业绩一览表.docx 投标人认为有必要说明、阐述的事项或其他材料.docx 中小企业声明函 技术参数与性能指标偏离表.docx 商务应答表.docx 分项报价表.docx 投标人应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |
| 3 | 投标有效期 | 符合招标文件要求 | 投标函 |
| 4 | 交货期、质保期 | 符合招标文件要求 | 商务应答表.docx |
| 5 | 投标报价 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且单价报价及总报价均不超过采购预算金额或最高限价 | 开标一览表 分项报价表.docx 标的清单 |
| 6 | 其他实质性要求 | （1）响应内容出现漏项或数量与要求不符，商务要求或技术要求出现实质性偏差； （2）要求全面响应招标文件，不能有任何采购人不能接受的附加条件； （3）规定不接受选择方案和选择报价（包括交叉折扣）的，供应商提供了选择方案和/或选择报价（包括交叉折扣）； （4）提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答。 | 开标一览表 投标方案.docx 业绩一览表.docx 投标人认为有必要说明、阐述的事项或其他材料.docx 中小企业声明函 技术参数与性能指标偏离表.docx 商务应答表.docx 分项报价表.docx 投标人应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 技术 部分 | 投标产品的技术指标和性能完全满足招标文件要求计30分。 招标文件“第三章招标项目技术、服务、商务及其他要求”中标▲项参数为重要指标，每负偏离一项扣1分，未标▲项为一般指标，每负偏离一项扣0.06分，扣完为止。 备注： 1.标▲项参数需提供证明材料，如未提供相关证明材料，按标▲项参数负偏离对待，按上述规定相应扣分。 2.标▲项证明材料包括但不限于实物照片或说明书或产品彩页或技术白皮书或检测报告等技术证明材料等内容作为评审依据。 3.为方便评标，标▲项证明材料必须单独逐条提供。 经评标委员会认定，技术参数完全按照招标文件复制粘贴，此项扣5分。 | 30.0000 | 客观 | 技术参数与性能指标偏离表.docx |
|  | 服务方案 | 一、评审内容 针对本项目内容提出适用于本项目的服务方案，方案包括：①供货与送货时间安排；②设备运输方案及安装调试；③人员安排； 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述。 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分9分） ①供货与送货时间安排：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。 ②设备运输方案及安装调试：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。 ③人员安排：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。 | 9.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 质量保障方案 | 一、评审内容 针对本项目内容提出适用于本项目的质量保障方案，方案包括：①质量保证计划；②供货质量保障措施；③质量保障制度； 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述。 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分9分） ①质量保证计划：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。 ②供货质量保障措施：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。 ③质量保障制度：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。。 | 9.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 供货渠道 | 设备供货渠道正常、货物来源质量有保证，检验手续完善、合法有效，无产权纠纷，计3分；内容不完整计1分；未提供不计分。 | 3.0000 | 客观 | 投标方案.docx |
|  | 售后服务方案 | 一、评审内容 针对本项目内容提出适用于本项目的售后服务方案，方案包括：①免费质保范围及质保响应时间；②备品备件方案；③售后服务点安排、售后服务方式及售后服务体系；④售后服务人员结构。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述。 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分12分） ①免费质保范围及质保响应时间：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。 ②备品备件方案：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。 ③售后服务点安排、售后服务方式及售后服务体系：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。 ④售后服务人员结构：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。 | 12.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 质保期 | 满足招标文件要求的基础上，供应商每增加一年质保期加1分，满分2分。 | 2.0000 | 客观 | 投标方案.docx |
|  | 业绩 | 提供2022年5月1日至今(以合同签订时间为准)核心产品项目业绩， 每提供一份合同得1分，最多得5分 。注：业绩以成交通知书或协议书（合同）为准，投标文件内附复印件加盖公章。 | 5.0000 | 客观 | 业绩一览表.docx |
| 价格分 | 价格分 | 价格分统一采用低价高分法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。计算分数时四舍五入取小数点后两位 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 监狱企业的证明文件 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：技术参数与性能指标偏离表.docx

详见附件：商务应答表.docx

详见附件：投标方案.docx

详见附件：业绩一览表.docx

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件：投标人认为有必要说明、阐述的事项或其他材料.docx

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：拟签订的合同文本.docx