版本号：SXWZ2025ZB-SZY-21920250916001

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：3.0T磁共振成像系统（MRI）采购项目

### 采购项目编号：SXWZ2025ZB-SZY-219

### 陕西省中医医院

### 陕西万泽招标有限公司共同编制

### 2025年09月16日

## 第一章 投标邀请

陕西万泽招标有限公司（以下简称“代理机构”）受陕西省中医医院委托，拟对3.0T磁共振成像系统（MRI）采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：SXWZ2025ZB-SZY-219

### 二、采购项目名称：3.0T磁共振成像系统（MRI）采购项目

### 三、招标项目简介

3.0T磁共振成像系统

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照：提供合格有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人参与的提供其身份证复印件加盖公章。

2、财务状况证明：提供2024年度经第三方审计的审计报告，至少包括三表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或投标文件递交截止时间前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明及开户银行许可证（或开户行出具的基本户证明材料）；或信用担保机构出具的投标担保函（复印件或扫描件加盖申请人公章）。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；注：财会[2023]15号文《财政部 国务院国资委 金融监管总局关于加强审计报告查验工作的通知》会计师事务所应当主动向被审计单位提供附验证码的审计报告。即2023年及以后的审计报告需附验证码。

3、社会保障资金的证明：提供投标文件递交截止时间前6个月内已缴存的至少一个月的已缴纳的社会保障资金的证明（社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明等）；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明。

4、税收缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前6个月内已缴存的至少一个月的的纳税证明或完税证明（提供增值税、企业所得税至少一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的投标人应提供相关文件证明。

5、专业技术声明：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

6、无重大违法记录声明：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。

7、授权书：非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件加盖公章；法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证复印件加盖公章。

8、投标人资质：投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》，投标人为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》及《医疗器械经营许可证》。

9、医疗器械资质：所投产品为医疗器械的须提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证(含附件)。

10、控股关系声明：单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

11、是否接受联合体投标：本项目不接受联合体投标。

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 陕西省中医医院

地址： 陕西省西安市西华门2号

邮编： 710003

联系人： 曹老师

联系电话： 029-87252581

### 代理机构：陕西万泽招标有限公司

地址： 西安市高新区唐延路旺座现代城C座25楼2502室

邮编： 710065

联系人： 黄茜 陈先锋

联系电话： 029-88319689-8003/8005

### 采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68936409、029-68936410

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：23,000,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1保证金金额：200,000.00元 缴交渠道：转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：陕西万泽招标有限公司 开户银行：招商银行西安枫林绿洲支行 银行账号：129906492210000 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：签订合同前须按成交金额的5%作为履约保证金缴纳至采购人账户。履约保证金在项目验收后，经采购人确认供应商履行了合同约定的义务，无违约情形，一次性予以无息退还。 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003] 857号）的收费标准下浮30%，向采购代理机构一次付清代理服务费。 服务费请中标方转入以下收款账户（此账号只接受对公转账）： 户名：陕西万泽招标有限公司； 账户：2110 1158 0000 0154 89； 开户行：西安银行朝阳门支行 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由陕西省中医医院和陕西万泽招标有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由陕西省中医医院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西万泽招标有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是陕西省中医医院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西万泽招标有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

以国家相应的标准、规范等为依据，按照招标文件、澄清文件、投标文件及合同约定执行。

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西万泽招标有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西万泽招标有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西万泽招标有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：黄茜 陈先锋

联系电话：029-88319689-8003/8005

地址：西安市高新区唐延路旺座现代城C座25楼2502室

邮编：710065

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

3.0T磁共振成像系统。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 23,000,000.00

采购包最高限价（元）: 21,000,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0T磁共振成像系统（MRI） | 1.00 | 23,000,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：3.0T磁共振成像系统（MRI）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 采购包1： 标的名称：3.0T磁共振成像系统 序号; 参数性质; 技术参数与性能指标. 1; 总体要求. 1.1; ▲; 投标机型为各公司获得NMPA的3.0T磁共振最新机型，为保证设备的先进性，GE必须提供SuperG平台，西门子必须提供BioMatrix平台，PHILIPS必须提供Eliton X平台，联影必须提供具备uAIFI的Athena或Omega平台，其他厂家提供各自最新平台。. 1.2; 提供原厂datesheet技术白皮书。. 2; 磁体系统. 2.1; 磁体类型：超导磁体. 2.2; 磁场强度：3.0T. 2.3; 屏蔽方式：主动屏蔽. 2.4; 具备抗外界电磁干扰屏蔽技术. 2.5; 匀场方式：主动+被动. 2.6; 磁场稳定度：<0.1ppm/h. 2.7; 具备三维动态匀场. 2.8; 液氦消耗量(正常使用)≤0.0升/年. 2.9; ▲; 磁体长度（不含外壳）≥170cm. 2.10; 磁体长度(含外壳)≤190cm. 2.11; ▲; 磁体孔径≥70cm. 2.12; 5G磁力线X,Y轴≤2.8m. 2.13; 5G磁力线Z 轴≤5m. 2.14; 1G磁力线X,Y轴≤4.25m. 2.15; 1G磁力线Z 轴≤6.85m. 2.16; ▲; 磁体重量(含液氦)≤6吨. 2.17; 磁场均匀度Typical值. 2.17.1; ▲; 10cmDSV≤0.002ppm. 2.17.2; 20cmDSV≤0.016ppm. 2.17.3; 30cmDSV≤0.085ppm. 2.17.4; 40cmDSV≤0.335ppm. 2.18; 匀场通道数≥8个. 2.19; 线性匀场（一阶匀场）通道数≥3个. 2.20; 非线性匀场（高阶匀场）通道数≥5个. 2.21; 具备高阶匀场. 2.22; 具备线圈内高级匀场（提供具备功能的线圈介绍截图）. 3; 梯度系统. 3.1; 具备单梯度系统（非双梯度或双梯度放大器）. 3.2; 梯度场强≥45mT/m. 3.3; ▲; 梯度切换率≥200T/m/s. 3.4; 工作周期中的最大占空比100%. 3.5; 具备软件降噪技术. 3.6; 具备硬件降噪技术. 3.7; 梯度线圈冷却:水冷. 3.8; 梯度放大器冷却:水冷. 3.9; 梯度控制技术:全数字实时发射接收. 3.10; 梯度工作方式:非共振式. 4; 射频系统. 4.1; 多通道（源）射频发射技术平台. 4.1.1; 具备双通道射频发射技术. 4.1.2; 具备B1 Filter技术. 4.2; 射频类型:全数字实时控制系统. 4.3; ▲; 射频发射功率≥36kW. 4.4; 射频发射频率稳定性（5分钟）≤2x10-10. 4.5; 射频发射带宽≤550kHz. 4.6; ▲; 最大射频通道数≥145个. 4.7; 各通道接收带宽≥1MHz. 4.8; 具备用户可调节接收带宽技术. 4.9; 具备射频线圈扫描自动调谐技术. 4.10; 射频放大器:磁体机壳内. 4.11; 射频接收发射路径位置:磁体机壳内数字化传输. 4.12; ADC模数转换器位置;磁体机壳内（非线圈内）. 4.13; 具备磁体内置一体化数字射频接收发射系统. 5; 全身各部位原厂射频接收线圈. 5.1; 头颈联合（神经血管）矩阵线圈≥20通道. 5.2; 全脊柱矩阵线圈≥24通道. 5.3; 体部矩阵线圈≥32通道. 5.4; 胸部（心脏）矩阵线圈≥32通道. 5.5; 小号柔性关节线圈(指、手、肘)≥16通道. 5.6; 大号柔性关节成像（膝、踝、肩关节）≥16通道. 5.7; 乳腺专用线圈≥18通道. 5.8; 肩关节专用线圈≥16通道. 5.9; 膝关节专用线圈≥18通道. 5.10; 踝关节专用线圈≥16通道. 6; 全静音平台. 6.1; 提供梯度系统硬件静音技术. 6.2; 提供声阻尼材料技术. 6.3; 提供真空隔绝腔设计的硬件静音技术. 6.4; 提供自动防止梯度线圈共振的序列优化技术. 6.5; 提供人工智能选择性静音技术（适用于所有序列）. 6.6; 全静音平台适用范围(提供Datasheet证明). 6.6.1; 满足全静音平台可用于T1对比. 6.6.2; 满足全静音平台可用于T2对比. 6.6.3; 满足全静音平台可用于Darkfluid对比. 6.6.4; 满足全静音平台可用于SWI对比. 6.6.5; 满足全静音平台可用于TSE序列. 6.6.6; 满足全静音平台可用于SE序列. 6.6.7; 满足全静音平台可用于GRE序列. 6.6.8; 满足全静音平台可用于DWI序列. 6.7; 提供全静音平台可以应用于3D T1加权超短TE 序列（uTE、ZTE、petra）. 6.8; 提供全静音平台可以应用于神经、骨关节、脊柱系统成像. 6.9; 提供可以降低93% 噪声声压. 7; 感知系统. 7.1; ▲; 具备扫描床自带生命体征传感器. 7.2; 具备即刻感知（病人躺上扫描床即刻感知）. 7.3; 具备生命体征感知无需额外门控. 7.4; 具备线圈内置匀场线圈. 7.5; 具备线圈内部匀场可以和全身匀场合用. 7.6; 具备逐层调整发射电压. 7.7; 具备逐层调整共振频率. 7.8; 具备逐层调整B0匀场. 7.9; 具备逐层调整B1匀场. 7.10; 具备智能人体解剖模型. 8; 主控计算机系统. 8.1; CPU核心≥4个. 8.2; CPU位数≥64位. 8.3; 主频大小≥3.6GHz. 8.4; 内存大小≥64GB. 8.5; 计算机显示器≥24英寸彩色LCD. 8.6; 显示器分辨率≥1920×1200. 8.7; 硬盘容量≥480GB. 8.8; 具备DICOM3.0接口. 9; 系统后处理功能. 9.1; 具备3D后处理. 9.2; 具备实时MPR后处理. 9.3; 具备三维表面重建技术SSD后处理. 9.4; 具备实时MIP后处理. 9.5; 具备电影回放软件. 9.6; 具备图像评价软件. 9.7; 具备实时互动重建. 9.8; 具备ADC-map. 9.9; 具备T1，T2值计算. 9.10; 具备时间信号曲线. 9.11; 具备图像减影、叠加. 10; 操作台、扫描床及环境调节系统. 10.1; 垂直移动时扫描床最大承重≥250Kg. 10.2; 扫描床移动精度≤0.5mm. 10.3; 具备床旁扫描控制系统. 10.4; 具备病人监视系统. 10.5; 具备照明、通风、通话、背景音乐. 10.6; 最低床位≤55cm. 10.7; 最大水平移动范围≥270cm. 10.8; 具备遥控更换线圈. 10.9; 具备自动步进扫描床. 10.10; 具备患者专用防磁耳机、呼叫按钮. 10.11; 具备特定吸收率SAR实时连续监控显示装置. 10.12; 具备紧急制动系统. 11; 后处理接口. 11.1; 具备软件控制照相技术. 11.2; 具备可同时回读至主机和PC机. 11.3; 具备完整DICOM3.0接口并负责与医院PACS 网络的连接（包括Query/Retrieve、Send/Receive、Print、Worklist）. 11.4; 具备DICOM3.0标准激光 相机数字接口. 11.5; 具备远程维修. 12; 全景一体化成像系统. 12.1; 具备一次摆位完成全部线圈扫描. 12.2; 具备同时连接线圈组合扫描. 12.3; 具备组合扫描专用线圈控制软件. 12.4; 具备智能定位技术. 12.5; 具备脊柱线圈整合于床面设计. 12.6; 具备线圈接口整合于床面设计. 12.7; 具备矩阵线圈通道选择模式. 12.8; 具备矩阵线圈频谱成像模式. 12.9; 具备实时扫描助手. 12.10; 具备全中枢神经成像无缝连接. 12.11; 具备自动检查计划. 12.12; 具备自动结果生成. 12.13; 同时连接线圈总数≥5个. 12.14; ▲; 检查床线圈总接口数≥6个. 13; 智能操作平台. 13.1; 具备头部自动定位功能（提供智能化界面定位截图）. 13.2; 具备海马自动定位功能（提供智能化界面定位截图）. 13.3; 具备视神经自动定位功能（提供智能化界面定位截图）. 13.4; 具备颞叶自动定位功能（提供智能化界面定位截图）. 13.5; 具备内耳自动定位功能（提供智能化界面定位截图）. 13.6; 具备颈椎自动定位功能（提供智能化界面定位截图）. 13.7; 具备胸椎自动定位功能（提供智能化界面定位截图）. 13.8; 具备腰椎自动定位功能（提供智能化界面定位截图）. 13.9; 具备椎体自动识别（提供智能化界面定位截图）. 13.10; 具备膝关节自动定位功能（提供智能化界面定位截图）. 13.11; 具备肩关节自动定位功能（提供智能化界面定位截图）. 13.12; 具备髋关节自动定位功能（提供智能化界面定位截图）. 13.13; 具备图文引导的实时在线指导功能. 13.14; 具备大范围自动扫描定位功能（移动中扫描定位）. 13.15; 具备并行采集拓展功能. 13.16; 具备2D PACE或Body Navigators 膈肌导航技术. 14; 扫描参数. 14.1; 最小二维层厚≤0.1mm. 14.2; 最小三维层厚≤0.05mm. 14.3; 最大扫描视野≥50cm. 14.4; 最小扫描视野≤0.5cm. 14.5; TSE最大回波链长度≥512. 14.6; EPI最大因子≥256. 14.7; 最大采集矩阵≥1024×1024. 14.8; 弥散加权B值≥0-10000. 14.9; 3D GRE最短TR(256x256矩阵)≤1.09ms. 14.10; 3D GRE最短TE (256x256矩阵)≤0.25ms. 14.11; 3D GRE最短TR(128x128矩阵)≤0.70ms. 14.12; 3D GRE最短TE (128x128矩阵)≤0.25ms. 14.13; 快速自旋回波最短TR（256x256矩阵）≤6.0ms. 14.14; 快速自旋回波最短TE（256x256矩阵）≤1.9ms. 14.15; 快速自旋回波最短TR（128x128矩阵）≤5.2ms. 14.16; 快速自旋回波最短TE（128x128矩阵）≤1.6ms. 14.17; 快速自旋回波最短TR（64x64矩阵）≤5.0ms. 14.18; 快速自旋回波最短TE（64x64矩阵）≤1.6ms. 14.19; TSE序列最短回波间隔(256x256矩阵)≤1.85ms. 15; 成像序列和技术. 15.1; 自旋回波（SE）序列. 15.1.1; 具备2D/3D TSE. 15.1.2; 具备TSE回波分享技术. 15.1.3; 具备三维TSE序列. 15.1.4; 具备单次激发SE. 15.1.5; 具备脂肪抑制序列. 15.1.6; 具备频率脂肪抑制. 15.1.7; 具备水抑制序列. 15.2; 反转恢复（IR）序列. 15.2.1; 具备快速IR(脂肪、 水抑制）. 15.2.2; 具备快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR）. 15.2.3; 具备STIR短T1压脂序列. 15.2.4; 具备单次激发快速IR. 15.2.5; 具备常规反转恢复序列. 15.2.6; 具备真实影像反转恢复（灰白质强对比）. 15.2.7; 具备脂肪/水激发技术. 15.2.8; 具备，SPAIR 或 IDEAL 或ProSet翻转恢复脂肪抑制序列. 15.3; 梯度回波(GRE) 序列. 15.3.1; 具备2D/3D稳态进动梯度回波. 15.3.2; 具备in-phase和out-phase成像. 15.3.3; 具备，MEDIC 或 MERGE或m-FFE多回波聚合序列. 15.3.4; 具备亚秒T1扫描序列（2D/3D）. 15.3.5; 具备亚秒T2扫描序列（2D/3D）. 15.3.6; 具备单次多平面梯度回波序列. 15.3.7; 具备多回波梯度回波序列. 15.3.8; 具备除剩余磁化梯度回波. 15.3.9; 具备利用剩余磁化梯度回波. 15.3.10; 具备，TrueFISP或 FIESTA或Balanced FFE重T2 加权高对比序列. 15.4; 平面回波(EPI)序列. 15.4.1; 具备单次激发EPI. 15.4.2; 具备多次激发EPI. 15.4.3; 具备自旋回波EPI. 15.4.4; 具备梯度回波EPI. 15.4.5; 具备反转EPI. 16; 体部成像. 16.1; 具备3D VIBE或LAVA-XV或4D THRIVE肝脏T1加权3D高分辨动态成像. 16.2; 具备DynaVIBE多期动态扫描层面精准对位技术. 16.3; 具备REVEAL或DWIBS全身弥散成像软件包. 16.4; 具备DIXION 或LAVA-Flex或mDIXON同相位/去相位水脂分离技术. 16.5; 具备MR结肠造影技术 （亮、暗腔）. 16.6; 具备MR胰胆管造影技术(2D/3D). 16.7; 具备单次激发2D/3D水成像. 16.8; 具备呼吸导航技术. 16.9; 具备自由呼吸3D水成像. 16.10; 具备动态肾脏灌注成像技术. 16.11; 具备MR尿路造影技术（2D/3D）. 16.12; 具备MR脊髓造影技术（2D/3D）. 17; 神经系统成像. 17.1; 弥散成像. 17.1.1; 具备实时弥散技术. 17.1.2; 具备各向同性采集、. 17.1.3; 具备各向异性采集. 17.1.4; 具备ADC值测量. 17.1.5; 具备ADC-map彩图. 17.1.6; 具备体部脏器弥散. 17.1.7; 具备可选优化B值. 17.1.8; 具备弥散张量成像（DTI）. 17.1.9; 具备白质纤维束成像. 17.1.10; DTI弥散张量方向数≥256方向. 17.1.11; 具备RESOLVE或MUSE或IRISZoom DWI高清弥散成像（多次激发分段读出弥散成像）. 17.1.12; 具备RESOLVE或MUSE或IRISZoom DWI高清弥散可应用于头部. 17.1.13; 具备RESOLVE或MUSE或IRISZoom DWI高清弥散可应用于乳腺. 17.1.14; 具备RESOLVE或MUSE或IRISZoom DWI高清弥散可应用于盆腔. 17.2; 灌注成像. 17.2.1; 具备2D-EPI灌注成像. 17.2.2; 具备多层灌注成像. 17.2.3; 具备rCBV分析. 17.2.4; 具备TTP分析. 17.2.5; 具备MTT分析. 17.2.6; 具备时间信号曲线. 17.2.7; 具备彩色后处理功能. 17.2.8; 具备3D动脉自旋标记. 17.3; 磁敏感成像(SWI或eSWAN2.0或SWIp). 17.3.1; 具备可兼容并行采集. 17.3.2; 具备SWI实时磁矩图成像技术. 17.3.3; 具备SWI实时相位图成像技术. 17.3.4; 具备SWI原始图像成像技术. 17.3.5; 具备mMIP图像成像技术. 17.4; 其他成像. 17.4.1; 具备使用一体化线圈全中枢神经系统成像. 17.4.2; 具备Composing或MobiView或MR Pasting图像无缝拼接软件包. 17.5; 脑功能成像. 17.5.1; 具备实时脑功能成像. 17.5.2; 具备脑功能后处理分析. 18; 心血管成像. 18.1; 具备2D/3D时飞法(TOF)血管成像. 18.2; 具备相位对比(PC)血管成像. 18.3; 具备门控法TOF/PC血管成像. 18.4; 具备3D增强对比CE—MRA技术. 18.5; 具备门静脉成像技术. 18.6; 具备实时成像技术. 18.7; 具备GRAPPA 或 TRICKS- XV或4D TRACK超快速血管造影成像技术. 18.8; 具备磁化转移（MTC）技术. 18.9; 具备CARE Bolus或Fluoro-Trigger MRA或Bolus track造影剂实时跟踪触发技术. 18.10; 具备导航技术. 18.11; 具备下肢血管造影分段跟踪成像技术. 18.12; 具备自动移床MRA. 18.13; 具备电影回放. 18.14; 具备最大强度投影. 18.15; 具备多层面重建. 18.16; 具备曲面重建. 18.17; 具备常规心脏形态学成像. 18.18; 具备心脏回波分享技术. 18.19; 具备快速梯度回波/快速心脏采集. 18.20; 具备黑血技术. 18.21; 具备亮血技术. 18.22; 具备正向心电触发. 18.23; 具备反向心电触发. 18.24; 具备二维/三维多相位成像. 18.25; 具备快速心脏电影. 18.26; 具备BEAT 或MR Echo 或Whole Heart一站式心脏成像技术. 18.27; 具备首过法灌注成像. 18.28; 具备PSIR或PS-MDE自动心肌活性成像（自动选择TI时间）. 18.29; 具备放射采集技术. 18.30; 具备双斜位成像. 19; 波谱成像. 19.1; 具备自动匀场方式. 19.2; 具备手动匀场方式. 19.3; 具备自动水抑制技术. 19.4; 具备自动频谱分析. 19.5; 具备实时频谱分析及实时显示. 19.6; 具备高级频谱分析后处理软件. 19.7; 具备用户可编辑后处理程序. 19.8; 具备2D和3D频谱成像. 19.9; 具备单体素和多体素频谱成像. 19.10; 具备PRESS技术. 19.11; 具备STEAM技术. 19.12; 具备代谢产物浓度分布彩图. 19.13; 具备代谢产物比例地图. 19.14; 具备外周容积脂肪抑制技术. 19.15; 具备半自动匀场方式. 19.16; 具备快速频谱成像技术. 19.17; 具备三维脑频谱成像. 19.18; 具备化学位移成像(2D/3D CSI). 19.19; 具备多通道矩阵线圈完成头颅频谱. 19.20; 具备多通道体表矩阵线圈完成前列腺频谱. 19.21; 基本乳腺波谱. 20; 骨关节成像. 20.1; 具备SPACE 或CUBE 或VISTA3D各向同性容积成像序列. 20.2; 具备MEDIC 或 MERGE或m-FFE高分辨率颈髓成像. 20.3; 具备CISS或FIESTA-C高分辨率内耳三维成像. 20.4; 具备全脊柱成像. 20.5; 具备Composing或MobiView或MR Pasting图像无缝拼接软件包. 20.6; 具备3D DESS或CartiGram关节软骨成像. 20.7; 具备MAGIC或MDME或synthetic全身应用定量图谱技术. 20.8; 一次扫描多个对比数≥17个. 20.9; 一次检查可以同时获得PD、T1/R1、T2/R2、B0、B1对比数量≥6个. 20.10; 具备全身应用定量图谱技术支持数据批处理. 21; ▲; 各个厂家必须提供各自最新软件和功能:. 21.1; 如果是西门子公司，请提供： Tim高级功能软件包（包括：BLADE，BEAT，3D-CISS，3D- DESS，REVEAL，MT，BLADE，Phoenix，Resolve，Warp，Silicone Implants Imaging PhoenixZIP，3D-VIBE，3D-VIBE-Dixon，SPACE，3D-SPACE DIR，Dyna VIBE，MPRAGE，MP2RAGE， MEDIC-2D/3D ，TSE-DIXON，3D-SPACE，GRAPPA， SWI，PSIR，256方向DTI, CAIPIRINHA, 3D-ASL, RESOLVE DWI）等. 21.2; 如果是GE公司，请提供： GEM高级功能（包括：Propeller3.0, LAVA-XV，Tricks-XV，VIBRANT-XV，IDEAL,LAVA-Flex，muse，Brainstat，Cartigram，eSWAN2.0，CUBE2.0, Enhance suit2.0，Brain Wave RT\ Brain Wave PA ,Starmap，MAVRIC SL，MUSE，DCE-MR Diagnostic Image Processing Software ，brainwave RT, Brainwave PA， ReportCARD，Sonic DL，AIR Recon DL， Cardio Map,MR-Touch in READY View，HyperbangFmri,PROGRESS,MAGIC DWI,Hyper DISCO, HyperCUBE, HyperARI, HyperSence, HyperFOCUS ReportCARD，300方向DTI）等. 21.3; 如果是飞利浦公司，请提供： dStream高级功能（包括：Whole Heart Imaging，4D Trak，Neuro Science，Smart 4D FreeBeathing，Smart Exam Knee，Smart Exam Spine ，Smart Exam Shoulder ，Smart Exam Breast ，DWIBS，4D THRIVE，K-tBlast，Sense Spectro，Fiber Trak，ASL，TRANCE，B-TRANCE, Caridac Quant，Whole Body imaging，Mobiview，Multivane XD，mDIXON，512方向DTI，Smartspeed，DSI,DKI, IVIM，Coronay, CardiacMS+QF,StarQuant Cardiac Expert)等. 21.4; 如果是联影公司，请提供： 光梭平台高级功能（包括uCS, uCSR, ARMS,ACS, uFreeR, FACT, WFI, uSWIFT, SWI+, DBSWI, MARS,UTE,MicroView,3D ASL, 4D ASL, EasyScan, EasyPlan, 4D CEMRA, DCE, 1024方向DTI, BOLD, SVS MRS, OVS, CSI MRS, PRESS,HiSE, Maps,Inline Maps, Dynamic Evaluation, Stitching, Brain perfusion,Brain perfusion(Stroke),Brain perfusion(Mismatch),Brain perfusion(Tumor),Fusion, Vessel Evaluation, Breast Evaluation, FSE DWI）等. 21.5; 其他品牌提供相同档次最新软件和功能. 22; 并行采集技术. 22.1; 具备mSENSE或ASSET或SENSE基于图像算法. 22.2; 具备GRAPPA或ARC基于k-空间算法. 22.3; 具备CAIPIRINHA基于两个相位编码方向同时加速算法. 22.4; 并行采集加速因子≥8. 22.5; 与并行采集技术兼容的射频线圈全面兼容. 22.6; 与并行采集技术兼容的扫描序列全面兼容. 22.7; 具备并行采集自动校准技术. 22.8; 并行采集因子施加方向：X, Y, Z轴三方向. 23; 伪影校正技术. 23.1; 具备流体补偿. 23.2; 具备呼吸补偿. 23.3; 具备头部伪影矫正. 23.4; 具备BLADE或MAVRIC SL或O-MAR XD去金属伪影技术. 23.5; 具备消除磁敏感伪影. 23.6; 具备卷积伪影去除. 23.7; 具备前瞻性运动伪影校正. 23.8; 具备回顾性运动伪影校正. 23.9; 抑制头部运动伪影：提供BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD. 23.10; 抑制腹部运动伪影：提供BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD. 23.11; 抑制关节运动伪影：提供BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD. 23.12; 抑制颈部运动伪影：提供BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD. 23.13; 可应用于T1像：提供BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD. 23.14; 可应用于T2像：提供BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD. 23.15; 可应用于黑水像：提供BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD. 23.16; 可应用于冠状位：提供BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD. 23.17; 可应用于矢状位：提供BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD. 23.18; 可应用于横断位：提供BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD. 24; 其他先进技术. 24.1; 具备自动和手动滤波. 24.2; 具备实时交互式成像. 24.3; 具备三维定位系统. 24.4; 具备频率编码方向扩大采集. 24.5; 具备相位编码方向扩大采集. 24.6; 具备预饱和技术. 24.7; 饱和带数目≥6. 24.8; 具备脂肪饱和技术. 24.9; 具备水饱和技术. 24.10; 具备水激发技术. 24.11; 具备偏中心扫描技术. 24.12; 具备扫描暂停技术. 24.13; 具备可变带宽技术. 24.14; 具备可变k空间填充. 24.15; 具备非/对称回波. 24.16; 具备信噪比指示器. 24.17; 具备优化反转角技术. 24.18; 具备线圈灵敏度校正. 24.19; 具备神经高分辨成像. 24.20; 具备磁共振实时定位. 24.21; 具备磁共振实时透视. 24.22; 具备交互式参数改变. 24.23; 具备扫描参数顾问. 24.24; 具备恒定信号技术. 24.25; 具备序列重生技术. 24.26; 具备全身压缩感知成像技术. 25; 高级影像后处理工作站. 25.1; 内存≥8GB. 25.2; 主频≥1.5GHz. 25.3; 硬盘容量≥128G. 25.4; 具备MIP,MPR,SSD等. 25.5; 具备DICOM图像转换成JPG格式. 25.6; 具备图像分析系统（测量、反转、滤波）. 25.7; 具备工作站控制照相. 25.8; 具备图像管理. 25.9; 具备联网图像传输. 25.10; Dicom3.0软硬接口 并负责连接 主台及后处理工作站都可. 26; 全息成像平台. 26.1; 提供各向同性分辨率≤1mm超高分辨3D 成像可用于颅脑成像. 26.2; 提供各向同性分辨率≤1mm超高分辨3D 成像可用于关节成像. 26.3; 提供各向同性分辨率≤1mm超高分辨3D 成像可用于盆腔成像. 26.4; 提供各向同性分辨率≤1mm超高分辨3D 成像可用于弥散成像. 26.5; 提供超高分辨3D成像可与并行采集加速技术（iPAT，SENSE）合并使用，并提供Datasheet证明. 26.6; 提供超高分辨3D成像可与基于K空间的并行采集加速技术（GRAPPA）合并使用，并提供Datasheet证明. 26.7; 提供超高分辨3D成像可与可控混叠并行采集加速技术（CAIPIRINHA）合并使用，并提供Datasheet证明. 26.8; 具备超高分辨3D成像可与压缩感知技术（Compressed Sensing，HyperSense）合并使用. 27; 附属设备. 27．1; 颅颈一体斑块分析系统. 27.1.1; 具备处理器：≥Intel Xeon E5 (3.6GHz/10M). 27.1.2; 具备处理器主频：≥3.6GHz. 27.1.3; 具备处理器核心：≥4核8线程. 27.1.4; 具备内存类型: ≥ECC DDR3. 27.1.5; 具备硬盘容量: ≥ 240G 固态硬盘， 1T机械硬盘. 27.1.6; 具备操作系统：≥Windows 10. 27.1.7; 具备颅颈血管图像分析处理. 27.1.8; 具备支持血管三维预处理. 27.1.9; 具备支持血管分析和测量. 27.1.10; 具备分析报告: pdf或office兼容的多文本格式RTF文件. 27.1.11; 具备患者数据库，支持图像数据导入、导出； 支持DICOM3.0接口，连接DICOM节点接收和发送图像数据；. 27.1.12; 具备图像浏览: 支持图像放大移动翻转镜像. 27.1.13; 具备图像浏览窗格支持添加感兴趣区域ROI(支持矩形、圆形、多边形和手工自由绘制)和查看区域分析（面积、像素量、均值、最大最小值等）支持在图像任意位置添加标注；可绘制测量距离、夹角；. 27.2; 头颈联合颈动脉（壁）线圈. 27.2.1; ▲; 产品用途：适合对颅脑和颅内血管M1、M2段成像；靶向颈动脉成像，获得颈总、颈内、颈外血管壁高清成像；颈部软组织、血管及颈椎进行高分辨率成像,一次扫描获得颅颈一体化大范围血管成像。. 27.2.2; 产品结构：头部固态线圈，颈部柔性线圈. 27.2.3; 通道配置：32通道. 27.2.4; FOV： 头部：FH≤230，AP≤245，LR≤200（mm） 颈部：FH≤140，AP≤160（mm）. 27.2.5; 具备后处理分析辅助软件. 27.3; 具备不间断电源UPS. 27.4; 具备金属探测系统（单立柱防碰撞全合成金属机身,提供报警区段）. 27.5; 具备患者视频监视系统. 27.6; 要求无磁移动式消毒：核磁专用消毒机(磁共振兼容性：具备CMA认证3.0T磁共振兼容报告；消毒产品整机网上备案凭证；紫外线单根灯管功率： 180W，整机额定功率：≥800W；两种消毒操作方式：RF遥控器和无磁智能遥控终端PAD). 27.7; 具备无磁耳机2副. 27.8; 具备无磁轮椅、无磁转运床各1个，手持金属探测仪2套. 27.9; 具备水冷机、室外机组防尘设施（需提供进口品牌）. 27.10; 具备核磁专用高压注射器1套. 27.10.1; 具备交流供电：交流直接供电，无需电池，可持续工作 可在最高5T磁共振环境下任意位置运行，提供检测报告 压力监控：显示实时压力曲线，注射精度可控制±10psi；. 27.10.2; 具备支持自动获取患者信息，生成图形化注射报告； 信息管理平台支持个性化方案设置，覆盖所有检查部位（提供功能截图）； 信息管理平台支持多院区、多台设备管理（提供功能截图）； 带注射普美显装置，提供照片. 28; 数字化解决方案 （影像设备远程扫描助手3个专家端）. 28.1; 设备用途： 设备端利用专用控制终端和摄像头，分别获取影像设备的各项数据和病人的画面，通过网络实时传送专家端，专家端通过电脑既能同屏看到扫描所得到的所有影像和数据资料，还能实时远程操控位于远端的影像设备. 28.2; 连接： 支持设备端呼叫在线专家端、支持设备端微信提示远端专家登录、支持专家端呼叫在线设备端、支持设备端授权设备端观看与控制设备、支持一个专家端同时连接三个设备端，在三个场地间进行切换、支持专家端提供对话影像、支持专家端显示器显示5路影像. |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

接采购人交货通知起60天内。

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

采购人指定地点。

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

一次付清

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 货物全部交付、安装完毕并运行30天，经验收合格，甲方收到发票 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

验收标准以国家相应的标准、规范等为依据，按照招标文件、澄清文件、投标文件及合同约定执行。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

自项目验收合格之日起计算，整体项目原厂质保3年：整机全保2年，技术保1年，提供原厂质保承诺函（包含本项目所有产品）。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

（1）在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交采购人所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。（2）在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。

### 3.5其他要求

供应商需要在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的投标文件，同时，线下提交投标 文件正本 壹 份、副本 贰份。若电子投标文件 与纸质投标文件不一致的，以线上提交的电子投标文件为准。 1.线下提交投标文件地点：西安市高新区唐延路旺座现代城C座25楼2502室 2.联系电话：029-88319689转8003/8005；邮箱：sxwzzb04@163.com 3.保证金汇款时请备注项目编号（例如备注为：省中医-219） 4.供应商登记免费领取采购文件的，如不参与项目投标，应在递交投标（或响应）文件截止时间一日前以书面形式告知采购代理机构（自拟弃标函，发送至以上邮箱）。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明文件.docx 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明文件.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明文件.docx 投标函 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 提供合格有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人参与的提供其身份证复印件加盖公章。 | 投标人应提交的相关资格证明文件.docx |
| 2 | 财务状况证明 | 提供2024年度经第三方审计的审计报告，至少包括三表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或投标文件递交截止时间前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明及开户银行许可证（或开户行出具的基本户证明材料）；或信用担保机构出具的投标担保函（复印件或扫描件加盖申请人公章）。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；注：财会[2023]15号文《财政部 国务院国资委 金融监管总局关于加强审计报告查验工作的通知》会计师事务所应当主动向被审计单位提供附验证码的审计报告。即2023年及以后的审计报告需附验证码。 | 投标人应提交的相关资格证明文件.docx |
| 3 | 社会保障资金的证明 | 提供投标文件递交截止时间前6个月内已缴存的至少一个月的已缴纳的社会保障资金的证明（社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明等）；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明。 | 投标人应提交的相关资格证明文件.docx |
| 4 | 税收缴纳证明 | 提供投标文件递交截止时间前6个月内已缴存的至少一个月的的纳税证明或完税证明（提供增值税、企业所得税至少一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的投标人应提供相关文件证明。 | 投标人应提交的相关资格证明文件.docx |
| 5 | 专业技术声明 | 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明。 | 投标人应提交的相关资格证明文件.docx |
| 6 | 无重大违法记录声明 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。 | 投标人应提交的相关资格证明文件.docx |
| 7 | 授权书 | 非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件加盖公章；法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证复印件加盖公章。 | 投标人应提交的相关资格证明文件.docx |
| 8 | 投标人资质 | 投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》，投标人为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》及《医疗器械经营许可证》。 | 投标人应提交的相关资格证明文件.docx |
| 9 | 医疗器械资质 | 所投产品为医疗器械的须提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证(含附件)。 | 投标人应提交的相关资格证明文件.docx |
| 10 | 控股关系声明 | 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | 投标人应提交的相关资格证明文件.docx |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 | 投标人应提交的相关资格证明文件.docx |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 |
| 2 | 投标文件的签署及盖章 | 投标文件按招标文件要求签署及盖章 | 开标一览表 中小企业声明函 承诺书.docx 分项报价表.docx 投标人应提交的相关资格证明文件.docx 投标函 投标保证金缴纳凭证.docx 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 商务、技术应答表及实施方案、业绩情况docx.docx 监狱企业的证明文件 保证金退还账户信息确认表.docx |
| 3 | 交货期 | 满足招标文件要求 | 开标一览表 标的清单 |
| 4 | 质保期 | 满足招标文件要求 | 标的清单 |
| 5 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求 | 投标函 |
| 6 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金 | 投标保证金缴纳凭证.docx 投标文件封面 |
| 7 | 报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价 | 报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价 | 开标一览表 分项报价表.docx 标的清单 |
| 8 | 是否存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 | 投标文件未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的或其他情形 | 开标一览表 中小企业声明函 承诺书.docx 分项报价表.docx 投标人应提交的相关资格证明文件.docx 投标函 投标保证金缴纳凭证.docx 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 商务、技术应答表及实施方案、业绩情况docx.docx 监狱企业的证明文件 保证金退还账户信息确认表.docx |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 技术需求响应 | 根据投标单位提供的功能参数/技术指标响应情况，完全满足招标文件要求的得37分，标▲项参数（功能参数/技术指标）为重要技术条款，每负偏离一项扣3分；其他参数（功能参数/技术指标）每有1条参数负偏离扣1分，扣完为止。 注：应逐条对应技术参数进行应答，标▲项参数提供充足的佐证材料（包括但不限于技术白皮书、功能截图、相关检测报告及其他证明材料），予以证明参数的技术响应性。 说明： 1.未按招标文件要求提交“技术参数及要求应答表”本项不得分。 2.“技术参数及要求应答表”缺项、未按招标文件要求提供证明材料的，将视为此条不满足，视同负偏离处理。 | 37.0000 | 客观 | 商务、技术应答表及实施方案、业绩情况docx.docx |
|  | 产品来源渠道 | 所投设备（产品）及备品备件符合国内、国际相关标准且无产权纠纷，无假货、水货、翻新货，提供所投产品来源渠道合法证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）等，提供齐全计3分，未提供不得分。 评审依据：投标人应提供销售协议、代理协议、原厂授权等。 | 3.0000 | 主观 | 商务、技术应答表及实施方案、业绩情况docx.docx |
|  | 产品质量保证 | 投标人针对本项目提供详细的质量保证方案，包括但不限于：①产品性能、使用寿命及效果②质量保证措施。方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得8分；以上分项每缺少一项内容扣4分；有某一项不完整或不符合实际要求或不满足实施要求或套用其他项目内容的扣2分；未提供不得分。 评审依据：投标人应提供详细的包括但不限于所投产品设备注册证及附件、设备（产品）技术白皮书、认证证书、检测报告等。 | 8.0000 | 主观 | 商务、技术应答表及实施方案、业绩情况docx.docx |
|  | 实施方案 | 投标人提供针对本项目的实施方案，包括但不限于：①供货组织安排，包括仓储、运输、交付、安装调试等内容；②实施步骤、进度计划和保证措施；③安全控制方案及质量措施；④组织机构人员配置、协调能力等。 方案各项内容全面详细、科学合理、阐述条理清晰，能有效保障本项目实施得6分，每有一项缺项扣1.5分，每有一项内容存在缺陷，扣0.5分。 备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 6.0000 | 主观 | 商务、技术应答表及实施方案、业绩情况docx.docx |
|  | 售后服务方案 | 投标人针对本项目提供详细的售后服务方案，包括但不限于：①售后服务承诺；②售后服务方案（须包含解决问题能力、紧急故障处理预案、故障维修响应时间等）。方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得8分；以上分项每缺少一项内容扣4分；有某一项不完整或不符合实际要求或不满足实施要求或套用其他项目内容的扣2分；未提供不得分。 | 8.0000 | 主观 | 商务、技术应答表及实施方案、业绩情况docx.docx |
|  | 培训方案 | 具有可行的技术培训方案，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，列出详细的培训内容、培训方式等说明，计3分；内容不完整计1分，未提供不计分。 | 3.0000 | 主观 | 商务、技术应答表及实施方案、业绩情况docx.docx |
|  | 业绩 | 提供2023年1月1日至今所投标产品（3.0T磁共振）的业绩证明（以合同签订时间为准），一个业绩计1分，最高5分。 评审依据：完整的供货业绩合同复印件加盖公章（合同产品详情页及签字盖章页等重要部分须清晰可见）。 | 5.0000 | 客观 | 商务、技术应答表及实施方案、业绩情况docx.docx |
| 价格分 | 价格分 | 1.满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30； 2.若落实政府采购政策的，以调整后的价格参与评审。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：投标人应提交的相关资格证明文件.docx

详见附件：投标保证金缴纳凭证.docx

详见附件：商务、技术应答表及实施方案、业绩情况docx.docx

详见附件：承诺书.docx

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：保证金退还账户信息确认表.docx

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：拟签订合同文本.docx