版本号：【KRDL】K3—260101120260312001

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：分析测试实验中心实验室建设项目

### 采购项目编号：【KRDL】K3—2601011

### 西安医学院

### 开瑞项目管理有限公司共同编制

### 2026年03月12日

## 第一章 投标邀请

开瑞项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受西安医学院委托，拟对分析测试实验中心实验室建设项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：【KRDL】K3—2601011

### 二、采购项目名称：分析测试实验中心实验室建设项目

### 三、招标项目简介

本次西安医学院采购拟设备为酸度计20台、数显恒温水浴锅8个、中央台4个、台下柜12个、换气扇13个等，具体内容及要求详见招标文件、答疑文件等所包含的全部内容。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、主体资格：投标人为响应招标并参加投标的合法注册的企业法人、事业法人或其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件

2、授权代表：投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人/负责人直接投标，须提交法定代表人/负责人身份证明书原件和身份证原件。法定代表人/负责人授权代表参加投标的，须出具法定代表人/负责人授权书原件及授权代表身份证原件

3、财务状况报告：提供2024年度经审计的完整财务审计报告（审计报告应当包含报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表（无所有者权益表的提供书面说明）、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章，2个注册会计师的证书、签字、盖章，或提供2025年02月01日至递交响应文件截止时间前银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。注：提供财务报告的,必须为上传至注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)并具有全国统一的二维码的财务报告

4、社会保障资金缴纳证明：投标人提供2025年02月01日至投标文件递交截止日已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明

5、税收缴纳证明：投标人提供2025年02月01日至投标文件递交截止日已缴存的任意一个月的纳税证明或完税证明（应至少包含企业所得税或增值税），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的投标人应提供相关文件证明

6、书面声明（信用记录）：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明原件

7、承诺函：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 西安医学院

地址： 西安市未央区辛王路1号

邮编：  710000

联系人： 招标与采购处 苏老师

联系电话：  86177468、18082611640

### 代理机构：开瑞项目管理有限公司

地址： 陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层

邮编：  710000

联系人： 招采中心张晨 马玉娇 王昭 刘昆 代光艳 王森 姚瑶 靳祥德 成荔 彭明杨 王莉

联系电话：  15109119970、 029-89563179

### 采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68936409、029-68936410

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,095,900.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1保证金金额：5,003.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：开瑞项目管理有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司西安分行营业部 银行账号：129905724510703 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：合同签订前，中标供应商交纳中标金额的5%作为履约保证金。履约期满后一次性无息返还至中标供应商。 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：成交供应商以招标项目中标金额为基数，参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号规定的标准收取招标代理服务费。成交金额50万元以上的下浮20%收取，成交金额50万元以下的按标准收取。 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由西安医学院和开瑞项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由西安医学院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由开瑞项目管理有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是西安医学院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是开瑞项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

①招标文件、投标文件、澄清表（函）； ②本合同及附件文本； ③国家相应的标准、规范； ④其他资料

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 开瑞项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由开瑞项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 开瑞项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：张晨、马玉娇

联系电话：15109119970

地址：陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

本次西安医学院采购拟设备为酸度计20台、数显恒温水浴锅8个、中央台4个、台下柜12个、换气扇13个等，具体内容及要求详见招标文件、答疑文件等所包含的全部内容。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,095,900.00

采购包最高限价（元）: 1,095,900.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析测试实验中心实验室建设项目 | 1.00 | 1,095,900.00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：分析测试实验中心实验室建设项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 序号; 货物名称; 技术参数 （性能、材料、结构、外观、安全等）; 数量; 核心产品. 1; 酸度计; 1.自动识别缓冲溶液，支持自动2点校准。 2.具有支持手动温度补偿方式；支持温度、自定义pH 缓冲溶液设置。 3.支持pH电极性能诊断（每台带3根电极）。 4.仪器级别：0.01级。 5.范围：（-1999～1999）mV，（0.00～14.00）pH； 最小分辨率：1mV，0.01pH。; 20台. 2; 数显恒温水浴锅; 6.孔数：8孔双列；304不锈钢内胆。 7.加热功率：≥1500W。 8.温控范围：室温～100℃，温控精度：≤±1℃。 9.防干烧，可定时。; 8个. 3; 中央台-1; 10.尺寸：3000*1500*830（±10 mm） 11.柜体：采用全钢结构，主体由≥1.2㎜(裸板)厚的优质钢板制成。 12.台面：≥16㎜厚的耐酸碱黑色实芯理化板。 13.中央台架：钢玻结构，每根试剂架立柱上安装≥2个10A五孔电源（带防护盖）。 14.整体设计：内缩满柜结构，上层配置有抽屉，下层采用对开门设计。柜体颜色：以蓝色为主，与实验室其他家具保持统一风格；表面处理：采用环保型塑粉喷涂。 15.抽屉配置包含滑轨，门上配置包含阻尼铰链; 4个. 4; 实验边台-1; 16.尺寸：3000*750*830（±10mm）。 17.柜体：采用全钢结构，主体由≥1.2㎜(裸板)厚的优质钢板制成。 18.台面：≥16㎜厚的耐酸碱黑色实芯理化板。 19.PP双位导式插座：≥3个。 20.整体设计：内缩满柜结构，上层配置有抽屉，下层 则采用对开门设计。柜体颜色：以蓝色为主，与实验室其他家具保持统一风格；表面处理：采用环保型塑粉喷涂。 21.抽屉配置包含滑轨，门上配置包含阻尼铰链; 2个. 5; 水池柜-1; 22.尺寸：1500*750*830（±10mm）。 23.柜体：采用全钢结构，主体由≥1.2㎜(裸板)厚的优质钢板制成。 24.台面：≥16㎜厚的耐酸碱黑色实芯理化板。 25.整体设计：下层采用对开门设计。柜体颜色：以蓝色为主，与实验室其他家具保持统一风格，表面处理：采用环保型塑粉喷涂，柜体底板上面贴铝箔纸。 26.抽屉配置包含滑轨，门上配置包含阻尼铰链 27.附件：带三联水龙头、PP水槽、台式洗眼器各1个。; 4个. 6; 试剂柜-1; 28.尺寸：1000*450*2000（±10mm）。 29.柜体：采用全钢结构，主体由≥1.2㎜(裸板)厚的优质钢板制成。 30.整体设计：上层配备对开式玻璃门，下层采用全钢制门体，整体结构分为上部四层和下部三层；柜体颜色：以蓝色为主，与实验室其他家具保持统一风格；表面处理：采用环保型塑粉喷涂。 31.抽屉配置包含滑轨，门上配置包含阻尼铰链; 3个. 7; 台下柜; 32.尺寸：1800*750*795（±10mm）。 33.柜体：采用全钢结构，主体由≥1.2㎜(裸板)厚的优质钢板制成。 34.台面：实芯理化板。 35.整体设计：内缩满柜结构，上层配置有抽屉，下层则采用对开门设计。柜体颜色：以蓝色为主，与实验室其他家具保持统一风格；表面处理：采用环保型塑粉喷涂。 36.抽屉配置包含滑轨，门上配置包含阻尼铰链; 12个. 8; 通风柜; 37.外部尺寸:2000* 850 * 2350（±10mm）。 38.柜体组合：采用组合式柜体，包括有上柜体﹑工作台面及底柜，上部柜体外壳与内衬间距夹层为双层结构，其间可容纳水、电、气体管线系统，并可确保柜体气密与防护。 39.上柜体外部结构，采用厚≥1.2mm冷轧钢板经CNC机压成型制作，表面经耐酸碱EPOXY粉体烤漆涂装处理。上柜左右侧操作面板，可分别由正面拆卸。 40.上方辅助进气口，通风柜前面板下方具塑料材质模塑成型限制型-百叶辅助进气口，可于调节门关闭时，提供气源。 上柜下通风板，位于通风柜前调节门下方﹑台面板前缘处，可由正面拆卸，通风板两侧具容许柜内仪器的电源插头由其下穿出之开口设计，且其上配有(聚丙烯)材质模塑成型封口盖。 41.上柜内衬板，采用厚≥5mm通风柜专用抗贝特或PP板，内衬板装饰采用可重复拆装耐腐蚀塑料扣件与外壳或框架结合，不采用铆钉或黏贴方式。 42.维修门，柜内两侧装有耐酸碱聚丙烯材质模塑成型组合式维修门框，其内包夹之门片其材质及厚度同内衬板，维修门尺寸：约H450mm*W330mm。 43.内衬板，采用≥5mm厚陶纤板，内衬板需提供：耐化学腐蚀测试的检测报告，≥40种化学试剂的检测。不含甲醛测试、防火性能测试、热老化测试均应符合要求。铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚等六种有害物质均应检测。 44.导流板固定座，耐酸碱聚丙烯材质模塑成型导流板固定座组件，整组包括背板固定座，承重能力每个≥100kg。 45.操作台面采用≥16mm实芯理化板台面（同实验台）。底柜采用厚≥1.2mmSPCC冷轧钢板机压成型制作，具有抽风口设计，与排风管道连接时具有可排气功能。 46.配套通风系统，含防腐风机及管道（墙面开孔及修复）。; 2个. 9; 换气扇; 47.电压：220V；功率：≥40W。 48.风量：≥1000m³/h。 49. 开孔尺寸：345-350mm。 50. 具有止回阀。 51. 具有3C认证。; 13个. 10; 水池柜-2; 52.规格：1500*750*800（±10mm），钢木结构（包含现场上下水改造）。 53.柜体：采用全钢结构，主体由≥1.2㎜(裸板)厚的优质钢板制成。 54.台面：≥16㎜厚的耐酸碱黑色实芯理化板。 55.整体设计：下层采用对开门设计。表面处理：采用环保型塑粉喷涂，柜体底板上面贴铝箔纸。 56.抽屉配置包含滑轨，门上配置包含阻尼铰链; 2个. 11; 中央试验台; 57.规格：6000*1500*800（±10mm） 58.柜体：采用全钢结构，主体由≥1.2㎜(裸板)厚的优质钢板制成。 59.台面：≥16㎜厚的耐酸碱黑色实芯理化板。 60.整体设计：内缩满柜结构，上层配置有抽屉，下层采用对开门设计。表面处理：采用环保型塑粉喷涂。 61.抽屉配置包含滑轨，门上配置包含阻尼铰链; 2个. 12; 嵌入柜-1; 62.规格：3650*600*800（±10mm） 63.材料选用选用≥18mm厚特殊处理饰面板，甲醛释放量为≤0.4mg/L（有国家检测报告），要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。背板为活动挡板；表面色泽均匀，质感强。; 1个. 13; 嵌入柜-2; 64.规格：1800*600*780（±10mm） 65.材料选用选用≥18mm厚特殊处理饰面板，其甲醛释放量为≤0.4mg/L（有国家检测报告），要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。背板为活动挡板，以方便维修；表面色泽均匀，质感强。; 1个. 14; 中央试剂架; 66.规格：6000*400*750（±10mm） 67.结构及材质：钢支撑结构。采用冷轧热钢板制造； 层板为≥8mm厚钢化玻璃，分上下2层。 层板外缘采用≥12mm厚不锈钢护栏。 68.构造：双层构造，高度≥600mm，层板高度可调； 按柜体均匀布局线路安装插座8个； 69.层深：用于中央实验台试剂架的层深≥ 300mm。; 2个. 15; 水系统; 70.水槽规格为550*450*310（±10mm） 71.高密度PP材质，耐强腐蚀（如王水）；横沿表面 处理为皮纹，耐刻刮。能经受长时间的浸泡实验。 72.三联水嘴：加厚铜质，为实验室专用水龙头材质为加厚铜质，高密度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射，陶瓷阀芯静态最大耐压≥20bar，使用可拆卸PP水嘴，可加接防溅滤水器。采用高标号的加厚铜质材料和先进的红冲、烤漆加工工艺。; 2个. 16; 台式低速离心机; 73.最高转速≥5000 r/min，最大相对离心力≥4000×g； 74.最大容量：≥16×15 mL； 75.触摸面板、液晶屏幕显示；外形尺寸≤380×500×300 mm； 76.配置要求：16*15 mL，水平转子带10 mL/5 mL适配器（最高转速≥4200 r/min，最大相对离心力≥2760xg）。; 2台. 17; 荧光分光光度计; 77.多功能稳态荧光光谱仪，可测荧光、磷光、化学/生物发光； ★78.功能要求：可实现三维扫描；波长扫描；时间扫描测量；定量分析以及三维时间扫描荧光光谱（三个维度为发射波长、光度值和时间）； ★79.灵敏度：S/N ≥1200（RMS），峰值噪声；S/N ≥20000（RMS），背景最低噪声；S/N ≥360（P-P）；使用水的拉曼峰，激发波长350 nm，光谱带宽5 nm，响应时间≤2 S；具有0-1000 v自增益功能的检测器，可使用相同检测条件实现从低到高的荧光强度检测； ▲80.波长扫描速度≥58000 nm/min； 81.激发光源：150 W的连续氙灯光源，使用寿命长≥2500小时，具有磷光及磷光寿命测试光源； 82.单色器：机刻凹面衍射光栅，光谱分辨率≤1.0 nm，具有防止样品老化的自动快门控制功能； 83.测量波长范围（EX/EM）：200～900 nm，零级光； 84.激发波长准确性：≤ 1 nm；光谱分辨率≤1.5 nm； 85.系统校正功能：激发谱校正，发射谱校正和内吸收校正； 86.配套原装测试软件，后期厂家无偿升级，计算机系统：≥14代i7处理器、≥16G内存、硬盘≥1T、≥23英寸显示器，带≥256G优盘2个，打印机1台；; 1台; 核心 产品. 18; 台式高速冷冻离心机; ▲87. 最高转速：最高转速≥16500 r/min； 88. 最大容量：≥8×10 mL； 89. 整机噪音≤60 dB； ▲90. 温度设置范围：-20℃～+40℃； 91. 配置要求：24*1.5 mL角转子（最高转速≥16500 r/min，最大相对离心力≥26000xg）；8*10 mL角转子（最高转速≥12000 r/min，最大相对离心力≥12900xg）。; 1台. 19; 油浴锅; 92. 内胆材质：铝合金； 93. 转速范围：0～2200 rpm； 94. 控温范围：室温～300℃，控温精度：±1℃； 95. 锅体内径：≥25 cm； 96. 锅体深度：≥10 cm。; 4台. 20; 无油隔膜真空泵; 97. 液相流动相过滤器； 98. 真空压力：≤-0.08 MPa； 99. 流量：≥10 L/min； 100. 噪音≤40 dB；具有过载、过量、短路保护。; 2台. 21; 高纯氮气发生器1; 101. 采用超细化中空纤维膜分离技术，具有双压力保护装置： ▲102. 一体式结构，内置2台无油空气压缩机，输出压力≥7 bar，压力大小可调节； ▲103. 氮气纯度：≥99.999%（需提供检测报告）； ▲104. 氮气流量：0～35 L/min； 105.内置不锈钢储气罐，容积≥10 L，并有罐底电磁阀排水功能； 106.整机采用五级过滤器，颗粒物≤0.01 μm，NMHC≤0.05ppm，无悬浮液体，无邻苯二甲酸酯、BHT； 107.内置三级除水干燥模块，氮气露点≤-45℃；内部设计有蓄水、排水系统，排水效率高； 108.氮气发生器能够满足Agilent 1260-6460液质联用仪的使用纯度和流量需求，并完成与液质联用仪之间的设备连接和调试； 109.实时显示氮气压力，仪器顶部、左、右、外壳均可以完全打开。; 1台. 22; 实验边台-2; 110.尺寸：3000*800*830（±10 mm）； 111.柜体：采用全钢结构，主体由≥1.2㎜的优质钢板制成； 112.整体设计：内缩满柜结构，上层配置有抽屉，下层采用对开门设计。柜体颜色：以蓝色为主，与实验室其他家具保持统一风格； 113.配置：抽屉配置包含滑轨，门上配置包含阻尼铰链； 114.台面：≥20㎜厚的耐酸碱黑色实芯理化板； 115.表面处理：采用环保型塑粉喷涂； 116.PP双位导式插座：≥3个。; 1个. 23; 实验边台-3; 117.尺寸：2000*800*830（±10 mm）； 118.柜体：采用全钢结构，主体由≥1.2㎜厚的优质钢板制成； 119.整体设计：内缩满柜结构，上层配置有抽屉，下层则采用对开门设计；柜体颜色：以蓝色为主，与实验室其他家具保持统一风格； 120.配置：抽屉配置包含滑轨，门上配置包含阻尼铰链； 121.台面：≥20㎜耐酸碱黑色实芯理化板。 122.表面处理：采用环保型塑粉喷涂； 123.PP双位导式插座：≥2个。; 1个. 24; 电子元件测试仪 （LCR测试仪）; 124.LCR表主机：测量频率DC，4Hz~8MHz，四位分辨率任意设置。基本精度0.05 %。具备LCR和连续保存条件测试2种模式。 ▲125.测量参数：Z（阻抗）、Y（导纳）、θ（相位角）、X（电抗）、G（电导）、B（电纳）、Q（品质因数）、Rs（等效串联电阻）、Rp（等效并联电阻）、Ls（等效串联电感）、Lp（等效并联电感）、Cs（等效串联电容）、Cp（等效并联电容）、D（损耗系数）、σ（电导率）、ε（介电常数）。 126.显示范围：Z: 0.00 m~9.99999 GΩ, Y: 0.000 n~9.99999 GS, θ: ± (0.000°~999.999°), Q: ± (0.00~9999.99), Rdc: ± (0.00 m~9.99999 GΩ), D: ± (0.00000~9.99999), Δ%: ± (0.000 %~999.999 %)等。 127.可实现最快1ms的测量。测量信号输出可达5Vrms。输出阻抗通常模式：100 Ω, 低Z高精度模式: 10 Ω。标配EXT I/O (处理器)/USB/U盘/LAN/GP-IB/RS-232C接口, BCD输出功能。 128.可通过PC软件实现阻抗分析功能，可通过改变频率、电压、电流进行阻抗特性曲线的扫描，将数据导出EXCEL表格形式的数据文件。同时也可设置一定的间隔时间自动测量，评估被测物体的稳定性，也可通过PC实现单次测量数据依次导入到表格中。 129.其它功能：比较器、BIN测量（2个项目10种分类），触发功能、开路·短路补偿、接触检查、面板保存·读取功能、存储功能。 130.多路测试软件部分参数2.0软件功能：通道延迟、扫描功能、通讯命令传送、设置备份、通讯设置切换功能。 131.通讯接口：USB、LAN、RS-232C，四端子连接线1根。给PC端安装原装操作软件1套，并带安装盘；笔记本电脑一台（i5处理器，64位，硬盘≥512G，具有多个USB接口，带≥32G优盘两个，安装与仪器相兼容系统）。; 1台. 25; 高纯氮气发生器2; 132.采用复合分子筛（PSA），可去除空气中的氧、水、烃类等杂质，制取高纯氮气，加配一套除杂复合分子筛。 ▲133. 输出压力≥80psi@外置调压阀； ①压力可调，流速范围0-0.5L/min ； ②纯度≥99.999％； ③相对碳氢浓度≤0.01ppm（提供第三方纯度检测报告）。 134.内置无油空气压缩机集成的超空压系统，空压机内置式；内置冷冻式干燥机；内置≥4个大功率对流扇；内置304不锈钢双储气罐和制氮塔；内置消音器及隔音机箱。 135.噪音水平≤55dB@1m；氮气常压露点≤－68℃。 136.无悬浮液体，无邻苯二甲酸酯；配置液滴报警器，实时监测管路，具有液滴报警，可触发二级排水系统。 137.尺寸≤50*60*110cm。 138.底部具承重轮及锁扣设计；满足24小时/天连续≥200天运行要求；配备工具包及所需的零配件；配排水桶一个、安装所需的管路及配件一套。 139.氮气发生器能够满足DSC和TGA的使用纯度和流量需求，并完成与DSC和TGA之间的设备连接和调试。; 1台. 26; 酶标仪; 140适配板型：96、384孔板；尺寸：300*500*260（±10mm）； 141.显示：≥10英寸高分辨电容触摸屏，安卓系统，内置软件，独立使用；脱机能完全独立使用，具有USB接口，并配32G优盘3个。原版软件，可导出原始二维点数据及origin绘图，软件终身免费升级。 142.光源：氙闪灯/闪烁次数≥100；波长范围：200-1000nm； 143.波长准确性：≤2nm；波长重复性：≤0.2nm； 144.光学系统：光栅单色器，1nm步进；读数范围：0-4.0 OD；带宽：≤2.5nm； 145.检测系统：2个硅光电检测管；线性：R ≥ 0.998； 146.准确性@450nm：±(1.0% + 0.003A),(0-2.0];±2.0%,(2.0-2.5）；重复性@450nm：CV≤0.5%精度模式；CV≤ 1.0%快速模式； 147.▲测量速度：96孔板：快速模式≤8s， 精确模式≤28s（终点法）； 148.线性振荡，≥3种速度可调，动力学过程中可执行背景振荡模式； 149.温度范围及均匀性：室温+4℃至45℃；±0.5℃在37℃下，孔间差（有盖96孔板）； 150.FTP文件传输：相同局域网下，实时仪器数据传至电脑； 151.内存：≥16G存储，可存储≥20000条数据文件； 152.独立比色皿卡槽；比色皿孵育温度：室温+4℃至45℃；比色皿波长范围：200-1000nm；独立的比色皿软件，可直接用于终点法、动力学、光谱扫描与标曲建立； 153.下位机可以进行详细的算法计算：标准曲线、基本计算、定性、定量、动力学、全光谱分析；可直接拟合标曲，有标准曲线库； 154.可选配超微量检测板可快速完成1-16个微量核酸、蛋白样品的定量，选配pc软件； 155.配≥3套样品微量检测板；自带插线板。; 1台. 27; 防爆冰箱; 156.对开门。 157.制冷方式:风冷无霜，外部尺寸：宽深高910mm*730mm*1780mm(±10mm); 158.两侧散热；总容积≥650L；电子温控； 159.90度直角开门悬停。冷藏室除菌有净味； 160.▲有防爆合格证书，设备有防爆标志。; 1台. 28; 分析天平 （万分之一）; 分析天平（万分之一） 161.称重能力：220g；可读性：0.1mg；.重复性负载5%时典型值：±0.08mg； 162.线性偏差典型值：±0.6mg； 163.稳定时间典型值：≤1.5s； 164.秤盘尺寸（直径）：90mm；称量室高度：240mm； 165.自动检测并显示校准结果是否超出正常范围； 166.超级单体传感器，快速准确地称重；校准方式：内校；触摸屏。; 2台. 29; 集热式恒温加热磁力搅拌器; 167.转速：0-2600转/分（无级调速）； 168.搅拌功率：≥40W； 169.加热功率：≤600W； 170.控温范围：RT-400℃； 171.数显控温； 172.可做水浴和油浴。; 5台. 30; 电子天平; 173.量程5kg，精度0.01g 174.数显。; 2台. 31; pH计; 175.pH测量范围0.00-14.00；pH精度0.01； 176.可调温度范围（0~60℃）； 177.可进行参数补偿； 178.支持多点校正，数字显示； 179.每台设备带配套的3根复合电极。; 2台. 32; 标准型通风橱; 180.规格尺寸：1800*800*2350(±50mm)。 181.外壳：蓝色，外壳采用≥ 1.2mm 优质冷轧钢板，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。表面硬度耐腐蚀性强。 182.内壳：采用≥5mm，耐酸碱有机溶剂的实验室专用抗蚀材质。有可拆卸维修孔。 183.台面：采用实芯理化板≥16mm，耐酸碱，耐腐蚀。 184.连接部分：所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。无外露螺钉。外部连接装置均抗化学腐蚀，不锈钢部件与非金属材料经特殊处理。 185.LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部。 186.把手：不锈钢桥型把手。 187.导流板：厚度≥5mm，耐酸碱、抗腐蚀，一体成型。 188.窗口：铝型材配合塑料型材边框，窗口采用3块≥5mm安全玻璃，可左右移动，并采用无段平衡装置，可上下移动，自由调节。 189.风速及噪音：≥0.5m /s。≤60-70 dB。 190.电路：有漏电及电机保护装置。配有四个10A 220V五孔多功能插座。 191.线路使用2.5m²铜芯电线。 192.工艺：所有钢板焊接经环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点。 193.水、电、通风气路要求供货商安装到位。柜体后背板设维修孔。 194.操作表面风速≥0.5m/s，排风量为≥1600m³/h。 195.通风为通风柜风机排风，水、电、气和通风一体化面板控制，需配备防腐、防爆照明灯。 196.调整脚：采用不锈钢注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，可对接现有通风管道，需要现场核对。; 2套. 33; 电磁炉; 197.多档可调，功率范围120-3500w; 2台. 34; 易燃、可燃危险化学品通风安全储存柜; 198.规格：宽1090mm*深460mm*高1650（±10mm） 199.柜体双层≥1mm钢板焊接构造，两层之间相隔38±5mm的防火绝缘层。 200.柜内结构：防溢式层板，配防泄漏PE（或pp材质，耐腐蚀）托盘，共5层，隔板承重≥50kg，每层之间有效高度25±2cm，可上下移动，每层可放4排500mL普通试剂； 201.安全挂锁，三点联动锁双人双锁。 202.通风：柜顶或柜侧Φ50mm出风口，一路通风系统管道一个风机，功率满足使用要求，风机与通风管道间有一自闭风门，风机关闭时自动闭锁，控制开关设置在柜体顶部的右上角，柜门下部设置自闭式进风口，不排风时可自动关闭，通风主管道口径以实际设计为准（参考库房现有的），通风管耐高温、阻燃、耐腐蚀，通风管道通到户外（由供货商负责安装整体设计，包括现有试剂柜改造并整体串联）。配有微电脑定时、时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关应有指示灯指示风机是否正常工作，可自动和手动控制。 203.隔热材料：柜体应填充具有保温隔热作用的材料，（密度100 kg/m³，厚度：40mm）。 204.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5）。; 3个. 35; 实验室圆凳; 205.螺旋式升降高度为45~55（±5cm），圆形面板直径约31±2cm，呈现蓝色。底部配备了三个黑色金属支撑爪子，并附带塑料脚垫以减少摩擦和噪音。; 40个. 36; 中央台-2; 206.尺寸：4000*800*830（±10mm）钢木结构。 207.台面：采用≥16mm实芯理化板，边缘厚≥25mm，带金属框架。 208.台面化学性能：需参照GB/T 17657-2013标准进行化学性能测试，通过≥45种常用化学试剂检测，试剂种类应至少包含：盐酸、硝酸、氢氧化钠、硫酸、乙酸、苯酚饱和液、四氯化碳、甲苯、二甲苯、硝酸银、亚甲蓝、重铬酸钾洗液、次氯酸钠、高氯酸、氢氧化钾饱和液、四氢呋喃、高锰酸钾等。 209.台面物理性能：符合GB/T7911-2013标准。 210.台面环保性能：参照GB 18580-2017方法测试 ，甲醛释放量MDL≤0.08 ㎎/m³。 211.台面抗菌性能：依据IS0 22196:2011方法测试，试验菌种包括但不限于大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌，抗菌率≥99.9％。 212.台面放射性核素参考GB6566-2010测试方法，内照射指数/Ra≤0.1、外照射指数/Y≤0.1；核素的放射性比活度：镭-226≤2.4Bq/kg、钍-232≤1.1Bq/kg、钾-40≤0Bq/kg。 213.柜体：采用≥18mm厚双饰面实验室专用环保板材（三聚氰胺防潮板），封边采用≥2mm厚优质PVC封条，自动热熔封边，防水处理。 214.门板：采用≥18mm厚双饰面实验室专用环保板材（三聚氰胺防潮板），封边采用2mm厚优质PVC封边，防水处理，四面对接无接缝处理。 215.钢架：采用≥50*30*2mm厚冷轧钢材质，外经酸洗磷化均匀灰白环氧树脂喷塑处理，承重≥100kg/㎡。 216.地脚：采用不锈钢调节杆与改性聚氯乙烯脚垫组合，具有防滑减震功能，高低可调范围30-50mm。 217.滑轨：采用三节承重钢珠自动回位滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。依据QB/T 2454-2013标准要求使用寿命循环抽拉≥80000次，垂直静载荷≥300N/10次，水平静载荷≥150N/5次；经过≥18小时耐腐蚀试验后无锈点，另配滑轨配件10套。 218.合页铰链：采用316不锈钢合页，180度开启，使用寿命≥100000次，另配铰链配件10套。 219.钢制调整脚：约30mm高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低，防水防锈。 220.把手：采用全钢一体套色扣手，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂防腐处理。 221.每套中央台带塔式电源≥4组，每组≥5孔插座。 222.整体线路采用6m²铜线。每个中央台带10把耐腐蚀防锈蓝色实验室圆凳。 223.封堵下水，安装地漏。; 2个. 37; 边台; 224.尺寸：6000*750*830（±10mm）钢木结构 225.台面：采用≥16mm实芯理化板，边缘厚≥25mm，带金属框架，能承重。台面各项性能须符合如下技术要求： 226.化学性能：需参照GB/T 17657-2013标准进行化学性能测试，通过≥45种常用化学试剂检测，试剂种类应至少包含：盐酸、硝酸、氢氧化钠、硫酸、乙酸、苯酚饱和液、四氯化碳、甲苯、二甲苯、硝酸银、亚甲蓝、重铬酸钾洗液、次氯酸钠、高氯酸、氢氧化钾饱和液、四氢呋喃、高锰酸钾等。 227.物理性能：符合GB/T7911-2013标准。 228.环保性能：参照GB 18580-2017方法测试 ，甲醛释放量MDL≤0.08 ㎎/m³。 229.抗菌性能：依据IS0 22196:2011方法测试，试验菌种包括但不限于大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌，抗菌率≥99.9％。 230.放射性核素参考GB6566-2010测试方法，内照射指数/Ra≤0.1、外照射指数/Y≤0.1；核素的放射性比活度：镭-226≤2.4Bq/kg、钍-232≤1.1Bq/kg、钾-40≤0Bq/kg。 231.柜体：采用≥18mm厚双饰面实验室专用环保板材（三聚氰胺防潮板），封边采用≥2mm厚优质PVC封条，自动热熔封边，防水处理。 232.门板：采用≥18mm厚双饰面实验室专用环保板材（三聚氰胺防潮板） 233.封边采用≥2mm厚优质PVC封边，防水处理，四面对接无接缝处理。 234.钢架：采用50*30*2mm厚冷轧钢材质，外经酸洗磷化均匀灰白环氧树脂喷塑处理，承重≥100kg/㎡。 235.地脚：采用不锈钢调节杆与改性聚氯乙烯脚垫组合，具有防滑减震功能，高低可调范围30-50mm。实验台五金配件： 236.滑轨：采用三节承重钢珠自动回位滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。依据QB/T 2454-2013标准要求使用寿命循环抽拉≥80000次，垂直静载荷300N/10次，水平静载荷150N/5次；经过18小时耐腐蚀试验后无锈点，另配滑轨配件10套。 237.合页铰链：采用316不锈钢合页，180度开启，使用寿命≥100000次，另配铰链配件10套。 238.钢制调整脚：30mm高高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低，防水防锈。 239.把手：采用全钢一体套色扣手，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂防腐处理。 240.其中一套边台含杯槽3套，上水配独立角阀。 241.其中一套边台含单联龙头3个（选用铜制陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂固化处理的实验室专用水嘴，出水口可拆卸清洗，具有缓压作用，寿命≥600000次)。 242.包含边台的水电改造，整体线路采用6m²铜线。 243.下水管采用PP或PE材质。 244.每个边台带10把耐腐蚀防锈蓝色实验室圆凳。 245.每套边台带塔式电源≥4组，每组≥5孔插座。; 2个. 38; 桌上型通风罩-1; 246.尺寸：1300*750*1500（±10 mm）。 247.框架：≥1.2mm冷轧钢板。 248.侧板：≥5mm钢化玻璃。 249.上下移动滑门：钢化玻璃+铝合金拉手。 250.集气罩：pp风罩。 251.电路控制：液晶开关（每位配1只）。 252.每个立柱带两组插座：10A防溅5孔插座。 253.照明：LED灯。 254.包含风机出口气流消声器，防腐材质，采用蜂窝微孔型阻抗式消声器。 255.3套通风罩配备楼顶风机1台：电压380V，风量≥12500～19500m³/h 、风压≥1200～600Pa、功率11KW。（有关此类大功率设备，如实验室跳闸，供货商更换空开或者采取其他措施解决）。 256.风机底座：水泥，带减震。 257.电线6m²走顶。 258.3套通风罩中间不带隔断，中间连通。 259.负责通风罩的现场安装，包含安装的所有配件。; 3套. 39; 桌上型通风罩-2; 260.尺寸：2000*750*1500（±10 mm）。 261.框架：≥1.2mm冷轧钢板。 262.侧板：≥5mm钢化玻璃。 263.上下移动滑门：钢化玻璃+铝合金拉手。 264.集气罩：pp风罩。 265.电路控制：液晶开关（每位配1只）。 266.每个立柱带两组插座：10A防溅5孔插座。 267.照明：LED灯。 268.包含风机出口气流消声器，防腐材质，采用蜂窝微孔型阻抗式消声器。 269.3套通风罩配备楼顶风机1台：电压380V，风量≥12500～19500m³/h 、风压≥1200～600Pa、功率11KW。 270.风机底座：水泥，带减震。 271.电线6m²走顶。 272.3套通风罩中间不带隔断，中间连通。 273.负责通风罩和风机等的现场安装，包含安装的所有配件。; 3套. 40; 桌上型通风罩-3; 274.尺寸：2000*800*1500（±10 mm）。 275.框架：≥1.2mm冷轧钢板。 276.侧板：≥5mm钢化玻璃。 277.上下移动滑门：钢化玻璃+铝合金拉手。 278.集气罩：pp风罩。 279.电路控制：液晶开关（每位配1只）。 280.每个立柱带两组插座：10A防溅5孔插座。 281.照明：LED灯。 282.电线6m²走顶。 283.负责通风罩的现场安装，包含安装的所有配件。 284.包括与原有通风系统的系统连接，并提供相关管路等配件。 285.2套通风罩中间不带隔断。 286.对现有通风橱、通风罩进行维护。; 2套. 41; 水池柜-3; 287.柜体尺寸：3400*600*830（±10 mm）钢木结构。 288.台面采用≥16 mm厚实芯理化板，带金属框架， 能承重，耐酸碱及腐蚀。 289.柜体采用≥18 mm厚双饰面实验室专用环保板材（三聚氰胺防潮板），封边采用≥2 mm厚优质PVC封条，自动热熔封边，防水处理。 290.门板采用≥18 mm厚双饰面实验室专用环保板材（三聚氰胺防潮板），封边采用≥2 mm厚优质PVC封边，防水处理，四面对接无接缝处理。 291.钢架采用≥50*30*2 mm厚冷轧钢材质，外经酸洗磷化均匀灰白环氧树脂喷塑处理，承重≥100 kg/㎡。 292.地脚：采用不锈钢调节杆与改性聚氯乙烯脚垫组合，具有防滑减震功能，高低可调范围30-50 mm。 293.配备2个水槽：高密度PP一体成型水盆，耐强腐蚀、耐酸碱和有机物等，壁厚可达7mm平整不变形。组合式高密度PP一体成型落水头，防堵塞，具有过滤功能，并易于拆卸。不含邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DNOP、DINP、DIDP；不含重金属铅、镉、铬、汞；不含多环芳烃苯并芘、16种多环芳烃；配套的PP排水管经过中性盐雾试验后表面无起泡、生锈、脱落、开裂等现象；落锤冲击性能参照CJ/T273-2012和GB/T14152-2001，TIR≤10%。 294.配备2个三联龙头：选用铜制陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂固化处理的实验室专用水嘴，出水口可拆卸清洗，具有缓压作用，寿命≥600000次，上水配独立角阀； 295.每个水池柜含2个台式洗眼器：主体加厚铜质，洗眼喷头为铜质，配环氧树脂涂层，外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱,以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；平常可防尘。水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成；方便使用。控水阀：止逆阀，阀门可自动关闭。供水软管：≥1.5m，软性PVC管，外覆不锈钢网，去除去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等≥5μm以上的颗粒杂质；外层包裹PE管，防止生锈及渗漏，工作压力：≥600kPa/6Bar。 296.含水泥台拆除和垃圾清运。 297.含上下水改造。 298.带墙面防水处理及其柜体防水贴。 299.含柜子的搬移和重新安装。 300.下水采用PP或者PE材质。; 1个. 42; 矮柜; 301.规格：3730*600*785（±10 mm） 302.在原有水泥工作台位置新增定制工作台柜，柜体采用18mm厚环保型E1级三聚氰胺防潮板加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面2mm厚优质PVC热熔胶防水封边处理 303.柜体内部做活动层板，承重≥30kg，带对开门，（其中一扇门需加锁1个），表面蓝色，配件采用阻尼缓冲铰链，承重≥100kg，开启次数≥100000次。 304.拉手采用PP一字拉手耐酸碱，耐腐蚀，易清洁 305.地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。 306.原有水泥台下左侧墙面上有插座，需进行线路改造。施工前需现场核验尺寸。; 1个. 43; 钢木边台; 307.规格：1200*600*830（±10mm）（高度与现有中央台一致），钢木材质 308.柜体采用≥18mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面2mm厚优质PVC热熔胶防水封边处理 309.主框架采用≥40*60*1.2mm厚钢管，下托料≥20*40*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，需要承重，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。 310.表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 311.第一层做抽屉，下面做对开门 312.配件采用DTC品牌三节承重滚珠式静音滑轨，阻尼缓冲铰链开启角度110°或175°，承重≥100kg，开启次数≥100000次； 313.拉手采用PP一字拉手耐酸碱，耐腐蚀，易清洁。 314.采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。 315.柜体为拆装式，设计满柜结构，柜体内设活动隔板要承重，提供GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测报告。 316.台面采用≥16mm厚实芯理化板，耐强酸强碱耐腐蚀，耐高温，可抵抗≥105种酸、碱、强氧化剂等腐蚀，外缘双层贴边加厚至≥25mm。 317.化学性能：通过国家化学建筑材料测试中心检测，按照GB/T17657-2013进行抽样检测，耐强酸强碱。 318.物理性能要求：抗拉强度、吸水率、表面耐干热性能、表面耐香烟灼烧、密度、含水率、抗冲击性能（落球高度≥1m）、洛氏硬度、耐沸水性能、防静电性能、表面耐湿热性、表面耐龟裂性、耐光色牢度、光泽度（60°）等14项物理性能符合检测要求 319.甲醛释放量：台面甲醛释放量检测达到GB18580-2017 E1级的技术指标要求，甲醛释放量（40L干燥器法）检测值≤0.01mg/L。检测结果合格 320.重金属：参照（GB18580-2017）进行分析，可溶性六价铬、可溶性铝、可溶性锑、可溶性砷、检测结果未检出。施工前需现场核验尺寸。; 1个. 44; 钢木边台; 321.规格：6000*750*830（±10mm）钢木材质。 322.柜体采用18mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板加 工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面2mm厚优质PVC热熔胶防水封边处理。 323.主框架采用≥40*60*1.2mm厚钢管，下托料≥20*40*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构需要承重，台面与钢架结构连接后可承受≥300kg/m²的荷重。 324.表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 325.第一层做抽屉，第二层柜子配对开门，配件采用DTC品牌三节承重滚珠式静音滑轨，阻尼缓冲铰链开启 角度110°或175°，承重≥100kg，开启次数≥100000次； 326.拉手采用PP一字拉手耐酸碱，耐腐蚀，易清洁。 327.采用16mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。柜体为拆装式，设计满柜结构，柜体内设活动隔板要承重，提供GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测报告。 328.台面采用≥16mm厚实芯理化板，耐强酸强碱耐腐蚀，耐高温，可抵抗≥105种酸、碱、强氧化剂等腐蚀试剂，外缘双层贴边加厚至≥25mm。 329.台面化学性能：通过国家化学建筑材料测试中心检测，按照GB/T17657-2013进行抽样检测，耐强酸强碱。 330.甲醛释放量：台面甲醛释放量检测达到GB18580-2017 E1级的技术指标要求，甲醛释放量（40L干燥器法）检测值≤0.01mg/L。检测结果合格， 331.重金属：参照（GB18580-2017）进行分析，可溶性六价铬、可溶性铝、可溶性锑、可溶性砷、检测结果未检出。 332.含中号水槽（1套），选用≥8mm厚PP化验室专用水槽，耐强酸、碱及有机溶液，水槽配有PP材质防虹吸，瓶式隔臭回收器，配三联水龙头（1套），选用铜制陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂固化处理的实验室专用水嘴，出水口可拆卸清洗，具有缓压作用。 333.包含实验室上下水改造、下水采用PP或者PE材质，带墙面防水处理及其柜体防水贴，包含现场原水泥台拆除下楼，并负责原有实验台的搬运、拆卸和垃圾清运。 334.水池柜含2个台式洗眼器：主体加厚铜质，洗眼喷头为铜质，配环氧树脂涂层，外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱,以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。 335.防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；平常可防尘。水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成；方便使用。控水阀：止逆阀，阀门可自动关闭。 336.供水软管：≥1.54m，软性PVC管，外覆不锈钢网，去除去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等≥5μm的颗粒杂质；外层包裹PE管，防止生锈及渗漏，工作压力：≥600kPa。 337.右侧靠墙有暖气，需考虑留检修口。施工前需提前现场核验尺寸。; 1个. 45; 仪器承重台; 338.规格：4400*900*830(±10mm)钢木仪器承重工作台； 339.柜体采用≥18mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面2mm厚优质PVC热熔胶防水封边处理 340.主框架采用≥40*60*1.2mm厚钢管，下托料≥20*40*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构需要承重，台面与钢架结构连接后可承受≥300kg/m²的荷重。 341.表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 342.第一层做抽屉，第二层做柜子需配对开门（其中一对门加锁） 343.配件采用DTC品牌三节承重滚珠式静音滑轨，阻尼缓冲铰链开启角度110°或175°，承重≥100kg，开启次数≥100000次； 344.拉手采用PP一字拉手耐酸碱，耐腐蚀，易清洁。 345.地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。 346.柜体为拆装式，设计满柜结构，柜体内设活动隔板要承重，提供GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测报告。 347.台面采用≥16mm厚实芯理化板，耐强酸强碱耐腐蚀，耐高温，可抵抗≥105种酸、碱、强氧化剂等腐蚀试剂，外缘双层贴边加厚至≥25mm； 348.化学性能：通过国家化学建筑材料测试中心检测，按照GB/T17657-2013进行抽样检测，耐强酸强碱。 349.物理性能要求：抗拉强度、吸水率、表面耐干热性能、表面耐香烟灼烧、密度、含水率、抗冲击性能（落球高度≥1m）、洛氏硬度、耐沸水性能、防静电性能、表面耐湿热性、表面耐龟裂性、耐光色牢度、光泽度（60°）等14项物理性能符合检测要求。 350.甲醛释放量：台面甲醛释放量检测达到GB18580-2017 E1级的技术指标要求，甲醛释放量（40L干燥器法）检测值≤0.01mg/L。检测结果合格。 351.重金属：参照（GB18580-2017）进行分析，可溶性六价铬、可溶性铝、可溶性锑、可溶性砷、检测结果未检出。 352.包含实验室上下水改造、包含现场原水泥台拆除，并负责原有实验台的搬运、拆卸和垃圾清运。施工前需提前现场核验尺寸。 353.带10个实验室圆凳，蓝色。 354.安装之后，实验室墙壁及顶部(9个面)需要重新刷白，实验室长11.2m，宽3.8m，高3.6m，两间，需粉刷面积约300m2。; 1套. 46; 钢玻试剂架; 355.尺寸：700*30*750(±10mm)（尺寸中是中央台总长度，可根据尺寸分做4-5个小试剂架拼接即可）； 356.钢玻璃结构； 357.试剂架层板材质为8-12mm厚钢化玻璃。 358.立柱，≥1.5mm厚优质钢板，边试剂架宽为30cm。两层，用不锈钢内六角螺丝及小铁条固定在立柱上，上下可调节，第一层高35-40cm。金属件表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化。 359.固定件：≥4mm厚的专用合金件。 360.电源：10A/16A防溅插座（5孔），4个。 361.侧面走线。; 5个. 47; 试剂柜-2; 362.尺寸：总高1850，下层700*500*850（±10mm） ，上层700*250*1000（±10mm）； 363.全木结构，下层柜体配抽屉及对开木门，柜体内设活动层板，承重≥30kg，上层配玻璃门，≥5mm厚磨砂玻璃，上层设置固定隔层板，层高20-25cm。阻尼合页，拱桥拉手。 364.材质均为≥18mm厚三聚氰胺板柜体、隔层及门板。封边为1.5-2mm优质PVC封边条。; 1个. 48; UPS不间断电源蓄电池组; 365. 在线式，纯正弦波输出的UPS不间断电源蓄电池组； 366. 整机功率：≥6 KVA； 367. 单节蓄电池的额定工作电压：12 v；单节电池额定容量：65 AH；放电率：≥20小时；单节电池内阻≤11 mΩ，最大充电电流6 A； 368. 零火电压：220 V（+5%—-10%），50-60 Hz，零地电压＜0.5 V； 369. 一组16个，两组共32个，需提供同批次、同内阻的电池；无电时，可待机≥2小时以上，GC-MS，LC-MS专用； 370. 需提供专用插线板：插线板的额定电流≥16 A、阻燃等级≥UL94 V-0 级，且需与UPS输出端的接线规格匹配； 371. 另注：指派专业电工负责UPS电源蓄电池组上门安装和整机调试； 372. 验收：（1）安装电源后，模拟停电时，供电时间≥2 h；（2）由不间断电源供电所产生的电压必须符合零地线间电压＜0.5 V的要求；（3）开机运行一周，并保证电池组充放电稳定，整机系统运行正常，方可安全通过验收。; 2个. |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起 30 日。

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

西安医学院立德楼1、2、3、4层

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

一次付清

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 项目全部验收交付 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

按照技术参数要求和国家标准规范进行验收，按照采购人相关规则制度验收。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

运输方式由供应商自行选择，但必须保证按期交货。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

1）质量保修范围：供应商所供所有清单内容。 2）保修期：自项目验收合格后,酶标仪供应商提供5年保修服务，其余所供清单内容提供3年保修服务。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

详见合同条款。

### 3.5其他要求

1.投标人维修响应时间不超过48小时；维修时间不超过7天； 2.工程师应现场培训，以管理员能熟练掌握仪器操作为准，培训内容包括：设备操作、维护、简单维修等并送维护机时100小时。 3.质量要求：质量达到现行合格标准，符合国家、行业、地方规定的质量和安全标准要求以及符合采购人对本项目的采购要求。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体资格 | 投标人为响应招标并参加投标的合法注册的企业法人、事业法人或其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 2 | 授权代表 | 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人/负责人直接投标，须提交法定代表人/负责人身份证明书原件和身份证原件。法定代表人/负责人授权代表参加投标的，须出具法定代表人/负责人授权书原件及授权代表身份证原件 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 财务状况报告 | 提供2024年度经审计的完整财务审计报告（审计报告应当包含报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表（无所有者权益表的提供书面说明）、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章，2个注册会计师的证书、签字、盖章，或提供2025年02月01日至递交响应文件截止时间前银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。注：提供财务报告的,必须为上传至注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)并具有全国统一的二维码的财务报告 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明 | 投标人提供2025年02月01日至投标文件递交截止日已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 5 | 税收缴纳证明 | 投标人提供2025年02月01日至投标文件递交截止日已缴存的任意一个月的纳税证明或完税证明（应至少包含企业所得税或增值税），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的投标人应提供相关文件证明 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 6 | 书面声明（信用记录） | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明原件 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 7 | 承诺函 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本采购包是否面向中小企业采购 | 本项目为非专门面向中小企业采购 | 中小企业声明函 |
| 2 | 本项目需要落实的政府采购政策 | ①《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）； ②《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； ③国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、发展改革委、生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知-财库〔2019〕9号；④《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）； ⑤其他需要落实的政府采购政策 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 一、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 二、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 三、投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 | 开标一览表 标的清单 报价明细表.docx |
| 2 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章 | 按招标文件要求的签署、盖章 | 投标文件封面 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过预算金额或者最高限价 | 开标一览表 标的清单 报价明细表.docx |
| 4 | 是否存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 | 不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 | 产品技术参数表 商务应答表 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审65.00分 报价得分35.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 技术指标响应情况 | 根据产品技术和性能响应情况进行评审，完全响应并满足参数需求的得32分，其中： ①技术参数中标记“★”项的参数需求为实质性要求，共 2 项，供应商必须响应并满足的参数需求并标注页码，如有任意一项未响应或不满足采购需求的则按无效投标文件处理。 ②技术参数中标记“▲”项的参数需求为重要技术参数，共 10 项，每负偏离一项扣0.32分。 ③技术参数中其他参数为一般技术参数，每负偏离一项扣0.08分，扣完为止。 备注：相应的各参数指标均需提供佐证材料。佐证材料可以是产品技术说明书或产品彩页或使用说明书或设备功能证明及截图等供应商认为可以佐证参数响应性的材料。供应商对材料的真实性、完整性、有效性及针对性承担责任，自行承担因材料提供不全导致技术参数被认定为具体参数不满足或负偏离的风险。 | 32.0000 | 客观 | 产品技术参数表 技术指标响应情况.docx |
|  | 产品质量保证措施 | 供应商提供的产品质量保证措施方案需包含①产品综合性能、使用寿命及效果说明；②产品生产的质量保证措施；③产品供货及运输质量保证措施；④产品安装及调试质量保证措施；⑤产品培训质量保证措施，共5项内容，每项满分3分，总分15分。 其中，每项以具体内容与本项目及所投产品的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，存在明显不符合采分点要求的得0.3分，完全不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。 | 15.0000 | 主观 | 产品质量保证措施.docx |
|  | 进货渠道 | 供应商承诺所投产品进货渠道正规，无假货、水货、翻新货且无产权纠纷得2分。 备注：供应商需提供加盖公章的承诺书，格式自拟。 | 2.0000 | 客观 | 进货渠道.docx |
|  | 组织保证措施 | 供应商提供的产品组织保证措施方案需包含项目实施团队人员情况，共1项内容，此项满分3分。 其中，每项以具体内容与本项目及所投产品的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，存在明显不符合采分点要求的得0.3分，完全不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。 | 3.0000 | 主观 | 组织保证措施docx.docx |
|  | 售后保障措施 | 供应商提供的售后保障措施方案需包含售后服务机构人员配置方案及保修期外至全寿命周期内零配件及备品备件供应方案，共1项内容，满分3分。 其中，每项以具体内容与本项目及所投产品的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，存在明显不符合采分点要求的得0.3分，完全不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。 | 3.0000 | 主观 | 售后保障措施.docx |
|  | 应急事故响应及处理 | 供应商提供的应急事故响应及处理方案需包含①可能发生的应急事故情况分析；②应急响应时间及紧急安全保障措施，共2项内容，每项满分3分，总分6分。 其中，每项以具体内容与本项目及所投产品的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，存在明显不符合采分点要求的得0.3分，完全不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。 供应商应在投标文件中提供核心产品业绩，自2023年2月1日起至今的类似业绩证明材料，每提供一份有效类似业绩证明材料的得1分，满分6分。 备注：以供应商提供的合同复印件或扫描件为准，时间以合同中所体现的时间为准。 | 6.0000 | 主观 | 应急事故响应及处理.docx |
|  | 业绩 | 供应商应在投标文件中提供核心产品业绩，自2023年2月1日起至今的类似业绩证明材料，每提供一份有效类似业绩证明材料的得1分，满分4分。 备注：以供应商提供的合同复印件或扫描件为准，时间以合同中所体现的时间为准。 | 4.0000 | 客观 | 业绩表.docx |
| 价格评审 | 价格分 | 投标报价采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×35 | 35.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予10%的价格扣除，即：评标价=投标报价×（1-10%）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：报价明细表.docx

详见附件：技术指标响应情况.docx

详见附件：产品质量保证措施.docx

详见附件：进货渠道.docx

详见附件：组织保证措施docx.docx

详见附件：售后保障措施.docx

详见附件：应急事故响应及处理.docx

详见附件：业绩表.docx

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料.docx

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：西安医学院货物类采购合同（模板）.docx