高精度多参数自动气象监测站

| 货物名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 数据采集器 | 1、数据采集器 1.1CPU处理器硬件架构≥32位，运行频率≥100MHz，≥12个通用端口，支持多种测量(模拟信号、数字信号或者其他智能传感器)； 1.2供电电压：9～16V DC； 1.3工作温度：-40℃～80℃（温度扩展）； 1.4▲扫描频率：≥100Hz，提供扫描频率数据截图证明； 1.5脉冲通道：≥2个； 1.6激发电压通道：≥3个； 1.7▲模拟输入：16个单端或8个差分，提供截图证明文件； 1.8内置高精度时钟 精度误差≤1s/d。 |
| 风速风向传感器 | 2.1量程：0～50m/s，风向0～360°； 2.2启动风速：风速≤0.01m/s 风向分辨率≤1°； 2.3精度：±0.5m/s，风向±5°。 |
| 空气温湿度传感器 | 3.1量程：-80～60℃，湿度0.8%～100%RH； 3.2输出信号：（0～1V,0～5V,0～10V）。 |
| 降雨量传感器 | 4.1温度范围：0～50℃； 4.2精度：±1%(≤100mm/hr)； 4.3分辨率：≤0.1mm。 |
| 气压力传感器 | 5.1量程：500～1100mbar； 5.2分辨率：≤0.01mbar。 |
| 四分量辐射传感器 | 6.1波长范围：300～2800nm，长波波长4.5～42μm； 6.2响应时间：≤6s； 6.3非线性误差：≤1%； 6.4温度依赖性：≤5%； 6.5工作环境：-40～80℃，0～100%RH。 |
| 光合有效辐射传感器 | 7.1测量波长：400～700nm； 7.2工作环境：-40～65℃，0～100%RH； 7.3响应时间：≤10μs。 |
| 土壤热通量传感器 | 8.1量程：-2000～2000w/m2； 8.2工作温度：-30～70℃； 8.3精度：≤3% 。 |
| 土壤三参数传感器 | 9.1探针长度：≥30mm； 9.2温度量程：-50～70℃； 9.3温度准确度：±0.1°C (0～40°C)，±0.5°C (-50～70°C)； 9.4温度精度：±0.02℃,温度分辨率：≤0.001°； 9.5体积含水量：5%～50%,水分精度：≤0.05%,水分准确度：±1%(土壤校准)； 9.6电导率量程：0～8dS/m； 9.7电导率精度：±(5% 读数 + 0.05 dS/m),电导率精度≤0.5%； 9.8响应时间：≤3s； 9.9线缆长度：≥15m。 |
| 地表温度传感器 | 10.1响应时间：≤1s； 10.2传感器资深温度输出：0～2500mV； 10.3可测量红外波长：8-14μm； 10.4工作温度：-50～80℃； 10.5精度：±0.3℃。 |
| 高光谱传感器 | 11.1波长范围：400～1000nm； 11.2▲通道数：≥2045个，提供设备原始配置文件证明； 11.3分辨率：≤2nm； 11.4 信噪比：≥1000：1； 11.5▲集成各种植被指数算法及远程传输系统，如NDVI，NIRv，OSAVI，PRI，PSSR，PWI，RDVI，SAVI，SR，SRWI，MTCI等。需另外提供实时的光谱曲线软件界面截图。 11.6▲波长定标：通过汞、氖、氯、氪、氙五种稀有气体灯定标测试，需提供厂商加盖公章的对应原子灯定标文件佐证； 11.7功率≤3W； 11.8支持接入数据综汇系统进行数据在线展示； 11.9▲提供不少于2000条常见地物的标准波谱数据库，可以用于常见地物波谱匹配，数据格式高光谱仪软件可直接调用。需另外提供数据库展示界面截图佐证材料。 11.10配备波长检查标准品，可实现自行定期检查光谱波长漂移情况； 11.11数据处理支持RS3等软件。 |
| 配套多功能在线可视采集系统 | 12.1 像素≥400万； 12.2可 360°旋转； 12.3 红外夜视巡航变焦倍数≥23倍； 12.4 红外夜视距离≥100m； |
| 土壤水温盐测定系统 | 13.1传感器输入端口≥6个； 13.2采集间隔：5min 到 12h，可调； 13.3存储类型：非易失性闪存，断电数据不丢失； 13.4测量参数：土壤体积水分含量、温度、电导率； 13.5量程和精度： 土壤体积水分含量：0～100%VWC，±1%～3%VWC； 土壤温度：-40～60℃，±0.5℃； 土壤电导率：0～20 dS/m，± (5%+0.01 dS/m)@0～10 dS/m； 13.6分辨率：土壤含水率：≤0.001 m3/m3，土壤温度：≤0.1℃，土壤电导率≤0.001 dS/m； 13.7测量频率：≥65MHz； |
| 数据远程传输及综合处理系统 | 14.1、系统可将台站的涡动通量监测系统、自动气象站、高光谱传感器、土壤呼吸监测系统等自动监测设备的数据、图片、视频等资料，进行集中收集、归档存储及展示。 14.2、▲具体功能包括：站点信息查询、站点管理、数据管理与主动预警等。直观显示设备的基本信息及运行状态；实时传输、存储、下载并共享已传递到服务器的数据；设置站点运行状态的关键指标（电池电压、存储卡存储数据容量）和观测数据的观测阈值，对于异常情况主动邮件预警。提供系统功能展示截图证明。 14.3、首页模块 首页栏内可以查看权限内台站的目标数据以及预警信息，实现对某台站的实时监控。 14.3.1地图坐标显示：在地图上可以选择监测网络和台站，选择地区时，会显示该地区下属台站。 14.3.2地图模式切换：将鼠标移至地图右上方选择所需要的地图模式，支持五种及以上地图选择（均为墨卡托投影）。 14.3.3台站状态：在地图中可以直观地看到台站状态，单击台站可以看到用户在该台站的标记数据，也可以快速跳转到台站信息、数据演示、数据下载和告警信息界面。 14.4、台站信息模块 14.4.1台站信息一栏中，用户可以查看某一台站的具体信息。 14.4.2台站基本信息包括台站的视频或照片、台站名称、台站所属机构、台站位置（包括经纬度、海拔），生态系统类型等信息。 14.4.3仪器信息：可查看不同观测仪器的类型、状态、型号和固件版本等信号。 14.4.4便笺功能：可添加站点的共享备注信息。 14.5、数据接收与管理模块 14.5.1数据接收与管理中用户可直接下载原始数据、上传缺失数据、管理数据存储，以及观看或下载物候照片。 14.5.2数据下载：支持.txt、.dat、.csv格式的下载。 14.5.3数据上传：可自行上传数据，将数据补充完整。系统支持.txt、.dat、 .csv文件格式的上传。 14.5.4数据存储：一年以上。 14.5.5图像：具有查询或者下载功能。 14.6、具有监控预警模块。 14.7、数据可视化模块 数据演示：支持多种类型数据自动收集、入库，同时支持数据的手动附加、覆盖。 14.8、系统采用B/S架构模式，实现数据与程序的分离，前台与后台的分离，界面与程序的分离,对关键数据采取访问权限限制。采用严格的用户身份认证机制。 |
| 太阳能供电系统 | 15.1所提供的供电系统的太阳能板具备轻量化设计、不小于50W高效率单晶硅、耐老化表面膜，耐低温蓄电池；能源控制系统具备低电压保护、短路保护、过载保护功能； |
| 安装附件及支架（塔） | 16.1野外防护机箱：户外防护机箱，可在野外抵御风沙侵袭及紫外线辐照； 16.2不锈钢安装支架（塔）：≥3米不锈钢安装支架或塔，支架具备高度调节功能；根据项目需要提供相应高度的安装支架或安装塔，具有集成服务能力，能够完成整体系统的集成配套，实现整个项目的可视化集成。 |

采购清单及产品数量

| 货物名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 数据采集器 | 1套 |
| 风速风向传感器 | 1套 |
| 空气温湿度传感器 | 1套 |
| 降雨量传感器 | 1套 |
| 压力传感器 | 1套 |
| 四分量辐射传感器 | 1套 |
| 光合有效辐射传感器 | 1套 |
| 土壤热通量传感器 | 1套 |
| 土壤三参数传感器 | 5套 |
| 地表温度传感器 | 1套 |
| 高光谱传感器 | 1套 |
| 配套多功能在线可视采集系统 | 1套 |
| 土壤水温盐测定系统 | 2套 |
| 数据远程传输及综合处理系统 | 1套 |
| 太阳能供电系统 | 1套 |
| 安装附件及支架（塔） | 1套 |

用料说明：各种用料符合国标，材料使用功能，大于或等于采购要求。