生态水文过程模拟实验平台采购

- 一、人工气候室

- 1.围护结构

- 1.1规格尺寸：外部长*宽*高约为550*265*260cm，采用聚氨酯保温板，厚度≥75mm；钢板厚度≥0.4mm，聚氨酯泡沫比重≥40±2kg/m，配净化门，门板厚度≥50mm，钢板厚度≥0.4mm，门尺寸根据现场实际情况确定，门上带双层玻璃视窗；地面采用耐磨、阻燃PVC地胶，厚度≥2mm。

- 2.温度控制系统

- 2.1冷媒制冷机组，制冷机组包含进口冷冻涡旋压缩机，压缩机功率≥5P/3.74kW.运行采取自动模式。机组具有过热，过载，高压，低压等保护功能；

- 2.2▲采用热回收技术平衡室内温度；光源全开和全关条件下，温度范围：18℃～40℃，误差≤0.5℃，采用PID自动调节，实时值与设置值差异≤0.5℃（投标文件中必须提供计量检测单位出具的检验报告）；

- 3.湿度控制系统

- 3.1▲除湿技术：光源全开和全关条件下，以上要求的温度控制范围内任意温度点，湿度范围：60%～90%RH，采用PID自动调节，实时值与设置值差异湿度误差：≤3%RH（投标文件中必须提供计量检测单位出具的检验报告）；

- 3.2加湿系统：配置自冲RO反渗透纯水机，日产水≥250L；采用超声波加湿系统，湿气通过加湿管道进入室内。

- 4.栽培架≥6座

- 4.1规格尺寸和材质：长*宽*高约130cm*60cm*200cm；整座栽培架的层板、立柱、横杆为304#不锈钢；立柱为圆管，管径为φ38mm，厚度≥1mm；横杆为30*15mm矩形管，厚度≥1mm；圆管与方管采用L型锌合金转角连接，每层高度可手动上下自由无级调节；

- 4.2▲光源：每座栽培架配四层光源，每层配两片光源；光源为LED平板结构，恒流驱动方式供电，光板面积≥46*58cm，灯珠数≥300颗，灯珠矩阵均匀分布，灯盘功率≤50W，光衰5万小时≤30%；光谱：400nm-780nm连续光谱，其中可见光中[600nm-700nm]占比≥65%，[500-600nm]占比≥25%，[400-500nm]占比≥10%。不采用由红、绿、蓝两种或者两种以上单光谱灯珠组合而成的补光灯（提供佐证光谱图、投标文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的相应检测报告）。光照强度：光源中心正下方10cm平面处，PAR≥500μmol/㎡·S；

- 5.升降补光系统3套

- 5.1规格尺寸和材质：两套约W190cm*D60cm；一套约W120cm*D60cm；304#不锈钢层架，铆钉固定方式固定灯板，通过管式升降电机，防护等级：IP44，移动速度：≥15rpm，额定扭矩：20N*M；额定功率：145W；额定电压：220V；

- 5.2光源：三套补光系统。其中两套配置有3块光源，一套配置有2块光源。光源为LED平板结构，恒流驱动方式供电，灯珠矩阵均匀分布，光衰5万小时≤30%；提供该LED灯板有效的ROHS检测报告。

- 5.3光谱：380nm～780nm连续光谱，其中可见光中[600nm～700nm]占比≥65%，[500～600nm]占比≥25%，[400～500nm]占比≥10%，不采用由红、绿、蓝两种或者两种以上单光谱灯珠组合而成的补光灯；光照强度：光源正下方10cm平面处，PAR≥250μmol/㎡·S；

- 5.4通过触摸屏设置补光系统的升降高度，设置至少6个时间段升降的高度，设定不同时间执行不同的高度，模拟太阳升起降落；

- 6.调光电路板3块

- 6.1▲自冷式铝壳散热结构LED驱动板，防护等级IP55，电路板驱动单元数≥20路，每一通道独立控制，每个通道可独立工作，单通道支持0～100%无极恒流调光（提供含20路电路板佐证实物图）；

- 6.2能够通过手机app或者现场触控屏，在0～100%无级调节室内每座栽培架的每层光盘的光照强度：60%～100%无极调光，分辨率≤1‰，在24小时周期内能设置至少12段不同时间段的光照强度，达到不同时间段自动调节光照强度，最小设定调光值≤1‰。

- 7.恒流驱动电路板供电电源3个

- 7.1▲全封闭铝制外壳，自冷方式散热结构，防水等级IP65，安规设计符合：满足标准 IEC/EN60950-1（提供电源佐证实物图）；

- 7.2电源支持485通讯接口，自适应波特率（9600bit/s、 19200bit/s，115200bit/s ），支持主机设备对电源进行通讯和监控管理，在触摸屏上能够自动反馈故障电源编号；

- 8.循环风结构

- 8.1双侧出风蒸发器，蒸发器长度≥2m，宽度≥0.6m，换热面积≥60㎡，不锈钢全网孔风墙，安装于气候室两侧，不锈钢厚度≥0.8mm，双侧出风蒸发器气流流经两侧全网孔风墙，然后流经栽培架，再向上流入蒸发器进行换热；

- 8.2全热交换新风系统，定时进行新风补充；

- 9.智能环境控制系统

- 9.1▲单片机核心控制系统，核心MCU工作频率≥70MHZ,内核采用ARM32位的Cortex-M3，内部Flash≥512K，支持FSMC（提供控制板MCU型号实物图片和MCU产品规格表的一致性对比图）；

- 9.2核心控制板板载设计强弱电控制分离；

- 9.3核心控制板配置有终端设备（交流控制）常规控制接口数≥13路；配置有终端设备（直流控制）常规控制接口数≥4路；配置有终端设备（交直流可选）备用控制接口数≥6路；配置有12位AD模拟信号采样接口数≥8路；配置有常规报警信号开关器件的采集接口数≥6路；

- 二、蒸渗仪

- 1.蒸渗仪规格：

- 1.1.大尺寸蒸渗仪：箱体直径≥1000mm，深≥1.5m。

- 1.2.小尺寸蒸渗仪：箱体直径≥600mm，深≥1.0m。

- 2.传感器接入口：

- 2.1大尺寸蒸渗仪：0-50cm，每10cm一个，共5个；50-150cm，每隔20cm一个，共4个。

- 2.2小尺寸蒸渗仪：0-50cm，每10cm一个，共5个；50-100cm，每20cm一个，共2个。

- 3.称重系统测量方式：3个称重传感器直接称重；

- 4.▲称重系统：称重量程：大尺寸蒸渗仪0-3000kg，小尺寸蒸渗仪0-1000kg； 小尺寸蒸渗仪：称重分辨率：≤3g；称重精度：≤30g；大尺寸蒸渗仪：称重分辨率：≤6g；称重精度：≤60g，需提供相关参数软件显示界面截图。

- 5.▲渗漏量：称重量程：≥10kg；称重精度：≤5g；称重分辨率：≤0.1g；采样间隔：0～9999s（可任意设置），数据存储：内置存储≥512MB； U盘支持32G及以下容量，需提供相关参数软件显示界面截图。

- 6.输出：内部RS485协议或标准Modbus协议。

- 三、土壤水盐温传感器

- 1、TDR原理

- 2、感应区域探针周围半径：≥5 cm；

- 3、土壤温度：测量范围：-50～+70℃；准确度：≤0.1℃（0～40℃）；≤0.5℃（全量程）；精度：±0.02°C；分辨率：≤0.001°C；

- 4、容积含水量：量程：0～100%；准确度：±1%（土壤特定校准），EC＜3dS/m；±3%（典型），EC＜10 dS/m；精度： ＜0.05%；

- 5、▲电导率： 量程：0～8 dS/m；准确度：±（读数的3%+0.05 dS/m）；体积电导率精度 ： ≤0.5% ，需提供相关参数软件显示界面截图。

- 6、功耗

- 6.1电压：6～18Vdc；

- 6.2功耗：通常≤45 mA @ 12 Vdc （≤80 mA @ 6 Vdc, ≤35 mA @ 18 Vdc）；休眠：通常≤135 µA @ 12 Vdc；

- 四、重度土壤水盐温传感器

- 1、含水量： 范围：0～100%；准确度：±3% vol；

- 2、▲土壤电导率：范围：0 ～ 2000 mS/m；准确度：±（读数的6%+ 10 mS/m）； ，需提供相关参数软件显示界面截图。

- 3、温度：范围：-20至+60°C；准确度：±0.5℃（0-40℃），±0.7℃（全量程）；

- 五、数据采集器

- 1、最大扫描频率：≥10Hz；

- 2、模拟输入：≥6个单端或3个差分；

- 3、脉冲计数器：≥8个；

- 4、电压激发通道：≥2个；

- 5、数字控制端口：≥7个；

- 6、通讯端口：USB Micro B，RS-232；

- 7、通信协议：PakBus、Modbus、DNP3、SDI-12、TCP、UDP 等；

- 8、模拟数字转换位数（A/D）： ≥24位；

- 六、光谱植物物候监测系统

- 1、光谱相机

- 1.1.▲五波段：宽波段：红绿蓝；窄波段：红光（650±10 nm）、近红外（850±10 nm），需提供相关参数软件显示界面截图。

- 1.2.CMOS镜头，≥500万像素（分辨率≥2592*1944）；≥20倍光学变焦；云台功能：水平0～330°,垂直0°～90°；

- 1.3.▲支持同步获取RGB真彩色图像、窄波段光谱图像和NDVI图像；可直接输出植被指数：GCC，RCC，BCC，GVI，NDVI等，需提供相关参数软件显示界面截图。

- 1.4.支持远程调节并设置，自定义预设250个以上的预置点，循环拍摄获取光谱图片等数据，并能从图片文件名上区分其来自每个预置点；

- 2、智能数据采集器参数

- 2.1.运行内存：≥250M；支持本地Wi-Fi方式无线下载数据；

- 2.2.支持相机远程控制，如远程实时视频，远程调整相机角度、焦距、采集频率和采集时间；

- 3、▲配套软件：可实现时间序列图像批量处理、多种植被指数（GCC、RCC、BCC、GVI、NDVI，LAI，FVC等）计算、物候曲线拟合与关键物候期提取等功能；支持批量物候图像筛选、单通道光谱灰度图层批量分离、物候图像ROI兴趣区域选择等功能，需提供相关参数软件显示界面截图。

- 七、数据采集系统

- 1、工作站： CPU四核及以上，≥32G 内存、≥2T*2 硬盘，50寸及以上液晶显示器。带机柜、UPS电源延时≥30分钟；

- 2、软件

- 2.1.数据收集存储模块：不同设备、不同类别、不同时间的监测数据收集和存储。

- 2.2.数据质量控制模块：系统自动监测数据缺失或突兀变化的情况，现场设备报警，管理人员及时进行处理。

- 2.3.数据查询检索统计模块：根据设备、时间等进行数据查询，检索和统计。

- 2.4.数据下载模块

- 2.5.数据展示模块：土壤不同剖面温度、湿度（含水量）、盐分（电导率）、多种植被指数等数据，采用曲线图、柱形图、饼图等形式进行展示。

- 用户管理模块：不同用户权限管理。

| 货物名称 |  | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 人工气候室 |  | 1个 |
| 节水控盐模拟装置 | 蒸渗仪 | 3组（每组含1大尺寸蒸渗仪和1小尺寸蒸渗仪） |
|  | 土壤水盐温传感器 | 32个 |
|  | 重度土壤水盐温传感器 | 16个 |
| 数据采集器 |  | 1套 |
| 光谱植物物候监测系统 |  | 1套 |
| 数据中心 |  | 1套 |