土壤水分厘米级TDR阵列监测系统

| 货物名称 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| TDR阵列土壤水分传感器 | - 1、▲测量输出：介电常数、土壤体积含水量； - 2、▲深度分辨率：≤1cm； - 3、测量深度：0-1cm，1-2cm，2-3cm，3-4cm，4-5cm，5-6cm，6-7cm，7-8cm； - 4、▲土壤水分测量精度：±1.5%VOL； - 5、若供应商为代理商的需提供原厂厂家授权书。 |  |
| 时域反射仪 | - 1、脉冲发生器输出：250mV变成50Ω； - 2、输出阻抗：50Ω±1%； - 3、▲组合脉冲发生器和采样电路的时间响应：≤ 85 ps； - 4、脉冲发生器畸变：±16%（前1 ns内）；±1%（1 ns后）； - 5、脉冲长度：≥25μs； - 6、工作温度范围：-40℃～+85℃ 运行温度范围：-40°C ～+55°C； - 7、波形采样范围：0-3800m（距离），0-27.75μs（时间）； - 8、▲波形采样分辨率：≤1.35mm（距离）、≤ 4.4ps (时间)； - 9、若供应商为代理商的需提供原厂厂家授权书。 |  |
| 数据采集器 | - 1、▲最大扫描频率：≥100Hz； - 2、▲模拟输入：16个单端或8个差分通道； - 3、脉冲计数器：10个； - 4、电压激发通道：4个； - 5、数字端口：8个； - 6、▲通信端口：Ethernet，USB Micro B，CS I/O，CPI，RS-232， RS-485； - 7、▲A/D转换：24位； - 8、存储时长：≥6个月； |  |
| 无线传输系统 | 支持4G/5G无线网络传输模块，含数据流量卡（3年） |  |
| 太阳能供电模块 | 带10A充电控制器，40W太阳能电池板，40AH充电电池。 |  |
| 安装附件 | - 安装支架：三角支架，高度2m - 防护机箱：防水、防辐射、防锈、防腐蚀，抗高低温功能。 |  |
| 货物名称 |  | 数量 |
| TDR阵列土壤水分传感器 |  | 24个 |
| 时域反射仪 |  | 3个 |
| 数据采集器 |  | 3个 |
| 无线传输系统 |  | 3套 |
| 太阳能供电模块 |  | 3套 |
| 安装附件 |  | 3套 |