野外高通量植物表型分析平台

1、	用途：

专用于野外原位植物表型成像分析、盆栽植物或蒸渗仪系统植物/作物表型成像分析、植物胁迫、植物-土壤光谱成像分析、土壤生态修复、生态监测、种质资源优化选育等领域。

工作环境要求：

工作温度范围：-20℃～50℃；

工作湿度范围：≤80%RH；

防水、防尘：IP52；

2、	技术参数：

2.1	主机系统：

▲2.1.1 模块式快速拆装结构，轻便、可拆卸、可扩展，对Plot样地作物/植物进行表型成像测量分析，或对基于蒸渗仪技术的数字化培养盆、miniPlot样方进行扫描成像分析；

▲2.1.2 主控系统：嵌入式操作系统，采用物联网技术，兼容5G通讯技术，全中文触控屏，全中文用户界面软件，串口控制平台运行；

2.1.3 成像单元：标配高光谱成像相机：光谱范围400-1000nm可见光近红外波段，红外热成像相机：分辨率≥640×512，测温精度±2℃，RGB相机：≥2000万像素；

2.1.4 内置温湿度传感器：测量范围：相对湿度0%～100%，温度-20℃～+100℃，精度：湿度 ±2%，温度 ±0.5℃ 、光照度传感器：精度±7%，GPS模块：定位精度≤5m，时钟（时钟可根据GPS信息自动校准）；

▲2.1.5 位置记忆：可一键保存、读取、删除当前位置，自动移动精准定位，扫描定位精度≤1mm；

2.1.6 供电系统：内置大容量可充电电池，双路并联，24V电压，可野外连续运行8小时以上；

2.2	多功能高光谱成像单元：

2.2.1 可见光近红外高光谱成像传感器，400～1000nm线性推扫成像，CMOS探测器，狭缝宽度≥42μm，出厂全光谱校准，集成电机械快门和顺序阻塞过滤器，可成像测量分析作物生化、生理指标如叶绿素含量、花青素含量、胡萝卜素含量、光利用效率、健康指数、覆盖度、胁迫等；

2.2.2光谱采样间隔≤1.3nm；

▲2.2.3 光谱波段：≥440nm；

2.2.4 F值：≤1.7；

2.2.5 像素分辨率：≥1024像素；

2.2.6 满井容量：≥90000e-；

▲2.2.7 帧率：≥300FPS（满帧）；

2.2.8可成像分析作物生化、生理指标、光利用效率、健康指数、覆盖度、胁迫等近百种参数，包括自动分析计算NDVI、NDVI705红边归一化植被指数、VOG1红边指数、PRI光化学植被指数、PSRI 植被衰减指数、SIPI结构不敏感色素指数、CRI1 类胡萝卜素反射指数、ARI1/ ARI2 花青素反射指数、CI 叶绿素指数、WBIR水波段指数、HI健康指数等植物色素指数和胁迫敏感指数、NPQI归一化脱镁指数、PSSRa指数等。

2.2.9 具备LEDIF叶绿素荧光光谱成像分析功能（需在夜晚等黑暗条件下运行），叶绿素荧光光谱成像波段数≥50个，自动识别荧光峰值、自动成像分析不同波段荧光、荧光比值指数等；

2.2.10不同光强条件下的叶绿素荧光成像，光强梯度≥100级，包括F685、F735、F740等波段的叶绿素荧光值；根据叶绿素荧光参数、不同波段叶绿素荧光等进行图像分割，可自动或手动ROI选区成像分析并给出不同ROI的参数值、叶绿素荧光数据立方、频率直方图等，可分析F440、F520、F690、F740、F690/F740、F520/F690、F440/F690、F440/F740、F735/F700等多种荧光参数，输出指数图及统计数据；

2.2.11光合物候监测分析参数：包括PAR、NDVI、PRI、CCI、NIRv等，可基于反射光谱分析太阳光诱导叶绿素荧光指数（SIF）包括Fr（红色波段）和Ffr（远红波段）叶绿素荧光指数；

2.2.12 结构参数：可分析校准面积、Circularity、Aspectratio、Solidity、Roundness等结构参数；

2.2.13 路径分析：可对自定义路径进行剖面分析，具备波段范围融合、波段范围离散、离散波段、单一参数4种分析模式；

2.3	高光谱数据分析软件：

2.3.1 可进行多模式图像显示、波段融合、感兴趣区分析、光谱指数分析、光谱曲线绘制、光谱特征统计、直方图统计、结果图/表导出等；光谱分析：自动拾取任意像素点光谱曲线，自动根据R0I绌刺平均光谱曲线，并自动识别统计波峰波长，具备加权、5点均值、SG滤波等平滑算法，具备一阶、二阶导数运算功能；形态分析：可分析长宽比、像索面积、校准面积、Circoularity、Aspect ratio、Solidity、Roundness参数。

2.3.2 图像显示：三波段伪彩色显示、单波段灰度显示及伪彩色演示、旋转显示、支持5种调色板可视化表达；

2.3.3 ROI分析：同时具备①通过阈值+参数+斑块滤除进行背景掩膜自动选区，②自定义点、线、矩形、圆形、多边形等手动选区功能；

2.3.4 内置ARI1、ARI2、ARVI、CAI、CCCI、Ctr1、Ctr2、CRI1、CRI2、CustomVI1、DVI、EVI、FRI、GARI、GCI、GDVI、GI、GM1、GM2、GNDVI、HI、LCI、LSI、mBRI、mNDVI705、mSR705、MCARI、MCARI1、MCARI2、MTCI、NPQI、NDLI、NDRE、NDVI、NDVI705、NPCI、OSAVI、PPR、PRI、PSNDa、PSNDb、PSRI、PSSRa、PSSRb、REP、RVSI、SIPI、SR、SRPI、TCARI、TVI、VARI、VIgreen、VOG1、VOG2、VOG3、WBI、ZMI等不少于58种VI模型参数，一键分析输出csv结果及导出图片，具备“先计算后平均”“先平均后计算”两种计算方式，研究植物表型及结构信息、生物及非生物胁迫、色素含量、理化性状、种质、中药材及果实品种品质等指标，支持扩展；

2.3.5 光谱分析：自动拾取任意像素点光谱曲线，自动根据ROI绘制平均光谱曲线，并自动识别统计波峰波长，具备加权、5点均值、SG滤波等平滑算法，具备一阶、二阶导数运算功能；

2.3.6 形态分析：可分析长宽比、像素面积、校准面积、Circularity、Aspectratio、Solidity、Roundness等参数；

2.3.7剖面分析：可画分不少于40段横切线，用于研究ROI不同横向位置的差异，可根据交叉点的统计数据，精确分析根系的分叉、不同深度处根冠的宽度等，统计数据一键导出csv，可在Excel等工具中查看分析；

2.4	热成像单元：

▲2.4.1 RGB分辨率：≥5400×3600；

2.4.2 红外分辨率：≥640×512；

2.4.3 最大帧率：≥50fps；

2.4.4 测温灵敏度：≤30 mk；

2.4.5 测温精度：±2℃；

2.4.6 测温范围：-20℃～150℃；

2.4.7 预览画面：同时显示、切换显示、仅热成像或仅RGB成像；

2.4.8 具备至少15种调色板模式；

▲2.4.9 双光同步工作，可自主切换单张采集或连续采集等工作模式；

2.4.10 融合分析软件：全中文界面软件，集红外热成像、RGB显示、参数设置、数据同步采集、数据分析于一体，具备红外热成像与RGB成像融合分析功能，提供4种模型，5个算法自由选择组合；

2.4.11 可进行ROI分析：同时具备①通过阈值滤除进行背景掩膜自动选区，②自定义多边形手动选区功能；

▲2.4.12 可分析VIgreen、VEG、ExG、ExGR、GLI、CIVE、COM、WI、Lab、R/G/B、R/G、B/R等颜色参数，可进行L*a*b*和HSV/HIS颜色空间分析，研究植物/根系表型及颜色信息，支持扩展；可分析叶片长、宽、周长、校准面积、凸包周长、凸包面积等形态参数；

▲2.4.13 可手动或自动ROI选区分析；并对不同ROI进行温度分析：包括最低温度、最高温度、平均温度、频率直方图等，并据此分析植物如叶片气孔导度、温度的影响及响应；可对不同ROI进行颜色分析，并据此分析不同状态植物、缺N植物与不缺N植物的颜色细微差异等；可对植株进行形态分析，包括冠层长、宽、长宽比、紧凑度、凸包面积、相对生物量，并据此分析植物的生长时空动态变化等。

2.5叶绿素荧光成像单元：

2.5.1测量参数：Fo、Fm、Fv、Fp、Fm_L1、Fm_L2、Fm_L3、Fm_L4、Fm_Lss、Fm_D1、Fm_D2、Fm_D3、Ft_L1、Ft_L2、Ft_L3、Ft_L4、Ft_Lss、Ft_D1、Ft_D2、Ft_D3、Fo_L1、Fo_L2、Fo_L3、Fo_L4、Fo_Lss、Fo_D1、Fo_D2、Fo_D3、Fv_L1、Fv_L2、Fv_L3、Fv_L4、Fv_Lss、Fv_D1、Fv_D2、Fv_D3、Fq_L1、Fq_L2、Fq_L3、Fq_L4、Fq_Lss、Fq_D1、Fq_D2、Fq_D3、QY_max、Fv/Fm_L1、Fv/Fm_L2、Fv/Fm_L3、Fv/Fm_L4、Fv/Fm_Lss等50多个叶绿素荧光参数，每个参数均可显示2维荧光彩色图像。

2.5.2最高图像分辨率≥1360×1024像素，时间分辨率：在最高图像分辨率下可达每秒≥20帧。

2.5.3输出结果：高时间解析度荧光动态图、荧光动态变化视频、荧光参数Excel文件、直方图、不同参数成像图、不同ROI的荧光参数列表等。

2.6设备平台

2.6.1 平台跨度：X轴标配跨度1.5m；

2.6.2 平台高度：高度50～180cm可调整。

2.7配套数据工作站

32G运行内存、1T固态硬盘、I9及以上处理器

采购清单及产品数量

| 序号 | 设备清单 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机系统 | 1台 |
| 2 | 多功能高光谱成像单元 | 1台 |
| 3 | 高光谱数据分析软件 | 1套 |
| 4 | 热成像单元 | 1台 |
| 5 | 叶绿素荧光成像单元 | 1台 |
| 6 | 设备平台 | 1台 |
| 7 | 工作站 | 1台 |