1、主要功能和用途，用于水、土壤、植物等样品中的：总磷、总氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、磷酸盐、氨氮、硅酸盐、硫酸盐、COD、TOC、DOC、硫化物、硼、氯化物、碳酸氢盐、硼酸盐、氨基氮、有机质的耦合分析和数据处理。具有实验室和在线监测的功能。

2、环境允许温度：10-45℃，相对湿度：5%-95%，电源：220VAC/50Hz

3、分析项目的技术指标要求：准确度：≤1.5%；精确度：≤1%，加标回收率：90%-110%。要求分析方法符合中国有关国标方法要求。

（1）亚硝氮的测定分析方法：盐酸萘乙二胺分析法，检出限：≤0.001mg/L，检测范围：0-1mg/L。
（2）硝态氮的测定分析方法：镉柱还原分析法，检出限：≤0.0001mg/L，检测范围：0-2mg/L。
（3）铵盐/氨氮的测定分析方法：水杨酸钠分析法，检出限：≤0.01mg/L，检测范围：0-10mg/L。
（4）磷酸盐的测定分析方法：钼酸铵分析法，检出限：≤0.001mg/L，检测范围：0-10mg/L。
（5）硅酸盐的测定分析方法：硅钼蓝分析法，检出限：≤0.001mg/L，检测范围：0-5mg/L。
（6）总氮的测定分析方法：碱性过硫酸钾氧化镉还原柱分析法；检出限：≤0.01mg/L，检测范围：0-10mg/L。测定反应要求：压力指标和温度指标均与国标要求一致，压力指标为0.11 MPa-0.14 MPa,温度指标为120℃-124℃，采用在线紫外消解和110-120℃高温加压联合双重消解方式。
（7）总磷的测定分析方法：过硫酸钾氧化钼酸铵分析法；检出限：≤0.01mg/L，检测范围：0-10mg/L。
（8）COD的测定分析方法：草酸钠分析法，检出限：≤0.01mg/L，检测范围：0-5mg/L。
（9）硫酸盐的测定分析方法：比浊分析法，检出限：≤1mg/L，检测范围：0-100mg/L。
（10）硫化物的测定分析方法：甲基蓝分析法，检出限：≤0.02mg/L，检测范围：0-10mg/L。
（11）硼的测定分析方法：亚甲亚胺-H分析法，检出限：≤0.02mg/L，检测范围：0-50mg/L。
（12）氯化物的测定分析方法：硫氰酸汞分析法，检出限：≤0.5mg/L，检测范围：0-100mg/L。

4、主机

▲（1）耦合反应主机：一个监测分析平台里面可以整合多功能相关指标。每个仪器或部件、模块采用配有各自独立的AI编码和IP地址，可实现智能化、网络化、远程监控的功能。

▲（2）化学反应单元主机≥7通道配置，包含一个四通道主机，一个三通道主机，每个主机内置彩色触摸屏微处理控制器，可实时图形监控仪器运行状态、数字显示泵速、各反应器、蒸馏器、消解器的实时温度和设置温度、漏液监测、检测器光源寿命监控和耗材更换提示功能。
▲（3）每台主机可同时放置不少于6块化学反应模块；主机七位一体的构造以方便操作：蠕动泵、化学分析模块、在线消解压力增加调节器、在线消解器、加热反应器、检测器和系统控制器集成在同一个主机中，不采用分析独立放置的模式。

（4）可实现在线加热器温度设置、在线蒸馏、泵速调节，加热反应器等温度即可直接通过内置于化学分析主机的触摸屏实时数字显示和设定温度值。也可以通过计算机软件程序自动控制。
（5）主机采用智能化控制系统。

5、全自动进样器

（1）计算机控制随机取样，可双针同时取样，位数不少于100个，内置独立通道清洗泵，可设置取样数量、取样重复次数、取样时间、清洗时间、空气注入时间等参数。可自由设定取样针在清洗槽内连续跳洗的时间间隔，气泡大小可调。
（2）自动进样器附带四通道清洗泵，独立清洗取样针，无须共用蠕动泵。
（3）可实现随机取样、重复取样、自动归零。

6、高精度蠕动泵

▲（1）主机蠕动泵：平均单台每个蠕动泵至少18位通道试剂位置，泵速四速可调，泵速既可通过主机内置的触摸屏四速可调，也可通过计算机软件程序自动调节。泵盖可自动开启闭合。内置独立空气泵，能连接氮气或者消除环境氨干扰的洗气装置。
（2）为保证测试效率，蠕动泵试剂管位数泵管位数足够，测试以上项目指标时无须手工切换泵管，保证测试效率。
（3）蠕动泵精度≤0.5%。
▲（4）气泡注入方式：通过内置的独立的空压机提供气体（非蠕动泵挤压泵管式），电子气压调节器精密压力控制范围0-1.5bar。

7、高精度空气注射器泵及电子空压机

为系统气泡注入、气压调节提供稳定气源，支撑化学反应单元、蠕动泵的气压需求。

8、耦合分析模块

（1）系统气泡由化学反应单元内置空压机提供。

▲（2）总磷总氮模块符合国标 HJ 670-2013、HJ 667-2013。

（3）总磷总氮模块内置紫外高温高压消解系统。

（4）压力调节范围 1-1.5 大气压。

（5）可实现总磷、总氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、磷酸盐、氨氮、硅酸盐、硫酸盐、COD、硫化物、硼、氯化物全指标分析。

9、在线紫外和高温高压消解器

（1）采用在线紫外消解 + 110-120℃高温加压双重消解方式，符合国标消解要求。

（2）消解压力 0.11MPa-0.14MPa，温度 120℃-124℃，匹配总磷总氮检测需求。

10、在线压力调节器

（1）精准调控消解系统压力，范围 1-1.5 大气压。

（2）与在线消解器、耦合分析模块联动，保障检测稳定性。

11、检测系统

（1）双光束双波长检测器≥6通道，32位高精度数字式检测器。

（2）光源支持钨灯 LED 灯，适配多指标检测。

12、耦合智能控制系统

（1）硬件级智能控制，联动全硬件模块运行。

（2）实现数据采集、参数调控、状态监控一体化。

13、在线监控功能

（1）实时采集硬件运行数据、检测数据。

（2）数据同步上传至软件系统，实现可视化监控。

14、耦合分析数据处理系统

（1）匹配全硬件检测需求，完成数据接收、分析、处理。

（2）支持数据存储、导出、质控分析。

15、备品备件和启动工具包

（1）配套全硬件设备，提供质保期内运维所需备品备件。

（2）含设备启动、安装、调试专用工具。

16、分析软件功能

（1）提供中文版操作软件, 分析软件符合良好实验室（GLP/CLP）规范，分析结果可输出到LIMS或转化到微软Excel格式, 可根据需要自定生成的报表格式。
▲（2）软件可对系统中每个部件进行独立监控，包括取样器、蠕动泵、化学处理部件、检测器。远程监控访问功能在实验室网络可及范围内的任意地点检查仪器状态并进行诊断。可以随时查看运行情况、分析结果、设置信息、进行仪器诊断并解决故障、检查漏液、实现仪器的开启。
（3）能同时实时监测≥16个分析通道，软件登录分不同管理级别密码，可远程操控数据处理系统并进行诊断及升级。软件具有分析记忆暂停、后续自动分析功能。
（4）软件符合GLP/CLP的规范要求，支持全面统计和质量控制标准，如校正和方法有效性、带数据和方法的结果储存、文件写保护和智能判定都按国标。可计算出检测低限、残余标准偏差、相关性、t-试验、f-试验等。
（5）软件支持智能化的网络接口动态主机配置协议，软件可控制每个检测器的灯源，用户可进行任意光源的开/关操作。在运行过程中自动调整基线及峰形高度，保证峰形不会溢出显示屏幕显示不出完整峰形。
（6）软件内置有机碳和有机质分析软件，可以兼容和耦合连接各类有关仪器。

17、智能化控制系统功能

（1）能够自动采集各部件相关信息及数据并和软件进行通讯。可实时显示各模块设定温度、实时温度、实时泵速、蠕动泵管使用寿命、实际使用时间、光源使用寿命、实际使用时间等信息，漏液检测信息。
（2）采用中英文控制软件，可同时显示多分析通道的实时谱图；结果自动计算及标准曲线校正，实时保存数据结果。

18、设备组成

（1）耦合智能控制系统：1套

（2）化学反应单元主机：2台
（3）自动进样器：2台

（4）高精度蠕动泵：3台
（5）高精度空气注射器泵及电子空压机：2台
（6）耦合分析模块：1套（可分析：总磷、总氮/硝酸盐氮/亚硝酸盐氮、磷酸盐、氨氮和硅酸盐、硫酸盐、COD、硫化物、硼、氯化物）。
（7）在线紫外和高温高压消解器：1个
（8）在线压力调节器：1个
（9）在线监控功能：1个
（10）耦合分析数据处理系统：2个

（11）备品备件和启动工具包：1批
（12）主机耦合软件工作站：1个