一、功能要求：凝胶色谱分子量分布仪由液相色谱及有机碳有机氮检测仪构成，能实现有机物组分分离与有机碳、有机氮、紫外检测的同时测定，后期可升级荧光检测器以及馏分收集器。

二、技术要求

（一）溶解性有机碳/溶解性有机氮反应器

▲1.薄膜反应器:内置紫外灯可对含碳有机化合物进行快速氧化

2.能耗：≤0.5kwh

3.载气：氮气（纯度≥99.99%或者99.999%），流速：≥10L/h

4.流动相：磷酸盐缓冲剂（22.5mmol/L），pH标液6.59±0.01，24小时用量≤3 L。

5. 酸化溶液:磷酸 PH值 1.5 ，24小时用量≤0.8 L

6.有机碳测量范围涵盖：0.001ppm ~ 5ppm

7.有机碳测量范围(支路)涵盖：1 ~ 5000 ppb

8.有机碳测量精度：50 ppb

▲9.采用近红外检测器，检测TOC

▲10.有机碳最低检测限：≤1 ppb

▲11.紫外检测器：基线噪音≤ 6 X 10-5AU

▲12.有机氮检测器：基线噪音≤3 X 10-5AU

13.自动进样器位数：≥36孔。

▲14.自动进样器能保证≥5天的连续自动化分析。

▲15.自动进样器具有帕尔贴控温

16.具有溶解碳反应器，可去除无机碳

▲17分子量检测范围：500-80000 Da

18.在不改动硬件的情况下能通过手动进样装置快速进行TOC测定；

19.软件：操作软件支持图形化编程与 Excel 模板定制

（二）软件：操作软件支持图形化编程与 Excel 模板定制

（三）配置要求

1.薄膜反应器	1个

2.薄膜反应器内置灯 	1个

3.淋洗液有机氮背景消除反应器 	1套

4.溶剂性有机碳反应器（扣除流动相背景TOC）	1套

5.电机和安装件                        	1套

6.UVD紫外灯及测量池  1个

7. OND灯及测量池  1个

8.稀释注射器 10ML	1个

8.毛细管和连接头	按需

9.帕尔贴冷却器	1个

10. PT 100 温度传感器	1个

11. 溶剂入口过滤器 	3个

12. SS半预处理过滤组件	2个

13. 废液泵(包括支架) 	1个

14. 有机玻璃圆柱体（用于酸化）	1个

15. 自动进样器进样针	1个

16. HPLC泵维护套件（含阀/弹簧/活塞杆和风扇）	1套

17. 自动进样器齿带	2根