| 货物名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 固体碳组分分析仪主机 | 1.固体碳组分分析仪主机： ▲1.1可实现一个样品一次进样同时得出TOC、ROC、TIC、TC、TN等多个指标，且样品不需要任何酸化等方式的前处理；只需氮气、氧气两种气体，根据样品性质，选择最佳分析方法，且分析过程中氧气与氮气可根据方法设置进行载气切换，实现ROC与TIC的更有效分离（须提供国家认可的检测机构出具的检测报告，制造商检验报告，产品彩页，官网功能截图等任意一种证明材料加盖投标人公章予以佐证）； 1.2测量时间：整个温度梯度（TOC / ROC / TIC）包括TN,约25分钟。其中，选择恒温测试单个参数的时候，可根据元素含量和样品重量自优化分析时间，单样品单参数分析时间 ≤ 8分钟。 ▲1.3操作模式：TOC/ROC/TIC, TOC/TIC, TOC/ROC, TOC, TIC, ROC, TN, TOC/ROC/TIC/TN（须提供国家认可的检测机构出具的检测报告，制造商检验报告，产品彩页，官网功能截图等任意一种证明材料加盖投标人公章予以佐证）； 1.4测量范围：有机碳TOC：0-50mg、无机碳IC: 0-50mg、总碳TC: 0-50mg、元素碳ROC: 0-50mg |
| 自动进样器 | 2.自动进样器： ▲2.1非叠加样品盘，中央旋转插入式机械臂进样，进样器位数≥85位（须提供加盖投标人公章的进样器图片，体现进样器结构）； 2.2坩埚材质：不锈钢坩埚，可重复利用； ▲2.3清灰：进样机械臂自动除灰，仪器配置坩埚回收装置，机械臂可自动完成进样-测样-自动清灰-坩埚回收（须提供国家认可的检测机构出具的检测报告，制造商检验报告，产品彩页，官网功能截图等任意一种证明材料加盖投标人公章予以佐证）； 2.4进样量：0.1-3000mg。 |
| 燃烧炉（包含动态加热炉+恒温二级炉） | 3. 燃烧炉： ▲3.1双重高温炉设计，包含动态加热炉系统和恒温二级燃烧炉系统；容纳内径为≥28mm的石英反应管，催化剂：铂催化剂，催化剂填充一次可测试样品量不小于2500个（须提供国家认可的检测机构出具的检测报告，制造商检验报告，产品彩页，官网功能截图等任意一种证明材料加盖投标人公章予以佐证）； 3.2动态加热炉：可实现实现连续升温，可根据应用需求实现三阶梯度程序升温，自动测试TOC400、ROC600、TIC900以及TC；可选配或者升级五阶升温程序。 3.3恒温二级炉：恒定温度下直接测试TOC,TIC,ROC； 3.3炉内配置冷却系统； 3.4燃烧炉工作温度≥850℃。 |
| 检测器 | 4.检测器： ▲4.1碳检测器采用宽范围高灵敏度非色散红外检测器；量程：0-50mg绝对碳(或0-100%)；LOD≤20μg 绝对碳；氮检测器采用电化学检测器。（须提供检测器量程的证明文件加盖投标人公章） 4.2检出限：≤30ppm； ▲4.3要求碳红外检测器质保10年（须提供承诺书加盖投标人公章予以佐证）； 4.4对样品燃烧产生的目标气体，实现无需分流，全部检测，确保结果的真实准确； 4.5测试精度：≤0.1% abs（100mg CaCO3或标准土壤）。 |
| 阶梯式程序升温软件 | 5.阶梯式程序升温软件： 5.1用户可软件自定义设定动态加热炉升温速率； ▲5.2可根据应用需求实现三阶梯度程序升温，一次进样，自动测试TOC400、ROC600、TIC900以及TC (需要提供软件界面截图，截图应包含分析数据，以及相关谱图加盖投标人公章予以佐证)； 5.3可在恒定温度下直接获得TOC、TC、ROC、TIC结果； 5.4软件可对单次分析进行数据计算、结果统计、图谱展示，无需将所有测试样品的图谱合并在一个页面； 5.5软件可对单次分析进行数据计算、结果统计、图谱展示，无需将所有测试样品的图谱合并在一个页面；可在仪器测样过程中随时查阅上一个测试样品的数据、统计结果及相关图谱。可输出结果报告（PDF, Excel等各种格式）、支持LIMS系统集成。支持多点校准、标准曲线拟合方式 |
| 数据采集器 | 6.数据采集器：匹配阶梯式程序升温软件需求。 |
| 氧气 | 7.氧气： 7.1高纯氧纯度：99.995% |
| 氮气 | 8.氮气： 8.1高纯氧纯度：99.995% |
| 高精度减压阀 | 9 .高精度减压阀： 9.1出口压力表最大示数为0.6Mpa 9.2出口接头可接6mm外径金属管的双卡套式接头 9.3氧气和氮气各一瓶 |
| 固体碳组分分析仪采购清单及产品数量： 固体碳组分分析仪主机：1台 自动进样器：1套 燃烧炉（包含动态加热炉+恒温二级炉）： 1套 检测器：1个 阶梯式程序升温软件：1套 数据采集器：1台 氧气：1瓶40L 氮气：1瓶40L 高精度减压阀：2套 |  |