## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

生物化学与分子生物学实验中心教学补充优化建设。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 699，260.00

采购包最高限价（元）: 699，260.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物化学与分子生物学实验中心教学补充优化建设项目 | 1.00 | 699,260.00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：生物化学与分子生物学实验中心教学补充优化建设项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、商务条款 1、交货期：合同签订后30日内。 2、质保期：自验收合格之日起 3 年。 3、交货地点：陕西省西安市未央区辛王路1号西安医学院基础部生物化学与分子生物学实验中心 4、付款方式：验收交付，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100 %。 5、其他商务条款：详见合同条款 |
| 2 |  | - 二、采购清单： 序号; 货物名称; 数量. 1; 金属浴; 1台. 2; 超声波细胞粉碎仪; 1台. 3; 迷你离心机; 12台. 4; 电子天平; 1台. 5; 酸度计; 1台. 6; 零下20冰箱; 1台. 7; 小水浴锅; 2台. 8; 小制冰机; 1台. 9; 涡旋振荡器; 12台. 10; 学生机; 13/台. 11; 教师机; 2/台. 12; 缺氧小室; 1台. 13; 8道移液器; 1支. 14; 排枪; 1支. 15; 废液抽吸泵; 2台. 16; 小型转印槽; 2台. 17; 电泳槽配套凝胶板/试样格; 6个. 18; 电泳槽; 3台. 19; 冷冻型研磨仪; 1台. 20; 微孔板离心机; 1台. 21; 全自动活细胞成像系统（核心产品）; 1个. 22; 凝胶成像系统; 1个. 23; 可移动的电子屏; 1个. 24; 灯泡模组①; 6组. 25; 灯泡模组②; 6组. 26; 纯水仪滤芯; 2个. 27; 细胞实验室空气过滤器; 6台. 28; 教室门; 18个. 29; 防盗门; 1个. 30; 电脑桌; 4个. 31; 电脑椅; 2把. 32; 单一门储物柜; 5个. 33; 普通实验室凳子; 40个. 34; 凳面; 30个. 35; 滑轮小圆凳; 20个. |
| 3 |  | - 三、技术参数 序号; 货物名称; 技术参数 （性能、材料、结构、外观、安全等）; 数量; 核心产品. 1; 金属浴; 1. 温度控制范围（A 温区）：0～99.9℃ 2. 温度控制范围（B、C 温区）：室温+5℃～99.9℃ 3. 控温精度： ≤0.5℃ 4. 显示精度： ±0.1℃ 5. 升温时间(25℃至 99.9℃)：≤20min 6. 冷却时间(20℃至 0℃)：≤25min 7. 温度稳定性@37℃：≤0.2℃ 8. 三个独立工作模块，独立控温 9. 可放置0.2mL、0.5mL、1.5mL、2.0mL; 1台. 2; 超声波细胞粉碎仪; 1. 净功率输出≥ 1000W 2. 标称频率 19～26KHz（实时显示频率） 3. 定时器 1Min～99H可设定 4. 功率调节 1％～100％,1％递进 5. 温度设定 0～300℃，1℃递进 6. 脉冲间隔时间 1S～60Min可设定，可储存 7. 超声波探头参数 8. 标准配置变幅杆 钛合金材料：头部直径（随机变幅杆） 10mm， 处理量 0.1～1200ml 9. 可选变幅杆 Φ3（0.1～50mL） Φ6（50～500mL） Φ10（500～1200mL）; 1台. 3; 迷你离心机; - 1.转速 1000～12000rpm，步进≤1000rpm 2. 最大相对离心力 ≥6700×g@1.5/2ml； 3. 6596-7490×g-PCR8 联管； 4. 转子容量 具备0.5/1.5/2mL×12；0.2mL×44 PCR 管；0.2mL×4 PCR 8 联管 - 5. 时间设置范围 10s～20min 6. 噪声 ≤58dB; 12台. 4; 电子天平; 1. 单体质量传感器 2. 全自动智能内部校准功能 3. 七级防震滤波可调功能 4. 百分比称重功能 、密度称量直读功能 5. 量程(g)：≥220 6. 读数(mg)：≤0.1 7. 重复性(mg)：±0.1 8. 线性误差(mg)：±0.2 9. 称盘尺寸(mm)：≥Φ90; 1台. 5; 酸度计; 1. 测量模式 pH、mV(ORP) 2. PH ：测量范围 0.00～16.00 pH，分辨率≤0.01PH，精度 ±0.01 pH 3. Mv：测量范围 -1999.9～1999.9 mV，分辨率≤0.1 mV，精度 ± 1 mV 4. 校准 支持自动温度补偿内置 4 组 18 种缓冲液，自动识别支持 1～5 点校准 5. 数据库≥500 组测量数据 6. 标准液 pH4.01、pH6.86、pH9.18+3mol/L KCI; 1台. 6; 零下20冰箱; - 样式：立式。 2. 容积：≥270L。 3. 耗电量：≤2.0kW.h/24h。 4. 噪音值：≤50dB。 5. 制冷方式：直冷。 6. 温度范围：-10℃～-25℃。 7. 工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。 8. 外部材料：喷涂钢板。 9. 内部材料：喷涂钢板。 10. 隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。 11. 制冷剂：采用碳氢制冷剂，绿色无氟、节能环保。 12. 制冷系统：压缩机、冷凝风机，内藏式盘管式蒸发器，丝管式冷凝器。 13. 显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。 14. 温度控制：微电脑控制系统，精度≤0.1℃。 15. 报警系统：高低温报警、传感器故障报警、开门异常报警。 16. 标配1个暗锁设计，嵌入式门把手设计; 1台. 7; 小水浴锅; 1. 使用温度范围：RT+5～100℃ 2. 温度分辨率：≤0.1℃ 3. 温度波动度： ±0.5℃ 4. 温度分布精度： ± 1.0℃ 5. 内装：不锈钢板 6. 外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装 7. 内容积： ≥18L，双排 6 孔，; 2台. 8; 小制冰机; - 1.彩色电子触屏，全自动控制进水→制冰→落冰 2. 全自动连续制冰 3. ABS 内胆 4. 没有除冰过程，无水损耗，制冰过程无残水 5. 电压过载保护装置，缺水和冰满自动停机功能 6. 配置净水滤芯 7. 预约开机，关机， - 8. 日产冰量：冬季(15℃)≥60kg，夏季(30℃)≥ 40kg 9. 储冰量 ≥20kg; 1台. 9; 涡旋振荡器; 1. 振荡方式 圆周 2. 速度范围 [rpm] 0～3000 3. 运行方式 连续运转; 12台. 10; 学生机; 1. 处理器：不低于i5-12450（8核12线程） 2. 内存：≥16GB DDR4（双插槽） 3. 存储：≥512GB SSD+2TB HDD 4. 显卡：集成显卡 5. 显示器：≥23.8英寸 6. 系统：Windows 10及以上， 7.标准键盘鼠标。 8.含布网线; 13/台. 11; 教师机; 1.处理器:不低于Intel i7-14700F (16核24线程) 2.内存:≥32GB DDR5 5200MHz（双通道） 3.存储.≥1TB PCle 4.0 SSD + ≥2TB HDD 4.显卡.不低于NVIDIA RTX 4060 8GB 5.主板不低于B760M主板 6. 显示器：≥23.8英寸 7.系统：Windows 10及以上 8.电源：≥700W 9.标准键盘鼠标。 10.含布网线; 2/台. 12; 缺氧小室; - 1.外径≥30cm; 高度≥10cm； - 2.内径:≥26.5 cm； - 3.材质：一次性成型高透明聚碳酸酯 4.内置三层隔板，内部容量可以放 35mm～100mm 培养皿，96 孔板，细胞培养瓶等具体如下：84 个 35mm 培养皿、27 个 60mm 培养皿、12个 100mm 培养皿9 个 96 孔培养板、18 个 25cm²培养瓶、8 个 75cm²培养瓶 5.连接气管外径约10mm，内径约8mm，连接直通直径约8mm 6.上下密封室呈圆柱形腔体结构 7.流量计下端为进气口，上端为排气口；气瓶与流量计用≥5m的气管连接，气瓶上配减压阀，（注意；打开阀门保证气压≤0.15MPa）; 1台. 13; 8道移液器; 1.移液类型 气体活塞系统 2.通道数量 8通道 3.体积范围 10 ～ 100 µL 4.体积增量 0.1 µL 5.操作模式 手动 6.带弹簧的吸头锥 7.随机测量误差 10 µL: ± 1%; ± 0.1µL 50 µL: ± 0.3%; ± 0.15µL 100 µL: ± 0.2%; ± 0.2µL 8.系统测量误差 10 µL: ± 0.3%; ± 0.3µL 50 µL: ± 1%; ± 0.5 µL 100 µL: ± 0.8%; ± 0.8 µL 9.能高温高压灭菌; 1支. 14; 排枪; 1.8通道 2.体积范围 0.5 ～ 10 µL 3.体积增量 0.01 µL 4.操作模式 手动 5.带弹簧的吸头锥 6.随机测量误差 0.5 µL: ± 8%; ± 0.04 µL 1 µL: ± 6%; ± 0.06 µL 5 µL: ± 2.5%; ± 0.125 µL 10 µL: ± 1.2%; ± 0.12 µL 8.系统测量误差 0.5 µL: ± 12%; ± 0.06 µL 1 µL: ± 10%; ± 0.1 µL 5 µL: ± 4%; ± 0.2 µL 10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL 5.能高温高压灭菌; 1支. 15; 废液抽吸泵; 1. 主机1台、3.25升真空吸液瓶1只、脚踏开关1只、浮球逆止阀1只、吸液管2米、泵管1组、阻水保护器1只、吸头1支。 2. 内置真空泵类型：无油式 3. 真空度：≥80mbar 4. 抽速：≥40L/min 5. 控制方式：面板、脚踏开关控制 6. 倒吸保护：双重保护（浮球阀和阻水过滤器） 7. 废液瓶材质：PC聚碳酸酯 8. 废液瓶容量：≥3000ml 9. 吸液头：单道吸头（另可选配8道吸头、不锈钢长吸头） 10. 真空表：标配有 11. 真空调节阀：标配 12. 废液瓶支架：插片式 13. 脚踏开关：标配 14. 碟形阻水过滤器：直径50mm 15. 灭菌方式：废液瓶/吸液头/软管均可121℃高温高压灭菌30min 16. 噪音 ≤50dB; 2台. 16; 小型转印槽; 1.凝胶尺寸：约100 mm×75 mm 2.凝胶容量：2个预制或手灌胶 3.缓冲液需要量：≥1000 ml; 2台. 17; 电泳槽配套凝胶板/试样格; 1.配有0.75 mm，70 mm长15齿梳子（适用于70 mm宽的制胶盘）、1.5 mm，70 mm长15齿梳子（适用于70 mm宽的制胶盘）、1.5 mm，70 mm长8齿梳子（适用于70 mm宽的制胶盘）、1.5 mm，70 mm长3齿梳子（适用于70 mm宽的制胶盘）、0.75 mm，150 mm长28齿梳子（适用于150 mm宽的制胶盘）、1.5 mm，150 mm长28齿梳子（适用于150 mm宽的制胶盘）、1.5 mm，150 mm长20齿梳子（适用于150 mm宽的制胶盘）、1.5 mm，150 mm长15齿梳子（适用于150 mm宽的制胶盘）； 2.配备70 mm×70 mm, 70 mm×100 mm制胶盘各两个，150 mm×70 mm，150 mm×100 mm制胶盘各一个；; 6个. 18; 电泳槽; 1.水平电泳槽尺寸约178 mm×255 mm×68 mm； 2.配有0.75 mm，70 mm长15齿梳子（适用于70 mm宽的制胶盘）、1.5 mm，70 mm长15齿梳子（适用于70 mm宽的制胶盘）、1.5 mm，70 mm长8齿梳子（适用于70 mm宽的制胶盘）、1.5 mm，70 mm长3齿梳子（适用于70 mm宽的制胶盘）、0.75 mm，150 mm长28齿梳子（适用于150 mm宽的制胶盘）、1.5 mm，150 mm长28齿梳子（适用于150 mm宽的制胶盘）、1.5 mm，150 mm长20齿梳子（适用于150 mm宽的制胶盘）、1.5 mm，150 mm长15齿梳子（适用于150 mm宽的制胶盘）； 3.配备70 mm×70 mm, 70 mm×100 mm制胶盘各两个，150 mm×70 mm，150 mm×100 mm制胶盘各一个； 5.彩色编码的带标记的电极和带标记的底座； 6.安全按钮式开盖； 7.透明塑料结构； 8.制胶盘架带两个方向水平仪，四个角带有可调旋钮； 9.制胶盘架正反两面可用，可同时制 2 块 70 mm×70 mm 和 2 块 70 mm×100 mm 胶或同时制 1 块 150 mm×70 mm 和 1 块 150 mm×100 mm； 10.制胶盘可直接放在紫外透射仪上观察; 3台. 19; 冷冻型研磨仪; - 运动模式：三维∞字振动模式，15S即可完成大多数样本组织的研磨； 2.温度控制：-10℃～40℃，步进≤0.1℃；带有制冷功能； 3. ▲制冷方式：采用无氟压缩机主动制冷；室温降至0℃所需时间：≤30 min 4.样本量： 可同时处理≥24个样本； 5.均质转速：2450rpm～4250rpm,步进≤10rpm 6.▲参数设置支持线速度（m/s）与转速(rpm)两种方式 7.时间设置：运行时间1～90 sec；循环间停顿时间1～120 sec；循环次数≥10次 8.满足多种组织研磨（如大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉、骨骼等样品）； 9.有紧急制动按钮； 10.操作模式：LCD显示屏，触屏操作； 11.电磁安全锁装置，断电可自动解锁，工作过程中无法开盖； 12.样本装置采用封闭式的一次性离心管；研磨珠采用一次性无菌无酶氧化锆研磨珠。; 1台. 20; 微孔板离心机; 1. 电源线长度:≥1.5m 2. 功率:≤45W 3. 输入电源:24V 2A 4. 仪器容量:微孔板x2 5. 转速:≥3000转/分 6. 相对离心力:600×g; 1台. 21; 全自动活细胞成像系统 （核心产品）; - 整台设备可长时间放置于CO2培养箱内无人值守自动监测，对活细胞进行实时全自动的成像；也可放置于普通试验台上使用。 2.▲ 设备具有防起雾和除雾功能，生产厂家具有活细胞成像相关的防水汽凝结方案（需出具证明材料）。 3.▲相机：≥750万物理像素。 4.▲ 设备Z轴重复定位精度的变异系数：≤1%。 5.▲设备自动对焦精度的变异参数：≤1%。 6.▲支持自动/手动对焦，焦距调节4档可选：1 um，10 um，100 um，1 mm，聚焦行程：≥10 mm。 7. 拍摄的细胞图片尺寸：≥3800×2100像素，图片可保存为TIFF，PNG，JPEG等格式。 8. 成像的视场宽度：≥1.8 mm。 9. 单线连接设备可实现数据传输、控制、供电。 10. 单物镜，放大倍数：≥10。 11. 配备LED光源，光强可调且具有灯光跟随系统，拍照时标本点位上方灯光才亮。 12. 图像采集和分析一体功能，在图像采集的同时可实时分析。 13. 仪器具有自动分析功能，如自动计算融合度，自动合成视频，自动生成细胞生长曲线。 14. 成像模式：明场+荧光成像，荧光配置为绿/红/蓝三色荧光，使用时可任选选一。 15. 配备全电动物镜和Z轴自动聚焦功能，不移动标本，通过电动物镜实现。 16. 软件为原生中文，可选外文。 17. 通过分析功能可将不同成像位置、不同时间点的生长曲线自动拟合到一个图表中。 18. 可在水平，垂直和对角线三个方向对细胞的大小以及划痕的距离进行测量。 19. 耗材开放，可兼容实验室常用的细胞培养板(6/12/24/48/96/384孔板)，细胞培养皿、细胞培养瓶和标准载玻片。 20. 采用分布式架构，可远程控制多台设备。 配置清单： 1. 全自动活细胞成像主机（包含主机与电脑的连接线及连接配件1套） 1台 2. 软件及资料（包含控制和分析软件以及操作手册电子版各1套） 1套; 1个; 是. 22; 凝胶成像系统; - 1.相机 ★1.1采用高分辨率高灵敏度深制冷的CCD相机，读出噪声: ≤5.5e- RMS 1.2暗电流: ≤0.0005 e-/pixel/sec. @ -40º C； 1.3动态范围: ≥4.5个数量级； - 1.4像素密度：≥16bit； 1.5分辨率： ≥600万像素 1.6制冷：制冷温度≤-65℃； - 2.镜头 2.1标配F≤0.8高通性镜头 2.2可通过软件电动聚焦与光圈控制； 3.样品台： ▲3.1系统≥4层电动升降样品台，且样品台可自动升降到4层中的任意一层，自动对焦。 3.2内置紫外样品台，且紫外透射面积≥17cm×19cm 4.滤镜系统：标配≥6位自动滤镜系统； 5. 无线功能：无线数据传输及无线控制模块，能与包括Windows电脑，安卓平板及手机等在内的智能设备实现无线数据传输和无线控制。 ▲6.彩色拍摄功能可选，非彩色相机拍摄。 7采集软件： 7.1无软件加密装置，可在多台电脑运行，不限安装次数。 7.2拍摄和分析软件可在官网下载； 7.3多语言界面，具有实时图像采集功能，可用于核酸、蛋白电泳凝胶图像和化学发光图像的采集,GLP功能，记录图像的拍照时间，拍照参数等信息 7.4具有≥4种不同累积拍摄功能：时间累积、灰度累积、时间序列和灰度序列。 8.图像分析软件 9.1软件可安装于windons和MacBook笔记本电脑以及iPad。 9.2可进行自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算，相对含量百分数分，绝对浓度、密度计算等； ▲10系统可对体重≥250g的老鼠同时一次进行≥3只老鼠的活体拍摄； 11.系统可对用户的整株植物样本进行植物活体拍摄，拍摄整株植物高度尺寸≥45cm；; 1个. 23; 可移动的电子屏; 1. ≥86寸交互式智能平板（16：9） 2. 物理分辨率：3840（H）×2160（V）（Full HD） 3. 显示色彩：10bit, 1.07B 4. 刷新率：≥60Hz 5. 亮度：≥350cd/m2 6. 对比度：≥5000：1 7. 视角（度）：≥178° 8. 显示屏防护：≥4mm 全钢化防爆玻璃 9. 背光灯寿命：≥50000 小时 10. 系统配置：双系统 11. 安卓配置：≥4G+32G 12. 电脑配置：≥i5/8G/512G; 1个. 24; 灯泡模组①; - 1.灯泡类型：超高压汞灯 2.额定功率：≥240W 3.正常模式寿命：≥3000小时 4.亮度：≥4000流明 5.适用投影仪：松下PT-BX41投影仪 6.对比度：≥2000:1 - 7.报价含安装更换; 6组. 25; 灯泡模组②; - 1.灯泡类型：超高压汞灯 2.额定功率：≥200W 3.标准模式寿命：≥5000小时 4.亮度：≥3800流明 5.对比度：≥3000:1 6.适用投影仪：索尼DPL-EX273投影仪 - 7.报价含安装更换; 6组. 26; 纯水仪滤芯; - 预处理柱1根， 过滤柱1根 ，适配已有机型 ELIX ESSENTIAL。 2.终端过滤器1个， 过滤柱1根 ，适配已有机型SYNERGY。; 2个. 27; 细胞实验室空气过滤器; 1.板式过滤器： 规格592*490*46，1个；规格592*287*46，1个；规格490*490*46，1个 2. 袋式过滤器：规格592*490*381，1个；规格592*287*381，1个；规格490*490*381，1个 3.过滤器报价含安装更换; 6台. 28; 教室门; 门尺寸:90mm厚三级防盗门，B级门锁，高*宽:约2050*1480mm，对称向外对开门，观察窗以猫眼为中心250*250mm内嵌5mm钢化玻璃，配双活拉手。含安装、门套、开洞电路改造; 18个. 29; 防盗门; 门尺寸:90mm厚三级防盗门，B级门锁，高*宽:约2050*900mm，向外对开门，观察窗以猫眼为中心250*250mm内嵌5mm钢化玻璃，配双活拉手。含安装、门套、开洞电路改造、带电子密码锁; 1个. 30; 电脑桌; - 电脑桌尺寸约1200*600*800mm，带屏风。 2.整体材质、桌面材质：E1级三聚氰胺环保实木颗粒板， 3.贴面：夏王饰面纸，表面三聚氰胺树脂保护膜， 4.屏风尺寸：高度30mm 材质：铝合金及三聚氰胺; 4个. 31; 电脑椅; 可升降旋转 1.可升降旋转 2.整体材质：（1）靠背与坐垫网布：采用高弹透气网布，兼具透气性和支撑性，久坐不易闷热。 （2）框架与扶手：框架为强化尼龙材质，扶手也是同材质一体成型，结实耐用且轻便。 （3）坐垫填充：8cm加厚高弹力海绵，回弹性好，坐感舒适。 （4）滑轮：PU静音滑轮，材质为聚氨酯，滑动安静且不伤地板。 3.升降高度:10-15cm 4.参考样例; 2把. 32; 单一门储物柜; 1.约高1800*宽380*深420mm 2.挂衣杆*1 隔板*1 3.镶嵌式拉手、带锁。 4.整体材质（柜体、门板、隔板、背板）：：采用0.8mm厚优质冷轧钢板制作；; 5个. 33; 普通实验室凳子; - 1.坐盘直径30cm。2可自由升降，360°旋转3.蓝色玻璃钢面4.黑色脚垫; 40个. 34; 凳面; - 1.蓝色玻璃钢 2.直径30㎝。; 30个. 35; 滑轮小圆凳; - 1.可360°旋转可调节升降 2.三级气杆3.静音滑轮4.皮革座椅; 20个. |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起30日

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

陕西省西安市未央区辛王路1号西安医学院基础部生物化学与分子生物学实验中心

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

一次付清

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明:验收交付，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

一、验收组织的其他事项：1、产品到达采购人指定交付地点并安装完毕后，双方共同进行验收。2、项目验收分初验和终验：（1）初验：完成安装调试，由采购人有关部门按照合同、招标文件、投标文件等资料要求，进行验收。（2）终验：项目完成初验，并正常运行后，采购人组织终验，若验收时系统运行状态稳定，各项功能均符合要求，则判定为验收通过，合格后签发《终验合格单》。按中标人投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。（3）对于中标人要交付的服务，双方须在工作日内初验收，采购人对中标人提交的服务依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。根据招标文件要求、投标文件及合同约定执行。

二、技术履约验收内容及标准：验收标准:（1）产品外形有无破损；（2）产品运行是否稳定；（3）功能是否实现；（4）产品是否符合招标文件中规定的技术要求；（5）相关法律法规规定的验收标准。

三、商务履约验收内容及标准： 产品必须在指定日期送达采购人指定交付地点并安装完毕后，双方共同进行验收。

四、履约验收其他事项：1.双方在进行验收后应签署书面验收报告，在验收中，如果发现产品与本合同规定不符，采购人有权拒收，有权拒付全部或部分货款。2、如产品存在隐蔽瑕疵或质量问题，采购人在验收后仍有权向中标人提出异议。3、验收依据：（1）合同文本、合同附件、招标文件、投标文件、原厂质保文件。（2）国内相应的标准、规范。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

1、包装方式 （1）除合同另有规定外，中标人提供的全部货物，均应确保安全无损运抵采购人指定地点。 （2）每一个包装箱内应附一份详细装箱单。

2、运输方式 （1）中标人负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费 用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费、安装调试费等。 （2）所有货物在运输、搬运、安装、调试的过程中造成采购人损失的，由中标人为采购人修复或更新。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

1、质保期：自验收合格之日起 3 年。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，中标人未全面履行合同义务或者发生违约，采购人有权终止合同，依法向中标人进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。

### 3.5其他要求

无