1.单细胞精准分选模块

▲1.1在显微镜下实现样品中细胞/微颗粒的可视化分选；

1.2 可分选目标物尺寸：0.5 μm-20 μm；

▲1.3识别模式：在同一台仪器中同时实现基于形态学参数（细胞尺寸、规则度等）、荧光显微成像、拉曼光谱至少3种模式进行目标细胞的识别；

★1.4 单细胞得率：≥90%，单细胞分选速度：≥1 cell/s；

1.5单细胞分选模块光源内置LED照明模块；

1.6单细胞分选模块成像内置显微成像模块；

▲1.7最低上样量：≤200 nL。

2.显微成像模块

▲2.1 显微成像功能：具有正置、倒置显微成像系统；

2.2荧光成像通道：倒置显微成像系统具有荧光成像模块，包含不少于4通道荧光滤光块组：DAPI：330-400nm Ex，420-480nm Em；GFP：440-490nm Ex，500-550nm Em；Cy3：510-560nm Ex，550-660nm Em；Cy5：620-650nm Ex，600-700nm Em；电动荧光通道切换。

2.3 成像模块光源：配备具备至少2个LED光源，亮度可调节，寿命≥10000小时，同时具有透射与反射两种照明方式；

2.4 成像分辨率≤500 nm；

▲2.5 测距功能：可在实时成像的界面，对视野中的细胞等目标物进行长度测定。

3 全自动接收模块

3.1 接收装置：全自动细胞收集；

3.2 细胞收集通量：高通量细胞收集≥24孔接收，能够设置开始孔位及各孔收集细胞的数量。

4 光谱仪

4.1 光谱探测范围：90-3600 cm-1；

4.2 多光栅切换：同时配备600 g/mm, 1200 g/mm两款光栅，软件自动控制切换。

4.3 光谱仪焦长：≥300 mm；

▲4.4 光谱分辨率：≤3 cm-1（投标文件中提供测试数据及计算结果佐证）；

▲4.5 灵敏度：硅的三阶拉曼峰信噪比≥30:1，并能观察到明显的四阶峰；

▲4.6 低噪音背照式CCD探测器：峰值量子效率≥90%，-60℃以下深度制冷；

▲4.7 全光谱分辨率均匀度：测量氖灯线585.25 nm半高宽，通过转动光栅，该峰在相机全靶面的光谱分辨率差异≤5%。

5 共聚焦拉曼系统

★5.1 采用非自由光路光纤耦合共聚焦技术，可安装在单人超净台中；

5.2物镜：100x（NA ≥0.8，工作距离≥4.5 mm）；

▲5.3 内置多维校准装置，共聚焦系统中内置氖氩灯、汞灯及硅。

6 激光器

6.1配备三组激光器：532 nm固态激光器：激光线宽≤1 MHz，输出功率≥50 mW；单纵模激光器：光束质量因子（M²）＜1.1，功率≥100 mW，光谱线宽＜1 MHz，功率稳定性 8 小时＜1%，波长稳定性≤1pm，低波数性能≤50 cm-1，消光比>100:1；半导体激光器：光束质量（M², 1/e²）≤1.2，功率≥90 mW，光谱稳定性±0.02 cm-1，低波数性能≤60 cm-1。

▲6.2 激光器功率调节精度≤0.1 mW；

7 高精度全自动三维位移台

7.1三维载物台行程：X轴≥50 mm；Y轴≥25 mm；Z轴≥5mm；

7.2三维载物台分辨率：X轴≤0.05 μm；Y轴≤0.05 μm；Z轴≤0.2 μm。

8 控制与分析软件

8.1具有自动化系统控制及智能化数据分析功能；

8.2单细胞图像识别功能：实现视野中单细胞的自动识别、定位、编号，通过设置长径、短径、面积等形态指标参数范围对细胞进行筛选，基于识别结果实现自动化分选；

▲8.3多视野成像扫描拼接功能：快速拼接与计算重叠拼接2种模式；

▲8.4导航功能：具有XY矩阵导航、历史位置导航、芯片孔位导航功能。

8.5 具有自动聚焦功能；

8.6具有多维光谱校正功能，具有自动峰位、强度、背景噪声等校正；

8.7具有批量光谱数据处理功能，包括去宇宙射线，去噪声，去背景，去基线漂移等；具有光谱计算功能，包括均谱、差谱等；

8.8 寻峰功能：一键寻峰；

▲8.9可视化光谱索引分析：软件集成光谱数据≥3种聚类分析算法，≥4种分类分析算法，其中聚类分析实现在软件界面展示的散点图中，显示每个点的光谱名称信息；

8.10特征峰、峰位偏移分析：计算特征峰强度、稳定同位素峰位偏移等；

8.11具备报告导出功能；

8.12自动分选功能：可实现单细胞及批量细胞的自动化分选与收集。

9 配套数据处理设备

9.1 处理器：i7及以上；

9.2 内存：≥16 GB；

9.3 硬盘：固体硬盘：≥256 GB，附件硬盘：≥1 TB（7200 rpm）；

9.4 数据显示单元：≥14英尺，分辨率≥3840×2160。