采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正置电动荧光显微镜成像系统 | 1套 | 核心产品 |

二、技术要求

- 1.工作条件

（1）电源220V/50Hz、配置符合国标要求的插头

（2）能在-5℃～40℃，相对湿度15%～75%条件下运行

- 2.电动正置显微镜：

  - (1)用途：可进行明场、荧光的观察、可做微分干涉DIC或带微分棱镜插槽。

  - (2)▲光学系统：具有无限远校正光学系统，齐焦距离≤50mm

  - (3)▲全电动配置，包括：物镜转盘、聚焦、聚光镜环板转换、光源控制、载物台、荧光激发块转换等。

  - (4)控制方式：除成像软件外，需具备显微镜机身一体化触摸显示屏或机身可编程物理按键，可全自动控制各电动部件。

  - (5)光源：白光LED光源，寿命≥50000小时，亮度可调节

  - (6)物镜转换器：电动，孔位≥6孔，能够通过软件或手动进行控制

  - (7)★调焦机构：电动聚焦，能够通过软件或手动进行控制

  - (8)▲电动聚焦步进精度≤25nm

  - (9)▲观察镜筒，三目镜筒，连接成像系统，瞳距可调，支持100%/中间档（50%：50%、30%：70%或20%：80%））/0三档分光

  - (10)▲10x目镜，视场≥23mm，屈光度可调

  - (11)电动载物台， 移动范围≥75mm×50mm，XY轴分辨率≤0.5um

  - (12)聚光镜：电动，孔位≥6孔，N.A.≥0.9

  - (13)内置透射光视场光阑

  - (14)★荧光观察用物镜：

半复消色差物镜4x或5x（NA≥0.13）

半复消色差物镜10x（NA≥0.30）

半复消色差物镜20x（NA≥0.50）

半复消色差物镜40x（NA≥0.75）

半复消色差物镜100x（NA≥1.30）、油镜

物镜具备镜头回缩保护功能

  - (15)荧光滤光块转盘：孔位≥6孔，更换滤光块时可快速插拔，无需辅助工具

  - (16)★荧光激发块：配备紫外、蓝色、绿色三色荧光激发块

紫外荧光激发块，激发波长360-370nm之间，发射波长420-470nm之间

蓝色荧光激发块，激发波长450-495nm之间，发射波长500-550nm之间

绿色荧光激发块，激发波长540-550nm之间，发射波长575-625nm之间

  - (17)荧光光源：LED荧光光源，波长涵盖400-650nm，使用寿命≥20000小时

  - (18)另含一套原厂16x目镜。

- 3.成像系统

3.1▲高灵敏度彩色相机，要求显微镜原厂同品牌，保证系统兼容性、稳定性

3.2▲物理像素≥500万

3.3 ★芯片：彩色CMOS，芯片尺寸≥2/3英寸

3.4 ▲曝光时间100us-4s或更宽范围、可选择自动或手动

3.5 光谱范围：400～700nm或更宽范围

3.6 灰度级别：≥12位

3.7 ▲实时帧速：≥60帧/秒(1920×1080)

3.8 可自动、手动调节黑白平衡

3.9 制冷系统：可低于环境温度≥15℃

4. 原厂同品牌显微图像控制及分析软件

  - (1)能完全控制电动显微镜包括物镜转盘、聚光镜、荧光滤块转盘等所有电动部件，并完全控制相机采集图像。

  - (2)专业图形编程系统，可设计复杂流程实验，如多维、长时程、多通道、多位点等。可较简便地设计组合各类实验方法、设备控制等。

  - (3)能直接保存和恢复当前软件参数设置，保证实验的可重复性。

  - (4)可调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，可改变色彩模式

  - (5)可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜；使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果

  - (6)可在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位

  - (7)可添加标尺，显示图像的放大比例关系

  - (8)可对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像；可合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像

  - (9)具有多视野比对功能

  - (10)可做离线白平衡、视场平整度以及背景校正等处理

  - (11)可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并输出 Excel数据

  - (12)可以实时对不同Z轴平面的图像进行景深扩展，实时获取多层面的清晰图像

  - (13)可进行图像相加、相减交集等运算。

  - (14)提供多种反卷积算法，包括近邻法、非近邻法、快速迭代法、Inverse Filter等计算模式中的一种或多种

  - (15)支持手动计数、手动分组功能，并输出Excel数据

5.电脑工作站：i7或以上处理器；运行内存≥16G；硬盘≥1T；专业版操作系统；液晶显示器≥27英寸。