西安市疾病预防控制中心新址实验仪器设备采购项目

（在线固相萃取系统）采购需求

1.总体要求

1.1 X/Y/Z轴三维定位每个马达定位精度≤0.1 mm，X轴的长度≥160cm，为系统已经配置的模块和将来升级的模块提供足够的挂载空间，满足全氟化合物检测要求。

1.2 可在自动液体直接进样和在线SPE进样之间快速切换。

1.3 配置三维机械臂一套≥70位双柱在线SPE功能，配备四元泵一套，配备25μL进样系统一套，10mL进样系统一套，配备3组切换阀，配备快速洗针功能（含2个输液泵和2个1 L溶剂瓶）。

2.液相色谱自动进样模块

2.1 软件上可实现进样量、取样速度、进样速度、进样前/后的停滞时间、进样针进样前/后洗针次数、样品润针次数等参数的设定；

2.2 具有样品瓶瓶底探测功能；

2.3 液体进样针类型：25μL进样针；

2.4 25μL进样系统：

2.4.1 样品瓶位数：2 mL样品瓶位数≥160位

2.4.2 进样方式：（1）定量满环进样；（2）进样针精准进样；

2.4.3 进样体积：2μL-25μL；

2.4.4 进样精度：±0.25μL；

2.4.5配备快速洗针功能（含2个输液泵和2个1 L溶剂瓶）：可采用两种不同极性溶剂，对进样针内外壁快速冲洗，减少样品残留。

3.固相萃取模块：

3.1 泵类型：微体积（柱塞体积10µL）双柱塞往复并联泵；

3.2 泵流速范围：0.0001-5.0000 mL/min（1.0-66 MPa）；

3.3 流速精确度：≤0.062%；

3.4 流速准确度：不大于1%或 ±2µL /min；

3.5 流速重现性：不大于0.06%RSD或0.02 min SD；

3.6 梯度方式：高压/低压梯度混合；支持恒压模式。

3.7 柱塞清洁功能：装备自动清洗装置；

3.8 安全机制：漏夜报警，高压/低压设限。

4.双柱在线SPE进样模块

4.1 配置超高压阀（最大耐压≥10000 psi），以适配HPLC或者UPLC系统，保证足够的流路切换。

4.2 要求可同时装载两种不同规格SPE柱串联进样及并联进样功能。

4.3 SPE柱前端安装过滤装置。

4.4 硬件阀驱动直接控制阀的切换过程，不通过软件返控切换。

4.5 10 mL进样系统：

4.5.1 样品瓶位数：10/20 mL样品瓶位数≥ 35位。

4.5.2 进样方式：（1）定量满环进样；（2）进样针精准进样

4.5.3 进样体积：1 mL-10 mL

4.5.4 进样精度：± 0.1 mL

4.5.5 配备快速洗针功能（含2个输液泵和2个1 L溶剂瓶）：可采用两种不同极性溶剂，对进样针内外壁快速冲洗，减少样品残留。

5.自动配标准溶液及衍生功能模块

5.1 软件设定自动配制通过软件设定操作即可实现5至50个点位标准曲线系列溶液的全自动配制，具体点位可自定义，自动选择判定逐级稀释点位，配制完成后在线自动进样，同时自动触发色谱或者色谱质谱的软件工作站开始工作，进行数据收集等工作。

5.2自动完成多种混合标样的配置，混标的样品数据可通过Excel表导入实现混标配制方法的建立和编辑。

5.3 配置控温样品槽模块，实现4~50℃的标准品控温保存，适用于2mL、10mL和20mL三种样品瓶。

5.4 通过软件可以设定相应原液的位置、浓度和制备的标准液的瓶位及目标浓度等相关参数，并可自动预算所需试剂的用量并作出提示。

5.5具备样品衍生功能。

6.在线过滤模块

6.1 可实现自动在线过滤；

6.2 2mL过滤瓶内可置0.22µm和0.45µm PTFE滤膜；

6.3 过滤瓶托盘容量≥25位；

6.4 过滤完成可自动液体进样。

7 控制软件

7.1 直观的编辑界面，可快速的对在线SPE的阀切时间、泵流速、泵流量和比例进行编辑；

7.2 控制软件可以同步相应的样品表信息到对应的色谱工作站，可兼容不同品牌的色谱工作站同时协同通信；

7.3 最新版中文控制软件，自动计算前处理过程与色谱运行的重叠过程，可以兼容安捷伦、赛默飞、SCIEX、Waters和岛津等色谱工作站。

8.配置要求：

8.1 主机                          1套

8.2 液相色谱自动进样模块          1套

8.3 固相萃取模块                  1套

8.4 双柱在线SPE进样模块          1套

8.5 自动配标准溶液及衍生功能模块  1套

8.6 在线过滤模块                  1套

8.7 自定义中文软件                1套

8.8 耗材：2 mL螺纹样品瓶          2盒（100/盒）

2 mL螺纹样品瓶盖垫       2盒（100/盒）

2 mL磁性样品瓶盖		   1盒（100/盒）

10 mL进样瓶              1盒（100/盒）

20 mL进样瓶              1盒（100/盒）

8.9 HLB在线固相柱（3mL）          1套

配置主流商务台式操作电脑和打印机        各1台

（电脑配置：inteli7-10700，内存 ≥ 16G，≥ 27英寸彩显，DVD光驱、Win10以上中文操作系统；打印机：多功能激光打印、复印、扫描一体机）