版本号：RTZB-2025-206620250826001

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：现有市考地表水环境质量自动监测站填平补齐及升级改造项目

### 采购项目编号：RTZB-2025-2066

### 西安市环境监测站

### 陕西瑞通工程造价咨询有限公司共同编制

### 2025年08月27日

## 第一章 投标邀请

陕西瑞通工程造价咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受西安市环境监测站委托，拟对现有市考地表水环境质量自动监测站填平补齐及升级改造项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：RTZB-2025-2066

### 二、采购项目名称：现有市考地表水环境质量自动监测站填平补齐及升级改造项目

### 三、招标项目简介

拟对现有市考地表水环境质量自动监测站填平补齐及升级改造，具体详见招标文件第三章。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、信用证明：未被信用中国网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单、未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单（开标时系统查询）。提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明。

2、联合体投标：不接受联合体投标，提供非联合体声明。

采购包2：

1、信用证明：未被信用中国网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单、未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单（开标时系统查询）。提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明。

2、联合体投标：不接受联合体投标，提供非联合体声明。

采购包3：

1、信用证明：未被信用中国网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单、未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单（开标时系统查询）。提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明。

2、联合体投标：不接受联合体投标，提供非联合体声明。

3、资质：具有工程监理专业乙级（含）以上资质。

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 西安市环境监测站

地址： 西安市长安区建业三路

邮编： 710000

联系人： 西安市环境监测站经办

联系电话： 029-85910159

### 代理机构：陕西瑞通工程造价咨询有限公司

地址： 西安市高新区科技路30号合力紫郡A座2204室

邮编：  710075

联系人： 贾堃 水思楠 张晨 张岩

联系电话： 029-88224132-8007

### 采购监督机构：西安市财政局政府采购管理处

联系人：杜新星

联系电话：029-89821846

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：3,272,497.00元 采购包2：17,739,118.00元 采购包3：296,016.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 采购包2：不缴纳 采购包3：不缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定以中标价为基础计取，不足6000元的按6000元收取，投标人在下载中标通知书时一次性缴清。 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由西安市环境监测站和陕西瑞通工程造价咨询有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由西安市环境监测站负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西瑞通工程造价咨询有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是西安市环境监测站。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西瑞通工程造价咨询有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

采购包3：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

按照国家现行规范、合同、招标文件、投标文件验收。

采购包2：

按照国家现行规范、合同、招标文件、投标文件验收。

采购包3：

按照国家现行规范、合同、招标文件、投标文件验收。

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西瑞通工程造价咨询有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西瑞通工程造价咨询有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西瑞通工程造价咨询有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：贾工 喻工

联系电话：029-88224132

地址：西安市高新区科技路30号合力紫郡A座2204室

邮编：710075

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

拟对现有市考地表水环境质量自动监测站填平补齐及升级改造，具体详见招标文件第三章

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 3,272,497.00

采购包最高限价（元）: 3,272,497.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测设备 | 1.00 | 3,272,497.00 | 批 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 17,739,118.00

采购包最高限价（元）: 17,739,118.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站房施工 | 1.00 | 6,758,415.00 | 期 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 监测设备 | 1.00 | 10,980,703.00 | 批 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |

采购包3：

采购包预算金额（元）: 296,016.00

采购包最高限价（元）: 296,016.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理服务 | 1.00 | 296,016.00 | 期 | 建筑业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：监测设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、项目概况 对现有39座市级水质自动监测站增加质控功能（质控仪、控制系统升级）。需对这39座（智慧环保项目有35座水站需升级，市站4座水站需升级）水质自动监测站仪器增加自动标液核查功能，增加后可实现该站点氨氮、总磷、高锰酸盐指数、化学需氧量的每日零跨漂核查，周核查（五参数手工标液核查），加标回收，集成干预的功能。现有39个需要升级的水质自动监测站有中节能、杭州绿洁多套组态系统，硬件配置也不完全相同，需要运维单位和现场端系统厂家配合。 同时，对西安市智慧环保综合指挥平台进行改造，水质模块增加氨氮、总磷、高锰酸盐指数、化学需氧量等模块（应适配皂河入渭口示范站26项参数（见附件1））每日零跨漂核查、周核查（五参数手工标液核查）、多点线性核查、加标回收率测试，涉及集成干预的数据采集、数据库结构的重构、数值计算、数据和运维情况统计、分析，更新用户界面等功能，并将39座质控改造后的水站数据接入西安市智慧环保综合指挥平台，同时完成11个新建站（见附件2）在西安市智慧环保综合指挥平台端改造（适配26项参数模块）。 二、项目内容 本包项目包括购置129套水质远程监测质控仪（129套）、质控仪现场端安装调试（129套）、现场端工控系统升级（39套）、西安市智慧环保综合指挥平台升级改造、11个新建水质自动监测站数据接入、试运行及验收等。具体见下表： 序号; 项目内容; 数量（单位）; 备注. 1; 水质远程监测质控仪; 129（套）. 2; 质控仪现场端安装调试; 129（套）. 3; 现场端工控系统升级; 39（套）. 4; 西安市智慧环保综合指挥平台升级改造; 1（套）; 应适配皂河入渭口水质示范站26项参数模块相应功能. 5; 试运行及验收; 1（套）. - 水质远程监测质控仪 供应129套水质远程监测质控仪（详见增加质控仪器具体配置清单）。 增加质控仪器具体配置清单 序号; 站名; 氨氮在线分析仪; 总磷在线分析仪; 重铬酸钾法COD在线分析仪; 高锰酸盐指数在线分析仪; 合计; 厂家. 1; 皂河; 1; 1; 1; 1; 4; 仪器绿洁，系统绿洁. 2; 太平河; 1; 1; 1; 1; 4; 氨氮、CODcr哈希，总磷、高指绿洁、系统绿洁. 3; 漕运明渠; 1; 1; 1; 1; 4; 仪器绿洁，系统绿洁. 4; 浐河浐灞大道; 1; 1; 1; 1; 4; 总磷、高指哈希，氨氮、CODcr绿洁、系统绿洁. 5; 黑河入渭; 1; 1; 1; 1; 4; 哈希设备，组态王系统. 6; 黑河艾蒿坪; 0; 1; 0; 1; 2; 哈希设备，杰控系统. 7; 涝河保西村; 1; 1; 1; 1; 4; 哈希设备，组态王系统. 8; 新河文涝路; 1; 1; 1; 0; 3; 哈希设备，组态王系统. 9; 新河通勤东路; 1; 1; 1; 1; 4; 哈希设备，组态王系统. 10; 太平峪河郭南村; 1; 1; 1; 0; 3; 哈希设备，组态王系统. 11; 潏河史余寨村; 1; 1; 1; 0; 3; 哈希设备，杰控系统. 12; 沣河梁家桥; 1; 1; 1; 0; 3; 哈希设备，杰控系统. 13; 沣河严家渠; 1; 1; 1; 0; 3; 哈希设备，杰控系统. 14; 沣河西宝速桥; 1; 1; 1; 0; 3; 哈希设备，组态王系统. 15; 沣河统一路桥; 1; 1; 1; 0; 3; 哈希设备，杰控系统. 16; 沣河王家村; 1; 1; 1; 1; 4; 哈希设备，杰控系统. 17; 滈河香积寺; 1; 1; 1; 0; 3; 哈希设备，杰控系统. 18; 皂河西部大道; 1; 1; 1; 0; 3; 哈希设备，组态王系统. 19; 皂河南三环; 1; 1; 1; 0; 3; 哈希设备，组态王系统. 20; 皂河富鱼路; 1; 1; 1; 0; 3; 哈希设备，组态王系统. 21; 皂河昆明路; 1; 1; 1; 0; 3; 哈希设备，杰控系统. 22; 皂河雁秋门; 1; 1; 1; 0; 3; 哈希设备，组态王系统. 23; 皂河湿地公园; 1; 1; 1; 0; 3; 哈希设备，杰控系统. 24; 浐河强家坡; 1; 1; 1; 0; 3; 哈希设备，组态王系统. 25; 浐河高桥; 1; 1; 1; 0; 3; 哈希设备，组态王系统. 26; 灞河燎原村; 1; 1; 1; 0; 3; 哈希设备，杰控系统. 27; 灞河华清桥; 1; 1; 1; 0; 3; 哈希设备，组态王系统. 28; 泾河庙店村; 1; 1; 1; 0; 3; 哈希设备，组态王系统. 29; 泾河县大堡子村; 1; 1; 1; 0; 3; 哈希设备，组态王系统. 30; 泾河西铜路; 1; 1; 1; 0; 3; 哈希设备，杰控系统. 31; 泾河口堤防交通桥; 1; 1; 1; 1; 4; 哈希设备，组态王系统. 32; 临河船王村; 1; 1; 1; 1; 4; 哈希设备，组态王系统. 33; 清河老杨村; 1; 1; 1; 0; 3; 哈希设备，组态王系统. 34; 清河阎南路; 1; 1; 1; 0; 3; 哈希设备，组态王系统. 35; 石川河相桥; 1; 1; 1; 0; 3; 哈希设备，组态王系统. 36; 石川河营仁村; 1; 1; 1; 1; 4; 哈希设备，组态王系统. 37; 渭河上林桥; 1; 1; 1; 1; 4; 哈希设备，组态王系统. 38; 渭河横桥; 1; 1; 1; 1; 4; 哈希设备，杰控系统. 39; 护城河小北门; 1; 1; 1; 0; 3; 哈希设备，杰控系统. 40; 总计; 38; 39; 38; 14; 129. 注：氨氮在线分析仪质控仪为核心产品。 2.现场端质控仪安装调试 2.1配水系统拆除及更换，按要求给各个质控仪正常供水样。 2.2订做质控仪安装支架并安装，尺寸约：不小于60*80cm，由于水站已建好，未预留质控仪安装空间及位置，若条件允许可以安装在机柜后门上。以现场实际条件确定安装位置。 2.3质控仪安装，满足质控仪使用要求即可，还包含采排水系统安装，供电及通讯线接入等。以现场实际条件确定供电容量及通讯接口对接。 3.现场端工控系统升级 联合运维公司重新开发现场端嵌入式控制系统，涉及杰控系统、杭州绿洁系统、组态王系统，改造后可以实现氨氮、总磷、高锰酸盐指数、化学需氧量仪表每日零跨漂核查，周核查（五参数手工标液核查），加标回收，集成干预的触发，数据读取及上传平台。 在现场端控制系统改造工作中，主要需增加以下系统功能模块： 3.1在现场端控制系统主界面增加质控模块动态展示界面，展示质控模块与分析仪器流路对应关系、质控模块工作状态及关键报警等信息，对分析仪器数据增加质控标识及动态展示； 3.2在数据查询界面增加质控数据分类存储与查询功能，支持零点核查数据、跨度核查数、加标回收率测试数据、标液核查数据等的分类存储展示与条件筛选； 3.3在日志查询功能模块增加质控流程日志与状态日志的采集存储与条件筛选查询功能； 3.4在报警查询功能模块增加质控相关的流程报警及关键部件报警的采集存储与条件筛选查询功能； 3.5增加质控周期设定功能、手动定时质控触发功能； 3.6增加质控设备自定义接入功能，通过通讯协议的定制开发，适配指定型号的质控仪，并通过现场端控制系统的系统设置功能进行现场快速配置与应用； 3.7在手动调试功能模块中增加质控仪的手动调试功能，支持质控仪关键参数的设置、关键器件的单点控制、流程控制等； 3.8增加质控数据、报警及日志的上传功能，并记录相关通讯日志；协同运维公司现场联调软件。 4.西安市智慧环保综合指挥平台升级改造 增加数据采集种类，包括氨氮、总磷、高锰酸盐指数、化学需氧量等参数每日零跨漂核查，周核查（五参数手工标液核查），加标回收，集成干预的数据。按照国家相关标准对水站自动监测数据进行处理和有效率的计算。 同时，增加适配皂河入渭口示范站26项参数的数据采集、每日零跨漂核查，周核查（五参数手工标液核查），加标回收，集成干预的数据模块。按照国家相关标准对水站自动监测数据进行处理和有效率的计算。 4.1增加质控一张图功能模块，支持日质控、周质控、月质控等分类数据的统计与分析； 4.2在数据中心模块中增加质控数据查询功能，支持各类质控数据的分类筛选查询； 4.3在事件中心中增加质控相关报警与日志分类筛选查询功能； 4.4在专题分析中增加质控相关数据分析研判功能； 5.视频接入 现有39 座水站中，中标方需将未接入水站视频监控接入西安市智慧环保综合指挥中心平台，应连尽连。同时，中标方需从西安市智慧环保综合指挥中心平台获取站点视频并接入甲方指定平台，实现数据共享。相关费用由中标方承担。 6.试运行及验收 6.1试运行：联网调试完成后水站进入试运行，试运行30天。 6.2项目验收：验收现场端质控仪档案资料齐全，安装调试和试运行资料完整，验收比对监测结果满足要求，并通过验收审查后，编制验收报告。项目建设完成后组织专家验收。 三、相关标准 本项目129套水质远程监测质控仪须适配本项目水站现有的水质自动监测设备，厂家分别为哈希和绿洁。 在满足水站现有硬件支持的情况下，本项目中的水质远程监测质控仪、现场端工控系统升级、西安市智慧环保综合指挥平台升级改造、现场端质控仪安装调试、11个新建站数据接入西安市智慧环保综合指挥平台、试运行及验收等还须满足以下规范及技术要求： （1）《地表水水质自动监测站（常规五参数、 CODMn、NH3-N、TP、TN）安装验收技术规范 HJ 915.2—2024 》； （2）《地表水水质自动监测站（常规五参数、 CODMn、NH3-N、TP、TN）运行维护技术规范HJ 915.3—2024》； （3）《地表水水质自动监测站选址与基础 设施建设技术要求 HJ 915.1—2024》； （4）《中国环境保护产品认证技术规范（编号：RJGF 055-2021）远程监测质控仪》 （5）《地表水自动监测系统通信协议技术规定 HJ 1404-2024》； （6）《地表水水质自动监测站安装验收技术要求 HJ 915.2-2024》； （7）《地表水水质自动监测站运行维护技术要求 HJ915.3-2024》。 四、技术参数及要求 序 号; 设备/系统; 配置说明; 数量; 单位; 备注. 1; 水质远程监测质控仪; 与水质在线监测仪器联用，提供零点、跨度等多种标液以及加标试样，完成监测仪器的零点\跨度核查、24小时零点\跨度漂移、多点线性核查、加标回收率测试等质控工作，进行测试数据的采集、分析、上传，分析判断水质监测仪器的工作状态，保证测量数据的有效性。 1.1 总体要求 - 为高锰酸盐指数、氨氮、总磷、化学需氧量等分析仪等配备质控单元，应包括：加标回收率测试、平行样测试、任意浓度标样核查、零点核查/24h 漂移、跨度核查/24h 漂移、盲样核查等质控功能。 - 具备远程控制功能，可根据远程控制命令切换标样管和水样管的功能。 - 具备自动实现加标体积校准的功能。 - 具备加标量和加标混样体积信息自动保存的功能。 - 具备故障自动报警功能。 1.2工作环境条件及稳定性要求 - 定容体积相对误差/供样量误差±5% - 定容体积重复性/供样量误差≤2% - 加标体积相对误差：±5% - 加标体积重复性：≤ 2%； - 加标体积范围：≥0.05～3.0ml可调； - 加标配样时间≤15min； - COD-203A型高锰酸盐指数在线分析仪使用的水质远程监测质控仪质控杯体积≥350mL；氨氮、总磷、化学需氧量在线分析仪使用的水质远程监测质控仪质控杯体积≥100mL； - 平均无故障运行时间≥1440h/次； - 控制方式，RS485 串口通讯（对工控机）； - 电源，电压：220VAC±10% ，50Hz±5%； - 功率≤500W； - 仪器尺寸≤（500×500×500mm长×宽×高）； - 安装方式兼容立式安装、挂式安装； - 工作条件温度：（0-45）℃，湿度：<95%； 1.3主要功能 通过液路切换，将指定浓度的标准溶液供给分析仪器进行零点核查、跨度核查及零点漂移、跨度漂移测试；通过精准体积定量方式，将指定浓度的标准溶液稀释为设定浓度的标准溶液，供给指定分析仪器进行标液核查、多点线性核查；通过精准体积定量方式，将指定浓度的标准溶液加入指定体积的样水中并充分混合，供给指定分析仪器进行加标回收率测试。 - 支持零点核查、跨度核查、多点线性核查、加标回收率测试、标液核查、平行样测试等功能； - 具备管路残液排空功能，采用动力排空方式，防止管存对分析数据的影响； - 储备并提供至少1种标准样品及纯水，标准样品可稀释至少1个浓度； - 标液供样控制阀盒采用外置方式设计，可独立安装于分析仪附近，可有效降低质控标液的润洗消耗量。; 129; 套. 2; 现场端质控仪安装调试; 4.1总体要求 根据不同水质自动监测站的空间分布，合理的将现场端质控仪安装在合适的位置。（可以对水质自动监测站设备和配水系统的位置和结构进行调整）。 1）设置控制单元与平台通讯参数，检查通讯是否正常，检查仪器、控制单元及平台的数据及相关信息是否一致，水站与平台间通讯应满足HJ 1404的相关要求； 2）检查水质自动监测仪器数据与平台上传监测数据、数据时间、数据标识是否一致； 3）用安装好的质控仪配合质控工控系统和西安市智慧环保综合指挥平台进行质控测试并生成调试报告； 4.2性能参数 安装完成率100%； 质控仪的安装稳固，线路整洁； 4.3主要功能 每台水质自动监测站仪表配置一套现场端质控仪；; 129; 套. 3; 质控工控系统升级; 2.1总体要求 水质自动监测站质控控制系统可控制质控仪及自动监测仪表实现氨氮、总磷、高锰酸盐指数、化学需氧量平行样测试、任意浓度标样核查，每日零跨漂核查，周核查（五参数手工标液核查），月质控（线性测试、加标回收，集成干预，水样比对）。（手动测试的项目，质控工控系统分类记录数据并上传至西安市智慧环保综合指挥平台）；设置水站运行频次，水温、pH、溶解氧、电导率、浊度每1h 监测一次。 2.2性能参数 - 水质自动监测站质控控制系统触发质控仪及自动监测仪表（包括五参数每小时测试一次）进行测试； - 按国标要求读取并存储质控仪及自动监测仪表的测试数据； - 按国标要求上传质控仪及自动监测仪表的测试数据至西安市智慧环保综合指挥平台； 2.3主要功能 - 现场控制端控制质控仪并触发仪表测试：零点核查、跨度核查、加标回收率测试、标液核查、系统集成干预测试； - 具备对自动分析仪器的启停、质控测试等控制功能； - 具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器质控数据，采集的数据可自动添加数据标识，并主动上传至中心平台；存储不少于1年的原始数据； - 具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置； - 具备质控流程执行过程中质控仪运行状态的判别，分类存储关键报警与流程工作日志，并主动上传至中心平台；存储不少于1年的原始日志报警； - 具备将五参数池中的原水排空，启动采水，单独对五参数池进行采水作业，可在水样采集完成后自动停止； - 补水动作流程设计成模块程序，既可以单独执行，又不影响正常流程；每间隔1小时的补水流程动作，与每间隔4小时的流程不造成影响。; 39; 套. 4; 西安市智慧环保综合指挥平台升级改造; 3.1总体要求 接收氨氮、总磷、高锰酸盐指数、化学需氧量等参数（同时应适配皂河入渭口示范站26项参数模块）平行样测试、任意浓度标样核查，每日零跨漂核查，周核查（五参数手工标液核查），月质控（线性测试、加标回收，集成干预，水样比对）的数据并判断质控数据是否合格和分类显示。接收五参数每小时测试一次的数据并显示。接收氨氮、总磷、化学需氧量、高锰酸盐指数等每4小时测试一次的数据并显示； - 数据有效率 根据数据审核结果，可以按照按日/月/年、日期、地表水类型展示各个站点的数据有效率；未审核的数据，界面显示“数据审核中”； - 质控合格率 可以日期、质控类型以列表展示每个站点每个质控因子的实传数量、合格数量以及合格率； - 综合考核 可以按照按日/月/年、日期，列表展示每个站点的质控完成率、质控合格率、数据有效率、运行率共计4个率的考核； - 总体情况 统计质控总次数、质控合格次数、不合格次数、平均合格率； - 日质控分析 可以按月份、流域、区域、质控类型、质控项目进行查询，以曲线分析零点核查、24小时零点漂移、跨度核查、24小时跨度漂移数据走势； - 周质控分析 可以按年份、流域、区域、质控项目进行查询，按月进行汇总展示； - 月质控分析 可以按年份、流域、区域、质控项目进行查询，按月进行汇总展示； 3.2性能参数 - 质控数据接收率100%； - 按国标要求判定质控数据是否合格； 3.3主要功能 - 根据国家标准判定质控数据是否合格并对水质自动监测站测试数据有效性进行标记和计算有效率； - 平台能按照时段查询仪器质控数据； - 平台接收的质控数据可以报表的形式导出；; 1; 套; 应增加适配皂河入渭口示范站26项参数的相应模块. 5; 试运行及验收; 总体要求 联网调试完成后水站进入试运行，试运行与数据有效率无关，按质控要求全流程进行质控控制，质控在非外界因素（如停电或河流断流等可顺延相应时间）下运行率100%，连续无故障运行30天，各参数质控功能测试不少于6次（仪器设备运转正常情况下），数据符合《HJ915-2024》中要求，即视为试运行通过。 现场端质控仪档案资料齐全，安装调试和试运行资料完整，验收监测结果满足要求，并通过验收审查后，编制验收报告。并组织专家开展验收工作。; 1; 项. 附件1：皂河入渭口示范站26项参数 附件2：11个新建水站名称及位置 附件1： 皂河入渭口示范站26项参数 序号; 名称. 1; 水温水质分析仪. 2; pH水质分析仪. 3; DO 水质分析仪. 4; 电导率水质分析仪. 5; 浊度水质分析仪. 6; 氨氮水质分析仪. 7; 高锰酸盐指数水质分析仪. 8; 总氮水质分析仪. 9; 总磷水质分析仪. 10; 化学需氧量水质分析仪. 11; 铅镉锌铜水质分析仪. 12; 氟化物水质分析仪. 13; 硒水质分析仪. 14; 砷水质分析仪. 15; 汞水质分析仪. 16; 六价铬水质分析仪. 17; 氰化物水质分析仪. 18; 挥发酚水质分析仪. 19; 石油类水质分析仪. 20; 硫化物水质分析仪. 21; 粪大肠菌群水质分析仪. 22; 五日生化需氧量分析仪. 23; 阴离子表面活性剂分析仪. 附件2： 11个新建水站名称及位置 序号; 水站名称; 拟建站位置. 1; 昆明池; 昆明池. 2; 泾河桥; 泾河入西咸. 3; 漕运明渠; 未央经开交界. 4; 幸福渠; 未央经开交界. 5; 汉城湖; 汉城湖. 6; 潏河; 长安出境. 7; 渼陂湖; 渼陂湖. 8; 太平河; 高新出境. 9; 三里河; 入渭河. 10; 浐河; 长安入境. 11; 皂河入渭口; 皂河入渭口.. |

采购包2：

标的名称：站房施工

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 拟在潏河长安出境、浐河长安入境、漕运明渠明光路、幸福渠上游、泾河桥、汉城湖、太平河高新出境、三里河入渭、昆明池、渼陂湖10处新建10座固定式智慧化水质自动监测站，拟在皂河入渭口新建1座智慧化水质自动监测示范站。 一、10个市考断面固定式水质自动监测站 ## 1.选址定位 10座市考断面固定式智慧化水质自动监测站站点位置表 序号; 所在水体; 拟建站位置; 经纬度. 1; 昆明池; 昆明池; N34.19797，E108.76451. 2; 泾河桥; 泾河入西咸; N34.54762，E108.69760. 3; 漕运明渠; 未央经开交界; N34.37179，E108.91919. 4; 幸福渠; 未央经开交界; N34.40697，E108.96862. 5; 汉城湖; 汉城湖; N34.31424，E108.91369. 6; 潏河; 长安出境; N34.10485，E108.83145. 7; 渼陂湖; 渼陂湖; N34.12236，E108,58039. 8; 太平河; 高新出境; N34.20500，E108.82470. 9; 三里河; 入渭河; N34.41898，E109.16966. 10; 浐河; 长安入境; N34.11432，E109.17390. 为保证水站水质的代表性、站点的长期性、系统的安全性和运行维护的经济性，水质自动监测站站址的选择必须考虑以下几个基本条件： - 基础建设的可行性和经济性，具备土地、交通、通讯、电力、自来水或自备井等条件，基本不阻碍防洪要求，便于水站的日常运行和管理； - 站房用地以租赁的形式由中标方代替甲方与土地所有者签订合同，合同期限不低于20年，租赁费用由中标方承担。 ## 2.站房设计要求 建设内容包括分析仪器单元、采水单元、配水及预处理单元、控制单元、留样单元、质控单元、数据采集与传输单元、辅助单元、监测站房、配套单元等。 ### 2.1设计依据 （1）《地表水水质自动监测站(常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TP）安装验收技术规范》（HJ 915.2-2024） （2）《地表水水质自动监测站选址与基础设施建设技术要求》（HJ 915.1-2024） （3）《智能建筑设计标准》（GB50314-2015） （4）《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068-2018） （5）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011） （6）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012） （7）《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008） （8）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010） （9）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） （10）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013） （11）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010） （12）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012） （13）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009） （14）《低压配电设计规范》（GB50054-2024） （15）《建筑照明设计标准》（GB50034-2024） （16）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019） ### 2.2建筑设计要求 该固定站采用单层钢结构站房，站房内区分为仪器、质控、值班功能。建筑面积32.0平方米。建筑耐火等级为二级，设计使用年限50年，抗震设防烈度为7度。 外围护墙采用≥100mm一体式岩棉复合墙板，外板采用≥2.0mm铝板，氟碳漆面。保温材料采用≥100mmA级防火岩棉，内板采用≥0.75mm镀锌钢板。内墙板采用≥10mm洁净板墙板。屋面采用≥100mm铝合金T型支架铝镁锰岩棉屋面板。地面采用800mm*800mm地砖防水地面。站房顶棚采用≥1.0mm铝方板不上人吊顶。 门采用钢制三防门。窗户采用铝合金推拉窗，≥6mm+9mm+6mm中空玻璃，窗户安装不锈钢防盗网。 ### 2.3结构设计要求 (1)本项目结构设计使用年限50年，结构安全等级三级、建筑防火分类等级为单层民用建筑，耐火等级二级，地基基础设计等级为丙类，抗震等级为框架三级。抗震设防烈度为7度。 (2)本项目砼强度：垫层为C20，基础梁、框架柱、框架梁、现浇板为C30砼，其余圈梁、构造柱等均为C30。 (3)钢材：钢构件所用的型材全部为热镀锌型材，禁止使用已经淘汰的冷镀锌产品。各个型材的壁厚不应小于3.0mm。 (4)具有密闭性能和防水防冲击性能，整体防护等级达到IP54以上； (5)站房外表面应进行耐腐蚀处理； (6)内部进行隔热保温处理，保温夹层应采用防火不燃材质； (7)预留给、排水口，方便监测水样和自来水供给及站房废水排放； (8)机柜承重不低于600kg，尺寸不小于400cm*80cm*180cm； (9)站房阻燃符合现行国家标准《电工电子产品着火危险试验试验方法扩散型和预混合型火焰试验方法》（GB/T 5169.7）实验A要求； (10)各表面承受垂直压力大于980N，门打开后最外端承受垂直压力大于200N； ### 2.4给排水设计要求 （1）给水系统 站房应分别根据仪器、设备、生活等对水质、水压和水量的要求分别设置给水系统。 站房内给水水源优先采用市政自来水，当不具备接入市政自来水时，应采取自打井取水作为水源。自来水的水量瞬时最大流量3立方米/小时，压力不小于0.5MPa，保证每次清洗用量不小于1立方米。 （2）排水系统 站房的总排水必须排入采水点的下游，排水点与采水点间的距离应大于20米。各类试剂废水按照危废管理要求单独收集、存放和储运，并统一处置。 站房内的采样回水汇入排水总管道，并经外排水管道排入相应排水点，排水总管径不小于DN150，以保证排水畅通，并注意配备防冻措施。排水管出水口高于河水最高洪水水位，设在采水点下游。站房生活污水纳入城市污水管网送污水处理厂处理，或经污水处理设施处理达标后排放，排放点应设在采水点下游。 ### 2.5电气供电设计要求 （1）供电负荷等级和供电要求应按现行国家标准《供配电系统设计规范》的规定执行； （2）站内供电电源使用380V交流电、三相四线制、频率≥50Hz，电源容量要按照站房全部用电设备实际用量的1.5倍计算； （3）电源线引入方式符合相关的国家标准，穿墙时采用穿墙管。施工参考《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）； （4）在仪器间内为水质自动监测系统配置专用动力配电箱。在总配电箱处进行重复接地，确保零、地线分开，其间相位差为零，并在此安装电源防雷设备； （5）根据仪器、设备的用电情况，在380伏特供电条件下总配电采取分相供电：一相用于照明、空调及其他生活用电（220伏特）；一相供专用稳压电源为仪器系统用电（220伏特），另外一相为水泵供电（220伏特）。同时在站房配电箱内还保留一到两个三相（380伏特）和单相（220伏特）电源接线端子备用； （6）系统应配备UPS和三项稳压电源，容量应保证突然断电后各自动分析仪能继续完成本次测量周期； （7）所有动力电缆和控制电缆应具备屏蔽功能，分开铺设，以免产生电磁干扰。 ### 2.6暖通设计要求 站房结构需采取必要的保温措施。站房内采用分体式空调器，功率≥3P，具备来电自动复位功能，并根据温度要求自动运行。室内温度应当保持在18～28℃，湿度在60%以内。 仪器间设有通风排烟风机，采用吸顶式通风机，将房间内污浊气体排出室外。 ### 2.7消防专项设计要求 （1）站房的耐火等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的规定； （2）站房与其他建筑物合建时，应单独设置防火区、隔离区； （3）站房应设火灾自动报警及自动灭火装置应使用二氧化碳或洁净气体自动灭火装置；火灾自动报警系统的设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定； （4）站房内可配置感烟探测器；为防止感烟式探测器误报，宜采用感烟、感温两种探测器的组合，尤其是当设有自动灭火装置时，必须采用感烟、感温两种探测器的组合； （5）站房内使用具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及装修材料，并符合相应的国家标准或行业标准； （6）为保护站房的防火安全，站房采用七氟丙烷气体灭火。在站房天棚悬挂2具6kg的七氟丙烷气体灭火器、使用ZR-RVS信号线将火灾报警控制主机、声光报警器、烟感探测器、放气指示灯等连成气体灭火系统。 （7）灭火系统具备：自动、电气手动两种控制方式。自动和电气手动控制方式的转换在灭火主机上实现。 ### 2.8站房通讯设计要求 - 固定站房网络通讯建设以光纤/ADSL有线网络传输为主，现场条件不具备的情况下，可选用无线网络进行传输，站点现场通过手机等通讯设备进行通话测试，通讯方式选择至少1家通讯运营商，无线传输网络（固定IP优先）满足数据传输要求及视频远程查看要求，传输带宽不小于20兆。数据传输应满足生态环境系统数据传输规范要求。 - 均满足水质自动监测站的分析数据与运行日志信息的传输要求。 ### 2.9站房防雷接地设计要求 站房防雷系统应符合现行国家标准《建筑防雷设计规范》的规定，并应由具有相关资质的单位进行设计、施工以及验收。运维期间需委托有资质的单位对防雷设施进行检测并出具检验报告。 站内集中了多种电气系统，需主要预防雷电入侵的三种途径，包括电源系统、通信系统和接地系统。具体要求如下： （1）站房直击雷防护要求 站房应设计专门的防雷装置，包含接闪器、避雷带、引下线，接地干线及接地体装置，防雷设计符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定，接地电阻值符合要求。 （2）电源系统防雷防护要求 在总电源配电箱中应配备避雷器或浪涌保护器，防止雷击产生的大电流损坏设备，避雷器、浪涌保护器、电缆金属外皮应可靠接地，其冲击接地电阻值不大于30Ω。 （3）通信系统防雷防护要求 对于卫星通讯系统，应在馈线电缆进入站房时安装同轴馈线保护器；对于电话线系统，应采用电话线路防雷保护器。利用铜质线缆的数据信号专线，在设备的接口处应加装信号专线电涌保护器，该保护器应是内多级保护，要依据被保护设备传输的信号电压，信号电流，传输速率，线路等效阻抗及衰耗要求，同时考虑机械接口等配置电涌保护器。 站房内管线选用金属管道、金属槽道或有屏蔽功能的PVC塑料管，并且将两端与保护地线相连。 （4）接地系统 站房内电源保护接地与建筑物防雷保护接地之间要加装等电位均衡器，正常情况下回路内各用自己的保护接地，当某点出现雷击高电压时，使两地之间保持等电位。站房内设置等电位公共接地环网，使需要有保护接地的各类设备和线路，做到就近接地。 ### 2.10站房安全防护设计要求 - 站房耐火等级符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB 50016）的规定。 - 站房设火灾自动报警及自动灭火装置；火灾自动报警系统的设计符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）的规定；自动灭火装置触发可靠，灭火时间短，对人和仪器无损害，体积美观实用，与站房和仪器系统整体协调。 - 站房内至少配置感烟探测器；为防止感烟式探测器误报，宜采用感烟、感温两种探测器组合。 - 站房内使用的材料需为耐火材料。 - 原则上能抵挡12级台风、暴雨等恶劣自然条件。 - 站房应设置防盗措施，门窗加装防盗网和红外报警系统，大门设置门禁装置。 - 抗震：在确定站点后，站房建设抗震烈度必须符合当地相关要求。 ### 2.11站房文化建设及办公配套设施设计要求 （1）质控实验桌及办公桌椅 站房内应配置质控实验桌，配有1套不小于1.5m的防酸碱化学实验台（备有上下水、洗涤台、洗眼器）、4套实验凳，台上可以放置实验室对比仪器，配备冷藏柜以便于试剂存放。 1）实验台：实验台主架采用40mm×60mm×1.8mm优质方钢，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，台面选用复合贴面板台面（1mm厚酚醛树脂化学实验用专用板）、实芯板台面（12.7mm厚酚醛树脂板化学实验用专用板）或环氧树脂台面（20mm厚），具备耐强酸碱腐蚀，耐磨性、耐冲击性、耐污染性要求，实验台底座可调节，耐火等级不低于B1级（《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624-2012））； 2）洗涤台：洗涤台主架与台面应于实验台保持一致，洗涤槽采用PP材料，水龙头采用两联或三联化验水龙头，洗涤台底座可调节； 3）上水：水管采用PP-R材质，热熔连接，不渗漏； 4）下水：实验区排水全部采用防腐蚀耐酸碱材质（PP），达到排水不渗漏不腐蚀； 5）插座：实验台处预留至少2个五孔插座，实验台处五孔插座及灯开关高于地板1.3米； 6）冷藏柜：质控间应配备冷藏容量不小于120升冰柜一台。 7）办公桌：主要用于站房运维人员使用，办公桌一张，椅子两把,可与试验台合并。 （2）水站标志牌 悬挂于水站站房正门右侧（或左侧）醒目位置，标志牌下沿距离地面1.8m，水站标志牌尺寸为不小于宽70cm×高50cm×厚4cm，内容应包括生态环境部徽标、站点名称、建设单位、承建单位、建站时间等内容，制作完成后安装在水站站房正门处醒目位置。 2.10.3站房制度牌及工艺流程图 站房内部统一设置流域表征图、运维管理体系图（包括岗位责任制度图、安全责任制度图、应急管理制度图、维护保养制度图）、水站系统流程图，其中，流域表征图和运维管理体系图依照市站提供基础素材，水站系统流程图由设备公司提供基础素材，各地根据基础素材，结合站房内部装修布局，自行设计、制作、悬挂。 水站系统流程图简明形象，包括采配水单元、检测单元、数据采集与传输单元、控制单元等所有关键模块，并突出系统整体运行流程。 ### 2.12配套设施要求 (1)视频监控 为发挥自动监测系统预警功能，对突发环境事故起到预警预报作用，同时保证系统运行安全，防止设备设施损坏被盗，自动监测站应安装视频监控系统。 自动站装备站房内监控摄像机和站房进出口人脸识别摄像机等视频终端。在覆盖范围上，视频监控原则上要能覆盖断面采水区域、采水口、采水管路、站房等所有需要重点监管的区域。可远程监视观察取水工程（取样水泵、浮台等）工作状态，水站周围的水位、流量等基本水文情况。 1）视频监控单元功能要求： 实时监控功能：可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像。具有手机远程监控功能。 云台操作功能：可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。 录像存储功能：满足大容量多通道并发的中心存储需要，存储至少满足60天的存储能力。 支持前端存储和中心存储两种模式，既可通过前端的视音信号接入视频处理单元存储数据，满足前端存储的需要，供事后调查取证；也可通过部署存储服务器和存储设备，满足大容量多通道并发的中心存储需要，视频监控前端存储。 2）视频监控设备布设要求： 至少在站房外取水口、站房外、站房仪器室三处位置安装视频监控设备。 - 站房外取水口（至少1台高清球机）：安装在靠近取水口岸边，并考虑50年一遇的防洪要求，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转。竖直-5～185 度旋转，视频照射距离≥50m。带红外，支持夜间查看。 - 站房外进门处（至少1台高清球机）：安装在站房大门附近墙壁上，用以监控人员进出站房情况。监控设备可水平360度旋转。竖直-5～185 度旋转，视频照射距离≥50m。带红外，支持夜间查看。 - 站房仪器室（至少1台高清球机）：安装在集成机柜正面墙壁上，用于监控仪表间内部设备运行情况，竖直-5～185 度旋转，带红外，支持夜间查看。 - 硬盘录像机 硬盘录像机，8TB硬盘；支持 H.265、H.264IP 设备混合接入；支持 HDMI与VGA同源输出，支持HDMI、VGA接口高清 1080p显示输出；报警4进1出；支持USB2.0； （2）门禁系统 站房仪器室大门配备门禁系统，能够记录出入站房人员信息，保证站房内设备的安全。 （3）空调 室内应安装具备来电自动复位功能的冷暖空调。并根据温度要求自动运行。室内温度应当保持在18～28℃，湿度在60%以内。该空调应为一级能耗、变频≥3P。 ## 3.项目配置清单 10处市考断面固定式水质自动监测站设备购置清单 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 水温水质分析仪; 套; 10. 2; pH水质分析仪; 套; 10. 3; DO 水质分析仪; 套; 10. 4; 电导率水质分析仪; 套; 10. 5; 浊度水质分析仪; 套; 10. 6; 氨氮水质分析仪; 套; 10. 7; 高锰酸盐指数水质自动分析仪（核心产品）; 套; 10. 8; 总磷水质自动分析仪; 套; 10. 9; 化学需氧量水质自动分析仪; 套; 11. 10; 采水系统; 套; 10. 11; 配水及预处理单元; 套; 10. 12; 控制单元 （包括系统控制柜和系统控制软件、数据采集、处理与存储及其应用软件和有线或无线通讯设备）; 套; 10. 13; 质控单元; 套; 10. 14; 辅助单元 （包含UPS（总容量3KVA）、稳压电源（≥10KVA）、系统集成机柜、试剂恒温单元、防雷单元、废液收集及处理等）; 套; 10. 15; 留样单元; 套; 10. 16; 监测站房建设 （包括建筑、结构、给排水、暖通、电气、消防、通讯、防雷接地、安防、节能、智能管理等）; 套; 10. 17; 站房文化建设及办公配套设施 （包括防酸碱化学实验台、洗涤台、冷藏柜（冷藏容量不小于120L的冰柜一台）、办公桌椅、站房制度牌及流程工艺图水站标志牌等）; 套; 10. 18; 视频监控单元 （包括站房外取水口、站房仪表间、站房进门处各安装至少1台360度旋转高清球机，1台硬盘录像机及8T硬盘，仪器间大门配备门禁系统）; 套; 10. 19; 空调 （分体式空调器，功率≥3P）; 台; 10. 20; 租地（占地面积≥32平方米，不少于20年站房土地使用权）; 套; 10. 21; 水文、气象（对不少于6个点位的水位、流量参数，10个点位的雨量参数进行实时监测）; 套; /. 22; 四通一平 （保证站房内通水、通电、通路、通信和场地平整）; 套; 10. ## 4.采水系统设计要求 ### 4.1总体要求 （1）需免构筑物设计，施工便捷，建设成本低；沉底式采水，洪涝灾害不易损毁； （2）采样头应能柔性避障，可避免杂物附着，以减少维护工作量； （3）应具有取水点摄像机应具有图像识别功能，当取水口水体颜色、断面水位、雨情出现异常突变时发出告警功能； （4）应具有可对源水泵运行状态进行实时监控，可识别水泵卡死、开路、空转及管路堵塞等异常情况，同时具备上水超时告警功能，提醒对取水头或管路进行预防性维护功能； （5）采样头应具有取水深度监测功能，采水深度偏离0.5～1.0m深度范围时发出告警； （6）系统应具有能记录并上传取水深度、水体颜色、取水口位置偏离情况、取水口漂浮物聚集情况、断面水位、断面雨情、水泵状态、上水时间等关键参数和状态数据，可对取水过程进行溯源功能； （7）应具有可远程设置各项采水单元运行参数，支持远程控制调试功能； （8）采水单元应采用双回路取水，一用一备。在控制系统中设置自动诊断泵故障及自动切换泵工作功能。 （9）采水单元设计采用连续或间歇可调节工作方式；除非特殊需要，一般采用间歇工作方式。 （10）采水单元需要设计并制作必要的保温、防冻、防压、防淤、防撞、防盗措施，并对取水设备和设施进行必要的固定。 （11）采水单元设置采水单元清洗和防藻功能。但是当使用化学清洗时，必须能够将所有试剂回收，防止对水体和环境造成污染。 （12）水深足够满足要求时取水深度水面下0.5～1.0m，根据调水量不同具有可行的取水方案。 （13）取水量要满足所有分析仪器的需要；管路采取可拆卸式,应具备防冻隔热措施，应具有极好的化学稳定性。采水单元能够在停电时自我保护，再次通电时自动恢复。 （14）采水单元所有部件均要选用优质产品，取水泵和管路应采用优质产品，保证采水单元工作的可靠性和使用寿命。 ### 4.2取水方式要求 （1）根据拟建站点的实际水文地质状况采用合适的取水方式。保证取水口能够随水位变化，能适应包头地区四季气候条件。并与渠底保持一定距离，保证采集到具有代表性的符合监测需要的水样，又要保证取样吸头的连续正常使用。 （2）取水口应具有防止进水口淤积和杂物堵塞的措施。采取必要的措施，保证取水口在封冻期不冻结。 （3）采水单元应保证在不同调水期能正常工作而不至被损坏，在水量少时期保证不受水体底部泥沙的影响。 （4）采水单元要方便采样泵的提升与安装，以便进行人工的日常清洗和维护。 ### 4.3取水泵要求 （1）根据取水点到站房的距离、地形等实际情况，选择潜水泵或自吸泵，保证站房的进口压力和流速流量达到整个系统全部仪器的要求，潜水泵及自吸泵应有漏电保护装置。 （2）采用双泵/双管路取水，一采一备，满足实时不间断监测的要求；并且当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行。 （3）取水泵具有停电后来电再启动的自动恢复功能。 （4）自吸泵及潜水泵选用优质产品。采用不锈钢等耐用材料避免生锈影响取水，交流220V、单相，供电要求低，额定频率50Hz，功率相对低，降低运行费用，保证≥10m扬程和≥200m水平距离取水。 ### 4.取水管路及保温、防冻要求 （1）双管路取水，取水管路均要安装保温套管进行绝热处理，并在外部套用抗压保护管材，减少环境温度等因素对水样造成的影响，保证对测定项目监测结果的影响必须小于5%。 （2）采水单元管路保证-30～50℃能正常运行。采取输水管路尽可能深埋至冻土层下，外套多层保温套管，两端密封，中间抽成真空，对于外露管路，采用采样管护管外加保温棉、PAP片，内加拌热带相结合的保温方式或其他保温方式，以保证冬季不结冰。并在管道最低点设排空阀。夏天管道的良好保温或系统停运后自动排空对于系统管道内抑制藻类孳生有着良好的效果；冬天因故停运时应开启排空阀将系统存水放空，以防低温下系统管道被冻裂。 （3）管路外应有必要的防水、防压、防冻保护措施。 （4）取水管必须具有较强的机械性能，抗压、耐磨、防裂等，还具有较好的化学稳定性、耐腐蚀，避免对水样产生污染。要求：尺寸≥DN25，工作温度-30℃～60℃，常用压大于4kgf/cm2。 （5）管道采用排空设计，使管道内不存水，以防藻类孳生。 （6）取水主管路采用串联结构，各仪器并联到管路中。各仪器的压力、流量均可单独调节并分别配备压力表。在站房进水处，要实时显示进口压力，近程、远程了解采水单元的工作情况。能通过流量或压力显示取水状态并能报警。 （7）采样管路护管每个拐角处设检查井一个，便于日后维护。 （8）水中管路和电缆不直接暴露在水中，应做到有效保护防止水流的冲刷。 （9）安装管路时，适当增加管路长度，维持增加量在10m以内，以备水位骤降可以及时调整取水点安装位置。 （10）防水电缆采用铠装电缆，必须具有较好的防水性能、较强的机械性能，抗压、耐磨、防裂等，还具有较好的化学稳定性、耐腐蚀。 ### 4.5采水平台设计 序号; 所在水体; 采水方式; 拟建站位置. 1; 昆明池; 悬臂式; 昆明池. 2; 泾河桥; 栈桥式; 泾河入渭河. 3; 漕运明渠; 栈桥式; 未央经开交界. 4; 幸福渠; 栈桥式; 未央经开交界. 5; 汉城湖; 栈桥式; 汉城湖. 6; 潏河; 悬臂式; 长安出境. 7; 渼陂湖; 悬臂式; 渼陂湖. 8; 太平河; 悬臂式; 高新出境. 9; 三里河; 栈桥式; 入渭河. 10; 浐河; 悬臂式; 长安入境. ### 4.6悬臂式采水平台 悬臂式采水平台采用钢结构形式，呈倒“L”型。立柱采用型钢焊接，平台基础采用钢筋砼独立基础，持力层位于比较坚固的砂砾石层，平台悬臂采用H型钢梁，以满足电动滑车悬挂采水泵的要求。以便潜水泵的更换和检修。 ### 4.7栈桥式采水平台 栈桥式采水平台采用钢结构形式。立柱采用型钢焊接，平台基础采用钢筋砼独立基础，持力层位于比较坚固的砂砾石层，栈桥平台采用H型钢梁焊接而成。栈桥采水处顶端设置横梁以满足悬挂采水泵的要求。以便潜水泵的更换和检修。 站房至采水点敷设的采水电缆采用≥3芯*2.5mm2防水电缆，一用一备。敷设的采水管采用三型聚丙烯管道，外缠绕伴热带，并采用≥30mm橡塑棉保温管进行保温，一用一备。采水管和采水电缆均采用≥DN160UPVC保护管地埋敷设。 采水泵采用优质不锈钢壳体的潜水泵，一用一备配置。提高采水的可靠性。采水检测时，手动或自动控制潜水泵抽取水样，通过采水管输送至仪器间，而后仪器依据采取的水样进行检验。 ## 5.水质自动监测系统要求 ### 5.1系统集成技术要求 投标人须提供合理、完整的系统集成方案，具备智能化、标准化和流程化的质量控制体系，确保采水、配水及预处理、分析、质控、清洗以及数据采集和传输等环节的准确可靠。 系统集成功能要求如下： （1）具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控、维护等多种运行模式； （2）具有异常信息记录和上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警、漏液报警等信息； （3）具备仪器关键参数实时上传及远程设置功能，能接受远程控制指令； （4）能够实现对高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷水质自动分析仪器进行自动标样核查、自动零点核查、自动跨度核查等质控功能，并具备自动留样功能； （5）确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输； （6）具备断电再度通电后自动排空、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能； （7）具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至甲方指定平台； （8）存储不少于1年的原始数据和运行日志； （9）水质自动分析仪器（常规五参数外）及控制单元须具有三级管理权限； （10）系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。 ### 5.2配水及预处理单元技术要求 配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。预处理单元应根据国家标准分析方法要求为高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷等在线监测仪器配备相应的预处理装置，常规五参数分析仪使用原水直接分析。投标人应提供针对性的配水和预处理方案，具体需满足以下要求： （1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求； （2）配水单元具备自动反清（吹）洗和自动除藻功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法； （3）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试； （4）具备可扩展功能，站内预留不少于4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口； （5）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能； （6）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制； （7）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量； （8）针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，系统应针对性的设计预处理旁路系统，并具备自动切换预处理系统工作功能。 ### 5.3控制单元要求 控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、留样单元、辅助单元及视频单元进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。 #### 5.3.1功能要求 （1）具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统； （2）具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台； （3）具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试； （4）具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能； （5）具备对留样单元的留样、排样的控制功能； （6）能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能； （7）具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置； （8）具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能； （9）具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。 #### 5.3.2硬件设备技术参数 （1）工业控制计算机 序号; 指标名称; 性能指标. 1; CPU; ≥2.0GHz. 2; 内存; ≥2GB. 3; 硬盘容量; ≥500GB. 4; 显示器; ≥12英寸. 5; 通讯接口; RS-232/485 COM口，不小于8个. 网口，不少于2个. （2）可编程控制器 序号; 指标名称; 性能指标. 1; 扩展能力; 控制器输入输出接口满足需求且余量不少于4路，以便以后扩展。. 2; 防雷抗干扰能力; 符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。. #### 5.3.3数据采集与传输要求 ##### 5.3.3.1 数据采集与存储 （1）采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存； （2）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存； （3）能够实时采集视频信息并传输至甲方指定平台； （4）断电后能自动保存历史数据和参数设置。 ##### 5.3.3.2数据传输与通讯 （1）采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求； （2）具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。 （3）新建水站的水质监测数据、监控视频与指挥中心平台对接上传，根据甲方要求将指挥中心平台的监测数据、监控视频上传至甲方指定平台，实现数据的跨平台共享。 ### 5.4 质控单元要求 - 系统应具有远程设置功能和异常信息（如部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等）的记录、上传功能。 - 系统可自动对高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷进行24小时零点漂移和24小时量程核查、漂移核查、零点校准、标样校准等功能。 - 系统应具有平行样测量、标样核查，加标回收率测试等质控功能； - 系统应具备接收远程控制指令功能，远程启动采水、水样测试、零点核查、跨度核查、标样校准等功能； - 系统应具有远程质控功能； - 质控模块应具有可记录母液更换时间、保质期等信息，具有母液余量监控功能，母液余量不足或临期可及时推送更换提醒功能； - 质控模块技术参数： 项目; 性能指标. 加标量误差; ≤±2%. 定容误差; ≤±2%. 模块制样误差; ≤±3%. 模块制样重复性; ≤1%. 平均无故障运行时间; ≥1440h/次. ### 5.5 辅助单元要求 辅助单元包含UPS（不间断电源）、稳压电源、系统集成机柜、试剂恒温单元、废液处理及收集、防雷单元等部分。 #### 5.5.1 UPS（不间断电源） 为了避免站点断电，保证仪器在断电的条件下，正常工作，数据正常传输，配备一台UPS电源，总容量3KVA，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机1h以上，UPS应具备电量、负荷实时监控功能，UPS电量低可触发工控机软关机。 #### 5.5.2 稳压电源 水质自动监测系统的主体设备均属于精密分析仪表，供电电源的稳定性决定自动分析仪表的准确性和使用寿命，为防止电压较大的波动对自动分析仪器造成影响，为每一套水质自动监测系统的总电源接入配备了稳压电源。根据整个站点的耗电情况，对稳压电源和UPS电源进行了选型，稳压电源和UPS电源的作用是保障连接在控制单元中的A、B、C三相设备稳压供电，稳压电源配备不小于10KVA满足系统要求。 #### 5.5.3 配套机柜及成套工具 水质自动监测装置安装均采用机柜式集成，机柜包括柜身、前柜门和后柜门。要求机柜便于检修维护，散热性能良好，应采用防腐材质或经防腐处理，不与所用化学试剂发生化学反应。配备成套、齐全的工具。 机柜具备安装设备部件和整体设备的功能，并能进行机柜与机柜之间的连接。把各自独立运行的设备有机的结合起来，实现设备与系统集成形成整套监控系统，并采用全封闭模式保证整体美观与统一。 机柜具有通用性，能兼容不同尺寸的设备； 机柜采用先进的加工工艺，柜体耐锈蚀和抗腐蚀，颜色统一； 机柜具有可扩充性； 机柜应方便操作与维护。 #### 5.5.4 试剂恒温模块 分析试剂是在线监测分析仪器的基础，试剂变质会影响到整个监测结果的准确性，针对试剂保质问题，采用智能电脑温控系统的恒温箱，确保分析试剂不会因为外界温差变化导致测试数据的失真。 #### 5.5.5 防雷单元 为保证系统稳定、可靠运行，降低雷电对建筑物设施设备的危害，保护水站生命和财产安全，保障建筑物供电系统、监测系统设备的正常运行。按照《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2004）及相关要求，配置具有电源、信号等设施的三级防雷措施。 #### 5.5.6 废液处理 为避免水质自动站运行过程中产生的废液造成二次污染，实现绿色水质监测。 中标方应将废液进行集中收集，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）规范要求设置废液存贮分区、标签、标识等，对产生的废液定期交给相关有资质的废液处理公司，不得随意排放。废液处理费用由中标方承担。 ### 5.6 留样单元要求 （1）具备水样冷藏功能，温度在4±2℃； （2）留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应≥500mL，瓶数≥12个，采样后可封闭； （3）具有留样前自动润洗，留样后自动排空的功能； （4）配置门禁系统并具备开关门记录功能； （5）具有留样失败报警功能。 ### 5.7 设备选型及参数 #### 5.7.1 基本原则 水站分析仪选型应遵循以下要求： （1）在适应性检测目录内的仪器需通过生态环境部适用性检测。 （2）分析原理方法应符合国家、行业标准方法，同时应优先选择可消除干扰因子分析方法。 （3）选型分析仪检测限及量程应满足监测断面实际水质浓度监测要求。 #### 5.7.2 仪器通用技术要求 （1）操作语言 水质自动分析仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。 （2）供电要求 固定站设备的运行电压为：(220±22)V，交流频率为（50±0.5）Hz。 所有设备的电源插头为中国制式A9120-9085-1。 （3）使用环境要求 所有设备在温度5～45℃、相对湿度小于90%环境下能够正常运行。 （4）试剂供应 1）需提供仪器试剂配制方法，并提供试剂成分及纯度； 2）仪器所需试剂贮存于专用试剂瓶中，试剂保质期不低于一周； 3）仪器使用的实验用水、试剂、标准溶液均须达到《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》（试行）（中国环境出版社，2017）中质量保证要求。 （5）通讯协议要求 投标人中标后须按照采购人指定的数据采集和传输协议要求（《地表水自动监测系统通信协议技术要求》HJ 1404-2024）， 向采购人提供所有仪器的底层通信协议。 #### 5.7.3 主要规范及标准 （1）《水和废水监测分析方法》（第四版） （2）《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2-2022） （3）《水质河流采样技术指导》（HJ 494-2009） （4）《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 96-2003） （5）《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 97-2003） （6）《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 98-2003） （7）《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 99-2003） （8）《化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 377-2019） （9）《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 103-2003） （10）《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ 101-2019） （11）《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 100-2003） （12）《河流悬移质泥沙测验规范》（GB/T 50159-2015） （13）《水位观测标准》（GB/T 50138-2010） （14）《河流流量测验规范》（GB 50179-2015） （15）《水文仪器基本参数及通用技术条件》（GB/T 15966-2017） 以上标准只为参考依据，若国家发布最新标准（含强制性或推荐性），投标人须主动遵循且以更高要求为准，同时确保产品、服务不仅严格合规，更需在性能、服务等方面提供附加价值；投标人须建立动态标准跟踪机制并承担因标准更新引发的全部风险与成本，采购人不因此调整责任或费用。 #### 5.7.4 仪表功能要求 ##### 5.7.4.1 常规五参数仪表功能要求 常规五参数水质自动分析仪需满足如下基本功能要求： （1）具有设定、校对和显示时间； （2）具有手动、自动清洗功能； （3）具有断电自动复位功能； （4）具有异常信息自动告警功能及故障记录功能； （5）具有标定信息查询功能； （6）具有历史数据查询功能； （7）具有多参数同屏显示功能。 ##### 5.7.4.2 其他仪表功能要求 其他参数仪表需满足如下基本功能要求： （1）具有手动、自动标定校准和清洗功能，手动、自动标样核查功能，手动、自动零点核查功能，手动、自动跨度核查功能，手动、自动24小时零点漂移功能，手动、自动24小时量程漂移功能等； （2）具有异常信息自动告警和故障记录功能，如监测仪出现工作异常（如缺试剂、超量程等），显示屏自动给出告警信息提示，并进行故障记录； （3）具有全程序日志记录功能、仪器操作日志记录功能，如监测仪可记录仪器分析的全部流程，包括清洗、进样、进试剂、消解、冷却、排空。并能够记录仪表进行的仪器设置等参数修改的操作； （4）具有RS-232/RS-485通讯接口及控制功能； （5）具有整点和间隔测量功能，手动设置系统自动整点测量的时间或本次测量开始到下一个测量开始间隔时间，当系统运行到该时间点或间隔时间时能够自动执行一次测量流程； （6）具有仪表废液分离功能，使能废液分离功能，监测仪测量废液和润洗、清洗废液分开排放。 （7）具有三级操作权限功能； （8）具有断电自动复位和来电自动复位功能； （9）具有远程操作和远程在线升级功能，如监测仪可通过远程进行测量、标定、清洗等操作，并实现远程在线升级功能。 #### 5.7.5 水质监测设备的监测方法 本项目所选设备均采用国标方法或国内应用成熟的在线监测分析方法。 序号; 名称; 监测方法. 1; 水温水质分析仪; 热电偶或热电阻. 2; pH水质分析仪; 玻璃电极法. 3; DO 水质分析仪; 电化学法或荧光法. 4; 电导率水质分析仪; 电极法. 5; 浊度水质分析仪; 光散射法. 6; 氨氮水质分析仪; 纳氏试剂比色法或水杨酸分光光度法. 7; 高锰酸盐指数水质分析仪; 高锰酸钾氧化滴定法. 8; 总磷水质分析仪; 钼酸铵分光光度法. 9; 化学需氧量水质分析仪; 重铬酸钾氧化分光光度法. #### 5.7.6 技术参数 序号; 设备名称; 参数要求; 监测因子; 数量. 1; 水温水质分析仪; 1.测定原理：热电偶或热电阻。 2.量程：0～60℃可调。 3.准确度：±0.5℃。 4.平均无故障运行时间：≥720 h/次。; 水温; 10套. 2; pH水质分析仪; 1.测定原理：玻璃电极法 2.量程：pH 0～14（0～40℃），可调。 3.漂移（pH=4、7、9）：±0.1 pH。 4.重复性：≤±0.1pH。 5.响应时间：≤30 s。 6.温度补偿精度±0.1 pH， 7.平均无故障运行时间：≥720 h/次。 8.实际水样比对试验±0.1 pH。; pH; 10套. 3; DO水质分析仪; 1.测定原理：电化学法或荧光法。 2.量程：0～20 mg/L，可调。 3.零点漂移：±0.3 mg/L。 4.量程漂移：±0.3 mg/L。 5.重复性：±0.3 mg/L。 6.响应时间（T90）：≤120 s。 7.温度补偿精度：±0.3 mg/L。 8.平均无故障运行时间：≥720 h/次。 9.实际水样比对试验：±0.3 mg/L。; 溶解氧; 10套. 4; 电导率水质分析仪; 1.测定原理：电极法。 2.最小检测范围：0～500 mS/m可调。 3.重复性误差：±1%。 4.零点漂移：±1%。 5.量程漂移：±1%。 6.响应时间（T90）：≤30s。 7.温度补偿精度：±1%。 8.平均无故障运行时间：≥720h/次。 9.实际水样比对试验：±1%。; 电导率; 10套. 5; 浊度水质分析仪; 1.测定原理：光散射法 2.量程：0～1000NTU，可调。 3.重复性：±5%。 4.零点漂移：±3%。 5.量程漂移：±5%。 6.线性误差：±5%。 7.平均无故障运行时间：≥720h/次。 8.实际水样比对试验：±10%。; 浊度; 10套. 6; 氨氮水质分析仪; 1.测定原理：纳氏试剂分光光度法或水杨酸分光光度法。 2.量程：0～10 mg/L，可调。 3.24h低浓度漂移：≤0.02 mg/L。 4.24h高浓度漂移：≤1.0%。 5.示值误差：标液浓度为2.0 mg/L时，±8.0%，标液浓度为5.0 mg/L时，±5.0%，标液浓度为8.0 mg/L时，±3.0%。 6.重复性：≤2.0%，记忆效应标液浓度为2.0 mg/L时，±0.3 mg/L，标液浓度为8.0 mg/L时，±0.2 mg/L， 7.检出限：≤0.05mg/L。 8.pH干扰试验：±6.0%。 9.实际水样比对试验：水样浓度<2.0 mg/L，≤0.2 mg/L，水样浓度≥2.0 mg/L，≤10.0%。 10.平均无故障运行时间：≥720 h/次。; 氨氮; 10套. 7; 高锰酸盐指数水质自动分析仪（核心产品）; 1.测定原理：高锰酸钾氧化滴定法。 2.量程；0～20mg/L，可调。 3.零点漂移：±5%。 4.量程漂移：±5%。 5.葡萄糖试验：±5%（测量误差）。 6.重复性：±5%。 7.检出限：≤0.5mg/L。 8.平均无故障运行时间：≥720 h/次。 9.实际水样比对试验：±10%。; 高锰酸盐指数; 10套. 8; 总磷水质自动分析仪; 1.测定原理：钼酸铵分光光度法。 2.量程0～2mg/L，可调。 3.零点漂移：±2%。 4.量程漂移±10%。 5.直线性±10%。 6.重复性±10%。 7.检出限≤0.01mg/L。 8.平均无故障运行时间≥720h/次。 9.实际水样比对试验±10%。; 总磷; 10套. 9; 化学需氧量水质分析仪; 1.测定原理：重铬酸钾氧化分光光度法。 2.量程：0～200mg/L，可调。 3.24h低浓度漂移：±5mg/L。 4.24h高浓度漂移:≤5%。 5.重复性：±10%。 6.示值误差：标液浓度为40.0 mg/L时，±10.0%，标液浓度为100.0 mg/L时，±8.0%，标液浓度为160.0 mg/L时，±5.0%。 7.定量下限：≤ 15 mg/L。 8.平均无故障运行时间：≥720h/次。 9.实际水样比对试验：±10%。; CODcr; 11套. ## 6.水文监测要求 本项目需对不少于6个点位的水位、流量参数，10个点位的雨量参数进行实时监测。并将数据上传至甲方指定平台。 6.1水位、流量监测数据要求 流速测量：范围0.1-20m/s； 测量准确度：≤±0.01m/s； 雷达测距范围：0.05~10m； 雷达测距精度：≤±1mm。 数据应符合《水文仪器基本参数及通用技术条件》流速和流量需提供24小时连续在线监测数据，且监测数据可接入甲方指定的平台。中标方需确保数据采集、在线监测系统满足数据共享、设备接入、平台整合、综合管控要求。 6.2雨量监测数据参数要求 承水口径：Ф200±0.6mm； 测量范围：≤4mm/min； 分辨率：≥0.2mm； 准确度：≤±4%。 ## 7.智慧化水质自动站要求 ### 7.1智慧化水质自动站站房 #### 7.1.1电源管理 （1）可识别停电、过欠压、缺相、缺零等电源故障；火灾、水浸报警及电源出现异常时自动拉闸断电，电源正常后自动恢复供电； （2）可实时监控站房主要设备用电数据，识别异常用电情况并告警； #### 7.1.2环境管理 - 可根据环境温湿度和站房当前状态自动调节空调新风系统运行模式。 - 平台可实时监控站点各项运行环境参数，并可远程控制门禁、电源、空调、新风等运行保障设施； #### 7.1.3安防监控 （1）可通过门禁信息及站房内视频自动记录运维人员的入站时间和离站时间； （2）通过授权解锁门禁时，站点安防系统自动撤防；人员离站后，站点安防系统自动布防； （3）站房内、外视频监控可对火点、烟雾、水浸等异常情况进行识别并告警； （4）站房内视频可对维护人员行为进行识别分析，主动抓拍关键维护动作，并对着装不规范、站房内抽烟等异常行为进行识别告警； ### 7.2 多维度质控 #### 7.2.1日质控 常规水质仪器由基站软件配置日质控测试任务，每天定时启动质控模块制备零点、跨度核查样品并启动仪器进行零点核查与跨度核查。 #### 7.2.2周质控 五参数分析仪能自动完成周核查，核查时间及频次由基站软件进行任务配置。能够对分析仪进行自动或远程校准，从而保证整个测量范围内的准确性。 #### 7.2.3月质控 （1）多点线性核查 系统可从平台远程发送多点线性核查命令，基站响应平台命令并控制质控模块制备指定浓度的样品对仪器进行线性核查。单点核查不通过时，系统会中断测试并推送提醒。 （2）加标回收率测试 加标回收率测试由基站软件配置测试时间及频次，或由平台远程启动测试，质控模块制备加标样品并启动仪器加标回收测试。 （3）实际水样比对 留样单元可执行水样比对留样任务，接收该任务后，留样单元同步留取水站周期测试的水样，为实际水样比对提供水样。 ### 7.3 站点健康状态 #### 7.3.1 仪器健康状态 智慧水站水质分析仪应具有状态感知与异常识别，系统对关键部件和主要耗材累计运行时长统计，从而实现对异常/故障的前置识别与预防性维护提醒。 #### 7.3.2 集成健康状态 集成健康状态主要采集采水单元、配水及预处理单元、质控单元、留样单元、辅助单元及站房环境的传感器参数及数据。实时监控上述各单元的运行状态，当底层硬件模块或传感器数据异常时能及时诊断预警并给出维护指导建议。 ### 7.4 关键过程参数 系统实时记录采水、预处理、仪器分析、站房环境等数据产生过程的关键节点状态及数据，用于数据全方位溯源并作为数据智能审核的参考要素。 ### 7.5 全要素运维管理 #### 7.5.1 站点全方位自动巡检 依托智能警戒球机、全景AI摄像头、云计算、大数据和人工智能等新技术，使用计算机模仿人类视觉系统技术，建立一套符合环保特色的算法框架体系。能24小时进行实时巡检，有异常时能智能识别，异常事件能全部显示。 可对取水点当前的状态实时监控，取水点和站房内部都能AI视频全方位巡检。 #### 7.5.2 故障智能诊断与预警 智能硬件升级，仪器故障自诊断，健康状态综合评估。通过对仪器设备相关实时信号值的抓取，提前识别设备可能的故障情况，提前预警。 #### 7.5.3 异常识别与防范人为干扰 实现视频监控的自动化分析，智能识别，智能报警等，当检测到异常行为或事件时，自动触发报警。 图像识别技术能识别出违规抽烟、明火等异常情况。 可实时监测仪器进样过程，判断当前测试是否从水样杯里进样，防止取样存在人为干扰行为。 #### 7.5.4 站点远程仿真运维 基于仿真技术、通讯技术实现远程巡检、远程质控、远程检查，降低运维成本。可进行运行状况检查及异常处置，运行记录检查，对系统及设备反控等。 平台集成了仪器测试、标样核查、一键校准、自动留样等常用控制命令，一键下发，快速响应。平台对站点的所有远程控制操作均有操作记录，能进一步规范和约束维护人员的远程维护行为。 #### 7.5.5 操作记录溯源 仪器、基站、子站均能对运维人员的实际操作进行详细记录，三者中的关键操作记录可合并生成电子维护台账。全方面的操作记录采用的是信息化的手段对现场是否按要求运维，以及运维过程的合规性进行监管，是运维质量监管与考核的依据，当出现维护不当或运维不到位情况时，可通过现场操作记录对运维过程进行回溯。 #### 7.5.6 “人机料法环”全要素管理 构建“人机料法环”全要素运维管理体系，实现运维管理信息化，运维单位可精准掌握各类运维信息，为运维管理提供有力抓手，有效保障监测数据质量。强化“人机料法环”等各环节质量管理数字化和智能化能力，推进数据驱动质量策划、质量控制和质量改进，加强全生命周期质量数据开发利用，实现降本增效，确保生产质量和效率。 ### 7.6 大模型应用 本项目基于水质水文数据、仪器设备数据、运维知识等多模异构知识，利用大模型框架，构建AI智能体。智能体融合智能语音交互，能够实现知识问答、实时查询、数据分析等多场景应用。 语音控制。智能体能够识别用户的语音控制指令，实现对空调、新风、照明、报警系统的多场景智能操控，提升设备控制的交互性和便捷性。 知识问答。智能体基于大量行业专业知识、运维知识等微调，具备水行业业务专家能力，能够担当经验分享者、科普讲解师等多重角色。通过多模态智能交互，赋能对话全流程，快速解决重复性问题，以实现降本增效。 实时查询。将实时数据查询与智能体融合，使智能体具备实时感知能力。针对水质数据、设备状态、站房环境等实时查询场景，能够快速响应，进行实时异常播报预警。 数据分析。智能体具备强大的计算能力和数据处理能力，能够对数据进行分析和挖掘，保障管理部门决策需要，更好地分析水情、处置水情。 ## 8.水站节能设计 ### 8.1 门窗节能 设计选用断桥铝合金门窗、塑钢门窗，其窗框采用隔热断桥技术，能有效阻止热量传导。同时，门窗的玻璃应采用中空玻璃或Low-E 玻璃等。中空玻璃中间的空气层或惰性气体层可降低传热系数，Low-E 玻璃能有效反射太阳辐射热。 ### 8.2 照明系统节能 采用高效节能的照明灯具LED 灯 ### 8.3 建筑能耗监测与管理系统节能 安装室内温湿度传感器，实时监测室内环境参数。当室内温湿度、空气质量等偏离设定值时，智能控制自动调节空调、通风等设备的运行状态，以维持舒适的室内环境。 ## 9.原有水站搬迁 昆明池、渼陂湖原有浮标站，由中标方按甲方要求搬迁至指定点位。 # 二、皂河入渭口智慧化水质自动监测示范站 智慧化水质自动站是在保证地表水站原有设备功能的基础上，融合智能化装备与先进技术，以实现地表水水质自动监测全流程智能化管理的新型监测站点。 ## 1.选址 该示范站占地面积不小于200平方米，站址位于皂河入渭口区域，经纬度为N34.3816，E108.8561。站房四周建设围墙及大门。院内除道路外均种植绿化苗木进行绿化。具备土地、交通、通讯、电力、自来水或自备井等条件，不阻碍防洪要求。 站房用地以租赁的形式由中标方代替甲方与土地所有者签订合同，合同期限不低于20年，租赁费用由中标方承担。 ## 2.站房设计要求 建设内容包括分析仪器单元、采水单元、配水及预处理单元、控制单元、留样单元、质控单元、数据采集与传输单元、辅助单元、监测站房、配套单元等。 ### 2.1设计依据 （1）《地表水水质自动监测站(常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TP）安装验收技术规范》（HJ 915.2-2024） （2）《地表水水质自动监测站选址与基础设施建设技术要求》（HJ 915.1-2024） （3）《智能建筑设计标准》（GB50314-2015） （4）《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068-2018） （5）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011） （6）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012） （7）《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008） （8）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010） （9）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） （10）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013） （11）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010） （12）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012） （13）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009） （14）《低压配电设计规范》（GB50054-2024） （15）《建筑照明设计标准》（GB50034-2024） （16）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019） ### 2.2建筑设计要求 该站采用钢筋砼框架结构站房，地上二层，建筑物长≥14m，进深≥7m，层高≥3.5m，总高≥7.5m。建筑耐火等级为二级，设计使用年限50年，抗震设防烈度为7度。室内外高差不大于0.2m。 一层为仪器室，二层为质控室和值班室。站房外围护墙采用200mm加气砼砌块墙。墙外做50mm岩棉保温板，保温板外涂刷真石漆涂料。仪器室、卫生间内墙采用防水墙砖墙面、其余墙面均为水泥砂浆抹灰后涂刷乳胶漆墙面。 顶棚除楼梯间外，其余≥1.0mm铝方板不上人吊顶顶棚，楼梯间采用乳胶漆顶棚。地面采用防水≥800mm*800mm地砖地面，楼面采用≥800mm*800mm地砖楼面。地砖面层踢脚线。屋面采用≥4mm+3mm两道防水保温屋面。檐口采用≥2mm铝单板进行包装。 门采用钢制三防门，窗户采用铝合金推拉窗，≥6mm+9mm+6mm中空玻璃。为保证安全，窗户安装不锈钢防盗网。 为保证建筑正常使用，值班室配≥1.5P空调1台，质控室和仪器室配置满足温度控制要求空调、容量不小于400升冰柜1台、定制钢木办公桌1套，成品钢制靠背办公椅2把、成品圆形试验凳4把、定制安装≥5.0m长试验台、安装实验室专用化验水嘴、化验盆、洗眼器各1套。安装除湿器1套。购置成品文件柜2套。 ### 2.3结构设计要求 本项目结构设计使用年限50年，结构安全等级三级、建筑防火分类等级为单、多层民用建筑，耐火等级二级，地基基础设计等级为丙类，抗震等级为框架三级。抗震设防烈度为7度。屋面为上人屋面，屋面标准荷载值为3.5KN/m2。 本项目砼强度：垫层为C20，基础梁、框架柱、框架梁、现浇板为C30砼，其余圈梁、构造柱等均为C30。 钢材：钢筋的强度标准值应具有不小于95％的保证率。钢构件所用的型材全部为热镀锌型材，禁止使用已经淘汰的冷镀锌产品。各个型材的壁厚不应小于3.0mm。 砖砌体：±0.000以下为≥MU10实心砖、≥M10水泥砂浆；±0.000以上为≥Mu10加气砼砌块，≥M5.0混合砂浆。 ### 2.4给排水设计要求 （1）给水系统 站房应分别根据仪器、设备、生活等对水质、水压和水量的要求分别设置给水系统。 站房内给水水源优先采用市政自来水，当不具备接入市政自来水时，应采取自打井取水作为水源。自来水的水量瞬时最大流量3立方米/小时，压力不小于0.5MPa，保证每次清洗用量不小于1立方米。 （2）排水系统 站房的总排水必须排入采水点的下游，排水点与采水点间的距离应大于20米。各类试剂废水按照危废管理要求单独收集、存放和储运，并统一处置。 站房内的采样回水汇入排水总管道，并经外排水管道排入相应排水点，排水总管径不小于DN150，以保证排水畅通，并注意配备防冻措施。排水管出水口高于河水最高洪水水位，设在采水点下游。站房生活污水纳入城市污水管网送污水处理厂处理，或经污水处理设施处理达标后排放，排放点应设在采水点下游。 ### 2.5电气设计要求 （1）供电负荷等级和供电要求应按现行国家标准《供配电系统设计规范》的规定执行； （2）站内供电电源使用380V交流电、三相四线制、频率≥50Hz，电源容量要按照站房全部用电设备实际用量的1.5倍计算； （3）电源线引入方式符合相关的国家标准，穿墙时采用穿墙管。施工参考《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）； （4）在仪器间内为水质自动监测系统配置专用动力配电箱。在总配电箱处进行重复接地，确保零、地线分开，其间相位差为零，并在此安装电源防雷设备； （5）根据仪器、设备的用电情况，在380伏特供电条件下总配电采取分相供电：一相用于照明、空调及其他生活用电（220伏特）；一相供专用稳压电源为仪器系统用电（220伏特），另外一相为水泵供电（220伏特）。同时在站房配电箱内还保留一到两个三相（380伏特）和单相（220伏特）电源接线端子备用； （6）系统应配备UPS和三项稳压电源，容量应保证突然断电后各自动分析仪能继续完成本次测量周期； （7）所有动力电缆和控制电缆应具备屏蔽功能，分开铺设，以免产生电磁干扰。 ### 2.6暖通设计要求 站房内应按需配备空调，值班室和质控间采用分体式空调机，功率分别为≥1.5P和≥3P；仪器间采用分体式空调器，功率为≥5P。必要时还应配备除湿设备，室内温度宜保持在 18 ℃-28 ℃，湿度宜保持在 60% 以内。 本项目仪器间设有通风排烟风机3台，并和气体灭火系统进行联动，当与火灾时，风机关闭，气体灭火装置启动，灭火完毕后风机启动，抽出房间内有害气体后人员方可进入房间。 卫生间采用吸顶式通风机，将房间内污浊气体排出室外。 ### 2.7消防设计要求 （1）站房的耐火等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的规定； （2）站房与其他建筑物合建时，应单独设置防火区、隔离区； （3）站房应设火灾自动报警及自动灭火装置应使用二氧化碳或洁净气体自动灭火装置；火灾自动报警系统的设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定； （4）站房内可配置感烟探测器；为防止感烟式探测器误报，宜采用感烟、感温两种探测器的组合，尤其是当设有自动灭火装置时，必须采用感烟、感温两种探测器的组合； （5）站房内使用具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及装修材料，并符合相应的国家标准或行业标准； （6）为保护站房的防火安全，站房采用七氟丙烷气体灭火。在站房顶棚悬挂6具XQQW30/1.6(30kg)的七氟丙烷气体灭火器、使用ZR-RVS信号线将火灾报警控制主机、声光报警器、烟感探测器、放气指示灯等连成气体灭火系统。 （7）灭火系统 1）灭火方式：全淹没低七氟丙烷气体自动灭火系统。 2）灭火系统具备：自动、电气手动两种控制方式。自动和电气手动控制方式的转换在灭火主机上实现。 3）在无人值班的情况下应采用自动控制方式，在有人值班的情况下应采用电气手动控制，当有人发现火灾时，无论采用哪种控制方式，均可使用手动启动按钮，启动灭火系统释放灭火剂进行灭火。 4）每个保护区均应与外界完全隔断，保护区的维护结构及门窗的耐火极限不应低于 0.6h，门应向外开，并可自动关闭的防护门，其出口处应有明显的安全出口标志。并设有排风设施。开口在报警时应能自动关闭，电缆过墙孔洞，应采取防火堵料封堵。 ### 2.8站房通讯设计要求 （1）固定站房网络通讯建设以光纤/ADSL有线网络传输为主，现场条件不具备的情况下，可选用无线网络进行传输，站点现场通过手机等通讯设备进行通话测试，通讯方式选择至少1家通讯运营商，无线传输网络（固定IP优先）满足数据传输要求及视频远程查看要求，传输带宽不小于20兆。数据传输应满足生态环境系统数据传输规范要求。 （2）均满足水质自动监测站的分析数据与运行日志信息的传输要求。 ### 2.9站房防雷设计要求 站房防雷系统应符合现行国家标准《建筑防雷设计规范》的规定，并应由具有相关资质的单位进行设计、施工以及验收。运维期间需委托有资质的单位对防雷设施进行检测并出具检验报告。 站内集中了多种电气系统，需主要预防雷电入侵的三种途径，包括电源系统、通信系统和接地系统。具体要求如下： （1）站房直击雷防护要求 站房应设计专门的防雷装置，包含接闪器、避雷带、引下线，接地干线及接地体装置，防雷设计符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定，接地电阻值符合要求。 （2）电源系统防雷防护要求 在总电源配电箱中应配备避雷器或浪涌保护器，防止雷击产生的大电流损坏设备，避雷器、浪涌保护器、电缆金属外皮应可靠接地，其冲击接地电阻值不大于30Ω。 （3）通信系统防雷防护要求 对于卫星通讯系统，应在馈线电缆进入站房时安装同轴馈线保护器；对于电话线系统，应采用电话线路防雷保护器。利用铜质线缆的数据信号专线，在设备的接口处应加装信号专线电涌保护器，该保护器应是内多级保护，要依据被保护设备传输的信号电压，信号电流，传输速率，线路等效阻抗及衰耗要求，同时考虑机械接口等配置电涌保护器。 站房内管线选用金属管道、金属槽道或有屏蔽功能的PVC塑料管，并且将两端与保护地线相连。 （4）接地系统 站房内电源保护接地与建筑物防雷保护接地之间要加装等电位均衡器，正常情况下回路内各用自己的保护接地，当某点出现雷击高电压时，使两地之间保持等电位。站房内设置等电位公共接地环网，使需要有保护接地的各类设备和线路，做到就近接地。 ### 2.10站房安全防护设计要求 （1）站房耐火等级符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB 50016）的规定。 （2）站房与其他建筑物合建时，应单独设置防火区、隔离区。 （3）站房设火灾自动报警及自动灭火装置；火灾自动报警系统的设计符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）的规定；自动灭火装置触发可靠，灭火时间短，对人和仪器无损害，体积美观实用，与站房和仪器系统整体协调。 （4）站房内至少配置感烟探测器；为防止感烟式探测器误报，宜采用感烟、感温两种探测器组合。 （5）站房内使用的材料需为耐火材料。 （6）站房设置防盗措施，门窗加装防盗网，大门设置门禁装置。 （7）原则上能抵挡12级台风、暴雨等恶劣自然条件。 （8）站房内应至少配置感烟探测器；为防止感烟式探测器误报，宜采用感烟、感温两种探测器组合。 （9）站房应设置防盗措施，门窗加装防盗网和红外报警系统，大门设置门禁装置。 （10）抗震：在确定站点后，站房建设抗震烈度必须符合当地相关要求。 ### 2.11示范站文化建设及办公配套设施设计要求 （1）质控实验桌及办公桌椅 站房内应配置质控实验桌，配有1套≥5m防酸碱化学实验台（备有上下水、洗涤台、洗眼器）、4套实验凳，台上可以放置实验室对比仪器，配备冷藏柜以便于试剂存放。 1）实验台：实验台主架采用≥40mm×60mm×1.8mm优质方钢，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，台面选用复合贴面板台面（≥1mm酚醛树脂化学实验用专用板）、实芯板台面（≥12.7mm酚醛树脂板化学实验用专用板）或环氧树脂台面（≥20mm），具备耐强酸碱腐蚀，耐磨性、耐冲击性、耐污染性要求，实验台底座可调节，耐火等级不低于B1级（《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624-2012））； 2）洗涤台：洗涤台主架与台面应于实验台保持一致，洗涤槽采用PP材料，水龙头采用两联或三联化验水龙头，洗涤台底座可调节； 3）上水：水管采用PP-R材质，热熔连接，不渗漏； 4）下水：实验区排水全部采用防腐蚀耐酸碱材质（PP），达到排水不渗漏不腐蚀； 5）插座：实验台处预留至少5个五孔插座，实验台处五孔插座及灯开关高于地板1.3米； 6）冷藏柜：质控间应配备冷藏容量不小于400升冷藏柜一台。 7）办公桌：主要用于站房运维人员使用，办公桌一张，椅子两把。 （2）示范站标志牌 悬挂于水站站房正门右侧（或左侧）醒目位置，标志牌下沿距离地面1.8m，水站标志牌尺寸为不小于宽70cm×高50cm×厚4cm，内容应包括生态环境部徽标、站点名称、建设单位、承建单位、建站时间等内容，制作完成后安装在水站站房正门处醒目位置。 （3）站房制度牌及工艺流程图 站房内部统一设置站点流域表征图、运维管理体系图（包括岗位责任制度图、安全责任制度图、应急管理制度图、维护保养制度图）、水站系统流程图，其中，流域表征图和运维管理体系图依照市站提供基础素材，水站系统流程图由设备公司提供基础素材，各地根据基础素材，结合站房内部装修布局，自行设计、制作、悬挂。 水站系统流程图简明形象，包括采配水单元、检测单元、数据采集与传输单元、控制单元等所有关键模块，并突出系统整体运行流程。 ### 2.12配套设施要求 (1)视频监控 为发挥自动监测系统预警功能，对突发环境事故起到预警预报作用，同时保证系统运行安全，防止设备设施损坏被盗，自动监测站应安装视频监控系统。 自动站装备站房内监控摄像机和站房进出口人脸识别摄像机等视频终端。在覆盖范围上，视频监控原则上要能覆盖断面采水区域、采水口、采水管路、站房等所有需要重点监管的区域。可远程监视观察取水工程（取样水泵、浮台等）工作状态，水站周围的水位、流量等基本水文情况。 1）视频监控单元功能要求： 实时监控功能：可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像。具有手机远程监控功能。 云台操作功能：可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。 录像存储功能：满足大容量多通道并发的中心存储需要，存储至少满足60天的存储能力。 支持前端存储和中心存储两种模式，既可通过前端的视音信号接入视频处理单元存储数据，满足前端存储的需要，供事后调查取证；也可通过部署存储服务器和存储设备，满足大容量多通道并发的中心存储需要，视频监控前端存储。 2）视频监控设备布设要求： 至少在站房外取水口、站房外、站房仪器室三处位置安装视频监控设备。 - 站房外取水口（至少1台高清球机）：安装在靠近取水口岸边，并考虑50年一遇的防洪要求，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转。竖直-5～185 度旋转，视频照射距离≥50m。带红外，支持夜间查看。 - 站房外进门处（至少1台高清球机）：安装在站房大门附近墙壁上，用以监控人员进出站房情况。监控设备可水平360度旋转。竖直-5～185 度旋转，视频照射距离≥50m。带红外，支持夜间查看。 - 站房仪器室（至少1台高清球机）：安装在集成机柜正面墙壁上，用于监控仪表间内部设备运行情况，竖直-5～185 度旋转，带红外，支持夜间查看。 3）硬盘录像机 硬盘录像机，8TB硬盘；支持 H.265、H.264IP 设备混合接入；支持 HDMI与VGA同源输出，支持HDMI、VGA接口高清 1080p显示输出；报警4进1出；支持USB2.0； （2）门禁系统 站房仪器室大门配备门禁系统，能够记录出入站房人员信息，保证站房内设备的安全。 ## 3.室外工程设计 本项目占地面积不小于200m2，室外工程包括室外排水沟、围墙、大门等，围墙采用砖砌砖柱+成品喷塑护栏组成透视围墙，围墙总高度不低于2.5m，砖柱采用真石漆涂料喷刷。大门采用铝合金氟碳漆大门，大门尺寸≥3m×2m，室外地沟采用图集《陕02G04》第20页，SG-38，C1型≥600mm*600mm地沟，确保符合陕西省地方建筑标准及工程验收要求。 室外排水管材，采用U-PVC，承插粘接链接，直径≥160mm，生活污水经小型污水处理设备处理后可达到排放标准，直接排入河道采水点下游，检验废液收集定期清理外运。 给水水源、电源可就近取自合适的市电、水。给水使用PP-R给水管地埋敷设方式引入，电源使用电缆地埋方式引入。入户加表计量。通信由中标单位负责接入。 ## 4.项目配置清单 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 水温水质分析仪; 套; 1. 2; pH水质分析仪; 套; 1. 3; DO 水质分析仪; 套; 1. 4; 电导率水质分析仪; 套; 1. 5; 浊度水质分析仪; 套; 1. 6; 氨氮水质分析仪; 套; 1. 7; 高锰酸盐指数水质分析仪（核心产品）; 套; 1. 8; 总氮水质分析仪; 套; 1. 9; 总磷水质分析仪; 套; 1. 10; 化学需氧量水质分析仪; 套; 1. 11; 铅镉锌铜水质分析仪; 套; 1. 12; 氟化物水质分析仪; 套; 1. 13; 硒水质分析仪; 套; 1. 14; 砷水质分析仪; 套; 1. 15; 汞水质分析仪; 套; 1. 16; 六价铬水质分析仪; 套; 1. 17; 氰化物水质分析仪; 套; 1. 18; 挥发酚水质分析仪; 套; 1. 19; 石油类水质分析仪; 套; 1. 20; 硫化物水质分析仪; 套; 1. 21; 粪大肠菌群水质分析仪; 套; 1. 22; 五日生化需氧量分析仪; 套; 1. 23; 阴离子表面活性剂分析仪; 套; 1. 24; 采水单元; 套; 1. 25; 配水及预处理单元; 套; 1. 26; 辅助单元 （包含UPS（总容量6KVA）、稳压电源（≥10KVA）、系统集成机柜、试剂恒温单元、废液处理及收集、防雷单元、纯水制备单元等）; 套; 1. 27; 控制单元; 套; 1. 28; 留样单元; 套; 1. 29; 质控单元; 套; 1. 30; 数据采集与传输单元; 套; 1. 31; 水质自动站示范站站房 （包括建筑、结构、给排水、暖通、电气、消防、通讯、防雷接地、安防、节能、智能设备等）; 套; 1. 32; 示范站文化建设及办公配套设施 （包括防酸碱化学实验台、洗涤台、上下水、插座、冷藏柜（冷藏容量不小于400L的冷藏柜一台）、办公桌椅、成品钢制靠背办公椅、成品圆形试验凳、除湿器、成品文件柜、示范站标志牌、站房制度牌及工艺流程图等）; 套; 1. 33; 视频监控单元 （包括站房外取水口、站房仪表间、站房进门处各安装至少1台360度旋转高清球机，1台硬盘录像机及8T硬盘，仪器间大门配备门禁系统）; 套; 1. 34; 空调 （值班室和质控间采用分体式空调机，功率分别为≥1.5P和≥3P；仪器间采用分体式空调器，功率为≥5P。）; 套; 1. 35; 水文、气象（水文包括水位、流量参数、气象包括雨量参数）; 套; 1. 36; 租地（占地面积≥200平方米，不少于20年站房土地使用权）; 套; 1. 37; 四通一平 （保证站房内通水、通电、通路、通信和场地平整）; 套; 1. ## 5.采水系统设计要求 ### 5.1总体要求 （1）需免构筑物设计，施工便捷，建设成本低；沉底式采水，洪涝灾害不易损毁； （2）采样头应能柔性避障，可避免杂物附着，以减少维护工作量； （3）应具有取水点摄像机应具有图像识别功能，当取水口水体颜色、断面水位、雨情出现异常突变时发出告警功能； （4）应具有可对源水泵运行状态进行实时监控，可识别水泵卡死、开路、空转及管路堵塞等异常情况，同时具备上水超时告警功能，提醒对取水头或管路进行预防性维护功能； （5）采样头应具有取水深度监测功能，采水深度偏离0.5～1.0m深度范围时发出告警； （6）系统应具有能记录并上传取水深度、水体颜色、取水口位置偏离情况、取水口漂浮物聚集情况、断面水位、断面雨情、水泵状态、上水时间等关键参数和状态数据，可对取水过程进行溯源功能； （7）应具有可远程设置各项采水单元运行参数，支持远程控制调试功能； （8）采水单元应采用双回路取水，一用一备。在控制系统中设置自动诊断泵故障及自动切换泵工作功能。 （9）采水单元设计采用连续或间歇可调节工作方式；除非特殊需要，一般采用间歇工作方式。 （10）采水单元需要设计并制作必要的保温、防冻、防压、防淤、防撞、防盗措施，并对取水设备和设施进行必要的固定。 （11）采水单元设置采水单元清洗和防藻功能。但是当使用化学清洗时，必须能够将所有试剂回收，防止对水体和环境造成污染。 （12）采水单元对测定项目监测结果的影响必须小于5%；水深足够满足要求时取水深度水面下0.5～1.0m，根据调水量不同具有可行的取水方案。 （13）取水量要满足所有分析仪器的需要；管路采取可拆卸式,应具备防冻隔热措施，应具有极好的化学稳定性。采水单元能够在停电时自我保护，再次通电时自动恢复。 （14）采水单元所有部件均要选用优质产品，取水泵和管路应采用优质产品，保证采水单元工作的可靠性和使用寿命。 #### 5.1.1取水方式要求 （1）根据业主拟建站点的实际水文地质状况采用合适的取水方式。保证取水口能够随水位变化，能适应包头地区四季气候条件。并与渠底保持一定距离，保证采集到具有代表性的符合监测需要的水样，又要保证取样吸头的连续正常使用。 （2）取水口应具有防止进水口淤积和杂物堵塞的措施。采取必要的措施，保证取水口在封冻期不冻结。 （3）采水单元应保证在不同调水期能正常工作而不至被损坏，在水量少时期保证不受水体底部泥沙的影响。 （4）采水单元要方便采样泵的提升与安装，以便进行人工的日常清洗和维护。 #### 5.1.2 取水泵要求 （1）根据取水点到站房的距离、地形等实际情况，选择潜水泵或自吸泵，保证站房的进口压力和流速流量达到整个系统全部仪器的要求，潜水泵及自吸泵应有漏电保护装置。 （2）采用双泵/双管路取水，一采一备，满足实时不间断监测的要求；并且当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行。 （3）取水泵具有停电后来电再启动的自动恢复功能。 （4）自吸泵及潜水泵选用优质产品。采用不锈钢等耐用材料避免生锈影响取水，交流220V、单相，供电要求低，额定频率50Hz，功率相对低，降低运行费用，保证≥10m扬程和≥200m水平距离取水。 #### 5.1.3取水管路及保温、防冻要求 （1）双管路取水，取水管路均要安装保温套管进行绝热处理，并在外部套用抗压保护管材，减少环境温度等因素对水样造成的影响，保证对测定项目监测结果的影响必须小于5%。 （2）采水单元管路保证-30～50℃能正常运行。采取输水管路尽可能深埋至冻土层下，外套多层保温套管，两端密封，中间抽成真空，对于外露管路，采用采样管护管外加保温棉、PAP片，内加拌热带相结合的保温方式或其他保温方式，以保证冬季不结冰。并在管道最低点设排空阀。夏天管道的良好保温或系统停运后自动排空对于系统管道内抑制藻类孳生有着良好的效果；冬天因故停运时应开启排空阀将系统存水放空，以防低温下系统管道被冻裂。 （3）管路外应有必要的防水、防压、防冻保护措施。 （4）取水管必须具有较强的机械性能，抗压、耐磨、防裂等，还具有较好的化学稳定性、耐腐蚀，避免对水样产生污染。要求：尺寸≥DN25，工作温度-30℃～60℃，常用压大于4kgf/cm2。 （5）管道采用排空设计，使管道内不存水，以防藻类孳生。 （6）取水主管路采用串联结构，各仪器并联到管路中。各仪器的压力、流量均可单独调节并分别配备压力表。在站房进水处，要实时显示进口压力，近程、远程了解采水单元的工作情况。能通过流量或压力显示取水状态并能报警。 （7）采样管路护管每个拐角处设检查井一个，便于日后维护。 （8）水中管路和电缆不直接暴露在水中，应做到有效保护防止水流的冲刷。 （9）安装管路时，适当增加管路长度，维持增加量在10m以内，以备水位骤降可以及时调整取水点安装位置。 （10）防水电缆采用铠装电缆，必须具有较好的防水性能、较强的机械性能，抗压、耐磨、防裂等，还具有较好的化学稳定性、耐腐蚀。 ### 5.2 采水平台设计要求 该站点采水方式为栈桥式。 栈桥式采水装置由栈桥、浮筒、采水管路、升降机、水泵等组成。采水装置布设河道位置既不能影响航道又能保障采水正常。栈桥一般为钢结构或混凝土结构，栈桥基础建设需牢固可靠。栈桥式采水具体要求如下： 1） 护栏高度不低于 1.2 m，栈桥宽度不小于 1 m，桥面采用防滑钢板或做防滑处理； 2） 栈桥在堤岸的一端若距地面较高，应设计为台阶并加装扶手与护栏连接，方便工作人员上下； 3） 护栏临堤岸一端安装向护栏内方向开启的活动门，并加锁防止外人擅自进入； 4） 栈桥前端加装警示灯，在栈桥醒目位置设置安全警示标识。 站房至采水点敷设的采水电缆采用≥3芯*2.5mm防水电缆，一用一备。敷设的采水管采用三型聚丙烯管道，外缠绕伴热带，并采用≥30mm橡塑棉保温管进行保温，一用一备。采水管和采水电缆均采用≥DN160UPVC保护管地埋敷设。 采水泵采用优质不锈钢壳体的潜水泵，一用一备配置。提高采水的可靠性。采水检测时，手动或自动控制潜水泵抽取水样，通过采水管输送至仪器间，而后仪器依据采取的水样进行检验。 ## 6.水质自动监测系统要求 ### 6.1 系统集成技术要求 投标人须提供合理、完整的系统集成方案，具备智能化、标准化和流程化的质量控制体系，确保采水、配水及预处理、分析、质控、清洗以及数据采集和传输等环节的准确可靠。 系统集成功能要求如下： （1）具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控、维护等多种运行模式； （2）具有异常信息记录和上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警、漏液报警等信息； （3）具备仪器关键参数实时上传及远程设置功能，能接受远程控制指令； （4）能够实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行自动标样核查、自动零点核查、自动跨度核查等质控功能，并具备自动留样功能； （5）确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输； （6）具备断电再度通电后自动排空、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能； （7）具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至甲方指定平台； （8）存储不少于1年的原始数据和运行日志； （9）水质自动分析仪器（常规五参数外）及控制单元须具有三级管理权限； （10）系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。 ### 6.2 配水及预处理单元技术要求 配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。预处理单元应根据国家标准分析方法要求为化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等26项参数在线监测仪器配备相应的预处理装置，常规五参数分析仪使用原水直接分析。投标人应提供针对性的配水和预处理方案，具体需满足以下要求： （1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求； （2）配水单元具备自动反清（吹）洗和自动除藻功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法； （3）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试； （4）具备可扩展功能，站内预留不少于26参数分析设备所需的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口； （5）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能； （6）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制； （7）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量； （8）针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，系统应针对性的设计预处理旁路系统，并具备自动切换预处理系统工作功能。 ### 6.3控制单元要求 控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、留样单元、辅助单元及视频单元进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。 #### 6.3.1功能要求 （1）具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统； （2）具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台； （3）具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试； （4）具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能； （5）具备对留样单元的留样、排样的控制功能； （6）能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能； （7）具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置； （8）具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能； （9）具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。 #### 6.3.2硬件设备技术参数 （1）工业控制计算机 序号; 指标名称; 性能指标. 1; CPU; ≥2.0GHz. 2; 内存; ≥2GB. 3; 硬盘容量; ≥500GB. 4; 显示器; ≥12英寸. 5; 通讯接口; RS-232/485 COM口，不小于8个. 网口，不少于2个. （2）可编程控制器 序号; 指标名称; 性能指标. 1; 扩展能力; 控制器输入输出接口满足需求且余量不少于4路，以便以后扩展。. 2; 防雷抗干扰能力; 符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。. #### 6.3.3数据采集与传输要求 ##### 6.3.3.1 数据采集与存储 （1）采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存； （2）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存； （3）能够实时采集视频信息并传输至甲方指定平台； （4）断电后能自动保存历史数据和参数设置。 ##### 6.3.3.2数据传输与通讯 （1）采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求； （2）具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。 （3）新建水站的水质监测数据、监控视频与指挥中心平台对接上传，根据甲方要求将指挥中心平台的监测数据、监控视频上传至甲方指定平台，实现数据的跨平台共享。 ### 6.4质控单元要求 - 应具有远程设置功能和异常信息（如部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等）的记录、上传功能。 - 可自动对高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷等进行24小时零点漂移和24小时量程核查、漂移核查、零点校准、标样校准等功能。 - 具有平行样测量、标样核查，加标回收率测试等质控功能，并具备远程质控功能； - 系统应具备接收远程控制指令功能，远程启动采水、水样测试、零点核查、跨度核查、标样校准等功能； - 应具有远程开展多点线性核查、加标回收、盲样考核等质控工作功能； - 质控模块应具有可记录母液更换时间、保质期等信息，具有母液余量监控功能，母液余量不足或临期可及时推送更换提醒功能； - 质控模块技术参数： 项目; 性能指标. 加标量误差; ±2%. 定容误差; ±2%. 模块制样误差; ±3%. 模块制样重复性; ≤1%. 平均无故障运行时间; ≥1440h/ 次. ### 6.5辅助单元要求 辅助单元包含UPS（不间断电源）、稳压电源、系统集成机柜、试剂恒温单元、废液自动处理及收集单元、防雷单元、纯水制备单元等部分。 #### 6.5.1 UPS（不间断电源） 为了避免站点断电，保证仪器在断电的条件下，正常工作，数据正常传输，配备一台UPS电源，总容量6KVA，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机1h以上，UPS应具备电量、负荷实时监控功能，UPS电量低可触发工控机软关机。 #### 6.5.2稳压电源 水质自动监测系统的主体设备均属于精密分析仪表，供电电源的稳定性决定自动分析仪表的准确性和使用寿命，为防止电压较大的波动对自动分析仪器造成影响，为每一套水质自动监测系统的总电源接入配备了稳压电源。根据整个站点的耗电情况，对稳压电源和UPS电源进行了选型，稳压电源和UPS电源的作用是保障连接在控制单元中的A、B、C三相设备稳压供电，稳压电源配备不小于10KVA满足系统要求。 #### 6.5.3配套机柜及成套工具 水质自动监测装置安装均采用机柜式集成，机柜包括柜身、前柜门和后柜门。要求机柜便于检修维护，散热性能良好，应采用防腐材质或经防腐处理，不与所用化学试剂发生化学反应。配备成套、齐全的工具。 机柜具备安装设备部件和整体设备的功能，并能进行机柜与机柜之间的连接。把各自独立运行的设备有机的结合起来，实现设备与系统集成形成整套监控系统，并采用全封闭模式保证整体美观与统一。 机柜具有通用性，能兼容不同尺寸的设备； 机柜采用先进的加工工艺，柜体耐锈蚀和抗腐蚀，颜色统一； 机柜具有可扩充性； 机柜应方便操作与维护。 #### 6.5.4试剂恒温模块 分析试剂是在线监测分析仪器的基础，试剂变质会影响到整个监测结果的准确性，针对试剂保质问题，采用智能电脑温控系统的恒温箱，确保分析试剂不会因为外界温差变化导致测试数据的失真。 #### 6.5.5防雷单元 为保证系统稳定、可靠运行，降低雷电对建筑物设施设备的危害，保护水站生命和财产安全，保障建筑物供电系统、监测系统设备的正常运行。按照《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2004）及相关要求，配置具有电源、信号等设施的三级防雷措施。 #### 6.5.6废液处理 为避免水质自动站运行过程中产生的废液造成二次污染，实现绿色水质监测。 中标方应将废液进行集中收集，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）等规范设置废液存贮分区、标签、标识等，对产生的废液定期交给相关有资质的废液处理公司，不得随意排放。废液处理费用由中标方承担。 ### 6.6留样单元要求 （1）具备水样冷藏功能，温度在4±2℃； （2）留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应≥500mL，瓶数≥12个，采样后可封闭； （3）具有留样前自动润洗，留样后自动排空的功能； （4）配置门禁系统并具备开关门记录功能； （5）具有留样失败报警功能。 ### 6.7设备选型及参数 #### 6.7.1仪器通用技术要求 （1）操作语言 水质自动分析仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。 （2）供电要求 固定站设备的运行电压为：(220±22)V，交流频率为（50±0.5）Hz。 所有设备的电源插头为中国制式A9120-9085-1。 （3）使用环境要求 所有设备在温度5～45℃、相对湿度小于90%环境下能够正常运行。 （4）试剂供应 1）需提供仪器试剂配制方法，并提供试剂成分及纯度； 2）仪器所需试剂贮存于专用试剂瓶中，试剂保质期不低于一周； 3）仪器使用的实验用水、试剂、标准溶液均须达到《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》（试行）（中国环境出版社，2017）中质量保证要求。 （5）通讯协议要求 投标人中标后须按照采购人指定的数据采集和传输协议要求（《地表水自动监测系统通信协议技术要求》HJ 1404-2024）， 并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。 #### 6.7.2主要规范及标准 （1）《水和废水监测分析方法》（第四版） （2）《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2-2022） （3）《水质河流采样技术指导》（HJ 494-2009） （4）《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 96-2003） （5）《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 97-2003） （6）《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 98-2003） （7）《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 99-2003） （8）《化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 377-2019） （9）《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 103-2003） （10）《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ 101-2019） （11）《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 102-2003） （12）《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 100-2003） （13）《铅水质自动在线监测仪技术要求及检测方法》(HJ762-2015) （14）《镉水质自动在线监测仪技术要求及检测方法》(HJ763-2015) （15）《砷水质自动在线监测仪技术要求及检测方法》(HJ764-2015) （16）《汞水质自动在线监测仪技术要求及检测方法》(HJ926-2017) （17）《河流悬移质泥沙测验规范》（GB/T 50159-2015） （18）《水位观测标准》（GB/T 50138-2010） （19）《河流流量测验规范》（GB 50179-2015） （20）《水文仪器基本参数及通用技术条件》（GB/T 15966-2017） 以上标准只为参考依据，若国家发布最新标准（含强制性或推荐性），投标人须主动遵循且以更高要求为准，同时确保产品、服务不仅严格合规，更需在性能、服务等方面提供附加价值；投标人须建立动态标准跟踪机制并承担因标准更新引发的全部风险与成本，采购人不因此调整责任或费用。 #### 6.7.3仪表功能要求 ##### 6.7.3.1常规五参数仪表功能要求 常规五参数水质自动分析仪需满足如下基本功能要求： （1）具有设定、校对和显示时间； （2）具有手动、自动清洗功能； （3）具有断电自动复位功能； （4）具有异常信息自动告警功能及故障记录功能； （5）具有标定信息查询功能； （6）具有历史数据查询功能； （7）具有多参数同屏显示功能。 ##### 6.7.3.2其他仪表功能要求 其他参数仪表需满足如下基本功能要求： （1）具有手动、自动标定校准和清洗功能，手动、自动标样核查功能，手动、自动零点核查功能，手动、自动跨度核查功能，手动、自动24小时零点漂移功能，手动、自动24小时量程漂移功能等； （2）具有异常信息自动告警和故障记录功能，如监测仪出现工作异常（如缺试剂、超量程等），显示屏自动给出告警信息提示，并进行故障记录； （3）具有全程序日志记录功能、仪器操作日志记录功能，如监测仪可记录仪器分析的全部流程，包括清洗、进样、进试剂、消解、冷却、排空。并能够记录仪表进行的仪器设置等参数修改的操作； （4）具有RS-232/RS-485通讯接口及控制功能； （5）具有整点和间隔测量功能，手动设置系统自动整点测量的时间或本次测量开始到下一个测量开始间隔时间，当系统运行到该时间点或间隔时间时能够自动执行一次测量流程； （6）具有仪表废液分离功能，使能废液分离功能，监测仪测量废液和润洗、清洗废液分开排放。 （7）具有三级操作权限功能； （8）具有断电自动复位和来电自动复位功能； （9）具有远程操作和远程在线升级功能，如监测仪可通过远程进行测量、标定、清洗等操作，并实现远程在线升级功能。 包括水温、pH、电导率、浊度、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等26参数在线监测仪器，采用模块式监测和控制，能够随意组合，采用机柜式安装方式。 #### 6.7.4仪器设备参数 设备选型及参数示范站水质监测设备参数 序号; 设备名称; 设备参数要求; 监测因子. 1; 水温水质分析仪; 1.测定原理：热电偶或热电阻。 2.量程：0～60℃可调。 3.准确度：±0.5℃。 4.平均无故障运行时间：≥720 h/次。; 水温. 2; pH水质分析仪; 1.测定原理：玻璃电极法 2.量程：pH 0～14（0～40℃），可调。 3.漂移（pH=4、7、9）：±0.1 pH。 4.重复性：≤±0.1pH。 5.响应时间：≤30 s。 6.温度补偿精度±0.1 pH， 7.平均无故障运行时间：≥720 h/次。 8.实际水样比对试验±0.1 pH。; pH. 3; DO水质分析仪; 1.测定原理：电化学法或荧光法。 2.量程：0～20 mg/L，可调。 3.零点漂移：±0.3 mg/L。 4.量程漂移：±0.3 mg/L。 5.重复性：±0.3 mg/L。 6.响应时间（T90）：≤120 s。 7.温度补偿精度：±0.3 mg/L。 8.平均无故障运行时间：≥720 h/次。 9.实际水样比对试验：±0.3 mg/L。; 溶解氧. 4; 电导率水质分析仪; 1.测定原理：电极法。 2.最小检测范围：0～500 mS/m可调。 3.重复性误差：±1%。 4.零点漂移：±1%。 5.量程漂移：±1%。 6.响应时间（T90）：≤30s。 7.温度补偿精度：±1%。 8.平均无故障运行时间：≥720h/次。 9.实际水样比对试验：±1%。; 电导率. 5; 浊度水质分析仪; 1.测定原理：光散射法 2.量程：0～1000NTU，可调。 3.重复性：±5%。 4.零点漂移：±3%。 5.量程漂移：±5%。 6.线性误差：±5%。 7.平均无故障运行时间：≥720h/次。 8.实际水样比对试验：±10%。; 浊度. 6; 氨氮水质分析仪; 1.测定原理：纳氏试剂分光光度法或水杨酸分光光度法。 2.量程：0～10 mg/L，可调。 3.24h低浓度漂移：≤0.02 mg/L。 4.24h高浓度漂移：≤1.0%。 5.示值误差：标液浓度为2.0 mg/L时，±8.0%，标液浓度为5.0 mg/L时，±5.0%，标液浓度为8.0 mg/L时，±3.0%。 6.重复性：≤2.0%，记忆效应标液浓度为2.0 mg/L时，±0.3 mg/L，标液浓度为8.0 mg/L时，±0.2 mg/L。 7.检出限：≤0.05mg/L。 8.pH干扰试验：±6.0%。 9.实际水样比对试验：水样浓度<2.0 mg/L，≤0.2 mg/L，水样浓度≥2.0 mg/L，≤10.0%。 10.平均无故障运行时间：≥720 h/次。; 氨氮. 7; 高锰酸盐指数水质分析仪（核心产品）; 1.测定原理：高锰酸钾氧化滴定法。 2.量程；0～20mg/L，可调。 3.零点漂移：±5%。 4.量程漂移：±5%。 5.葡萄糖试验：±5%（测量误差）。 6.重复性：±5%。 7.检出限：≤0.5mg/L。 8.平均无故障运行时间：≥720 h/次。 9.实际水样比对试验：±10%。; 高锰酸盐指数. 8; 总氮水质分析仪; 1.测定原理过硫酸钾消解-紫外分光光度法； 2.量程0～20mg/L，可调； 3.零点漂移±5%； 4.量程漂移±10% 5.直线性±10%； 6.重复性±10%； 7.检出限≤0.1mg/L； 8.平均无故障运行时间≥720h/次； 9.实际水样比对试验±10%。; 总氮. 9; 总磷水质分析仪; 1.测定原理：钼酸铵分光光度法。 2.量程0～2mg/L，可调。 3.零点漂移：±2%。 4.量程漂移±10%。 5.直线性±10%。 6.重复性±10%。 7.检出限≤0.01mg/L。 8.平均无故障运行时间≥720h/次。 9.实际水样比对试验±10%。; 总磷. 10; 化学需氧量水质分析仪; 1.测定原理：重铬酸钾氧化分光光度法。 2.量程：0～200mg/L，可调。 3.24h低浓度漂移：±5mg/L。 4.24h高浓度漂移:≤5%。 5.重复性：±10%。 6.示值误差：标液浓度为40.0 mg/L时，±10.0%，标液浓度为100.0 mg/L时，±8.0%，标液浓度为160.0 mg/L时，±5.0%。 7.定量下限：≤ 15 mg/L。 8.平均无故障运行时间：≥720h/次。 9.实际水样比对试验：±10%。; 化学需氧量. 11; 铅镉锌铜水质分析仪; 1.铅： （1）测定原理阳极溶出伏安法； （2）测量范围0～1mg/L，可调； （3）示值误差±10%； （4）重复性≤5%； （5）定量下限≤0.01mg/L； （6）零点漂移±5%； （7）量程漂移±10%； 2.镉： （1）测定原理阳极溶出伏安法； （2）测量范围0～1mg/L，可调； （3）示值误差±10%； （4）重复性≤5%； （5）定量下限≤0.005mg/L； （6）零点漂移±2%； （7）量程漂移±5%； 3.锌： （1）测定原理阳极溶出伏安法； （2）测量范围0～10mg/L，可调； （3）示值误差±10%； （4）重复性≤5%； （5）零点漂移±5%； （6）量程漂移±5%； （7）平均无故障运行时间≥720 h/次； 4.铜： （1）测定原理阳极溶出伏安法； （2）测量范围0～5mg/L，可调； （3）示值误差±10%； （4）重复性≤5%； （5）零点漂移±5%； （6）量程漂移±5%； （7）平均无故障运行时间≥720 h/次。; 铅镉锌铜. 12; 氟化物水质分析仪; 1测定原理离子选择性电极法； 2.测量范围0～100mg/L，可调； 3.准确度±10%； 4.重复性≤5%； 5.检出限≤0.05mg/L； 6.零点漂移±5%； 7.量程漂移±5%。; 氟化物. 13; 硒水质分析仪; 1.测定原理光电比色法、原子荧光法； 2.量程0～1.0mg/L； 3.测量精度≤5%； 4.最低检出限≤0.005mg/L； 5.重现性≤5%。; 硒. 14; 砷水质分析仪; 1.测定原理原子荧光法、新银盐分光光度法； 2.2.测量范围0～5mg/L，可调； 3.准确度±10%； 4.重复性≤5% 5.定量下限≤0.03mg/L； 6.零点漂移±5%； 7.量程漂移±10%。; 砷. 15; 汞水质分析仪; 1.测定原理原子荧光法、冷原子吸收分光光度法； 2.测量范围0～0.002mg/L，可调； 3.准确度±10%； 4.重复性≤5%； 5.检出限≤0.05ug/L； 6.零点漂移±5%； 7.量程漂移±10%。; 汞. 16; 六价铬水质分析仪; 1.测定原理二苯碳酰二肼分光光度法； 2.测量范围0～0.5mg/L，可调； 3.准确度±5%； 4.精密度≤5% 5.零点漂移±5%； 6.量程漂移±5%； 7.检出限≤0.005mg/L。; 六价铬. 17; 氰化物水质分析仪; 1.测定原理异烟酸-巴比妥酸分光光度法； 2.测量范围0～2mg/L，可调； 3.准确度±10%； 4.重复性≤5% 5.零点漂移±5%； 6.量程漂移±5%； 7.检出限≤0.005mg/L。; 氰化物. 18; 挥发酚水质分析仪; 1.测定原理4-氨基安替比林分光光度法； 2.测量范围0～1mg/L，可调； 3.准确度±10%； 4.重复性≤10%； 5.检出限≤0.01mg/L； 6.平均无故障运行时间≥720h/次； 7.零点漂移±5%； 8.量程漂移±5%。; 挥发酚. 19; 石油类水质分析仪; 1.测定原理红外分光光度法、紫外分光光度法 2.测量范围0～10mg/L，可调； 3.准确度±10%； 4.重复性≤5%； 5.检出限≤0.02mg/L。; 石油类. 20; 硫化物水质分析仪; 1.测定原理分光光度法； 2.测量范围0～10mg/L，可调； 3.准确度±10%； 4.重复性≤5%； 5.检出限≤0.1mg/L； 6.零点漂移±5%； 7.量程漂移±5%。; 硫化物. 21; 粪大肠菌群水质分析仪; 1.测量方法酶底物法； 2.采样体积≥70mL； 3.测量范围1 个/100mL～1.0×105 个/100mL； 4.检测通道≥6通道； 5.培养温度≥44.5℃； 6.完整流程24h； 7.准确度有证国家标准样品相对误差应≤±25%； 8.平均无故障运行时间≥720 h/次。; 粪大肠菌群. 22; 五日生化需氧量分析仪; 1.测量方法稀释与接种法、空气压差法； 2.测量范围0～25mg/L； 3.重复性（精密度）≤10%； 4.准确度（示值误差）±10%； 5.分辨率≤0.5mg/L； 6.零点漂移±10%； 7.量程漂移±10%； 8.检出限≤3mg/L； 9.样品数量≥10 个； 10.平均无故障连续运行时间720h/次。; 五日生化需氧量. 23; 阴离子表面活性剂分析仪; 1.测量方法亚甲基蓝分光光度法； 2.测量范围0~5mg/L（可扩展）； 3.准确度±10%； 4.重复性≤5%； 5.零点漂移±5%； 6.量程漂移±10%； 7.实际水样比对试验≤10%； 8.检出限≤0.02mg/L； 9.平均无故障运行时间≥720h/次。; 阴离子表面活性剂. #### 6.7.5设备监测方法 在线监测分析方法统计表 序号; 名称; 监测方法. 1; 水温水质分析仪; 热电偶或热电阻. 2; pH水质分析仪; 玻璃电极法. 3; DO 水质分析仪; 电化学法或荧光法. 4; 电导率水质分析仪; 电极法. 5; 浊度水质分析仪; 光散射法. 6; 氨氮水质分析仪; 纳氏试剂比色法或水杨酸分光光度法. 7; 高锰酸盐指数水质分析仪; 高锰酸钾氧化滴定法. 8; 总氮水质分析仪; 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法. 9; 总磷水质分析仪; 钼酸铵分光光度法. 10; 化学需氧量水质分析仪; 重铬酸钾氧化分光光度法. 11; 铅镉锌铜水质分析仪; 阳极溶出伏安法. 12; 氟化物水质分析仪; 离子选择性电极法. 13; 硒水质分析仪; 原子荧光法. 14; 砷水质分析仪; 原子荧光法、新银盐分光光度法. 15; 汞水质分析仪; 原子荧光法、冷原子吸收分光光度法. 16; 六价铬水质分析仪; 二苯碳酰二肼分光光度法. 17; 氰化物水质分析仪; 异烟酸-巴比妥酸分光光度法. 18; 挥发酚水质分析仪; 4-氨基安替比林分光光度法. 19; 石油类水质分析仪; 红外分光光度法、紫外分光光度法. 20; 硫化物水质分析仪; 分光光度法. 21; 粪大肠菌群水质分析仪; 酶底物法. 22; 五日生化需氧量分析仪; 稀释与接种法、空气压差法. 23; 阴离子表面活性剂分析仪; 亚甲基蓝分光光度法. ## 7.水文监测要求 示范站点需对水位、流量、雨量进行水文实时监测并将数据上传至甲方指定平台。 7.1水位、流量监测数据要求 流速测量：范围0.1-20m/s； 测量准确度：≤±0.01m/s； 雷达测距范围：0.05~10m； 雷达测距精度：≤±1mm。 数据应符合《水文仪器基本参数及通用技术条件》流速和流量需提供24小时连续在线监测数据，且监测数据可接入甲方指定的平台。中标方需确保数据采集、在线监测系统满足数据共享、设备接入、平台整合、综合管控要求。 7.2雨量监测数据参数要求 承水口径：Ф200±0.6mm； 测量范围：≤4mm/min； 分辨率：≤0.2mm； 准确度：≤±4%。 ## 8.智慧化水质自动站要求 ### 8.1智慧化水质自动站站房 #### 8.1.1电源管理 （1）可识别停电、过欠压、缺相、缺零等电源故障；火灾、水浸报警及电源出现异常时自动拉闸断电，电源正常后自动恢复供电； （2）可实时监控站房主要设备用电数据，识别异常用电情况并告警； #### 8.1.2环境管理 - 可根据环境温湿度和站房当前状态自动调节空调新风系统运行模式。 - 平台可实时监控站点各项运行环境参数，并可远程控制门禁、电源、空调、新风等运行保障设施； #### 8.1.3安防监控 （1）可通过门禁信息及站房内视频自动记录运维人员的入站时间和离站时间； （2）通过授权解锁门禁时，站点安防系统自动撤防；人员离站后，站点安防系统自动布防； （3）站房内、外视频监控可对火点、烟雾、水浸等异常情况进行识别并告警； （4）站房内视频可对维护人员行为进行识别分析，主动抓拍关键维护动作，并对着装不规范、站房内抽烟等异常行为进行识别告警； ### 8.2多维度质控 #### 8.2.1日质控 常规水质仪器由基站软件配置日质控测试任务，每天定时启动质控模块制备零点、跨度核查样品并启动仪器进行零点核查与跨度核查。 #### 8.2.2周质控 五参数分析仪能自动完成周核查，核查时间及频次由基站软件进行任务配置。能够对分析仪进行自动或远程校准，从而保证整个测量范围内的准确性。 #### 8.2.3月质控 （1）多点线性核查 系统可从平台远程发送多点线性核查命令，基站响应平台命令并控制质控模块制备指定浓度的样品对仪器进行线性核查。单点核查不通过时，系统会中断测试并推送提醒。 （2）加标回收率测试 加标回收率测试由基站软件配置测试时间及频次，或由平台远程启动测试，质控模块制备加标样品并启动仪器加标回收测试。 （3）实际水样比对 留样单元可执行水样比对留样任务，接收该任务后，留样单元同步留取水站周期测试的水样，为实际水样比对提供水样。 ### 8.3站点健康状态 #### 8.3.1仪器健康状态 智慧水站水质分析仪应具有状态感知与异常识别，系统对关键部件和主要耗材累计运行时长统计，从而实现对异常/故障的前置识别与预防性维护提醒。 #### 8.3.2集成健康状态 集成健康状态主要采集采水单元、配水及预处理单元、质控单元、留样单元、辅助单元及站房环境的传感器参数及数据。实时监控上述各单元的运行状态，当底层硬件模块或传感器数据异常时能及时诊断预警并给出维护指导建议。 ### 8.4关键过程参数 系统实时记录采水、预处理、仪器分析、站房环境等数据产生过程的关键节点状态及数据，用于数据全方位溯源并作为数据智能审核的参考要素。 ### 8.5全要素运维管理 #### 8.5.1站点全方位自动巡检 依托智能警戒球机、全景AI摄像头、云计算、大数据和人工智能等新技术，使用计算机模仿人类视觉系统技术，建立一套符合环保特色的算法框架体系。能24小时进行实时巡检，有异常时能智能识别，异常事件能全部显示。 可对取水点当前的状态实时监控，取水点和站房内部都能AI视频全方位巡检。 #### 8.5.2故障智能诊断与预警 智能硬件升级，仪器故障自诊断，健康状态综合评估。通过对仪器设备相关实时信号值的抓取，提前识别设备可能的故障情况，提前预警。 #### 8.5.3异常识别与防范人为干扰 实现视频监控的自动化分析，智能识别，智能报警等，当检测到异常行为或事件时，自动触发报警。 图像识别技术能识别出违规抽烟、明火等异常情况。 可实时监测仪器进样过程，判断当前测试是否从水样杯里进样，防止取样存在人为干扰行为。 #### 8.5.4站点远程仿真运维 基于仿真技术、通讯技术实现远程巡检、远程质控、远程检查，降低运维成本。可进行运行状况检查及异常处置，运行记录检查，对系统及设备反控等。 平台集成了仪器测试、标样核查、一键校准、自动留样等常用控制命令，一键下发，快速响应。平台对站点的所有远程控制操作均有操作记录，能进一步规范和约束维护人员的远程维护行为。 #### 8.5.5操作记录溯源 仪器、基站、子站均能对运维人员的实际操作进行详细记录，三者中的关键操作记录可合并生成电子维护台账。全方面的操作记录采用的是信息化的手段对现场是否按要求运维，以及运维过程的合规性进行监管，是运维质量监管与考核的依据，当出现维护不当或运维不到位情况时，可通过现场操作记录对运维过程进行回溯。 #### 8.5.6“人机料法环”全要素管理 构建“人机料法环”全要素运维管理体系，实现运维管理信息化，运维单位可精准掌握各类运维信息，为运维管理提供有力抓手，有效保障监测数据质量。强化“人机料法环”等各环节质量管理数字化和智能化能力，推进数据驱动质量策划、质量控制和质量改进，加强全生命周期质量数据开发利用，实现降本增效，确保生产质量和效率。 ### 8.6大模型应用 本项目基于水质水文数据、仪器设备数据、运维知识等多模异构知识，利用大模型框架，构建AI智能体。智能体融合智能语音交互，能够实现知识问答、实时查询、数据分析等多场景应用。 语音控制。智能体能够识别用户的语音控制指令，实现对空调、新风、照明、报警系统的多场景智能操控，提升设备控制的交互性和便捷性。 知识问答。智能体基于大量行业专业知识、运维知识等微调，具备水行业业务专家能力，能够担当经验分享者、科普讲解师等多重角色。通过多模态智能交互，赋能对话全流程，快速解决重复性问题，以实现降本增效。 实时查询。将实时数据查询与智能体融合，使智能体具备实时感知能力。针对水质数据、设备状态、站房环境等实时查询场景，能够快速响应，进行实时异常播报预警。 数据分析。智能体具备强大的计算能力和数据处理能力，能够对数据进行分析和挖掘，保障管理部门决策需要，更好地分析水情、处置水情。 ## 9.水站节能设计 ### 9.1门窗节能 设计选用断桥铝合金门窗、塑钢门窗，其窗框采用隔热断桥技术，能有效阻止热量传导。同时，门窗的玻璃应采用中空玻璃或Low-E 玻璃等。中空玻璃中间的空气层或惰性气体层可降低传热系数，Low-E 玻璃能有效反射太阳辐射热。 ### 9.2照明系统节能 采用高效节能的照明灯具LED 灯 ### 9.3建筑能耗监测与管理系统节能 安装室内温湿度传感器，实时监测室内环境参数。当室内温湿度、空气质量等偏离设定值时，智能控制自动调节空调、通风等设备的运行状态，以维持舒适的室内环境。 - 试运行及验收 联网调试完成且性能测试满足相关标准要求，进入试运行，累计运行30天，数据有效率不少于80%，且符合《HJ915-2024》标准中要求，即视为试运行通过。 档案资料齐全，安装调试和试运行资料完整，验收监测结果满足要求，并通过验收审查后，中标方编制验收报告，并组织专家开展验收工作。本项目11个新建水质自动站需在2026年6月30日之前完成项目验收工作，期间连续试运行不少于30天。 验收完成后，中标方提供不少于1年的仪器及系统质保。本项目11个新建水质自动站验收完成至移交西安市智慧环保综合指挥中心工作期间，由中标方提供免费运维服务。且中标方需配合移交工作。 |

标的名称：监测设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 监测设备的技术要求已包含在站房施工的采购需求中 |

采购包3：

标的名称：监理服务

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、项目概况 本项目为现有市考地表水环境质量自动监测站填平补齐及升级改造项目，该项目分为以下三个子项目。 1.对原有39座（智慧环保项目现有35座水站需升级，市站4座水站需升级）水质自动监测站仪器增加质控（质控仪和软件系统升级）功能，增加后可实现该站点氨氮、总磷、高锰酸盐指数、化学需氧量等主要参数的每日零跨漂核查、周核查（五参数手工标液核查），加标回收等功能，此为延续性项目；该子项目不含站点建设，只包含设备采购、安装、升级。 2.在潏河长安出境、浐河长安入境、漕运明渠明光路、幸福渠十污上游、泾河桥、汉城湖、太平河高新出境、三里河入渭、昆明池、渼陂湖等10处地点建设固定式水质自动监测站，以满足“河长制”考核管理的需求。切实加强水质全面监测能力，提升监测水平。 3.在皂河入渭口区域建设1座西安市水质自动监测示范站，实现26参数的监测能力覆盖（包括《地表水环境质量标准》（GB3838-2022）表1中的24项指标以及浊度、电导率等2项指标），切实加强水质全面监测能力，提升监测水平，配合政府实施皂河综合治理工程。该示范站需满足水质自动监测要求，同时具有开展宣传教育的功能。 |
| 2 |  | 二、采购范围 现有市考地表水环境质量自动监测站填平补齐及升级改造项目的全过程监理。 |
| 3 |  | 三、服务内容 监理工作包括至少以下内容： 1.工程质量控制 实际工作中根据建设单位和中标单位签订的合同，确定本次项目实施和验收的技术标准；确定验收的软件模块、硬件设备清单、到货时间、到货验收标准等相关要求。在监理工作的各个阶段必须严格依照承建合同的要求，审查关键性过程和阶段性结果，检查各项硬件、设备及施工过程，以及软件系统功能架构其是否符合预定的国家标准和合同中质量要求，严格把守质量要求，而且整个监理工作中应强调对工程质量的事前控制、事中监管和事后评估。 2.工程进度控制 运用先进的项目进度控制与管理技术，对项目的采购、施工、安装、调试直至投产等工作中所有影响项目建设进度的因素进行连续的、全过程的监控、测量、分析和预测，在确保项目质量及费用在受控的状态下，快速推进项目建设，保证项目优质、高效、快速建成。 3.工程投资控制 投资控制的主要目标是在保证实现项目质量、进度的前提下，以降低工程投资为出发点，按照批准的投资计划，建立有效的费用控制、跟踪、分析系统，在项目实施的全过程中对所有影响工程费用的活动进行恰当而连续的有效控制，将工程项目投资控制在批准的项目投资内，为项目建成投产后能够取得良好的经济效益奠定基础。 4.工程变更控制 项目变更控制的工作重点包括进度变更控制、投资变更控制、合同变更的控制。建立变更控制系统；对工程变更控制，明确界定项目变更的目标，防止变更范围的扩大化，加强变更风险以及变更效果的评估； 5.工程合同管理 合同管理是指监理单位在监理过程中针对各类合同的管理须遵循的宗旨，贯穿合同管理的全过程，包括:事前预控、实时纠偏、充分协商和公正处理。 6.资料管理 在项目各阶段对项目合同、项目资料和信息进行管理，确保项目合同的履行和信息的保密。做好监理日记及工程大事记；做好工程各类往来文件的批复与存档；做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；管理好实施期间的各类技术文档。 7.安全管理内容 审核安全方案，监督施工安全策略的实施；审核施工组织安全管理措施，监督安全制度的落实，确保施工安全。 8.项目知识产权的管理 负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，防止被非授权使用；负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。 9.项目的协调和组织 负责协调项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。管理方应通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括项目例会、专题讨论会、专家评审会、问题通报会、管理协调会、管理交底会阶段工作总结会、阶段以及最终验收会和参与业主单位组织的有关会议等。 |
| 4 |  | 四、工期 合同签订后至全部项目验收合格并交付止。 |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

2026年6月30日之前完成项目验收

采购包2：

2026年6月30日之前完成项目验收

采购包3：

合同签订后至全部项目验收合格并交付止。

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

采购人指定地点

采购包2：

采购人指定地点

采购包3：

采购人指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

采购包2：

分期付款

采购包3：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后 ，达到付款条件起 20 日内，支付合同总金额的 50.00%。

采购包1： 付款条件说明： 供货完成后 ，达到付款条件起 20 日内，支付合同总金额的 35.00%。

采购包1： 付款条件说明： 试运行结束验收合格后 ，达到付款条件起 20 日内，支付合同总金额的 15.00%。

采购包2： 付款条件说明： 合同签订后 ，达到付款条件起 20 日内，支付合同总金额的 50.00%。

采购包2： 付款条件说明： 供货完成后 ，达到付款条件起 20 日内，支付合同总金额的 35.00%。

采购包2： 付款条件说明： 试运行结束验收合格后 ，达到付款条件起 20 日内，支付合同总金额的 15.00%。

采购包3： 付款条件说明： 合同签订后 ，达到付款条件起 20 日内，支付合同总金额的 50.00%。

采购包3： 付款条件说明： 验收合格后 ，达到付款条件起 20 日内，支付合同总金额的 50.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

按照国家现行规范、合同、招标文件、投标文件验收。

采购包2：

按照国家现行规范、合同、招标文件、投标文件验收。

采购包3：

按照国家现行规范、合同、招标文件、投标文件验收。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包3：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

验收合格后1年

采购包2：

设备验收合格后1年，站房按图纸要求。

采购包3：

无

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

按照合同约定执行

采购包2：

按照合同约定执行

采购包3：

按照合同约定执行

### 3.5其他要求

一、投标要求： 1.本项目通过电子化交易系统投标，供应商除需在电子化交易系统上传投标文件外，另外还需在投标截止时间前，向代理机构递交密封完好的系统生成的纸质版投标文件（壹份，胶装），密封封套上标注项目名称和供应商名称及包号。有关报价文件，供应商可以不提供。 2.开标当日，供应商应在开标大厅等候并保持通讯畅通，以便出现询标时能及时应答。 二、非实质性偏离： 非实质性偏差不影响投标文件的有效性。以下情况属于非实质性偏差： 1.文字表述的内容含义不明确的； 2.同类问题表述不一致的； 3.有明显文字和计算错误的； 4.提供的技术信息和资料不完整的； 5.评标委员会认定的其他非实质性偏差。 三、无效投标情形： 投标人或投标文件存在下列情况之一的为无效投标： 1.分公司投标未提供链条完整授权书的； 2.投标人名称与注册证照名称不符的； 3.不具备招标文件规定的资格条件或证明材料无效或不全的； 4.无投标有效期或投标有效期不足的； 5.执行标准明显低于采购需求的； 6.不能实质性响应招标文件采购内容的； 7.报价明显低于其他合格投标人的报价，在现场规定的时间内不能提供有效证明材料且经评标委员会认定形成不正当竞争的； 8.提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为的，除按无效投标处理外还按政府采购相关规定进行相应的处罚； 9.不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 四、中小企业判定标准： 1.采购包1、2的投标人按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》（国统字﹝2017﹞213号）工业划型标准自行核定，并承担责任；采购包3的投标人按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》（国统字﹝2017﹞213号）建筑业划型标准自行核定，并承担责任；如核定标准与招标文件第五章不一致的，以此为准。 2.投标人填写《中小企业声明函》时，须将本项目所供产品的制造商或提供服务的供应商逐个按照格式要求填写相关信息，否则不予认定。 3.若《中小企业声明函》中，填写的标的所属行业与采购文件第三章标明的标的所属行业不一致，评标委员会将对所填企业的规模按照《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》（国统字﹝2017﹞213号）进行复核，并以复核结果为准，无法复核的将不享受价格扣除优惠。 五、本文件中供应商也称投标人，采购文件也称招标文件。 六、第2包允许将站房施工分包给有资质的单位，第2包关于分包的要求以此为准。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

采购包2：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

采购包3：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信用证明 | 未被信用中国网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单、未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单（开标时系统查询）。提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明。 | 信用声明.docx |
| 2 | 联合体投标 | 不接受联合体投标，提供非联合体声明。 | 非联合体声明.docx |

采购包2：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信用证明 | 未被信用中国网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单、未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单（开标时系统查询）。提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明。 | 信用声明.docx |
| 2 | 联合体投标 | 不接受联合体投标，提供非联合体声明。 | 非联合体声明.docx |

采购包3：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信用证明 | 未被信用中国网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单、未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单（开标时系统查询）。提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明。 | 信用声明.docx |
| 2 | 联合体投标 | 不接受联合体投标，提供非联合体声明。 | 非联合体声明.docx |
| 3 | 资质 | 具有工程监理专业乙级（含）以上资质。 | 资质.docx |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包3：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

采购包3：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 投标人名称 | 投标人应按格式/模板填写供应商名称，至少以下文件应与营业执照、公章一致。1.投标文件封面。2.投标函。 | 投标函 投标文件封面 |
| 3 | 投标报价 | 投标总价未超过采购预算，且报价唯一。 | 开标一览表 |
| 4 | 投标有效期 | 不少于投标有效期（90日历天） | 投标函 |
| 5 | 交货期/服务期 | 2026年6月30日之前完成项目验收 | 开标一览表 |
| 6 | 交货/服务地点 | 采购人指定地点 | 开标一览表 |
| 7 | 质保期 | 验收合格后1年 | 质保期（适用于1包）.docx |
| 8 | 投标内容 | 投标产品品目、数量符合采购文件的要求。 注：按招标文件“第三章/3.3技术要求/采购包1/二、项目内容要求/1.水质远程监测质控仪” | 投标产品明细表（适用于1包）.docx 分项报价表（适用于1包）.docx |
| 9 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 | 未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | 投标函 |

采购包2：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 投标人名称 | 投标人应按格式/模板填写供应商名称，至少以下文件应与营业执照、公章一致。1.投标文件封面。2.投标函。 | 投标函 投标文件封面 |
| 3 | 投标报价 | 1.投标总价未超过采购预算，且报价唯一。 2.投标总价须包含1年运维服务。 | 开标一览表 |
| 4 | 投标有效期 | 不少于投标有效期（90日历天） | 投标函 |
| 5 | 交货期/服务期 | 2026年6月30日之前完成项目验收 | 开标一览表 |
| 6 | 交货/服务地点 | 采购人指定地点 | 开标一览表 |
| 7 | 质保期 | 设备验收合格后1年，站房按图纸要求。 | 质保期（适用于2包）.docx |
| 8 | 投标内容 | 投标产品品目、数量符合采购文件的要求。 注：按招标文件“第三章/3.3技术要求/采购包2/一、10个市考断面固定式水质自动监测站/5.7.6 技术参数”和“第三章/3.3技术要求/采购包2/二、皂河入渭口智慧化水质自动监测示范站/4.项目配置清单”中的1-23项。 | 投标产品明细表（适用于2包）.docx 分项报价表（适用于2包）.docx |
| 9 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 | 未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | 投标函 |

采购包3：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 分项报价表（适用于3包）.docx |
| 2 | 投标人名称 | 投标人应按格式/模板填写供应商名称，至少以下文件应与营业执照、公章一致。1.投标文件封面。2.投标函。 | 投标函 投标文件封面 |
| 3 | 投标报价 | 投标总价未超过采购预算，且报价唯一。 | 开标一览表 |
| 4 | 投标有效期 | 不少于投标有效期（90日历天） | 投标函 |
| 5 | 交货期/服务期 | 合同签订后至全部项目验收合格并交付止 | 开标一览表 |
| 6 | 交货/服务地点 | 采购人指定地点 | 开标一览表 |
| 7 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 | 未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | 投标函 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包3：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 对项目重难点分析 | 了解国家的相关政策，熟悉水质自动监测站检测设备、运行工况以及监测内容，能充分理解项目目标以及项目内容，对项目重点、难点分析全面、深刻，得3分，每有一缺陷扣0.5分，扣完为止。注：缺陷是指内容存在不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；存在相互矛盾的内容、逻辑错误；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；不利于本项目的实施、现有技术条件下不可能出现的情形的任意一种情形。 | 3.0000 | 主观 | 对项目重难点分析.docx |
|  | 技术方案 | 1.质控仪解决方案： 投标人需根据项目需求和自身经验编制设备升级改造的解决方案，方案包括但不限于①对现有设备性能的分析②改造升级技术思路③设备选型等。对设备性能的分析全面，改造升级技术思路清晰，设备选型具体，针对性可行性强，得3分，每缺少一项扣1分，每项中每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。注：缺陷表述同上。 2.现场端工控系统软件升级方案： 投标人需根据项目需求和自身经验编制现场端系统软件升级解决方案，方案包括但不限于①对现有现场端系统功能的分析②升级技术思路③功能实现④技术措施等。对现场端系统分析全面，改造升级技术思路清晰，措施具体，针对性可行性强，得4分，每缺少一项扣1分，每项中每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。注：缺陷表述同上。 3.综合指挥平台升级改造： 投标人需根据项目需求和自身经验编制综合指挥平台软件升级解决方案，方案包括但不限于①对现有综合指挥平台功能的分析②升级技术思路③功能实现④技术措施⑤11个新建水质自动监测站数据接入等。对现有综合指挥平台功能分析全面，改造升级技术思路清晰，措施具体，针对性可行性强，得5分，每缺少一项扣1分，每项中每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。注：缺陷表述同上。 | 12.0000 | 主观 | 技术方案.docx |
|  | 水质远程监测质控仪技术参数 | 1.所供水质远程监测质控仪能与水质在线监测仪器联用，提供零点、跨度等多种标液以及加标试样，完成监测仪器的零点\跨度核查、24小时零点\跨度漂移、多点线性核查、加标回收率测试等质控工作，进行测试数据的采集、分析、上传，分析判断水质监测仪器的工作状态，保证测量数据的有效性，得3分。注：以《投标产品技术响应偏离表》为准。 2.所供水质远程监测质控仪完全满足或优于采购需求中工作环境条件及稳定性要求的得14分，有一项不满足的扣1分，扣完为止。注：需提供佐证材料，佐证材料可以采用以下任意一种：带有CMA标志的检测报告（检测报告可以提供关键页，但需要链条完整），制造商公开发行的产品说明书、产品手册、产品白皮书、样本、宣传页，制造商官网截图。 3.所供水质远程监测质控仪完全满足或优于采购需求中总体要求、主要功能的得6分，有一项不满足的扣1分，扣完为止。注：以《投标产品技术响应偏离表》为准。 | 23.0000 | 客观 | 投标产品技术明细表（适用于1包）.docx 投标产品技术响应偏离表（适用于1包）.docx |
|  | 投标人实力 | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的得2分。注：需提供证书。 | 2.0000 | 客观 | 投标人实力.docx |
|  | 实施方案 | 投标人需根据项目需求和自身经验制定项目实施方案，方案内容包括但不限于①工作内容②进度计划③人员投入④安装调试⑤试运行及交付⑥应急预案等。工作内容完整，符合采购需求，进度计划清晰，人员投入具体，安装调试、试运行及交付措施详细，应急预案全面，得12分，每缺少一项扣2分，每项中每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。注：缺陷表述同上。 | 12.0000 | 主观 | 实施方案.docx |
|  | 项目团队 | 1.拟派项目负责人具有环境相关专业高级及以上职称得1分，具有3年以上类似环境监测类项目管理经验的得1分。 2.项目实施团队（除项目负责人外）配置2人以上环境相关专业本科学历或中级及以上职称的得2分。 3.项目实施团队（除项目负责人外）配置2人及以上信息化相关专业本科学历或中级及以上职称/资格的得2分。 注：①以上人员不重复计算。②需提供人员身份证、学历证/职称证/资格证，本单位投标截止时间前六个月内任意一个月的社保缴纳证明。③项目负责人工作经验需提供证明材料，材料不限于合同、验收报告，且能显示项目负责人的名字和身份（指项目负责人、技术负责人、质量负责人）。 | 6.0000 | 客观 | 项目团队.docx |
|  | 售后服务 | 投标人需提供售后服务方案，方案包括但不限于①服务体系②服务内容、服务方式、响应时限③人员配置等。服务体系健全、服务内容全面、人员配置具体、响应迅速且时限明确，得3分，每缺少一项扣1分，每项中每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。注：缺陷表述同上。 | 3.0000 | 主观 | 售后服务.docx |
|  | 培训 | 投标人需提供培训计划方案，方案包括但不限于①培训内容、培训方式、培训目标②培训人员等。培训内容完整、详细，培训方式具体，培训目标明确，培训人员投入充沛，能保证管理人员、操作人员掌握仪器设备的操作和处理常见故障，得2分，缺少一项扣1分，每项中每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。注：缺陷表述同上。 | 2.0000 | 主观 | 培训.docx |
|  | 节能环保产品 | 投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的中国节能产品认证证书、中国环境标志产品认证证书的，每1个证书得0.5分，最高1分。注：需提供有效期内的节能环保标志产品认证证书。 | 1.0000 | 客观 | 节能环保产品.docx |
|  | 业绩 | 1.投标人每提供1份2022年1月1日至今同类项目（环境监测设备供货或建设类）业绩得1分，最高3分。 2.投标人每提供1份2022年1月1日至今同类项目（环境监测软件开发类）业绩得1分，最高3分。 注：①业绩以合同为准，时间以合同签订时间为准。②需提供完整合同复印件。 | 6.0000 | 客观 | 业绩情况表.docx |
| 价格分 | 价格分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(评标基准价／投标报价)×报价分值.注：计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 监狱企业的证明文件 |

采购包2：

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 对项目重难点分析 | 了解国家的相关政策，熟悉水质自动监测站检测设备、运行工况以及监测内容，能充分理解项目目标以及项目内容，对项目重点、难点分析全面、深刻，得2分，每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。注：缺陷是指内容存在不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；存在相互矛盾的内容、逻辑错误；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；不利于本项目的实施、现有技术条件下不可能出现的情形的任意一种情形。 | 2.0000 | 主观 | 对项目重难点分析.docx |
|  | 建设方案 | 1.投标人需根据项目需求和自身经验编制自动监测站（10+1个站点）的建设方案，方案包括但不限于①站房建设及配置②采水系统③配水单元④水质自动监测系统⑤水文设备⑥质控单元⑦数据传输与通讯⑧智能化管理等。建设方案完整，各部分内容详细，设备选型及构造做法明确，符合采购需求，得8分；每缺少一项扣1分；每项中每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。属于对采购需求完全照搬照抄的，对应项不得分。注：缺陷表述同上。 2.投标人需根据项目需求、图纸和自身经验编制本项目的站房施工组织设计，内容包括但不限于①施工方案②质量控制措施③安全施工控制措施④进度计划⑤劳动力保证措施等。施工方案完整，进度计划明确，各项保证措施具体，能有效的保证11个站房的施工，针对性可行性强，得10分，每缺少一项扣2分，每项中每有一处缺陷根据缺陷程度扣0.5分，扣完为止。注：缺陷表述同上。 | 18.0000 | 主观 | 建设方案.docx |
|  | 设备技术参数 | 所供产品（“第三章/3.3技术要求/采购包2/一、10个市考断面固定式水质自动监测站/5.7.6 技术参数”中的设备，“第三章/3.3技术要求/采购包2/二、皂河入渭口智慧化水质自动监测示范站/6.7.4仪器设备参数”中的设备）完全满足或优于采购需求中设备参数要求的得21分，有一项不满足的扣1分，扣完为止。 注：需提供佐证材料，材料可以采用以下任意一种形式：制造商公开发行的产品手册、产品白皮书、样本、宣传册/页，制造商官网截图，带有CMA标志的检测报告。未提供证明材料或材料不能证明其指标的参数视为负偏离。检测报告可以提供关键页，但需要链条完整。制造商出具的证明或说明材料无效。 | 21.0000 | 客观 | 投标产品技术响应偏离表（适用于2包）.docx 投标产品技术明细表（适用于2包）.docx |
|  | 整体实施方案 | 投标人需根据项目需求和自身经验制定项目整体实施方案，方案内容包括但不限于①工作内容②进度计划③设备仪器供货组织④人员投入⑤安装、调试、验收、交付⑥应急预案等。工作内容完整，符合采购需求，进度计划清晰，人员投入具体，安装调试、试运行及交付措施详细，应急预案全面，得6分，每缺少一项扣1分，每项中每有一处缺陷根据缺陷程度扣0.5分，扣完为止。注：缺陷表述同上。 | 6.0000 | 主观 | 整体实施方案.docx |
|  | 设备比对 | 投标人需根据项目需求和自身经验编制比对方案，方案包括但不限于①比对依据②比对内容③比对方法④修正措施等。比对依据准确，内容完整，方法具体，修正措施规范，得4分，每缺少一项扣1分，每有一处缺陷根据缺陷程度扣0.5分，扣完为止。注：缺陷表述同上。 | 4.0000 | 主观 | 设备比对.docx |
|  | 运维服务 | 投标人需根据项目内容和自身经验编制运维方案，方案包括但不限于①工作内容②人员配置③运维制度④运维耗材供应等。工作内容明确，流程清晰，人员配置具体，制度规范，耗材齐全，得4分，每缺少一项扣1分，每有一处缺陷根据缺陷程度扣0.5分，扣完为止。注：缺陷表述同上。 | 4.0000 | 主观 | 运维服务.docx |
|  | 投标人实力 | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的得2分。注：需提供证书。 | 2.0000 | 客观 | 投标人实力.docx |
|  | 项目团队 | 1.拟派项目负责人具有环境相关专业高级及以上职称得3分，中级职称得1分，具有3年以上类似环境监测项目（供货或建设或服务）供货或管理经验的得1分。 2.项目实施团队（除项目负责人外）配置2人以上工程相关专业中级及以上职称的得1分。 3项目实施团队（除项目负责人外）同时配置资料员、施工员的得1分。 注：①需提供人员身份证、职称证/资格证，本单位投标截止时间前3个月内任意一个月的社保缴纳证明。②项目负责人工作经验以个人简历表为准。③资料员和施工员不得重复。 | 6.0000 | 客观 | 项目团队.docx |
|  | 售后服务 | 投标人需提供运维服务后的售后服务方案，方案包括但不限于①服务体系②服务内容、服务方式、响应时限③人员配置等。服务体系健全、服务内容全面、人员配置具体、响应迅速且时限明确，得2分，每缺少一项扣1分，每项中每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。注：缺陷表述同上。 | 2.0000 | 主观 | 售后服务.docx |
|  | 培训 | 投标人需提供培训计划方案，方案包括但不限于①培训内容、培训方式、培训目标②培训人员等。培训内容完整、详细，培训方式具体，培训目标明确，培训人员投入充沛，能保证管理人员、操作人员掌握仪器设备的操作和处理常见故障，得2分，缺少一项扣1分，每项中每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。注：缺陷表述同上。 | 2.0000 | 主观 | 培训.docx |
|  | 节能环保产品 | 投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的中国节能产品认证证书、中国环境标志产品认证证书的，每1个证书得0.5分，最高1分。注：需提供有效期内的节能环保标志产品认证证书复印件。 | 1.0000 | 客观 | 节能环保产品.docx |
|  | 业绩 | 投标人每提供1份2022年1月1日至今同类项目（环境监测设备供货或建设类）业绩得1分，最高2分。 注：①业绩以合同为准，时间以合同签订时间为准。②需提供完整合同复印件。 | 2.0000 | 客观 | 业绩情况表.docx |
| 价格分 | 价格分 | 价格分采用低价优先法计算。 合格投标人最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格分=(评标基准价／投标报价)×30分。注：计算分数时四舍五入取小数点后两位 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 监狱企业的证明文件 |

采购包3：

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 对项目重难点分析 | 了解国家施工规范，熟悉水质自动监测站检测设备、运行工况以及监测内容，能充分理解项目目标以及项目内容，对项目重点、难点分析全面、深刻，得3分，每有一缺陷扣0.5分，扣完为止。注：缺陷是指内容存在不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；存在相互矛盾的内容、逻辑错误；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；不利于本项目的实施、现有技术条件下不可能出现的情形的任意一种情形。 | 3.0000 | 主观 | 对项目重难点分析.docx |
|  | 监理大纲1 | 根据监理大纲中①监理工作内容②工作目标③工作程序④工作制度赋分。工作内容和目标明确，工作程序清晰、工作制度完整详细，能较好的保证项目实施，得12分，每缺少一项扣3分，每项中每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。注：缺陷表述同上。 | 12.0000 | 主观 | 监理大纲.docx |
|  | 监理大纲2 | 根据监理大纲中①质量标准②质量目标③控制措施赋分。质量标准符合现行国家和行业标准，质控目标明确，措施具体，能较好的保证项目实施，得6分，每缺少一项扣2分，每项中每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。注：缺陷表述同上。 | 6.0000 | 主观 | 监理大纲.docx |
|  | 监理大纲3 | 根据监理大纲中①工期进度控制措施②工期优化措施③工期延误补救措施等赋分。工期目标明确，措施具体，能较好的保证项目实施，得6分，每缺少一项扣2分，每项中每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。注：缺陷表述同上。 | 6.0000 | 主观 | 监理大纲.docx |
|  | 监理大纲4 | 根据监理大纲中①造价控制措施②风险防范措施③防止超概措施等赋分。内容完善，目标明确，措施具体，针对性可行性强，得6分，每缺少一项扣2分，每项中每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。注：缺陷表述同上。 | 6.0000 | 主观 | 监理大纲.docx |
|  | 监理大纲5 | 根据监理大纲中①变更审核②签证管理③变更控制等赋分。审核流程清晰、规范，措施具体，能较好的保证项目实施，得6分，每缺少一项扣2分，每项中每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。注：缺陷表述同上。 | 6.0000 | 主观 | 监理大纲.docx |
|  | 监理大纲6 | 根据监理大纲中①合同管理②过程资料管理③档案管理等赋分。资料内容详细，管理规范，措施具体，溯源机制完善，能较好的保证项目实施，得6分，每缺少一项扣2分，每项中每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。注：缺陷表述同上。 | 6.0000 | 主观 | 监理大纲.docx |
|  | 监理人员配备 | 1.根据项目监理机构人员组成赋分。监理组织机构健全、岗位职责明确，人员配置具体，专业齐全，得4分，每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 2.项目总监理工程师须具有房屋建筑工程专业注册监理工程师执业资格，同时具有高级职称的得3分，具有中级职称的得1分。 3.监理机构人员（除总监理工程师外）： （1）具有房屋建筑工程专业注册监理工程师执业资格的，每1人得1分。最高3分。 （2）具有机电安装工程专业注册监理工程师执业资格的，每1人得1分。最高3 分。 （3）具有信息系统监理师的，每1人得1分。最高2分。 注：①以上人员不重复计算。②需提供人员评审所需的职称证、注册证、资格证，投标截止时间前六个月任意一个月投标人为其缴纳社保的凭证。 | 15.0000 | 主观 | 监理人员配备.docx |
|  | 投标人实力 | 具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证且认证范围包含有关监理服务的，每提供1个得1分，最高3分。注：需提供认证证书。 | 3.0000 | 客观 | 投标人实力.docx |
|  | 合理化建议 | 每提供1项合理化建议得1分，最高4分。注：合理化建议指能提高服务质量或有利于项目实施，且需评标委员会一致认定为有效。 | 4.0000 | 客观 | 合理化建议.docx |
|  | 业绩 | 投标人每提供1份2022年1月1日至今类似项目业绩得1分，最高3分。 注：①业绩以合同为准，时间以合同签订时间为准。②需提供完整合同复印件。 | 3.0000 | 客观 | 业绩情况表.docx |
| 价格分 | 价格分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(评标基准价／投标报价)×30 注：计算分数时四舍五入取小数点后两位 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 监狱企业的证明文件 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：信用声明.docx

详见附件：非联合体声明.docx

详见附件：对项目重难点分析.docx

详见附件：分项报价表（适用于1包）.docx

详见附件：技术方案.docx

详见附件：节能环保产品.docx

详见附件：培训.docx

详见附件：实施方案.docx

详见附件：售后服务.docx

详见附件：投标产品技术明细表（适用于1包）.docx

详见附件：投标产品技术响应偏离表（适用于1包）.docx

详见附件：投标产品明细表（适用于1包）.docx

详见附件：投标人实力.docx

详见附件：项目团队.docx

详见附件：业绩情况表.docx

详见附件：质保期（适用于1包）.docx

采购包2：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：信用声明.docx

详见附件：非联合体声明.docx

详见附件：对项目重难点分析.docx

详见附件：建设方案.docx

详见附件：节能环保产品.docx

详见附件：培训.docx

详见附件：设备比对.docx

详见附件：售后服务.docx

详见附件：投标产品技术明细表（适用于2包）.docx

详见附件：投标产品明细表（适用于2包）.docx

详见附件：投标人实力.docx

详见附件：项目团队.docx

详见附件：业绩情况表.docx

详见附件：运维服务.docx

详见附件：整体实施方案.docx

详见附件：分项报价表（适用于2包）.docx

详见附件：质保期（适用于2包）.docx

详见附件：投标产品技术响应偏离表（适用于2包）.docx

采购包3：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：非联合体声明.docx

详见附件：信用声明.docx

详见附件：资质.docx

详见附件：对项目重难点分析.docx

详见附件：分项报价表（适用于3包）.docx

详见附件：合理化建议.docx

详见附件：监理大纲.docx

详见附件：监理人员配备.docx

详见附件：投标人实力.docx

详见附件：业绩情况表.docx

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：合同模板.docx