版本号：SCZD2025-ZB-2670-001R20260119001

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：西安市县域紧密型医共体医疗设备更新项目(二次)

### 采购项目编号：SCZD2025-ZB-2670-001R

### 西安市卫生健康委员会（本级）

### 陕西省采购招标有限责任公司共同编制

### 2026年01月19日

## 第一章 投标邀请

陕西省采购招标有限责任公司（以下简称“代理机构”）受西安市卫生健康委员会（本级）委托，拟对西安市县域紧密型医共体医疗设备更新项目(二次)进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：SCZD2025-ZB-2670-001R

### 二、采购项目名称：西安市县域紧密型医共体医疗设备更新项目(二次)

### 三、招标项目简介

本项目位于周至县人民医院、周至县中医医院、周至县终南中心卫生院、周至县马召中心卫生院、周至县集贤中心卫生院院内，项目计划更新医疗设备一批。具体内容详见招标文件。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明）：投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明）

2、投标人在递交投标文件截止时间前被“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”列入失信被执行人、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体、被“中国政府采购网”网址（www.ccgp.gov.cn）上列入政府采购严重违法失信行为信息记录的，不得参加投标：投标人在递交投标文件截止时间前被“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”列入失信被执行人、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体、被“中国政府采购网”网址（www.ccgp.gov.cn）上列入政府采购严重违法失信行为信息记录的，不得参加投标

3、投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）：投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）

4、投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证：投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证

5、投标人不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动：投标人不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动

6、需按照招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案，未按招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标：需按照招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案，未按招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标

采购包2：

1、投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明）：投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明）

2、投标人在递交投标文件截止时间前被“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”列入失信被执行人、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体、被“中国政府采购网”网址（www.ccgp.gov.cn）上列入政府采购严重违法失信行为信息记录的，不得参加投标：投标人在递交投标文件截止时间前被“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”列入失信被执行人、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体、被“中国政府采购网”网址（www.ccgp.gov.cn）上列入政府采购严重违法失信行为信息记录的，不得参加投标

3、投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）：投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）

4、投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证：投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证

5、投标产品属于放射性同位素和射线装置管理的，代理商参与提供代理商及生产厂家的《辐射安全许可证》，生产厂家直接参与的提供厂家《辐射安全许可证》：投标产品属于放射性同位素和射线装置管理的，代理商参与提供代理商及生产厂家的《辐射安全许可证》，生产厂家直接参与的提供厂家《辐射安全许可证》

6、投标人不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动：投标人不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动

7、需按照招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案，未按招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标：需按照招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案，未按招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标

采购包3：

1、投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明）：投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明）

2、投标人在递交投标文件截止时间前被“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”列入失信被执行人、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体、被“中国政府采购网”网址（www.ccgp.gov.cn）上列入政府采购严重违法失信行为信息记录的，不得参加投标：投标人在递交投标文件截止时间前被“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”列入失信被执行人、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体、被“中国政府采购网”网址（www.ccgp.gov.cn）上列入政府采购严重违法失信行为信息记录的，不得参加投标

3、投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）：投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）

4、投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证：投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证

5、投标产品属于放射性同位素和射线装置管理的，代理商参与提供代理商及生产厂家的《辐射安全许可证》，生产厂家直接参与的提供厂家《辐射安全许可证》：投标产品属于放射性同位素和射线装置管理的，代理商参与提供代理商及生产厂家的《辐射安全许可证》，生产厂家直接参与的提供厂家《辐射安全许可证》

6、投标人不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动：投标人不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动

7、需按照招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案，未按招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标：需按照招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案，未按招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 西安市卫生健康委员会（本级）

地址： 西安市凤城八路108号

邮编： 710000

联系人： 西安市卫生健康委员会（本级）经办

联系电话： 029-67097950

### 代理机构：陕西省采购招标有限责任公司

地址： 西安市高新区锦业路绿地都市之门C座9层

邮编： 710000

联系人： 周乐、雷鹏、程燕

联系电话： 15009283469

### 采购监督机构：西安市财政局政府采购管理处

联系人：杜新星

联系电话：029-89821846

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：8,000,000.00元 采购包2：17,000,000.00元 采购包3：3,900,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的若有产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的若有产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的若有产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：1、提交履约保证金的时间：签订合同后，预付款支付前 2、履约保证金的形式：履约保函，开具对象为采购人。 3、履约保函的有效期：至项目验收合格后 15 个工作日内有效。 4、履约保证金退还时间及规定：验收合格后 15 个工作日 采购包2：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：1、提交履约保证金的时间：签订合同后，预付款支付前 2、履约保证金的形式：履约保函，开具对象为采购人。 3、履约保函的有效期：至项目验收合格后 15 个工作日内有效。 4、履约保证金退还时间及规定：验收合格后 15 个工作日 采购包3：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：1、提交履约保证金的时间：签订合同后，预付款支付前 2、履约保证金的形式：履约保函，开具对象为采购人。 3、履约保函的有效期：至项目验收合格后 15 个工作日内有效。 4、履约保证金退还时间及规定：验收合格后 15 个工作日 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：本项目招标代理服务费定额收取：合同包1代理服务费2万元；合同包2代理服务费4.5万元；合同包3代理服务费1.5万元。 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由西安市卫生健康委员会（本级）和陕西省采购招标有限责任公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由西安市卫生健康委员会（本级）负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西省采购招标有限责任公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是西安市卫生健康委员会（本级）。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西省采购招标有限责任公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

采购包3：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

详见拟签订的合同文本

采购包2：

详见拟签订的合同文本

采购包3：

详见拟签订的合同文本

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西省采购招标有限责任公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西省采购招标有限责任公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西省采购招标有限责任公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：马超

联系电话：029-85235014

地址：西安市高新区锦业路绿地都市之门C座9层

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

本项目位于周至县人民医院、周至县中医医院、周至县终南中心卫生院、周至县马召中心卫生院、周至县集贤中心卫生院院内，项目计划更新医疗设备一批。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 8,000,000.00

采购包最高限价（元）: 6,000,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5T超导磁共振 | 1.00 | 8,000,000.00 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 17,000,000.00

采购包最高限价（元）: 14,000,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 128排螺旋CT、DSA数字减影血管机 | 1.00 | 17,000,000.00 | 批 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |

采购包3：

采购包预算金额（元）: 3,900,000.00

采购包最高限价（元）: 3,420,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化X射线摄影系统（悬吊式DR)、数字化X射线摄影系统（双立柱DR)、数字化X射线摄影系统（DR) | 1.00 | 3,900,000.00 | 批 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：1.5T超导磁共振

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、技术参数要求 1.5T超导磁共振 序号; 技术参数; 招标要求; 说明. 1.总体要求. 1.1; 投标机型为各公司最新高档超导磁共振机型. 2. 磁体系统. 2.1; 磁体类型; 超导磁体. 2.2; 磁场强度; ≥1.5T. 2.3; 屏蔽方式; 主动屏蔽. 2.4; 抗外界电磁干扰屏蔽技术; 具备. 2.5; 三维动态匀场; 具备. 2.6; 匀场时间; ≤6秒. 2.7; 5高斯线范围; ≤4.0m*2.5m. 2.8; 磁场均匀度(V-RMS，典型值). 2.8.1; 10 cm DSV; ≤0.01ppm. 2.8.2; 20 cm DSV; ≤0.04ppm. 2.8.3; 30 cm DSV; ≤0.11ppm. 2.8.4; 40 cm DSV; ≤0.35ppm. 2.9; 液氦消耗量; 零消耗. 2.10; 磁体高度（含外壳）; ≤240cm. 2.11; 病人检查通道孔径; ≥60 cm. 3. 梯度系统. 3.1; 最大单轴梯度场强(X、Y、Z轴，非有效值); ≥33mT/m. 3.2; 最大单轴梯度切换率(X、Y、Z轴，非有效值); ≥120T/m/s. 3.3; 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率同时达到; 满足. 3.4; 最大X、Y、Z轴扫描FOV; ≥50 cm. 3.5; 梯度工作方式; 非共振式. 3.6; 软件降噪技术; 具备. 3.7; 硬件降噪技术; 具备. 3.8; 梯度线圈冷却; 水冷. 3.9; 梯度放大器冷却; 水冷. 3.10; 梯度控制技术; 全数字实时发射接收. 3.11; 工作周期; 100%. 4. 射频系统. 4.1; 射频系统; 光纤射频系统，模数转换器内置于磁体. 4.2; 射频放大器; 固态前放. 4.3; 射频发射功率; ≤18kW. 4.4; 射频发射带宽; ≥500kHz. 4.5; 射频频率稳定性; ≤±2 x 10 -8. ▲4.6; 单视野不移床一次扫描最大接收通道数; ≥24. 4.7; 射频接收采样率; ≥80MHz. 4.8; 射频线圈扫描自动调谐技术; 具备. 5.射频接收线圈（各线圈均需支持并行采集功能并兼容EPI序列）. 5.1; 一体化头颈组合成像线圈; 通道数≥20. 5.2; 腹部组合成像线圈; 通道数≥18，覆盖范围≥50×50cm，否则应提供两片. 5.3; 一体化全脊柱线圈; 通道数≥20. 5.4; 通用关节柔性线圈; 通道数≥8. 5.5; 膝关节专用线圈; 通道数≥8. 5.6; 肩关节专用线圈; 通道数≥8. 5.7; 乳腺专用线圈; 通道数≥8. 5.8; 线圈组合扫描技术; 具备. 5.9; 自动线圈单元选择技术; 具备. 5.10; 所有线圈接口都位于患者床上; 具备. 6. 计算机系统. 6.1; 主计算机CPU; ≥四核. 6.2; CPU个数; ≥4个. 6.3; CPU位数; ≥64位. 6.4; 主频大小; ≥3.6GHz. 6.5; 内存大小; ≥64GB. 6.6; 计算机显示器; ≥24英寸彩色LCD. 6.7; 显示器分辨率; ≥1920×1280. 6.8; 硬盘容量; ≥1024GB SSD. 6.9; 数据存储形式; CD/DVD. 6.10; 阵列处理器主频; ≥2.1GHz. 6.11; 阵列处理器内存; ≥64GB. 6.12; 阵列处理器硬盘; ≥480GB SSD. 6.13; 图像重建速度 (256X256, 100% FOV); ≥20000幅/秒. 6.14; 超快速计算机处理技术 同步扫描重建功能（扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能）; 具备. 6.15; DICOM3.0接口; 具备. 7. 系统后处理功能. 7.1; 3D后处理; 具备. 7.2; MPR后处理; 具备. 7.3; SSD后处理; 具备. 7.4; MIP后处理; 具备. 7.5; 图像回放软件; 具备. 7.6; 图像评价软件; 具备. 7.7; 实时互动重建; 具备. 7.8; t-test定量分析; 具备. 7.9; ADC-map; 具备. 7.10; T1，T2值计算; 具备. 7.11; 时间信号曲线; 具备. 7.12; 图像减影、叠加; 具备. 8. 检查环境. 8.1; 扫描床最大承重 （垂直运动时）; ≥200Kg. 8.2; 扫描床移动精度; ≤1mm. 8.3; 最低床位; ≤55cm. 8.4; 检查床最大移动速度; ≥10cm/s. 8.5; 检查床最大水平移动范围; ≥200cm. 8.6; 自动步进扫描床; 具备. 8.7; 生理信号显示; 具备. 8.8; 紧急制动系统; 具备. 8.9; VCG心电门控; 具备. 8.10; 呼吸门控; 具备. 8.11; 智能流程优化技术（包含但不限于以下功能）; 具备. 8.11.1; 头部流程优化技术; 具备. 8.11.2; 腹部流程优化技术; 具备. 8.11.3; 脊柱流程优化技术; 具备. 8.11.4; 智能一键后处理技术; 具备. 8.11.5; 智能优化重建平台; 具备. 8.11.6; 智能优化重建可用于多部位多序列; 具备. 9. 后处理接口. 9.1; 软件控制照相; 具备. 9.2; 激光相机接口; 具备. 9.3; 远程维修遥控; 具备. 9.4; DICOM发送/接收; 具备. 9.5; DICOM查询/检索; 具备. 9.6; DICOM基本打印; 具备. 9.7; 图像传输速度; 1GB/秒. 10. 扫描参数. 10.1; 最小二维层厚; ≤0.1mm. 10.2; 最小三维层厚; ≤0.05mm. 10.3; 最大采集矩阵; ≥1024×1024. 10.4; 弥散加权b值; ≥10000. 10.5; 最大扫描视野; ≥50cm. 10.6; 最大DTI方向; ≥256. 10.7; EPI 最小TR（128矩阵）; ≤10ms. 10.8; EPI 最小TE（128矩阵）; ≤2.5ms. 10.9; 自旋回波最小TR（256矩阵）; ≤7.2ms. 10.10; 自旋回波最小TE（256矩阵）; ≤2.5ms. 10.11; 3D快速梯度回波最小TR（256矩阵）; ≤1.3ms. 10.12; 3D快速梯度回波最小TE（256矩阵）; ≤0.4ms. 11. 扫描序列. 11.1; 自旋回波(SE). 11.1.1; 自旋回波序列; 具备. 11.1.2; 2D/3D FSE; 具备. 11.1.3; FSE回波分享; 具备. 11.1.4; 三维FSE序列; 具备. 11.1.5; 单次激发FSE; 具备. 11.1.6; 脂肪抑制序列; 具备. 11.1.7; 频率脂肪抑制; 具备. 11.1.8; 水抑制序列; 具备. 11.2; 反转恢复（IR）. 11.2.1; 常规IR序列; 具备. 11.2.2; 快速IR 序列 (水/脂抑制技术); 具备. 11.2.3; 水抑制( FLAIR); 具备. 11.2.4; 单次激发快速反转恢复序列; 具备. 11.3; 梯度回波(GRE). 11.3.1; 多层面梯度回波; 具备. 11.3.2; 3D梯度回波; 具备. 11.3.3; 亚秒T1加权(2D/3D); 具备. 11.3.4; 亚秒T2加权(2D/3D); 具备. 11.3.5; 去除剩余磁化梯度回波技术; 具备. 11.3.6; 利用剩余磁化梯度回波技术; 具备. 11.3.7; 重T2 加权高对比序列; 具备. 11.4; 平面回波(EPI). 11.4.1; 单次激发EPI; 具备. 11.4.2; 自旋回波EPI; 具备. 11.4.3; 梯度回波EPI; 具备. 11.4.4; 反转EPI; 具备. 12. 高级应用技术. 12.1; 体部成像. 12.1.1; 肝脏动态增强; 具备. 12.1.2; 全身弥散成像软件包; 具备. 12.1.3; 同相位/去相位水脂分离技术; 具备. 12.1.4; 呼吸导航技术; 具备. 12.1.5; 磁共振胰胆管成像; 具备. 12.1.6; 磁共振尿路成像; 具备. 12.1.7; 磁共振椎管成像; 具备. 12.2; 神经成像. 12.2.1; 无造影剂全脑容积灌注成像（不可用科研序列替代）; 具备. 12.2.1.1; ASL定量后处理分析软件; 具备. 12.2.2; 高分辨率颈髓成像; 具备. 12.2.3; 高分辨率内耳三维成像; 具备. 12.2.4; 全脊柱成像; 具备. 12.2.5; 全中枢神经系统成像; 具备，使用一体化线圈或专用线圈. 12.2.6; 磁敏感加权成像; 具备. 12.3; 弥散成像. 12.3.1; 各向同性采集; 具备. 12.3.2; 各向异性采集; 具备. 12.3.3; ADC值测量; 具备. 12.3.4; ADC-map彩图; 具备. 12.3.5; 体部脏器弥散; 具备. 12.4; 灌注成像. 12.4.1; 灌注成像技术; 具备. 12.4.2; rCBV分析; 具备. 12.4.3; TTP分析; 具备. 12.4.4; MTT分析; 具备. 12.4.5; 负积分图; 具备. 12.4.6; 检索图; 具备. 12.4.7; 时间信号曲线; 具备. 12.4.8; 彩色显示; 具备. 12.5; 血管成像. 12.5.1; 2D/3D TOF法技术; 具备. 12.5.2; 连续多层3D时飞法(TOF)技术; 具备. 12.5.3; 门控2D血管; 具备. 12.5.4; 2D/3D相位对比法技术; 具备. 12.5.5; 增强对比MRA; 具备. 12.5.6; 智能造影剂跟踪技术; 具备. 12.5.7; 门静脉成像技术; 具备. 12.5.8; 自动移床MRA; 具备. 12.5.9; 磁化转移(MTC); 具备. 12.5.10; 动静脉分离技术; 具备. 12.5.11; 最大强度投影; 具备. 12.5.12; 多层面重建; 具备. 12.5.13; 曲面重建; 具备. 12.5.14; 电影回放; 具备. 12.6; 心脏成像. 12.6.1; 常规形态学成像; 具备. 12.6.2; 快速梯度回波/快速心脏采集; 具备. 12.6.3; 黑血技术，包括脂肪抑制黑血技术; 具备. 12.6.4; 亮血技术; 具备. 12.6.5; 心电触发; 具备. 12.6.6; 二维/三维多相位成像; 具备. 12.6.7; 快速心脏电影; 具备. 12.7; 肿瘤成像. 12.7.1; 专用肿瘤检测序列; 具备. 12.7.2; 类PET成像功能; 具备. 12.8; 压缩感知成像技术; 具备. 13. 并行采集技术. 13.1; 基于图像算法; 具备. 13.2; 并行采集加速因子; ≥4. 13.3; 自动校准技术; 具备. 14. 伪影校正技术. 14.1; 流体补偿; 具备. 14.2; 呼吸补偿; 具备. 14.3; 卷积伪影去除; 具备. 14.4; 前瞻性运动伪影校正; 具备. 14.5; 回顾性运动伪影校正; 具备. 15. 其他技术参数要求. 15.1; 自动和手动滤波; 具备. 15.2; 实时交互式成像; 具备. 15.3; 三维定位系统; 具备. 15.4; 频率编码方向扩大采集; 具备. 15.5; 相位编码方向扩大采集; 具备. 15.6; 预饱和技术; 具备. 15.7; 饱和带数目; ≥6. 15.8; 脂肪饱和技术; 具备. 15.9; 水饱和技术; 具备. 15.10; 水激发技术; 具备. 15.11; 偏中心扫描技术; 具备. 15.12; 扫描暂停技术; 具备. 15.13; 可变带宽技术; 具备. 15.14; 可变k空间填充; 具备. 15.15; 非/对称回波; 具备. 15.16; 信噪比指示器; 具备. 15.17; 优化反转角技术; 具备. 15.18; 线圈灵敏度校正; 具备. 15.19; 神经高分辨成像; 具备. 15.20; 磁共振实时定位; 具备. 15.21; 磁共振实时透视; 具备. 15.22; 交互式参数改变; 具备. 15.23; 扫描参数顾问; 具备. 15.24; 恒定信号技术; 具备. ▲16; 原厂后处理工作站1套; 具备，包含所有后处理软件. 17; 附属设备. 17.1; 水冷系统1套; 具备. 17.2; 操作台; 具备（包含主操作台和工作站操作台）. 17.3; 操作桌椅2套; 具备. 17.4; 精密空调1套; 具备. 17.5; 核磁专用高压注射器1套; 具备，耗材开放. 17.6; 双立柱铁磁探测仪1套; 具备. 17.7; 无磁监视系统1套; 具备. 17.8; 无磁转运床1套; 具备. 17.9; 无磁轮椅1套; 具备. 17.10; 线圈柜; 具备. 17.11; 无磁消毒机1台. 17.12; 4M医用专业显示器4套（包含配套电脑、工位）; 阅片室用. 17.12.1; 尺寸≥27英寸. 17.12.2; 分辨率≥2560*1440. 17.12.3; 点距≤0.2331mm. 17.12.4; 亮度≥700cd/㎡. 17.12.5; 可视角度≥178°. 17.12.6; 对比度≥1000:1. 18; 机房改造：装修、装机试机、屏蔽等工作，为一次性交钥匙服务，含移机服务1次。; 具备. 二、商务要求 1.所有设备原厂质保期≥五年，质保期内为全保服务，包含人工及所有备件费用。 2.免费提供与医院信息系统对接，并承担对接所产生的软硬件费用。 3.供应商提供设备易损配件的价格列表，且易损配件供应期不少于十年。 4、投标报价为一次性交钥匙费用，再无其它费用支出。 |

采购包2：

标的名称：128排螺旋CT、DSA数字减影血管机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 采购清单 序号; 设备名称; 数量（台）; 产地; 预算金额 （万元）; 最高限价 （万元）. 1; 128排螺旋CT（核心产品）; 1; 国产; 900; 800. 2; DSA数字减影血管机; 1; 国产; 800; 600. 一、128排及以上螺旋CT 1、技术参数要求 CT招标参数. 编号; 招标参数; 性能要求. 1; 总体要求. 1.1; ≥128排多排螺旋CT。. 2; 机架系统. ▲2.1; 机架孔径; ≥78cm. ▲2.2; 球管焦点到探测器距离; ≤110cm. 2.3; 球管焦点到扫描野中心距离; ≥55cm. 2.4; 滑环类型; 低压滑环. 2.5; 机架内部冷却方式; 风冷或水冷. 2.6; 机架内置病人信息显示装置; 具备. 2.7; 机架控制面板数量; ≥4个. ▲2.8; 滑环数据传输速度; ≥15Gb/s. ▲2.9; 最快机架旋转速度; ≤0.28sec/360°. 3; X线部分. ▲3.1; 高压发生器功率（单套，非等效数值）; ≥100KW. 3.2; 输出管电压档位; ≥4档. 3.3; 最大输出管电压; ≥140kV. 3.4; 最小输出管电压; ≤80kV. ▲3.5; 球管阳极热容量; ≥30MHu. 3.6; 球管散热率; ≥1600kHU/min. 3.7; 球管冷却方式; 风冷或水冷. 3.8; 最高输出管电流; ≥700mA. 3.9; 最低输出管电流; ≤10mA. 3.10; 全程管电流最小增幅; ≤5mA. 3.11; 球管小焦点; ≤0.8*1.0mm. 3.12; 球管大焦点; ≤1.5*2.0mm. 3.13; 为保证整机的稳定性和兼容性，要求高压发生器、探测器与CT为同品牌厂家（提供佐证材料）; 具备. 4; 探测器. 4.1; 探测器材料; 各厂家提供最新的探测器型号. 4.2; 探测器排数; ≥128排. ▲4.3; 探测器在等中心线覆盖的Z轴宽度; ≥8cm. 4.4; 每排探测器单元个数; ≥830个. 5; 扫描床. 5.1; 扫描床水平移动范围; ≥2000mm. 5.2; 扫描床最大可扫描范围; ≥2000mm. 5.3; 扫描床最大水平移动速度; ≥300mm/秒. 5.4; 扫描床垂直升降可低至; ≤50cm. 5.5; 扫描床垂直升降最高点; ≥90cm. 5.6; 扫描床最大承重; ≥220KG. 5.7; 扫描床定位精度; ≤±0.25mm. 5.8; 扫描床控制脚踏开关; 具备. 6; 主控制台. 6.1; 主控台计算机. 6.1.1; 主频; ≥8×2.0 GHz. 6.1.2; 内存; ≥64 GB DDR3. 6.1.3; 硬盘容量; ≥3 TB. 6.1.4; 图像存储量; ≥2,000,000幅（512*512不压缩）. 6.1.5; 医学专用液晶平面显示器尺寸; ≥24英寸. 6.1.6; 医学专用液晶平面显示器个数; ≥2 个. 6.1.7; 医学专用液晶超薄平面显示器分辨率; ≥1920*1200. 6.1.8; 一体化USB 3.0外置硬盘接口; 具备. 6.2; 用户操作界面; 图文可视化操作界面. 6.2.1; 具备多窗口、多任务处理功能; 具备. 6.2.2; 根据定位相自动推荐扫描参数; 具备. 6.2.3; 根据心电图自动推荐心脏扫描参数; 具备. 6.2.4; 对比剂智能跟踪和启动扫描功能; 具备. 6.2.5; 扫描序列的关键词高级搜索功能; 具备. 6.2.6; 并行重建功能; 并行处理多种模式的图像的重建与重组，可以在一个扫描方案中预置和完成不同算法的重建任务. 6.2.7; 同步并行处理功能; 扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行. 6.2.8; 双向对讲系统; 自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输，并且可用户录制病人呼吸指令. 6.2.9; DICOM3.0; 具备. 6.2.10; 图像多点自动实时传送; 要求同时实时传送至多个工作站和PACS. 6.3; 低剂量管理功能; 具备. 6.3.1; 扫描剂量预估功能; 具备. 6.3.2; 剂量报告功能; 具备. 6.3.3; 扫描剂量智能监控预警平台; 具备. 6.3.4; 3D自动mA功能; 具备. 6.3.5; 自动kV功能（根据定位相自动推荐最佳kV和mA）; 具备. 6.3.6; 儿科70kV超低剂量功能; 具备. 6.4; 重建速度; ≥60幅/秒. 6.5; 全模型实时迭代重建算法; 具备. 7; 扫描参数. 7.1; 轴扫和螺旋融合扫描功能; 具备. 7.2; 门控和非门控融合扫描功能; 具备. 7.3; 阈值触发切换至扫描的时间间隔; ≤1s. 7.4; 最薄图像扫描层厚; ≤0.625mm. 7.5; 最大SFOV; ≥50cm. 7.6; 最大DFOV; ≥50cm. 7.7; 图像重建矩阵; ≥ 512 * 512. 7.8; 图像显示矩阵; ≥ 1024 *1024. 7.9; 最小CT值（非扩展CT值）; ≤ -1024 HU. 7.10; 最大CT值（非扩展CT值）; ≥ 3070 HU. 8; 图像质量. 8.1; 高对比度空间分辨率; ≥20lp/cm. 8.2; 低对比度分辨率; ≤5mm@0.3%（≤10mGy）. 9; 心脏成像功能. ▲9.1; 心脏扫描时间分辨率; ≤25ms（提供技术白皮书）. 9.2; ECG实时监测; 具备. 9.3; ECG自动毫安调控功能; 具备. 9.4; 单心动周期ECG自动毫安调控功能; 具备. 9.5; 前门控轴扫技术; 具备. 9.6; 相对心肌灌注功能; 具备. 9.7; 自动躲避坏心律功能; 具备. 9.8; 冠状动脉钙化积分扫描方案; 具备. 9.9; 一键式胸痛三联扫描方案; 具备. 9.10; 高心率下一键式心脑联合扫描方案; 具备. 9.11; 智能异常心率管理功能（自动识别不规则心率、异常心率并自动重新扫描）; 具备. 10; 高级图像融合功能包; 具备. 11; 快速脑卒中高级分析功能; 具备. 11.1; 全脑灌注功能; 具备. 11.2; 摇篮床功能（软硬件支持）; 具备. 12; 高级独立三维图像处理工作站. 12.1; 工作站数量; ≥1套. ▲12.2; 工作站软件; 要求工作站软件为CT设备厂商同品牌. 12.3; 硬件平台. 12.3.1; 工作站计算机型号; 自报. 12.3.2; 主频; ≥6×4.0GHz. 12.3.3; 内存; ≥64G. 12.3.4; 硬盘类型; 固态硬盘. 12.3.5; 图像存储硬盘容量; ≥2T. 12.3.6; 图像存储数; ≥2,000 ,000幅（512*512矩阵）. 12.3.7; 监视器; ≥24英寸LCD高分辨率彩显，2台. 12.3.8; 所有接口（DICOM3.0）与主机一致; 具备. 12.3.9; 主机和工作站之间具有1000M网卡连接; 具备. 12.3.10; 彩色打印接口，并能与工作站连接使用; 具备. 12.4; 工作站图像信息智能搜索平台，能够自动地根据病人信息从PACS系统中调用DICOM图像; 具备. 12.5; 多任务自动处理，能够自动在内存中加载工作站中存储的病例数据，并在后台中进行处理; 具备. 12.6; 放射科信息管理系统自动连接功能; 具备. 12.7; 图像三维分析系统; 具备. 12.8; 全自动肺结节分析软件; 具备. 12.9; 全自动呼吸系统分析软件包; 具备. 12.10; 全自动去骨软件; 具备. 12.11; 全自动心脏分析软件; 具备. 12.12; 钙化积分软件; 具备. 12.13; 零键去骨技术; 具备. 12.14; 全自动血管分析软件; 具备. 12.15; 人工智能辅助诊断软件≥2个部位（脑血管、心脏）; 具备. 13; 其他设备. 13.1; 高压注射器1台，具备，耗材开放. 13.2; 图文报告工作站; 两套. 13.3; 提供防护用品; 铅衣2套铅帘1件. 13.4; 机房防护装修工程及预控评费用. 2、商务要求 1.所有设备原厂质保期≥五年，质保期内为全保服务，包含人工及所有备件（包含球管）费用。 2.免费提供与医院信息系统对接，并承担对接所产生的软硬件费用。 3.供应商提供设备易损配件的价格列表，且易损配件供应期不少于十年。 4、投标报价为一次性交钥匙费用，再无其它费用支出。 二、DSA大型血管机 1、技术参数要求 序号; 招标要求. 1.1; 设备名称：单 C 臂全数字化平板探测器血管造影系统. 1.2; 数量：1 套. 1.3; 设备用途：可以完全满足神经介入，心血管介入及综合介入检查与治疗. 2; 技术要求和参数. 2.1; 机架系统（C型臂）. 2.1.1; 落地式或悬吊式全自动单向C型臂. 2.1.2; 机架系统机械轴≥3 轴. 2.1.3; 机架系统所有轴全部为电动而非手动. 2.1.4; 不需要移动床面，机架可位于床的头侧及左右两侧进行透视和采集. 2.1.5; C 臂的滑动轴、旋转轴和主轴旋转时三个轴的中心点保持一致，即单独旋转任 何一轴都不改变视野中心，二轴或三轴同时旋转也不改变视野中心. 2.1.6; C 型臂能从多方切入无显示死角. 2.1.7; L 臂旋转范围≥180°. 2.1.8; 床旁智能手柄控制机架和床的运动. 2.1.9; 机架旋转轴旋转角度范围：LAO≥100° RAO≥100°. 2.1.10; 机架滑动轴旋转角度范围：CRA≥45° CAU≥45°. 2.1.11; C 型臂最大旋转速度：≥20°/秒. 2.1.12; 平板及球管具有碰撞保护功能. 2.1.13; 机架各臂可单轴、双轴或三轴同时运动. 2.1.14; 实时数码显示所有 C 型臂旋转角度信息. 2.2; 导管床系统. 2.2.1; 床面为碳纤维合成材料并有床垫. 2.2.2; 承重≥200KG. 2.2.3; 床长（不含延长板）≥280cm. 2.2.4; 床宽≥45cm. 2.2.5; 纵向移动≥120cm. 2.2.6; 横向移动≥28cm. 2.2.7; 水平旋转≥±120度. 2.2.8; 垂直移动范围≥28cm. 2.2.9; 床面最低高度≤80cm. 2.2.10; 床面移动有电动模式和手动模式. 2.2.11; 具备床旁触摸屏，床旁触摸屏可个性化设置. 2.3; X 线发生器系统. 2.3.1; 高频逆变高压发生器，功率≥100KW. 2.3.2; 高压逆变频率≥50KHz. 2.3.3; 管电压范围 50-125kV. 2.3.4; 最短曝光时间≤1ms. 2.3.5; 全自动智能曝光控制. 2.4; 球管系统. 2.4.1; 高速旋转阳极球管，阳极转速≥4,200 转/分. ▲2.4.2; 管套热容量≥4.5Mhu. ▲2.4.3; 球管阳极热容量≥3.5MHU. 2.4.4; 最大管电流≥1000mA. 2.4.5; 球管带≥3 档的金属滤过片. 2.4.6; 球管阳极散热功率≥6500W. ▲2.4.7; 球管焦点≥2个. 2.4.8; 大焦点≤1.0. 2.4.9; 小焦点≤0.4. 2.4.10; 大焦点功率≥65kW. 2.4.11; 小焦点功率≥19kW. 2.4.12; 球管制冷采用循环水冷和油冷双重冷却或直接油冷。. 2.4.13; 最大透视功率 ≥4000W. 2.5; 数字化平板探测器. 2.5.1; 采用非晶硅数字化平板探测技术. 2.5.2; 探测器有效探测面积边长≥29cmx30cm. 2.5.3; 探测器内外部结构全部为整板. 2.5.4; 四视野可变. 2.5.5; 探测器像素≤210 微米. 2.5.6; 探测器像素矩阵≥1500x1500. 2.5.7; 宽带平板，每行，每列像素均有一个独立的模数转换器. ▲2.5.8; 平板探测器的量子捕获效率（DQE）≥77% @0 LP/mm. 2.6; 透视与采集. 2.6.1; 数字脉冲透视. 2.6.2; 最大脉冲透视频率≥30 帧/秒. 2.6.3; 可进行减影透视和非减影透视. 2.6.4; 在透视过程中，不间断透视，可以进行减影透视背景的百分比调整. 2.6.5; 透视路图功能. 2.6.6; 透视末帧图像保持. 2.6.7; 在无 X-Ray 射线条件下，可进行视野大小的调整. 2.6.8; 透视图像存储图像数量≥900 幅. 2.6.9; 透视图像存储时间≥60 秒. 2.6.10; 可按需要进行透视图像存储. 2.6.11; 具有实时 DA 采集和实时 DSA 采集功能. 2.6.12; 采集矩阵：≥1024x1024. 2.6.13; 心脏采集模式，最大脉冲≥30 帧/秒. 2.6.14; 外周采集模式，最大脉冲≥7.5 帧/秒. 2.6.15; 下肢血管造影实时减影. 2.6.16; 具有三维采集模式，最大角度≥200°最快速度≥40°/秒. 2.6.17; 在所有视野下均可以进行三维采集. 2.6.18; 随机提供原厂三维质控校正模具. 2.6.19; 采集序列可进行分段设计程序，并且每段曝光时间均可在曝光过程中手动中止 并自动进行下一段曝光程序. 2.6.20; 透视序列或采集序列缩略图多幅显示. 2.6.21; 具有透视存储序列和采集序列回放功能. 2.7; 高级功能. 2.7.1; 提供该厂家最新数字平板血管机高清类CT扫描和重建协议，单次旋转采集图像≥600幅，有效覆盖范围≥200°. 2.7.2; ≥4种FOV可选择，≥3种重建模式. 2.7.3; 最大采集帧率≥50帧/秒. 2.7.4; 能提供软组织成像功能. 2.7.5; 可轴位、矢状位、冠状位及斜位横断面显示，可同时显示≥4个断面影像，观察层厚及窗宽窗位可调. 2.7.6; 采集完成后，无需手动数据可自动传输至后处理工作站，并于即刻开始自动影像重建. 2.7.7; 各厂家提供现有最新高清低剂量影像平台（列举平台名称）. 2.7.8; 提供冠脉支架的增强精细显示功能. 2.7.9; 提供减影3D功能. 2.7.10; 减影3D的蒙片采集与造影采集可全自动一次完成，无需手动操作. 2.7.11; 具有多容积三维快速重建、同步追踪和影像融合三种技术. 2.7.12; 提供下肢血管连续跟踪造影功能（非步进或步进式血管造影功能）. 2.7.13; 全下肢的蒙片采集与造影采集可全自动一次完成，无需手动操作. 2.7.14; 下肢血管跟踪造影可实时减影. 2.7.15; 提供多容积三维影像融合技术，一次三维采集同时获得血管、骨骼、弹簧圈/支架植入物、软组织断面、仿真内窥镜等多种三维容积图像. 2.7.16; 选取三维图像角度时，机架角度能够跟踪三维图像视角变化. 2.7.17; 提供去金属伪影功能. 2.8; 主机系统工作站. 2.8.1; 病人登录及检索功能. 2.8.2; 主机图像处理功能. 2.8.3; 主机能够自动和手动对图像进行定标. 2.8.4; 主机长度测量及分析功能. 2.8.5; 主机血管狭窄分析功能. 2.8.6; 主机心室功能分析功能. 2.8.7; 提供心脏冠脉支架精显功能. 2.8.8; 提供三维重建软件包，实现3D 重建功能。 后处理 3D 动态重建功能。. 2.8.9; 主机硬盘图像存储 1024x1024 矩阵，12Bit，容量≥68000 幅. 2.8.10; 主机系统显示器为彩色显示器，用于显示主机系统资料，≥19 英寸. 2.9; 显示器吊架及医疗专用图像显示器. 2.9.1; 控制室2个≥19 英寸医用专用图像显示器显示实时图像. 2.9.2; 操作室4个≥19英寸医用专用图像显示器分别显示实时图像和参考图像. 2.9.3; 19 英寸医用专用图像显示器分辨率≥1024X1280. 2.9.4; 19 英寸医用专用图像显示器可视角度≥170°. 2.9.5; ≥4个监视器吊架. 2.10; 原厂后处理工作站. 2.10.1; 提供原厂生产工作站. 2.10.2; 工作站可浏览和处理同一厂家的 CT、MR 及 PET 的图像. 2.10.3; 可进行图像二维和三维后处理，包括图像全幅和局部放大；多幅图像显示；图 像边缘增强、边缘平缓；图像正负像切换. 2.10.4; DVD/CD 刻录图像存储：配备全兼容性的 CD 刻录系统，图像输出格式可多种 选择（DICOM 格式，MPEG、AVI），所刻光盘可在普通 PC 机上回放. 2.10.5; USB 图像输出，图像输出格式可多种选择（DICOM 格式，MPEG、AVI）. 2.10.6; 工作站胶片打印功能. 2.10.7; 工作站端口开放，可与其他支持标准 DICOM3.0 的影像设备和 PACS 相连. 2.10.8; 三维采集后，图像自动传输至工作站，无需人工干预. 2.10.9; 提供 VR 重建，MIP 重建，透明化重建，仿真内窥镜的重建功能. 2.10.10; 提供能够同时从内和从外观察血管的壳状重建功能. 2.10.11; 提供 3D 图像与断面图像同屏显示功能. 2.10.12; 提供断面图像冠状位/矢状位/轴位同屏显示功能，并且可以随时切换. 2.10.13; 提供 3D 图像与断面图像同屏联动功能. 2.10.14; 提供工作站血管狭窄分析功能. 2.10.15; 提供工作站心室功能分析功能. 2.10.16; 下肢血管造影采集完成后，无需要干预即可在工作站上自动形成自动拼接的无 缝的全下肢图像. 2.10.17; 工作站内存≥12GB. 2.10.18; 工作站硬盘≥1TB. 2.10.19; 工作站 CPU 为 Intel Xeon CPU或更高版本. 2.10.20; 工作站 CPU 为双 CPU 四核心或更高版本. 2.10.21; 工作站 CPU 主频≥3.0GHz. 2.10.22; 工作站彩色液晶显示器 2 台，≥19 英寸. 2.10.23; 提供标准 DICOM3.0 接口. 2.11; 其它. 2.11.1; 提供远程维修接口. 2.11.2; 相机数字化接口. 2.11.3; 高压注射器接口. 2.11.4; 对讲系统. 2.11.5; 提供悬吊式手术灯. 2.11.6; 提供遥控器. 2.12; 射线防护. 2.12.1; 设备符合国际放射线安全标准，符合国际射线散射量标准. 2.12.2; 具有床旁剂量控制≥2 挡. 2.12.3; 床旁射线防护帘. 2.12.4; 悬吊式射线防护屏. 2.12.5; 负责机房防护装修、控评及验收. 2.12.6; 防护用品≥6套（包含分体式铅衣、铅帽、铅眼镜、铅围脖）. 2.12.7; 高压注射器1台，具备，双针筒，耗材开放。. 2.12.8; 提供有创压模块的多参数监护仪1台. 2.12.9; 除颤监护仪1台. 2.12.10; 三折铅屏风1幅. 2、商务参数 1.所有设备原厂质保期≥五年，质保期内为全保服务，包含人工及所有备件（包含球管）费用。 2.免费提供与医院信息系统对接，并承担对接所产生的软硬件费用。 3.供应商提供设备易损配件的价格列表，且易损配件供应期不少于十年。 4.投标报价为一次性交钥匙费用，再无其它费用支出。 |

采购包3：

标的名称： 数字化X射线摄影系统（悬吊式DR)、数字化X射线摄影系统（双立柱DR)、数字化X射线摄影系统（DR)

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 采购清单 序号; 设备名称; 数量（台）; 产地; 预算金额 （万元）; 最高限价 （万元）. 1; 数字化X射线摄影系统（悬吊式DR)（核心产品）; 1; 国产; 180; 140. 2; 数字化X射线摄影系统（双立柱DR); 1; 国产; 45; 45. 3; 数字化X射线摄影系统（DR)（悬吊动态DR); 1; 国产; 120; 117. 4; 数字化X射线摄影系统（DR)（双立柱DR); 1; 国产; 45; 40. 一、数字化X射线摄影系统（悬吊式DR) 1、技术参数要求 一、; 设备名称：数字化医用X射线摄影系统（双板多功能电动悬吊DR）. 二、; 设备基本要求：. 1.; 全数字双平板悬吊X线摄影机（DR），配置全数字平板，一机多用，完成门诊、急诊、住院部患者的全身各部位、各体位、各角度的全数字X线摄影检查。. 2.; 系统主要部件，包括高压发生器、平板探测器均为主机设备制造商原厂生产。. 三、; 技术规格及系统概述：. 1.; 立式胸片架. 1.1; 胸片架安装方式：落地式. 1.2; 探测器纵向移动范围： ≥150cm. 1.3; 胸片架中心点距地面最小距离：≤36cm. 1.4; 具有电离室自动曝光功能。. 1.5; 滤线栅栅密度：≥60线/cm. 1.6; 平板探测器电动倾斜，角度变化范围：0°~ 120°. 1.7; 平板探测器可垂直电动升降. 1.8; 平板探测器可同时进行垂直及倾斜的电动运动. 1.9; X线球管与平板探测器具有纵向及倾斜角度自动跟踪功能. 1.10; 胸片架顶端具备曝光状态指示灯带. 1.11; 具备红外遥控器，遥控实现胸片架电动升降及平板电动倾斜. 2; 电动升降数字摄影床. 2.1; 摄影床: 固定式安装，电动升降. 2.2; 床体升降范围≥30cm. 2.3; 具有电离室自动曝光功能. 2.4; 有床体运动控制. 2.5; 摄影床上滤线栅密度：≥60线/cm. 2.6; 摄影床上滤线栅栅比：≥10:1. 2.7; 床面运动: 四方向浮动. 2.8; 床体最低高度≤60cm. 2.9; 最大承重≥200kg. 2.10; 检查床床面规格≥75cmx230cm. 2.11; 床面材料：碳纤维. 2.12; 检查床面纵向移动范围≥90cm. 2.13; 检查床面横向移动范围≥20cm. 2.14; 具备锁止开关. 2.15; 具备急停开关. 2.16; 摄影床踏板双击解锁安全设计，避免误操作. 2.17; 摄影床和球管SID跟踪. 2.18; 摄影床平板探测器和球管纵向跟踪. 2.19; 摄影床平板探测器和球管旋转/打角度跟踪. 3; 数字平板探测器. 3.1; 两块平板均为无线平板，尺寸一致，可互换使用。. 3.2; 成像介质：数字化平板探测器,非CCD结构. 3.3; 探测器结构：碘化铯/非晶硅整板结构，非拼接平板. 3.4; 平板探测器与主机生产厂商为同一品牌. ▲3.5; 平板探测器的像素尺寸≤100μm. 3.6; 图像分辨率 ≥5.0 lp/mm. 3.7; 平板探测器规格≥ 17" × 17". 3.8; 平板探测器的采集矩阵≥4200×4200. 3.9; 平板探测器的图像输出灰阶度≥16bit. 3.10; 平板探测器的量子捕获效率（DQE）≥75% @0 LP/mm. 4; 图像采集工作站. 4.1; 采集操作台显示器≥24英寸，显示矩阵≥1920 × 1080. 4.2; CPU单个核心主频：≥3.5 GHz. 4.3; CPU核心数量：≥4核. 4.4; 硬盘存储：≥1 TB. 4.5; 图像存储数量：≥17000 幅图像. 4.6; 内存容量：≥32GB. 4.7; 曝光至图像预览时间：≤2秒. 4.8; 曝光至最终图像显示时间：≤6 秒. 4.9; 网络通讯标准：支持多项DICOM服务类别，如存储、打印、传输、接收、工作列表等. 5; X线高频高压发生器. ▲5.1; 高压发生器功率≥80KW. 5.2; 管电压可调范围40－150KV. 5.3; 支持自动曝光控制（AEC）. 6; X线球管. 6.1; 球管支架安装方式：悬吊式. 6.2; 阳极热容量：≥350KHU. 6.3; 阳极散热率：≥75KHU/分. 6.4; 球管小焦点尺寸≤0.6mm. 6.5; 球管大焦点尺寸≤1.3mm. 6.6; 球管大焦点功率≥60KW. 6.7; 最大管电流≥1000mA. 6.8; 球管水平轴旋转角度≥±120°. 6.9; 球管垂直轴旋转角度≥±90°. 6.10; 球管垂直移动范围≥ 150 厘米. 6.11; 具有自动准直器. 6.12; 球管上具有近台操作液晶屏，液晶屏可根据球管旋转自动调整显示方式. 6.13; 近台操作液晶屏可实时显示并调节KV、mAs值. 6.14; 近台操作液晶屏可实时显示SID、球管的角度. 7; 图像后处理功能. 7.1; 具有局部放大观察功能. 7.2; 具有图像曝光条件和剂量显示. 7.3; 具有病人资料显示. 7.4; 具有边缘增强功能. 7.5; 具有窗宽/窗位调节功能. 7.6; 具有动态范围调节功能. 7.7; 具有图像反转功能. 7.8; 具有漫游功能. 8; 高级临床应用功能. 8.1; 多频滤过图像处理. 8.2; 智能窗宽窗位. 8.3; 具备获取worklist病人列表信息功能. 8.4; 具有胸部及腹部双能成像功能包：按下一次曝光按钮，系统能够自动进行连续2次不同能量的采集，得到3幅图像（标准图像、骨骼图像及软组织图像）. 8.5; 具备虚拟滤线栅技术. 9.6; 可视化曝光. 9.6.1; 系统可自动提示平板探测器边缘位置. 9.6.2; 系统可自动提示AEC位置. 9.6.3; 系统可以自动探测患者体厚，并推荐合理的曝光条件. ▲10; 具备全景拼接成像功能，配备所需要的软件和硬件。. 11; 负责机房防护装修、控评及验收. 12; 两套铅防护服（一套大人，一套小孩）. 2、商务要求 1.所有设备原厂质保期≥三年，质保期内为全保服务，包含人工及所有备件（包含球管）费用。 2.免费提供与医院信息系统对接，并承担对接所产生的软硬件费用。 3.供应商提供设备易损配件的价格列表，且易损配件供应期不少于十年。 4.投标报价为一次性交钥匙费用，再无其它费用支出。. 二、数字化X射线摄影系统（双立柱DR) 1、技术参数要求 序号; 技术指标要求. 1; 性能及用途：具备DR摄影、数字透视及可视化摄影等功能，可以进行头颅、胸部、腹部和四肢等部位的DR摄影，也可以进行胸部和腹部透视、及部分造影等功能。. 2; 配置：. 2.1; 遥控操作台 1台. 2.2; X射线高频高压发生器 1台. 2.3; 摄影床 1台. 2.4; 滤线栅 2件. 2.5; 胸片架 1台. 2.6; X射线管 1个. 2.7; 动态平板探测器（碘化铯非晶硅结构） 1个. 2.8; 采集工作站 1套. 3; 高压发生器. ▲3.1; 最大功率≥65KW. 3.2; 主逆变频率≥450KHz. 3.3; 摄影. 3.3.1; 管电压40kv—150kv 分档调节. 3.3.2; 管电流≥800mA分档调节. 3.4; 透视. 3.4.1; 管电压：40kv—125kv 连续可调. 3.4.2; 连续透视管电流：最小≤0.5mA，最大≥20mA. 3.4.3; 脉冲透视最高管电流≥35mA. 3.5; 最小电流时间积≤0.1mAs. 3.6; 最短加载时间≤1ms. 3.7; 具备自动控制曝光时间功能. 4; 球管. 4.1; 球管焦点：大焦点1.2mm ，小焦点0.6mm. 4.2; X射线管组件热容量≥1250kHU. 4.3; 阳极热容量≥300kHU. 4.4; 旋转阳极速度≥9700rpm. 4.5; 焦点额定功率：小焦点≥27kW；大焦点≥75kW. 4.6; 阳极靶角≥12°. 4.7; 最大阳极热耗散≥850W. 4.8; 靶材：铼钨合金、钼基. 4.9; 组件冷却方式：自然冷却或风冷. 5; 摄影床. 5.1; 球管立柱纵向行程≥1400mm. 5.2; 沿立柱上下移动行程≥1250mm. 5.3; 床面移动纵向行程≥900mm. 5.4; 床面移动横向行程≥250mm. 5.5; 片盒移动纵向行程≥ 500mm. 5.6; 牛头转动 ±90°. 5.7▲; 床面最低高度 ≤670mm. 5.8; 球管立柱转动范围≥±180°. 5.9; 检查床承重≥200kg. 6; 胸片架. 6.1; 沿立柱上下移动行程≥1500mm. 6.2; 胸片架上下移动控制方式为手或电一体控制. 6.3; 具备平板探测器与球管自动跟踪功能. 6.4; 片盒中心最低离地高度≤360mm. 7; 滤线栅. 7.1; 两块. 7.2; 栅格比≥10:1. 7.3; 栅密度≥100L/inch. 8; 动态平板探测器. 8.1; 闪烁体材料：碘化铯. 8.2; 有效面积≥425mm(H)×425mm(V). 8.3; 相素矩阵≥3050(H)×3050(V). 8.4; 相素大小：≤140μm. 8.5; 透视最高帧频：≥30fps. 8.6; 空间分辨率≥3.6lp/mm. ▲8.7; 图像输出灰阶≥16bit. 8.8; DQE:≥62%. 8.9; 探测器重量≤4kg. 9; 近台触控系统. 9.1; 大小：≥10英寸. 9.2; 显示屏上支持触屏操作，支持多点触摸. 9.3; 显示屏需显示病人基本信息、病人体位等信息，支持病人切换操作，且可对当前病人的体位进行增加或删减. 9.4; 显示屏支持显示当前体位的体位示意图. 9.5; 可跟随重力感应反向自动调节画面显示方向. 9.6; 具备3D人体图像模型. 9.7; 显示屏端与操作台端可进行信息双向传输. 9.8; 可显示SID数值. 9.9; 可调节曝光参数. 9.10; 可选择患者体型. 9.11; 可一键添加急诊模式. 10; 限束器. 10.1; 可见光照射亮度：中心平均照射亮度≥100Lux. 10.2; 照射时间≥45s. 10.3; 固有滤过：≥1.0mmAl. 10.4; 可通过体位协议自动调整光野大小. 11; 数字化X线摄影透视操作系统. 11.1; 工作站硬件. 11.1.1; Windows10及以上操作系统. 11.1.2; CPU：I5及以上. 11.1.3; 内存: ≥6G. 11.1.4; 硬盘：≥1TB. 11.1.5; 显示器：≥23.8英寸. 11.2; 工作站软件. 11.2.1; 登记：常规登记、紧急登记、增加协议. 11.2.2; 工作列表：列表信息、待检查病人搜索、待检查列表刷新、删除检查、开始检查、紧急登记. 11.2.3; 检查列表：列表信息、已检查病人显示与搜索、删除图像、图像存储、光盘刻录、增加项目、显示列设置、修改检查信息. 11.2.4; 选择患者体型：瘦成年人、正常成年人、胖成年人. 11.2.5; 摄影参数设置：曝光模式、帧率设置、kVp、mA、ms、mAs、AEC功能、焦点选择. 11.2.6; 透视参数设置：曝光模式、帧率设置、kVp、mA、ABS、时间清零. 11.2.7; 浏览工具：放缩、水平翻转、垂直翻转、左转90度、右转90度、放大、缩小. 11.2.8; 系统工具：文本标记、前体位标记、左标记、右标记. 11.2.9; 报告打印：打印模板设置、快速打印、图像归档. 11.2.10; 图像处理：删除图像、图像存储、浏览图像. 11.2.11; 系统设置：基础设置、注释信息、多屏设置、数据库设置、采集设置、界面设置等. 11.3; 具有心胸比（CTR）、距离测量、角度测量、脊柱测量的功能；. ▲11.4; 具备长骨图像拼接功能. 11.5; 具备辐射剂量自动监控功能. 12; 其它. 12.1; 铅防护用品≥2套（包含铅衣、铅帽、铅围脖）. 12.2; 胶片打印机1台. 12.3; 负责机房防护装修、控评及验收. 2、商务要求 1.所有设备原厂质保期≥三年，质保期内为全保服务，包含人工及所有备件（包含球管）费用。 2.免费提供与医院信息系统对接，并承担对接所产生的软硬件费用。 3.供应商提供设备易损配件的价格列表，且易损配件供应期不少于十年。 4.投标报价为一次性交钥匙费用，再无其它费用支出。. 三、数字化X射线摄影系统（DR)（悬吊动态DR) 1、技术参数要求 1.设备用途 ▲1.1用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构，悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄。可实现透视造影等功能。 1.2所投产品的高压发生器、平板探测器与主机为同一品牌。 2.技术参数 2.1高压发生器 ▲2.1.1输出功率：≥80kW 2.1.2摄影管电压可调节范围：40KV-150kV 2.1.3透视最大管电压≥125kV 2.1.4最大输出电流≥1000mA 2.1.5透视最小管电流≤0.5 mA 2.1.6脉冲透视管电流：10 mA、20mA、 30mA 2.1.7加载时间范围：1ms—10s 2.1.8最大电流时间积≥1000mAs 2.1.9 高压逆变频率≥500KHZ 2.1.10发生器控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光 2.1.11具有AEC功能 2.2动态平板探测器 2.2.1探测器尺寸：≥17×17英寸 2.2.2探测器数量：1块 2.2.3闪烁体类型：碘化铯（CsI） 2.2.4光电二极管：TFT/PD 2.2.5像素尺寸：≤140um 2.2.6采集矩阵：≥3000×3000 2.2.7图像采集频率：≥30fps 2.2.8采集灰阶度：≥16bits 2.2.9空间分辨率：≥3.6lp/mm 2.2.10可进行动态数字化透视及静态拍片、且动静态可相互转换，转换速率≤1秒 2.3无线静态平板探测器 2.3.1探测器尺寸：≥17×17英寸 2.3.2探测器数量：1块 2.3.3闪烁体类型：碘化铯（CsI） 2.3.4光电二极管：TFT/PD 2.3.5像素尺寸：≤140um 2.3.5采集灰阶度：≥16bits 2.3.6空间分辨率：≥3.6lp/mm 2.3.7采集矩阵：≥3000×3000 2.4X线球管 2.4.1球管小焦点：≤0.6mm，球管大焦点≥1.2mm ▲2.4.2阳极热容量：≥350KHU 2.4.3 管件热容量：≥1000KHU 2.5球管悬吊支架 2.5.1球管绕水平轴旋转范围：≥±120° 2.5.2球管绕垂直轴旋转范围：≥±90° 2.5.3球管升降运动范围：≥1500mm 2.5.4球管沿天轨横向运动范围：≥2000mm 2.5.5球管沿天轨纵向运动范围：≥2500mm 2.5.6球管运动具备立位、卧位一键到位功能 2.6立式摄影架 2.6.1片盒升降范围：≥1500mm； 2.6.2运行方式：手动或电动； 2.6.3承装平板探测器尺寸：≥17×17英寸 2.6.4具备可拆卸滤线栅。 2.7电动升降摄影床 2.7.1床面横向移动行程：≥240mm 2.7.2床面纵向移动行程：≥900mm 2.7.3片盒横向运动行程：≥500mm 2.7.4床面升降运动范围：≥380mm 2.7.5床面负载：≥200kg 2.8远程遥控器 2.8.1具备可遥控吊架四向移动 2.8.2具备可遥控球管升降 2.8.3具备遥控胸片架升降 2.8.4具备遥控一键到位功能 2.9球管侧近台操控系统 2.9.1近台操控彩色触摸屏 2.9.2操控方式：触摸屏 2.9.3屏幕尺寸：≥10英寸 2.9.4机架管头显示屏可显示患者的详细登记信息、SID数值、球管组件绕水平轴旋转角度 2.9.5机架管头显示屏可依据重力方向自动调整显示的方向 2.9.6机架管头显示屏处可调整曝光参数（kV，mA，mAs等）、束光器滤过组合 2.9.7机架的管头显示屏与DR工作站的病人信息和高压参数同步功能 2.10系统操作台 2.10.1主机工作站操作台内存：≥8GB 2.10.2主机工作站操作台硬盘：≥500GB 2.10.3采集工作站显示器尺寸：≥24英寸 （阅片工作站2套（包含4M LED医用彩色显示器，电脑及工位）） 2.10.4患者信息管理：手工登记，WORKLIST自动查询 2.10.5图像信息采集管理：动态影像采集、视频保存、视频回放、视频截取；静态影像采集、图像自动调窗、图像自动裁剪、图像自动发送、图像左右标记 2.10.6透视图像局部放大显示≥3档 2.10.7具备透视末帧保持功能 2.10.8具有自动亮度控制功能 2.10.9图像处理：图像校正，图像翻转，图像测量与标注 2.10.10图像观察：可查看动态影像、静态图像，具备窗宽窗位调整，图像翻转，旋转，缩放，还原，裁剪，重建 2.10.11病历报告：病人信息自动加载，提供专家模板； 2.10.12胶片打印：支持DICOM3.0标准激光相机打印，同时支持1:1物体真实比例打印； 2.10.13DICOM传输：可发送图像、透视视频到任何遵循DICOM3.0标准的PACS服务器； 2.10.14具有自动控制限束器缩窗或开窗功能； 2.10.15限束器外周区域屏蔽：检查过程中限束器外的无效区域可通过软件屏蔽其显示； 2.10.16具备曝光参数记录和显示 2.10.17器官程序摄影（APR）：在软件上选择部位体位后，自动设置和显示所用高压曝光参数； ▲2.10.18具有可立卧位（长骨）图像拼接功能 2.10.19支持语音对讲功能 2.10.20支持DICOM3.0 2.10.21铅防护用品≥2套（铅衣、铅帽、铅围裙、铅围脖） 3. 设备机房要求 ：装修、防护、预控评、环评、验收等工作，装机试机，为一次性交钥匙服务，含移机服务2次。 4.售后：包括质保期内每年检测费用，并出具具有符合国家相关要求及法律效力的检测报告。 配置要求 1高频高压发生器1台 2X射线管组件1个 3X射线动态平板探测器1套 4X射线静态平板探测器1套 5电动升降床1台 6胸片架1台 7图像处理系统1套 8限束器1个 9吊架1台 10遥控器1个 11遥控台1个 12滤线栅2块 13 电离室 2套 2、商务要求 1.所有设备原厂质保期≥三年，质保期内为全保服务，包含人工及所有备件费用。 2.免费提供与医院信息系统对接，并承担对接所产生的软硬件费用。 3.供应商提供设备易损配件的价格列表，且易损配件供应期不少于十年。 4.投标报价为一次性交钥匙费用，再无其它费用支出。. 四、数字化X射线摄影系统（DR)（双立柱DR) 1、技术参数要求 高压发生器： 1、功率：≥50KW 2、主逆变频率：≥480KHz ，最大管电压：≥150kV 3、最大管电流：≥600mA 4、摄影时间最大：≥10000ms；摄影mAs ：≥630mAs X射线球管： 1、阳极热容量： ≥300kHU 2、旋转阳极速度：≥8400rpm 3、热容量：≥1250kHU 4、焦点尺寸:小焦点≤0.6mm，大焦点≥1.2mm；最大阳极热耗散：≥750W；最大焦点功率：≥50KW 摄影床： 1、立柱沿床身的纵向行程：≥1200mm 2、床面移动横向行程：≥250mm 3、床承重：≥200Kg 4、尺寸≥2100mm *800mm 5、床面最低离地高度：≤600mm；摄片器纵向移动行程：≥500mm 胸片架：沿立柱上下移动行程 ≥1500mm ； 平板探测器： 1、有效面积：≥430mm(H)×430mm(V) 2、像素矩阵：≥3000×3000， 3、图像预览时间： ≤4s； 4、材料：碘化铯 5、灰阶≥14bit 6、空间分辨率≥3.7lp/mm 7、像素尺寸：≤139μm 限束器: 1、固有滤过：≥1mmAL 2、光源限时：≥30s 3、最小照射野(SID=100cm)：≤50mm×50mm；最大照射野(SID=100cm)：≥430mm×430mm 滤线栅: 1、栅密度：≥40L/cm 2、格比：≥10：1 3、数量：配备2块滤线栅，会聚距离分别为100cm-180cm 近台触控系统：触控屏尺寸 ≥7英寸，显示屏上支持触屏操作，支持多点触摸； 图像采集工作站： 1、硬件配置：CPU≥2GHz，内存容量≥8G，硬盘容量≥1T，液晶显示器：≥24″ 2、软件功能：具备常规登记、紧急登记、RIS登记；急诊患者注册；删除患者注册信息等 数字化X线摄影操作系统：具备DAP辐射剂量监控功能 铅防护用品≥2套（包含铅衣、铅帽、铅围脖） 2、商务要求 1.所有设备原厂质保期≥三年，质保期内为全保服务，包含人工及所有备件费用。 2.免费提供与医院信息系统对接，并承担对接所产生的软硬件费用。 3.供应商提供设备易损配件的价格列表，且易损配件供应期不少于十年。 4、投标报价为一次性交钥匙费用，再无其它费用支出。. |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

合同签订后60个日历日内到货并安装调试完毕

采购包2：

合同签订后60个日历日内到货并安装调试完毕

采购包3：

合同签订后60个日历日内到货并安装调试完毕

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

周至县中医医院

采购包2：

周至县人民医院

采购包3：

周至县人民医院、周至县中医医院、周至县马召中心卫生院、周至县终南中心卫生院，采购人指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

采购包2：

分期付款

采购包3：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订完成，并向采购人开具中标价5%履约保函后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 60.00%。

采购包1： 付款条件说明： 全部安装、调试完成，验收合格交付使用 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包2： 付款条件说明： 合同签订完成，并向采购人开具中标价5%履约保函后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 60.00%。

采购包2： 付款条件说明： 全部安装、调试完成，验收合格交付使用 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包3： 付款条件说明： 合同签订完成，并向采购人开具中标价5%履约保函后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 60.00%。

采购包3： 付款条件说明： 全部安装、调试完成，验收合格交付使用 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

详见拟签订的合同文本

采购包2：

详见拟签订的合同文本

采购包3：

详见拟签订的合同文本

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包3：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

详见拟签订的合同文本

采购包2：

详见拟签订的合同文本

采购包3：

详见拟签订的合同文本

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

详见拟签订的合同文本

采购包2：

详见拟签订的合同文本

采购包3：

详见拟签订的合同文本

### 3.5其他要求

/

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 2 | 法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件 | （1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照 ”的复印件； （2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； （3）投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； （4）投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； （5）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； （6）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。 | 资格证明文件.docx |
| 3 | 依法缴纳税收的相关材料 | （1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴税凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。 （2）缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证。 （3）依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应文件证明。 | 资格证明文件.docx |
| 4 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。（1）和（2）可以选择任意一个。（1）提供2024年度经审计的财务报告，应满足以下要求：①投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件）,复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。②投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。③投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。④投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。⑤投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。 （2）提供资信证明扫描件，应满足以下要求：①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。 | 资格证明文件.docx |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金的相关材料 | 提供供应商投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法免缴的提供相关证明材料。 | 资格证明文件.docx |
| 6 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 作出相关承诺 | 资格证明文件.docx |
| 7 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 作出相关承诺 | 资格证明文件.docx |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 2 | 法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件 | （1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照 ”的复印件； （2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； （3）投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； （4）投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； （5）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； （6）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。 | 资格证明文件.docx |
| 3 | 依法缴纳税收的相关材料 | （1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴税凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。 （2）缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证。 （3）依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应文件证明。 | 资格证明文件.docx |
| 4 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。（1）和（2）可以选择任意一个。（1）提供2024年度经审计的财务报告，应满足以下要求：①投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件）,复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。②投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。③投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。④投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。⑤投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。 （2）提供资信证明扫描件，应满足以下要求：①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。 | 资格证明文件.docx |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金的相关材料 | 提供供应商投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法免缴的提供相关证明材料。 | 资格证明文件.docx |
| 6 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 作出相关承诺 | 资格证明文件.docx |
| 7 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 作出相关承诺 | 资格证明文件.docx |

采购包3：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 2 | 法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件 | （1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照 ”的复印件； （2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； （3）投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； （4）投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； （5）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； （6）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。 | 资格证明文件.docx |
| 3 | 依法缴纳税收的相关材料 | （1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴税凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。 （2）缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证。 （3）依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应文件证明。 | 资格证明文件.docx |
| 4 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。（1）和（2）可以选择任意一个。（1）提供2024年度经审计的财务报告，应满足以下要求：①投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件）,复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。②投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。③投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。④投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。⑤投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。 （2）提供资信证明扫描件，应满足以下要求：①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。 | 资格证明文件.docx |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金的相关材料 | 提供供应商投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法免缴的提供相关证明材料。 | 资格证明文件.docx |
| 6 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 作出相关承诺 | 资格证明文件.docx |
| 7 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 作出相关承诺 | 资格证明文件.docx |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明） | 投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明） | 资格证明文件.docx |
| 2 | 投标人在递交投标文件截止时间前被“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”列入失信被执行人、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体、被“中国政府采购网”网址（www.ccgp.gov.cn）上列入政府采购严重违法失信行为信息记录的，不得参加投标 | 投标人在递交投标文件截止时间前被“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”列入失信被执行人、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体、被“中国政府采购网”网址（www.ccgp.gov.cn）上列入政府采购严重违法失信行为信息记录的，不得参加投标 | 资格证明文件.docx |
| 3 | 投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内） | 投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内） | 资格证明文件.docx |
| 4 | 投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证 | 投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证 | 资格证明文件.docx |
| 5 | 投标人不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动 | 投标人不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动 | 资格证明文件.docx |
| 6 | 需按照招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案，未按招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标 | 需按照招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案，未按招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标 | 资格证明文件.docx |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明） | 投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明） | 资格证明文件.docx |
| 2 | 投标人在递交投标文件截止时间前被“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”列入失信被执行人、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体、被“中国政府采购网”网址（www.ccgp.gov.cn）上列入政府采购严重违法失信行为信息记录的，不得参加投标 | 投标人在递交投标文件截止时间前被“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”列入失信被执行人、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体、被“中国政府采购网”网址（www.ccgp.gov.cn）上列入政府采购严重违法失信行为信息记录的，不得参加投标 | 资格证明文件.docx |
| 3 | 投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内） | 投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内） | 资格证明文件.docx |
| 4 | 投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证 | 投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证 | 资格证明文件.docx |
| 5 | 投标产品属于放射性同位素和射线装置管理的，代理商参与提供代理商及生产厂家的《辐射安全许可证》，生产厂家直接参与的提供厂家《辐射安全许可证》 | 投标产品属于放射性同位素和射线装置管理的，代理商参与提供代理商及生产厂家的《辐射安全许可证》，生产厂家直接参与的提供厂家《辐射安全许可证》 | 资格证明文件.docx |
| 6 | 投标人不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动 | 投标人不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动 | 资格证明文件.docx |
| 7 | 需按照招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案，未按招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标 | 需按照招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案，未按招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标 | 资格证明文件.docx |

采购包3：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明） | 投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明） | 资格证明文件.docx |
| 2 | 投标人在递交投标文件截止时间前被“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”列入失信被执行人、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体、被“中国政府采购网”网址（www.ccgp.gov.cn）上列入政府采购严重违法失信行为信息记录的，不得参加投标 | 投标人在递交投标文件截止时间前被“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”列入失信被执行人、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体、被“中国政府采购网”网址（www.ccgp.gov.cn）上列入政府采购严重违法失信行为信息记录的，不得参加投标 | 资格证明文件.docx |
| 3 | 投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内） | 投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内） | 资格证明文件.docx |
| 4 | 投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证 | 投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证 | 资格证明文件.docx |
| 5 | 投标产品属于放射性同位素和射线装置管理的，代理商参与提供代理商及生产厂家的《辐射安全许可证》，生产厂家直接参与的提供厂家《辐射安全许可证》 | 投标产品属于放射性同位素和射线装置管理的，代理商参与提供代理商及生产厂家的《辐射安全许可证》，生产厂家直接参与的提供厂家《辐射安全许可证》 | 资格证明文件.docx |
| 6 | 投标人不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动 | 投标人不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动 | 资格证明文件.docx |
| 7 | 需按照招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案，未按招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标 | 需按照招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案，未按招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标 | 资格证明文件.docx |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包3：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

采购包3：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章 | 开标一览表 中小企业声明函 资格证明文件.docx 节能产品、环境标志产品明细表.docx 投标分项报价表.docx 投标人概况.docx 投标人企业关系关联承诺书.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 投标人参加政府采购活动承诺书.docx 监狱企业的证明文件 |
| 3 | 投标报价 | 投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价 | 投标分项报价表.docx 开标一览表 标的清单 |
| 4 | 投标内容 | 投标内容满足招标文件的商务要求、不存在漏项或数量不符合招标文件规定情形 | 投标方案.docx 技术和商务偏离表.docx |
| 5 | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益 | 开标一览表 中小企业声明函 资格证明文件.docx 节能产品、环境标志产品明细表.docx 投标分项报价表.docx 投标人概况.docx 投标人企业关系关联承诺书.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 投标人参加政府采购活动承诺书.docx 监狱企业的证明文件 |
| 6 | 其它 | 不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形 | 开标一览表 中小企业声明函 资格证明文件.docx 节能产品、环境标志产品明细表.docx 投标分项报价表.docx 投标人概况.docx 投标人企业关系关联承诺书.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 投标人参加政府采购活动承诺书.docx 监狱企业的证明文件 |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章 | 开标一览表 中小企业声明函 资格证明文件.docx 节能产品、环境标志产品明细表.docx 投标分项报价表.docx 投标人概况.docx 投标人企业关系关联承诺书.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标人参加政府采购活动承诺书.docx 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |
| 3 | 投标报价 | 投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价 | 投标分项报价表.docx 开标一览表 标的清单 |
| 4 | 投标内容 | 投标内容满足招标文件的商务要求、不存在漏项或数量不符合招标文件规定情形 | 投标方案.docx 技术和商务偏离表.docx |
| 5 | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益 | 开标一览表 中小企业声明函 资格证明文件.docx 节能产品、环境标志产品明细表.docx 投标分项报价表.docx 投标人概况.docx 投标人企业关系关联承诺书.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 投标人参加政府采购活动承诺书.docx 监狱企业的证明文件 |
| 6 | 其它 | 不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形 | 开标一览表 中小企业声明函 资格证明文件.docx 节能产品、环境标志产品明细表.docx 投标分项报价表.docx 投标人概况.docx 投标人企业关系关联承诺书.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 投标人参加政府采购活动承诺书.docx 监狱企业的证明文件 |

采购包3：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章 | 开标一览表 中小企业声明函 资格证明文件.docx 节能产品、环境标志产品明细表.docx 投标分项报价表.docx 投标人概况.docx 投标人企业关系关联承诺书.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标人参加政府采购活动承诺书.docx 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |
| 3 | 投标报价 | 投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价 | 开标一览表 投标分项报价表.docx 标的清单 |
| 4 | 投标内容 | 投标内容满足招标文件的商务要求、不存在漏项或数量不符合招标文件规定情形 | 投标方案.docx 技术和商务偏离表.docx |
| 5 | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益 | 开标一览表 中小企业声明函 资格证明文件.docx 节能产品、环境标志产品明细表.docx 投标分项报价表.docx 投标人概况.docx 投标人企业关系关联承诺书.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 投标人参加政府采购活动承诺书.docx 监狱企业的证明文件 |
| 6 | 其它 | 不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形 | 开标一览表 中小企业声明函 资格证明文件.docx 节能产品、环境标志产品明细表.docx 投标分项报价表.docx 投标人概况.docx 投标人企业关系关联承诺书.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标人参加政府采购活动承诺书.docx 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包3：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 节能环保产品 | 投标人所投产品含有属于政府优先采购产品类别的产品，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每提供一个得1分，满分2分。政府强制采购产品不予加分。 备注：以加盖投标人公章的证明材料为计分依据。 | 2.0000 | 客观 | 节能产品、环境标志产品明细表.docx |
|  | 投标产品技术指标 | 投标产品的技术指标评审：完全响应得36分。“▲”号技术参数一项不满足扣4分，非“▲”号技术指标参数一项不满足扣2分，扣完为止。 评审依据：按照技术参数要求提供相应的证明文件（包括不限于检测报告、技术白皮书、厂家产品说明等），在技术偏离表“说明”栏中标明证明材料的页码。 | 36.0000 | 客观 | 投标方案.docx |
|  | 投标产品的可靠性 | 1、所投设备技术先进、可靠性强、成熟度高，满足用户需求，得3分； 2、所投设备技术成熟、性能稳定，基本满足用户需求，得2分； 3、所投设备技术成熟、性能满足、不影响用户使用效果，得1分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 供货方案 | 内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 安装调试方案 | 内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 技术支持方案 | 内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 验收方案 | 内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 售后服务范围及保障措施 | 内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 培训方案 | 内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 故障处理及补救措施 | 内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 备品配件服务承诺 | 内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 业绩 | 提供2022年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）所投核心产品业绩，每提供一个业绩得1分，满分5分。 评审依据：以加盖公章的业绩合同复印件为准，合同至少需包含合同首页、产品页、签章页。 | 5.0000 | 客观 | 业绩.docx |
| 价格分 | 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

采购包2：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 节能环保产品 | 投标人所投产品含有属于政府优先采购产品类别的产品，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每提供一个得1分，满分2分。政府强制采购产品不予加分。 备注：以加盖投标人公章的证明材料为计分依据。 | 2.0000 | 客观 | 节能产品、环境标志产品明细表.docx |
|  | 投标产品技术指标 | 投标产品的技术指标评审：完全响应得36分。“▲”号技术参数一项不满足扣4分，非“▲”号技术指标参数一项不满足扣2分，扣完为止。 评审依据：按照技术参数要求提供相应的证明文件（包括不限于检测报告、技术白皮书、厂家产品说明等），在技术偏离表“说明”栏中标明证明材料的页码。 | 36.0000 | 客观 | 投标方案.docx |
|  | 投标产品的可靠性 | 1、所投设备技术先进、可靠性强、成熟度高，满足用户需求，得3分； 2、所投设备技术成熟、性能稳定，基本满足用户需求，得2分； 3、所投设备技术成熟、性能满足、不影响用户使用效果，得1分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 供货方案 | 内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 安装调试方案 | 内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 技术支持方案 | 内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 验收方案 | 内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 售后服务范围及保障措施 | 内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 培训方案 | 内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 故障处理及补救措施 | 内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 备品配件服务承诺 | 内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 业绩 | 提供2022年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）所投核心产品业绩，每提供一个业绩得1分，满分5分。 评审依据：以加盖公章的业绩合同复印件为准，合同至少需包含合同首页、产品页、签章页。 | 5.0000 | 客观 | 业绩.docx |
| 价格分 | 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

采购包3：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 节能环保产品 | 投标人所投产品含有属于政府优先采购产品类别的产品，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每提供一个得1分，满分2分。政府强制采购产品不予加分。 备注：以加盖投标人公章的证明材料为计分依据。 | 2.0000 | 客观 | 节能产品、环境标志产品明细表.docx |
|  | 投标产品技术指标 | 投标产品的技术指标评审：完全响应得36分。“▲”号技术参数一项不满足扣4分，非“▲”号技术指标参数一项不满足扣2分，扣完为止。 评审依据：按照技术参数要求提供相应的证明文件（包括不限于检测报告、技术白皮书、厂家产品说明等），在技术偏离表“说明”栏中标明证明材料的页码。 | 36.0000 | 客观 | 投标方案.docx |
|  | 投标产品的可靠性 | 1、所投设备技术先进、可靠性强、成熟度高，满足用户需求，得3分； 2、所投设备技术成熟、性能稳定，基本满足用户需求，得2分； 3、所投设备技术成熟、性能满足、不影响用户使用效果，得1分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 供货方案 | 内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 安装调试方案 | 内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 技术支持方案 | 内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 验收方案 | 内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 售后服务范围及保障措施 | 内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 培训方案 | 内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 故障处理及补救措施 | 内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 备品配件服务承诺 | 内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 业绩 | 提供2022年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）所投核心产品业绩，每提供一个业绩得1分，满分5分。 评审依据：以加盖公章的业绩合同复印件为准，合同至少需包含合同首页、产品页、签章页。 | 5.0000 | 客观 | 业绩.docx |
| 价格分 | 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：节能产品、环境标志产品明细表.docx

详见附件：投标分项报价表.docx

详见附件：投标人参加政府采购活动承诺书.docx

详见附件：投标人概况.docx

详见附件：投标人企业关系关联承诺书.docx

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：投标方案.docx

详见附件：业绩.docx

详见附件：技术和商务偏离表.docx

采购包2：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：节能产品、环境标志产品明细表.docx

详见附件：投标分项报价表.docx

详见附件：投标人参加政府采购活动承诺书.docx

详见附件：投标人概况.docx

详见附件：投标人企业关系关联承诺书.docx

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：投标方案.docx

详见附件：业绩.docx

详见附件：技术和商务偏离表.docx

采购包3：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：节能产品、环境标志产品明细表.docx

详见附件：投标分项报价表.docx

详见附件：投标人参加政府采购活动承诺书.docx

详见附件：投标人概况.docx

详见附件：投标人企业关系关联承诺书.docx

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：投标方案.docx

详见附件：业绩.docx

详见附件：技术和商务偏离表.docx

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：合同文本.docx