版本号：HRC-ZBDL-2026-0015920260205001

# 谈 判 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：急救、康复、手术类医疗设备采购项目

### 采购项目编号：HRC-ZBDL-2026-00159

### 西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

### 华睿诚项目管理有限公司共同编制

### 2026年02月05日

## 第一章 竞争性谈判邀请

华睿诚项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受西安市莲湖区北关社区卫生服务中心委托，拟对急救、康复、手术类医疗设备采购项目采用竞争性谈判采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性谈判。

### 一、项目编号：HRC-ZBDL-2026-00159

### 二、项目名称：急救、康复、手术类医疗设备采购项目

### 三、谈判项目简介：

为保障单位顺利开业运营，全面提升医院在急救抢救、康复治疗及手术治疗方面的核心服务能力与医疗技术水平，现计划启动开业前关键医疗设备采购项目。本次采购旨在为医院临床科室配备先进、实用、可靠的医疗设备，构建完善的急救、康复、手术硬件支撑体系，满足辖区居民日益增长的高质量中医药特色医疗服务需求，助力医院实现“医、教、研、防”协同发展的战略目标。

### 四、邀请供应商：

本次采购采取公告征集邀请谈判的供应商。

公告征集：本次竞争性谈判邀请在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性谈判。

### 五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

无

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、供应商主体资格：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、财务状况报告：提供2024年度的经审计的完整财务会计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）(注:依据财政部、国务院国资委、金融监管总局印发<<关于加强审计报告查验工作的通知>>(财会(2023]15号)报告须在注册会计师行业统一监管平台备案并由该平台赋予二维码)；

3、税收缴纳证明：提供投标截止日前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明（增值税、印花税、城市维护建设费、企业所得税等一种或多种税种），依法免税的单位提供相关证明材料；

4、社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

5、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与；

6、承诺函：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

7、法定代表人授权书：法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件及被授权人谈判前三个月内任意一个月在本单位的社保缴纳证明），法定代表人直接参加谈判，须提供法定代表人身份证明；

8、信用中国：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入“失信被执行人（中国执行信息公开网http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）”和“重大税收违法失信主体”的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购“严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（信用记录由采购代理机构在投标文件资格审查阶段通过互联网或者相关系统查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单内的，采购构将拒绝其参与政府采购活动，查询结果以纸质方式留存。）（注：网上引用图片时，需标注来源出处如网址等）；

9、资质：拟投产品纳入医疗器械管理的，提供供应商的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；

10、资质：拟投产品纳入医疗器械管理的，提供投标产品的医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；

11、联合体投标：本项目不接受联合体投标。

### 六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 七、竞争性谈判文件获取时间、方式及地址

（一）谈判文件获取时间：详见采购公告或邀请书

（二）在谈判文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目谈判文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取谈判文件。成功获取谈判文件的，供应商将收到已获取谈判文件的回执函。未成功获取谈判文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对谈判文件提起质疑。

成功获取谈判文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应当重新获取谈判文件；澄清或者修改后的谈判文件发布日期距提交响应文件截止日期不足3个工作日的，采购人或代理机构顺延提响应标文件的截止时间。供应商未重新获取谈判文件或者未按照澄清或者修改后的谈判文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的谈判文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 八、提交首次响应文件截止时间及开启时间、地点、方式：

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

### 九、谈判方式

本项目谈判小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行谈判。谈判会议由谈判小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线谈判。供应商登录项目电子化交易系统，与谈判小组进行在线谈判、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

### 十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十一、联系方式

#### 采购人： 西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

地址： 西安市莲湖区油库街25号

邮编： 710000

联系人： 张依怡

联系电话： 18302948516

#### 代理机构：华睿诚项目管理有限公司

地址： 陕西省西安市雁塔区曲江新区雁翔路3269号旺座曲江E座29层2901号

邮编： 710000

联系人： 周泉

联系电话： 18066891049

#### 采购监督机构：西安市莲湖区政府采购管理股

联系人：高莎莎

联系电话：87614013

## 第二章 供应商须知

### 2.1供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：426,553.00元 供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。 |
| 3 | 评审方法 | 最低评标价法(详见第六章) |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本谈判文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本谈判项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）谈判文件对供应商资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | （仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。 （其他情形）不适用。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照随机抽取方式确定一个参加谈判的供应商，其他响应无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在谈判过程中，谈判小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 9 | 谈判保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 响应有效期（实质性要求） | 提交响应文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定执行。 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 成交通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购项目。

二、本竞争性谈判文件的最终解释权由西安市莲湖区北关社区卫生服务中心和华睿诚项目管理有限公司享有。竞争性谈判文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件、技术清单、参数、商务及其他要求由西安市莲湖区北关社区卫生服务中心负责解释。除上述竞争性谈判文件内容，其他内容由华睿诚项目管理有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次谈判的采购人是西安市莲湖区北关社区卫生服务中心。

二、“供应商”是指在按照采购公告规定获取谈判文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的代理机构。本项目的代理机构是华睿诚项目管理有限公司

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、谈判小组组建，开展资格和符合性审查、出具谈判报告、推荐成交候选供应商等活动。

#### 2.2.3响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性谈判采购活动的全部费用。

### 2.3竞争性谈判文件

#### 2.3.1竞争性谈判文件的构成

一、竞争性谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是评审的重要依据。竞争性谈判文件用以阐明采购项目所需的资质、技术清单、参数及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本竞争性谈判文件包括以下内容：

（一）竞争性谈判邀请；

（二）供应商须知；

（三）谈判项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）谈判过程中可实质性变动的内容；

（六）谈判办法；

（七）响应文件格式；

（八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对谈判文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

#### 2.3.2竞争性谈判文件的澄清和修改

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的谈判文件，供应商应依据更正后的谈判文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

### 2.4响应文件

#### 2.4.1响应文件的语言（实质性要求）

一、供应商提交的响应文件以及供应商与谈判小组在谈判过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，谈判小组将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

#### 2.4.2计量单位

除谈判文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3响应货币）

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本谈判文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本谈判项目所需的其他目的。

#### 2.4.5响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

#### 2.4.6响应文件格式

1.供应商应按照谈判文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

2.对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

#### 2.4.7响应报价（实质性要求）

一、供应商的报价是其响应谈判项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照谈判文件第六章谈判办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

#### 2.4.8响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

#### 2.4.9响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、响应文件应当根据谈判通知书进行编制。供应商应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应谈判文件的每项资格、符合性要求，逐一对应进行响应；未逐一对应进行响应或者响应内容不符合谈判文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第1章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、谈判文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的谈判文件，按照澄清或者修改后的谈判文件进行响应文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

#### 2.4.11响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

### 2.5开启、资格审查、谈判和确定成交供应商

#### 2.5.1谈判开启程序

一、本项目为竞争性谈判项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、谈判开启准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见谈判文件第四章。

#### 2.5.4谈判

详见谈判文件第六章。

#### 2.5.5、成交通知书

一、采购人或者谈判小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对谈判文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

#### 2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同通过报同级财政部门备案。

#### 2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

### 2.6.7履约验收方案

采购包1：

详见谈判文件和采购合同

### 2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1谈判活动纪律要求

采购人、代理机构应保证谈判活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和谈判小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目谈判文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响谈判过程和结果。

对各供应商的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

#### 2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加谈判不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在谈判过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

#### 2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.8、询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由 华睿诚项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由华睿诚项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 华睿诚项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

答复主体：代理机构

联系人：周泉

联系电话：18066891049

地址：陕西省西安市雁塔区曲江新区雁翔路3269号旺座曲江E座29层2901号

邮编：710000

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对谈判文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的谈判文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出谈判文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

## 第三章 谈判项目技术、服务、商务及其他要求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1采购项目概况

为保障单位顺利开业运营，全面提升医院在急救抢救、康复治疗及手术治疗方面的核心服务能力与医疗技术水平，现计划启动开业前关键医疗设备采购项目。本次采购旨在为医院临床科室配备先进、实用、可靠的医疗设备，构建完善的急救、康复、手术硬件支撑体系，满足辖区居民日益增长的高质量中医药特色医疗服务需求，助力医院实现“医、教、研、防”协同发展的战略目标。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 426,553.00

采购包最高限价（元）: 426,553.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急救康复手术类医疗设备采购项目 | 1.00 | 426,553.00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：急救康复手术类医疗设备采购项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 序号; 名称; 技术参数; 数量; 单位. 1; 监护仪（包括心率、血压、呼吸和血氧等）; 一、应用范围 1.1、可用于监护成人、儿童、新生儿患者，适用于术后观察室、ICU/CCU病房、急诊室等。 二、显示 2.1、屏幕尺寸：不小于12英寸彩色LED屏，分辨率800*600，9通道波形显示。 2.2、界面选择：具备至少7种显示界面，包括常规界面、大字体界面、呼吸氧合界面、NIBP回顾界面、ECG全屏7导界面、ECG半屏7导界面、动态短趋势界面等。 三、参数 3.1、测量参数：心电、呼吸、无创血压、脉搏氧饱和度、脉率、体温。 3.2、心率范围：成人15bpm-300bpm，儿童/新生儿15bpm-350bpm。 3.3、心率测量精度：不大于±1bpm或±1%，取大者。 3.4、共模抑制比不小于100dB。 3.5、5导联/3导联模式都能实现多导同步分析，提高心率准确度。 3.6、心电波形增益：1.25mm/mV，2.5mm/mV，5.0mm/mV，10mm/mV，20mm/mV，自动。 3.7、呼吸率测量范围：成人0-120rpm，儿童/新生儿0-150rpm，在8-150rpm范围内，测量误差为±2rpm或±2%，取大者。 3.8、血压测量范围：收缩压：40-255 mmHg；舒张压：10-195 mmHg；具有手动/自动间隔/连续测量模式。 3.9、脉搏氧饱和度测量范围：30%-100%，70%-100%范围内精度不大于±2%。 四、系统功能 4.1、支持3通道记录仪，记录波形可选择。 4.2、具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗。退出该状态，就可立即进行监护； 4.3、具有演示模式和夜间模式。 ★4.4、数据管理：具备掉电存储功能；支持120小时趋势图表、200个报警事件、2000组NIBP测量数据、120分钟动态短趋势、48小时全息波形存储与浏览。（需提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网查询截图、功能截图、产品彩页等） 4.5、具有高/中/低三种级别的生理报警及技术报警，并提供提示信息。 4.6、具备报警功能，报警参数可调。 4.7、具有护士呼叫、日志导出等功能。 4.8、具有有线联网、无线联网和无需布线的电力联网功能，可实现同科室所有床位联网，信号稳定可靠。支持救护车和远程中央监护功能。 4.9、支持与第三方集成平台数据对接及监测信息实时显示功能。 4.10、附件采用高档材质设计，导联线统一采用TPU材质，心电电极镀金设计，血氧探头采用进口器件。 4.11、整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。 4.12、支持免拆机即可实现系统软件升级功能。; 2; 台. 2; 查体床; 1.主体框架采用30*50和30*60厚度1.5mm的矩型钢管焊接而成，双层结构设计，稳定性高； 2.床面板采用优质多层实木板，包裹优质环保皮革，内填充优质高密度海棉，海棉厚度4cm，硬软适中回弹性好; 3.此款床配备专用枕头，床面带按摩透气孔，一床多用，操作简单; 4.床腿为框架式，配置φ125豪华中控静音脚轮，一键制动刹车，操作方便;内置全封闭自润滑轴承，轮面采用耐磨材料；运行静音又耐用。 5.电机：采用捷昌品牌医疗专用电机，运行安静无声，低噪音，低EMI（电磁辐射），不干扰床旁心电监护仪等医疗设备工作；单个电机推力可以达到6000N，电机电源参数24V； 6.此款床可用于门诊检查,美容按摩使用，尺寸可根据要求定制。; 2; 台. 3; 转运床; 技术参数 1.尺寸规格：L1900×W650×H（550/840）mm。 2.背部为液压弹簧控制,使用背部升降限位开关拉杆，背部床板抬起，倾斜角度从 0°到 75°，可以任意选择至舒适位置，太高或需要复原，用限位开关拉杆,背部床板逐渐降低直至放平。 3.用整体升降限位摇杆顺时针摇动，整体床架逐渐上升，床面离地高度在550到 840mm有效范围内，您可以任意调节至便于行动、护理的理想高度，需要降低或放置低位，请用整体升降限位摇杆逆时针摇动,整体床架逐渐下降直至床面离地最近。 4.推车面PE材料模具一次性成型，车身为高强度合金喷塑制作，具有色调柔和轻盈牢固的特点。 5.全藏式ABS护拦，可完全收于车面之下，实现零间隙搬运，便于车上紧急抢救病人。 6.车上安装有四只三档六寸中心制动万向脚轮，分别采用一脚中心制动，两定向、两万向，分三档控制，前档两轮定向运行，中档四轮万向运行，后档四轮全部制动。 7.床垫：内置高密度海绵，防水透气，耐磨。 8.床头底部可选配氧气瓶搁架，可装放氧气瓶，便于抢救病人用，底座上可选配杂物篮筐。 9.配有四钩螺钉锁紧可升降输液架。 10.产品适用于医院，福利疗养机构等部门运送转移患者用。; 2; 台. 4; 除颤仪; 1.★具备手动除颤、心电监护功能、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。（所提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网查询截图、功能截图、产品彩页等） 2.同步除颤和手动除颤中，能量分21档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。 3.支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。 4.★除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。（所提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网查询截图、功能截图、产品彩页等） 5.★体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。（所提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网查询截图、功能截图、产品彩页等） 6.病人阻抗范围：15-250Ω。7.除颤后心电基线恢复时间2.5s。 8.可升级12导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。 9.锂电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。 10.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。 11.彩色TFT显示屏≥7英寸, 有高对比度显示界面。 12.主机具备录音功能，最大支持≥200min录音存储。 13.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。 14.符合欧盟救护车标准EN1789:2007。 15.主机防护等级不低于IP55。; 1; 台. 5; 心电图机; 一、基本要求 1.1 ≥10英寸彩色触摸屏，支持全屏操作和背景网格显示，屏幕亮度可调； 1.2 标准12导联心电信号同步采集，支持标准威尔逊、Cabrera导联体系； 1.3 提供手动输入、条码扫描、身份证读取、快速预约下载等多种患者信息录入方式； 1.4 支持通过有线、无线、移动网络的方式进行联网，内置WIFI 模块，可支持2.4GHz/5GHz双频带传输； 1.5 支持心电数据双向传输，可上传心电数据至心电网络平台并接收、打印诊断报告； 二、性能要求 2.1 A/D转换：24位； 2.2输入阻抗：≥100MΩ； 2.3采样率：≥50000 Hz； 2.4独立起搏通道，起搏采样率≥60000 Hz； 2.5频率响应：0.01 Hz 至 400 Hz； 2.6内部噪声：≤15 µVp-p； 2.7时间常数：≥8 s； 2.8共模抑制比:≥120dB; ★2.9耐极化电压：≥1000 mV；（所提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网查询截图、功能截图、产品彩页等） 2.10抗干扰滤波:具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能； 三、配置 3.1主机1台，导联线1条，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1本，电源线1根，接地线1根，其它必要辅件1套。; 2; 台. 6; 输液泵; 1.大屏幕高清晰彩色LCD液晶显示 输液器规格：标准PVC输液器，流速范围：1mL/h～1100mL/h，1mL/h～999.9mL/h 最小以0.1mL/h步进变化1000mL/h～1100mL/h 最小以1mL/h 步进变化。流速误差：±5%。 2.输液量精度误差：±5%（普通输液器）。 3.输液预置量范围：1mL～9999mL，最小以 1mL/h 步进变化。 4.阻塞档位：分为1、2、3三档可调。1档压力值为0.08MPa±0.02MPa，2档压力值为0.12MPa±0.02MPa，3档压力值为0.16MPa±0.02MPa。 5.KVO速度：1.0mL/h～5.0mL/h，KVO 流速精度：±5%，当输液速度大于KVO速度时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO速度时，输液完成只发出报警，输液速度不变。 6.快输/快排速度范围：100mL/h～1100mL/h，最小以 1mL/h 步进变化。快输/快排速度误差：±5%。 7.丸剂量：丸剂量范围：1mL～20mL，丸剂量误差：±5%。 8.报警功能：气泡报警、阻塞报警、输完报警、开门报警、欠压报警、电池耗尽报警、速度异常报警、遗忘操作报警。 9.其他功能： a）流速、输液量和输液累积量显示功能。 b)交流电源停止供电时可自动切换至机内电池供电。 c)记忆功能：输液泵可对关机前最后一次运行参数进行记录。 d）具有“毫升/小时”与“时间-预置量”输液速度设置方式。 e)静音和静音暂停功能：对报警声音进行暂停和恢复。 f)具有开机自检功能：输液泵上电后，系统进行自检。 10.电源电压：交流输入：AC220V/50Hz 内部电池：DC11.1V。 11.功耗：不大于20VA。 12.内置电池工作时间：电池连续充电时间不小于8小时，在25ml/h可连续工作3小时以上。 13.重量：约2.5kg。 14.安全分类：I 类、带内部电源的BF型普通设备，防水等级：IPX1。 15.工作环境：环境温度： 5℃~40℃，相对湿度：30%~75%，大气压力：860hPa -1060hPa输液泵应在无强冲击振动，水和其它流体不能侵入装置内部，周围无腐蚀性气体的环境中工作。 16.存储环境：包装好的输液泵贮存在相对湿度不超过93%（无凝露），无腐蚀性气体通风良好的室内，且室内温度条件为：-20℃～+55℃，大气压力：700hPa～1060hPa。; 1; 台. 7; 电动负压吸引器; 1. 工作方式：高负压/高流量 2. 电源电压：～220V±22V，频率：50Hz±1Hz 3. 输入功率：180VA 4. 额定电压：～220V 5. 额定频率：50Hz 6. 最大负压值：90±10kPa 7. 负压调节范围：20kPa至最大负压值 8. 自由空气流量：≥20L/min 9. 噪声：≤65dB(A) 10. 贮液瓶：2500mL/只，2只一组(倾斜角度≤10°仍适用) 11. 熔丝管：F2AL250V，Φ5×20 12. 重量：17kg（包含装满贮液瓶状态），13.5kg（包括空的贮液瓶） 13. 外形尺寸: (360×320×480)mm 14. 使用期限：5年(易损易耗件除外); 1; 台. 8; 自动洗胃机; 一、性能特点： 1.本机采用电磁水泵作为冲液和吸液的动力源。 2.洗胃迅速，干净，对胃壁粘膜无损伤。 3.具有手控和自控二种操作功能，易于调整和控制。 4.设有故障声光提示装置，便于故障的排除和设备维修。 二、主要技术参数 1.电源：AC220V 50Hz 2.输入功率：250VA 3.流量：≥2L/min 4.自控：冲液量为250～350ml/次 吸液量为300～450ml/次 5.压力控制：冲、吸压力设定为47～67KPa 6.噪声:≤65dB(A) 7.外包装尺寸：46.5cm×42.5cm×92cm 8.毛/净重：23/19kg; 1; 台. 9; 空气消毒机; 1.类别：移动式 2.外型尺寸：（L×W×H）：325×420×825（mm³） 3.重量：23kg 技术参数 1.消毒方法：等离子体 2.最大适用体积：100 m3 3.V额定循环风量：1000 m3/h 4.噪声：≤55dB(A) 5.负离子浓度：≥6×106 个/cm3 6.等离子体场强度：8 kV±0.3 k 7.消毒过程空气中臭氧浓度：＜0.003mg/m³ 8.气雾室细菌的杀灭率均＞99.99% 9.自然菌平均消亡率(100m³，60min)均＞93.00%; 1; 台. 10; 体重秤; 体重测量范围2-300kg分度值0.01、0.02、0.05、0.1kg（可选） 测量系统悬臂梁式高精度压力传感器 测量速度≥600次/小时 身体质量指数（BMI） 自动智能计算：体重（KG）/身高（m） 体型 偏瘦 正常 偏胖 数据输出接口有线通信RS232串口，无线通信蓝牙（选配）， 系统兼容数据对接接口协议开放，可对接所使用的系统 电源电压AC120-240V (50Hz/60Hz) 额定功率≤ 12W 工作湿度范围（储存温度范围）5℃～45℃（-10℃～+60℃） 20%--85%PH; 1; 台. 11; 无创呼吸机及配套管路; 1 基本要求 通气模式：有创通气和无创通气 患者类型：成人，儿童 1.3显示单元：12寸触摸屏显示器，可屏机分离，显示屏方便从主机拆卸并安装到其他设备，有效保护医务人员，避免交叉感染； 1.4电动电控呼吸机，内置涡轮驱动，无需配置空气压缩机，漏气补偿能力≥60L/min。 1.5 内置锂电池，电池工作时间≥2小时。 2.通气功能 2.1通气模式： VCV,PCV,PRVC,SIMV(VCV),SIMV(PCR),SIMV(PRVC),PSV,SPONT/CPAP, BILEVEL(或同等模式)。 2.2具有窒息备份通气功能。 2.3具有自动导管补偿功能，补偿度从0-100%。 2.4具有吸气保持，呼气保持，手动呼吸，屏幕冻结测量，屏幕锁等功能。 2.5具有顺应性补偿功能。 2.6具有肺功能测量功能，可测量顺应性，弹性阻力，时间常数，内源性PEEP。 2.7 个性监测参数定制：可自选监测参数在主监测区，方便医生观察。 3.参数设置 3.1 潮气量：20-2000ml。 3.2 呼吸频率：1-70bpm。 3.3 吸气时间：0.2-9s。 3.4 吸气压力：5-50cmH2O。 3.5 支持压力：0-50cmH2O。 3.6 PEEP：0-30cmH2O。 3.7压力触发灵敏度：-20~0cmH2O。 3.8 流速触发灵敏度：0.5~20 LPM。 3.9 压力上升时间：0-2s。 3.10 吸气暂停时间：0-4s。 4.参数监测 4.1 压力参数监控至少具有：最小压（Pmin）， 平台压（Pplat）， 平均压（Pmean）， 峰值压力（Ppeak），呼气末正压 （PEEP） 4.2容量、流速类参数监控至少具有：吸入潮气量（ VTI）， 呼出潮气量（VTE）， 分钟通气量MV， 自主呼吸分钟通气量（MVspont）， 漏气百分比（Leak%） 4.3 具有以下参数监测：氧浓度，总呼吸频率，自主呼吸频率，呼气阻力，动态肺顺应性，自主呼吸吸气时间，RSBI，WOB，Vdaw和泄漏百分比。 4.4 可监测压力-时间，流速-时间，容量-时间和CO2-时间波形。 4.5 可监测压力-流速，压力-容量，流速-容量环。 5 报警功能 5.1 具有以下报警：分钟通气量高， 分钟通气量低，管路脱落报警，气道压力高，气道压力低， 持续气道压力高，呼气末正压低，呼气潮气量低，自主后续频率高，窒息时间，吸入氧浓度高， 吸入氧浓度低， 交流电故障， 电池电压低，电池耗尽， 空气源不足，氧气源不足。 5.2 具有报警信息记录功能，可记录1000条报警信息。 6 其他功能 6.1 智能吸痰功能。 6.2 同步雾化功能。 6.3 金属恒温呼气阀，可拆卸并高温高压一体化消毒。 6.4 内置吸气和呼气流速传感器，非耗材。 6.5 具有低流速氧气接口，可使用低流速氧气工作。; 1; 台. 12; 小容量氧气瓶; 1.气瓶溶剂 10L 2.储氧量 1450l 3.使用时间 15-17（hour） 4.重量 14kg 5.水压试验 22.5（兆帕） 6.工作压力 15（兆帕） 7.瓶体尺寸 ∅159*780; 5; 个. 13; 医用冰箱; 1.立式，单门 2.有效容积：361L 3.温度控制范围2~8℃，湿度范围：35%~75%RH 4.外形尺寸（mm)(宽×深×高): 678x678x1980 5.内部尺寸（mm)(宽×深×高): 570x492x1370 6.毛重(Kg)/净重(Kg) :110/100 7.箱体外层采用预涂钢板。 8.内胆采用HIPS材料，无氟。 9.采用新一代LBA＋无氟聚氨酯发泡技术，整体箱体绿色环保。 10.箱内配置LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然。 11.配置知名品牌压缩机与风机，制冷安全、高效，采用碳氢制冷剂，对环境无污染。 12.门体自带暗锁，标配挂锁孔，可增加挂锁，双锁设计，双重安全保障。 13.配置4个万向脚轮和2个支脚，移动固定方便。 14.1英寸LED数码管显示，实时显示箱内温度，观察方便，显示精度0.1℃。 15.产品采用高密度钢丝浸塑搁架，多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间，出厂标配5个搁架，数量可根据用户需求增加。 16.采用翅片式蒸发器和钢丝冷凝器，具备自然化霜功能，化霜过程中箱内温度仍保持在2-8℃范围内。 17.大风机和分层送风技术，确保温度均匀性≤3.5℃，波动度≤2.5℃。 18.产品整体降噪处理，整机运行时，噪音值≤43db（A），整体噪音低 19.产品整体能耗≤1.5kw·h/24h 20.产品具备多重报警功能，其中包括高低温报警，开门报警，传感器故障报警，断电报警 21.声音蜂鸣、灯光闪烁等报警方式。 22.采用宽电压设计，可用电压范围187~242V，同时具备密码保护，压机保护，断电记忆恢复等功能。 23.标配USB数据接口，可自由调整数据记录时间，可通过前置USB数据接口读取数据，插入U盘后可导出使用期间所有数据，数据以图表形式呈现，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性，配置后备电池，可提供不少于48小时显示及报警功能。 24.门体采用双层钢化玻璃，采用LOW-E离线镀膜设计，有效防止凝露产生。 25.采用自蒸发式冷凝水处理方式，免除人工处理冷凝水的烦恼。 26.门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 27.标配1个测试孔，方便测试箱内温度。; 1; 台. 14; 输液椅（输液室用）; 1.框架主要采用Φ38Φ25Φ22*1.2mm优质钢管焊接而成,优质钢管弯制焊接而成,承压150kg不变形。. 2.椅面为12mm多层板和高密度海绵组成，上覆优质皮革。外型美观大方，可坐躺自如舒服，坐垫耐磨承重性能好，经久耐磨。 3.椅体表面处理：抛丸处理，静电喷涂处理，表面光洁亮丽，经测试，附着力全部达到一级，不脱落，不生锈。 4.优质ABS仿实木颜色扶手、不锈钢输液杆，椅子收展方便,可坐可躺，方便病人输液。; 5; 个. 15; 无影灯（外科清创室）; 一、性能要求： 1.采用进口的LED冷光源作为手术照明. 2.灯头体罩壳为优质铝板模具成型，其它部分采用优质钢材制作，表面采用粉末喷涂。 3.供医疗卫生单位做手术和检查等照明之用，利用几处不同位置光源聚焦，消除手术时医务人员头、肩、手等部位造成的阴影。 4.带刹车可移动的立式装置，不受手术场地的限制且安全可靠。 二、技术参数： 1.照度：≥50,000lx 2.色温：4000±500K 3.显色指数：100≥Ra≥85 4.光束深度：≥500mm 5.灯头直径500mm 6.总辐照度与照度比值：＜6mW/m2lx 7.灯泡额定电压：AC 24V输入功率：35±10﹪VA 三、基本配置： 底座：1件 立柱下管：1件 立柱上管：1件 灯头体：1件 平衡箱：1件 手柄：1件 保险丝：2个; 1; 台. 16; 振动排痰仪; 1.振动频率范围： 成人：10～60 Hz /S ±20%， 儿童：10～30 Hz /S ±20% 2.输入功率：160W； 3.叩击头频率：600转/分～3600转/分；连续可调，误差±20%； 4.叩击头振幅不大于7mm； 5.电机额定转速：3600r/min±20% 6.电机扭矩 0.5N.m±0.1N.m 7.定时器：0～60min内设置 手动：1～60min，步进1min，误差±30s； 自动：5min、10min、15min、20min、不定时，误差±30s。 8.正常工作噪声：整机工作噪声不大于65dB (A) 9.持续工作时间不少于4h 10.工作模式：固定模式和手动模式 成人：手动模式、固定模式1、固定模式2、固定模式 儿童：手动模式、固定模式 11.叩击头型式： 重症叩击头（聚氨脂海绵圆状）:Φ67㎜ 普通叩击头:Φ90㎜ 加冰叩击头:Φ90㎜ 护肋叩击架（聚氨脂海绵轭状）:70mm×210㎜ 新生儿专用叩击头1:Φ47㎜ 新生儿专用叩击头2（聚氨脂海绵轭状）:Φ47㎜; 1; 台. 17; 气压治疗仪; 1.4腔套筒，套筒进口材质，舒适性、透气性好，超强抗压。 高亮数码显示，实时显示套筒气囊运行状态。简易的人机操作接口，参数输入简单易懂、方便便捷。 3.轻巧便捷，床边式挂钩设计便于移动和床边治疗。 4.机器有2种运行模式。 5.运行时间0-99分钟可调。 6.压力保持时间0-60s可调。 7.压力输出范围20-200mmHg可调。 8.有超压报警。 9.具有开机自检功能，自检项目包含气泵、气阀和压力传感器是否可以正常工作。 10.记忆功能：历史记录存储不少于 10000 条，该记录可以输出。 11.具有紧急停止功能，通过外接停止开关可随时停止治疗。 12.使用过程中噪音小，超低静音。 13.运行过程中可以随时调节工作时间、保持时间、压力值。 14.断电保护功能。仪器在突然断电时，自动泄压保护，避免在特殊情况下无法快速终止治疗的情况。; 1; 台. 18; LED双联阅片灯; 1.ZG系列观片灯采用全数字式控制方式，性能更稳定，使用寿命更长；调光更灵活，更便捷，更精确。 2.光源采用了超高亮LED冷光源，采用直下式侧发光技术，每联144颗LED光源，观察屏最高亮度达到4500cd/m2， 3.观察屏材料采用进口的亚克力板和导光板具有超越玻璃的透光性，观察屏亮度均匀性超过90%，并且持久耐用，不变形，不变色。 4.限定LED的色温≥8000K，不刺眼，即使长时间地观看，眼睛也不易疲劳。 5.采用PWM低压数字数字调光技术，两个不同颜色单位数码管组合显示，按键9档亮度调节，亮度调节范围0-4500cd/m2。 6.采用针对观片灯而设计的恒流驱动方式，节能环保，使用寿命长，进一步保障了使用者的安全。 7.自动感应：观片灯插片时，插片的那联自动点亮，其它部分则处于熄灭状态，取下胶片自动熄灭；避免了没有插片的那几联的光线对医务人员阅片时的影响，从而保证阅片质量。 8.延时功能：设置延时时间后，观察屏会在设定的时间熄灭，省电节能，安全保障。 9.分联控制：每联可独立点亮和独立调光，每个单元相当于单联观片装置。 10.优异的夹片装置:采用软硅胶自锁夹片装置，代替传统弹片+滚针装置，不仅耐用而且使用方便,夹片快捷。 11.双联外形尺寸810*500*25mm，阅片尺寸720*420mm，整机最大功耗仅60W。 12.电源、电压、频率：全球电压自适应内置式电源；AC90V-240V 50/60Hz 13.适用胶片：普通模拟X线胶片、高密度数字X线胶片、钼靶乳腺医用胶片。; 1; 个. 19; 气垫床（预防压疮）; 1.气泵型号:交替泵 2.电源电压:额定电压AC220V，允差22V频率:50Hz，允差1Hz 3.功率:7VA 4.出气流量:5l/min 5.出气气压:14kPa 6.噪音:45dB; 2; 个. 20; 电脑中频治疗仪; 1.输入功率≤120VA； 2.使用电源：220V，50Hz； 3.台面款，液晶触摸屏操作； 4.具有4路输出通道，4路可独立控制，同时治疗4名患者或4个部位；亦可组合使用，形成2组干扰电数量； 5.具有5种治疗模式：多步模式、音频模式、正弦调制、脉冲调制、干扰模式； 6.具有＞100个内置处方及10个自定义处方，选择多样，灵活适配； 7.输出电流：≤50mA； 8.★载波频率：1kHz～12kHz，允差±10%；（所提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网查询截图、功能截图、产品彩页等） 9.载波波形：脉冲波； 10.★调制波频率：0～150Hz，允差±10%；（所提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网查询截图、功能截图、产品彩页等） 11.★具有8种调制波波形：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、扇形波、梯形波、尖波；（所提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网查询截图、功能截图、产品彩页等） 12.差频频率范围：0～200Hz范围内的单一值，允差在±10%或±1Hz； 13.差频变化周期：15～30s，允差±10%； 14.动态节律：4～10s，允差±10% 15.调幅度：0～100%的范围内的单一值，调幅度允差±5%； 16.定时功能：1～99min，步长为1min； 17.干扰电输出： (1) 电疗仪具有双路（二维）干扰输出； (2)具有普通模式、动态模式、调制模式、对极模式四种干扰模式； 18.★电极加热功能：电极板温度：38℃～42℃，分10档可调，允差±3℃；（所提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网查询截图、功能截图、产品彩页等） 19.★具有四大安全保护（所提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网查询截图、功能截图、产品彩页等） (1)超温保护：电极温度超过45℃，热保护器动作，切断加热电路，且有报警提示； (2)开路：电疗仪在输出状态无负载时，发出声音和显示错误提示； (3)短路：电疗仪在输出端短路时，发出声音和显示错误提示； (4)过流：在500Ω的负载电阻下，输出电流有效值大于50mA时，发出声音和显示错误提示； 20.电疗仪在多步程序中频电流疗法中具有锁定功能，满足临床个性化需求； 21.连续工作时间：≥4h； 22.噪声：≤45dB；; 1; 台. 21; 短波治疗仪; 1.工作频率：主频为 27.12 MHz ± 1.35 MHz ★2.输入功率≥800VA（所提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网查询截图、功能截图、产品彩页等） 3.最大输出功率≥200W 4.输出波形：连续波 5.治疗时间：10分钟、15分钟、20分钟、25分钟、30分钟可调，误差不大于±1%，达到预设时间后自动停止输出。 ★6.治疗功率：分五档可调，1至5档输出功率（连续波）分别为（所提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网查询截图、功能截图、产品彩页等）1档：输出功率≤30W； 2档：输出功率≤60W； 3档：输出功率=90W ，允差±20%； 4档：输出功率=140W，允差±20%； 5档：输出功率=200W，允差±20%； 7.工作电源：220V～，50Hz。 8.配备永久电极线，永久电极板一套兼容多个部位使用，有发明专利，无需更换大、中、小电极板，使用更方便。 9.设备具有操作时间显示，治疗过程中具备倒计时数显功能。 10.具有自动预热，自动稳压，电子定时，自动报警，自带延时保护电路功能。 11.输出先回零保护装置，无需关机，可连续使用。; 1; 台. 22; 智能熏蒸舱; 1.输入功率≥2000VA。 2.工作条件：220V±10%，50Hz±1%。 3.舱式结构，适用于局部熏蒸、半身熏蒸及全身熏蒸治疗。 4.治疗舱温度35℃～45℃可调，步长1℃。 5.熏蒸温度均匀性应不大于5℃。 6.熏蒸温度稳定性应不大于5℃。 7.具有温度控制及显示装置，熏蒸温度最高不超过45℃。 8.熏蒸时间1～99min可调，步长1min。 9.清洁功能：非预热/熏蒸状态下，开启清洁功能，可清除异味。 10.熏蒸机有冷水进水口、热水进水口与出水口，可设置自动上水与出水。 11.配有花洒，旋转手持淋浴开关，调节手持淋浴水温及大小。 12.防干烧功能：当药液加热器无液体时，不能加热并有提示信息。 13.紧急停止功能：按下紧急停止按钮，控制面板显示窗口显示故障代码并发出提示声。 14.两路独立超温保护装置。 (1)当温度超过设定温度时，第一路保护装置应启动，停止加热，当温度降低到设定值以下后可以恢复加热。 (2)如果第一路保护装置失效导致患者皮肤温度升高至50℃时，第二路保护装置应立即启动，切断加热装置的电源。 15.最大加液量≥3.8L。; 1; 台. 23; 平行杠; 1.规格308×25～109×70～100cm, 2.高度调节范围70～100cm, 3.宽度调节范围25～109cm， 4.杠杆为不锈钢304材质，直径￠≥38mm，厚度1mm,内衬无缝钢管，尺寸￠≥36×1.6mm。 5.杠杆长度≥300cm，杠杆静载荷不小于135kg。 6.钢件表面喷塑，颜色为白色。 7.2块固定板尺寸为≥1000×460×6mm。; 1; 台. 24; PT训练床（有升降）; 1.结构型式：床面、床架、床垫、电机、遥控。 2.静电喷塑架，安全稳定。 3.PU面料内置高回弹海绵床面1块，内部高回弹海绵厚35mm一次性成型，固定在床架上。 4.医用慢速推杆电机1台，推力大，噪音低。推杆速度≥3mm/s。 5.电动推杆最大推力≥8000N；最大拉力≥6000N。 6.电动推杆自锁力（推）≥8000N；自锁力（拉）≥6000N。 7.电动推杆行程：0～200mm。 8.具有第二类医疗器械产品注册证。 9.电动推杆防护等级：IP54； 10.限位开关：内置；过载保护：有。 11.控制方式：手柄点动控制。 12.输入功率≤100VA。 13.规格≥1900×1190×540～790mm。 14.床面高度升降范围：540～790mm。 15.床面尺寸≥1900×1190mm。 16.安全工作载荷：≥2200 N。 17.配备紧急停止开关。; 1; 台. 25; 超声波治疗仪; 1.输入功率≥150VA； 2.使用电源：输入电源电压100～240V；电源频率50Hz/60Hz； 3.标配单通道（可插拔超声通道），彩色触摸屏+旋钮操作； 4.标配：1个手持超声治疗头，有效辐射面积为4cm2； 5.可选配吸附超声和绑带超声治疗头，有效辐射面积均为4cm2；也可选配有效辐射面积为1，3cm2的手持超声治疗头； 6.有效声强：≤3W/cm2； 7.波束最大声强：≤15W/cm2； 8.额定输出功率：8.4W（有效辐射面积为4cm2的超声头）； 9.两种工作频率：1MHz和3MHz可切换； 10.波形类型：连续波或脉冲波； 11.波束类型：准直型； 12.波束不均匀性系数RBN：不超过5； 13.占空比:10%-90%（连续波为100%），步长10%，占空比误差±5%。 14.脉冲重复频率:100Hz、48Hz、16Hz，误差±5%。 15.脉冲重复周期:10.0ms、20.8ms、62.5ms，误差±5%。 16.脉冲持续时间: 1.0ms～56.3ms，误差±5%。 17.时间最大输出功率与输出功率的比值（RTPA）：1～10，误差±5%； 18.治疗时间：0min～30min，步长：1min； 19.吸附超声模块的负压吸引压力调节范围：0mbar～500mbar，步长10mbar； 20.内置大于20种临床治疗处方，满足不同的临床需求； 21.★收藏设置参数功能，可收藏≥1000条设置参数；（所提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网查询截图、功能截图、产品彩页等） 22.具有快速指导方案功能：可设置通道、治疗深度、组织状态、治疗面积，自动生成治疗参数； 23.具有手动操作功能：可设置通道、超声频率、治疗模式、强度单位、占空比、脉冲重复频率、吸附压力等多项参数； 24.★总览界面：可查看各通道信息，治疗头是否在位，通道运行状态；（所提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网查询截图、功能截图、产品彩页等） 25.自检功能：开机后设备会进行初始化及自检，自检结束后自动进入主界面； 26.快速停止功能：手持控制器和界面操作栏快速停止按钮，按下后治疗仪停止输出； 27.超温保护功能：当超声治疗头温度超过41℃时，设备停止输出，界面弹框提醒； 28.防水等级IPX7，可进行水下治疗； 29.整机噪声：≤50dB。; 1; 台. 26; 站立架; 1.结构形式：台面、肘部垫、臀部垫和绑带、膝部垫、支架 2.材质：木板、静电喷塑架、PU面料内置高回弹海绵 3.肘部垫宽度(mm)：≥50 4.肘部垫额定承载质量(kg)：≥80 5.臀部垫和绑带额定承载质量(kg)：≥135 6.参考规格(cm)：≥143×60×105; 1; 台. 27; 系列沙袋(绑式); 1.尺寸≥65×36×70cm, 2.沙袋重量（kg）及个数： 2（1kg2个）、3（1.5kg2个）、4（2kg2个）、5（2.5kg2个）、6（3kg2个）共10个。; 1; 台. 28; OT桌 (可调式); 1.结构型式：脚横杆、脚间挺杆、不锈钢内心 2.升降支架、传动机构、桌面及框架、手柄 3.材质：静电喷塑架、密度板 4.桌面升架范围mm：≥620～870 5.手柄转动力距N：≥10 6.桌面额定载荷kg：≥50 7.桌面参考尺寸（长×宽）mm：≥1200×700; 1; 台. 29; 多功能牵引床; 1.输入功率：≤180VA； 2.使用电源：220V，50Hz； 3.数码管、按键操作； 4.牵引模式：颈椎牵引、腰椎牵引； 5.床板尺寸（长*宽*高）：≥1950mm*570mm*550mm，≥背板长度700mm，≥腿板长度1250mm； 6.★内置8种牵引模式：持续式牵引模式、持续式上阶梯牵引模式、间歇式牵引模式、间歇式上阶梯牵引模式、间歇式上下阶梯牵引模式、反复式牵引模式、反复式上阶梯牵引模式、反复式上下阶梯牵引模式；（所提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网查询截图、功能截图、产品彩页等） 7.输出指示：在整个治疗过程中，所选择的牵引模式以及至少包括牵引力、牵引相时间、间歇相时间和治疗时间在内的输出参数，应在设备上连续显示； 8.牵引力： (1)颈椎牵引力可调范围：0～300N，步长为1N，在牵引力调节至200N以上时，发出警告并要求操作者确认； (2)腰椎牵引力可调范围：0～990N，步长为1N； 9.颈椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为60N/s； 10.腰椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为90N/s； 11.牵引补偿：由于外力作用而使患者端突然拉紧或松弛时，设备应自动恢复预设值； 12.设备具有牵引力实时监测功能，允差±30N； 13.治疗时间可调范围：0～99min，步长为1min； 14.牵引相时间可调范围：0～9min，步长为1min； 15.间歇相时间可调范围：0～9min，步长为1min； 16.设备具有紧急保护措施，在牵引治疗过程中，按下急退按键，可使牵引力松弛至初始状态； 17.行程范围：腰牵滑动行程范围为：0～200mm，颈牵滑动行程范围为：0～300mm； 18.承载： (1)牵引用床能够承受的最大患者体重为≥180kg； (2)牵引用椅能够承受的最大患者体重为≥180kg； 19.设备具有加热床垫、颈部加热带，加热功能可单独开启或关闭。最高温度不超过41℃； 20.稳定性： (1)牵引用床应定位稳定，在200N水平力作用下应不发生位移和失衡； (2)牵引用椅应定位稳定，在均布50kg负载时，在200N水平力作用下应不发生移动，且任意方向施加200N作用下应不会使椅的任何部分离开地面或倾翻。 21.连接牢固度： (1)牵引用床与固定带、固定架、滑轮或牵引绳直接连接的结构件应牢固可靠，在任意方向500N和牵引方向2000N作用下，应不发生松脱、塑性变形或断裂 (2)牵引用椅与固定带、固定架、滑轮或牵引绳直接连接的结构件应牢固可靠，在任意方向200N和牵引方向500N作用下，应不发生松脱、塑性变形或断裂； 22.电源中断及恢复通电后，设备牵引力恢复至初始状态； 23.在正常工作时噪声不大于60dB；; 1; 台. 30; 磁振热治疗仪; 1.输入功率≥300VA。 2.工作条件：220V±10%，50Hz±2%。 3.柜式结构，≥7英寸彩色液晶显示屏，操作面板操作。 4.双通道，标配颈肩温热导子、标准温热导子。 5.一个温热导子由≥8个热磁振子组成。 6.磁场强度：最大磁感应强度≥38mT，允差±30%。 7.振动频率：50Hz±1Hz。 8.加热方式：40℃、46℃、52℃、58℃、常温五个档可调，误差为±2℃。 9.超温保护装置：具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，应停止输出，应用部分的温度应不超过60℃。 10.6种工作模式： 11.治疗时间：1～60min，步进1min，误差±10%。 12.连续工作时间：＞8h。; 1; 台. 31; 训练用阶梯(双向); 1.材质：不锈钢管扶手、密度板、地毯、静电喷塑架 2.结构型式： 扶手杠、固定管柱、阶梯 3.扶手杠调节范围（cm）：0-25 4.扶手杠侧向额定载荷(kg)：≥70 5.梯面高度：10㎝、11㎝、12㎝,深28cm 6.阶梯额定载荷(kg)： ≥135 7.参考规格(cm)：≥335×80×120～146; 1; 台. 32; 心电监护仪; 一、应用范围 1.1、可用于监护成人、儿童、新生儿患者，适用于术后观察室、ICU/CCU病房、急诊室等。 二、显示 2.1、屏幕尺寸：不小于12英寸彩色LED屏，分辨率800*600，9通道波形显示。 2.2、界面选择：具备至少7种显示界面，包括常规界面、大字体界面、呼吸氧合界面、NIBP回顾界面、ECG全屏7导界面、ECG半屏7导界面、动态短趋势界面等。 三、参数 3.1、测量参数：心电、呼吸、无创血压、脉搏氧饱和度、脉率、体温。 3.2、心率范围：成人15bpm-300bpm，儿童/新生儿15bpm-350bpm。 3.3、心率测量精度：不大于±1bpm或±1%，取大者。 3.4、共模抑制比不小于100dB。 3.5、5导联/3导联模式都能实现多导同步分析，提高心率准确度。 3.6、心电波形增益：1.25mm/mV，2.5mm/mV，5.0mm/mV，10mm/mV，20mm/mV，自动。 3.7、呼吸率测量范围：成人0-120rpm，儿童/新生儿0-150rpm，在8-150rpm范围内，测量误差为±2rpm或±2%，取大者。 3.8、血压测量范围：收缩压：40-255 mmHg；舒张压：10-195 mmHg；具有手动/自动间隔/连续测量模式。 3.9、脉搏氧饱和度测量范围：30%-100%，70%-100%范围内精度不大于±2%。 四、系统功能 4.1、支持3通道记录仪，记录波形可选择。 4.2、具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗。退出该状态，就可立即进行监护； 4.3、具有演示模式和夜间模式。 ★4.4、数据管理：具备掉电存储功能；支持120小时趋势图表、200个报警事件、2000组NIBP测量数据、120分钟动态短趋势、48小时全息波形存储与浏览。（所提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网查询截图、功能截图、产品彩页等） 4.5、具有高/中/低三种级别的生理报警及技术报警，并提供提示信息。 4.6、具备报警功能，报警参数可调。 4.7、具有护士呼叫、日志导出等功能。 4.8、具有有线联网、无线联网和无需布线的电力联网功能，可实现同科室所有床位联网，信号稳定可靠。支持救护车和远程中央监护功能。 4.9、支持与第三方集成平台数据对接及监测信息实时显示功能。 4.10、附件采用高档材质设计，导联线统一采用TPU材质，心电电极镀金设计，血氧探头采用进口器件。 4.11、整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。 4.12、支持免拆机即可实现系统软件升级功能。; 1; 台. |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起30个日历日完成全部项目内容，并交付采购人验收合格

#### 3.4.2交货地点和方式

采购包1：

采购人指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后即付 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1： 付款条件说明： 验收合格后 ，达到付款条件起 5 日内，支付合同总金额的 55.00%。

采购包1： 付款条件说明： 使用一年后无质量问题 ，达到付款条件起 5 日内，支付合同总金额的 5.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

质量验收标准或规范达到合格，采购人验收合格后壹年(质保期起始时间为终验合格之日)。所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。 质保期出现的质量问题由成交供应商负责解决并承担所有费用

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

详见谈判文件和采购合同

#### 3.4.8违约责任及解决争议的方法

采购包1：

双方自行约定

#### 3.5其他要求

采购包1：

（1）甲方将在供货单位交货现场组织验收，如果货物达不到国家的质量及企业标准或与投标时封存样品不符，甲方有权拒绝接收； （2）本项目在开标前各供应商应将纸质版（一正二副）投标文件及电子版U盘1个送达至代理机构（西安市雁塔区曲江新区雁翔路3269号旺座曲江E座30层第二会议室）； （3）依据财政部、国务院国资委、金融监管总局印发<<关于加强审计报告查验工作的通知>>(财会(2023]15号)报告须在注册会计师行业统一监管平台备案并由该平台赋予二维码； （4）网上引用图片时，需标注来源出处如网址等；（5）本项目的核心产品为除颤仪；（6）服务效率:接到采购人故障通知后，专业维护工程师在30分钟内应给予以电话回应，2小时到达现场维修仪器设备;在质量保证期内发生重大故障，专业维护工程师抵达现场时间≤8小时，24小时内无法恢复的故障应提供免费备机服务。服务期限:设备验收合格并移交采购人之日起开始计算，提供至少1年质量保证期；（7）供应商应对响应文件真实性负责，中标后，供应商应提供投标产品实物，实物必须满足技术参数要求。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

#### 4.1一般资格审查：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 | 产品技术参数表 中小企业声明函 供应商应提交的相关资格证明材料 响应函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 响应文件封面 商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 | 响应文件封面 残疾人福利性单位声明函 响应函 监狱企业的证明文件 |

#### 4.2落实政府采购政策资格审查：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 4.3特殊资格审查：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商主体资格 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 财务状况报告 | 提供2024年度的经审计的完整财务会计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）(注:依据财政部、国务院国资委、金融监管总局印发<<关于加强审计报告查验工作的通知>>(财会(2023]15号)报告须在注册会计师行业统一监管平台备案并由该平台赋予二维码)； | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 税收缴纳证明 | 提供投标截止日前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明（增值税、印花税、城市维护建设费、企业所得税等一种或多种税种），依法免税的单位提供相关证明材料； | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供投标截止日前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 5 | 书面声明 | 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与； | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 6 | 承诺函 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 7 | 法定代表人授权书 | 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件及被授权人谈判前三个月内任意一个月在本单位的社保缴纳证明），法定代表人直接参加谈判，须提供法定代表人身份证明； | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 8 | 信用中国 | 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入“失信被执行人（中国执行信息公开网http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）”和“重大税收违法失信主体”的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购“严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（信用记录由采购代理机构在投标文件资格审查阶段通过互联网或者相关系统查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单内的，采购构将拒绝其参与政府采购活动，查询结果以纸质方式留存。）（注：网上引用图片时，需标注来源出处如网址等）； | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 9 | 资质 | 拟投产品纳入医疗器械管理的，提供供应商的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证； | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 10 | 资质 | 拟投产品纳入医疗器械管理的，提供投标产品的医疗器械注册证或医疗器械备案凭证； | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 11 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商应提交的相关资格证明材料 |

## 第五章 谈判过程中可实质性变动的内容

谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在谈判过程中，谈判小组根据项目实际需要制定谈判内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应及时通知所有参加谈判的供应商。

## 第六章 谈判办法

### 6.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本次竞争性谈判评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的谈判小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的谈判程序和标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子化评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。谈判小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本谈判文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

### 6.2谈判小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、谈判小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐谈判小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

二、谈判小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，谈判小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建谈判小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、谈判小组按照谈判文件规定的谈判程序、评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解谈判文件；

（二）审查供应商响应文件等是否满足谈判文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对谈判文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 6.3评审程序

#### 6.3.1审查谈判文件和停止评审

一、谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、谈判办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

（一）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）谈判文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（六）谈判文件载明的成交原则不合法的；

（七）谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，谈判小组应当通过项目电子化交易系统向采购人提交情况说明。除上述情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为谈判小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 6.3.2符合性审查

一、谈判小组依据本谈判文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本谈判文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本谈判文件的明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现谈判小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和谈判文件规定。

三、谈判小组对所有响应文件进行审查后，确定参加谈判的供应商名单。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在谈判过程中，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内在项目电子化交易系统中上传说明材料，必要时提交相关证明材料。供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。 | 标的清单 报价表 |
| 2 | 谈判响应文件的签署盖章 | 谈判响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全并加盖公章 | 响应文件封面 产品技术参数表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 标的清单 报价表 响应函 监狱企业的证明文件 |
| 3 | 谈判响应文件格式 | 应符合“谈判响应文件格式”要求 | 响应文件封面 产品技术参数表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 标的清单 报价表 响应函 监狱企业的证明文件 |
| 4 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，按要求提交二次或多次报价，且每轮报价不超过采购预算金额或最高限价 | 响应文件封面 商务应答表 标的清单 报价表 响应函 |
| 5 | ★号的技术参数 | 带有★号的技术参数为实质性条款，不得有负偏离 | 响应文件封面 产品技术参数表 |
| 6 | 谈判响应文件内容 | 对谈判文件需求响应内容齐全、无遗漏 | 响应文件封面 产品技术参数表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 标的清单 报价表 响应函 监狱企业的证明文件 |
| 7 | 对谈判文件响应程度 | 要求实质性条款全部响应，如标★项； | 响应文件封面 产品技术参数表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 标的清单 报价表 响应函 监狱企业的证明文件 |
| 8 | 供货期 | 应满足谈判文件中要求的交货期 | 响应文件封面 产品技术参数表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 标的清单 报价表 响应函 监狱企业的证明文件 |
| 9 | 交货地点 | 应满足谈判文件中要求的交货地点 | 响应文件封面 商务应答表 标的清单 报价表 响应函 |
| 10 | 谈判有效期 | 应满足谈判文件中的规定 | 响应文件封面 商务应答表 响应函 |

#### 6.3.3谈判

一、谈判小组按照谈判文件的规定与邀请参加谈判的供应商分别进行谈判，谈判顺序由谈判小组确定。

二、谈判小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第六章“拟签订的合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应通过“承诺”功能，将变动情况通知所有参加谈判的供应商。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

五、谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容以“供应商响应表”形式在线提交谈判小组。“供应商响应表”作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终谈判后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

（一）响应文件仍不能实质响应谈判文件可实质性变动的实质性要求的；

（二）响应文件中仍有谈判文件规定的其他无效响应情形的。

七、谈判小组对供应商在谈判、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、谈判小组在最终谈判后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当谈判报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

#### 6.3.4最后报价

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、谈判小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组将对其响应文件作无效处理，并通过电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，谈判小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按谈判小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出谈判。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

（一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

（二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。

（三）供应商的最后报价应符合谈判文件的要求。

（四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

（一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

#### 6.3.5价格扣除

采购包1：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

#### 6.3.6解释、澄清、说明的有关问题

一、评审过程中，谈判小组认为竞争性谈判文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变竞争性谈判文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

三、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应谈判小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

四、谈判小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 6.3.7复核

一、评审结束后，谈判小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。

二、评审结果汇总完成后，谈判小组拟出具谈判报告前，代理机构应当组织2名以上的工作人员，会同采购监督人员，依据有关的法律制度和竞争性谈判文件对评审结果进行在线复核，出具复核报告。代理机构复核过程中，谈判小组成员不得离开。

三、除资格审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现谈判小组未按照竞争性谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

#### 6.3.8推荐成交候选供应商

采购包1：3家；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。

经评审的最终报价是指对供应商最后报价完成价格修正和落实政府采购政策进行的价格扣除后的报价。

#### 6.3.9编写谈判报告

谈判小组在项目电子化交易系统中编制评审情况，生成谈判报告。谈判报告是谈判小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

二、谈判日期和地点，评审委员会成员名单；

三、参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

四、变动谈判文件实质性内容的有关资料及记录；

五、供应商响应文件响应谈判文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；

六、谈判情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件谈判情况等；

七、推荐的成交候选供应商名单及理由。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字或加盖电子签章认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字或加盖电子签章又不说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。

#### 6.3.10谈判争议处理规则

在谈判过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背竞争性谈判文件规定。持不同意见的谈判小组成员应当在谈判报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### 6.4终止采购活动情形

有下列情形之一的，本项目终止采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）提交首次响应文件的供应商不足三家的；

（四）通过资格审查的供应商不足三家的；

（五）通过符合性审查的供应商不足三家的；

（六）提交最后报价的供应商不足三家的；

（七）通过最后报价审查的供应商不足三家的。

注：公开招标转竞争性谈判只有两家供应商参与的情形除外。

### 6.5确定成交供应商

一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将谈判报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

二、采购人在收到谈判报告后5个工作日内，在谈判报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定1名成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。

三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定谈判报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

### 6.6谈判小组成员义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 6.7谈判纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第七章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

## 第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：采购合同.docx