**谈判方案说明**

**一、供应商简介**

**二、商务响应说明**

对所提供服务期限、付款方式、服务地点、合同条款等的响应说明；

1. **供应商完成项目的实施计划。**

至少包括进度计划、人员安排、保障措施等。

**四、供应商认为有必要说明的问题。**

**附表1**

**服务应答表**

项目名称：2025年血管造影机维保及3D升级服务采购项目

项目编号：HXGJXM2025-ZC-DY1024

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单一来源文件规格☆1 | 单一来源响应文件规格 ☆2 | 偏离  说明 | 备注 |
| 1 | 主要升级内容：  1、SmartCT 三维重建工作站软件  2、SmartCT 血管分析  3、三维工作站硬件及三维工作站液晶显示器  4、旋转血管造影 |  |  |  |
| 2 | 功能要求：  SmartCT Angio提供3D-RA（三维旋转血管造影）采集方案，仅需单次增强旋转血管造影即可实现解剖结构与血管的全面三维可视化。  实用的临床分析工具  可对动脉瘤、复杂解剖结构或迂曲血管结构等复杂解剖结构进行三维评估  虚拟支架技术可方便的进行手术方案制定和手术效果评估  模拟导管头塑型技术根据动脉瘤形态可自动指示导管头端的形状自动血管分析  支持多种重建方式：  支持任意角度观察血管形态  多种重建方式：容积/表面重建、最大密度投影（MIP）、仿真透视等  平面切割工具可以观察血管内部情况  多平面重建（MPR）支持从矢状位、冠状位和轴位进行查看  添加注释功能 |  |  |  |
| 3 | 飞利浦Azurion 7M20血管机维保需求  1、维修服务：提供不限次远程维修服务和现场维修服务。  2、保养及保养所需耗材：每年四次保养, 保养期间运用质控软件进行图像质量检测，如有偏差，通过图像校准 或更换备件使其达到国家标准。  3、包含所有配件的保修服务(球管、探测器除外)。  4、服务支持结构。  4.1具有客户服务专用电话，365天×24小时服务。  4.2报修响应时间报修后2小时以内响应，服务工程师8小时以内到位。  5、备件更换：提供原厂备件，所有更换的零部件必须为原厂认证且为全新配件（提供承诺函）。  6、保证开机率≥95%(每年按365天计算)全年停机不超过18天，停机每超1天，维保时间顺延3天。  7、图像质量控制：具有检验与校正图像质量的工具和能力，保证图像达到出厂标准。  8、备件库要求  8.1 国内备件库数量≥2个  8.2 国内备件库库房为独立备件库  9、每年度向院方提交该年度维修保养总结报告装订本。  10、配合每年度国家相关部门对该设备的检测工作，发现问题及时整改。 |  |  |  |

谈判供应商名称： （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

注: 1、☆1 指谈判文件中的服务要求,供应商应按照谈判文件中的内容逐项响应。

2、☆2指供应商对服务要求的响应,供应商应逐条如实填写。

3、偏离说明填写：优于、等于或低于。

**附表2**

**商务及合同主要条款响应/偏离表**

项目名称：2025年血管造影机维保及3D升级服务采购项目

项目编号：HXGJXM2025-ZC-DY1024

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判内容 | 谈判要求的商务及合同主要条款 | 谈判响应的商务及合同主要条款 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：1、本表只填写响应文件中与谈判文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，**响应文件中商务响应与谈判文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。**

2、偏离说明填写：优于、等于或低于。

谈判供应商名称： （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日**附件3**

**服务承诺**

我公司就项目名称为 2025年血管造影机维保及3D升级服务采购项目 ，项目编号为HXGJXM2025-ZC-DY1024 ，承诺如下：

谈判供应商名称： （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**附表****4**

**谈判供应商拟为本项目投入人员情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 工作  年限 | 执业资格证 | 拟担任的职务 | 项目经历或主要工作业绩 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。