**拟签订的合同文本**

**注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。**

**消毒供应服务整体外包项目**

**采购合同**

**（示范文本）**

**甲方（ 采 购 人 ）：**

**乙方（成交供应商）：**

**合同协议书**

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

项目(项目编号： )由陕西中远招标咨询有限公司组织竞争性磋商采购， (以下简称“甲方”)确定 （以下简称“乙方”）为的成交供应商。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方协商按下述条款和条件签署本合同。

1. **合同内容**

**二、合同价款**

1.合同总价款为人民币（大写） （￥ 元）。

2.合同总价包括：包括但不限于完成本次采购所要求服务至验收合格的其他一切相关费用。

3.合同总价为固定总价，不受市场价格变化因素的影响。

**三、服务地点及服务期限**

1.服务期限：合同签订之日起 1 年

2.服务地点：采购人指定地点。

**四、付款**

1.结算依据：本项目采购合同、发票以及与本项目有关的其他资料。

2.结算方式：服务费按季度支付，具体以双方签订合同相关条款为准。

**五、服务要求**

（1）第三方消毒供应中心应保证所有的器械处理程序严格遵循合法且符合规范的工作流程、相关工作制度及岗位职责的规定及要求，且有处理流程图及文字记载；所有灭菌器处理循环程序都附有相应的程序运行图或文字为其证明，按要求给医院提供记录文件和质量控制数据。

（2）信息化管理：第三方消毒供应中心应采用信息化管理手段对医院对所有可重复使用的器械、敷料实现信息化、自动化以及流程标准化的管理，符合WS 310-2016等标准。信息系统按照国际标准设计，遵照质量体系相关要求，对器械或物品处理时的每一个流程进行追溯。报告系统可以对提供过消毒灭菌服务的医疗器械进行追踪，并为院方提供服务报告，以便院方对服务质量进行核对。并根据院方要求提供诸如所处理的器械包或器械数量等信息的报告。

（3）可复用器械、敷料按院方要求时间及时收取并及时送达院方指定接收地点。每日上、下午各收、送一次。

（4）器械转运要求：实现物流信息化管理，具备GPS和温控系统，在器械的运输中实现实时路径监控、实时温度监控，保证所有器械在运输过程中符合WS310-2016的相关规定及转运安全的要求。另外需提供用于运送使用后或灭菌后的医疗器械的物流转运箱和转运车。

（5）质量控制：第三方消毒供应中心具有完善的质量管理体系，有西安市卫健委、陕西省卫健委或国家卫健委验收合格后发放执业许可证等相关资质证明，确保所有物品的消毒、灭菌质量符合国家行业标准要求。

（6）人员要求：第三方消毒供应中心需保障工作人员的专业性，相关工作人员需具备相应的资质证书，持证上岗。同时员工均需佩戴身份证件卡，并确保员工随身佩戴，保证医院工作人员查看员工的具体身份。

（7）服务与应急需求：第三方消毒供应中心应为医院提供全年365天24小时全天候服务。为保障医疗服务的及时性，应急响应时间（收到医院应急需求至应急响应物品送达医院）不应超过三小时。

（8）第三方使用的设备及耗材、工具、药剂、消耗品等须符合国家规定、行业规定、有详细的品牌规格说明，符合院感控制要求。

（9）设备要求：①清洗消毒器需符合ISO15883标准，高温蒸汽灭菌需符合EN285标准，请提供相关证书②为保证提供产品的质量，服务供应商工厂提供设备清单及设备的相关检测证书、报告。③为保证灭菌效果和降低湿包率，工厂所用的蒸汽必须为洁净蒸汽。④水处理设备生产出来的纯水电导率需＜5us/cm(25℃）。

（10）第三方应确保鄠邑区中医医院腹腔镜等特殊器械的及时周转使用。

（11）器械物品损耗工作：第三方对鄠邑区中医医院的器械、物品在使用检查过程中发现有损耗，应提供更换。

**六、其它事项**

1.乙方不得转让、分包给其它单位或个人。

2.乙方的响应文件和承诺等内容将列入合同。

**七、技术要求及质量验收标准或规范：**

1.技术要求

第三方消毒供应中心有能力承担医院所有可复用器械、敷料的回收、清洗、消毒、灭菌及安全转运工作，严格按照国家卫健委最新颁布的医院消毒供应中心三项卫生行业标准（《WS 310.0-2016 医院消毒供应中心第1部分：管理规范》、《WS 310.0-2016 医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》、《WS 310.0-2016 医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》）及《陕西省消毒供应中心质量评价实施细则》等要求，提供消毒灭菌服务。

2.质量验收标准或规范：

《WS 310.0-2016 医院消毒供应中心第1部分：管理规范》

《WS 310.0-2016 医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》

《WS 310.0-2016 医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》

陕西省消毒供应中心质量评价实施细则2017版

**八、验收依据**

1.本合同及附加文本；

2.磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及澄清函；

3.国家相应的标准、规范。

**九、违约责任**

1.按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款执行。

2.未按合同或磋商文件要求提供服务或供应的服务质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。

3.供应商的磋商响应文件为签订正式书面合同书不可分割的部分，供应商应履行相应的责任。

4.合同签署生效后双方应严格履行。若双方任一方存在违约行为的，违约方应当向守约方承担违约责任，并赔偿守约方遭受的经济损失（包括但不限于实现债权所产生的律师费、诉讼费等，具体参看双方签署合同相关条款）。

**十、合同争议解决的方式**

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（2）种方式解决：

1.提交当地仲裁委员会仲裁；

2.依法向甲方所在地人民法院起诉。

**十一、合同生效**

1.本合同须经甲、乙双方的法定代表人（授权代理人）在合同书上签字并加盖本单位公章后正式生效。

2.合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

3.本合同一式 份，甲乙双方各执 份。

4.本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

**甲 方（公章）** **乙 方（公章）**

单位名称： 单位名称：

地 址： 地 址：

代 理 人： 代 理 人：

联系电话： 联系电话：

帐 号：

开户银行：

签订日期： 签订日期：