政府采购项目

采购项目编号：SCZC2024-JT-2371-001

两专科一中心和重点专科（呼吸科）医疗设备采购项目

竞争性谈判文件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二四年十月

目  录

第一章  谈判公告	2

第二章  供应商须知	7

第三章  拟签订的合同文本	31

第四章  采购内容及要求	36

第五章  谈判响应文件格式	39

# 第一章  谈判公告

两专科一中心和重点专科（呼吸科）医疗设备采购项目

竞争性谈判公告

项目概况

两专科一中心和重点专科（呼吸科）医疗设备采购项目的潜在供应商应在 【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】（http://bj.sxggzyjy.cn） 获取采购文件，并于 2024年10月31日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：SCZC2024-JT-2371-001

项目名称：两专科一中心和重点专科（呼吸科）医疗设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1610000.00元

采购需求：

合同包1：（儿科医疗设备）

合同包预算金额：570000.00元

合同包最高限价：570000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他诊疗设备 | 儿科医疗设备 | 1（批） | 详见采购文件 | 570000.00 | 570000.00 |

本合同包 不接受 联合体投标。

合同履行期限：自合同签订之日起7天内

合同包2：（急诊科医疗设备）

合同包预算金额：660000.00元

合同包最高限价：660000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他诊疗设备 | 急诊科医疗设备 | 1（批） | 详见采购文件 | 660000.00 | 660000.00 |

本合同包 不接受 联合体投标。

合同履行期限：自合同签订之日起7天内

合同包3：（重点专科（呼吸科）设备）

合同包预算金额：380000.00元

合同包最高限价：380000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他诊疗设备 | 重点专科（呼吸科）设备 | 1（批） | 详见采购文件 | 380000.00 | 380000.00 |

本合同包 不接受 联合体投标。

合同履行期限：自合同签订之日起7天内

## 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

## 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

## 合同包1(儿科医疗设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

## 本项目为非专门面向中小企业的项目

## 合同包2(急诊科医疗设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

## 本项目为非专门面向中小企业的项目

## 合同包3(重点专科（呼吸科）设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

## 本项目为非专门面向中小企业的项目

## 3.本项目的特定资格要求：

## 合同包1(儿科医疗设备)特定资格要求如下:

## 1、供应商在递交响应文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

## 2供应商须为合法注册的法人、其他组织或者自然人，并具有独立承担民事责任的能力，且具备向采购人提供相关货物和服务的能力；提供统一社会信用代码的营业执照（或事业法人证、自然人身份证）等合法证明文件；

## 3.供应商若为制造商，提供所投产品的医疗器械生产许可证；供应商若为代理商，提供所投产品的医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案证（投标产品须在其经营范围内）

## 4.投标产品若属于医疗器械管理的须提供医疗器械注册证

## 5供应商不得存在下列情形之一：

## （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

## （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 合同包2(急诊科医疗设备)特定资格要求如下:

## 1、供应商在递交响应文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

## 2供应商须为合法注册的法人、其他组织或者自然人，并具有独立承担民事责任的能力，且具备向采购人提供相关货物和服务的能力；提供统一社会信用代码的营业执照（或事业法人证、自然人身份证）等合法证明文件；

## 3.供应商若为制造商，提供所投产品的医疗器械生产许可证；供应商若为代理商，提供所投产品的医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案证（投标产品须在其经营范围内）

## 4.投标产品若属于医疗器械管理的须提供医疗器械注册证

## 5供应商不得存在下列情形之一：

## （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

## （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 合同包3(重点专科（呼吸科）设备)特定资格要求如下:

## 1、供应商在递交响应文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

## 2供应商须为合法注册的法人、其他组织或者自然人，并具有独立承担民事责任的能力，且具备向采购人提供相关货物和服务的能力；提供统一社会信用代码的营业执照（或事业法人证、自然人身份证）等合法证明文件；

## 3.供应商若为制造商，提供所投产品的医疗器械生产许可证；供应商若为代理商，提供所投产品的医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案证（投标产品须在其经营范围内）

## 4.投标产品若属于医疗器械管理的须提供医疗器械注册证

## 5供应商不得存在下列情形之一：

## （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

## （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取采购文件

时间：2024年10月28日00:00:00至2024年10月30日23:59:59止

途径：【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】（http://bj.sxggzyjy.cn）下载

方式：在线获取

售价：0元

## 四、响应文件提交

## 截止时间：2024年10月31日09时00分00秒（北京时间）

## 地点：【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】（http://bj.sxggzyjy.cn）上传

## 五、开启

## 时间：2024年10月31日09时00分00秒（北京时间）

## 地点：【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】（http://bj.sxggzyjy.cn）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、落实政府采购政策：

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 国家发改委 生态环境部 市场监督总局联合印发关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

1.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。

1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）。

1.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（ 财办库〔2023〕52号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书或相关证明。

2、供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库并及时办理CA数字证书（陕西CA锁）；

3、文件获取方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】网站（简称宝鸡市公共资源交易平台，官网地址：http://ggzy.baoji.gov.cn/），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗获取本项目电子招标文件（谈判文件）（*.SXSZF）；

4、提交谈判响应文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（谈判文件）（*.SXSCF），使用旧版电子谈判文件制作的电子谈判响应文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收；

5.提交谈判响应文件的方式：从宝鸡市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗上传加密后的电子谈判响应文件（*.SXSTF）；

6.逾期未在宝鸡市公共资源交易平台上传电子版谈判响应文件的，采购人不予受理，系统将拒绝接收；

7.开标形式：本项目将采用“不见面开标”形式。操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《宝鸡公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》；

8.如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

## 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：扶风县中医医院

地址：宝鸡市扶风县城关街道美阳路1号

联系方式：0917-5122499

2、采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新二路2号山西证券大厦8层

联系方式：029-85257505

3、项目联系方式

项目联系人：白新岩、李思鋆、王莉

电话：029-85257505

# 第二章  供应商须知

（一）供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本表为准。

| 条款号 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目名称：两专科一中心和重点专科（呼吸科）医疗设备采购项目 项目编号：SCZC2024-JT-2371-001 资金来源：其他财政资金 预算金额：1610000.00元 第一包：570000.00元 第二包：660000.00元 第三包：380000.00元 采购方式：竞争性谈判 采购内容：详见本谈判文件第四章 项目所属行业：工业 |
| 2.1 | 采购人：扶风县中医医院 地 址：宝鸡市扶风县城关街道美阳路1号 电 话：0917-5211499 |
| 2.2 | 采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司 地址：西安市高新二路2号山西证券大厦8层 联系人：白新岩、李思鋆、王莉 电话：029-85257505 |
| 2.3 | 邀请供应商的方式： ■ （1）发布谈判公告 □ （2）采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家 符合相应资格条件的供应商 □ （3）随机从省级财政部门建立的供应商库中抽取 |
| 3.1 | 对供应商的资格要求：见谈判公告 （或谈判邀请） |
| 3.5 | 是否允许采购进口产品：否 |
| 3.6 | 是否允许联合体谈判：否 |
| 3.7 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 12.1 | 成交响应报价为完成本项目并达到谈判文件要求所需要的全部费用，包括：产品供货、安装调试、验收、培训售后服务、以及增值税等税费、运杂保险费等）。 （1）报价货币：人民币； （2）严格按照分项报价表进行分项报价。 |
| 14.1 | 本项目须提供谈判保证金 第一包：人民币壹万壹仟元整（人民币¥11000.00元）。 第二包：人民币壹万叁仟元整（人民币¥13000.00元）。 第三包：人民币柒仟陆佰元整（人民币¥7600.00元）。 保证金可自主选择采用电汇、银行转账、支票、汇票、本票、金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式。 缴纳谈判保证金账户信息：见陕西省公共资源交易平台-我的项目-项目流程-保证金缴纳须知。 备注： 1、在汇款时务必注明所响应项目的项目编号，否则，因款项用途不明导致谈判无效等后果由供应商自行承担； 2、请各供应商在响应文件递交截止时间前，按文件的要求递交谈判保证金； 3、谈判保证金有效期同谈判有效期。 |
| 15.1 | 谈判有效期：自响应文件递交之日起 60 日历天。 |
| 16.1 | 响应文件的份数： 供应商须在谈判截止时间前上传电子版响应文件，并于谈判截止时间前在全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）-电子交易平台-宝鸡市公共资源交易不见面开标系统进行电子签到（谈判截止时间前1小时均可签到，未签到的视为自动放弃本项目，后续程序不在进行参与），后续在响应文件解密阶段，须于1小时内，使用制作响应文件时的加密锁（CA锁），对上传的响应文件进行解密，因供应商原因导致响应文件无法解密或无法打开的，按无效响应文件处理。（后续在评审过程中，须使用CA锁进行远程二次报价，请在下载谈判文件处进行报价）。 采购结果公示后，成交单位须无偿为采购人提供盖章齐全的纸质版响应文件二套（正本：1份、副本：1份），纸质版应与电子响应文件保持一致。 |
| 17.2 | 密封袋（箱）上须标注：/ |
| 17.3 | ■本项目不要求提交样品。 □本项目要求提交样品。样品为响应文件的一部分，随响应文件同时递交。 （1）样品需标明：项目名称、供应商名称、样品名称等内容。 （2）其他要求：/ |
| 18.1 | 响应文件递交截止时间：2024年10月31日09：00（北京时间）。 响应文件递交地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）（http://bj.sxggzyjy.cn）。 |
| 21.1 | 谈判小组由3人组成，其中评审专家2人，采购人代表1人。 |
| 28.1 | □ 本项目要求履约保证金，金额为成交合同金额的5%。 ☑ 本项目不要求履约保证金。 |
| 技术支持电话 | 电子化政府采购系统技术支持（软件开发商） 国泰新点软件股份有限公司 技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 |
| 补充说明 | 供应商登记免费领取采购文件的，如不参与项目投标，应在递交响应文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。 |

## （二）供应商须知

一、总则

1.     项目说明

  - 项目说明：见供应商须知前附表。

2.     定义

2.1    采购人：见供应商须知前附表。

2.2    采购代理机构：见供应商须知前附表。

2.3    供应商：指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请供应商方式见供应商须知前附表。

2.4    谈判小组：指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的组织。

3.     合格的供应商

3.1    供应商基本资格要求详见供应商须知前附表。

3.2    本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

3.2.1  供应商应当未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，否则不得参与政府采购活动。

3.2.2  信用信息查询的时间：自采购文件发售之日起至资格审查结束之前。

3.2.3  查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

3.2.4  信用信息查询记录和证据留存具体方式：将经查询存在不良信用记录的潜在供应商的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。

3.2.5  信用信息的使用规则：采购人或采购代理机构若发现参与本项目政府采购活动的供应商在存在不良信用记录的，将信用信息查询记录提交给谈判小组，作无效文件进行处理。

3.3    供应商必须向采购人或采购代理机构获取谈判文件，未向采购人或采购代理机构获取谈判文件的潜在供应商均无资格参加本次采购。

3.4    供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规。

3.5    若前附表中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若前附表中不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应文件将被认定为无效。

3.6    如须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

3.6.1  两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

3.6.2  联合体各方均应符合本须知规定。

3.6.3  采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

3.6.4  联合体各方应签订共同谈判响应协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同响应协议作为响应文件的内容提交。

3.6.5  大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加谈判，共同响应协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同响应协议报价总金额的比例。

3.6.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的谈判，否则相关响应文件将被认定为无效。

3.6.7  对联合体谈判的其他资格要求见须知前附表。

3.7    若前附表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业或所投产品为非中小企业产品，其响应文件将被认定为无效。

4.     响应费用

4.1    供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，无论响应过程和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、谈判文件说明

#### 5.     通知

5.1    对与本项目有关的通知，采购人或采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真、电子邮件等，下同）的形式，送达所有与通知有关的已获取了谈判文件的供应商（潜在供应商）。供应商应于收到通知后按规定时间以书面方式予以回复确认。因登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，采购人或采购代理机构不承担责任。

#### 6.     谈判文件的构成

6.1    谈判文件用以阐明供应商所需提供的服务以及其它类似的义务、采购响应程序和合同条款。谈判文件包括如下五章内容：

第一章 谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 合同草案条款

第四章 采购内容及要求

第五章 谈判响应文件格式

6.2    供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。供应商没有对谈判文件做出全面的实质性响应是供应商的风险。采购人有权拒绝没有对谈判文件要求做出实质性响应的响应文件。

7.     谈判文件的澄清和修改

7.1    在首次响应文件递交截止时间前，采购人或采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容为谈判文件的组成部分。

7.2    谈判文件的修改将以书面形式通知所有获取谈判文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认。

7.3    澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构可适当延长首次响应文件递交截止时间，并以书面形式通知所有获取谈判文件的供应商。

三、响应文件的编写

8.     响应文件语言

8.1    响应文件及与响应相关的所有文件均应以中文书写。

9.     计量单位

9.1    除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.    响应文件的组成

10.1   供应商编写的响应文件由《资格证明文件》、《商务及技术文件》两部分组成。供应商应完整地按照谈判文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件。响应文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足要求的，其响应文件将被认定为无效。

10.2    供应商编写的响应文件由以下五部分组成，应包括但不限于以下内容：

第一部分  谈判响应函

第二部分  谈判响应报价表

第三部分  偏离表

第四部分  响应方案说明

第五部分  授权委托书及法定代表人证明

第六部分  资格证明文件

第七部分  小微企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明

10.3   供应商提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其响应被拒绝。

11.    响应文件格式

11.1   对于谈判文件第五章中已经提供了格式的响应文件内容，供应商必须按提供的响应文件格式进行填写和编制，没有提供格式的可自行设计。

#### 12.    响应报价

12.1   供应商的报价应当为完成本项目并达到谈判文件要求所需要的全部费用，包括：产品供货、安装调试、验收、培训售后服务、以及增值税等税费、运杂保险费等）。

12.2   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

12.3   供应商所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

#### 13.    报价货币

13.1   谈判响应函、响应报价一览表、最后报价表等所有报价为完成本项目并达到谈判文件要求所需要的全部费用。采购人不接受任何其他形式的报价。

#### 14.    谈判保证金

14.1   本项目须在谈判前向采购代理机构提供供应商须知前附表规定金额的保证金，并作为其响应文件的一部分。

14.2   保证金的货币为人民币，并采用下列任何一种非现金形式递交：

（1）电汇；

（2）银行转账；

（3）支票、汇票、本票、金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式。

14.3   保证金以保函形式交纳的，供应商须按谈判文件附件1格式和内容开具保函，并将保函原件附在谈判响应文件中或随谈判响应文件同时递交，否则视为无效文件。联合体参加谈判的，可以由联合体中的一方或者共同提交保证金，以一方提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。

14.4   凡没有根据本须知第14.1条的规定随附保证金的响应文件，将被视为非响应予以拒绝。

14.5   未成交供应商的保证金， 采购代理机构将在成交通知书发出后5个工作日内退还。

14.6   成交供应商的保证金在按本须知第26条规定签订合同后5个工作日退还。

14.7   成交供应商有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

- 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力外，成交供应商在规定期限内未能根据本须知第26条规定签订合同；

- 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 成交供应商未按本须知第29条规定缴纳服务费。

#### 15    谈判有效期

15.1   谈判有效期见本须知前附表。在谈判有效期内，所有响应文件均保持有效。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非实质响应，采购人有权拒绝。

15.2   特殊情况下，采购人可于原谈判有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其谈判保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在谈判有效期的延长期内继续有效。

#### 16.    响应文件的制作和签署

16.1   供应商应准备一份响应文件正本和“供应商须知前附表”中规定数目的副本，每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2   响应文件须用中文编写，并采用A4纸张装订成册。装订须牢固，不易拆散和换页，采用软胶装，不得采用活页方式装订，封面不建议硬装。

16.3   响应文件的正本，一律用不褪色的墨水书写或打印，签字页加盖供应商单位公章，并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签署。响应文件的副本可采用正本的复印件。

16.4   任何行间插字、涂改或增删，必须由响应文件签字人将姓或首字母在旁边签字才有效。

16.5   采购人不接受以电报、电话、传真、电子邮件形式递交的响应文件。

16.6   供应商在谈判过程中，签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均应使用与供应商全称相一致的公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章。如响应过程中供应商使用专用章，须提供特别说明函，明确该专用章作为相关响应文件的盖章，其效力等同于公章（该特别说明函须同时加盖供应商公章和供应商专用章）。

16.7   响应文件应按照“资格证明文件”和“商务及技术文件”分成两部分，并用不可拆装的方式分别装订成册。

四、响应文件的密封和递交

#### 17.    响应文件的密封和标记

17.1   电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段，登录宝鸡市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗，上传加密后的电子响应文件（*.SXSTF）。上传成功后，宝鸡市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

17.2   文件加密要求按照全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）平台有关要求进行。

17.3   书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求的情况下需提交样品。成交单位样品不予退还，成为合同内容的一部分，做为验收依据。样品的要求见供应商须知前附表。

#### 18.    响应文件递交截止时间

18.1   响应文件递交截止时间和地点见供应商须知前附表。

18.2   投标人在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。对已提交的电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件；提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子响应文件保持一致，不允许补充和修改。。

18.3   采购人可以按本须知第7条规定，通知修改谈判文件，适当延长响应文件递交截止时间。在此情况下，采购人和供应商受响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

#### 19.    迟交的响应文件

19.1   采购人将拒绝接收第18条规定的响应文件递交截止时间后递交的任何响应文件。

#### 20.    响应文件的修改和撤回

供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，相关程序按公共资源交易中心有关规定执行。

20.1   供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应按第16和17条规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”或“撤回响应文件”字样。

20.2   在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

20.3   供应商不得在响应文件递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。

五、评审与谈判

#### 21.    谈判小组

21.1   在谈判开始前组建谈判小组，谈判小组由采购人代表及有关专家组成。专家从政府采购评审专家库相关专业中随机抽取。谈判小组组成见供应商须知前附表。

21.2   谈判小组职责

（1）确认竞争性谈判文件。审阅谈判文件，无修改进行签字确认。有修改，修改内容经采购人确认后，谈判小组以书面形式通知所有供应商。

（2）确定符合要求的供应商参加谈判；

（3）审查供应商的响应文件并做出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

21.3   谈判小组义务

（1）遵纪守法、客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）根据谈判文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

21.4   谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

#### 22.    谈判程序

22.1   谈判会议

（1）在谈判文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织谈判工作，供应商须委派代表参加，签名以证明其出席。

（2）各供应商或其推荐的代表与采购监督人共同检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

（3）采购代理机构工作人员按照顺序，将各供应商首次响应文件的份数等内容公布，无异议后，由供应商法定代表人（或授权代表人）和监督人签字确认。

22.2   响应文件评审

22.2.1 响应文件的资格性审查。依据《政府采购法》第二十三条和谈判文件的规定，采购人或采购代理机构负责对响应文件中的资格证明文件、信用查询记录等进行审查，以确认供应商具备相应资格。资格性审查出现下列情况者（但不限于），按无效文件处理：

（1）供应商资格不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和特定资格条件要求的。

（2）供应商没有经过正常渠道购买或免费领取谈判文件或供应商的名称与获取谈判文件单位的名称不符。

（3）谈判响应文件中未提交法定代表人授权书（法定代表人直接参加谈判未按要求提交其有效身份证）或授权书的合法性或有效性不符合谈判文件规定。

（4）保证金未提交或未提交至指定账户、或提交保证金不符合谈判文件要求的。

（5）信用查询中列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动。

（6）采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 等查询相关主体信用记录，并将查询网页打印、存档备查。

（7）查询时间为自采购文件发售之日起至资格审查结束之前，此段时间段外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

（8）两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

附表一 资格审查表

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照一致（符合法定工商变更程序除外）； |  |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供了有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |
| 3 | 具有健全的财务会计制度 | 提供2022或2023年度经审计的财务报告或2024年度基本开户银行出具的资信证明 |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的证明材料或承诺 |  |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1. 提供2024年度任意一个月的纳税凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）或免税证明（复印件加盖公章）。 2. 提供2024年度任意一个月社会保障资金缴纳记录（专用收据或社会保险缴纳清单）或免缴纳证明（复印件加盖公章） |  |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供了有效的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 不存在违反法律、法规的情况 |  |
| 8 | “信用中国”网站和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和/或重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内） |  |
| 9 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的谈判。 | 提供了法人代表、控股股东、控股企业及管理、被管理单位情况声明且各供应商之间不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系情形。 |  |
| 10 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目谈判。 | 提供了供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明。 |  |
| 11 | 非联合体 | 提供非联合体承诺书。 |  |
| 12 | 供应商特定资格条件 | 按照采购公告规定的方式获取了谈判文件； |  |
|  |  | 供应商若为制造商，提供所投产品的医疗器械生产许可证；供应商若为代理商，提供所投产品的医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案证（投标产品须在其经营范围内） |  |
|  |  | 投标产品若属于医疗器械管理的须提供医疗器械注册证 |  |
|  |  | 法定代表人直接参加谈判的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加谈判的，须出具法定代表人授权书 |  |
|  | 结论 |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

22.2.2 谈判响应文件符合性审查（有效性、完整性和响应程度）：谈判小组依据谈判文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和响应性进行审查，以确定是否满足谈判文件要求，出现下列情况者（但不限于），按无效文件处理。

（1）供应商未按谈判文件要求加盖单位公章；

（2）谈判响应文件未按谈判文件要求法定代表人或其授权代表签字；

（3）无有效期或有效期达不到谈判文件的要求；

（4）供应商首次谈判报价出现选择性报价；

（5）首次谈判报价超出采购预算；

（6）响应文件中对合同草案条款附加了采购人难以接受的条件；

（7）谈判内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差；

（8）响应文件中技术指标达不到采购要求，降低了产品档次或影响产品性能、功能；

（9）响应报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；

（10）供应商提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为；

（11）未按文件要求缴纳谈判保证金；

（12）如供应商为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，供应商所投产品应属于品目清单的强制采购部分。供应商应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其响应文件将被认定为无效；

（13）如供应商为提供服务所伴随的货物属于网络关键设备和网络安全专用产品的，供应商所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。供应商应提供相关证明，否则其响应文件将被认定为无效。

附表二 符合性审查表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 评审结论 （○/×） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 响应文件签署盖章 | 按谈判文件格式要求加盖了供应商公章和有法定代表人或其授权代表签字或加盖人名章。 |  |
|  | 报价 | 供应商报价是固定价且未超过预算金额（谈判文件有最高限价的，报价未超过最高限价）； |  |
|  | 附加条件 | 响应文件不含有采购人不能接受的附加条件； |  |
|  | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益； 弄虚作假、相互串通的情形见附注 |  |
|  | 其他无效情形 | 无法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形； |  |
|  | 响应文件有效期 | 有效期满足谈判文件要求的； |  |
|  | 备选方案 | 供应商不得提交两份或者多份内容不同的响应文件，或者在同一份响应文件中对同一谈判项目有两个或者多个报价； |  |
|  | 响应文件内容 | 供应商提供的服务无实质性遗漏 |  |
|  | 技术响应 | 符合“采购需求”要求，无重大偏差 |  |
|  | 交货期及交货地点 | 满足谈判文件要求； |  |
|  | 质保期 | 满足谈判文件要求； |  |
|  | 付款方式 | 付款方式为实质性条款，不允许偏离，供应商须完全响应； |  |
| 结论（通过或未通过） |  |  |  |

注：1、符合谈判文件要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

2、有下列情形之一的，视为供应商相互串通：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理参与谈判事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取成交的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

#### 23.    谈判

23.3.1 谈判小组集中与各供应商分别进行谈判，并给所有参加谈判供应商平等的谈判机会。

23.3.2 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审核时，以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、或者明显文字和计算错误的内容在约定时间内做出必要的澄清、说明或更正。供应商澄清、说明或者更正应当由法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。澄清、说明或者更正不得超出响应范围，或者改变响应文件的实质性内容。

23.3.3 谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并成为谈判文件的有效组成部分。

23.3.4 如出现下述情形之一的，视为供应商主动退出谈判，其响应将被拒绝：

（1）供应商未按要求确认谈判小组确定的本项目最终技术需求的；

（2）最后报价未实质性响应谈判小组确定的本项目最终技术需求的，或附有采购人无法接受的条件的。

23.4   最后报价

23.4.1 谈判结束后，有效响应供应商不少于3家。谈判小组要求供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

23.4.2 最后报价应按附件中报价的格式内容填写，并且同时提交最后响应报价表、最后报价明细表、最后节能、环境标志产品明细表等内容。各供应商在提交响应文件时，应对最后报价加盖供应商红色公章，且由法定代表人（或授权代表人）签字。

24.    评审办法及落实政府采购政策

24.1   谈判小组按照谈判文件规定的评审方法和标准，对审查合格的文件进行商务和技术评审，比较和评价。

24.2   评审办法：比照最低评标价法，在质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

24.3   若项目未专门面向中小企业采购，对小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予  10%  的扣除，用扣除后的价格参与评审。若项目专门面向中小企业采购，则不再进行价格扣除。

（1）根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），中小企业应出具《中小企业声明函》，符合工信部联企业〔2011〕300号文件规定；监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明；残疾人福利性单位应符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。

（2）对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行价格扣除。

（3）如允许与小微企业组成联合体或向其分包的，且合同额占总金额30%以上的，给予4%（工程为1%）的扣除。联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

24.4   谈判产品为节能、环境标志产品，符合谈判文件要求的，可优先采购，价格扣除百分比计算公式为：节能、环境标志产品清单中的产品价格占谈判响应总价的百分比×5%，用扣除后的价格参与评审。

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）的规定，节能、环境标志产品依据品目清单和认证证书实施政府采购优先采购和强制采购。

（2）以在有效期之内的，国家确定的认证机构出具的节能产品、环境标志产品认证证书为依据，复印件须加盖供应商公章，否则不予扣除。

（3）供应商在响应文件中对所响应产品为节能、环境标志品目清单中的产品，在谈判报价时必须对此类产品单独分项报价，未提供节能、环境标志产品计分明细表不予扣除。

（4）若节能、环境标志清单内的产品仅是构成响应产品的部件、组件或零件的，则该产品不享受鼓励优惠政策。

（5）同一包内的节能、环境标志产品部分计分只对属于清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予扣除。

（6）节能、环境标志产品不重复扣除；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复扣除。

24.5   响应文件出现下列情况之一者，谈判小组在评审过程中按以下原则修正：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（5）文字与图表不一致的，以文字为准；

（6）正本与副本不一致的，以正本为准；

（7）响应文件的文字叙述与制造厂商的产品样本/检测报告不符时，以产品样本/检测报告为准。

六、确定成交单位、授予合同

#### 25.    确定成交单位

25.1   采购代理机构应在评审结束后两个工作日内，将评审报告送采购人。

25.2   采购人在收到评审报告后五个工作日内，根据评审报告对评审过程及结果进行严格审核后确定成交供应商，复函采购代理机构。

25.3   采购代理机构在接到采购人的成交复函后，两个工作日内在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，公告期限为一个工作日，并向成交供应商发出“成交通知书”。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

25.4   采购代理机构将评审过程及成交供应商情况书面报监督机构备案。

#### 26.    合同

26.1   自成交通知书发出后三十日内，按照谈判文件和成交供应商响应文件的约定，采购人与成交供应商洽谈合同条款，并签订合同。谈判文件及成交供应商的响应文件均作为合同的组成部分。

26.2   确定成交单位后，成交供应商因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其成交资格，同时报请监督机构备案，没收其保证金。在此情况下，采购人可按评审结果顺序将合同授予下一成交候选人或重新采购。

26.3   成交供应商签订合同后，持合同原件到采购代理机构，或采购代理机构根据陕西省政府采购网合同备案结果办理保证金退还手续。

#### 27.    询问与质疑

27.1   供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

27.2   供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

27.3   质疑供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章。供应商可以委托代理人进行质疑和投诉，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

27.5   符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复。联系人：综合办公室，联系电话：029-85235014。

27.6   供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

#### 28.    履约保证金

28.1   履约保证金金额见供应商须知前附表。

28.2   履约保证金缴纳时间：合同签订前必须交纳至（采购人）。

28.3   履约保证金缴纳形式：成交供应商应当以支票、汇票、本票、保函（格式见附件2）等非现金形式缴纳。

28.4   履约保证金收取单位名称：/

28.5   履约保证金退还的方式、时间、条件：/

28.6   履约保证金不予退还的情况：/

28.7   逾期退还履约保证金的违约责任：/

#### 29.    成交服务费

29.1   成交供应商在领取成交通知书前，须向采购代理机构支付代理服务费，代理服务费由采购人与采购代理机构约定：代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）规定标准按采购包收取。不足5000元的采购包，代理服务费按5000元收取。

29.2   成交单位的代理服务费交纳信息

银行户名：陕西省采购招标有限责任公司

开户银行：中国光大银行西安友谊路支行

账    号：78560188000095264

联系人：财务部   联系电话：029-85263975

29.3   成交服务费已包含在供应商的响应报价中，不在单独列项。

#### 30.    采购人追加采购数量的权力

在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，采购人有权与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

#### 31.    其他情况

31.1   谈判截止时间结束后，递交响应文件或者经评审的实质性响应谈判文件的供应商不足三家，采购代理机构应当终止竞争性谈判活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

31.2   连续两次进行竞争性谈判活动，因符合谈判要求供应商不足3家，经请示政府采购管理部门同意后，可继续进行竞争性谈判活动。

31.3   政府采购信用担保

31.3.1 供应商递交的履约担保函应符合本谈判文件的规定。

31.3.2 为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23号），中标供应商如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http：//www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：

省级政府采购项目贷款银行信息：

一、陕西建行（E政通）

陕西省分行营业部	西安市南广济街38号	白玉皓	13201603166

西安莲湖路支行	西安市莲湖路35号	刘  冲	17702902131

西安曲江支行	西安市雁塔南路2216号	樊理君	18691568151

西安高新区支行	西安市高新路42号	卞斯超	15191075651

西安经开区支行	西安市未央路125号	惠  媛	17792256100

西安南大街支行	西安市南大街15号	乔  鉴	18089136919

西安和平路支行	西安市和平路101号	陈  歆	18691816821

西安兴庆路支行	西安市兴庆路61号	李  妍	13892880386

西安新城支行	西安市南新街29号	朱子君	18629286269

西安长安区支行	西安市长安区青年街2号	王淑芸	13572289603

咸阳分行	咸阳市西兰路4号	邰  洋	13299079906

宝鸡分行	宝鸡市红旗路36号	李  倩	18629019817

铜川分行	铜川市新区正阳路与长虹路十字	张小波	18691932636

榆林分行	榆林市高新技术产业园区创业大厦	张君君	15991929275

延安分行	延安市宝塔区中心街	陈进佃	15609110557

汉中分行	汉中市石灰巷21号	王晨旭	15319375850

安康分行	安康市育才路102号	张少帅	13165762680

商洛分行	商洛市名人街广电大楼下	郭  杨	17809267188

二、北京银行（政府订单贷）

西安分行营业部	        刘晓伟	总经理助理	029-61828763	18066630518

西安高新开发区支行	    梁凡	行长助理	029-61828531	18681945597

西安曲江文创支行	    蒋超	室经理	029-65667366	15891737329

西安经济技术开发区支行	孟庆龙	行长助理	029-61828272	13991990373

西安长缨路支行	        范凯	副行长	029-68717760	13991315609

长安区西长安街支行   	陈明	行长助理	029-85724301	18149209660

泾渭工业园支行	        杨奕	室经理	029-68213773	15934802021

北客站科技支行	        周洁	副行长	029-61828129	18629518636

解放路支行	            王莉	行长助理	029-61828185	15802966196

延安分行	            奥宝森	室经理	0911-8076038	15592925222

三、工商银行（政采贷）

榆林分行	张岭	客户经理	0912-6183827	15353386777

宝鸡分行	郭进	客户经理	0917-3238282	18991749262

安康分行	郑婕	客户经理	0915-3236275	15667856663

铜川分行	彭东东	客户经理	0919-2151878	17392898832

延安分行	党莹	经理助理	0911-2380826	15291142933

汉中分行	杨薇薇	部门副经理	0916-2606773	18591607453

渭南分行	张欢	客户经理	09132095066	15229730006

咸阳分行	袁霖	客户经理	029-33259370	18591006506

商洛分行	张铮	经理助理	0914-2310908	18691410305

商洛分行	余勇博	客户经理	0914-2310908	18092802280

西安分行	巩越	客户经理	029-87609419	18629450680

四、中信银行 （政采e贷）

西安分行	西安市朱雀大街中段1号	曹晓聪	13759957407

咸阳分行	秦皇中路绿苑大厦	杭群	13992016859

宝鸡分行	宝鸡市高新大道50号财富大厦B座	王尧	13636762976

渭南分行	渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦	杨阳	18191815559

榆林分行	榆林市高新区长兴路248号中信银行	刘洪巍	13636885556

汉中分行	汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江•公园壹号（产业孵化区）3B号楼	陈真	18509165068

五、中国光大银行（阳光政采贷）

宝鸡分行	杨 欢	0917-3451055	18329677163

榆林分行	尚云鹏	0912-3548019	18690473126

延安分行	汪昊田	0911-8011831	13509115500

咸阳分行	侯 佳	32100021	15229500088

营销一部	李 敏	87236311	13772031109

营销二部	朱翰辰	87236201	17791788078

营业部	张翔琮	87236306	18829235568

电子城支行	张曼玉	88247071	18009298787

明德门支行	王 晨	85350770	13991249430

东大街支行	刘 林	87438914	15029673754

经济开发区支行	陆家俊	86525176	18629303397

凤城九路支行	宋 宜	89155022	18966911622

兴庆路支行	司 洋	83290033	18629251819

长乐西路支行	张 超	82566208	15877390201

友谊路支行	贠程敏	88422067	18792795210

边家村支行	王 鹏	85251673	15309223048

北关支行	菅新培	86248203	18092169361

南郊支行	程 拓	85265234	13772491661

西关正街	马 瑜	89548109	13772337373

丈八东路支行	杨筱凡	81026910	15129044185

雁塔路支行	闫梓闶	82222501	18691561524

唐延路支行	尉二宝	88329478	13991930150

枫林绿洲支行	杨 嘉	87302120	13609199490

南关正街支行	郭 敏	85230722	18066610983

南二环支行	刘 超	88362861	18192080396

曲江支行	田 鹏	81205890	13991937977

太白路支行	马振林	68912880	15353736656

明光路支行	刘二渭	81623506	13201793405

凤城二路支行	张 洋	86680267	13720423343

昆明路支行	张 洁	84592506	13991821278

丈八北路支行	郭 浩	81875192	15667087662

新城支行	余振东	87251680	18066617238

六、浦发银行 （政采e贷）

西安分行	吴晨雨	客户经理	029-63603803	15991724645

西安分行	陈福全	客户经理	029-63603441	17782511994

西安分行	韩瑾	客户经理	029-63603443	18202909790

西安分行	李瑞雪	客户经理	029-63603445	18220862398

榆林分行	陈晓晓	公司业务部	0912-2216068	15691269965

榆林分行	郭小东	公司业务部	0912-2216008	15291820586

宝鸡分行	张一岚	公司业务部	0917-8662919 	18690008816

宝鸡分行	朱强	公司业务部	0917-8662926 	13909176381

渭南分行	王晓峰	公司业务部	0913-3357080	13992363166

咸阳分行	薛晗	公司业务部	029-32083788	15109226216

七、兴业银行（政采贷）

西安分行	朱靖	总监	029-87482998	13363979983

八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行  联系人：陈经理 联系电话：61815275 /18821669199

联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690

九、浙商银行 （政采贷）

西安分行	西安市雁塔区科技路259号	曹金辉	18710993980

十、 招商银行（政采贷）

招商银行西安分行   联系人：任瑾；85438988

十一、 长安银行（小微贷）

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路3号

联系人：陈瑶 13629266833

- 十二、网商银行（合同贷）

- 十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）

渭南市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设银行 | 郭煜庆 田宇 | 13892535580 17797059890 |
| 2 | 浦发银行 | 孙哲龙 蒙波 | 13892383911 15249035320 |
| 3 | 中信银行 | 杨洋 耿浩 | 18191815559 13193388328 |
| 4 | 兴业银行 | 权奥星 | 15706090239 |
| 5 | 工商银行 | 张剑 张欢 | 18191356300 15229730006 |
| 6 | 长安银行 | 李华 | 13335331958 |
| 7 | 邮储银行 | 张萱 | 13028431555 18091365182 |

延安市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 银行 | 地址 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行延安分行 | 延安市宝塔区中心街 | 徐欣蕾 | 15891686951 |
| 2 | 中国工商银行延安分行 | 延安市宝塔区师范路 | 姬悦 | 18391156580 |
| 3 | 北京银行延安分行 | 延安市宝塔区双拥大道 | 奥宝森 | 15592925222 |
| 4 | 邮储银行延安分行 | 宝塔区枣园路志丹大厦 | 刘凯 | 18691114222 |
| 5 | 光大银行延安分行 | 宝塔区卷烟厂东信时代一、二层 | 汪昊田 | 13509115500 |
| 6 | 交通银行延安分行 | 延安市宝塔区北大街95号 | 王瑶 | 13389119518 |
| 7 | 延安农商行 | 延安市宝塔区百米大道永兴路农商银行大厦 | 段田瑞 | 18700166012 |
| 8 | 甘泉农商行 | 甘泉县中心街019号 | 白晶晶 | 15129872940 |
| 9 | 延长联社 | 延长县七里村镇街道城区中街 | 白永卿 | 18109119635 |
| 10 | 延川联社 | 延川县大禹街道北关信用合作联社 | 张沛兴 | 15129756920 |
| 11 | 子长农商行 | 子长市长兴街 | 王莉 | 13992153010 |
| 12 | 安塞农商行 | 延安市安塞区富民街22号 | 王平 | 15991569027 |
| 13 | 志丹联社 | 延安市志丹县保安街134号信合大厦 | 李倩 | 18792408171 |
| 14 | 吴起农合行 | 陕西省延安市吴起县北苑东路26号 | 李娜玲 | 15591103321 |
| 15 | 洛川农商行 | 陕西省延安市洛川县中心街 | 史云云 | 15291172848 |
| 16 | 富县农合行 | 富县富城镇正街8号 | 逯其玲 | 18091126065 |
| 17 | 黄陵联社 | 黄陵县桥山大厦 | 曹涛 | 13772255164 |
| 18 | 宜川联社 | 宜川县党湾街65号 | 毛永良 | 15009118628 |
| 19 | 黄龙联社 | 黄龙县石堡镇广场大街40号 | 郑国强 | 15991595662 |

# 第三章  拟签订的合同文本

甲方：（前款所称采购人）         住所：

乙方：（前款所称成交供应商）     住所：

一、合同内容（标的、数量、质量等）：

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：

3、合同为固定总价合同，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款比例：合同签订后支付合同金额的40%，安装调试验收合格后支付合同金额的60%。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由         负责结算，每次付款前，乙方开具合同总价数的等额发票交采购人。

四、履行期限、地点及方式：

1、交货期：自合同签订之日起7天内。

2、交货地点：采购人指定地点

3、质保期：1年

4、方式：

五、技术服务

对技术服务的要求：满足谈判文件要求

六、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、明确所需服务要求；

2、对乙方所供服务进行验收；

3、按约支付价款。

（二）乙方的权利和义务

1、保证所供服务符合甲方要求；

2、按时向甲方提供服务；

3、主动通知甲方办理验收，并办理结算手续。

七、验收

1、验收：由甲方组织验收，验收合格后向乙方出具验收结果，验收发生的费用由乙方承担。

2、验收依据：

2-1、合同文本、合同附件、竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件。

2-2、国内相应的标准、规范。

2、验收依据：设备验收时按照乙方响应文件中的参数响应表逐条验收，采购人发现相关产品有虚假参数时，乙方承诺按照国家相关法律承担相应责任，同时承诺对采购人进行成交金额的全款赔付。

八、保密条款

1、乙方应遵守国家有关保密的法律法规和行业规定，并对甲方提供的资料负有保密义务。未经甲方同意，不得将承接政府服务项目获得的政府、公民个人等各种信息和资料提供给其他单位和个人。如发生以上情况，甲方有权索赔。

2、甲方有义务保护乙方的知识产权，未经乙方同意，不得将乙方交付的具有知识产权性质的成果文件、资料向第三方转让或用于本合同以外的项目。如发生以上情况,乙方有权索赔,但甲方依据相关法定职责对外公开的除外。

3、本条款为独立条款,本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。

九、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟执行合同，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按合同金额的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、合同组成

1、成交通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、竞争性谈判文件

5、成交供应商的响应文件

十一、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（  ）种争议解决方式：

（1）、甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

（2）、甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十二、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，       备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |

合同附件

| 政府采购项目货物（服务）验收入库报告单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 |  |  |  |
| 采购项目 |  |  |  |
| 项目编号 |  | 合同金额 | ¥： |
|  |  | 验收时间/地点 |  |
| 供货单位 |  |  |  |
| 开户行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 供货单位：（盖章） |  | 使用单位验收意见：（盖章） |  |
| 签字： |  | 签字： |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 采购内容 |  |  |  |
| 采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价 |  |  |  |

- 采购内容及要求

- 一、技术要求

第一包：儿科

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新生儿小儿呼吸机 | 1台 | 1.适用范围：适用于新生儿（含早产儿）和30KG以下的儿童。 2.≥8.0英寸触摸显示屏。监测参数：压力（气道峰压、平均压、呼末正压/气道压力）、氧浓度、流量、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比。图形显示：压力－时间波形、流量柱状图显示流量。 3.内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21%-100%，精度±3%。 4.内置氧传感器，监测范围0-100%，精度±2%。正常通气时可进行氧浓度在线校准，校准时不影响正常通气。 5.提供和呼吸机主机同品牌的压力发生器，提供近鼻端压力监测。 6.呼吸监测：不需要额外传感器即可测量自主呼吸频率。 7.通气模式：NCPAP，NIPPV，SNIPPV，HFNC。 8.NCPAP模式： 8.1.气道压力：4.0cmH2O-20cmH2O 8.2.窒息唤醒压力：2.0cmH2O-25cmH2O 8.3.窒息唤醒次数：OFF，1～10 9.NIPPV/SNIPPV模式： 9.1.吸气压力：0cmH2O-25cmH2O 9.2.呼末正压PEEP：0cmH2O-15cmH2O 9.3.触发灵敏度：OFF，-20～10 10.监测参数范围： 10.1.气道压力、呼末正压、吸气压力：-30cmH2O～120cmH2O 10.2.自主呼吸频率：0/min～300/min 10.3.流量：0L/min～20L/min 11.HFNC模式：具有压力监测功能，流量范围0.5L/min-25L/min可调。 12.可选配血氧监测功能，实时监测患儿的SPO2、PR和PI灌注指数。 13.提供快氧通气功能：最长时间120s，增氧浓度22%-100% 连续可调。 14.提供手动通气功能，通气时间1s-30s可调。 15.具备自动泄漏补偿功能。 16.报警：具有手动/自动设置报警上下限功能。 17.应具有日志功能、趋势图和趋势表功能，并支持存储和导出功能。 18.应具有湿化器外挂导轨、吊臂/水袋支架安装座、空压机安装底盘。 19.内置大容量锂电池，充满可使用≥4小时。 20.提供系统自检功能，图形化提示操作功能。 |
| 2 | 脉搏血氧饱和度仪 | 1台 | 1.显示：≥3.5 英寸 TFT 彩屏 2.血氧饱和度参数说明： 显示范围：35%~100% 测量误差：70%~100%：±2% 50%~69%：±3% 50%以下不作要求。 越限提示设置范围：下限提示 50%-99%可调 测量准确度：在 70～100%测量范围内，Arms≤3%（Arms 定义参见 标准 YY0784-2010） 3. 脉率参数说明： 显示范围：30bpm~250bpm 测量精度：±2%或±2bpm 取大值 限值设置范围：上限：100bpm---240bpm 下限：30bpm---99bpm 4. 灌注指数（PI）显示： 应能显示血流灌注指数。 5. 抗自然光干扰能力： 在自然光的环境下使用，脉搏血氧饱和度和脉率测量值符合上述标准要求。 6. 抗工频干扰能力： 在光环境为工频光源的情况下使用，脉搏血氧饱和度和脉率测量值符合上述标准要求。 |
| 3 | 病人监护仪 | 2台 | 1.≥10.1彩色液晶电容触摸屏; 2.分辨率为800×600像素; 3.≥7通道波形显示; 4.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数 5.标配3/5导心电， 6.具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±300mV， 7.心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式其中的任意一种 8.≥23种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等； 9.无创血压具有五种测量模式：手动、自动、连续测量； 10.具有多种界面显示：标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、等 11.用户可自定义调节界面布局波形和参数功能； 12.可支持≥2小时趋势图/表、≥1000组NIBP列表、≥200组报警事件的存储和回顾； |
| 4 | 输液泵 | 5台 | 1.全中文显示，方便快捷的人机操作界面。 2.速度范围：0.10mL/h～1500mL/h（最小步进 0.01ml/h）。 3.快进（Bolus）速度范围：0.10mL/h～2000mL/h（最小步进 0.01ml/h）。 4.输液精度≤±4.5%。 5.KVO速度设定范围：0.1mL/h～5ml/h 可调。 6.具有其中的某种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、微量模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、剂量时间模式、间断给药模式、点滴模式。 7.动态压力检测(DPS)，可实时显示当前压力数值。 8.压力自动释放（Anti-Bolus），当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。 9.档阻塞压力阈值可调，最低300mmHg。 10.具有排气功能，排除管路内的气泡。 11.在线滴定功能，更改速度时完全不需要中断输液。 12.气泡检测：可探测≥20μL的单个气泡，单个气泡大小7档可调。 13.夜间模式：自动降低屏幕亮度和音量，设置时间结束后自动恢复。 14.电池工作时间≥5小时 |
| 5 | 呼吸湿化治疗仪 | 2台 | 1.适用人群：成人、小儿。 2.不小于4.3英寸触摸显示屏，支持触摸、飞梭双重操作，简便快捷。 3.流量设置范围不小于：2～70L/Min。 4.内置电子空氧混合系统，氧浓度设置和监测范围：21%～100%，测量精度：设定值的±3%。 5.采用高性能涡轮驱动，无需压缩空气源。 6.温度设置范围：儿童模式：34℃，成人模式：31℃-37℃ |
| 6 | 气动式高频振荡排痰系统 | 2台 | 功能参数 - 1.高清屏幕，全中文导航； - 2.训练模式：手动模式，多种自动模式； - 3.手动模式具备自定义功能，自动保存上次参数； - 4.性能参数：频率最大不低于20Hz；压力最高≥4.0kpa，多段可调； - 5.时间：时间步距为1min，连续可调； - 6.模式：≥4种治疗参数模式。 - 7.导气软管连接得可靠性：设备连接软管应连接可靠牢固，连接力不小于20N管路与设备和充气气囊不分离。 - 8.具备设备累计工作时间查询功能； - 9.工作噪音：设备在正常工作时（例如自动模式时），噪声不超过 60dB ； - 10.设备的有效期/使用年限不低于5年。（需要在设备铭牌/标签上明确标注） 配置参数 - 1.厂家可提供多种背心规格供医院选择； - 2.充气背心具备腹部防振动结构，除可拆卸背心外，可配备可拆卸内衬避免交叉感染； - 3.可配备专用台式推车； 电气参数 - 1.电源适应性：设备供电在额定电压±10%的范围内，设备的输出气动频率和最大气动压力变化率应不超过±10% - 2.环境温度：-10℃～＋40℃ - 3.相对湿度：≤80％ - 4.大气压力：70～106kPa 5.电源电压：AC220V 50Hz 功率：200VA |
| 7 | 中医定向透药治疗仪 | 1台 | 1、适用范围： 适用于药物导入治疗；用于镇痛，改善局部血液循环、促进炎症消散，软化瘢痕、松解粘连，兴奋神经肌肉组织。 2、工作条件 a) 环境温度：5℃～40℃； b) 相对湿度：90%； c) 大气压力：700hPa～1060hPa； d) 电源/频率：AC 220V±22V 50Hz±1Hz； e) 额定输入功率：120VA。 3、安全类型：Ⅰ类 BF型 4、载波波形：方形脉冲波，脉冲宽度为≤500μs 5、载波频率：≤2kHz， 6、调制幅度：低频调制中频的调幅度为100%，允差±5%。 7、输出波形：三角波、锯齿波、菱形波、正弦波、方波 8、输出幅度：≤40V 9、输出电流：≤80mA（500Ω负载） 10、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率≤10%。 11、输出强度调节：0～99共100级步进调节 12、热疗温度：25℃～50℃ 13、热疗电源：共分0～5档，温度由低到高增加，其中0档为关闭热疗输出。 14、具有温度加热提示功能 15、定时范围：为10min～60min，步进10min。 16、治疗处方：≤36处方可选 17、显示与调节功能：具有治疗处方、强度、温度档位、治疗时间的显示与调节功能 18、操作界面：≤10.1英寸LCD彩色触摸液晶显示屏显示与操作 19、提示功能：具有状态提示、超温提示、通道故障、操作及治疗结束提示功能 20、保护功能：具有输出断路、短路及超温保护功能。 21、输出通道: 四通道独立输出，每路输出可单独调节治疗处方、强度、温度档位、治疗时间，4个人可以同时使用，也可以多个部位同时进行治疗。 |
| 8 | 脉冲磁治疗仪 | 1台 | 1、磁场感应强度为（mT）： 第一档 ≥ 20mT 第二档 ≥ 40mT 第三档 ≥ 60mT 第四、五档 ≥ 80mT 备注：1mT=10GS 2、脉冲频率：20、30、40、50、60、 70、80次/分，误差为±15%。 3、治疗时间：1～99min,步长为1min，误差±15%。 4、7种脉冲频率搭配5档磁场感应强度组合出35种治疗处方。 5、液晶屏幕显示，数据信息一目了然。 6、提供两种震动按摩模式，让病患体感舒适，提升治疗效果。 7、双磁垫配置，既可以对置摆放也可以平置摆放，既可以同性极输出也可以异性极输出。 8、使用环境 温度：5℃ ～40℃ 湿度：≤85% 9、大气压力：700hPa ～1060hPa 10、电源：～220V， 50Hz 11、输入功率：≤400VA 12、主机尺寸：320×215×100（mm） 13、安全类型：I类B型应用部分 14、熔断器： F10AL250V |
| 9 | 注射泵 | 6台 | 1.适用注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml所有符合标准的注射器。 2.速度范围：0.10～1500mL/h，最小步进 0.01ml/h。 3.快进（Bolus）速度范围：0.10mL/h～1500mL/h，最小步进 0.01ml/h。 4.注射精度≤±2%。 5.KVO速度设定范围：0.5mL/h～5ml/h 可调。 6.注射模式满足其中任意一种：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、梯度模式、剂量时间模式、序列模式、微量模式、首剂量模式。 7.具有阻塞报警功能 8.电池工作时间≥4小时。 |
| 10 | 压缩式雾化器 | 5台 | 1.工作原理:压缩式 2.喷雾速率:0.25ml/min以上 3.药液瓶容量:最大7ml 4.适当药液量:约2～7ml 5.雾粒直径:3-5uM 6.适当药液量:约2-7ml 残液量 :0.7ml以下 7.噪音: 60dB以下 8.压力范围:70-130kPa以内 9.电源 AC 220V 50HZ 10.消费功率:140VA以下 11.使用温湿度:+10-40℃，30%-85%RH 12.运输和保存温湿度:-20-+60℃，10%-95%RH 运行大气压力:860～1060hPa 运输和保存大气压力:500～1060hPa 13.标准配置 13.1.吸入器本体1台 13.2.雾化器（药液瓶盖、空气导入管、吸水管/隔片、药液瓶）1套 13.3.送气管 1根 13.4.更换用过滤片 1包 13.5.吸嘴 1个 13.6.吸入面罩（小）1个 13.7.携带包 1个 13.8.使用说明书 1本 13.9.顾客服务一览表 1份 13.10.合格证 1张 14. 常温（23℃、65%RH）的情况下，用生理盐水进行喷雾时随药液的种类变化，中心喷雾速率约0.4ml/分钟，最小喷雾速率不低于0.25ml/分钟； 15.操作简便，易于保养：单键即可控制开关，操作简单便捷，全机身采用抗菌树脂，并且按键设计防水保护，干净卫生； |

第二包:急诊

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监护仪1 | 2台 | 1.插件式监护仪，主机内置≥2槽位插件槽。 2.≥12.1英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率≥1280×800像素，≥10通道波形显示。 3.具有光传感器，根据环境光自动调节屏幕亮度功能。 4.支持中文手写、拼音、英文3种输入法。 5.具有单独的电池仓，免螺丝刀拆卸更换电池。 6.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，具备双有创血压监测、进口呼末二氧化碳参数模块，可升级Masimo/Nellcor SPO2、C.O.、AG、ICG、麻醉深度、氧浓度、窒息唤醒等参数模块。 7.标配3/5导心电，支持升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能； 8.具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±850mV，系统噪声≤25μv； 9.心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力>106db；具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍； 10.≥23种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等； 11.具有心率变异性分析功能； 12.支持升级Glasgow12导静息心电分析，适用于成人、小儿和新生儿； 13.具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血，测量范围-2.5mV-+2.5mV; 14.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200ms-800ms； 15.无创血压具有五种测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；具有动态血压监测界面 16.具有多种界面显示：标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、ECG12导、麻醉深度、PAWP、EWS、单血氧、CCHD界面（选配）等； 17.用户可自定义调节界面布局波形和参数功能； 18.支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器。 19.计算功能：具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能； 20.可支持≥240小时趋势图/表、≥3500组NIBP列表、≥2500组报警事件、≥48小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾 21.具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息 22.具有临床辅助决策功能：SepsisSight脓毒症筛查、GCS格拉斯哥昏迷评分、EWS早期预警评分、CCHD筛查（选配）等 呼吸末二氧化碳参数 1呼吸末二氧化碳：MASIMO主流IRMA™/旁流ISA™型监测模块、伟康主流CAPNOSTAT™/旁流LoFlo™监测模块 1.1测量方式：旁流式或主流式。 1.2测量参数：呼吸率、呼末二氧化碳浓度（EtCO2）、吸入二氧化碳浓度（InsCO2）。 1.3旁流采样率：≤50ml/min（微流） 1.4适用于成人到新生儿全年龄段病人，不需脱水瓶 1.5主流：测量范围：0mmHg～190mmHg(at760mmHg) 旁流：测量范围：0mmHg～190mmHg (at760mmHg) 1.6分辨率：1mmHg 1.7awRR测量范围：0rpm～150rpm 1.8awRR 测量精度：±1rpm 2有创血压参数 2.1支持四通道有创血压监测，支持美国雅培/美代接口、爱德华接口、尤它接口、BD 接口、贝朗接口有创血压附件，可监测ART（动脉压），PA（肺动脉压），CVP（中心静脉压），RAP（右房压），LAP（左房压），ICP（颅内压），P1，P2（扩充压力）等项目。 2.2单位：mmHg和kPa可选。 2.3压力测量范围： ART：0mmHg～300mmHg（0kPa～40kPa） PA：-6mmHg～120 mmHg (-0.8kPa～16kPa) CVP：-10mmHg～40mmHg(-1.3kPa～5.3kPa) RAP：-10mmHg～40mmHg(-1.3kPa～5.3kPa） LAP：-10mmHg～40mmHg(-1.3kPa～5.3kPa) ICP：-10mmHg～40mmHg(-1.3kPa～5.3kPa) P1，P2：-50mmHg ～ 300mmHg(-6.6kPa ～40kPa) 2.4分辨率：1mmHg 或0.1kPa 2.5精度：±1mmHg 2.6各通道具有独立较零功能。 |
| 2 | 呼吸机 | 1台 | 1.适用于对成人和儿童、新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持，中文操作界面。能够满足危重症患者的无创通气需求。 2.采用≥15英寸高清全贴合电容触摸屏，分辨率≥1920*1080，屏幕可上下左右调整角度，并采用屏机分离技术，方便临床医护人员进行观察及清洁。 3.屏幕显示：同屏显示≥5道波形，可同屏显示短趋势、波形、监测值 4.1具有屏幕锁功能，可以进行屏幕锁定防止误触碰，造成通气参数改变 4.内置后备可充电锂电池≥180分钟（1块电池），可选双电池≥360分钟，电池总剩余电量能显示在屏幕上。 5.吸气阀组件一体化设计，可快速拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）以防止交叉感染。 6.通气模式： 7.1具有持续气道正压通气模式（CPAP）；自主模式（S）；自主/时控模式（S/T）；压力控制模式(PCV)；容量保证压力支持模式（VAPS）；容量保证时间控制模式（VG-T）；压力调节容量控制模式（PRVC）。 7.2可选成比例压力支持通气模式(PPS)，， 7.具备高流速氧疗功能；氧疗最大流速≥80L/min，具有氧疗计时功能。 8.可选高流量氧疗下可实时监测ROX指数及趋势回顾 9.1可选OSI、RSS、SpO2/FiO2等评估参数，动态关注氧疗效果 9.具有压力释放、延时升压功能。 10.具有同步技术，可自动调节吸气触发/呼气切换灵敏度，手动调节≥6档。 11.可实时监测病人端泄漏量和总泄漏量，具备自动漏气补偿功能，最大漏气补偿≥120L/min。 12.可选SpO2和呼末二氧化碳监测 13.标配氧电池，可选顺磁氧传感器，无需校准，永久性使用。 14.设置参数 15.1潮气量：50ml—2000ml。 15.2持续气道正压CPAP：成人/小儿3-30 cmH2O。婴幼儿：1.0 cmH2O～15.0 cmH2O。 15.3 IPAP：3-50 cmH2O 15.4 EPAP：3-30 cmH2O。 15.5支持压力：4-50 cmH2O。 15.6呼吸频率：成人/小儿：1-60次/min。 15.7吸气时间：0.2—5s，吸护比I/E：4:1～1:10 15.8吸入氧浓度：21%—100% 15.9压力上升时间：1-7档可调 15.10压力释放：OFF，0-3档可调。 15.11延时升压时间：OFF，1-60min。 15.监测参数： 16.1气道峰压、平均压、呼气末正压等参数监测。 16.2潮气量、分钟通气量、病人端/总的分钟泄漏量等参数监测。 16.3呼吸频率、病人触发百分比、吸气百分比等参数监测 16.4病人触发比例：0-100% 16.具有智能逻辑判断及报警链管理，具有分级报警和声光报警。 17.报警参数：气道高压、气道低压、呼气末压力过高/过低、总计呼吸频率过高/过低、吸入氧浓度过高/过低、分钟通气量过高/过低、脉率过高/过低、SPO2低、电源中断、电池电量低。 18.具备截屏、录屏功能，可储存≥10000条事件记录，可储存≥168小时趋势数据，并可用U盘导出非加密文件。 19.具备HDMI扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫等接口。 20.能够通过网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪、中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理。 |
| 3 | 湿化治疗仪 | 2台 | 1.适用人群：成人、小儿。 2.不小于4.3英寸触摸显示屏，支持触摸、飞梭双重操作，简便快捷。 3.流量设置范围不小于：2～80L/Min。 4.内置电子空氧混合系统，氧浓度设置和监测范围：21%～100%，测量精度：设定值的±3%。 5.采用高性能涡轮驱动，无需压缩空气源。 6.温度设置范围：儿童模式：34℃，成人模式：31℃-37℃（七档调节）。 7.支持血氧饱和度监测，可选Masimo、Nellcor血氧，便于评估高流量氧疗的治疗效果，方便医生实时优化治疗方案。血流灌注指数PI测量范围：0.02%-20%。具有待机界面、通气界面、配置界面三种不同的显示界面。 8.具有快氧通气功能，快速提升氧浓度，提高患者氧储备，便于吸痰、纤支镜、插管等护理操作。 9.具有计时功能。具有过滤棉更换提示和更换过滤棉剩余时间显示功能。 10.可选配辅助流量计，辅助氧流量输出范围：0～30L/Min； 11.可选配内置锂离子电池，满足转运供电需求。 12.可存储≥160小时趋势图/趋势表数据回顾，2000条日志记录信息。 13.可配轻质、紧凑的医用推车，便于院内转运。 14.产品使用寿命≥10年。 |
| 4 | 监护仪2 | 3台 | 1.便携式一体化监护仪，固定式提手。 2.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2等参数， 3.≥10.4英寸触摸屏，触控操作。 4.支持手写中文输入。 5.支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察界面、大字体界面、半屏7导、全屏7导界面等多种界面。 6.心电：支持3/5/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。 7.具有ECG全屏级联。 8.心律失常分析≥26种。 9.具有ST段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。 10.血氧：可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。 11.可显示灌注指数（PI） 12.具有NIBP与血氧同侧测量功能。 13.NIBP具有手动、自动、连续、整点测量模式。 14.NIBP具有辅助静脉穿刺功能。 15.IBP监护可实时监测PPV/SPV，IBP波形叠加显示。 16.IBP监护可测量10余种压力项目。 17.呼末CO2测量范围0-190mmHg，awRR测量范围0-150rpm。 18.具有数据存储功能，120小时趋势图/趋势表、2000组无创血压测量回顾、48小时全息波形回顾。 19.具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。 20.支持连接同品牌中央监护系统。 21.产品通过CE、CFDA认证。 |
| 5 | 输液泵 | 6台 | 1.屏幕不小于3.0英寸，全中文显示，方便快捷的人机操作界面。 2.速度范围：0.10mL/h～2000mL/h（最小步进 0.01ml/h）。 3.快进（Bolus）速度范围：0.10mL/h～2000mL/h（最小步进 0.01ml/h）。 4.输液精度≤±4.5%。 5.KVO速度设定范围：0.1mL/h～30ml/h 可调。 6.具有≥10种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、微量模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、剂量时间模式、间断给药模式、点滴模式。 7.动态压力检测(DPS)，可实时显示当前压力数值。 8.压力自动释放（Anti-Bolus），当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。 9.大于等于15档阻塞压力阈值可调，最低75mmHg。 10.具有排气功能，排除管路内的气泡。 11.在线滴定功能，更改速度时完全不需要中断输液。 12.气泡检测：可探测≥20μL的单个气泡，单个气泡大小7档可调。 13.夜间模式：自动降低屏幕亮度和音量，设置时间结束后自动恢复。 14.药物库功能：可存储≥3000种药物。 15.日志记录：可存储≥2000条操作信息。 16.自动计算四种累计量：24小时累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时间隔累积量，轻松管理累计泵入液量。 17.电池工作时间≥5小时@25ml/h；可升级至≥10小时@25ml/h。。 18.防尘防水等级：IP44。 19.整机重量≤1.6kg（含电池），主机自带提手，方便携带。 20.通过 EN1789救护车标准认证，适合在户外急救和车载情况下使用。 21.可加装无线模块，实现无线联网通讯。 |
| 6 | 除颤仪 | 1台 | 1.具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。 2.同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。 3.支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。 4.除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。 5.具有旋钮式能量选择，可快速选择12档位能量，可调节4种模式。 6.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。 7.病人阻抗范围：体外除颤：20~300Ω；体内除颤：15-300Ω。 8.监护功能：可选配升级SpO2、体温、NIBP监测功能。具有≥26种心律失常分析。 9.标配1块电池可支持360J除颤210次以上，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。 10.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。 11.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480，最多可显示4道监护参数波形，有高对比度显示界面。 12.体外除颤监护仪可升级配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。 13.主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。 14.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。 |
| 7 | 心电图机 | 2台 | 1.导联：12导联同步采集、显示、打印。 2.噪声电平：≤15uVp-p 3.频率特性：0.05Hz-150Hz（-3db） 4.时间常数：≥5S 5.耐极化电压：±650mV 6.共模拟制比：≥105dB 7.增益：2.5 mm/mv 、5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5 mm/mv、20/10 mm/mv、AGC。 8.记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。 9.≥5.6英寸TFT液晶屏，支持中文、英文输入。 10.交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作2小时以上。 11.可存储回放300例病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可通过U盘,扩展内存容量。 12.具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。 13.通过CFDA、CE认证。 |

第三包：呼吸科

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | 1台 | 1.适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，中文操作界面，能够满足危重症患者的无创通气需求。 2.采用≥12英寸高清电容触摸屏，屏幕可上下左右调整角度。 3.屏幕显示：同屏显示≥4道波形，可同屏显示短趋势、波形、监测值。 4.呼吸机自带屏幕录制功能。 5.内置后备可充电锂电池≥180分钟（1块电池）。 6.吸气阀组件一体化设计，可快速拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）以防止交叉感染。 7.通气模式： 具有持续气道正压通气模式（CPAP）、自主模式（S）、自主/时控模式（S/T）、压力控制模式(PCV)、容量保证时间控制模式（VG-T）、容量保证压力支持模式（VAPS） 8.高流量氧疗： 8.1 具备高流速氧疗功能，氧疗最大流速≥80L/min，具有氧疗计时功能。 8.2 支持同品牌高流量氧疗鼻氧管。 9.可选高流量氧疗下可实时监测ROX指数及趋势回顾，可选OSI、RSS、SpO2/FiO2等评估参数，动态关注氧疗效果。 10.具有压力释放、延时升压、增氧功能。 11.可自动调节吸气触发/呼气切换灵敏度，吸气触发手动调节≥7档。 12.设置参数： 12.1 潮气量：50ml—2000ml 12.2 持续气道正压CPAP：成人/小儿3-30 cmH2O 12.3 IPAP：3-50 cmH2O 13.4 EPAP：3-30 cmH2O 13.5 呼吸频率：成人/小儿：1-60次/min 13.6 吸气时间：0.2—5s 13.7 吸入氧浓度：21%—100% 13.8 压力上升时间：≥7档可调 13.9 压力释放：OFF，≥3档可调 13.监测参数：气道峰压、平均压、呼气末正压等参数监测、潮气量、分钟通气量、呼吸频率、吸气百分比等参数监测。 14.具有分级报警和声光报警。 15.报警参数：气道高压、气道低压、呼气末压力过高/过低、总计呼吸频率过高/过低、分钟通气量过高/过低、脉率过高/过低、SPO2低、电源中断、电池电量低。 16.具备截屏功能，可储存≥10000条事件记录，可储存≥160小时趋势数据，并可用U盘导出非加密文件。 17.本机具备HDMI扩展显示，无需外接转接口。 18.具备RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫等接口。 19.能够通过网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪、中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理。 |
| 2 | 呼吸湿化治疗仪 | 1台 | 1.适用人群：成人、小儿。 2.≥4.3英寸触摸显示屏，支持触摸、飞梭双重操作。 3.流量设置范围≥：2～80L/Min。 4.内置电子空氧混合系统，氧浓度设置和监测范围：≥21%，测量精度：设定值的±3%。 5.温度设置范围：儿童模式，成人模式：31℃-37℃（≥七档调节）。 6.支持血氧饱和度监测，可选Masimo、Nellcor血氧等。 7.血流灌注指数PI测量范围：≥0.02%-20%。 8.具有待机界面、通气界面、配置界面三种不同的显示界面。 9.具有快氧通气功能。 10.具有计时功能。 11.可存储≥160小时趋势图/趋势表数据回顾，≥2000条日志记录信息。 12.配医用推车，便于院内转运。 13.产品使用寿命≥8年。 |
| 3 | 全胸震荡排痰机 | 1台 | 1、电源电压：AC 220V士22V，50Hz士1Hz 2、适用人群:成人、儿童； 3、时间设置：≥1-99min，步进值1min,随时可调； 4、压力设置：≥3-16mmHg步进值1mmHg,随时可调； 5、频率设置：≥1-12Hz,步进值1Hz，随时可调； 6、显示方式：液晶屏显示，中文菜单操作 7、保险功能：排痰机设有手柄紧急开关， 8、具有充气背心气压保护功能； 9、工作噪音：设备正常工作状态下，噪音≤70dB(A); 10、排痰配件：全胸排痰背心≥2件、半胸排痰束带≥1条； 11、推车1台，带静音脚轮。 |
| 4 | 输液泵 | 5台 | 1.屏幕≥3.0英寸。 2.速度范围：0.10mL/h～2000mL/h（最小步进 0.01ml/h）。 3.快进（Bolus）速度范围：0.10mL/h～2000mL/h（最小步进 0.01ml/h）。 4.输液精度≤±4.5%。 5.KVO速度设定范围：0.1mL/h～30ml/h 可调。 6.具有≥8种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、微量模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、剂量时间模式等。 7.动态压力检测(DPS)。 8.压力自动释放（Anti-Bolus）。 9.≥15档阻塞压力阈值可调，最低75mmHg。 10.具有排气功能。 11.在线滴定功能，具有夜间模式。 12.气泡检测：可探测≥20μL的单个气泡，单个气泡大小 ≥7档可调。 13.药物库功能：可存储≥3000种药物。 14.日志记录：可存储≥2000条操作信息。 15.自动计算四种累计量：24小时累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时间隔累积量。 16.电池工作时间≥5小时@25ml/h。 17.防尘防水等级：≥IP44。 18.可加装无线模块，实现无线联网通讯。 |
| 5 | 血气生化分析仪 | 1台 | 1.进样方式：自动水平进样 2.用血量：用血量≤100ul 3.测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡可同时检测≥10项实测参数 4.计算参数:cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等, 直测和计算参数≥30项 5.标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血等≥6种 6.定标方式：自动定标 7.检测耗材：耗材单人份设计，独立包装，常温或冷藏保存，即取即用 8.质量控制：提供原厂配套三级液体质控品 9.运输存储：试剂盒运输条件可达-10～37℃；试剂盒存储2℃～30℃ 10.操作界面：≥6英寸彩色触摸屏,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程 11.内置高容量充电电池，断电后仍可待机时间≥24h或可连续测量样本数≥50个 12.仪器内置热敏打印机 13.数据接口：串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，可直接连接LIS、HIS系统 14.数据管理：仪器可自动存储≥10000个病人结果，连接数据管理系统 15.仪器升级：系统自动升级软件，无需增加模块 16.证书： 获得FDA认证 17.试剂盒种类≥20种 |

- 二、商务要求

- 1、交货期：自合同签订之日起7天内

- 2、质保期：1年

- 3、供应商需提供设备原厂售后服务承诺。

# 第五章  谈判响应文件格式

政府采购项目

采购项目编号：

项目

谈判响应文件

（资格证明文件）

包  号：

供应商：

时  间：

## 一、身份证明文件

### 1、法定代表人（或单位负责人）授权书

陕西省采购招标有限责任公司：

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）法人代表（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称及包号）的谈判及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权自    年   月   日起生效。（提示：此日期不应晚于谈判响应函签署日期）

附： 被授权人姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：                     传真：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

供应商 （盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）（签字或盖章）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

### 2、法定代表人（或单位负责人）身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：    职务：     系             （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖公章）：

年   月   日

二、资格证明文件

- 1. 供应商的企业法人营业执照副本复印件（格式要求见附件6-1）；

- 2. 供应商2022或2023年度经审计的财务审计报告复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表）或本年度其基本户开户银行出具的资信证明（格式要求见附件6-2）；

- 3. 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件6-3、6-4）；

- 4. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件6-5）；

- 5. 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件6-6）；

- 6. 供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件6-7）；

- 7. 供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明原件（格式见附件6-8）；

- 8. 证明供应商符合特定资格条件的证明材料（格式见附件6-9）。

### 6-1  供应商的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

### 6-2  财务审计报告

提供供应商具有财务审计资质单位出具的2022或2023年度经审计的财务审计报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表）复印件或扫描件、所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

### 或  6-2  提供本年度其基本户开户银行出具的资信证明

注：附基本帐户的“银行开户许可证或基本存款账户信息”的复印件。

### 6-3  依法缴纳税收的证明

说明：

1、供应商应提供2024年度任意一个月纳税凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。

### 6-4  社会保障资金缴纳记录

说明：

- 供应商应提供2024年度任意一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

- 不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

### 6-5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

  - 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声明函

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

供应商（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

- 6-7  供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

供应商（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

- 6-8  供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

供应商（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-9 证明供应商符合特定资格条件的证明材料

政府采购项目

采购项目编号：

项目

谈判响应文件

（商务及技术文件）

包  号：

供应商：

时  间：

## 目   录

第一部分  谈判响应函

第二部分  谈判响应报价表

第三部分  偏离表

第四部分  响应方案说明

第五部分  中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明

第六部分   谈判保证金

第一部分  谈判响应函

陕西省采购招标有限责任公司：

我单位收到贵公司 （项目名称） 竞争性谈判文件，经详细研究，我们决定参加本次谈判活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

一、愿意按照竞争性谈判文件中的要求，提供谈判产品及技术服务，完成合同的责任和义务。

二、按竞争性谈判文件的规定，我公司的首次谈判响应报价为（              元），并对其后的谈判报价负法律责任。

三、若我方成交，我方自愿按照谈判文件规定的份数提交纸质谈判响应文件。

四、我方已详细阅读了竞争性谈判文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

五、如果我方在谈判有效期内撤回响应文件，则响应保证金将被贵方不予退还。

六、同意向贵方提供可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料，且尊重谈判小组的评审结论和结果。

七、我方的响应文件有效期为自谈判响应函盖章之日起    个日历天。若我方成交，响应文件有效期延长至合同执行完毕。

八、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在谈判文件规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照谈判文件规定向你方递交履约保证金。作为履行合同的担保。

（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合谈判文件要求的全部的货物和服务。

（4）我方保证在领取成交通知书前按要求支付成交服务费。

九、有关于本响应文件的函电，请按下列地址联系。

地    址：

开户银行：

帐    号：

电    话：                  传    真：

供应商（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年   月   日

第二部分  谈判响应报价表

### （首次）谈判响应报价一览表

| 项目编号及项目名称 | 项目编号： 项目名称： |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年   月   日

（首次）响应分项报价表

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

第三部分  偏离表

一、商务、合同条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 谈判文件商务、合同条款 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （交货地点） |  |  |  |
|  | （交货期） |  |  |  |
|  | （付款方式） |  |  |  |
|  | （质保期） |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：       年   月   日

注：	1. 对完全响应的，在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”，并在“偏离简述”栏中加以说明。

2. 正偏离是指应答的条件高于谈判文件要求，负偏离是指应答的条件低于谈判文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

3. 供应商须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作供应商已经对谈判文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

4. 在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“响应表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

二、技术偏离表

项目编号：

项目名称：

| 谈判文件条目号 | 技术条款要求 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：	1. 对完全响应的，在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”，并在“偏离简述”栏中加以说明。

2. 正偏离是指应答的条件高于谈判文件要求，负偏离是指应答的条件低于谈判文件要求。

3. 供应商须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作供应商已经对谈判文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

4. 在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“响应表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

供应商（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年   月   日

第四部分  响应方案说明

（格式自拟，内容需符合评审办法中要求的内容要求）

第五部分  中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明

- 一、中小企业声明函（货物）

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1. （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

### 二、监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接供应商，提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的供应商须提交。需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 三、残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年   月   日

### 四、响应承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我方在此声明，我方以下事项进行承诺：

（1） 在本次谈判中我公司无与其他供应商相互串通，或与采购人串通的行为；

（2） 在本次谈判中我公司无向采购人或谈判小组成员行贿的手段谋取成交的行为；

（3） 在本次谈判中我公司无出借或借用资质行为、在响应文件中所附资料（业绩、项目负责人资料等）无弄虚作假；

（4） 我公司没有处于被责令停产、停业、投标资格被取消状态；

（5）我公司不采用非法手段获取证据进行质疑、投诉，在质疑、投诉过程中不提供虚假情况或进行恶意质疑、投诉。

上述承诺内容如有不实，我公司愿意承担由此造成的一切法律责任，并承诺以谈判保证金赔偿给采购人造成的损失。

特此承诺。

供应商（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年   月   日

## 第六部分  谈判保证金支付凭证或担保函（复印件）

### 附件1

谈判担保函（适用于保证金保函）

保函编号：

陕西省采购招标有限责任公司（下称受益人）：

鉴于     （下称被保证人）将于    年  月 日参加贵方竞争性谈判文件编号为（采购项目编号）的（项目名称） 的竞争性谈判，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的谈判保证：

- 一、本保证担保的担保金额为人民币（币种）     元（小写）    元（大写）。

- 二、本保证担保的保证期间为响应文件的有效期（或延长的有效期）,延长有效期无须通知我方。

- 三、在本保证担保的保证期间内,如果被保证人出现下列情形之一,受益人可以向我方提起索赔：

- 1. 被保证人在响应文件有效期内撤回其响应文件；

- 2. 被保证人在响应文件有效期内收到受益人发出的成交通知书后,不能或拒绝按竞争性谈判文件的要求签署合同；

- 3. 被保证人在有效期内收到受益人发出的成交通知书后,不能或拒绝按竞争性谈判文件的规定提交履约担保；

- 4. 被保证人成交后未按照竞争性谈判文件规定交纳代理服务费。

- 四、在本保证担保的保证期间内,我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后,将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

- 五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由,并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

- 六、本保证担保项下的权利不得转让。

- 七、本保证担保的保证期间届满,或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额,我方的保证责任免除。

- 八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

- 九、本保证担保以中文文本为准,涂改无效。

保证人（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：

单位地址：

电话：

日期：     年   月   日

### 附件2

履约担保函格式

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与           （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为          的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在      年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将成交项目转让给他人，或者在谈判响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）            。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为       元（大写         ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

时间：      年   月   日

附件3

（最后）谈判响应报价一览表

（随身携带，单独提供，无需装订在响应文件中）

| 项目编号及项目名称 | 项目编号： 项目名称： |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（最后）响应分项报价表

（随身携带，单独提供，无需装订在响应文件中）

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：