版本号：SXWZD-(GK)2026020120260227001

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：咸阳市中医医院消毒供应室设备采购项目

### 采购项目编号：SXWZD-(GK)20260201

### 三原县卫生健康局

### 陕西文之鼎项目管理有限责任公司共同编制

### 2026年02月27日

## 第一章 投标邀请

陕西文之鼎项目管理有限责任公司（以下简称“代理机构”）受三原县卫生健康局委托，拟对咸阳市中医医院消毒供应室设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：SXWZD-(GK)20260201

### 二、采购项目名称：咸阳市中医医院消毒供应室设备采购项目

### 三、招标项目简介

咸阳市中医医院消毒供应室设备采购项目，1批，具体内容详见采购文件。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1（咸阳市中医医院消毒供应室设备采购项目）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、授权委托书：法定代表人(负责人)参与投标时，提供法定代表人(负责人)身份证明及本人身份证复印件加盖公章；授权代表参与投标时，提供企业法人授权委托书及被授权人身份证复印件加盖公章；

3、财务状况报告：供应商提供2024年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其磋商前三个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；

4、社会保障资金缴纳证明：提供2025年8月至今已缴存的一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

5、税收缴纳证明：提供2025年8月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

6、证书：供应商为经销商的提供《医疗器械经营许可证》，同时需出具所投产品的《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》；供应商如为制造厂商的提供《医疗器械生产许可证》，同时需出具投标产品的《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》

7、信用中国：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/ ）和“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）查询投标主体未被列入失信被执行人、重大税收失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

8、无重大违法记录声明：：参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录声明；

9、承诺函：具有履行合同所必需的专业技术能力的承诺函

10、控股、管理关系：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动；

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 三原县卫生健康局

地址： 三原县政府院内

邮编： /

联系人： 郑洲

联系电话： 029-32266343

### 代理机构：陕西文之鼎项目管理有限责任公司

地址：  陕西省西安市高新区锦业路锦业时代B2-506室

邮编： /

联系人： 龚天艳

联系电话： 18629426765

### 采购监督机构：三原县政府采购管理股

联系人：李强

联系电话：32269233

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：4,769,037.29元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：1.参照国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定，由中标人支付招标代理服务费。收费标准以中标金额为基数计取 收取。 2.支付方式：中标人应在领取通知书的同时，向陕西文之鼎项目管理有限责任公司交纳 本项目招标代理服费。 3.本项目属性：货物招标。 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由三原县卫生健康局和陕西文之鼎项目管理有限责任公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由三原县卫生健康局负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西文之鼎项目管理有限责任公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是三原县卫生健康局。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西文之鼎项目管理有限责任公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

按照消毒供应室设备验收标准，送货时需携带发票、随货同行单、质检报告，且票、货数量一致方可验收，被认定为不合格的，供应商须无条件进行退换。

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西文之鼎项目管理有限责任公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西文之鼎项目管理有限责任公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西文之鼎项目管理有限责任公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：龚天艳

联系电话：18629426765

地址：陕西省西安市高新区锦业路锦业时代B2-506

邮编：/

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

咸阳市中医医院消毒供应室设备采购项目，1批，具体内容详见采购文件。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 4,769,037.29

采购包最高限价（元）: 4,769,037.29

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒灭菌设备及器具 | 1.00 | 4,769,037.29 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：消毒灭菌设备及器具

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 编号; 名称; 单位; 数量. 1; 清洗消毒器; 台; 1. 2; 减压沸腾超声清洗消毒器; 台; 1. 3; 脉动真空蒸汽灭菌器; 台; 2. 4; 医用超声波清洗机; 台; 1. 5; 煮沸消毒器; 台; 1. 6; 软水机; 台; 2. 7; 清洗消毒工作站; 台; 1. 8; 内镜清洗工作站; 台; 1. 9; 医用干燥柜; 台; 1. 10; 医用真空干燥柜; 台; 1. 11; 医用纯水机; 台; 1. 12; 过氧化氢低温等离子灭菌器; 台; 1. 13; 酸性氧化电位水生成器; 台; 1. 14; 污物清洗槽双槽带沥水台; 台; 1. 15; 污物接收台; 台; 1. 16; 清洗工作台; 台; 1. 17; 洗车机; 台; 2. 18; 器械打包台; 台; 1. 19; 器械检查放大镜; 台; 1. 20; 干燥物品工作台; 台; 2. 21; 包布打包台; 台; 1. 22; 空气压缩机; 台; 4. 23; 双列篮筐架; 台; 2. 24; 无菌篮筐; 个; 40. 25; 库房垫板; 个; 6. 26; 密封下送车; 个; 2. 27; 追溯系统; 套; 1. 1.清洗消毒器参数. 序号; 项目; 参数. 1; 适用范围; 产品适用于手术器械、呼吸管、口腔器械、奶瓶、湿化瓶、玻璃器皿等进行清洗、消毒、干燥。. 2; 有效容积; ≥530L. 3; 快速连接技术; 清洗小车注水口位于清洗腔的侧面，清洗小车与喷臂之间能够快速无缝连接，保证了清洗水压及效果。提供第三方证明文件. 4; 开门方式; 自动下开门，前后双开门，可实现双门互锁，双层中空镀膜防爆钢化玻璃门，厚度≥50mm，隔音隔热. 5; 门安全控制; 关门遇障碍自动返回. 6; 快速管路设计; 双水箱设计，能够实现快速预热. 7; 干燥系统; ≥3×1500W干燥系统. 8; 空气过滤; 过滤精度≤0.3 um，过滤等级应达到H13级. 9; 控制方式; 采用PLC智能控制系统，故障报警. 10; 显示屏; ≥8英寸触摸显示屏，能够动态显示设备运行状态及参数；故障报警；触控式操作. 11; 安全保护; 门电机：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作； 循环风机：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源； 循环水泵：循环水泵有故障时，自动检测，退出程序； 酶液量、润滑油量：耗材不足时给予提示，并退出程序； 加热器：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源； 门防夹手装置：门在关闭过程中遇到阻碍时，会停止关门； 超温保护：双温控检测，超过设定温度，系统自动切断加热电源. 12; 记录方式; 可与信息管理系统及追溯系统相连，自动打印过程时间、温度等参数，自动记录AO值. 13; 内置程序; ≥6套预置程序，每套用户均可依据需要进行程序编辑. 14; 温控系统; 具有独立的预消毒舱水温控制器，预清洗舱水温控制器，清洗舱温度控制以及进风口、出风口温度控制系统. 15; 化学消毒功能; 本机带单独化学消毒程序，预留化学消毒功能模块，可以根据客户需要配备化学消毒功能。提供第三方化学消毒检测报告。. 16; ▲清洗效果检测; 设备通过第三方机构对清洗效果的检测，检测结果合格。由于医院有婴儿奶瓶和湿化瓶清洗的需要，提供同机构出具的关于婴儿奶瓶、湿化瓶清洗效果检测报告。. 17; ★消毒效果检测; 设备通过第三方机构对湿热消毒和化学消毒的检测，检测结果合格。并提供对应消毒方式的检测报告。. 19; 日志导出; 设备运营的数据导出后自动生成为Excel文件格式. 20; 装载量; ≥13个标准器械篮筐（480*250*50）. 2.减压沸腾超声清洗消毒器参数. 序号; 项目; 参数. 适用范围; 应用于微创手术器械、基础器械、麻醉器械、管腔类器械、牙科器械，腔镜器械、湿化瓶、带有孔外盒显微器械等各种医疗器械器械器具等相关医疗器械的清洗、煮沸、干燥等处理。. 容积; ≥170L. 清洗方式; 负压清洗+超声清洗+喷淋清洗+煮沸+真空脉动清洗. 干燥方式; 负压干燥+热风干燥. 材质要求; 密封门：采用优质304不锈钢； 清洗舱：采用优质316Ti不锈钢； 外罩：不锈钢拉丝板。. 液位调节; 至少四级液位可调，适应不同清洗规模. 超声波可调; 根据不同液位自动调整超声清洗. 篮框; 带盖，篮筐尺寸：≥480mm*250mm*50mm. 装载方式; 各类管腔器械可直接放置于托盘中清洗，无需繁杂接管操作；可支持混合装载。. 设备外罩; 清洗小车不带层板，篮筐直接叠放，每层3个，可放5层，共15个篮筐. 采用304不锈钢拉丝板制作. 工作温度; 室温～93℃. 门要求; 双门，门上带有观察窗，方便观察舱体内部情况. 门升降方式; 自动升降. 防夹手功能; 采用机械式感应装置控制，当舱门关闭过程中碰到障碍时，门将自动改变运动方向，防止夹伤操作者或夹坏物品。. 程序名称; ≥6种手术器械、管腔器械、器皿器械、牙科器械、清洗程序、干燥程序等程序。. 控制系统; 控制系统可以实现机器运行的实时记录，通过有线或无线的方式将设备运行数据传输到追溯系统中，实现对清洗过程的追溯。. 加热方式; 电加热. 信息记录; 打印设备过程中的相关信息，包括程序名称、设备启停时间、清洗温度、耗材使用量等信息。. 打印系统; 微型打印机，自动打印过程参数，能记录和打印运行中的温度、时间、压力、A0值等。. 人机界面; 采用800*600分辨率的≥8寸彩色LCD显示屏作为人机交互界面，可实时显示舱内温度、舱内压力、运行时间、报警信息、运行程序名称等参数。具备备份功能。. 数据恢复; 当设备故障修复后，可对数据进行恢复，保障数据的安全可追溯。. 播放功能; 可视频播放各种感控知识、操作规程视频，提高科室操作人员专业水平，提供相关证明文件。. 可追溯性; 可与配套的追溯系统对接，实现对清洗过程的追溯。. 序号; 参数; 3.脉动真空蒸汽灭菌器. 适用范围; 主要用于布类、器械、玻璃器皿、培养基等耐高温高湿物品，适用于医疗卫生单位、制药行业、食品行业、科研单位、安全实验室等医疗场所。. 内舱容积; ≥1200L. 温度、时间; 115℃~138℃，灭菌时间40—50Min. 运行时间; 标准循环≦55分钟. 脉动次数; 3次， 0～99次可调. 灭菌温度; 121℃和134℃， 115～138℃可设。. 灭菌时间; 121℃ 20分钟， 134℃ 5分钟，0～180分钟可设。. 干燥时间; 10分钟， 0～180分钟可设。. 设计寿命; ≥10年，提供相关证明文件。. 真空泵; 单极水环式真空泵，抽真空的时间短，效率高. 检测标准; 产品通过GB8599《大型蒸汽灭菌器技术要求》，提供合格证明。. 密封门; 双扉机动门，新型结构实现前后“密封互锁”，此结构不但能使前后门安装连锁，而且还能使供应室无菌区和污染区的空气不能通过，实现了完全隔离. 保温措施; 夹套与内室温度自动控制，保证灭菌效果，采用非岩棉保温措施，最大程度降低能耗. 蒸汽来源; 内置蒸汽发生器. 操作系统; PLC控制：程序容量512K，数据容量512K(带电池备份) 具有信息管理与质量追溯系统电脑进行连接的接口，可实现自动传输数据给信息管理与质量追溯系统。 支持网络协议，可通过网络远程操作维护。. 打印系统; 可将灭菌过程中的灭菌时间、温度、压力、操作人员等各项参数自动打印出来，并可对打印记录长时间保存，以便于医院的追溯。. 灭菌程序; 设备设有≥6种程序，织物灭菌、器械灭菌、液体灭菌、B-D测试、泄漏测试、干燥、等灭菌程序供用户选择使用. ★资质; 产品具有注册证. 产品软件拥有中国计算机软件著作权登记证书. 具备压力容器设计许可资质、压力容器制造许可证. 具备医疗器械生产许可证、消毒卫生企业生产许可证. 具有第三方检测部门提供的灭菌效果检验报告. 生产厂家具有ISO9001证书、ISO13485认证证书、ISO14001环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证。. 4.医用超声波清洗机参数. 序号; 项目; 参数. 1; 适用范围; 适用于医院内径活检钳、手术刀、止血钳、镊子、麻醉管道、瓶子、瓷制品、各种口腔科器械、测压器等污染性器械的大批量、高洁度的清洗。. 2; 内舱容积; ≥110L. 3; 材质; 机器所有板金件采用不锈钢材料，激光切割、数控折弯加工而成，产品美观，耐清洗擦拭，不易生锈。. 4; 开门方式; 手动翻转门. 5; 快速管路设计; U型排水管路含排水泵，排水时间≤4min管路除配有电磁阀排污阀、循环泵、电加热管、温度传感器、水位开关外，还配有精确的进酶、进油的蠕动泵，从而保证了进酶的精确. 6; 液晶显示屏; 液晶屏显示丰富的信息，包括但不限于进水时间、补水时间、排水时间、清洗方式、清洗时间、当前温度、液位保护、超声波功率、超声波频率，当前选择程序名称、过程、状态、参数等诸多信息；具有报警信息显示功能. 7; 功能; 超声清洗功能. 8; 超声功率频率; 功率≤1500W，40KHZ±5％，频率偏移少，噪音低。. 9; 控制方式; 工业级单片机芯片；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；面膜操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能。. 10; 加热方式; 电加热，功率≥8KW. 11; 清洗温度; 30℃～95℃可调. 12; 节约成本; 可以根据不同情况设置进酶、进水、排液的时间、剂量，精确到毫升，为客户节约耗材。. 13; 安全保护; 水位低保护功能； 超时保护功能； 电机过流保护. 5.煮沸消毒器 序号; 项目; 参数. 1; 适用范围; 主要适用于医院内径活检钳、手术刀、止血钳、镊子、瓶子、瓷制品、各种口腔科器械、测压器等耐高温湿热器械的的煮沸消毒。. 2; 内舱容积; ≥120L. 3; 开门方式; 自动升降门. 4; 液晶显示屏; ≥6寸触摸显示屏，显示符合应有设置的信息，包括但不限于进水时间、补水时间、排水时间、当前温度、过程、状态、参数等诸多信息；. 5; 功能; 煮沸消毒功能. 6; 观察窗; 上置观察窗，在正常工作过程中，能视觉观察运行状态。出具医疗器械注册证技术要求进行佐证。. 7; 记录仪; 能记录工作周期的关键过程变量，包括时间、温度。. 8; 电导率检测系统; 通过对消毒水质的电导率进行实时采样检测。. 9; 记录追溯系统; 能记录设备运行参数和记录仪参数，并能实现追溯。. 10; 加热方式; 电加热. 11; 消毒温度; 50℃～100℃可调. 12; ▲安全保护; 防干烧功能；降温功能；降汽功能；防夹手功能；降温排污功能 出具医疗器械注册证技术要求进行佐证。. 13; 打印功能; 可打印温度、时间、故障指示内容、A0值等参数。. 14; 消毒效果; 提供具有CMA资质的第三方机构出具的消毒效果检测报告. 序号; 项目; 6.软水机技术参数. 1; 交换柱; 250╳1400（mm）. 2; 盐箱; ≥100L. 3; 入口水压; 0.2Mpa-0.6Mpa. 4; 工作温度; 2-50℃. 5; 电源型式; 220V/50HzAC. 6; 电源功率; 5W. 7; 出口硬度; ≤0.03mmol/L. 8; 再生产方式; 动态顺流再生逆流再生. 9; 树脂型号; 001×7强酸性阳离子交换树脂（大约15公斤）. 10; 盐耗; <80-240 g/mmol( 根据水质情况). 11; 水耗; 自用水量<产水量2%. 12; 电耗; 电耗10W-40W. 13; 产水量; 1000L/H. 14; 控制方式; 微处理器控制系统具有自动供水、再生、流量时间显示、再生时间及周期可调等功能。时间周期型，根据所设定的时间进行交换树脂再生. 15; 多功能盐水系统; 可自动溶盐、自动吸盐，自动调节盐液液位，确保可靠地自动再生。. 7.清洗消毒工作站. 序号; 项目; 参数. 1; ★主体材质要求; 台面及背板采用SUS304优质不锈钢，槽体采用SUS304优质不锈钢，超声槽厚度≥2mm，其余槽体厚度≥1.5mm。. 2; 主体台面形状要求; 沥水台面四周中间低四周高，确保清洗时的水不会流落地面。台面高度≥850mm。. 3; 主体槽盖材质要求; 采用不锈钢材质，配置密封条，确保清洗时的密封。. 4; 清洗槽规格尺寸要求; ≥长600*宽500*高260mm。. 5; 柜体形状要求; 采用分段式柜体，柜体底部设有可升降地脚，确保设备就位后设备的固定。. 6; 支架材质要求; 选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度≥1.2mm。. 7; 柜门材质及结构要求; 采用SUS304优质不锈钢，门为对开式结构，门铰链采用阻尼铰链。. 8; 柜体底板材质要求; 柜体底板采用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。. 9; 蒸汽清洗机; 出汽口蒸汽温度约120℃，电加热，清洗机主体采用不锈钢，手柄活动管长度≥1.5m，蒸汽出口压力≤8bar，压缩空气供应≤6bar的压力，最大水压≤93dB. 10; 水质要求; 电导率≤15µs/cm，满足WS310中对清洗用水水质的要求。. 11; 主要配件数量; 喷嘴数量≥4，转接头≥2. 12; 安全保护; 配有：安全泄压阀；安全压力水箱盖，防止误补灌装管螺帽；安全温度、压力控制；加热管防干烧；电触点防止溅水；故障声光报警提示. 13; 控制方式; 采用工业级单片机芯片；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；轻触按键操作，一键启动方便快捷. 14; 屏幕; LCD液晶显示实时压力、水位变化；. 15; 故障报警; 具备故障提示功能，显示升压异常、进水异常、蒸发器超压等报警提示。. 16; 参数可调整; 具备运行参数调整功能，可调参数包括：加热压力上限、清洗压力下限、加热超时、进水超时等；. 17; 软件功能; 自动完成水位检测并控制加水；同时具备蒸汽清洗和空气干燥功能；具备自动加热控制功能，保持稳定的蒸汽压力；具备手动泄压功能，方便机器的检修与维护；. 18; 超声波功能控制系统; 800*480点阵液晶显示屏；具有报警信息显示功能；工业级单片机芯片，100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；触摸屏操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能；清洗程序可设置并保存；具有自动加热系统，以便实现超声清洗的最理想效果。. 19; 超声频率; 40±5%kHz 标准清洗频率用来去除血渍、蛋白质、分泌物和生物微粒，实现对器械的彻底清洗。. 20; 超声功率及加热方式; 超声功率≥1.5kw，电加热. 21; 防护罩; 可升降防护罩，材质采用透明亚克力，板材厚度≥8mm。. 22; 功能; 防护罩为可手动升降结构，可以适合不同身高的人员操作。. 23; 风机; 采用大风量风机，内设蒸汽冷凝装置，可实现蒸汽的冷凝，对冷凝后的蒸汽排入下水道. 24; 煮沸功能控制系统; 800*480点阵液晶显示屏；具有报警信息显示功能；工业级单片机芯片，独立的电源滤波器，抗干扰能力强；触摸屏操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能；温度可调并可保存。. 25; 高压水枪材质及功能要求; 枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备六个清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗。. 26; 不锈钢水龙头; 全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全优质高压编织供水软管及管件。. 27; 不锈钢落水器; 与不锈钢水龙头同一厂家的全优质SUS304不锈钢落水器，密封圈采用进口橡胶，使用寿命更长。排水采用螺纹软管式结构，更利于安装。. 28; 设备水源要求; 流动水标准医疗机构应提供符合规范中要求的医疗用水，水压0.3~0.4MPa。. 29; 配置; 预洗（蒸汽清洗）+ 酶洗（浸泡）+ 超声清洗 + 终末漂洗 + 煮沸清洗+干燥. 8.内镜清洗工作站. 序号; 项目; 说明. 1; 清洗台面; 1、 台面主料为PMMA高分子复合材料，经数次冷热加工一次性成型； 2、 面层质薄而坚硬，耐摩擦耐酸碱，光亮平滑，抗菌，易清洗； 3、 固层由塑料碳纤维胶合而成，起到加固台面的承重，安装固定作用；防止迸裂的作用，防止台面长期使用变形；台面支架选用全优质镜面不锈钢.. 2; 清洗槽材质强度（提供第三方权威机构出具的清洗槽检测报告）. 2.1; 拉伸强度; ≥35Mpa （检测标准：GB/T1040.2-2006）. 2.2; 断裂伸长率; ≥3% （检测标准：GB/T1040.2-2006）. 2.3; 弯曲强度; ≥100Mpa （检测标准：GB/T9341-2008）. 2.4; 简支梁无缺口冲击强度; ≥20kJ/㎡ （检测标准：GB/T1043.1-2008）. 2.5; 压缩强度; ≥100Mpa （检测标准：GB/T1041-2008）. 3; 耐碱性; 在1%Na0H溶液中浸泡48小时无可视变化（提供第三方权威机构出具的清洗槽检测报告）. 4; 耐酸性; 在5%H2S04溶液中浸泡48小时无可视变化（提供第三方权威机构出具的清洗槽检测报告）. 5; 功能背板及灯箱; 整体造型结构可按功能作用形成分体组合，便于设备的检修保养，搬迁和功能升级之用. 6; 微电脑控制器; 整体的设计简洁明快、不占用用操作空间。所有主要部件采用隐蔽方式布置，简便而功效强大。采用CPU中心处理芯片，液晶数码显示，多套系统供客户选择，控制系统稳定，读时准确。并具有自动时间定时启动注液,注气,排洗及过期报警等功能。. 7; 自动注流器; 严格按国家卫生部颁布的《内镜清洗消毒操作规范》的标准，使用流动水，隐藏式设计，采用标准做法。水注流系统可直接将净化后纯净水注入内镜，避免二次污染。. 8; 专用空气压缩机; 采用低噪音无油气泵。. 9; 内镜烘干机; 对内窥镜管壁内水分进行干燥，可避免因与水接触受潮长菌的现象发生。. 10; 高压水枪; 特别针对硬镜不同径口清洗，可提供6种不同口径枪头，可调节水流量、水压、水冲力，设有专用安全防震环，避免管路不畅，高压水冲破内镜管壁。. 11; 高压气枪; 特别针对硬镜不同径口吹干，可提供6种不同口径枪头戓专用气枪喷头，设有专用安全防震环，避免管路不畅，气压冲破内镜管壁。. 12; 专用水龙头; 通过改进款式，并进行多层防腐处理，球阀铜芯，耐酸碱，可以承受数年高酸碱恶劣环境的考验，管路同进具有耐腐蚀功能。. 13; 方槽盖; 避免消毒液气体外散，减少人员刺激。. 14; 产品资质; 产品具有医疗器械注册证. 15; 流程; 预洗槽+酶洗槽+漂洗槽+浸泡消槽毒+终末漂洗槽+干燥. 9.医用干燥柜. 序号; 参数; 内容. 1; 适用范围; 医院中心供应室、手术室和其它需要物品干燥的部门。. 2; 内舱容积; 有效容积≥350L. 3; 材质要求; 外罩、舱体采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角≤R2，整体缝隙小、美观。. 4; 密封门; 采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角≤R3；结构门体中部采用双层中空钢化玻璃结构，通透面积≥0.59㎡，保证可视性同时，又能够有效阻隔舱体内热量损耗、降低密封门工作温度。. 5; 风机; 采用交流离心风机，电容感应启动外转子电动机，外框铝压铸成型，镀锌板风轮，双滚珠轴承，长效免维护，风机风量≥600m³/h，最大静压≥550Pa，噪音≤72dB，风机数量≥3个. 6; ▲过热保护; 设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能，采用过热保护器。保护阶段，程序停止运行，排出故障后，方可正常使用。. 7; 过滤器; 采用HEPA高效空气过滤器，过滤精度≤0.3μm，过滤效率≥99.97%，滤褶方向应垂直于地面，符合高效过滤器的安装要求，有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入干燥舱体内。. 8; 加热箱; 采用电加热方式，箱体盘型结构，减小占用空间，加热管数量≥2根，设备整体加热功率≥9kVA，加热箱加装温度探头，精准测量空气温度，加热管含过热保护。加热箱外部粘贴隔热保温层，采用橡塑海绵，厚度≥10mm，闭泡式结构、防火性能好、导热系数低、绿色环保。. 9; 侧加热箱; 采用一体化整体加热箱结构，密闭结构，保温性能好，电加热方式，集成过热保护警报功能，电热管数量≥2根，加热箱内置硅酸铝保温隔热材料，避免热量损耗和起火隐患。. 10; 打印系统; 设备内置打印机，可以将设备运行过程的关键信息打印出来。. 10.医用真空干燥柜. 序号; 项目; 参数. 适用范围; 可对不耐热器械、管腔器械进行低温干燥。. 有效容积; ≥120L. 篮筐尺寸：; ≥280*700*60. 门要求; 双舱双侧开门. 主机与配套; 矩形结构内胆，采用铝合金防锈板焊接成型，304不锈钢，表面光洁提高热辐射效率，有利于腔体内温度控制，提高干燥性能。. 材质要求; 门罩采用一体化不锈钢板切割而成，无焊接，强度高，不变形；外壳采用优质不锈钢拉丝板，较大的延长了设备寿命。. 器械托盘数量; ≥4个. 干燥程序; 预设4套默认程序。内置≥8套程序用户可根据需要对参数进行调整。. 温控范围; 室温～65℃. 干燥时间; 脉动次数1～99次可调。脉动时间1～99分钟可调. 门构造; 采用大尺寸钢化玻璃；密封门内置LED光源，可清晰观察舱内物品干燥状态。. 温度控制系统; 有温度传感器，能够精确检测干燥时内胆温度并保证其工作稳定性。. 加热方式; 采柜体采用PTC加热膜。. 过滤器要求; 过滤器要求：采用高效空气过滤器，过滤精度≤0.3μm。. 人机界面; 采用800*600分辨率的≥6寸LCD显示屏作为人机交互界面，可实时显示舱壁温度、舱内压力、运行时间、报警信息、运行程序名称等参数。. 智能操作系统; 智能化管理，可实现对机器运营实时记录、储存并通过有线、无线的通信方式将设备运营数据传输到追溯系统中。. 显示屏; 可视频播放各种感控知识、操作规程，提高专业能力，提供相关证明文件。. 可追溯性; 可与配套的追溯系统对接，实现对干燥物品的追溯。. 11.医用纯水机参数. 序号; 项目; 参数. 1; 适用范围; 适医院消毒供应中心用水（可与各类清洗设备、高压灭菌设备配套使用）、药剂室制剂、手术室、口腔科、实验室及其他纯水使用科室。. 2; 工作电源; 380V 50Hz. 3; ★产水流量; ≥2000L/小时. 4; 产水水质; 电导率≤5us/cm. 5; 安全装置; 具有高低压保护、无水保护、压力保护等各种安全装置. 6; 细菌去除率; 细菌去除率≥99%. 7; 自动反渗透膜清洗以及膜消毒功能; 具有自动膜清洗和膜消毒功能延长了反渗透膜适用寿命。. 8; 在线监测功能; 水质在线监测报警功能，当产水水质高于设定值，设备自动运行水质调节功能，可直接与消毒清洗设备和取水点对接使用，提供实物图片盖公司鲜章。. 9; 水质要求; 完全满足WS310.1-2016《消毒中心管理规范》中对清洗用水水质的要求。. 10; 全自动前处理装置; 实行再生、反洗、冲洗等工作完全自动化运行，无需人工帮助。. 11; 耗材定时更换提醒功能; 具有耗材更换自动提醒装置。. 12; 控制系统; 采用性能稳定单片机为核心，数码管显示电导率，该控制系统智能化程度极高，可自动控制整个设备进行自动化控制，真正实现再生、冲洗、反冲、过滤、反渗透、制水、对膜冲洗进行全自动完成。对程序运行中的每一个的膜冲洗时间、开机冲洗时间进行设置。. 12.过氧化氢低温等离子体灭菌器. 序号; 项目; 参数. 1; 适用范围; 产品用于对手术器械、畏热、畏湿、骨科电钻、电刀、高分子材料、乙稀材料、软硬式内窥镜的快速灭菌. 2; 灭菌系统; 过氧化氢低温等离子体灭菌系统. 3; 内舱容积; 有效灭菌容积≥140L（注册证为准）. 4; 灭菌仓结构及材质; 矩形腔体，舱体材质为优质铝合金材质，具有优越的导热性能，. 5; 门数量及开门方式; 单开门，自动升降门. 6; 灭菌剂; 浓度≥60%的过氧化氢，密封式安装，具备自动识别系统. 7; 注液方式; 产品注液方式拥有自主知识产权，能够避免使用过程中因为产权问题而引起的纠纷。要求提供国家权威机构证明文件。. 8; 灭菌剂用量; ≤4mL，PH＜1.0，54℃放置14d含量下降率＜2.0%，并提供第三方检测报告。. 9; 等离子电源; 功率≥500W，解析能力强，灭菌后不锈钢中残留量≤0.01mg/cm2. 10; 防夹手功能; 采用机械式感应装置控制，当舱门关闭过程中碰到障碍时，门将自动改变运动方向，防止夹伤操作者或夹坏物品. 11; 液晶显示屏; ≥6英寸800*480液晶显示屏. 12; 真空泵; 采用真空泵极高且耐过氧化氢腐蚀的真空泵. 13; 真空泵保护装置; 设有真空泵保护器，能够防止供电相序变化导致真空泵反转向灭菌室反油的发生. 14; 油雾过滤器; 产品具有排气油雾过滤系统，该系统能够回收油雾，避免油雾进入空气中，并通过泵吸力，使泵油回流到泵内重复使用减少油耗。. 15; 压力感应装置; 产品设置压力传感装置能够感应室外压力、提纯装置和灭菌内室的压力，测量范围0~101KPa，. 16; 精密进气过滤系统; 过滤级别≤0.2um. 17; 等离子体放电监测装置; 监测等离子体灭菌器中等离子体的产生，通过监测等离子体来监测灭菌器的灭菌效果，并提供相关的证明文件. 18; 射频源数量; 双套射频源，提高等离子体的平均密度，增强等离子体的穿透能力，提高灭菌能力，并提供相关证明文件. 19; 打印系统; 可将灭菌过程中的灭菌时间、内胆温度、注液量、真空压力、操作人员等各项参数自动打印出来。. 20; 灭菌效果检测; 有对直径≥1mm、长度≤2000mm的聚四氟乙烯管腔的灭菌效果检测报告；有对直径≥1mm,长度≤500mm不锈钢管腔的灭菌效果检测报告. 21; 过氧化氢残留; 产品具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3,并提供第三方检测机构出具的检测报告。. 22; 毒理性检测; 灭菌后细胞毒性符合合格标准，确保对病员及操作者无残留危害省级以上检测机构鉴定. 23; 数据恢复; 可以对设备运行参数进行存储，当设备故障修复后，可对数据进行恢复，保障数据的安全可追溯。. 24; 教学功能; 可视频播放各种感控知识、操作规程视频，提高科室操作人员专业水平，提供相关证明文件。. 13.酸性氧化电位水生成器参数 1.1电源：AC220V 50Hz 1.2额定功率：750VA 1.3待机功率：≤10W 1.4工作温度：5℃-40℃ 1.5 pH值： 2.0-3.0 1.6 ORP值：≥1100mv 1.7有效氯含量：50-70mg/L 1.8酸化水生成量：120L/h 1.9碱性水生成量：120L/h 1.10电解方式：连续式电解 1.11电极清洗方式：自动倒极清洗 1.12使用水源：纯净水 1.13 进水压力：0.2-0.3MPa 1.14外形尺寸：550×550×1550mm 1.15重量：50kg 14.污物清洗槽(双槽、带沥水台) ①冷、热水接口，流量大并且可以自由调节； ②双槽、带沥水台，槽体为316不锈钢，其余为304不锈钢； ③外形尺寸：≥1800（L）×≥650(W)×≥880(H)mm； ④用于污染物品的人工清洗。 15.污物接收台 ①采用优质304不锈钢材质； ②外形尺寸：≥1100（L）×≥600(W)×≥900(H)mm； ③用于污染物品回收，存放； ④双层设计，中间带隔板； ⑤带踢脚板设计，整体美观，简洁 # 16.清洗工作台 ①采用优质304不锈钢材质； ②外形尺寸：≥1100（L）×≥816(W)×≥600(H)mm； ③用于污染物品的分类； ④前后边角采用为大圆弧设计，避免人员受到伤害，易于清理； ⑤双层设计，便于物品的分类和存放； ⑥上层四周设计有围板，美观大方。 # 17.洗车机 ①采用感应电机，低噪音，压力高，清洗彻底； ②电机功率：1600W ③电压~频率 ：220V-50HZ ④额定压力：90bar ⑤最大流量：8L/min ⑥额定流量：5.5L/min ⑦最大进水压力：7bar ⑧最高进水温度：40℃ 18.器械打包台 ①外形尺寸：≥2000（L）×≥1100(W)×≥1500(H)mm； ②采用优质304不锈钢材质； ③用于器械的检查打包。 19.放大镜 ①三节式机械臂，坚固耐用，可自由伸展； ②带环状检查灯，放大倍数>5倍； ③电压功率220V/50Hz 20W。 20.干燥物品工作台 ①外形尺寸：≥2000（L）×≥1100(W)≥×800(H)mm； ②采用优质304不锈钢材质； ③前后边角采用为大圆弧设计，避免人员受到伤害，易于清理；③用于医疗废物的回收及存放。 21.包布打包台 ①外形尺寸：≥2000（L）×≥1100(W)×≥800(H)mm； ②采用优质304不锈钢材质； ③桌面前后边缘采用大圆角设计，美观且易于清理； ④带检查灯，可检查出包布的微小破损； ⑤用于包布、敷料的检查折叠打包。 22.空气压缩机 1、产气量：30L/min 2、工作方式：采用低噪音无油气泵，压力稳定，连接气枪使用； 3、具有良好的吹干排气效果； 4、带有油水分离器的功能，能分离空气中的油污、水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度。 23.双列篮筐储存架 ①外形尺寸：≥1120（L）×≥790(W)×≥1742(H)mm； ②可放二十只标准篮筐（535（L）×380(W)×195(H)mm）； ③采用优质304不锈钢材质； ④立式网筐存储结构、易于通风； ⑤用于存放装有无菌物品的篮筐。 24.无菌篮筐 ①外形尺寸：≥535（L）×≥380(W)×≥195(H)mm； ②采用优质316不锈钢材质，细菌附着力低； ③存放及运输物品方便； ④可有效的避免手接触无菌物品造成的污染； ⑤用于清洁物品灭菌、无菌物品存放及运输； ⑥多个标准篮筐可叠列存放，节省存放空间； ⑦作为存放、运输及清洗物品的容器。 25.库房垫板 ①外形尺寸：≥1300×≥500×≥260(H)mm； ②采用优质304不锈钢材质； ③带踢脚板设计，整体美观，简洁。 26.密封下送车 ①外形尺寸：≥910（L）×≥550(W)×≥1150(H)mm； ②采用优质304不锈钢材质； ③单面双开门，门可旋转270度至侧面； ④大轮径充气轮，推拉省力、平稳； ⑤内置隔板，高度可调，可运输不同大小物品； ⑥全密封用于无菌物品的封闭下送，可有效避免无菌物品在下送过程中被污染。 系统说明及功能模块要求; 27.追溯系统参数. 系统要求说明; 完全符合中华人民共和国卫生行业标准ws310.1、2、3，使得整个消毒供应中心完全按照标准开展工作。系统基本功能包括质量管理功能和追溯功能两大部分。 医院消毒追溯管理系统能与医院HIS、财务、物资管理等系统对接，实现系统间数据交换和共享，并可独立运行其基本管理追溯功能。与医院信息系统之间的信息交换，支持符合HL7标准接口、WEB SERVICE等中间服务平台的方式实现与医院信息系统的无缝集成；同时支持MYSQL 、SQLSERVER、ORACLE数据库。 灭菌包的全生命周期的监测记录，质量管理追溯，能实现物品包相关操作信息的追溯，物品包状态的追踪，库存的盘点与预警，各项信息的统计，财务核算等功能。 使用唯一码标识每个消毒包，唯一标识标识每个设备，确保数据唯一，永久存储。包条码采用条形码或二维码，确保每个包的标识的唯一；设备标识采用数字序号及二维码/条形码的方式进行确认，与每个灭菌包进行关联，确保锅编号和报编号的唯一匹配。 设立条码丢失、损耗处理机制，确保循环无中断。每个无菌包产生一个唯一标识，标识可在潮湿、高温高压以及腐蚀等环境下工作。 快速召回清单处理机制，可根据单个感染包快速召回与此包一同灭菌的所有包，降低感染风险。当发现有一个无菌包可能存在不合格的情况的时候，能够通过系统，快速地查询到同一批次的其他所有包，并将其锁定，判断该包的状态，没有使用的包则是直接召回，同时提供已使用的包对应的患者清单，便于加强临床观察，由此以降低感染风险。 系统要求各操作必须按照消毒供应中心的流程执行，当出现其中的某一流程没被执行时，无法继续操作，同时系统给与声光提示，便于操作者查看某一流程未执行，只有被执行才能进行下一流程。 支持发放限制功能、支持生物检测限制功能，支持过期包限制功能，支持过期包提醒功能。发放限制能够限制灭菌包的使用，使得被限制的包无法发放、使用；生物监测能够将生物监测的结果导入系统，使之成为灭菌合格的依据，确保灭菌质量；当无菌包库存中有过期包时，系统能够自动识别，进行提示，以便于消毒供应中心进行召回。 支持消毒包配包提醒功能，可支持语音提示功能。在进行消毒包配包的时候，能够以图文的形式进行提示，同时予以语音提示，便于配包人员进行核对，避免配包错误。 感染控制追溯管理系统可与清洗机、灭菌器设备对接，通过服务器，局域网络共享数据。在医院清洗机、灭菌器设备开放其端口的前提下，能够免费为之开发与其匹配的端口，使得系统与设备实现对接，将清洗消毒灭菌设备纳入感染控制追溯管理系统之中。 实时监控各设备运行状况，监管物理参数变化，并实时传递数据到服务器，可同时监测多个设备。各个清洗机、灭菌器设备的运行参数均能够在计算机显示器上显示，方便管理人员实时观察相关数据，便于管理。 根据实时监测的数据显示设备运行中物理参数变化曲线图及设备当前运行阶段状况。可查询当前运行各阶段参数值，可按时间查询历史物理参数变化及曲线图。 设备实时监测数据可永久保存，支持打印报表、曲线图、支持导出功能，便于管理人员对清洗消毒及灭菌相关参数进行统计分析。 系统支持多科室功能接入系统，且数量依据客户实际的需求进行确定。追溯系统不仅仅限于消毒供应中心和手术室，其他有需要使用的科室如ICU、产房等各临床科室也可以作为系统的科室进行管理。 外来医疗器械与植入物管理。建立该外来器械的唯一身份标识，生成唯一的条码标签，继续完成后续操作。登记时应给出供应商提供清洗、消毒、灭菌方式及灭菌参数的对话框，以便正确操作。. 功能模块要求; 中心管理平台; 1. 对供应室工作人员以及各使用科室人员进行管理，包括人员的添加、删除、密码设置等，同时人员的管理也是授权的管理，不同的人员赋予不同的工作，使得整个流程均有人操作，确保流程有效运转。 2. 管理操作包括科室管理、角色管理、人员管理、灭菌器管理、清洗机管理、日志管里。科室管理能够将所有用包科室纳入其中，角色管理给于不同人员不同的角色做到职责分明，人员管理是系统运转的保证，灭菌器管理、清洗机管理是对核心设备的监测，确保灭菌效果，日志管里能够便于查看各记录。 3. 器材管理，包括器材损耗管理、消毒包包装材料管理、消毒包种类管理、 供应室基数管理、科室基数管理、一次性物品发放管理等，支持人员换岗功能。. 回收 清洗消毒; 1. 对回收到供应室污染区的手术器械包进行扫描统计。每一个进入污染区的灭菌包都进行扫描，统计回收量与使用量之间的关系，确保每一个包能够快速回收，不遗漏。 2. 可提示器械包内器械数量及种类，并进行核对，可进行缺失登记。在进行包扫描时，可提示包内物品名称数量，便于人员核对，当发现语音提示与实际包内不一致时，能够快速查阅该包处理全流程，便于查找原因，并进行缺失登记。 3. 污染包、过期包申请登记功能。能够对污染包、过期包进行登记，登记之后这些包无法被发放使用，确保包安全。 4. 清洗消毒失败的包重新清洗指派确认功能，并记录清洗消毒人，清洗消毒机器、清洗消毒失败时间、锅号、锅次等信息。 5. 支持消毒失败整锅转移功能。. 配包打包; 1. 实现配包、打包登记功能，包括配包人、配包时间、打包人、打包时间、配包名称、配包数量、打包名称、打包数量、扫描配包器械等信息。 2. 配包、打包信息统计查询功能。 方便查看消毒包内器材名称及数量。 打印、补打条码。条码包含有化学指示胶贴、所属科室、消毒包名称、打包人、配包人、打包时间、灭菌时间、灭菌锅锅次、锅号和唯一包流水号。. 灭菌管理; 1. 对灭完菌进入到无菌存放区的手术器械包进行灭菌确认登记。登记内容包括：灭菌锅、锅内器械包、灭菌日期、失效日期及灭菌锅参数的录入。 2. 根据打包传递的信息自动比对器械包种类和数量，能够对接灭菌设备，能够通过灭菌设备对接实时获取设备运行参数，动态显示，智能预警，并核实灭菌是否符合质量要求。 3. 支持灭菌操作规范提醒，双人审核机制，记录异常及处理结果。 4. 支持登记灭菌审核结果、审核人、审核时间，并有灭菌不合格批量召回提示功能。. 发放管理; 1. 据手术室及各个临床科室的下单信息，进行消毒器械包的发放。 2. 实现了消毒包发放登记功能，记录发包人、发包方式、发包时间、收包科室、收包数量、支持按时间查询收包列表，以作为下次发包参考。 3. 支持已发的消毒包撤回功能，包含下送至科室未使用和未下送至科室的包。. 临床科室管理; 1．实现与HIS接口，实时获取患者信息，当有无菌包用于患者时，能够与患者进行一一对应，便于后期查看追溯环节各流程。 2．完成科室消毒包指派、查询功能，可更改指派的消毒包。 3．实现一次性物品请领功能。 4．实现消毒包指派，库存管理、查询等功能。. 追溯管理; 追溯跟踪召回; 1．可根据包号、手术对象（病人）、设备号、锅次号都可进行追溯，能看到同一批次灭菌包的各情况及使用情况。 2．追溯内容为器械包的各项灭菌信息和整个灭菌流程，包括各步骤的处理人员以及时间。 3. 对同批次的器械包进行查看，可按实际情况进行召回和处理。 4. 追溯信息完整呈现整个工作流程，即操作人员信息、器械流转信息、设备工作状态信息、监测数据等信息的完整呈现。. 辅助功能; 绩效考核; 对供应室工作人员的工作量进行辅助考核。能够从系统中导出所有人员的工作情况，包括完成多少包的处理，对工作量、工作内容统计，以此为依据作为工作人员的辅助考核。. 一次性物品管理; 查询一次性物品的余量，按需进行提前采购。系统能将一次性物品纳入科室物品管理，对各一次性物品设置安全库存，当低于安全库存时，能够给与提示，从而便于科室提前申购、按需申购。. 二级库房管理; 1. 科室二级库签收，库存查询，有效期预警，数量预警，物品包周转期统计。 2. 科室库存状态，申领，财务结算，丢失器械等报表信息。查询患者使用物品信息，科室内流程信息统计等。. 统计查询; 对各个器械包的使用频率进行统计，方便医院进行采购等管理。系统能够判别各包的使用频次，并可以定期做统计，为科室提供物品周转周期计算提供依据，为院内采购提供数据支持。 实现了回收、清洗、配包、打包、灭菌、发放各环节消毒包查询统计功能及人员工作量统计功能及各种报表查询功能。 提供消毒物品包消毒工序独立核算，针对消毒物品包所选择的清洗、消毒工序不同及所选耗材差异提供成本核算管理功能。. 资质要求; 系统须具有计算机软件著作权证书，证件中须有“感染控制追溯系统”字样。. |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

按照采购人采购计划要求，分批供货。接到采购人通知后24小时内送到采购人指定地点,紧急情况下2小时内送达。

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

三原县中医医院（咸阳市中医医院）指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

一次付清

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 设备全部到货（因甲方场地等原因无法安装，以到货时间计算）或设备全部验收合格后，达到付款条件起 ，达到付款条件起 90 日内，支付合同总金额的 100.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

按照消毒供应室设备验收标准，送货时需携带发票、随货同行单、质检报告，且票、货数量一致方可验收，被认定为不合格的，供应商须无条件进行退换。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

2年

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

按招标文件、投标文件及合同约定执行

### 3.5其他要求

1、政府采购异常低价审查 (一)采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序: 1、投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%； 2、投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%； 3、投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%； 4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标(响应)审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 (二)评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 (三)各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。 2、为顺利推进政府采购电子化交易平台应用工作，投标人需要在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的投标文件，同时，线下提交纸质版投标文件，正本壹份、副本贰份、电子版壹份（U盘一套标明投标人名称，随正本密封）。若线上电子投标文件与纸质投标文件不一致的，以线上电子投标文件为准；若正本和副本不符，以正本为准。 线下递交文件截止时间：详见本项目招标公告文件递交截止时间；线下递交文件地点： 陕西省西安市高新区锦业路锦业时代B2-506室

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 投标人应提交的相关资格证明材料 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 授权委托书 | 法定代表人(负责人)参与投标时，提供法定代表人(负责人)身份证明及本人身份证复印件加盖公章；授权代表参与投标时，提供企业法人授权委托书及被授权人身份证复印件加盖公章； | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 财务状况报告 | 供应商提供2024年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其磋商前三个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）； | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供2025年8月至今已缴存的一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 5 | 税收缴纳证明 | 提供2025年8月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 6 | 证书 | 供应商为经销商的提供《医疗器械经营许可证》，同时需出具所投产品的《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》；供应商如为制造厂商的提供《医疗器械生产许可证》，同时需出具投标产品的《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 7 | 信用中国 | 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/ ）和“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）查询投标主体未被列入失信被执行人、重大税收失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 8 | 无重大违法记录声明： | 参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录声明； | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 9 | 承诺函 | 具有履行合同所必需的专业技术能力的承诺函 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 10 | 控股、管理关系 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动； | 投标人应提交的相关资格证明材料 |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 符合性审查 | 有下列情形之一的，应在符合性审查时按照无效投标处理： (1)投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的； (2)不满足本招标文件中“交货时间、交货地点”的实质性条款要求的； (3)投标有效期不足的或无有效期的； (4)报价超过招标文件中规定的预算金额或单价最高限价的； (5)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | 开标一览表 标的清单 投标文件封面 |
| 3 | 存在政府采购货物和服务招标投标管理办法【财政部第87号令】第三十七条规定的串通投标的情形。 | （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； | 开标一览表 标的清单 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 技术参数和配置 | 根据招标文件要求认真审核投标文件中技术参数响应和提供的佐证材料。投标产品的基本功能、产品技术参数和配置完全满足或优于招标文件要求的，得满分24分； “▲”参数每负偏离一项扣8分，未带标识参数每负偏离一项扣2分。扣完为止。 备注：1.标“▲”号参数必须提供佐证材料（不限于产品彩页、检测报告、功能截图等），未提供佐证材料或提供的佐证材料无法证明或低于招标要求时按负偏离处理。 3.完全复制或者简单罗列招标文件技术参数要求的，技术参数项扣10分。 | 24.0000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 配送方案 | 投标人提供针对本项目有相应及时有效得配送方案（含运输车辆、配送的响应时间、配送信息管理等内容）。并附相关证明材料，根据响应情况进行赋分。 满足项目要求，无瑕疵的得13分； 内容存在1处瑕疵：11分； 内容存在2处瑕疵：9分； 内容存在3处瑕疵：7分； 内容存在4处瑕疵：5分； 内容存在5处瑕疵：3分； 内容存在6处瑕疵：1分； 未提供或内容存在7处以上瑕疵：0分。 本文所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 | 13.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 拟派技术团队 | 提供针对本项目拟投入人员情况（包括但不限于项目负责人、项目组人员的岗位设置、职责分工），并提供详细的人员信息、从业经验、等以保障项目服务质量。 满足项目要求，无瑕疵的得6分； 内容存在1处瑕疵：5分； 内容存在2处瑕疵：4分； 内容存在3处瑕疵：3分； 内容存在4处瑕疵：2分； 内容存在5处瑕疵：1分； 未提供或内容存在6处以上瑕疵：0分。 本文所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 | 6.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 质量保障 | 根据项目实际需求，提供质量保证方案。内容包含：1、产品性能、使用寿命及效果；2、质量保证措施。 方案内容完整全面，产品性能完善、使用寿命长，使用效果好。每有一项缺项扣2.5分，每有一处内容存在缺陷，扣1.0分，扣完为止。 备注:缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 | 5.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 培训方案 | 供应商针对本项目提出具体的培训方案，方案内容至少包括：1、培训时间、培训人数、培训方式；2、培训内容应包括所提供产品的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等各个方面。方案内容完整，培训方式多样、培训内容涵盖全面；满足项目要求，无瑕疵的得7分； 内容存在1处瑕疵：6分； 内容存在2处瑕疵：5分； 内容存在3处瑕疵：4分； 内容存在4处瑕疵：3分； 内容存在5处瑕疵：2分； 内容存在6处瑕疵：1分； 未提供或内容存在7处瑕疵：0分； 未提供 本文所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 | 7.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 业绩 | 提供投标人或制造商2023年2月1日至今类似项目业绩（以合同签订日期为准），每提供1个得1分，最高得5分。 备注：投标文件中提供合同复印件加盖公章。 | 5.0000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 售后服务方案及应急预案 | 投标人针对本项目有具体的售后服务方案，有详细的应急预案，消毒设备在使用过程中发生的任何问题（包括：破损、近效期等）的补救措施及响应时间等方面，有明确的承诺，投标人提供采购人所持的近效期产品，应全部免费更换为长效期产品的承诺。且具体、切实可行。 满足项目要求，无瑕疵的得8分； 内容存在1处瑕疵：7分； 内容存在2处瑕疵：6分； 内容存在3处瑕疵：5分； 内容存在4处瑕疵：4分； 内容存在5处瑕疵：3分； 内容存在6处瑕疵：2分； 内容存在7处瑕疵：1分； 未提供或内容存在8处以上瑕疵：0分。 本文所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 | 8.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 节能环保 | 投标人投标产品中每有一项为节能产品经国家认证的得1分，每有一项为环境标志产品经国家认证的得1分，最多得2分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。） | 2.0000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
| 价格分 | 价格分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(评标基准价／投标报价)×100 注：计算分数时四舍五入取小数点后两位 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

## 第七章 拟签订合同文本

{{未填写}}