版本号：ZX2026-ZCHWGK-01520260307001

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：耳鼻喉科设备采购

### 采购项目编号：ZX2026-ZCHWGK-015

### 乾县人民医院

### 中轩项目管理有限公司共同编制

### 2026年03月09日

## 第一章 投标邀请

中轩项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受乾县人民医院委托，拟对耳鼻喉科设备采购进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：ZX2026-ZCHWGK-015

### 二、采购项目名称：耳鼻喉科设备采购

### 三、招标项目简介

为提高医院临床疾病的诊断水平，推动临床业务发展，采购耳鼻喉设备一批。增购设备可解决目前临床亟待解决的各种问题，包括系统疾病鉴别、诊断等丰富临床功能，满足现在医院所有科室临床需求。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书：投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书和被授权人身份证及被授权人投标截止时间前三个月内任意一个月在本单位的社保缴纳证明。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

2、医疗器械生产经营要求：投标人为经销商的应出具《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》及制造厂商的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；投标人为制造厂商的应出具《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》及制造厂商的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

3、医疗器械产品注册要求：所投产品属于医疗器械的须提供《医疗器械产品注册证》或《医疗器械产品备案凭证》；所投产品为进口产品的须提供“进”字号《医疗器械产品注册证》和针对本项目的完整授权链的授权书（授权书为外文的，应附翻译成中文的相应资料）。（注：所投产品未纳入医疗器械管理的可不提供，但须提供未纳入医疗器械管理的证明文件）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 乾县人民医院

地址： 乾县泰山庙街34号

邮编： 713300

联系人： 乾县人民医院经办

联系电话： 029-35521323

### 代理机构：中轩项目管理有限公司

地址： 西安市莲湖区未央路99号荣民中央国际10层1001室

邮编： 710000

联系人： 刘志强 邓小玉

联系电话： 15309240190

### 采购监督机构：乾县政府采购管理股

联系人：吴翌真

联系电话：13772572080

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,900,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）规定标准收取。 招标代理服务费交纳信息： 银行户名：中轩项目管理有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司西安文景路支行 账 号：26116401040011067 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 允许。本项目允许采购进口产品，进口产品的清单详见第3章。 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由乾县人民医院和中轩项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由乾县人民医院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由中轩项目管理有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是乾县人民医院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是中轩项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

符合国家及行业相关标准

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 中轩项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由中轩项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 中轩项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：刘志强 邓小玉

联系电话：15309240190

地址：西安市莲湖区未央路99号荣民中央国际10层1001室

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

为提高医院临床疾病的诊断水平，推动临床业务发展，医院研究决定增购耳鼻喉设备一批。增购设备可解决目前临床亟待解决的各种问题，包括系统疾病鉴别、诊断等丰富临床功能，满足现在医院所有科室临床需求

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,900,000.00

采购包最高限价（元）: 1,900,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耳鼻喉科设备 | 1.00 | 1,900,000.00 | 批 | 工业 | 否 | 是 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：耳鼻喉科设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 高清内窥镜摄像系统; 1套. 2; 声导抗; 1套; 已做进口论证，可以采购进口产品. 3; 纯音测听; 1套; 已做进口论证，可以采购进口产品. 4; 电子喉镜设备; 1套. 5; 便携式一体摄像系统; 1套. 6; 单体工作诊疗台; 1套. 7; 手术室等离子系统; 1套. 8; 手术动力一体机; 1套. 9; 隔音室; 1间. 10; 清洗消毒设备; 1套. 11; 鼻镜、耳镜、喉镜; 1套. 12; 耳鼻喉电动检查椅; 1台. 13; 鼻窦手术器械包; 1套. 14; 耳显微手术器械包; 1套. 15; 耳显微手术器械包; 1套. 16; 扁桃体手术器械包; 1套. |
| 2 |  | 1.高清内窥镜摄像系统 一、产品性能要求 1.该系统为内窥镜摄像设备 2.该系统可通过更换不同类别的光学镜匹配对应科室 3.该系统由高清摄像主机和高清摄像头组成，具备全高清图像处理性能，分辨率≥1920*1080，能够输出60Hz动态图像，具备2倍光学变焦和≥2倍电子变焦，最大可实现图像的4倍电子放大 4.该系统需要医用冷光源，冷光源为LED光源，总光通量≥1500lm，给摄像系统提供最佳的照明亮度 5.该系统应全视场清晰，视场边缘无模糊现象，并具有较好的黑白对比和色彩还原能力，红、绿、蓝颜色无明显失真，还原真实的手术场景。 二、技术指标 1.系统参数 1.1.摄像主机和摄像头 1.1.1.▲应采用CMOS芯片的摄像头，摄像头全数字化传输，采集像素≥1920*1080P（提供产品技术要求） 1.1.2.摄像头水平分辨率≥1100线，有效像素为≥1600K Pix 1.1.3.摄像头操作按键≥3个， 1.1.4.▲摄像头可控制其他手术设备，如冷光源亮度调节 1.1.5.摄像头物镜适配器与内窥镜目镜罩接口直径应在31.8mm-32.5mm范围内 1.1.6.▲摄像头≥2倍光学变焦功能；≥4倍电子变焦，光学变焦连续可调，在光学变焦的过程中，始终保持图像的清晰 1.1.7.摄像头防水等级IPX7，摄像手柄含光学接口、线缆和整体可以低温等离子消毒 1.1.8.摄像主机输出支持1080P逐行扫描，分辨率是≥1920*1080P 1.1.9.摄像主机具有自动白平衡功能；具有主机调节术野画面亮度功能（≥6级可调） 1.1.10.▲摄像主机应预置≥5种手术模式，支持用户定义和调用自定义的手术模式。手术模式可一键切换 1.1.11.摄像主机应具有图像优化和参数调节功能，可调节的功能包括：图像角度翻转、摩尔纹优化、图像增强、色彩偏好 1.1.12.摄像主机彩色液晶触摸屏≥7英寸，可通过触摸屏对系统参数和图像参数进行调整 1.1.13.摄像主机应具有图像采集和视频录制功能，存储像素为≥1920*1080P。 1.1.14.摄像主机内置USB口≥4个，支持USB2.0，可识别外接存储介质进行图片和视频的输出 1.1.15.摄像主机应具有病人信息管理功能，可录入、修改和删除病人信息， 1.1.16.摄像主机在工作条件下，整机噪声≤55dB 1.1.17.▲应具有手动、自动调节光源亮度的功能 1.1.18.▲设备使用寿命≥10年 1.2.医用冷光源 1.2.1.光源类型：LED 1.2.2.▲LED灯泡的使用寿命≥60000小时（提供产品技术要求或说明书） 1.2.3.设备具备防故障的安全措施，当光源灯泡达到使用寿命时，具有光亮寿命提醒 1.2.4.光源色温：5000K-7000K 1.2.5.▲光源的输出总光通量≥1500lm，最大中心照度≥3000000 lx，保证光照充足（提供产品技术要求或型式检测报告） 1.2.6.光源300nm-1700nm波长范围内的辐通量和光通量比值≤6mW/lm 1.2.7.应支持主机系统和光源系统联动功能，时刻保持画面最需要的光照亮度 1.2.8.设备应具有光纤插入感应功能，在没有光纤的插入情况下，不进入发光模式 1.2.9.冷光源在正常运行时产生的最大噪声≤55dB 1.2.10.设备电击防护类型为CF I类，可用于心脏手术的需要（提供产品技术要求或型式检测报告） 1.2.11.应配备导光束一根，长度3米 1.2.12.▲设备使用寿命≥10年 1.3. 高清监视器 1.3.1.医用显示器≥27寸，分辨率为1920×1080P，有效显示区域597.89(H)× 336.31(V)mm 1.3.2.应具备DVI、SDI接口，可满足多种分辨率的影像显示 1.3.3.背光亮度：≥1000 cd/m² 1.3.4.可视角度（水平/垂直）≥178°，满足不同位置的观看需求 1.3.5.显示颜色为1.07B；对比度为1000:1 1.4.医用台车 1.4.1.台车底座连接4个万向轮，支持万向转动和刹车，移动便捷，停止稳定 1.4.2.台车带可移动的显示器支架，满足更多角度和高度的观看需求 1.5高清耳鼻喉工作站 1.5.1品牌商用电脑主机1套 1.5.2彩色喷墨打印机1台 1.6鼻窦镜 0°镜管直径φ4，工作度175mm，视场角≥80° 70°镜管直径φ4，工作长度175mm，视场角≥80° 1.7耳内窥镜0°镜管直径φ3，工作长度110mm，视场角≥50° 1.8喉内窥镜70°镜管直径φ8，工作长度185mm，视场角≥45° |
| 3 |  | 2.声导抗 一、技术要求： 1、软件功能 ▲1.1、操作软件应采用中文操作界面 1.2、可编辑的中文测试报告 1.3、可将声导抗测试结果与纯音听力图打印为单页报告 1.4、可与医院信息系统（HIS系统）连接，便于院内电子病历及远程会诊的结果传输 二、设备功能要求： 1.测试功能：能满足手动鼓室图、自动鼓室图、手动声导抗测试、扫描/自动声导抗测试、声反射筛查、同/对侧声反射阈、声反射衰减、完整鼓膜咽鼓管功能检查 2.应配置鼓室图探测音频率：226Hz,1000Hz 三、技术参数要求： （一）声顺测试系统： 1.探测音：226 Hz( 85 dB SPL ± 3 dB) 1000Hz（69dBHL±1.5 dB） 2.动态探测音声强：探测音声强将得到补偿以支持各种耳道容积 （＜1.7 ml 容积，输出强度将降低；＞2.3 ml 容积，输出强度将提高） 3.总谐波失真 (THD)：＜ 1%( 2 cc中) 4.频率精度：± 0.5% 5.声顺范围：0.2 ml至5.0ml±5%或0.05ml( 取两者中的较大者)；5.0 ml至8.0ml ± 15% （二）声反射： 1.声反射阈和声反射衰减灵敏度：0.01、0.02、0.03、0.04或0.05 mmho 2.声反射筛查灵敏度：0.04 mmho 3.步进dB：1、2、5、10 dB 4.对侧刺激： 纯音：500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz 频率精度：± 0.5% 范围:BBN、LPN、HPN( 50至110 dB SPL ±3dB) 对侧 TDH-39 耳机：500 Hz( 50至115dB HL±3dB)；1000 Hz( 50至120 dB HL ± 3dB) 2000 Hz( 50到115 dB HL±3dB)；4000 Hz( 50到115 dB HL ± 3dB) 总谐波失真 (THD)：110 dB HL 以下 ＜ 2.5%；110 dB HL 以上 ＜ 5% 5.同侧刺激： 5.1纯音：500 Hz、1000 Hz、2000 Hz、4000 Hz、BBN、 LPN、 HPN 5.2频率精度：± 0.5% 5.3声强范围(R): BBN、 LPN、 HPN( 50 至 110 dB SPL ±3 dB） 5.4筛查范围：BBN( 50 至 90 dB SPL ±3 dB) 5.5步进dB：1、 2、 5、10 dB 5.6衰减范围： 50 至 100 dB HL 6.同侧探头：带宽限制：1600 Hz( 额定值 -3 dB 设定点) 6.1斜率：低于1600 Hz 时，斜率为+12 - +18 dB/倍频程，容差增加 ±6 dB。 6.2声级: 噪声级以 dB HL 表示。 容差为 ±5 dB。 ▲6.3设备主机可同时连接两个同侧探头 7.低通滤波噪声：对侧耳机 7.1带宽限制：1600 Hz( 额定值 -3 dB 设定点) 7.2斜率：高于 1600 Hz时， 斜率为 -12 - -18 dB/倍频程， 容差增加 ±6 dB。 高于 8500Hz 时，频谱级保持在 -34 dB 以下( 相对于1600 Hz声级) 。 7.3声级: 噪声级以 dB HL 表示；容差为 ±5 dB。 三、气压系统： 3.1范围: 标准( +200daPa/s至 -400 daPa/s) ；扩展( +400daPa/s到 -600 daPa/s) 3.2压力扫频速率：50、 100、 200、 400、 600 daPa/s 3.3压力精度： ±10% 或 ±10 daPa 3.4泵测量方向：正值到负值或负值到正值 3.5安全性： 独立安全性 +530 daPa 和 -730 daPa ±70 daPa 四、彩色显示屏：≥7 英寸；分辨率：≥800 x 480P像素 五、探头和肩带：应采用仿硅材料肩带，不易从肩膀滑落，通过肩带或筛查探头远程遥控：一键开始、停止测试或更换测试耳；音频警报：如果测试中断将发出警报。 六、外部电源：XP电源， AFM60US24类型；输出：24V, 2.5A；输入：100-240V AC，50-60 Hz，1.5 A；功耗：＜70 VA 七、环境温度要求：-20°C到+60°C；相对湿度：低于 90%， 不结露 八、数据管理：USB数据接口，内置热敏打印机打印报告，或使用中文数据库进行数据管理、保存并打印测试结果 |
| 4 |  | 3.纯音测听 一、技术要求 1、软件功能 1.1、操作软件均应采用中文操作界面 1.2、须具有掩蔽助理TM功能，自动提示何时需要加掩蔽 1.3、应支持用户可自定义计算平均听阈的频率 1.4、应支持用户可根据习惯自定义测试界面 ▲1.5、应具有多次听力图对比功能 1.6、应支持用户可自定义测试图标 2、报告功能 2.1、可编辑的中文测试报告 2.2、可将声导抗测试结果与纯音听力图打印为单页报告 2.3、可与医院信息系统（HIS系统）连接，便于院内电子病历及远程会诊的结果传输 二、技术指标： （一）、功能要求：纯音测试（包含气导、骨导测试）、言语测试（内置言语材料）、行为测试、助听器验配、掩蔽助理功能测试、TEN均衡阈值噪声测试功能，通过中文软件在电脑上控制操作使用，在同一设备上达到以上所有测试功能，不接受组合式设备。 （二）、纯音测听 1.频率范围： 1.1、插入式气导耳机：125Hz～8000Hz 1.2、气导耳机（可降噪音30dB耳机）：125Hz～12500Hz 1.3、骨导耳机：250Hz～8000Hz ▲1.4、频率精确度：≤0.03% 2、声强范围：气导：－10dBHL～120dBHL 骨导：－10dBHL～80dBHL 3、掩蔽类型：气导、骨导、声场。掩蔽声：窄带噪声、白噪声、言语噪声 4、SISI(短增量测试)：调制幅度1Hz-20Hz，调制深度1-25%。步进选择性：1，2，5dB 5、给声方式：键盘给声，鼠标给声，鼠标无声给声 ▲6、TEN均衡阈值噪声测试：耳蜗死区的检测方法应采用降4升2的方法，进行测试。 三、特性要求： 1、插入式耳机：125Hz--8000Hz（1、适于小孩使用 2、减少过度掩蔽的可能 3、减小堵耳效应的发生 4、增加耳机的佩戴舒适度） 2、气导：125Hz--12500Hz（测试范围广：1、声场下言语测听 2、小儿行为测听） 3、步进：1dB或5dB 4、声场输出：（声场下言语测听 2、小儿行为测听） 5、四种刺激声：纯音、啭音、脉冲音、脉冲啭音（适用于任意刺激频率：给声多样；利于测试；有利于儿童测听） 6、掩蔽声类型：窄带噪声、言语噪声、白噪声 7、窄带噪声掩蔽：应适用于任意刺激频率 8、掩蔽助理声多样化：给声强度种类多；给声强度可选择性高提高测试可靠性；掩蔽提示；避免不必要的掩蔽 9、内置功放：方便行为测听 10、特殊测试：SISI,ABLB,QuickSIN(可选),SAL,High Frequency Module,Oldenburger,Rinne,Tone Dencay,Stenger,MHA,TEN(可选) 11、医患交流系统：与患者自由沟通，方便交流 12、通过软件基于电脑操作；优化工作流程、兼容电子病历系统、精确的报告 13、内置标准中文言语测听材料：快速、直观、简单的给声及计算得分；快速一键调用可选相应的言语测试材料；可自定义标准的测试方案（提高测试可靠性；无需外接CD播放器） 14、中文软件中内置言语软件（北京301医院 中国聋儿康复中心 南京医科大学附属医院等授权使用）标准言语词表，用于言语测试专用 15、应配备图文工作站。主机i5处理器，内存≥8G，固态硬盘≥512G，显示屏≥23寸；配置彩色喷墨打印机1台 |
| 5 |  | 4.电子喉镜设备 一、技术参数： 1、操作手柄（含插入管）： 1.1适用范围：适用于鼻咽喉腔的观察和诊断。 1.2.1 软镜插入管外径≤3.1mm，无器械通道，插入部有效长度≥300mm。 1.2.2 软镜插入管外径≤4.8mm，器械通道≥2.0，插入部有效长度≥365mm。 1.3 应采用高像素图像传感器,像素≥50万。 1.4 视场角≥90°。 1.5景深：2mm-50mm。 1.6 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲130°，向下弯曲130°，双向弯曲260°。 1.7 弯角手轮上应有操作方向U、D标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处时，弯曲部向上弯曲。 1.8操作手柄应具有≥3个独立电子功能的按键。 1.8.1 操作手柄上按键可控制大小屏切换功能； 1.8.2 操作手柄上按键可控制拍照录像功能，可在图像冻结或录像的同时进行拍照； 1.8.3 操作手柄上按键可控制图像冻结和解冻功能，提升病灶部位诊断精确度。 1.8.4 搭配专用图像处理器，可以根据图像处理器实现按键自定义功能，满足不同医生操作习惯和需求。 1.9 分辨率：≥10 lp/mm ▲1.10 照度：照度≥10000 lx。 1.11 色温：3000K~7000K。 1.12 照明光源和观察视场的重合性：在工作距离处照明光斑应充满视场，无明显的亮暗分界线。 1.13 有效光度率：≤50cd/m²/lm。 1.14 操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。 1.15 消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件。 2、医用内窥镜图像处理器 2.1应具备独立医疗器械注册证（组成部分不含内镜）。 2.2前后面板及各功能键标示清晰，各开关、功能键操作应方便、灵活、有效、可靠。 ▲2.3 控制面板尺寸：≥4.0英寸，电容式触摸屏。 2.4 显示功能：自带的显示屏开机3秒即能实现图像显示，满足临床快速使用需求。 2.5 高清视频信号输出分辨率：≥1920×1080P。 2.6 应具有DVI、SDI、CVBS三种高清信号输出方式，输出接口各2个，共6路输出。 2.7 图像比例：≥3种图像比例设置，如16:10、16:9和4:3。 2.8 TV输出制式：可选PAL与NTSC，兼容不同地区的电视标准。 2.9 应具有CVBS、AHD信号输入接口。 2.10 应具有内置菜单功能，可手动设置亮度、画面形状切换、图像回放等功能。 2.11 应具有≥3种输出图像形状可选。 2.12 应具有自动增益控制（AGC）功能：可将自动增益功能设置为-15~15 可调。 2.13 应具有蓝色调节功能：可将图像蓝色调节模式打开/关闭。 2.14 应具有轮廓增强功能:可增加图像的锐度，等级可设置为-15~15 可调。 2.15 应具有平均测光、峰值测光模式。 2.16 应具有白平衡调节功能。 2.17 对比度调节功能：-15~15档可调。 2.18 应具有电子放大功能：可图像放大至1~3倍可调。 2.19 通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能（无需触摸屏幕，避免术后消毒问题）。 2.20 应具有自定义按键功能：可对内窥镜手柄按键进行自定义设置，手柄按键可选择的功能为：拍照/录像、图像冻结/释放、画面大小、蓝色调节、自动增益控制、轮廓增强功能、对比度调节、测光模式、电子放大。 2.21 存储功能：应具有外置可热插拔SD存储卡直接存储图片信息，图片存储格式为JPG格式，视频存储格式为MP4格式。 2.22 存储容量：标配64G SD卡，可识别容量高达128G的SD存储卡。 2.23 ≥1200×800P高分辨率的图片与录像文件。 2.24 用户访问控制：可设置开机后输入管理用户的账号密码，输入正确可查看产品的实时图像及更改系统设置。 2.25 可兼容同品牌支气管镜、鼻咽喉镜、上消化道镜使用。 3、医用内窥镜冷光源 3.1应具备医疗器械注册证。 3.2显示屏：TFT-LCD，液晶玻璃。 3.3触摸屏：电容式触摸屏。 ▲3.4 显示控制面板≥4.0英寸。 3.5冷光源与气泵一体化设计。 3.6应采用高亮度LED灯泡。 3.7可触屏调节和物理按键调节光源与气泵参数。 3.8光源主灯平均连续使用寿命≥30000 h。 3.9光源亮度≥9级可调。 3.10光源色温≥7000K。 3.11输出光通量≥6001m。 3.12应具备超温提示功能施。 3.13气泵≥3级可调。 3.14气泵压力≥55kpa。 3.15整机噪声在工作条件下≤55dB。 3.16气泵流量：a.3档≥9L/min b.2档≥7L/min c.1档≥5L/min 4、高清图文工作站 4.1 应支持双脚踏控制，录像和拍照可独立控制 4.2 高清采集图像，高清动态录像 4.3 病例数据库独立存放，一个病人一个文件夹，按月统计存储 4.4 报告样式可自由编辑，设计 4.5 软件的退出，新建等，自动强制保存记录 4.6 USB加密狗 4.7 视频采集分辨率≥1920×1080P,采用MPEG4编码及XVID等格式 4.8 可连续采集≥200万幅高清图片及≥200小时连续录像 4.9 可对图像进行标注，伪彩，放大，删除等功能，具备四幅冻结功能 4.10 应具备采集图标显示时间戳功能，拥有专家诊断模板及词库。 4.11 应配置品牌商务电脑，显示器：≥24寸LCD IPS高清屏。 4.12 CPU：双核多线程处理器，内存：≥8G，硬盘：≥1T，标准键盘鼠标 4.13 应配备集成显卡、声卡和网卡。采集卡：高清视频采集卡（分辨率：1920*1080P，视频输入：DVIx1,SDIx1） 4.14 其它：双COM口脚踏开关、USB加密狗、高清视频线 4.15 应配置彩色喷墨打印机1台 5、高清液晶监视器 5.1 显示屏：≥24寸2K IPS显示屏 5.2 屏幕比例：16:9 5.3 可自动处于睡眠状态。操作只需开启摄像，自动待机状态，简单便捷 5.4 点距：0.2652mm×0.2652mm 5.5 最大分辨率：≥2560×1440P 5.6 色度：16.7M 5.7 对比度：1000:1 5.8 响应时间：5ms 5.9 亮度：400 cd/m2 5.10 可视角度：178°（H）×178°（V） 5.11 输入信号：HDMI,DVI,VGA,CVBS, USB, 5.12 电源：AC100~240V 50/60Hz 5.13 功率：20VA 6、壁挂仪器推车 6.1 医用金属壁挂推车，单层承重≥25kg,整体承重≥100kg。 6.2 整体高度125omm,宽5oomm,深48omm(±10mm） 6.3 应采用静音万向轮，可360°旋转。 6.4 金属立柱，立柱两侧排孔式设计，扩展性增强； 6.5 多层组合：层板可调，空间多重组合； 6.6 安全性高：隐藏式线缆管理； 6.7 屏幕可壁挂，可前后移动及上下高度调节。 |
| 6 |  | 5.便携式一体摄像系统 一、技术要求 1.一体化设计，集成了高清内窥镜摄像系统、冷光源，24寸监视器一体化。 2.应具有软镜与硬镜双镜同时输入显示功能。 3.面板应有独立摄像主机、光源、显示器操作设置按键，应具有独立的白平衡、录像、拍照、视频回放按键，操作简单。 二、技术指标 1）摄像头 1.1摄像头应采用 1/1.8"CMOS高清成像芯片，摄像头全数字化传输，分辨率≥1920*1080，能输出60Hz动态图像，输出有效像素≥210万。 1.2 摄像头操作按键≥4个,应具有自动白平衡功能、冻结，录像，拍照功能图像，图像放大，图像缩小等功能，操作按键可以自定义。 1.3 摄像头防水等级≥IPX8，摄像手柄含光学接口、线缆和主机接口整体可以低温等离子消毒 1.4 摄像头手柄电缆应采用医疗级硅胶线，耐高低温防电磁干扰，线长大于≥3.5米 1.5 摄像头应采用标准C型高清卡口，可兼容各种品牌硬镜。 2）摄像系统： 2.1摄像主机输出应支持1080P逐行扫描，分辨率≥1920*1080 2.2亮度可调节功能：亮度可调范围为0~30，步进为1。 2.3锐度调节功能：锐度可调范围为0~40，步进为1。 2.4色彩调节功能：色彩对图像颜色进行调节，浓度调节GAIN 值,0-255 可调,色调调节 HUE 值，0-254 可调，步进为1；颜色包括YELLOW/BLUE/GREEN/RED. 2.5应具有白平衡校正功能。 2.6应具有画面冻结功能。 2.7应具有图像放大功能,0~8,步进为1。 2.8应支持耳鼻喉镜/腹腔镜/膀胱镜/宫腔镜/关节镜/椎间孔镜/纤维镜/自定义。 ▲2.9摄像主机应具有图像采集和视频录制功能，存储像素为≥1920*1080P。采集的图像和录制的视频可在摄像系统回放，图像视频存储 2.10摄像主机前置≥2个USB口，可识别外接存储介质进行图片和视频的输出，并可显示外接存储设备的状态和可支持的录制时长。USB存储：≥2TB ▲2.11摄像主机应支持软镜与硬镜双镜同时输入，支持硬镜、电子软镜独立显示与双镜同时显示，显示模式按键循环切换,操作简单。 2.12应支持多种数字高清输出接口HDMI、DVI、VGA、CVBS输出 2.13应支持HDMI输入 3）冷光源 3.1内置式60W冷光源 3.2LED 冷光源,LED灯泡的使用寿命≥60000小时；设备应具备防故障的安全措施，具有光亮寿命提示功能 3.3光源的输出总光通量为≥1100lm 3.4冷光源接口无需适配器即可连接所有品牌。 3.5薄膜轻触按键控制光源亮度 3.6应采用直流电。 4）监视器 4.1 一体化平面液晶监视器≥24寸，≥1000 cd/m2。 4.2 高清显示器，16：9 显示比例。 4.3 图像清晰度≥1920*1080P。 4.4 应配备三轴支架，高低/上下/左右可以调整。 5）导光束： 5.1可与任何品牌的内窥镜兼容。 5.2可耐高温高压消毒。 5.3直径≥4mm ，长度3米. |
| 7 |  | 6.单体工作诊疗台 一、技术参数 1、工作主机柜：尺寸≥1885mm*670mm*800mm，厚度≥12mm高强度钢化玻璃台面，操作单元和书写单元一体式流线型设计；箱体应采用厚度≥2.0mm优质冷轧钢板，内外面做环保烤漆，漆层厚度≥0.15mm，吸引软管一步更换； 2、智能控制系统：控制系统集成多项功能，模块化设计，自动控制各项功能，蓝/绿灯光提示工作状态；喷枪和吸枪采用进口接触感应式开关； ▲3、药物喷枪：二直一弯，气路水路分离；应采用进口电子阀门控制喷枪气路；喷枪金属部分全部应采用316L不锈钢； 4、多功能吸枪：有自控调节吸力型吸枪，适用于耳道吸引和鼻腔咽喉吸引，适配多种吸引管；吸引瓶设计位置放置于抽屉内； 5、正压泵：无油型，无污染，性能稳定，最大压力≥0.35Mpa，连续出雾压力持续稳定在0.12～0.15Mpa，噪音≤50dB； 6、负压泵：最高吸引力0.1MPa，流量≥7.2L/min，噪音≤50dB，； ▲7、LED聚斑检查灯：双色检查灯黄白双色光源设计，照度强，照幅窄，景深大，能聚斑于鼓膜、鼻腔深部和咽喉部进行检查和治疗；照度、色温可无极调节，照度不低于35000Lx,色温2200K-5200K可调，显指≥90，功率9w；手势感应开关，无发热感；带阻力动平衡支臂，灯头角度、位置可调，且定位准确； 8、配备加热除雾装置； 9、器械盘：应采用304不锈钢器械盘； 10、吸引管：两种规格，可重复使用，可高温高压消毒的不锈钢吸引管； 11、药棉罐：不锈钢带盖药棉罐3个. |
| 8 |  | 7.手术室等离子系统 一、临床使用范围： 主机与刀头(电极)应为同一个生产厂家。 鼻部手术：鼻腔粘膜切开，鼻部软组织切除、消融止血，鼻腔增生物切除术； 颅底手术：鼻颅底软组织切除、消融止血术，侧颅底软组织切除、消融止血术； 咽部手术：腭咽成形术、软腭消融术、扁腺体切除术、消融术； 喉部手术：声带息肉小结消融、声门狭窄切开术、会厌囊肿切除术； 其他手术：口底部赘体切除、甲状腺瘤切除、脸部赘体切除、手术中吸引止血。 底部肿瘤及鼻咽原位癌切除，简便、快捷、出血少、恢复迅速。 二、主机参数 1. 主机界面应采用一体化全触屏式智能操作，液晶显示屏。 2. 触屏界面应同时具有：汽化切割、消融凝血、消融定时显示；黄区(汽化、切割)功率≤360W；蓝区(消 融、止血)功率≤100W；插入不同功能的刀头，黄区和蓝区分别显示不同的功率档位；时间从0-999秒 可调或0档不计时。 3. 主机应采用双频设计：汽化切割输出频率≥100KHz; 凝血消融输出频率≥450KHz。 4. 主机应采用全智能数字控制电路，且具备以下了功能： ①主机工作时可显示工作能量输出状态。 ②应具有各种手术刀头识别和保护功能、根据插入刀头的不同自动输出不同的功率和时间。 5. 主机应具有自动检测刀头和附件连接功能，主机具有报警提示。 6.应具有防水功能的双脚踏控制。 7.治疗温度：低温微创、安全、精确，40℃-70℃范围内完成汽化、打孔、消融和止血三大功能。消融温度：40℃～53℃,止血温度：40℃～58℃,切割温度：40℃～70℃ 8.电击防护：I 类 ，CF型 三、等离子体手术刀头(射频电极/消融电极)性能参数 1.刀头应具有单独的注册证，有一次性使用与重复使用。 2.切割刀头：应具有独特单丝、Y 型、片状切割刀头可选，同时具有内置粉碎功能，带自动粉碎水循环限量瓷头出水功能，切割时不堵塞，应具有组织分离、汽化、切割、吸引、止血、粉碎、角度自弯等功能。 3.消融刀头：不粘连组织，三极一体化打孔、皱缩、消融、止血多功能刀头。 4.止血刀头：应具有组织剥离、吸引、清理、电凝、止血于一体化的多功能止血刀头。 5.主机应自动识别控制刀头的使用次数和功率、档位、无需反复调节。 6.根据不同部位的手术设计不同的刀头，有鼻部刀头、喉部刀头、咽部刀头、鼻颅底刀头、眼部刀头约30多个型号与规格。 四、配置要求 序号; 名 称; 数量. 1; 低温等离子多功能手术系统; 1台. 2; 双功能脚踏控制板; 1个. 3; 流量控制器; 1个. 4; 等离子体手术刀头(射频电极/消融电极); 1把. 5; 等离子体手术刀头(射频电极/消融电极); 1把. 6; 等离子体手术刀头(射频电极/消融电极); 1把. 7; 等离子体手术刀头(射频电极/消融电极); 1把. |
| 9 |  | 8.手术动力一体机 一、技术要求 1、具有多种使用模式，用途广泛，配置灵活：支持鼻刨削，鼻钻，耳钻，颅底钻等多种手柄，能自动识别不同功能的电机，可以用于鼻科，耳科，眼科，头颈外科，颌面外科等，节约设备投资。主要部件均可单独采购，可根据不同需要进行灵活配置。 2、双电机输出：方便在术中交替使用不同手柄，并设定不同的模式和参数,减少更换手柄的时间和麻烦。 3、设备操控方便： （1）标配多功能脚踏开关，医生可独立完成所有操作，不需要助手帮助。 （2）脚踏开关无级变速，可按比例控制转速， （3）全金属脚踏开关，坚固耐用。 二、技术指标 1.主机 1.1.可满足耳鼻咽喉科手术中对人体软组织的切割吸引以及骨组织的磨削处理。 ▲1.2.多手柄接口设计，可同时连接分体式刨削手柄和高速磨钻手柄，主机自动识别手柄类型。 1.3.工作磨钻功能转速可达到≥70000r/min，应具备搭配1:2传动比增速钻头，可实现≥140000r/min翻倍超高转速，更好的满足手术磨骨需要。 1.4.脚踏、手柄连接故障应具备自动诊断识别。 2. 刨削手柄 ▲2.1.手柄应采用分体式设计，吸引排污通道与手柄电机分离，手柄内部不会堵塞，降低手柄故障率。 2.2.转速：往复≥6000转/分，单向≥13000转/分，满足不同手术的需要 2.3.手柄同电缆可用高温高压的方式消毒 2.4.能与多种刀头及钻头连接，可以完成耳鼻喉科相关手术需求。 3．刀头 3.1具备0°～120°多角度，双面齿、外刃内齿、双面齿刀头规格可选。满足临床手术需求。可通过高温高压灭菌后，反复使用。 4.磨钻手柄 4.1.手柄应采用水冷式设计，降低了手柄的工作温度，满足耳鼻喉科手术的需要。 4.2.手柄钻头直连，不需要使用附件。 5. 磨钻头 5.1.应具备鼻科钻头、鼻颅底钻头、耳科显微钻头、耳内镜用钻头、侧颅底用钻头，钻身长度：40～140mm、钻杆直径2.4mm、3.5mm、4.5mm等多种满足各种不同手术部位需求可选，配合耳内镜下精细部位暴露需求。所有钻头均可高温高压灭菌。 5.2.应配备1:2传动比增速钻头，可实现≥140000r/min翻倍超高转速，高效安全。 5.3.钻头应采用一体式内注水设计，不需外接注水套，简洁便利，避免遮挡。 5.4.手柄工作时，钻杆不旋转，只有钻头头端旋转，对周边组织及内窥镜镜头保护更佳。 5.5.钻杆轻微10°～15°弯曲，手术视野更广阔，手术组织定位更灵活。 6.医用加压器 6.1.压力设定范围：15mmHg～400mmHg(2kPa～53.3kPa)。 6.2.流量设定范围：0.1L/min～1.0L/min。 6.3.工作噪声：≤50dB(A)。 三、配置要求 序号; 产品名称; 产品描述; 数量; 单位. 1; 主机; 综合主机; 1; 台. 2; 刨削手柄; 鼻科刨削手柄; 1; 把. 3; 磨钻手柄; 磨钻手柄; 1; 把. 4; 刨刀; 0°刨刀; 5; 根. 角度刨刀; 5; 根. 5; 磨钻头; 显微耳科钻头; 10; 根. 耳内镜钻头; 10; 根. 鼻颅底钻头; 10; 根. 6; 医用加压器; 灌注泵; 1; 台. |
| 10 |  | 9.隔音室 一、采购要求： 配套听力计使用隔音室1间，参照执行《声学测听方法纯音气导和骨导听阈基本测听法》（GB/T16403-1996）；《声学测听方法用纯音及窄带测试信号的声场测听》（GB/T 16296-1996）标准；隔音效果必须达到：外部本底噪声≤55dB（A）时，室内本底噪声≤30dB（A）标准。 二、技术参数 1、使用尺寸要求：（单位：mm） 外尺寸（长×宽×高）：1600×1600×2470（长×宽×高） 内尺寸（长×宽×高）：1370×1370×2100（长×宽×高） 隔声室：室内本底噪声≤30dB（A）标准 ▲2、应采用全钢悬浮结构，六面墙体不得与房间混凝土墙体有刚性连接，主体由：隔音层+阻尼层+吸音层+复合隔音层+吸音层等材料制成，组合式、可拆卸、搬迁，现场施工不得焊接。 ▲3、应采用环保材料，环保符合国家室内空气质量标准GB/T18883-2002要求，应采用零甲醛隔音玻璃棉并提供“零甲醛检测报告”。 4、全钢磁控隔声门：隔声门门板尺寸：828×1918（宽×高）,隔声门门框内尺寸：700×1790（宽×高）要求正、反面全钢结构，无孔安装，外表面不能有镙丝等金属物件；开关自如，不安装门锁 5、隔声窗套尺寸：665×865（宽×高），隔声窗可视尺寸：560×760（宽×高） 6、减振器：耐高温、耐潮湿，不老化蠕变 7、钢板内必须附着阻尼材料，防止钢板共振 8、信号转接系统：不得使用直插式转接在墙面开孔，防止信号失真和漏声；必须配备立体声信号转接线8根及常规转换口便于工作站连接 9、主动式有源通风系统；迷路阻抗消音通风系统，应具有良好的空气流通性，换风量≥90m³/小时 10、电气系统：照明：朗能LED吸顶灯1套；开关：朗能双开开关1只；插座：朗能5孔插座1只； 11、隔声室外墙≥1.5 mm镀锌钢板、双面静电喷涂，防潮、防锈，不得使用喷漆 12、内表面：冲孔铝塑板，冲孔率40%。 13、地面：环保石塑地板 |
| 11 |  | 10.清洗消毒设备 一、消毒机技术参数： 1.适用于软式内镜可清洗部分的清洗消毒（灭菌）。 2.单槽同时清洗1条胃肠镜或2条支气管镜。 3.▲清洗槽体应选用耐腐蚀高分子材料。槽体应采用波浪式节液设计模式，单个运行过程清洗液或消毒剂使用量≤8L，提供耐腐蚀高分子材料检测报告及节液槽体设计实物图片。 4.▲应具有洗消过程三色灯光提醒功能，运行、结束、故障不同颜色灯光显示，可远距离查看洗消状态。独立管路：消毒液与酶洗液独立进液管路，降低酶液对酸性消毒剂的浓度的影响。（提供独立管路相关证明文件） 5.报警提示：水槽应采用高低双液位，高低水位进水过快和过慢报警，排水过慢报警、进消毒液过快和过慢报警、槽内有水报警，消毒液、酒精、酶液不足报警。 6.应采用高分子材质透明塑料盖。 7.应具有关门时安全防护功能（检测到有异物可自动停止关紧门盖）。 8.3种开门方式，触摸屏、实体键快捷、脚踢开关。 9.▲预置常规消毒、早消毒、快速消毒、自身消毒模式，≥12套自定消毒程序；可独立单一运行工作流程，如清洗、消毒、漂洗等单一模式。 10.设备内置0.2μm孔径除菌型空气过滤滤芯，并具有设置空气滤芯更换日期和限用天数到期提醒功能。 11.开放式消毒液，设备可选择使用重复使用消毒液，也可选择使用一洗一排消毒液，设备所需相关消毒液需为通用型。 12.设备打印机可自动打印各个过程的运行数据，并可打印内镜名称和编号，消毒剂名称、编号；在不使用U盘等外接存储装置的前提下，系统可存储≥5000条运行记录，内置USB接口可实现无纸存储U盘直接导入电脑。 13.漂洗水前置≤0.2μm过滤器，并具有可设置过滤器滤芯更换日期和限用天数到期提醒功能。 14.双进水模式：可根据现场用水情况定制双进水装置，只在终末漂洗使用纯水，提供第三方检测报告。 15.消毒液储存箱容量≥10升，适酶储存箱容量≥2升，酒精储存箱容量≥2升 16.设备配置要求：（单台）A)主机1台。B)清洗连接头1套。C)连接进水管1根。E)超滤一只含滤芯1个。F)空气过滤装置含滤芯一只G)说明书资质等一份。H）配置内镜编号卡和人员操作卡各1张。 二、储镜柜参数 1.外部材料应采用多工艺处理的钢塑材料，与内胆有机的融为一体。 2.内胆材料工艺：内胆应采用ABS复合材料独立开模一体成型。 3.储存方式：柜内应采用高分子复合材料制成的内镜悬挂系统，该系统为上中下三件套，全方位的定位内镜，并且下部件为可升降式，保持内镜垂直存放，避免碰撞损伤。 4.控制方式：微电脑液晶中文显示，操作面板为触摸屏，温度、湿度显示；智能化控制循环风消毒系统，消毒时紫外线不能直接照射到内镜。 5.消毒模式：智能化控制循环风闭式空气消毒系统，程控自动运行，带消毒累时功能。 6.单门柜外形尺寸：735*550*2150mm；单门可储存柜4-6条内镜. |
| 12 |  | 11.鼻镜、耳镜、喉镜 一、耳内窥镜（2.7mm/0°）（2.7mm/30°） - 工作长度：≥100mm - 插入部分最大宽度：Φ2.7 - 粗糙度:≤0.8um - 视场角:≥50° - 角分辨力：4.0 C/(°) - 有效景深范围：3mm-100mm - 在A标准照明体下的显色指数Ra：≥92 - 在D65标准照明体下的显色指数Ra：≥93 - 照明镜体光效ILeR：≥0.7 - 综合镜体光效SLeR：≥0.6 - 综合边缘光效SLe-Z：≥0.16 - 有效光度率DM：≤2500 - 单位相对畸变：≤6% - 视场质量：视场无重影或鬼影、闪烁等效应，无可见杂质、气泡等缺陷。 - 耐腐蚀性能：b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ） - 导光束接口：通配STORZ、WOLF、ACMI、OLYMPUS、STRYKEY - 目镜罩：φ31.75±0.10mm - 内镜自带多种光纤转接头。种类≥3种 - 灭菌方式应采用过氧化氢低温等离子体灭菌 二、鼻窦镜（4mm/0°） - 工作长度≥175mm，插入直径Φ4mm - 视场角：≥95°,视向角0° - 角分辨力：≥2.3C(°) - 分辨率：≥9.36lp/mm - 有效景深范围：3-100mm - 在A标准照明体下的显色指数Ra：≥93 - 在D65标准照明体下的显色指数Ra：≥93 - 照明镜体光效ILeR：≥0.8 - 综合镜体光效SLeR：≥ 0.6 - 综合边缘光效SLe-Z：≥ 0.16 - 有效光度率DM：≤ 1255 cd/m2/lm - 单位相对畸变：≤11% - 视场质量：成像清晰，边缘圆整、无（坏点、划痕、麻点、附着物）、无（重影、鬼影、闪烁、可见杂质、气泡）。在工作距离处照明光斑充满视场，无明显的亮暗分界。 - 耐腐蚀性能：b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ） - 照明用光缆接口：通配STORZ、WOLF、ACMI、OLYMPUS、STRYKEY - 目镜罩：φ31.75±0.10mm - 内镜自带多种光纤转接头。种类≥3种 - 灭菌方式应采用过氧化氢低温等离子体灭菌 三、鼻窦镜（4mm/30°） - 工作长度≥175mm、插入直径Φ4mm - 视场角：≥95°,视向角30° - 角分辨力≥2.3 C(°) - 分辨率：≥9.3 lp/mm - 有效景深范围：3mm-100mm - 在A标准照明体下的显色指数Ra：≥93 - 在D65标准照明体下的显色指数Ra：≥93 - 照明镜体光效ILeR：≥0.8 - 综合镜体光效SLeR：≥ 0.6 - 综合边缘光效SLe-Z ≥ 0.16 - 有效光度率DM ≤ 1255cd/m2/lm - 单位相对畸变≤11% - 视场质量：成像清晰，边缘圆整、无（坏点、划痕、麻点、附着物）、无（重影、鬼影、闪烁、可见杂质、气泡）。在工作距离处照明光斑充满视场，无明显的亮暗分界。 - 耐腐蚀性能：b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ） - 照明用光缆接口：通配STORZ、WOLF、ACMI、OLYMPUS、STRYKEY - 目镜罩：φ31.75±0.10mm - 内镜自带多种光纤转接头。种类≥3种 - 灭菌方式应采用过氧化氢低温等离子体灭菌 四、鼻窦镜（4mm/70°） - 工作长度≥175mm，插入直径Φ4mm - 视场角：≥95°,视向角70° - 角分辨力：≥2.3 C(°) - 分辨率：≥9.3 lp/mm - 有效景深范围：3mm-100mm - 在A标准照明体下的显色指数Ra：≥93 - 在D65标准照明体下的显色指数Ra：≥93 - 照明镜体光效ILeR：≥0.8 - 综合镜体光效SLeR：≥ 0.6 - 综合边缘光效SLe-Z ≥ 0.16 - 有效光度率DM： ≤1255 cd/m2/lm - 单位相对畸变：≤11% - 视场质量：成像清晰，边缘圆整、无（坏点、划痕、麻点、附着物）、无（重影、鬼影、闪烁、可见杂质、气泡）。在工作距离处照明光斑充满视场，无明显的亮暗分界。 - 耐腐蚀性能：b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ） - 照明用光缆接口：通配STORZ、WOLF、ACMI、OLYMPUS、STRYKEY - 目镜罩：φ31.75±0.10mm - 内镜自带多种光纤转接头。种类≥3种 - 灭菌方式应采用过氧化氢低温等离子体灭菌 五、喉内窥镜（6mm/70°） - 工作长度：≥180mm - 插入部分最大宽度：Φ6 - 粗糙度：≤0.8um - 视场角：≥50° - 角分辨力：≥3.0C(°) - 有效景深范围：3mm-100mm - 视场质量：清晰、圆整、无（坏点、划痕、麻点、附着物）、无（重影、鬼影、闪烁、可见杂质、气泡） - 颜色分辨能力和色还原性显色指数：≥92 - 单位相对畸变：Uv≤2％ - 耐腐蚀性能：b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ） - 导光束接口：通配STORZ、WOLF、ACMI、OLYMPUS、STRYKEY - 目镜罩：φ31.75±0.10mm 内镜自带多种光纤转接头。种类≥3种 |
| 13 |  | 12.耳鼻喉电动检查椅 1、电动控制升，降，可双向180度旋转，带锁止刹车，手动可调椅背角度；椅身纯钢结构，升降装置采用手术床用铝型材外壳升降柱，安全可靠； 2、最大承重：≥150kg; 3、座垫升降行程：520mm(最低)-720m(最高) 4、靠背可后放至180°，可做小型手术台使用； 5、应采用PU自结皮扶手，美观大方，结实耐用； 6、头枕伸缩行程：100m，可折叠，拆卸，功能性较强； 7、椅垫应采用高回弹海绵发泡，超纤皮包裹，舒适耐用； 8、椅身安全性强，底盘有防滑防锈橡胶圈，使用稳固，寿命长。 |
| 14 |  | 13.鼻窦手术器械包 一、总体要求：器械包必须为原厂原装正品，产品注册证等资质文件齐全有效。所有器械器械设计应符合人体工程学原理。 二、技术配置要求 序号; 名称; 规格型号. 1; 鼻组织剪; 直，工作长度115mm. 2; 鼻筛窦钳; 0° 3.5mm，工作长度130mm. 3; 鼻筛窦钳; 45°3.5mm，工作长度130mm. 4; 鼻筛窦钳; 90°3.5mm，工作长度130mm. 5; 鼻咬切钳; 0° 3.0mm，（卵圆口）工作长度130mm. 6; 鼻咬切钳; 45°3.0mm，（卵圆口）工作长度130mm. 7; 鼻咬切钳; 0°3.0×130. 8; 鼻咬切钳; 3.3mm，反咬. 9; 蝶窦咬骨钳; 3mm，椎板式. 10; 上颌窦探针; 双头. 11; 刮匙; 45° 2×6 ，长圆口. 12; 刮匙; 带吸引45°. 13; 刮匙; 带吸引60°. 14; 鼻息肉钳; 65°，前后开口. 15; 鼻息肉钳; 65°，左右开口. 16; 鼻息肉钳; 110°，前后开口. 17; 鼻息肉钳; 110°，左右开口. 18; 鼻息肉钳; 下弯90° 张开115°. 19; 鼻剥离器; 4.5mm，双头. 20; 鼻剥离器; 3.5mm-4.5mm，双头铲型. 21; 鼻骨凿; 4.0 半圆枪式. 22; 鼻骨锤; φ28*30mm. 23; 鼻吸引管; 2.5mm*0.25*144. 24; 鼻吸引管; 3.0mm. 26; 鼻吸引管; 60° 2.5mm，平口，. 27; 鼻吸引管; 60° 3.0mm，平口. 28; 鼻吸引管; 30°大弯钝头，带减压孔. 29; 髓核钳; 0°4.0mm*180mm. 30; 鼻中隔粘膜刀; 4.0mm，半圆. 31; 鼻冲吸切钳; φ3.5*140mm. 32; 鼻剥离器; 5.5mm单面带吸引. 34; 消毒盒; 460*280*100mm. 三、配置清单 序号; 产品名称; 数量; 单位. 1; 鼻组织剪; 2; 个. 2; 鼻筛窦钳; 3; 个. 3; 鼻咬切钳; 4; 个. 4; 蝶窦咬骨钳; 1; 个. 5; 探针; 1; 个. 6; 刮匙; 3; 个. 7; 鼻息肉钳; 5; 个. 8; 鼻剥离器; 3; 个. 9; 鼻骨凿、锤; 2; 个. 10; 鼻吸引管; 5; 个. 11; 髓核钳; 1; 个. 12; 鼻中隔粘膜刀; 2; 个. 12; 鼻冲吸切钳; 1; 个. 13; 消毒盒; 1; 个. 合计; 34. |
| 15 |  | 14.耳内镜手术器械包 一、技术要求 总体要求：器械包必须为原厂原装正品，产品注册证等资质文件齐全有效。所有器械器械设计应符合人体工程学原理。 二、技术配置要求 序号; 产品名称; 规格. 1; 耳钳; 麦粒头 4.0mm，鳄鱼嘴型超精细,可拆卸。. 2; 中耳息肉钳; 卵圆口0° 0.8×1.3 短头，卵圆口超精细，可拆卸。. 3; 中耳息肉钳; 卵圆口45°0.8×1.3 短头，卵圆口超精细，可拆卸。. 4; 中耳息肉钳; 杯口0° 1.5mm，超精细，可拆卸。. 5; 耳息肉剪; 4.0mm，超精细，可拆卸。. 6; 槌骨剪; 下开口，超精细，可拆卸。. 7; 听小骨安装钳; 下弯20°，超精细，可拆卸。. 8; 听小骨安装钳; 左弯，超精细，可拆卸。. 9; 听小骨安装钳; 右弯，超精细，可拆卸。. 10; 耳道皮瓣刀; 3.0mm45°头部弯曲. 11; 耳道皮瓣刀; 3.0mm60°. 12; 耳道皮瓣刀; 2.5mm45°. 13; 耳道皮瓣刀; 2.5mm90°. 14; 显微耳钩; 1.8mm45°. 15; 显微耳钩; 1.5mm45°. 16; 显微耳钩; 45°1.5mm×165. 17; 耳道皮瓣刀; 2.5mm 0°. 18; 显微耳钩; 2.0mm 90°. 19; 显微耳钩; 2.0mm 45°. 20; 剥离器; 1.5mm 直型. 21; 剥离器; 左弯45°. 22; 剥离器; 右弯45°. 23; 显微耳针; 直0.4mm. 24; 显微耳针; 直0.6mm. 25; 耳刮匙; 1.0×1.8mm-1.3×2mm（双头）. 26; 耳刮匙; 1.6×2.6mm-2×3.2mm（双头）. 27; 医用吸引头; Φ5×112. 28; 耳用吸引管; φ0.8x60. 29; 耳用吸引管; φ1.0x60. 30; 耳用吸引管; 头端45° φ1.0x75. 31; 耳用吸引管; φ1.5x60. 32; 耳用吸引管; 头端微弯 φ1.5x65. 33; 耳用吸引管; φ1.5x75. 34; 耳用吸引管; 头端45° φ1.5x75. 35; 耳用吸引管; 头端蘑菇头45° φ1.5x60. 36; 耳用吸引管; φ2.0x60. 37; 镜鞘; 带阀门φ3.0×140 0°. 38; 耳镜; 0°φ3×140. 三、配置清单 序号; 产品名称; 数量; 单位. 1; 耳钳; 1; 把. 2; 中耳息肉钳; 3; 把. 3; 耳息肉剪; 1; 把. 4; 槌骨剪; 1; 把. 5; 听小骨安装钳; 3; 把. 6; 耳道皮瓣刀; 5; 支. 7; 显微耳钩; 5; 支. 8; 剥离器; 3; 支. 9; 显微耳针; 2; 支. 10; 耳刮匙; 2; 支. 11; 医用吸引头; 1; 支. 12; 耳用吸引管; 9; 支. 13; 镜鞘; 1; 支. 14; 耳镜; 1; 支. 合计; 38. |
| 16 |  | 15.耳显微手术器械包 一、技术要求 总体要求：器械包必须为原厂原装正品，产品注册证等资质文件齐全有效。所有器械器械设计应符合人体工程学原理。 二、技术配置要求 序号; 产品名称; 规格型号. 1; 显微耳钩; 45°1.5mm(带吸引). 2; 显微耳钩; 45°2.0mm(带吸引). 3; 显微耳钩; 45°2.5mm(带吸引). 4; 耳刮匙; 45°φ1.2(带吸引)，右开口. 5; 耳钳; 麦粒头. 6; 耳刮匙; 90°φ1.5(带吸引)，左开口. 7; 耳刮匙; 90°φ1.5(带吸引)，右开口. 8; 耳刮匙; S型45°φ1.5(带吸引)，左开口. 9; 耳刮匙; S型45°φ1.5(带吸引)，右开口. 10; 耳用叉（置管器）; 68-2000. 11; 耳道皮瓣刀; 45°φ2.6(带吸引). 12; 耳道皮瓣刀; 55°φ2.2(带吸引)，前端吸引. 13; 耳道皮瓣刀; 0°2.3mm(带吸引)，右开口. 14; 耳用刀; 镰状小号. 15; 剥离器; 微弯、左弯、右弯. 16; 医用吸引头; φ5. 17; 中耳息肉钳; 1.2mm 下弯45° ，下开口. 18; 耳钳; 30°，麦粒头 下弯. 19; 中耳息肉钳; 0° 0.5×0.8，卵圆口. 20; 中耳息肉钳; 2.0mm. 21; 耳钳; 110mm. 22; 显微耳钩; 1.5mm 90°，头部可自由弯曲. 23; 耳刮匙; 1.5*2.3mm-2*2.8mm，双头. 24; 耳用吸引管; 45°φ1.5*80. 25; 耳用吸引管; 下弯45°φ1.5*80. 26; 耳用吸引管; φ0.8*80，负压片. 27; 耳用吸引管; φ1.5*80，负压片. 28; 耳用吸引管; φ2.0*80，负压片. 29; 耳用吸引管; φ2.5*80，负压片. 30; 中耳息肉钳; 乳突咬骨. 31; 消毒盒; 300*200*90. 32; 牵开器; 双关节及单关节. 33; 筋膜压薄器; 螺旋式. 34; 锤骨剪; 上开口. 35; 耳剪; 直剪、弯剪. 36; 镜鞘+耳内镜. 三、配置清单 序号; 产品名称; 数量; 单位. 1; 显微耳钩; 4; 把. 2; 耳刮匙; 6; 把. 3; 耳道皮瓣刀; 5; 把. 4; 剥离器; 1; 把. 5; 医用吸引头; 1; 个. 6; 中耳息肉钳; 3; 把. 7; 耳钳; 1; 把. 8; 耳用骨凿; 2; 把. 9; 耳用吸引管; 6; 支. 10; 消毒盒; 1; 只. 11; 耳用刀; 1; 把. 12; 乳突牵开器; 2; 把. 13; 筋膜压薄器; 1; 把. 14; 锤骨剪; 1; 把. 15; 耳剪; 2; 把. 16; 镜鞘; 1; 支. 17; 耳内镜; 1; 支. 18; 消毒盒; 1; 个. 合计; 40. |
| 17 |  | 16.扁桃体手术器械包 - 技术要求 总体要求：器械包必须为原厂原装正品，产品注册证等资质文件齐全有效。所有器械器械设计应符合人体工程学原理。 二、技术配置要求 序号; 物品编码; 名称; 数量; 单位. 1; 66-3010; 耳鼻喉用开口器（左开口）; 1; 套. 2; 66-3012; 扁桃体止血钳; 1; 把. 3; 66-3013; 显微喉剥离器; 1; 支. 4; 69-0111; 鼻筛窦钳; 1; 把. 5; 66-3011; 扁桃体钳; 1; 把. 6; SKJC2005; 持针钳(镶片）; 1; 把. 7; 66-3022; 扁桃体吸引管; 1; 把. 8; 69-2326; 鼻吸引管; 1; 把. 9; H008; 70°喉内窥镜; 1; 把. |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

合同签订之日起30个日历日内

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

采购人指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包1： 付款条件说明： 设备到货安装调试、验收合格后 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 60.00%。

采购包1： 付款条件说明： 设备使用满一年后 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 10.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

1、所有产品验收内容包括确认产品的产地、规格、型号、参数和数量，对其技术指标、性能参数进行逐项检查。 2、所供产品的技术指标、性能参数未达到招标文件的要求，中标公司应免费更换，所造成的损失由中标公司承担。 3、验收合格后中标单位、采购人共同填写项目验收证明，并签字盖章确认产品合格。 4、验收依据： 4-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。 4-2、国内相应的标准、规范。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

验收合格之日起1年。质保期内免费上门维修、保养，终身维护，超出质保期后只收取成本费用。投标时须提供承诺函。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

按《政府采购货物买卖合同》执行

### 3.5其他要求

1、本次采购核心产品为电子喉镜设备。 2、本项目为全流程电子标，中标人须在领取中标通知书时免费为采购人提交纸质版投标文件正本一份、副本一份。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等主体资格证明文件，为自然人的提供自然人身份证明；供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2024年度或2025年度的经审计的完整财务会计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或投标截止日前三个月其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）。(注：依据财政部、国务院国资委、金融监管总局印发《关于加强审计报告查验工作的通知》(财会(2023]15号)报告须在注册会计师行业统一监管平台备案并由该平台赋予二维码)；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 有依法缴纳税收的良好记录 | 纳税的缴费证明材料（投标人提供投标截止日前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明（增值税、印花税、城市维护建设费、企业所得税等一种或多种税种），依法免税的单位提供相关证明材料；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 4 | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 缴纳社保的证明材料（投标人提供投标截止日前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函）；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。（投标人提供没有重大违法记录的承诺函）；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 7 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书 | 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书和被授权人身份证及被授权人投标截止时间前三个月内任意一个月在本单位的社保缴纳证明。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 2 | 医疗器械生产经营要求 | 投标人为经销商的应出具《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》及制造厂商的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；投标人为制造厂商的应出具《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》及制造厂商的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 医疗器械产品注册要求 | 所投产品属于医疗器械的须提供《医疗器械产品注册证》或《医疗器械产品备案凭证》；所投产品为进口产品的须提供“进”字号《医疗器械产品注册证》和针对本项目的完整授权链的授权书（授权书为外文的，应附翻译成中文的相应资料）。（注：所投产品未纳入医疗器械管理的可不提供，但须提供未纳入医疗器械管理的证明文件）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 分项报价表.docx |
| 2 | 投标文件的签署盖章 | 符合招标文件签署盖章要求。 | 投标函 投标文件封面 |
| 3 | 投标文件格式 | 符合招标文件关于“投标文件格式”的要求。 | 投标文件封面 |
| 4 | 投标有效期 | 符合招标文件要求 | 投标函 |
| 5 | 交货期 | 符合招标文件要求 | 开标一览表 |
| 6 | 投标内容 | 未出现漏项或数量不符合招标文件要求。 | 分项报价表.docx 产品技术参数表.docx |
| 7 | 投标响应 | 投标文件未出现偏离招标文件实质性要求的内容，未附有采购人不能接受的附加条件，按招标文件要求提供相关承诺或声明。 | 商务应答表.docx |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 项目实施方案 | 投标人提供针对本项目的实施方案，内容包括：①供货组织安排，包括仓储、运输、交付、安装调试、验收等内容；②实施步骤、进度计划和保证措施；③组织机构人员配置、协调能力等；④供货、安装、故障、维修等方面应急预案。各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、完全契合本项目实际需求得12分，每有一项缺项扣3分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指计划不充分、目标不明确、资源分配不当、方案执行力不强、管理混乱、内容表述前后不一致、套用其他项目方案、与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形）扣0.5分 | 12.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 节能环保 | 投标人投标产品中每有一项为节能产品经国家认证的计0.5分，每有一项为环境标志产品经国家认证的计0.5分，最多计2分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准） | 2.0000 | 客观 | 分项报价表.docx |
|  | 供货渠道 | 设备供货渠道正常、货物来源质量有保证，检验手续完善、合法有效，无产权纠纷，包括但不限于：产品授权书，销售协议，销售合同等。渠道正常，供应链完整资料完善计2分；供应链和资料有缺失，内容不完整计1分；未提供相关资料不计分。 | 2.0000 | 客观 | 投标方案.docx |
|  | 投标产品技术指标及功能评审 | 根据各投标人的技术参数响应情况进行评审，完全响应或优于招标文件要求得35分。带“▲”技术参数一项负偏离或不响应扣1分，一般技术参数（不带“▲”的参数）负偏离或不响应一项扣0.2分，扣完为止。 注：“▲”技术参数须提供所投产品相关技术佐证材料，并在投标产品偏离表中标注佐证材料对应页码。相关技术佐证材料包括但不限于：操作手册、彩色宣传页、技术白皮书、检测报告、产品说明书等。未提供或评审委员会认定所提供材料无法有效证明的可以视为不满足本参数要求。 | 35.0000 | 客观 | 产品技术参数表.docx |
|  | 质量保证承诺 | 供应商针对本项目提供质量保证方案及质量保证承诺，内容包含：①符合国家相关质量标准、通过国家法定检验注册，产品性能稳定；②在产品使用、技术保障方面的承诺和保证措施。各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、完全契合本项目实际需求得5分，每有一项缺项扣2.5分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指质量标准与项目脱节、未覆盖全流程质量管控、未明确质量责任主体、质量风险与措施不匹配、方案内容表述前后不一致、套用其他项目方案、与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形）扣0.5分。 | 5.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 售后服务剂培训计划 | 1、投标人针对本项目提供完整的售后服务方案。内容包含：①售后服务计划及售后服务保障措施,包括但不限于人员配备、备品备件供应计划、设备发生故障后的补救措施等方面；②具有可行的技术培训方案，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，列出详细的培训内容、培训方式等说明。各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、完全契合本项目实际需求得4分，每有一项缺项扣2分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指响应机制滞后、响应与解决时效模糊、责任界定不清晰、定期维护缺失、缺乏反馈与改进机制、培训内容缺乏针对性、培训方式单一、内容表述前后不一致、套用其他项目方案、与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形）扣0.5分。 2、有可靠的销售渠道和维修服务机构，具有本地化售后服务能力。须提供相关的佐证材料，如售后服务机构工作场所的证明材料（包括但不限于：租房协议或产权证明材料，办公场所图片，售后服务机构专职人员名单及相关行业从业资历，本行业内的技术证书及相关证明材料等），出具相关证明材料计2分；内容不完整计1分，未提供不计分。 | 6.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 类似业绩 | 提供投标产品（电子喉镜设备、手术动力一体机、高清内窥镜摄像系统）近年（合同签订时间为2023年1月1日至今）供货业绩。 1.提供所投电子喉镜设备供货合同1份得2分，最高得4分。 2.提供所投手术动力一体机供货合同1份得1分，最高得2分。 3.提供所投高清内窥镜摄像系统供货合同1份得1分，最高得2分。 评审标准：供货合同复印件并加盖投标人公章，不提供加盖公章的复印件不得分，时间以合同签订时间为准。 | 8.0000 | 客观 | 投标方案.docx |
| 价格分 | 价格分 | 在预算限额之内满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。高于评标基准价的投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件：中小企业声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：产品技术参数表.docx

详见附件：商务应答表.docx

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：投标方案.docx

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：政府采购货物合同范本.docx