
**项目编号：TMSZB-2023-123**

**长武县三产融合示范园区建设项目**

**果园设备**

****

**招标文件**

**标段名称:果园农业设备采购合同包1**

**标段编号:TMSZB-2023-123-01**

**采购人：长武县果业服务中心**

**采购代理机构：泰米斯国际工程项目管理有限公司**

**二〇二三年十一月**

**目录**

**[第一章 招标公告 - 1 -](#_Toc19327)**

**[第二章 投标人须知 - 4 -](#_Toc18556)**

[一、投标人须知前附表 - 4 -](#_Toc13422)

[二、项目说明 - 7 -](#_Toc30520)

[三、招标文件 - 7 -](#_Toc2219)

[四、投标文件 - 8 -](#_Toc15822)

[五、投标保证金 - 12 -](#_Toc15645)

[六、投标 - 12 -](#_Toc4470)

[七、开标、资格审查、评标和定标 - 13 -](#_Toc21069)

[八、合同 - 24 -](#_Toc30744)

[九、合同的履约验收 - 24 -](#_Toc10229)

[十、招标服务费 - 24 -](#_Toc26131)

[十一、重新组织采购活动 - 24 -](#_Toc28228)

[十二、特殊情况处理 - 25 -](#_Toc19201)

[十三、询问、质疑与投诉 - 25 -](#_Toc24072)

[十四、拒绝商业贿赂 - 26 -](#_Toc19880)

**[第三章 采购内容及技术要求 - 27 -](#_Toc22361)**

**[第四章 商务要求 - 27 -](#_Toc11832)**

[一、交货期及地点： - 30 -](#_Toc25330)

[二、包装、运输、调试及培训要求： - 30 -](#_Toc11381)

[三、付款方式： - 30 -](#_Toc18115)

[四、验收: - 30 -](#_Toc18819)

[五、质量保证： - 31 -](#_Toc27067)

[六、合同实施： - 31 -](#_Toc30560)

[七、违约责任： - 31 -](#_Toc3190)

**[第五章 合同条款 - 32 -](#_Toc14414)**

[一、供货合同格式 - 32 -](#_Toc17387)

[二、合同条款 - 33 -](#_Toc16985)

**[第六章 投标文件格式 - 42 -](#_Toc14130)**

# 第一章 招标公告

项目概况

长武县三产融合示范园区建设项目果园设备招标项目的潜在投标人应在陕西省西安市经济技术开发区文景北路11号星舍大厦1幢1单元1814室获取招标文件，并于2023年12月08日 09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：TMSZB-2023-123

项目名称：长武县三产融合示范园区建设项目果园设备

采购方式：公开招标

预算金额：17,639,238.23元

采购需求：

合同包1(果园农业设备采购):

合同包预算金额：17,489,238.23元

合同包最高限价：17,489,238.23元

| 品目号 | 品目  名称 | 采购  标的 | 数量  （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算  (元) | 最高限价  (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 园林机械 | 果园农业  设备采购 | 1,527  (台) | 详见采购  文件 | 17,489,238.23 | 17,489,238.23 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起3个月内

合同包2(植保无人机设备采购):

合同包预算金额：150,000.00元

合同包最高限价：150,000.00元

| 品目号 | 品目  名称 | 采购标的 | 数量  （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 园林  机械 | 植保无人机  设备采购 | 2(台) | 详见采购  文件 | 150,000.00 | 150,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起3个月内

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(果园农业设备采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本合同包专门面向中小企业。  
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知-财库[2020]46号；  
财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知-财库[2014]68号；  
（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》-国办发[2007]51号；  
（3）《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》-（财库[2019]9号）；  
（4）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》-（财库[2019]18号）；  
（5）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》-（财库[2019]19号）；  
（6）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-（财库[2017]141号）；  
（7）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》-（财库[2021]19号）；  
（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）；  
（9）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》-（陕财办采[2018]23号）；  
（10）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》-（陕财办采[2020]15号）；  
（11）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》-（陕财办采[2021]29号）。

（12）其他需要落实的政府采购政策。

合同包2(植保无人机设备采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本合同包非专门面向中小企业。  
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知-财库[2020]46号；  
财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知-财库[2014]68号；  
（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》-国办发[2007]51号；  
（3）《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》-（财库[2019]9号）；  
（4）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》-（财库[2019]18号）；  
（5）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》-（财库[2019]19号）；  
（6）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-（财库[2017]141号）；  
（7）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》-（财库[2021]19号）；  
（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）；  
（9）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》-（陕财办采[2018]23号）；  
（10）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》-（陕财办采[2020]15号）；  
（11）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》-（陕财办采[2021]29号）。（12）其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(果园农业设备采购)特定资格要求如下:

（1）有效的主体资格证明：在中华人民共和国境内注册，依法取得并有效存续的营业执照（含电子营业执照）\事业单位法人证书\民办非企业单位登记证书\非企业专业服务机构执业许可证等；

（2）财务状况报告（任选其一）：a.提供2021年或2022年度经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；b.提交投标文件截止时间三个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息）；

（3）社保资金缴纳证明：提交投标文件截止时间前六个月内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章；

（4）税收缴纳证明：提交投标文件截止时间前六个月内至少一个月的纳税证明或完税证明（增值税、营业税、企业所得税至少提供一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；

（5）无重大违法记录声明：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

（6）提供具有履行的专业技术承诺：供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（7）法定代表人授权委托书（附法定代表人或负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人身份证明（附法定代表人或负责人身份证复印件）；  
（8）不得为“信用中国”网(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；  
（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；    
（10）本项目不接受联合体投标。

合同包2(植保无人机设备采购)特定资格要求如下:

（1）有效的主体资格证明：在中华人民共和国境内注册，依法取得并有效存续的营业执照（含电子营业执照）\事业单位法人证书\民办非企业单位登记证书\非企业专业服务机构执业许可证等；

（2）财务状况报告（任选其一）：a.提供2021年或2022年度经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；b.提交投标文件截止时间三个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息）；

（3）社保资金缴纳证明：提交投标文件截止时间前六个月内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章；

（4）税收缴纳证明：提交投标文件截止时间前六个月内至少一个月的纳税证明或完税证明（增值税、营业税、企业所得税至少提供一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；

（5）无重大违法记录声明：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

（6）提供具有履行的专业技术承诺：供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（7）法定代表人授权委托书（附法定代表人或负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人身份证明（附法定代表人或负责人身份证复印件）；  
（8）不得为“信用中国”网(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；  
（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；    
（10）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2023年11月17日至2023年11月23日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间）

途径：陕西省西安市经济技术开发区文景北路11号星舍大厦1幢1单元1814室

方式：现场获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年12月08日09时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：陕西省西安市经济技术开发区文景北路11号星舍大厦1幢1单元18楼第一会议室

开标地点：陕西省西安市经济技术开发区文景北路11号星舍大厦1幢1单元18楼第一会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

领取磋商文件时请携带单位介绍信、经办人身份证复印件加盖公章及原件。（提示:请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/ ）注册登记加入陕西省政府采购供应商库）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：长武县果业服务中心

地址：长武县政府大院综合办公楼四楼

联系方式：13992008576

2.采购代理机构信息

名称：泰米斯国际工程项目管理有限公司

地址：陕西省西安市经济技术开发区文景北路11号星舍大厦1幢1单元1814室

联系方式：15029010271

3.项目联系方式

项目联系人：王娜

电话：15029010271

泰米斯国际工程项目管理有限公司

2023年11月16日

# 第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款名称** | **说明和要求** |
| 1 | 采购人 | 名称：长武县果业服务中心  地址：[陕西省咸阳市长武县东大街3号](https://cn.bing.com/maps?&mepi=109~~TopOfPage~Address_Link&ty=18&q=%E9%95%BF%E6%AD%A6%E5%8E%BF%E6%9E%9C%E4%B8%9A%E4%B8%AD%E5%BF%83&ss=ypid.YN4067x12113961015677932796&ppois=35.20573043823242_107.79850769042969_%E9%95%BF%E6%AD%A6%E5%8E%BF%E6%9E%9C%E4%B8%9A%E4%B8%AD%E5%BF%83_YN4067x12113961015677932796~&cp=pw0vsmszgwn7&v=2&sV=1" \t "https://cn.bing.com/_blank) |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：泰米斯国际工程项目管理有限公司  地址：陕西省西安市经济技术开发区文景北路11号星舍大厦1幢1单元1814室  项目联系人：王工  电话：15029010271 |
| 3 | 监督管理机构 | 咸阳市长武县财政局 |
| 4 | 标段名称 | 长武县三产融合示范园区建设项目果园设备  (果园农业设备采购合同包1) |
| 5 | 项目编号 | TMSZB-2023-123-01 |
| 6 | 资金性质 | 其他财政资金 |
| 7 | 项目预算 | 17489238.23元 |
| 8 | 最高限价 | 17489238.23元 |
| 9 | 项目用途 | 果园使用 |
| 10 | 采购内容和要求 | 长武县三产融合示范园区建设项目果园设备，拖拉机、自走式喷雾机、乘坐式割草机、开沟施肥机等果园农用设备，详见招标文件 |
| 11 | 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；  2.落实政府采购政策需满足的资格要求：  合同包1(果园农业设备采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:  本合同包专门面向中小企业。 （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知-财库[2020]46号； 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知-财库[2014]68号； （2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》-国办发[2007]51号； （3）《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》-（财库[2019]9号）； （4）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》-（财库[2019]18号）； （5）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》-（财库[2019]19号）； （6）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-（财库[2017]141号）； （7）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》-（财库[2021]19号）； （8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）； （9）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》-（陕财办采[2018]23号）； （10）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》-（陕财办采[2020]15号）； （11）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》-（陕财办采[2021]29号）。  （12）其他需要落实的政府采购政策。  3.合同包1(果园农业设备采购)特定资格要求如下:  （1）有效的主体资格证明：在中华人民共和国境内注册，依法取得并有效存续的营业执照（含电子营业执照）\事业单位法人证书\民办非企业单位登记证书\非企业专业服务机构执业许可证等；  （2）财务状况报告（任选其一）：a.提供2021年或2022年度经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；b.提交投标文件截止时间三个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息）；  （3）社保资金缴纳证明：提交投标文件截止时间前六个月内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章；  （4）税收缴纳证明：提交投标文件截止时间前六个月内至少一个月的纳税证明或完税证明（增值税、营业税、企业所得税至少提供一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；  （5）无重大违法记录声明：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；  （6）提供具有履行的专业技术承诺：供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；  （7）法定代表人授权委托书（附法定代表人或负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人身份证明（附法定代表人或负责人身份证复印件）； （8）不得为“信用中国”网(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商； （9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；   （10）本项目不接受联合体投标。 |
| 12 | 交货期、交货地点 | 交货期：自合同签订之日起3个月内。  交货地点：采购人指定地点。 |
| 13 | 质保期 | 两年 |
| 14 | 招标文件获取 | 获取时间：2023年11月17日至2023年11月23日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00:至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）  获取地点：泰米斯国际工程项目管理有限公司（陕西省西安市经济技术开发区文景北路11号星舍大厦1幢1单元1814室）。 |
| 15 | 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 16 | 现场勘查、标前答疑会 | 不组织。投标人认为有必要可自行勘查，并承担所有费用及风险。 |
| 17 | 投标文件提交截止时间、开标时间和地点 | 1.投标文件提交截止时间：2023年12月08日09时30分（北京时间）  2.开标时间：2023年12月08日09时30分（北京时间）  3.投标、开标地点：泰米斯国际工程项目管理有限公司（陕西省西安市经济技术开发区文景北路11号星舍大厦1幢1单元18楼第一会议室）。 |
| 18 | 投标有效期 | 自提交投标文件截止之日起90个日历日 |
| 19 | **汇款账户** | **名称：泰米斯国际工程项目管理有限公司**  **开户名称：泰米斯国际工程项目管理有限公司**  **开户行：中国银行股份有限公司西安市经济技术开发区支行**  **账 号：102090445098**  **备注：投标人在汇款（代理服务费）时须注明项目编号+项目简称** |
| 20 | 备选投标方案  和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 21 | 盖章签字 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求在投标文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章），招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。 |
| 22 | 投标文件密封、装订 | 1、密封：投标时，投标人应自行将投标文件正本、副本分别密封完好（标袋不得有破损），电子文件密封在正本标袋中。标袋正面上要有标识并加盖投标人公章（鲜章）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字(或盖章）；  2、装订：投标文件一律采用书籍（胶装）方式装订。投标文件正本一份，副本二份，电子文件U盘二份（包含word版本及签字盖章后的PDF格式扫描件）。纸质投标文件均须A4纸打印，分别各自装订成册并编制目录和页码，在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样。 |
| 23 | 评标办法及标准 | 详见招标文件第二章。 |
| 24 | 其它事项 | 1.本项目采购标的所属行业为：园林机械设备。  2.本次采购、投标报价、评审和合同授予均以项目为单位，投标人必须就一个完整项目进行响应。中标人与采购人在中标通知书发出30天内签订合同，不及时签订合同视为自动放弃。本项目不允许中标后另行转包或者分包履行。中标人无正当理由不得放弃中标。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。 |

## 二、项目说明

1.本项目说明详见投标人须知前附表。

2.本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式择优选定中标人。

## 三、招标文件

1.招标文件适用：仅适用于本次招标文件所述项目。

2.招标文件：免费获取

3.招标文件的组成：包括目录中所列的前五章。

4.投标人应认真审阅和充分理解招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在投标文件中对招标文件的各方面都做出响应，否则将导致投标无效。

5.招标文件的澄清或修改：

5-1、采购人或采购代理机构可以以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件，并在原信息发布媒体上发布变更公告。澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分，并对采购人及投标人起约束作用。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，都将于提交投标文件截止时间15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5-2、招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

6.投标人若对招标文件有任何疑问，可以以书面形式向采购代理机构提出询问。否则，视为同意招标文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负。

7.对招标文件提出质疑的，应当在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由投标人自负。

8.在投标截止时间前，根据招标工作进展实际情况，采购人可酌情延长提交投标文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各投标人并在原信息发布媒体上发布变更公告。采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

9.招标文件的解释权归采购人或采购代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

10.现场勘查、标前答疑会：见须知前附表。

## 四、投标文件

1.本项目的资格要求详见投标人须知前附表。

2.合格投标人

依照《中华人民共和国公司法》合法注册的法人或其他组织、符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律法规的规定并满足本项目资格条件。不符合上述规定的投标人，投标无效。

3.投标人信用信息：

3-1、使用规则：对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体和失信被执行人名单的投标人、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人，其投标无效；

3-2、截止时间：2023年12月08日09时30分（北京时间）；

3-3、查询记录和证据留存方式：投标人提供书面声明；

3-4、特别说明：

（1）投标人如在中标通知书发出前出现上述违法失信行为，采购人仍有权利提请评标委员会取消其中标资格；

（2）投标人在投标文件中已出具的书面声明并不能取代采购人或采购代理机构在评标前进行复查。（查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、（中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn）和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）。

4.投标文件的组成

4-1、投标函（格式）

4-2、开标一览表（格式）

4-3、分项报价表（格式）

4-4、节能环保、环境标志产品明细表（格式，若有）

要求：如投标产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证

明，否则评审时不予计分。

4-5、选配件报价表（格式，若有）

4-6、货物说明一览表（格式）

4-7、技术规格响应偏离表（格式）

4-8、商务条款响应偏离表（格式）

法定代表人授权书（格式）

4-10、资格证明文件

4-11、技术响应

4-12、质量保证

4-13、节能环保

4-14、实施方案

4-15、提供投标人2019年至今类似项目业绩

4-16、售后服务方案

4-17、培训方案

4-18、投标人认为有必要说明的事宜（若有）。

4-19、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）

4-20、《中小企业声明函》（格式，若有）

4-21、《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

4-22、监狱企业证明文件（若有）

4-23、“节能产品”，“环境标志产品”证明材料（若有）

5.投标文件编写说明

5-1、投标文件应当按照招标文件给定的格式和要求编制，格式之外的可自行编写。

5-2、投标人必须按照招标文件的规定和要求在投标文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章）。招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

5-3、投标文件正本中的法定代表人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖投标人公章（鲜章）。副本可以是正本的复印件。如果正本与副本不一致，以正本为准。

5-4、除投标人对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖投标人公章及法定代表人或被授权人签字（或盖章）确认。

5-5、投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。

5-6、投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人法定代表人或被授权人签字并加盖公章。

5-7、投标文件电子版内容须与投标文件纸质版正本中的内容一致。

5-8、“开标一览表”为在开标会议上唱标的内容，按格式要求填写，应保证“开标一览表”在投标文件正、副本中仍有且一致。如果正本与副本不一致，以正本为准。

6.投标文件的密封、装订

6-1、密封：投标时，投标人应自行将投标文件正本、副本分别密封完好（标袋不得有破损），电子文件密封在正本标袋中。标袋正面上要有标识并加盖投标人公章（鲜章）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字(或盖章）；

6-2、装订：投标文件一律采用书籍（胶装）方式装订。投标文件正本一份，副本二份，电子文件U盘二份（包含word版本及签字盖章后的PDF格式扫描件）。纸质投标文件均须A4纸打印，分别各自装订成册并编制目录和页码，在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样。

7.投标文件的计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

8.投标报价

8-1、投标货币：人民币 单位:元（保留小数点后两位）。

8-2、**投标人的投标报价应为本次招标所要求的货物、服务的所有费用，包括但不限于产品费（含相关配件、附件、安装材料）、安装调试费、运杂费、仓储保管费、技术培训费、车辆购置税等相关费用。**投标人所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用，任何有选择的报价将不予接受，每项只允许有一个报价。

**注：投标报价超过采购预算金额的，投标无效。**

8-3、投标人要按分项报价表内容填写货物品名、单价及总价、制造厂家等内容，并由法人代表或被授权人签署。

8-4、投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

8-5、选配件是投标产品的附件，仅作为采购人后期选择购买，其报价不包含在本次投标总价内。

9.对投标人的其他要求：

9-1、投标人不得以他人名义投标和串通投标。

9-2、必须根据招标文件要求进行生产、供货等。

9-3、本项目不允许中标后另行转包或者分包履行，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此引起的一切经济损失。

9-4、接受采购人委托的相关单位对货物内容、质量、进度、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理。

9-5、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由投标人承担所有相关责任。

9-6、采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包含合法获得该知识产权的相关费用。

9-7、投标人承诺给予采购人的各种优惠条件不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定。

## 五、投标保证金

根据《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函【2021】431号文），本项目不设投标保证金。

## 六、投标

1.投标文件、必备资质文件的提交：

1-1、投标人应在投标截止时间前将投标文件密封送达投标地点；

1-2、逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，将被拒收；

1-3、逾期送达的必备资质文件，将被拒收；

1-4、本次招标不接受邮寄的投标文件、必备资质文件。

2.投标文件的补充、修改与撤回：

2-1、投标人在提交投标文件以后到投标截止时间之前,可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求密封、签署、盖章，并作为投标文件的组成部分；补充、修改的内容与相应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2-2、投标人提出修改要求的，须在投标截止时间前密封送到采购代理机构，并在封面上加注“修改”字样。

2-3、投标人提出撤标要求的，须在投标截止时间前以书面形式（经由法定代表人或被授权人签字）通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标的正式文件。采购代理机构摄像留存后，将要“撤回”的投标文件（包含纸质及电子版）退还投标人，投标人签字确认领取。

2-4、投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

2-5、在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。

3.投标有效期：

3-1、自提交投标文件的截止之日起90个日历日。投标人投标有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标处理。中标单位的投标有效期延长至合同执行完毕。

4.投标人有下列情形之一的，属于恶意串通，对其依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，投标无效：

4-1、投标人直接或者间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

4-2、投标人按照采购人或采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

4-3、投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

4-4、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

4-5、投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

4-6、投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或放弃中标；

4-7、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或排斥其他投标人的其他串通行为。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5-1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5-2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5-3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

5-4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异；

5-5、不同投标人的投标文件相互混装；

## 七、开标、资格审查、评标和定标

**1.开标**

1-1、采购代理机构按招标文件规定的时间和地点组织开标。

1-2、所有参会人员应签名报到，以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1-3、开标会议由采购代理机构主持。主持人宣读开标会议开始，宣读会场纪律，宣布参加会议的投标人名单。

1-4、投标人的法定代表人或被授权人与监标人当众检查所有投标文件的密封情况，签字确认并宣读检查结果。

1-5、采购代理机构依照提交投标文件摆放顺序当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其它主要内容并做记录。投标人确认无误后，由投标人的法定代表人或被授权人及监标人签字确认唱标内容。如投标人对宣读的“开标一览表”上的内容有异议，应在获得主持人同意后当场提出，如属于宣读错误，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

1-6、主持人宣布开标会议结束，所有投标人离场。

1-7、采购代理机构对开标过程进行全程录音录像，并存档备查。

1-8、采购代理机构对开标过程进行文字记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。

**2.资格审查**

**开标结束后，由采购人依法对投标人的资格进行审查，审查合格的投标人方可进入下一阶段的评审，缺项或一项不符合要求即不合格，不合格的投标人其投标无效。**

**2-1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；**

**2-2、本项目的特定资格要求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资格项** | **审查内容** | |
| 一 | 基本资格条件 | | |
| 1 | 有效的主体资格证明 | 在中华人民共和国境内注册，依法取得并有效存续的营业执照（含电子营业执照）\事业单位法人证书\民办非企业单位登记证书\非企业专业服务机构执业许可证等。  评审依据：提供资料扫描件。 | |
| 2 | 财务状况报告  （任选其一） | 1．提供2021年或2022年度经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；  2．提交投标文件截止时间三个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息）  评审依据：提供资料扫描件。 | |
| 3 | 社保资金缴纳  证明 | 提交投标文件截止时间前六个月内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。  评审依据：提供资料扫描件。 | |
| 4 | 税收缴纳证明 | 提交投标文件截止时间前六个月内至少一个月的纳税证明或完税证明（增值税、营业税、企业所得税至少提供一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。  评审依据：提供资料扫描件。 | |
| 5 | 无重大违法记录声明 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。  评审依据：提供书面声明扫描件。 | |
| 6 | 提供具有履行的专业技术承诺 | 供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。  评审依据：提供承诺书扫描件。 | |
| 二 | 特定资格条件 | | |
| 1 | 法定代表人授权委托书\身份证明 | | 法定代表人授权委托书（附法定代表人或负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人身份证明（附法定代表人或负责人身份证复印件）  评审依据：提供资料扫描件。 |
| 三 | 其他 | | |
| 1 | 信用记录审查  结果 | | 不得为“信用中国”网(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的投标人；  评审依据：以投标当日现场查询结果截图为准。 |
| 2 | 供应商关联关系 | | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。  评审依据：提供关联关系表。 |
| 3 | 联合体 | | 本项目不接受联合体投标。  评审依据：供应商为非联合体投标，提供相关承诺函。 |
| **注意事项：**  1．除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与投标时，须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。  2．事业单位参与投标时，可不提供财务状况报告、社会保障资金和税收缴纳证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与投标时，只须提供身份证复印件。  3．《无重大违法记录声明》、《法定代表人委托授权书》、《法定代表人身份证明》应按第五章《投标文件构成及格式》中给定的格式填写，并按要求签字、盖章。  4．按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在资格审查阶段，采购人将对投标供应商的信用记录进行核查，出现招标文件第二章中“关于信用记录的查询和使用”所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。 | | | |

**3.评标**

3-1、评标委员会

（1）采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定，依法组建评标委员会。

（2）采购人派二名代表进入评标委员会时，须向采购代理机构出具授权函。

（3）评标委员会应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人代表不得担任评审组长。

（4）评标委员会成员不得参加开标活动。

（5）评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

a、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准审查投标文件；

b、符合性审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

c、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

d、对投标文件进行比较和评价；

e、确定中标候选人名单；

f、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

g、对评标过程及各投标人的商业机密予以保密；

h、配合采购人、采购代理机构答复各投标人提出的质疑；

i、配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

3-2、在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括评标委员会）与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3-3、评标原则：坚持公平、公正、科学、择优原则，禁止不正当竞争。

3-4、评标办法：本次招标采用综合评分法（详见本节评分标准）。

**3-5、评标工作程序：**符合性审查、澄清、评价、推荐中标候选人的工作程序进行评标。

3-5-1、投标文件符合性审查

依据招标文件的规定，对资格合格者投标文件的完整性、有效性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容做出响应，包含但不限于以下内容，未通过审查的按无效投标处理：

（1）投标人名称与购买招标文件的单位名称不一致；

（2）投标文件未按照招标文件的要求盖章签字；

（3）投标文件不符合招标文件要求的数量；

（4）针对同一项目提交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

（5）投标报价超过采购预算；

（6）投标有效期不符合招标文件的要求；

（7）未对招标文件商务要求作出明确且实质性响应；

（8）未对招标文件技术要求作出明确响应，带“★”不得负偏离或未作出实质性响应；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。

3-5-2、投标文件的澄清：

（1）在评标期间,对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或被授权人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）书写错误的评审标准：

评标委员会在评标过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

a、投标文件有关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准；

b、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

c、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“开标一览表”的总价为准，并修改单价；

d、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准；

e、投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

f、投标文件正本与副本不符时，以正本为准；

g、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

h、分项报价表、货物说明一览表、技术响应及偏离表中的技术响应参数、规格型号不一致时，以分项报价表为准；

i、多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准。

**注：按上述方法修正的内容（其中，同时出现上述a至d两种以上不一致的，按上述规定的顺序修正），经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。**

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3-5-3、评审：

（1）评标委员会评审投标文件符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

（2）评标采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者按无效投标处理，不进入下一步评审，全部评审合格的投标人进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选人。

（3）其他需说明的情况：

a、对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序；

b、最低报价不是中标的唯一条件；

c、如果投标实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

d、无论投标的结果如何，投标期间一切费用自理。

**3-6、评分标准：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审分项 | 分项分值 | 评审因素 |
| 报价 | 30分 | 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：  投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100  （因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见3-7-1至3-7-3） |
| 技术  响应 | 15 | 评标委员会根据投标文件响应程度进行评审，加“☆”技术参数如负偏离或未逐条响应，每项扣1分；其他技术参数如负偏离或未逐条响应，每项扣0.5分，扣完为止。  注：加“☆”技术参数必须提供相关技术参数佐证材料（佐证材料包括但不限于产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料，佐证材料须包含产品的技术参数）。 |
| 质量  保证 | 6分 | （1）提供货物所投产品使用说明介绍或彩页或检测报告或官网截图，每提供一个产品得0.5分，最多得2分。  （2）供应商提供详细的质量保证措施。质量保证措施得力，能有效地保障项目实施过程的衔接、保证项目质量。  措施全面、具体、可行、科学合理，得（2-4]分  措施较为合理、规范，得（0-2]分 |
| 节能  环保 | 1分 | 根据投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书，每类产品加0.5分，最多得1分。 |
| 实施  方案 | 20分 | 项目实施方案包含：①人员配置方案、②项目进度安排、③安装调试措施、④验收方式与手段、⑤组织协调措施、⑥应急处置措施，根据投标人提供的实施方案进行综合评比打分。  总体实施方案完备、合理、切实可行，得（10～20]分；  总体实施方案较完备、合理、基本可行，得（5～10]分；  总体实施方案、供货方案较差或未提供，得（1～5]分；  无响应不得分。 |
| 业绩 | 3分 | 提供2019年至今类似项目的合同或中标（成交）通知书（以合同签订时间为准），每提供一份中标（成交）通知书或中标项目完整合同业绩计1分，最高3分。 |
| 售后  服务  方案 | 15分 | 售后服务方案包含：①售后服务机构、②售后服务人员安排、③售后服务质量保证措施、④售后服务响应时间与处理时间、⑤售后服务内容，根据投标人提供的售后服务方案进行综合评比打分。  售后服务方案内容具体、完整、详细、得(9-15]分；  售后服务方案内容欠缺、薄弱的，得(1-9]分；  未提供售后服务方案不得分。 |
| 培训  方案 | 10分 | 培训方案：对有关驾驶员、维修技工和技术管理人员进行车辆使用、车辆维修等的全面技术培训，根据培训计划的内容，进行评分。  ①培训方案内容具体、完整、详细、全面、可行，得（6-10]分；  ②培训方案内容欠缺、薄弱，得（1-6]分；  ③未提供培训服务方案不得分。 |

注：1）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

1. 各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

**3）特殊情况处理**：

a、当投标人某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与投标报价分的计算。

b、相同品牌产品

单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价得分高者获得中标人推荐资格，若投标报价得分相同，技术得分高者获得中标人推荐资格，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的产品品牌相同的，按照前款规定处理。

c、若出现综合得分相同时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价得分相同，技术得分高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

d、评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。

**3-7、政府采购政策评分标准**

3-7-1、中小微企业的价格评分标准

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的办法，对于非专门面向中小企业的项目，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价\*（1-10%）。大中型企业与小微企业组成联合体或者者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。

（1）对小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价\*（1-10%）。

（2）联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定，小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额的30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价\*（1-4%）。

（3）参加本项目的中小企业须提供《中小企业声明函》（式样见投标文件格式），未提供的不视为中小企业。本项目提供的货物不包括使用大型企业注册商标的货物，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。供应商须做出承诺，保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。

（4）中小企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

3-7-2、监狱企业的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价\*（1-10%）。

（2）监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

3-7-3、残疾人福利性单位的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价\*（1-10%）。

（2）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（式样见投标文件格式），并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

3-7-4、节能产品、环境标志产品政策

（1）节能产品、环境标志产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90号）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的有关规定执行。

**4.定标**

4-1、定标程序

1. 评标委员会依据评标办法，经过符合性审查、澄清、比较与评价等程序后，在最大限度满足招标文件实质性要求前提下进行综合评审，以评标总得分最高到低的顺序推荐3名以上中标候选人，并编写评标报告。
2. 评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
3. 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人在收到评审报告5个工作日内，从评审报告推荐的中标候选人中，按顺序确定中标人。中标候选人并列的，投标报价得分高者成为中标人，若投标报价得分相同，技术得分高者成为中标人。确定结果后，采购人向采购代理机构出具《定标复函》。采购人逾期未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
4. 采购代理机构接到采购人的《定标复函》后，在2个工作日内，将中标结果在陕西省政府采购网上进行公告。公告发布1个工作日，其他投标人若有异议，按《政府采购法》第52条执行。

4-2、中标人确定后，采购人和采购代理机构对未中标原因不作任何解释，投标文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

**5.投标无效的情形：**

5-1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5-2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

5-3、报价超过招标文件中规定的预算金额的；

5-4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5-5、提供虚假材料谋取中标的；

5-6、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

5-7、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

**6.中标通知书及未中标通知书**

6-1、中标通知书将在中标公告发布的同时由采购代理机构发出。

6-2、中标人应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取中标通知书。

6-3、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 八、合同

1.中标人在收到中标通知书后三十（30）个日历日内，持中标通知书与采购人签订合同。

2.中标人因自身原因不按规定与采购人签订供货合同或者拒绝与采购人签订合同的，则采购人将废除授标，并依法承担相应法律责任。同时，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推，也可以重新开展政府采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

3.中标通知书将是合同的重要组成部分。招标文件、中标人的投标文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4.中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的供货，不允许中标后另行转包或者分包履行。

5.所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

6.采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 九、合同的履约验收

采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对投标人每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

## 十、招标服务费

1.代理服务费：参照国家发展与改革委员会《招标代理服务收费暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发展改革委（发改价格[2003]857号）等有关规定下浮10%计取。

2.由采购人向泰米斯国际工程项目管理有限公司交纳招标服务费。

3.招标服务费应采用转账、刷卡、现金形式缴纳。

## 十一、重新组织采购活动

如果发生下列情况之一，采购人和采购代理机构将按《政府采购法》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）重新组织采购活动：

（1）投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

## 十二、特殊情况处理

若在实施采购项目过程中，因在不同阶段有效投标人不足三家，申请变更采购方式的，应按照《西安市财政局关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》（市财发【2017】186号）执行。）

## 十三、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.质疑

2-1、投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 2-2、投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2-3、投标人必须按照财政部发布的《政府采购投标人质疑函范本》及其制作说明提出质疑。

2-4、投标人提出质疑应当提交必要的证明材料，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构将驳回。

2-5、投标人可以委托代理人进行质疑，须提交授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章（鲜章）。

2-6、投标人应在法定期限内以书面形式提出质疑，联系人：王工，联系方式:15029010271,地址：泰米斯国际工程项目管理有限公司（陕西省西安市经济技术开发区文景北路11号星舍大厦1幢1单元1814室）。

3.投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《政府采购法》第55条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第17条等有关规定执行。

## 十四、拒绝商业贿赂

1.遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、投标人和评审专家在招投标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2.投标人必须填写《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（式样见投标文件格式）并附在投标文件中，同时应保证投标文件正、副本中一致。

# 第三章 采购内容及技术要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 功能配置描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 拖拉机 | 驱动形式：四驱；  ☆发动机功率≥45KW；  发动机结构型式：立式、直列、四冲程；  挡位数（前进/倒退）：8/2；  发动机与主离合器链接方式：直联；  转向系型式：全液压；  悬挂装置型式：后置三点悬挂（配套旋耕机）。 | 2 | 台 |
| 2 | 自走式喷雾机 | 配套动力：电启动水冷柴油机；  ☆额定功率：≥18HP；  药泵：免维护黑陶柱塞泵；  药泵压力：0-4（mpa）；  流量：30-60(L/min)；  ☆药箱容量：≥400（L）；  搅拌方式：负压混流搅拌+回水搅拌；  电瓶：60AH；  变速箱类型：卧式3+1（高速型）；  喷头类型：“三合一”精准喷头。 | 30 | 台 |
| 3 | 乘坐式割草机 | 发动机方式：风冷4冲程V型2气筒顶置气门汽油发功机；  油箱容量：≥20L；  功率：≥16kw；  刹车装置：内扩式刹车；  ☆行走变速：HST（无极变速）；  爬坡能力：≥20度；  留草高度：0-150mm；  ☆作业效率：≥5000㎡/h；  驱动方式：四轮驱动；  割刀系统传动方式：轴传动；  割刀装置：自由式/分段式；  割刀数量：大于等于2片。 | 30 | 台 |
| 4 | 开沟施肥机 | 结构型式：履带自走式；  开沟器型式：圆盘式；  排肥气型式：螺旋式；  生产率：500-800m/h；  传动机构型式：齿轮传动；  ☆配套动力≥18kw。 | 30 | 台 |
| 5 | 自走式采摘平台★ | ☆展开尺寸：3m\*3m；  举升高度≥2.5m；  ☆平台额定载荷≥1000kg；  平台最大举升负载量≥600kg；  带前后装卸叉、叉子最大举升重量≥300kg；  柴油全液压四轮四驱，☆功率≥18kw；  平台爬坡能力≥20%。 | 30 | 台 |
| 6 | 平板运输车 | 额定电压：60v；  电机控制器≥1000kw；  蓄电池额定容量：45Ah；  传动方式：电机驱动；（适合果园运输）。 | 60 | 台 |
| 7 | 太阳能杀虫灯  ★ | 1.符合 GB/T 24689.2-2017标准；  2.杀虫灯采用一个控制器控制，具有温控功能、雨控功能、光控功能、时控功能；  3.冬季蓄电池保护功能：当环境温度低于在9℃±2℃时，负载应能停止工作，当环境温度高于在15℃±2℃时，负载应能正常启动工作；  4.昆虫收集装置：表面喷塑不锈钢材料，采用抽屉式取虫方式；  5.售后系统功能：每个杀虫灯具有独立二维码，可以用配套的手机APP、微信端和电脑上查询产品安装照片、地理位置及分布地图；有害虫识别、专家咨询、每日资讯等功能；  6.杀虫灯灯杆须符合 GB/T 2423.17-2008要求，盐雾测试≥170小时；  7.电池板组件功率Pmax≥40W，实际转换效率（ηa）不低于21%；  8.电池≥12V20AH，按IEC 62620-2014要求，在500次循环后，放电容量应不低于额定容量的90%；  9.☆以上参数提供带 CMA、CNAS 标识的检验报告加盖供应商公章。 | 800 | 台 |
| 8 | 电动修枝锯 | 功率≥600W；  切割能力≥20CM；  油箱容量≥100毫升；  链速≥10米每秒；  电池个数不少于2个。 | 200 | 台 |
| 9 | 修枝剪 | 主要材质：高碳工具钢；  表面工艺：表面硬镀铬处理；  剪宽：≥20 mm；  重量：≥150g；  刃长≥45mm。 | 200 | 台 |
| 10 | 防霜冻风机 | ☆防霜半径≥50m；  功率：≥10kw；  ☆增温方式：逆温层+燃油加温；  水平旋转角度：360度；  上下摆动角度：5度-35度。（配置发电机，功率≥20kw）。 | 90 | 台 |
| 11 | 果园检测系统  ★ | 1.符合GB/T 24689.6-2009 《植物保护机械农林小气候信息采集系统》；  2.采集功能：应具有采集空气温度、空气湿度、降雨量、风速、风向、光照度的功能；  3.工作模式：控制器实时采集传感器数据，传输到显示屏上显示，同时通过4G网络发送到服务器；  4.物联网平台：传感器数据实时发送到服务器，气象数据在手机APP、微信小程序、电脑上显示；  5.☆采集次数：室外采集主机每十分钟采集一次测量参数，一年至少可存储数据50万条，具有通过移动存储设备将数据转存到计算机的功能；  6.数据显示：采用三个≥1.8寸LED显示屏，显示温度、湿度、风速；  7.可视化风向显示：采用≥8mm直径LED大灯珠8个，8个方位风向直观体现东、南、西、北、东北、西北、东南、西南的风向情况；  8.☆太阳能板：≥50W单晶硅；电池：12V ，≥40AH三元锂电池；  9.☆以上参数提供带 CMA、CNAS 标识的检验报告加盖供应商公章。 | 25 | 台 |
| 13 | 果园碎枝机 | 碎枝直径：≥100mm；  碎枝刀长度：≥300mm；  碎料刀材质：HSS高速合金钢；  输出功率：≥7KW；  油箱容积：≥ 5L；  启动方式：电子点火启动。 | 30 | 台 |

# 第四章 商务要求

**一、交货期及地点：**

1. 交货期：自合同签订之日起3个月内。

2.交货地点：采购人指定地点。

**二、包装、运输、调试及培训要求：**

1.包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。中标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

2.运输：运杂费一次包死在总价内。

3.调试及培训：中标人负责所有设备的调试、培训工作，所有费用一次包死在总价内。每套设备调试完毕后，中标人必须安排技术人员对使用单位的设备管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能。

**三、付款方式：**

货物全部运到采购人指定地方，调试完毕并经终验合格后，中标单位持《终验合格单》原件和全额发票在采购人处办理货款的支付手续，采购人在30个工作日内一次性付清货款。在中标单位尚未开具发票前甲方有权拒绝付款。

**四、验收****:**

1.项目验收分初验和终验:

初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

终验：所有货物(设备)调试完毕，正常使用10个日历日后，由采购人进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。 2.验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把中标资格授予评审排序下一名的中标单位。

3.验收依据

（1）合同及合同补充文件（条款）；

（2）车辆的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料；

（3）招标文件；

（4）中标人的投标文件；

（5）货物清单；

（6）生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

**五、****质量保证：**

**1.**质保期为两年，参数中有具体要求的，按参数要求提供质保。中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

2.中标人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3.所有货物质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备及辅材必须是未使用过的新车辆，质量优良、渠道正当，配置合理。

4.质保期出现的质量问题由中标人负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，中标人应以优惠价提供。

**六、合同实施：**

1 .中标人应在合同签订后7个日历日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与使用单位就送货、调试、培训等工作进行安排、部署。

2 .若未能在交货期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标人承担和赔偿。

**七、违约责任：**

按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

**注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。**

# 第五章 合同条款

（长武县三产融合示范园区建设项目果园设备果园农业设备采购合同包1采购合同）

（此合同只作为参考，具体以采购人所提供合同为准）

**采购人：**

**中标人：**

合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人（买方）：

中标人（卖方）：

一、供货合同格式

长武县三产融合示范园区建设项目果园设备合(果园农业设备采购同包1) (项目编号：TMSZB-2023-123-01)，在咸阳市长武县财政局的监督管理下，由泰米斯国际工程项目管理有限公司组织公开招标。长武县果业服务中心(以下简称“买方”)确定 (中标单位名称) （以下简称“卖方”）为中标单位。

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》，买方通过公开招标采购（货物名称） ，并接受了卖方以价格(中标金额大写)(以下简称“合同价”)提供的产品及服务。

本合同在此声明如下：

1.本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

1）合同条款

2）合同条款附件

附件1—设备清单

附件2—质量保证

附件3—售后服务方案

附件4—培训方案

3）中标通知书

4）招标文件

5）投标文件

3、考虑到买方将按照本合同向卖方支付货款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和与货物有关的服务，并修补缺陷。

4.考虑到卖方提供的货物和与货物有关的服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

5.付款方式：

货物全部运到采购人指定地方，调试完毕并经终验合格后，中标单位持《终验合格单》原件和全额发票在采购人处办理货款的支付手续，采购人在30个工作日内一次性付清货款。在中标单位尚未开具发票前甲方有权拒绝付款。

6.交货期：自合同签订之日起3个月内。

交货地点：采购人指定地点

7.本合同一式伍份，其中，买方贰份，卖方贰份，咸阳市长武县财政局备案壹份。

8.本合同由买卖双方共同签字盖章，自最后一方签字盖章之日起生效。

|  |  |
| --- | --- |
| 买方名称：  地 址：  邮 编：  电 话：  传 真：  代表签字：  盖章：  年 月 日 | 卖方名称：  地 址：  邮 编：  电 话：  传 真：  开户银行：  帐 号：  代表签字  盖章：  年 月 日 |

二、合同条款

1.定义

本合同下列术语应解释为：

1-1、“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

1-2、“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

1-3、“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切产品、部件或其它材料。

1-4、“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务如运输、保险以及其它的伴随服务，例如调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1-5、“项目现场”系指本合同项下货物运行的场地。

1-6、“合同条款”系指本合同条款。

1-7、“买方”是指购买货物的单位即长武县果业服务中心。

1-8、“卖方”是指提供本合同内的货物的法人或其他组织即中标人。

1-9、“天”指日历天数。

2.适用性

本合同条款适用于没有被本项目招标文件规定条款、卖方的投标文件承诺条款所取代的范围。

3.使用合同文件和资料

3-1、没有买方事先书面同意，卖方不得将买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

3-2、没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款第3-1条所列举的任何文件和资料。

3-3、除了合同本身以外，合同条款第3-1条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

4.专利权

卖方应保证，买方在使用该产品或产品的任何一部分，免受第三方提出的侵犯（其专利权）、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

5.技术规格

本合同下交付的货物必须等同或优于本项目招标文件《技术规格与要求》所述的标准。若卖方在其投标文件中承诺的技术标准优于本项目招标文件《技术规格与要求》所述标准的，按投标文件的承诺执行。

6.检验和测试

6-1、买方或其代表应有权检验和测试产品及其部件，以确认所供产品是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试，以书面形式通知卖方。

6-2、检验和测试在买方指定的交货地点进行。

6-3、如果任何被检验或测试的产品或部件不能满足招标文件及合同的要求，买方可以拒绝接受该产品或部件，卖方应更换被拒绝的产品或部件，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

6-4、在交货前，卖方应让制造商对产品及其部件的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明符合合同规定的检验证书，检验证书是验收文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量和重量的最终检验，制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

6-5、如果在产品使用寿命期内，根据检验结果，发现产品的质量或规格与合同要求不符，或被证实有缺陷，包含潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应向卖方提出索赔。

7.包装及运输

7-1、卖方负责货物到达交货地点前的所有包装、运输、装卸及保险事项，相关费用应包括在合同总价中。

7-2、卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运转中损坏。这类包装应采取防漏、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失责任和费用。

7-3、货物的运输方式由卖方自行选择，但包装必须满足货物运输和装卸的要求，保证买方收到的是无任何损伤的货物。否则，因此造成的损失由卖方自行承担。

8.伴随服务

8-1、卖方必须在合同生效后三十 (30)天内向买方提交所供货物的技术文件（中文技术文件），例如：产品说明、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和／或服务指南等。

8-2、卖方应向买方提供下列所有服务，包括本项目招标文件“商务条款”与“技术规格与要求”中规定的附加服务（如果有的话）：

（1）实施或监督所供货物的现场组装 和/或试运行；

（2）提供货物组装 和/或 维修所需的工具；

（3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

（4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

（5）在卖方或制造厂和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理、软硬件升级对买方人员进行培训。

8-3、卖方应提供本项目招标文件“商务条款”和“技术规格与要求”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

8-4、如果卖方或制造厂提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

9.备品备件

9-1、卖方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

（1）买方从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

（2）在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；

（3）在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

9-2、卖方应按照本项目招标文件“商务条款”和“技术规格与要求”中的规定提供所需的备品备件。

10.质量保证

10-1、质量保修期为终验合格之日起个月。

10-2、卖方应保证合同项下所供货物是合同规定厂家制造的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的合格产品。卖方应保证其货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物的质量保证期内，卖方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10-3、根据检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷，买方应尽快以书面形式向卖方提出所发现的缺陷。

10-4、卖方收到通知后应在招标文件规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10-5、如果卖方收到通知后在招标文件规定的时间内没有及时修补缺陷，买方可提出索赔，并可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

11.索赔

11-1、如果卖方对偏差负有责任，而买方在调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

（1）买方要求退货的卖方应用合同规定的货币将全部货款（10日内）一次性退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物的偏差情况、损坏程度、以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第10-1条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

11-2、若索赔金额超过未付货款或履约保证金的，卖方必须用已收货款进行弥补。

12.变更指令

12-1、买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

（1）本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

（2）运输或包装的方法；

（3）交货地点；

（4）卖方提供的服务。

12-2、如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后十（10）天内提出。

13.合同修改

除了合同条款第12条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

14.转让

未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

15.卖方履约延误

15-1、卖方应按照本项目招标文件“商务条款”中规定的交货时间交货和提供服务。

15-2、在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

15-3、除合同条款第20条规定的情况外,除非拖延是根据合同条款第15-2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第17条的规定被收取误期赔偿费。

16.验收

16-1、项目验收分初验和终验:

初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

终验：所有货物(设备)调试完毕，正常使用10个日历日后，由采购人进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。16-2、验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或解除其供货合同。采购代理机构将把中标资格授予评审排序下一名的中标单位。

16-3、验收依据

（1）合同文本及合同补充文件（条款）；

（2）产品的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料；

（3）招标文件；

（4）中标人的投标文件；

（5）货物清单；

（6）生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

17.误期赔偿费

除合同条款第19条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按合同价的0.5％计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款18条的规定终止合同。

18.违约终止合同

18-1、在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面解除通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第15.2条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；或误期赔偿费达到最高限额。

（2）如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

19.不可抗力

19-1、签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

19-2、受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19-3、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

20.因破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

21.因买方的便利而终止合同

21-1、买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

21-2、对卖方收到终止通知后十（10）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

（1）仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；

（2）取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和与货物有关的服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

21-3、如果买方根据上述第21-1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

22.争议的解决

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十（60）天还不能解决，双方可依以下一种方式解决：

22-1、双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁。

22-2、向有管辖权的人民法院起诉。

23.适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

24.通知

24-1、本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同专用条款中规定的对方的地址。传真要经书面确认。

24-2、通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

25.税款

25-1、按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，买方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

25-2、按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，卖方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

26.合同生效

本合同由买卖双方共同签字盖章，自最后一方签字盖章之日起生效。

# 第六章 投标文件格式

**项目编号:TMSZB-2023-123 （正本/副本）**

**长武县三产融合示范园区建设项目果园设备**

**投标文件**

**标段名称:果园农业设备采购合同包1**

**标段编号:TMSZB-2023-123-01**

**投标人： （公章）**

**法定代表人（被授权人）：（签字或盖章）**

**时 间：**

**目 录**

1.投标函（格式）

2.开标一览表（格式）

3.投标分项报价表（格式）

4.节能环保、环境标志产品明细表（格式，若有）

5.选配件报价表（格式，若有）

6.货物说明一览表（格式）

7.技术规格响应偏离表（格式）

8.商务条款响应偏离表（格式）

9.法定代表人授权书（格式）

1. 资格证明文件

11.技术响应

12.质量保证

13.实施方案

14.提供投标人2019年至今类似项目业绩

15.售后服务方案

16.培训方案

17.投标人认为有必要说明的事宜（若有）

18.拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）

19.《中小企业声明函》（格式，若有）

20.《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

21.监狱企业证明文件（若有）

22.“节能产品”，“环境标志产品”证明材料（若有）

**1.投标函**

**致：泰米斯国际工程项目管理有限公司**

根据贵单位 （招标项目名称）（标段名称） 项目（项目编号）的招标公告，我方代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表 （投标人名称） 就该项目进行投标。

**在此，我方郑重承诺以下诸点，并负法律责任：**

1、我方具备本项目招标文件中规定的资格条件。

2、我方已详细审阅全部投标文件，确认无误。提交投标文件正本 份，副本 份，

电子文件 份。

3、我方所附投标报价表中应提交和交付的货物投标总价为人民币：（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。该报价一次报死，不受市场因素的影响。

4、我方已详细审查全部招标文件（包括澄清函、补充通知等），完全理解投标人须知的所有条款。

5、我方完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

6、我方接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、我方完全理解并同意招标文件中有关要求拒绝投标的条款。

8、我方同意按照要求提供投标有关的一切数据或资料等。

9、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，采购人有权选择质优价廉的货物。

10、我方同意按招标文件规定，遵守招标文件中的各项规定和要求。

11、我方对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

12、我方与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

13、若我方中标，我方保证按有关规定向采购代理机构支付招标服务费。

14、投标有效期为自提交投标文件截止之日起 日历日。

15、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

投标人名称（公章）：

详 细 地 址：

开 户 银 行：

帐 号：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话：

年 月 日

**2.开标一览表**（格式）

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **投标人** | **投标总价**  **（人民币:元）** | **交货期** | **质保期** |
|  |  |  |  |
| **（大写）： （小写）：** | | |

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

**3.投标分项报价表**（格式）

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **品牌及型号** | **制造厂家** | **规格和说明** | **单位** | **数量** | **单价**  **（人民币元）** | **总价**  **（人民币元）** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物合计（人民币元） | |  | | | | | | | ￥： |
| 安装调试费（人民币元） | |  | | | | | | | |
| 运杂费（人民币元） | |  | | | | | | | |
| 仓储保管费（人民币元） | |  | | | | | | | |
| 技术培训费（人民币元） | |  | | | | | | | |
| 车辆购置税（人民币元） | |  | | | | | | | |
| 总 计（人民币元） | |  | | | | | | | ￥： |

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

**4.节能环保、环境标志产品明细表** （格式，若有）

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **制造厂家** | **规格型号** | **类别** | **认证证书编号** | **数量** | **单价**  **（人民币元）** | **总价**  **（人民币元）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币元） | | | | |  | | | |

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

**5.选配件报价表**（格式，若有）

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **品牌及型号** | **制造厂家** | **规格和说明** | **单位** | **数量** | **单价**  **（人民币元）** | **总价**  **（人民币元）** | **备 注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

**6.货物说明一览表**（格式）

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **品牌及型号** | **配置、规格及主要技术参数** | **制造厂家** | **数量** | **交货期** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

**7.技术规格响应偏离表**（格式）

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件技术需求** | **投标文件技术响应** | **偏离情况** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：

（1）对应招标文件技术规格（参数），按实际技术参数逐条如实填写。

（2）明确填写偏离情况并做出详细说明。

（3）投标人应按实际响应的技术参数明确、如实填写，偏离情况填写：优于、满足或低于。

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

**8.商务条款响应偏离表**（格式）

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件商务要求** | **投标文件商务响应** | **偏离情况** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：

（1）对应招标文件《商务要求》，按实际商务条款逐条如实填写。

（2）明确填写偏离情况并做出详细说明。

（3）偏离情况填写：优于、满足；商务条款不允许负偏离，否则其投标将按照无效投标处理。

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

**9.法定代表人授权书**（格式）

**9-1、法定代表人资格证明书**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 致：泰米斯国际工程项目管理有限公司 | | | | |
| 项目名称 |  | | | |
| 项目编号 |  | | | |
| 权 限 | 办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 | | | |
| 有效期 |  | | | |
| 企业  信息 | 企 业 名 称 |  | | |
| 法 定 地 址 |  | | |
| 营业执照注册证号 |  | | |
| 工商登记机关 |  | | |
| 网 址 |  | | |
| 法定代  表人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
| 职 务 |  | 联系电话 |  |
| 传 真 |  | | |
| 通讯地址 |  | | |
| 法定代表人身份证复印件  （粘贴处） | | | | |
| 法定代表人签字或盖章： | | | | |

投标人名称：（投标人单位公章） 日 期：

**9-2、法定代表人授权委托书**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 致：泰米斯国际工程项目管理有限公司 | | | | | | |
| 被授  权项  目与  内容 | 项目名称 |  | | | | |
| 项目编号 |  | | | | |
| 授权范围 | 全权办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 | | | | |
| 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 | | | | |
| 授权期限 |  | | | | |
| 企业信息 | 企 业 名 称 | |  | | | |
| 法 定 地 址 | |  | | | |
| 营业执照注册证号 | |  | | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | | | 性 别 |  |
| 职务 |  | | | 手机号码 |  |
| 被授权人 | 姓名 |  | | | 性 别 |  |
| 职务 |  | | | 手机号码 |  |
| 通讯地址 |  | | | | | |
| 法定代表人身份证复印件  （粘贴处） | | | | 被授权人身份证复印件  （粘贴处） | | |
| 法定代表人及被授权人签字或盖章： | | | | | | |

投标人名称：（投标人单位公章） 日 期：

**10.资格证明文件**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资格项** | **审查内容** | | **评审依据** |
| 一 | 基本资格条件 | | | |
| 1 | 有效的主体资格证明 | 在中华人民共和国境内注册，依法取得并有效存续的营业执照（含电子营业执照）\事业单位法人证书\民办非企业单位登记证书\非企业专业服务机构执业许可证等。 | | 提供资料扫描件 |
| 2 | 财务状况报告  （任选其一） | 1．提供2021年度经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；  2．提交投标文件截止时间三个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息） | | 提供资料扫描件 |
| 3 | 社保资金缴纳  证明 | 提交投标文件截止时间前六个月内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。 | | 提供资料扫描件 |
| 4 | 税收缴纳证明 | 提交投标文件截止时间前六个月内至少一个月的纳税证明或完税证明（增值税、营业税、企业所得税至少提供一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。 | | 提供资料扫描件 |
| 5 | 无重大违法记录声明 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。 | | 提供书面声明承诺书 |
| 6 | 提供具有履行的专业技术承诺 | 供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。 | | 提供承诺书 |
| 二 | 特定资格条件 | | |  |
| 1 | 法定代表人授权委托书\身份证明 | | 法定代表人授权委托书（附法定代表人或负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人身份证明（附法定代表人或负责人身份证复印件） | 提供资料扫描件 |
| 三 | 其他 | | | |
| 1 | 信用记录审查  结果 | | 不得为“信用中国”网(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的投标人； | 以投标当日现场查询结果截图为准 |
| 2 | 供应商关联关系 | | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | 提供关联关系表 |
| 3 | 联合体 | | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商为非联合体投标，提供相关承诺函 |
| **注意事项：**  1．除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与投标时，须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。  2．事业单位参与投标时，可不提供财务状况报告、社会保障资金和税收缴纳证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与投标时，只须提供身份证复印件。  3．《无重大违法记录声明》、《法定代表人委托授权书》、《法定代表人身份证明》应按第五章《投标文件构成及格式》中给定的格式填写，并按要求签字、盖章。  4．按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在资格审查阶段，采购人将对投标供应商的信用记录进行核查，出现招标文件第二章中“关于信用记录的查询和使用”所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。 | | | |  |

**11.技术响应（格式自拟）**

**12.质量保证（格式自拟）**

**13.环保节能（格式自拟）**

**14.实施方案（格式自拟）**

**15.提供投标人2019年至今类似项目业绩（格式自拟）**

**16.售后服务方案（格式自拟）**

**17.培训方案（格式自拟）**

**18.投标人认为有必要说明的事宜（若有）**

**19.拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）**

**20.《中小企业声明函》（格式，若有）**

**21.《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）**

**22.监狱企业证明文件（若有）**

**23.“节能产品”，“环境标志产品”证明材料（若有）**

**19.拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）**

**陕西省政府采购投标人**

**拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书**

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位作为 （项目名称） 的投标人，在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段低毁、排挤其他投标人。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　 　（盖章）

全权代表：　　　　　 　　　　（签字）

地　　址：

邮 编：

电　　话：

年　　月　　日

**20.《中小企业声明函》**（格式，若有）

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称）,从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称）,从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形.

本企业对上述声明内容的真实性负责.如有虚假，将依法承担相应责任.

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**21.《残疾人福利性单位声明函》**（格式，若有）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，由投标人自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2、如提供其他残疾人福利性单位的货物须按此格式附其他残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

**22.监狱企业证明文件**（若有）

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**22．“节能产品”，“环境标志产品”证明材料**（若有）

说明：

1、投标人提供的产品属于“节能产品”，“环境标志产品”的，应按照招标文件要求提供品目清单内产品截图和认证证书，并加盖投标人公章。

2、未按照第1条要求提供的，评审时不予以考虑。