采购需求及要求

一、包及设备明细

| 包号 | 包名称 | 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 数字化X线摄像系统一批采购项目 | 1 | 数字化X线摄像系统 | 套 | 1 | 125 |
| 第二包 | 骨密度仪 | 1 | 骨密度仪 | 套 | 1 | 120 |
| 第三包 | 康复科专用医疗设备 | 1 | 磁场刺激仪 | 套 | 1 | 38.68 |
|  |  | 2 | 气动式关节智能康复系统 | 套 | 1 | 6.5 |
|  |  | 3 | 吞咽神经肌肉电刺激仪 | 套 | 1 | 5.8 |
|  |  | 4 | 神经肌肉电刺激仪 | 套 | 1 | 3.5 |
|  |  | 5 | 肌电生物反馈仪 | 套 | 1 | 6.5 |
|  |  | 6 | 语言认知康复系统 | 套 | 1 | 8.5 |
|  |  | 7 | 电动起立床 | 套 | 1 | 2.9 |
|  |  | 8 | 肩肘关节型CPM | 套 | 1 | 2.3 |
|  |  | 9 | PT训练床 | 套 | 2 | 0.4 |
|  |  | 10 | PT凳 | 套 | 4 | 0.32 |
|  |  | 11 | 辅助步行训练器 | 套 | 3 | 0.21 |
|  |  | 12 | 巴氏球 | 套 | 2 | 0.2 |
|  |  | 13 | 滚桶 | 套 | 2 | 0.15 |
|  |  | 14 | 关节松动带 | 套 | 3 | 0.03 |
|  |  | 15 | 系列沙袋 | 套 | 1 | 0.01 |
| 第四包 | 摆药机 | 1 | 摆药机 | 套 | 1 | 42 |

重要提醒：投标人报价超过包预算金额和单项设备预算金额的，其投标都将被认定为投标无效。

二、具体参数

第一包：数字化X线摄像系统

数字化X线摄像系统    数量：1套   预算125万

1、高频逆变式高压发生器

1.1高压发生器逆变频率 ≥50kHz

1.2最大输出功率≥50kw

1.3最大输出电压≥150kV

1.4最大输出电流≥630mA

1.5最小输出电流≤10mA

1.6最短曝光时间≤1ms

1.7最小mAs≤1mAs

1.8最大mAs≥600mAs

*1.9高压发生器需与产品为同一制造商

2、X线球管

2.1阳极热容量≥150Khu

2.2小焦点尺寸≤0.6mm

2.3大焦点尺寸≥1.2mm

2.4冷却方式：风冷

2.5阳极靶角：≤12度

3、摄片床系统

3.1四方浮动的床面

3.2床面长度≥210cm

3.3床面宽度≥75cm

3.4床面距地面高度≤65cm

3.5床面纵向移动范围≥90cm

3.6床面横向移动范围≥20cm

3.7可负荷病人重量≥220kg

3.8摄影床滤线栅密度≥60lp/cm

3.9摄影床滤线栅焦距≥100cm

3.10摄片床制动控制模式: 电磁锁定

3.11平板托盘具有电磁锁定键功能

3.12床面至胶片距离≤55mm

3.13床面具有断电刹车保护功能

*3.14平板托盘同球管具有位置自动跟踪功能

4、一体化立柱式支架（床体与立柱一体化,不允许天轨或者地轨）

4.1球管焦点距地最大高度≥180cm

4.2球管焦点距地最小高度≤50cm

4.3球管焦点垂直运动范围≥130cm

4.4球管立柱纵向移动距离≥160cm

4.5平板托盘移动距离≥50cm

4.6球管立柱轴向旋转角度≥±180°

4.8球管绕水平轴旋转范围≥±120°

4.9球管沿垂直方向旋转角度≥±20°

5、操作台控制系统

5.1具备操作台

5.2具备 3 点、 2 点曝光参数显示

5.3液晶显示界面

5.4故障自诊断和提示故障情况功能

5.5操控台面板具有曝光控制按键功能

5.6具有中文操作界面

5.7检查室门未关闭状态下，具有禁止曝光功能

6、立式胸片架

6.1胸片架中心距地最大高度≥160cm

6.2胸片架中心距地最小高度≤50cm

6.3胸片架纵向运动范围≥110cm

6.4胸片架滤线栅密度≥60lp/cm

6.5胸片架滤线栅焦距≥180cm

7、平板探测器

7.1探测器类型,碘化铯非晶硅整板探测器

*7.2无线多功能平板，满足各种部位拍片

7.3平板承重≥150kg

*7.4平板像素尺寸≤130微米

7.5灰阶深度≥16bits

*7.6平板探测器尺寸：17X17英寸

7.7 Wifi传输频段≥5.2G

8、计算机系统

8.1主频:≥3GHz， 六核

8.2内存≥8GB

8.3硬盘图像存储≥6000幅

8.4显示器大小≥23英寸LED

8.5显示器分辨率≥1920x1080

8.6图像预览时间<2s

8.7操作系统:专业图像工作站，采用Windows操作系统

8.8操作界面语言:全中文界面

8.9支持电池供电，续航时间≥4.5小时

8.10配备探测器移动充电线，支持即充即用

8.11高级图像后处理:窗宽/窗位调节，黑白反转，放大，漫游，旋转，翻转，注释，测量，电子光圈

8.12 DICOM功能: 打印、 存储、传输等

8.13图像存储:可热插拔DVD刻录系统,标注DICOM3.0格式，并支持Window/Mac 操作系统读取和阅片

9、功能软件:

9.1要求提供: Dicom Worklist

9.2要求提供: Dicom MPPS

*9.3配备站立位全景拼接软件

9.4配备尘肺诊断软件

9.5提供医院信息化系统接入支持

第二包：骨密度仪

骨密度仪    数量：1套   预算120万

1	X线源

1.1	双能X线发生方式

1.1.1	稳恒电压

1.1.2	K缘过滤，同时产生高低双能X线

1.2	X线扫描线束：窄角扇形

1.3	采集成像方式：连续扫描式

1.4	自动智能扫描

1.4.1	无需预扫描, 配置激光定位系统

1.4.2	具备根据骨骼结构，自动调整扫描宽度功能

*1.5	X线球管最大电流≥3mA

2	探测器系统

2.1	光子计数探测器

2.3	探测器通道数量：≥16个

3	扫描

*3.1	适用于全身的扫描床，长度：≥260cm

3.2	适用于全身的扫描床，宽度：≥105cm

3.3	最大有效扫描视野,长度X宽度：≥195cmX60cm

3.4	最大病人承重：≥155kg

3.5	标准扫描时间：

*3.5.1	腰椎：≤30秒钟

3.5.2	股骨：≤30秒钟

3.5.3	全身：≤5分钟

3.6	精确激光定位灯

3.7	全配套扫描定位器（包括腰椎、髋关节等）

3.8	对腰椎质控模块扫描的精度(重复性误差)：≤1.0%

3.9	对活体常规部位扫描精度(重复性误差)

3.9.1	腰椎、股骨: ≤1.0%

3.9.2	双侧股骨：≤0.6%

3.9.3	全身脂肪含量：≤1.2%

3.9.4	全身肌肉组织：≤0.7%

3.10	MVIR多视角影像重建技术

3.11	提供高清晰度骨骼影像

*3.12	在扫描之后，系统能够自动检测脊柱、髋关节、前臂等部位是否存在摆位异常或是分析异常，并能给出提示和纠正建议。

4	扫描部位及临床应用功能

4.1	正位腰椎扫描、评估

4.2	单侧股骨扫描、评估

4.3	双侧股骨自动扫描、评估

4.3.1	一次定位，自动扫描完成，同屏显示双侧髋关节影像

4.3.2	自动提供双侧股骨平均骨密度值以及差异分析功能并提供检测联合结果

4.4	前臂测量和分析

4.5	全身骨密度扫描，并可进行四肢、躯干等部位的单独分析测量

*4.6	可进行全身肌肉/脂肪成分分析，具备中国人体成分参考数据库，并在CFDA注册证产品适用范围中明确标明该产品可适用于脂肪肌肉组织测量和分析。

4.7	WHO体重指数评估

4.8	自动腹臀区域脂肪分析，腹臀脂肪比（请厂家提供临床影像以及腹臀脂肪比测量值）

4.9	双能脊柱评估功能

4.9.1	双能脊柱正侧位影像评估，具备评估椎体前后柱高度，判断椎体压缩程度功能。

4.9.2	同屏显示正位及侧位脊柱影像并定性对比评估

4.9.3	计算机辅助标定椎体畸形

4.9.4	侧位腰椎骨密度扫描、评估

4.10	人工髋关节置换后的自动扫描、评估

4.10.1	增强型骨科专用软件（髋关节），用于人工髋关节置换术后假体周围骨量测量及变化评估

*4.10.2	人工髋关节周围划分的评估区个数：≥17个

*4.11	一次定位，自动完成腰椎、双侧股骨扫描检测功能

4.12	骨折风险评估软件

4.13	计算机自动辅助诊断分析软件

4.14	具备流程管理工具，提供患者数据检索功能，可按照BMD、BMC、T值、Z值、肌肉含量、脂肪含量等字段进行数据筛选并导出报表。可将患者数据导出txt文档或者excel文件。

5	临床应用软件包

5.1	运行环境：预装中文WINDOWS操作系统

5.2	骨密度仪中文操作软件及骨密度结果中文影像数据检测报告

5.3	骨密度计算软件包

5.4	NHANES III参照数据库

*5.5	中国大陆人数据库：数据库由国内权威机构建立，全国多点采集，样本量≥11,000

5.6	自动确定骨边缘软件

5.7	与前一次扫描结果对比分析

5.8	异常骨密度区域或金属自动排除软件

5.9	屏幕上扫描部位调整（可以通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整，保证测量的精确性）

5.10	体重/种族差异校正软件

5.11	T值和Z值分析软件

5.12	检测质量控制系统（含质量检测程序，QA态势分析）

5.13	检测结果趋势分析功能

5.14	多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测结果打印在一张报告上进行联合评估

5.15	自动化报告编辑书写软件

5.16	DICOM 协议接口（存储、传输、检索/查询、Worklist、打印）

5.17	HL7协议接口

6	放射剂量

6.1	脊柱/股骨扫描放射剂量：≤0.05 mGy

6.2	全身扫描放射剂量：≤0.5μGy

6.3	操作者散射剂量：距扫描床1米处外溢剂量≤1mR/Hr

7	计算机系统

7.1	主控计算机

7.1.1	CPU类型：Intel双核，主频≥3.40 GHz

7.1.2	内存：≥4GB

7.1.3	硬盘：≥500GB

7.1.4	DVD光驱

*7.2	显示器：≥24寸液晶显示器

7.3	彩色激光打印机

8	校准系统

8.1	自动质控测试程序

8.2	自动质控趋势分析

8.3	质控模块（含大、中、小三种骨密度及肌肉脂肪校准，适合不同人群,请提供检测报告六点校准软件界面及报告）

9	售后服务

9.1	提供工作站及医院信息化系统接入支持
第三包：康复科专用医疗设备

| 子项 | 数量 | 子项预算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1磁场刺激仪 | 1 | 38.68 |
| 2气动式关节智能康复系统 | 1 | 6.5 |
| 3吞咽神经肌肉电刺激仪 | 1 | 5.8 |
| 4神经肌肉电刺激仪 | 1 | 3.5 |
| 5肌电生物反馈仪 | 1 | 6.5 |
| 6语言认知康复系统 | 1 | 8.5 |
| 7电动起立床 | 1 | 2.9 |
| 8肩肘关节型CPM | 1 | 2.3 |
| 9PT训练床 | 2 | 0.4 |
| 10PT凳 | 4 | 0.32 |
| 11辅助步行训练器 | 3 | 0.21 |
| 12巴氏球 | 2 | 0.2 |
| 13滚桶 | 2 | 0.15 |
| 14关节松动带 | 3 | 0.03 |
| 15系列沙袋 | 1 | 0.01 |

一、  磁场刺激仪  数量：1套   预算 38.68 万

1、磁感应强度≥1T，确保仪器刺激强度。

2、磁感应强度最大变化率在25KT-120KT/s范围内。

4、输出脉冲宽度在200μs-400μs范围内。

5、脉冲上升时间在40-135μs。

6、刺激主机输出脉冲频率：0～50Hz 连续可调。

7、刺激模式支持单脉冲、重复脉冲等多种刺激模式。

8、主机内部高压电介质强度可达d.c.3000V。

10、整机静态功耗≤190VA，整机运行功耗（动态功耗）≤2500VA。

11、在进行连续刺激时，通过TMS触控系统或者TMS刺激系统可以停止磁场输出。

12、线圈具有独立的保护装置，可以自动停止磁场输出并作出声音及弹窗提示。

13、TMS控制系统可以根据不同患者下发不同的处方；下发方式分为单个处方下发和多个处方下发方式。

14、肌电诱发检测结合EMG模块进行阈值检测，有实时波形、刺激波形及其数据、生成肌电检测报告、对保存的刺激数据进行复现刺激波形及其数据。

15、刺激和冷却系统为一体化结构设计。

二、气动式关节智能康复系统    数量1套    预算6.5万

1、液晶触摸屏≥8英寸。

2、双通道气路，可连接2只手套同时进行双手或双人训练。

3、训练力度：可通过主机和手套结构进行双重调节。

4、训练时间：1-99分钟可调。

5、不少于两个气泵控制，气泵的连续工作寿命≥1200小时。

6、康复手套四指活动范围≥	-35°～230。

7、运行速度范围≥60°～180°/s。

8、手套尺寸：＞5个尺码可供选择，手长范围8-20cm。

三、吞咽神经肌肉电刺激仪  数量 1台    预算5.8万

1、双通道输出，每通道可独立设置治疗参数。

2、治疗时间1~99min可调。

3、脉冲频率：20Hz～98Hz可调。

4、脉冲宽度：100μs～400μs可调。

5、电流输出强度：0～80mA。

6、具备蝶形固定电极、单球移动电极、双球移动电极、板状移动电极、口腔内棉签电极、口腔内单点球状电极和口腔内两点球状电极。

7、电刺激手柄供治疗师操作，按治疗需求控制电流输出的持续时间，通过手柄上的按键掌控刺激时间，手柄上有探照灯，通过控制按钮进行控制。

8、具备控制手柄，在治疗过程中，患者可按下控制手柄的停止开关，仪器停止输出。

四、神经肌肉电刺激仪    数量1台    预算3.5万

1、八路电流输出可选，可同时满足至少8个部位不同的治疗需求。

2、液晶触摸显示屏≥5英寸。

3、脉冲宽度80～380us范围内可调。

4、电流频率1～180Hz范围内连续可调。

5、治疗时间1～99min可调。

6、一键飞梭式强度调节旋钮，具备自动锁定功能以及手动解除功能。

7、具有同步/异步输出功能。

8、开路报警，过电保护确保治疗安全。

五、肌电生物反馈仪   数量1台     预算6.5万

1、双通道柜式机型，双通道可同时使用，互不干扰。

2、液晶触摸屏≥8英寸。

3、具有处方治疗，自由刺激，反馈治疗等多种功能。

4、阈值可手动设定和自动设定，根据不同治疗情况下选择。

5、最高分辨率(测量灵敏度）：≤2uV。

6、输入噪声：≤1uV。

7、共模抑制比：大于100dB。

8、具有定时功能，可在1分钟～60分钟范围内设定所需时间。

六、语言认知康复系统     数量1套    预算8.5万

1、语言障碍康复评估与训练系统由系统简介功能、资料管理功能、评估筛查功能、康复训练功能、康复训练建议五大部分组成的。

2、仪器以开放式接口计算机、音频输入/输出、打印机为硬件基础，预装正版语言障碍康复评估与训练软件系统。

3、康复训练功能：包括评估结果、康复内容、康复建议三部分。

4、康复内容：包括听训练、视训练、语音训练、发音器官训练、口语表达训练和学老师平台等6部分。

5、康复建议：针对失语、智能障碍、构音障碍三大类语言障碍疾病提供康复训练建议，可选择相应的康复建议进行康复训练。

七、电动起立床    数量1台    预算2.9万

1、手持控制器调节床体升降及角度。

2、两个电机分别调节床板的倾斜度和高度。

3、电机最大升降推力10000N，床体水平升降高度：500～800mm，允差±50mm。

4.、电机最大翻转推力10000N，起立倾角：0～85°，允差-5°。

5、直立位扶手板高度调节范围：850～1500mm，允差±50mm。

6、扶手板到床板的垂直距离：0～200mm；最大距离是允差±40mm。

7、脚踏板背屈：0°～25°、跖屈0°～30°，允差±5°。

8、脚踏板内翻：0°～40°、外翻0°～30°，允差±5°。

八、肩肘关节型CPM    数量1台    预算2.3万

1、角度范围及误差：0～130°，误差±10%。

2、角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调。

3、最大角速度：≤10°/s。

4、痉挛保护：大、中、小3个等级，分别为120N、90N、60N，误差范围为±20%。

5、工作噪音：≤60dB。

6、最大承重载荷：80N。

7、治疗时间：1～240分钟，步长为1分钟，连续可调，误差±10%。

8、工作模式：正常模式、速度模式、角度模式。

九、PT训练床    数量2套     预算0.4万

1、结构型式：床面、床架、垫子。

2、材质：静电喷塑架、凹凸革。

3、参考规格(mm)：1910×1210×535。

4、参考床面尺寸(长×宽)mm：1900×1220。

5、额定载荷：≥1700N。

6、用于治疗师对患者进行PT治疗时用床；

十、PT凳     数量4个     预算0.32万

1、规格：58×58.5×40～50cm。

2、用途：治疗师座椅，高度可调。

十一、辅助步行训练器     数量3套    预算0.21万

1、参考规格：80×75×110～140cm。

2、台面垫高度调节范围83～113cm。

3、手柄间距调节范围0～55cm。

4、台面垫额定承载质量≥80kg。

十二、巴氏球     数量2个    预算0.2万

1、大：规格(cm)：Φ85cm左右，质量：2.1kg左右。

2、小：规格(cm)：Φ65左右，质量：1.8kg左右。

3、材质：加厚防爆。

4、用途：提高儿童协调性。

十三、滚桶     数量2个    预算0.15万

1、规格(cm)：Φ22*80CM  ；

2、偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调训练。

十四、关节松动带    数量3套     预算0.03万

1、尺寸规格：4.7cm×305cm。

2、用途：对脊柱的关节突关节进行松动，恢复关节活动度。

十五、系列沙袋     数量1套    预算0.01万

1、参考规格：65.5×36×73cm。

2、沙袋重量（kg）及个数：（1kg2个）、（1.5kg2个）、（2kg2个）、（2.5kg2个）、（3kg2个）共10个。

第四包：摆药机

摆药机   数量1套     预算42万

*1、基本要求：接收医嘱信息后，自动将药品送至药师面前，并提示所在位置，配置智能药盒和万能读写器。可实现多种自动排药模式，包括统排、单排、打包等，并通过智能药盒和万能读写器实现对针剂药品的自动化排药，还可提示针剂药品所对应溶媒所在位置和数量。2、设备结构：单回转体结构，确保常规医嘱搭配药品品种位置始终在可见范围。

3、储药位：≥200个，可分隔扩展至≥400个。

4、高频次药品储存位：具备高频次药品储存位1组，可存储30个药盒数。可根据排药信息，实时通过LED灯指示存储位置，实现药品的快速定位。

5、储存形式：可储存各种包装形式的药品。

6、连接方式：与医院HIS实现无缝隙连接, 系统接收医嘱信息后，自动将药品转至药师面前，并通过LED灯提示药品所在位置。

*7、储存量：≥20000支常规针剂类药品。

8、控制方式：联机、手动两种控制方式，自动接收医嘱信息。

9、出药方式：

9.1根据处方信息，垂直旋转自动寻址，编码器定位，提示药师取药。

9.2手动查询旋转出药。

9.3指定位置旋转出药。

10、进药方式：自动定位并提示入库位置。

11、占地面积、高度：高度≤2.3米，占地面积≤5平方米。

12、技术规格及功能要求：

12.1箱斗运转速度	8～10米/分钟，不间断取药次数：≥240次/小时。

12.2取药方式：按最短路径取药，取药顺序与病区打印的统领单保持一致。

12.3标准化药盒：注明药品名称，并可贴附条形码，药盒可分隔。

12.4储存方式：封闭式存储，窗口均有滑门。

*12.5射灯定位：直接指示药盒，触摸屏上也将显示药品位置与取药数量。

12.6安全光幕保护装置：发生误操作时，设备立刻自动停止，系统自动警示信息。

12.7安全防护：开机自检功能/急停保护/取药口光幕保护/电机过热、过流、过载保护。

*12.8万能读写器：用于智能药盒的智能读写，可以将医嘱信息写入药盒。

12.9运行监测：记录设备全天的运行状态，直接在系统软件界面上显示。