合同包1(食品安全（毒物、毒品）检测装备)

超高分辨液相色谱质谱联用仪要求
一、液相部分：
1、液相系统配置：二元梯度混合泵、溶剂检测系统、200位以上自动进样器、柱温箱、质谱连接系统。

2、四元梯度混合泵：

*2.1最大耐压：≥1000bar

2.2流量范围：0.001-10.000mL/min，步进0.001mL/min

2.3压力波动：＜1%

2.4梯度准确度：±0.5%（全流量范围内）

2.5梯度精密度：＜0.15%SD

2.6泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞

2.7溶剂脱气：内置4通道脱气机，具有溶剂监测系统

2.8压缩性补偿：全自动，与流动相组成无关，无需手动输入

3、自动进样器：

*3.1样品容量：200位以上样品位（≤2mL）

3.2进样方式：流经针环模式，无样品损失，无残留

3.3进样体积：0.01-100.00μL

3.4进样准确度：±0.5%

3.5进样量精度：＜0.25%RSD

3.6进样周期：＜12S

3.7自定义进样，可实现在线稀释和在线衍生功能

3.8可调系统梯度延迟体积范围：0-230μL连续可调

4、侧挂式柱温箱

4.1控温原理：帕尔贴结合空气循环模式、直热模式，即双模式温控

4.2温控范围：5-85℃
4.3温度准确度：±0.5℃
4.4温度稳定性：±0.05℃
4.5柱容量：最多2根长度30cm的色谱柱

4.6质谱连接系统：耐压1000bar以上，零死体积接口，与各类型色谱柱匹配不漏液

5、控制管理软件

5.1数据库：支持甲骨文或者SQL Server关系型数据库，全面保障数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。支持多种查询条件的组合，支持模糊查找与精确查找。

5.2仪器控制：可控制超高效液相色谱仪，也可以控制液质和气质仪器。

5.3缩略图：在查看已运行完成的样品队列时，无需打开色谱文件，即可通过缩略图查看样品色谱图，实现快速浏览。

5.4图形化功能：在查看数据时，可直接将数据转化为直观的图形（如折线图、棒状图、饼图等）进行查看，也可将图形置于报告中，无需将数据导出到Excel里进行图形化处理。

5.5动态数据处理：可查看序列中任意的色谱图、光谱图、校正曲线、方法设置和结果。当处理方法参数发生变化时，无需重新手工执行积分处理，所有相关的图会即时自动更新。用于快速有效化积分、校准和报告并进行查看。

5.6导入与导出：可将数据导出为通用色谱数据格式（AIA、TXT、CSV和GAML等）。

5.7数据报告：集成电子表格功能、自定义变量的编辑。支持单个报告和综合报告，报告模板可包含多项内容，例如积分、校准、峰分析、审计追踪等，支持多种格式（PDF、Excel等格式）输出。

5.8内置分析方法验证、溶出度计算以及含量均匀度测试模板，无需其他软件即可直接得到结果。

5.9符合GMP/GLP和21 CFR Part 11等相关法规的要求，具备用户管理、审计追踪以及访问控制等功能。可使用三种级别的电子签名。

二、质谱部分
1 离子源：
1.1 独立的可加热电喷雾离子源（HESI源），集成式气路和电路设计，安装离子源时即可实现气路和电路自动连接识别，无需进行额外操作；

1.2喷针采用60度喷雾设计，前后，左右，上下三位可调。底部设计有废液出口，雾化后废产物直接进入废液出口，确保离子源腔体洁净，保证离子源耐用性；

1.3 具有雾化气、辅助雾化气和吹扫气设计，进一步提高雾化效率和喷雾稳定性且具有良好的抗污染能力；

1.4可加热ESI源，离子源加热温度最高可达550℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为1(l-1,000(l/min；APCI流速为50(l-1,000(l/min；

*1.5 ESI与APCI切换只需更换喷针，快速简便，且整个过程无需拆卸离子源；
1.6 全自动蠕动泵实现质谱直接进样，自动调谐和校正；

1.7 质谱配置软件具备实时监控并反馈喷雾稳定性功能；

1.8离子源腔体具有观察窗口，可以直接观察喷雾效果以及离子源腔体洁净程度；

*1.9 具有自动内标校正源，无需外接校正液可实现自动实时校正质量轴；
2 离子传输系统
2.1必须配有离子传输管设计，保护分子涡轮泵，减少真空负担；
2.2 具有真空隔断阀设计，在移去、安装离子传输管时，无需破坏真空, 操作快速便捷，不影响实验进程；
2.3 离子传输管独立加热，最高温度可达400℃，进一步提高去溶剂效果和确保离子传输系统抗污染能力；
2.4 离子传输系统具有进行性间隔叠加环式离子透镜设计，能够捕获并有效聚焦离子流，同时尽量避免源内裂解。电极之间变化的间距可实现更好的泵送效率和系统耐用性；
2.5带轴向场和过滤作用的双弯曲几何设计的主动离子束传输组件，可以阻挡中性粒子和高速分子团，保持离子传输通道的干净，减少噪音，提高灵敏度和仪器耐用性；
*2.6 分段式双曲面四极杆，分辨率可到0.4Da；隔离窗口宽度从0.4 Da-1200 Da范围内可调；
2.7 多极杆离子碰撞室，能够高效捕集离子并对离子进行碎裂，两种碰撞能量模式（NCE和CE）可选
3 质量分析器：
*3.1仪器分辨率：115,000 FWHM  ( m/z≤200 )；≥4档可调
3.2 高分辨质量分析器，质量范围40-2,800 m/z

3.3质谱采集速率：最高22Hz；分辨率120,000 FWHM时，不低于3 Hz；
*3.4 正负扫描模式切换速度：分辨率60,000 FWHM条件下，正负切换时间不超过0.7 s（相同扫描模式相邻两个扫描点的间隔不超过0.7 s），正负扫描模式的扫描速度均可达到1.4Hz；
3.5 在进行快速正负切换模式下连续运行2小时，质量轴的稳定性≤3ppm；即用1 ng/mL氯霉素和利血平混合溶液作为测试液，蠕动泵连续进样2小时，快速正负切换扫描同时监测氯霉素和利血平分子离子峰，两者质量偏差均不超过3ppm；
3.6 灵敏度
3.6.1 MS/MS灵敏度：200 fg 利血平进样，S/N 100:1；
3.6.2选择离子扫描tSIM灵敏度：200 fg 利血平进样，S/N 250:1；
*3.6.3 提高仪器分辨率时，设备的灵敏度基本保持不降低；采用利血平标品100fg进样，ESI+模式下，分辨率分别为60,000和120,000时，其他仪器参数维持不变的前提下，利血平分子离子峰的峰面积值相差不超过10%；
3.7 扫描模式  
3.7.1高分辨全扫描MS和MS/MS 

3.7.2高分辨选择离子扫描tSIM 

3.7.3高分辨全子离子碰撞碎裂扫描AIF
3.7.4高分辨正负离子切换扫描

3.7.5高分辨数据依赖子离子扫描FullMS-ddMS2
3.7.6 高分辨数据非依赖扫描DIA
*3.8检测器: 无损检测器；质谱如果采用微通道板（MCP）或电子倍增器等消耗型检测器，需额外提供相应备用检测器至少3个。

三、数据处理系统

品牌主流电脑工作站（质谱分析软件、Windows与Office软件）二台，提供液相和高分辨质谱的全自动控制；简洁人性化的操作界面可以实现高效的仪器调谐和方法优化，方法优化还包括碰撞气压力以及碰撞能量的自动优化，并可利用优化后的参数快速便捷地建立分析方法；工作站及软件具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能；Windows 10英文操作系统（64bit），软件能够满足当今分析检测实验室需求，提供能够实现最优化痕量分析的全套系统解决方案。

四、售后服务

*1、整机保修五年。

2、仪器到货后5～10个工作日，维修工程师根据客户需求上门安装、调试，并在现场为用户提供仪器操作培训。

3、在仪器验收完成后，提供两个免费培训名额，可参加厂家培训中心举办的产品培训班，培训内容为仪器使用维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用。

五、配置
1 超高效液相系统 1套

2 二元梯度混合泵 1套

3 自动进样器 1套

4 柱温箱 1套

5 进样小瓶：100个/包 4包

6  4通道溶剂监测系统 1套

7 仪器控制许可 1套

8 色谱工作站 1套

9 安装包     1套

10 超高分辨质谱仪主机 1 套  

11 电源线 2 根   

12 切换阀 1套

13 校正液 1套

14 测试标液 1套   

15 喷针 1 根

16六通切换阀 1套     

17 质谱连接套件 1套   

18 35uL 在线混合器 1套    

19 高分辨质谱定性、定量软件 1套     

20 专用色谱柱（HYPERSIL GOLD 1.9UM 100X2.1MM，，耐压高1500bar) 1 根     

21 带滤波功能的稳压电源 1套
22 电脑（i7-12700/12核/25MB /20T/5GHz；215GB固态硬盘；Win 10专业版；显示器24寸） 1套

23 高纯氮气发生器  1台
24 打印机 1套
超纯水系统技术要求
1 工作条件

1) 电源电压：AC220V±10％ 50Hz

2) 工作温度：4～40℃
3) 环境湿度：30～70%RH

2 技术指标

该系统由分析级纯水或除盐水进水，连续生产I级超纯水，产水可用于液相色谱及液质联用等有机物分析仪器。

2.1超纯水产水：

1) 电阻率：18.2 MΩ.cm@25℃
2)  总有机碳TOC：1-5 ppb

3) 细菌：＜0.01 CFU/ml

4)  产水流速：0-1.0L/min

2.2系统监控及主要纯化部件：

1)  纯水及超纯水系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃。

2) 内置TOC检测仪，系统显示实时TOC值。

3) 系统内置双波长紫外灯，可有效去除超纯水中的细菌及有机物。

2.3 操作功能

1)  系统具有实验室关闭功能，当实验室长时间没有用水需求时，可以激活这一模式，水的循环减少到一天一次，节能并减少系统部件的损耗。

2) 纯化柱及终端过滤器均具有RFID芯片，实现自动识别安装日期。
3) 显示面板实时显示出水关键信息包括水质，系统状态和警告。
4) 系统配置取水单元，取水单元可调节取水流速。

5) 系统具有定量取水量功能。

1.3、产品配置内容：

超纯水主机（内置紫外灯，电阻率及TOC监控模块）                       1台

取水单元及显示屏                                                      1套

预纯化柱                                                              1个

精纯化柱                                                              1个

过滤器                                                                1个 

超纯水系统主机配件包                                                  1个 

五、技术服务和培训：

5.1  在仪器抵达最终用户所在地的7天内，厂家须免费派遣技术人员抵达指定地点完成仪器的安装调试。

5.2  对每台仪器不少于2名最终用户仪器使用人员在安装现场进行不少于1天的免费培训至熟练操作仪器。

5.3  质量保证期为自合同所列货物安装验收合格，用户签字之日起12个月。

5.4  维修人员需在接到故障报告后4小时内做出响应，电话做出维修方案决定，如果2小时内无法通过电话解决问题，48小时内上门。

实验室改造要求
一、采购要求

	1
	空调
	制冷量
7250W 5100W 5120W
制冷功率
2030W 1950W 1250W 1240W
制热量
9500W 9700W 7250W
室外机噪音
55dB 56dB 50dB 54dB
外机尺寸
860x310x670mm 860x670x310mm 810x280x580mm 810x580x280mm
室外机净质量
32.5kg
外机包装尺寸
990x450x730mm 990x730x450mm 940x420x640mm 940x640x420mm
能效等级
一级
室内机净质量
30.5kg
电辅加热功率
2200W 2500W
适用面积
21㎡-30㎡ 30㎡-50㎡ 31㎡-50㎡
制热功率
2900W 1960W
室内机噪音
45dB 40dB
内机尺寸
370x370x1818mm 369x409x1842mm 409x369x1842mm
空调面板颜色
KFR-72LW/E500-A1 3匹白色 KFR-72LW/S550-X1 3匹金色 KFR-50LW/E500-A1 2匹白色 KFR-50LW/S550-X1 2匹金色
工作方式
变频
送风方式
无风感/柔风
外机堆码层数极限
4层

	2
	超低温冰箱
	总有效容积：50L
储藏温度：-40~-86℃
门锁：1
额定电源：～220V
额定频率：50Hz
耗电量：5.9
输入功率：380W
防触电保护类别：Ｉ类 B型
气候类型：N
报警方式：声光
报警功能：高、低温，传感器故障
降温速度：2
制冷剂：混合工质
整机尺寸(宽×深×高mm)：670*765*1025
工作室尺寸(宽×深×高mm)：410*410*385
整机净重：83
包装毛重：110
包装尺寸：740*835*1195
发泡层厚度mm：130
选配功能：断电报警   温度记录仪
产品特点：
1、进口高精度微电脑温控器和传感器。
2、独创的单级压缩机制冷系统，技术领先。
3、独具特色的无氟混合制冷工质，节能环保。
4、卧式顶开门，自锁铰链，灵活自如。
5、采用隔热保温玻璃，门体双重密封处理，保温性能好。
6、进口专业高效压缩机，制冷性能更稳定。
7、采用不锈钢内胆，抗腐蚀性，食品安全有保障。
8、万向脚轮设计，移动灵活方便。

	3
	恒温冰箱
	1.工艺设计：立体柜式结构，可调式分体内腔；
2.排气方式：负压循环排气技术，专用导流装置，配备高度可调网孔抽拉层板及可调密封装置；
3.材料及制造工艺：整机材质SUS316L不锈钢材质，钢板厚度≥1.5mm。防飘溢补风口，内腔清洗污水排放装置；
4.带电体与外露金属绝缘电阻大于2MQ，在1500V试验电压下持续1min无击穿或闪络；
5.自动排风系统，当门开启时，传感器自动开启排风，能与整体排风系统无缝对接，面风速需达到0.5m/s以上，噪音要低于20dba，需能彻底排出有害气体，排风量：200-400m³/H；
6.依据GB/T2423.22-2012环境试验 第2部分试验方法 试验N:温度变化在65C跟-40C的环境条件下储存72小时后，样品无损坏；                                                           7.容积≥1005L排风柜控制浓度应小于0.5mL/m设定值与中心温度平均值之差不得超过士2.5C； 

8.柜内温度要可控制在0℃-10℃。使用电源：220V/50HZ，功率800W；风冷型制冷，要换热效率高，制冷效果好;

	4
	系统窗
	规格：2.5*2*11m，材质：铝合金玻璃

	5
	通风电机升级改造
	变频器
主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性、超强的过载能力、创新的BiCo（内部功能互联）功能以及无可比拟的灵活性，在变频器市场占据着重要的地位。
功能
变频器主要调节风机转速,控制通风柜风量大小.节能减排.
控制
本工程变频全部采用远程控制,一键式启动,根据客户所需风量自行调节.
2）压差变送器：
输出信号： 0 ～ 10VDC（3线）或4 ～ 20MA（2线），供电电源：24V DC
Ø 精度±0.5%，静态精度在常温下为1%FS，温度补偿范围是-18～+65℃,在温度补偿范围外的热漂移小于+0.06%FS/℃
Ø 量程：0 ～1500Pa
Ø 介质：适用于空气或非导电气体
功能
风压传感器主要感应管道内风压压差给变频器信号,进行调节.
3）可编程静压控制器  
针对实验室排风控制系统的特点及要求，采用32位芯片，具有纳米级的运行速度和极强的抗干扰能力。输入输出均用用光耦隔离。内部集成了输入输出模块，及RS485通讯模块，在控制功能、成本、精准性及便利性方面，都是一种全新的控制理念。
产品特点：
Ø多个管道静压值的设定
Ø可接收无源、RS485通讯信号
Ø可配触摸屏、LED屏进行参数设置
Ø安装便捷。采用DIN导轨和固定孔安装
4、操作面板（触摸屏、LED屏）
LED操作面板与可编程静压控制器通讯，可以直接数字化根据风量需求设置多段风机运行频率、多段风机静压值的设定。减少了在变频器内部参数值的设定，操作更简单。无需专业人员进行风量设置调试，用户也可以根据使用需求，通过上下键或者数字键调大风量或减少风量值的设定。
产品特点：
ØLCD液晶屏显示，数字化操作面板
Ø暗装，超薄尺寸，厚度仅6mm
Ø采用高可靠性单片机，抗干扰远程摇控
Ø多功能配置，满足不同需求

	6
	气路改造
	30m，包含氦气、氢气、氮气

	7
	全钢试验台
	1.规格：≥750*850（宽*高）参考值，根据实际现场尺寸定制；产品符合GB84820-2009标准要求，并提供相应证明文件 ；
2.底柜要求:
2.1.钢制落地，采用国标≥1.2mm厚优质冷轧钢板为基材，焊接一体成型；
2.2.柜体正面为平装嵌入式结构设计所有钣金表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整，表面平滑；
2.3.柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一块；
2.4.所有外露的焊缝均抛光处理，表面经磷化、环氧树脂粉末喷涂处理,确保其抗腐蚀性和耐用度；
2.5.柜体底板内需增加加强筋，强化承重能力，防止层板受力变形；
2.6.可调地脚：采用实验室专用钢质可调脚，具有减震及调节高度功能，有PVC包塑，承重，防潮，耐腐蚀；
3.门板：采用国标≥1.0mm厚优质一级冷轧钢板，内外表面经环氧树脂喷涂。双层钢板，接缝处无焊点，内有加强筋，表面平整光滑；冷轧钢板具有GB/T3328-2017；GB8624-2012标准要求，抗盐雾及阻燃性能。

4.拉手：采用国标不锈钢制作；
5.折页：
5.1.实验室专用折页，不锈钢制作，厚≥2.2mm，柜门与柜体垂直开启角度≥170°；
5.2.柜门高度小于900mm的柜门用两个折页固定，柜门高度大于900mm的由三个折页固定；
5.3.柜门承重负荷≥90kg，防酸碱，耐腐蚀；
6.台面：
6.1.采用≥15mm厚一体实芯烧制的实验室专用陶瓷台面。台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护，投标过程中需提供同时满足以下技术参数品牌的相应证明文件；
6.2. 耐化学/耐污性能：表面耐污性能要求：依据GB/T17657-2013，室温12h测试条件，报告中应至少包含有：硫酸98%、乙酸99%、磷酸85%、硝酸65%、氢氧化钾饱和溶液、氢氧化钠、碘酒、甲醇、双氧水30%、盐酸37%、高氯酸90%、甲醛37%、氯苯、氨水28%、二氯甲烷等不小于15种化学试剂的测试，检测结果须为表面无明显变化；

6.3.耐高温性能：参照GB/T 26696-2011 6.9 的标准要求，耐高温的检测结果为1级；
6.4.破坏强度性能：参照GB/T3810.4-2016的标准，并经检测，检测结果为16086N，；
6.5. 耐划痕性能：参照GB/T 26696-2011 6.12，满足经试验证明表面耐划痕测试为1级的条件；
6.6.承载测试：提供T/CIQA 10-2020 标准：提供承载重量≥670kg;保压时间≥360h,检测结果样品未被破坏；
6.7.吸水率要求：依据GB/T3810.3-2016检测标准，单个值0.027%~0.035%。

	8
	新风系统
	根据现场实测情况，结合以往实验室通风系统的设计、施工经验，对实验室通风系统进行系统、优化划分，各系统的总风管分别通过垂直管道穿过楼板与楼顶废气处理机组连接。为达到设计合理、控制灵活、节能环保、运行稳定的目的，系统采用变风量（VAV）控制系统，这样既能保证实验室内温度相对稳定及良好的气流组织，又能保证室内有一定的负压，防止通风柜内有毒有害气体溢出


二、 采购数量

	序号
	名称
	数量

	1
	空调
	2

	2
	超低温冰箱
	1

	3
	恒温冰箱
	1

	4
	系统窗
	1

	5
	通风电机升级改造
	2

	6
	气路改造
	1

	7
	全钢试验台
	1

	8
	新风系统
	1


注：

以“*”号标记的条款为不允许偏离的技术和商务的实质性要求和条件，不满足实质性要求和条件的投标为无效投标。

注：本项目核心产品：超高分辨液相色谱质谱联用仪 。

