# 第三章  谈判内容及采购要求

| 序号 | 设备 名称 | 参数 | 主要功能 及用途 | 数量 | 售后服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采血称 | 1.采血量可设置：200ML、300ML、400ML。 2.电源：适用220V+10%自带电源线。 3.采血精度：2ml或2g。 4.具备报警功能：采血量达到设定量时要有报警功能。 | 血液称重 | 10台 | 维保期≥3年； 维保期内免费校准维修；提供维保期过后校准维修费用、配件费用清单。 |
| 2 | 干式生化分析仪 | 1.检测项目：谷丙转氨酶ALT(GPT）。 2.检测速度：≥30个标本/小时。 3.检测标本：全血、血浆、血清。 4.全血检测：标本免离心，可用全血、血浆、血清直接在测试条上检测。 5.试剂存储环境：测试纸条是常温下保存，无需冷藏。 6.测量范围:10-500U/L。 7.检测准确度：产品在ALT 0-400U/L时， 偏差控制在±6U/L：40-500U/L时，偏差控制在±15%以内。 8.质控与维护：清洁维护简单，随机配有质控条。9.数据容量：≥1000个标本检查结果。 10.提供耗材价格清单。 | 检测谷丙转氨酶ALT | 2台 | 维保期≥3年； 维保期内免费维修；提供维保期过后维修费用、配件费用清单。 |
| 3 | 生化分析系统 | 1.操作界面采用触摸屏。 2.可检测丙氨酸氨基转移酶（ALT）、血红蛋白（HB）等。 3.采样方式：末梢血、静脉血均可。 4.样本类型：全血、血浆均可检测。 5.检测时间≤120秒。 6.光源寿命：≥20000小时。 7.滤光片：配置≥9个滤光片孔位。其中标配包含340nm、492nm、546nm，其它孔位波长滤光片可选配。 8.具有动态法，两点法、终点法等分析方法。 9.比色方式：分立式比色，使用一次性比色杯，支持重复检测。 10.样品孔位：内置独立样品孔位≥6个。 11.交叉污染：无交叉污染。 12.分析仪稳定性（零点漂移）：在340nm处，20分钟内, 蒸馏水吸光度的变化≤0.005。 13.杂散光（Abs）：在340nm波长下，吸光度≥2.3。 14.波长准确度与重复性：准确度偏倚：≤±2nm,半宽度：≤12nm。 15.重复性：分析仪重复测量的变异系数(CV) ≤1.0％。 16.吸光度线性：0.2～≤0.5，线性偏倚±5%；＞0.5～≤1.0线性偏倚±4%；＞1.0～≤1.8线性偏倚±2%。 17.数据处理：条码扫描、显示、储存、传输、打印功能。 18.恒温系统：工作区具备37℃电子恒温，实时显示温度。 19.质量控制：可打印质控图。 20.使用开放性试剂，试剂配制简单、保存条件容易满足、易购买。 21.提供耗材价格清单。 | 检测谷丙转氨酶ALT血和红蛋白 | 1台 | 维保期≥3年； 维保期内免费维修、校准（一次/年）；提供维保期过后校准费用、维修费用、配件费用清单 |
| 4 | 热合机 | 1.射频类型：高频晶体管。 2.热合时间：1-3秒，可自动校准。 3.热合血袋导管直径范围：2.5mm至6mm。 4.热合频率：40.68 Mhz。 5.热合射频输出功率：≧50 W。 6.热合触发方式。 7.热合指示：热合机包含电源，热合，高温三组指示灯。 8.热合电极：设备配置金属热合电极，电极上有调节装置。 9.冷却系统：具有散热系统。 10.设备可单独使用也可联排使用。 11.热合头保护：热合头保护盖为铝合金材质，可拆卸清洁。 12.设备支撑脚架：配备可折叠的设备支撑脚架。 13.消耗功率：工作≤200W 14.辐射防护安全性：设备工作时辐射强度≤68dB，提供设备辐射曲线图。 | 热合血袋导管 | 5台 | 维保期≥3年； 维保期内免费维修；提供维保期过后维修费用、配件费用清单 |
| 5 | 血小板专用运输箱 | 1.温度范围：22℃±2℃： 2.震荡方式以及幅度：水平往复60/分钟 ，2cm以上： 3.振荡器容量：4-8袋： 4.箱体容量30-40L。 5.可接车载及民用电源 | 运输血小板 | 1台 | 维保期≥3年； 维保期内免费维修；提供维保期过后维修费用、配件费用清单 |
| 6 | 血小板震荡仪 | - 1.温控方式：采用多核控温模式，灵敏度高，控温效果好。 - 2.温控范围：22.0℃±2.0℃； 3.报警温度：＜20℃，＞24℃； 4.振荡幅度：50mm±5mm； 5.振荡频率：60次／分±5次／分； 6.振荡方式：连续往复（左右）、水平振荡； 7.存放袋数：48袋（机采袋）/96袋（手工分离袋）； 8.存放层数：≥15层； 9.存放面积：460×350（mm）（宽×深）； 10.层高：≥32mm； 11.≥7吋彩色液晶触摸屏，全中文操作界面。 12.设有独立的数码显示窗口，实时显示箱内温度。 13.多点式实时温度监控系统，液晶屏即时显示温度动态曲线图。 14.自动诊断故障信息，并能自动弹窗提示详细信息。 15.连接WIFI，随时随地通过移动终端（手机、平板）、电脑远程实时监测保存箱的运行。 16.内置LED照明灯，紫外线消毒灯，一键启动消毒功能。 17.热反射镀膜钢化玻璃门。 18.配有安全门锁、锁定式万向脚轮。 19.箱体为整体发泡，发泡厚度≥30mm，门内有密封条，箱体内部均采用不锈钢材料。 20.制冷方式：R134a无氟环保制冷剂、强制风冷式。 21.采用恒速电机，振荡小车持续平稳运转。 22.蓄电池超长时间免维护，可在断电情况下记录箱内实时温度。 | 血小板保存 | 1 | 维保期≥3年； 维保期内免费维修、校准（一次/年）；提供维保期过后校准费用、维修费用、配件费用清单。 |
| 7 | 无菌接管机 | - 1.机器性能：适用于血站使用的全部标准管路的无菌连导通,全程自动连接，液晶屏自动显示整个机器工作状态。 - 2.工作环境：无需净化空间;搬动后,随时可用,无需静置。 - 3.管子规格：内径：2.9-3.1毫米,外径：3.9-4.5毫米 - 4.接管模式：能在湿的和干的管路之间进行各种连接(干-湿,干-干,湿-湿) 。 - 5.接管时间：开机后，节约每次接管时间，接管时间≤25秒。 - 6.接管效果：确保接口内壁光滑无PVC毛刺，外壁光滑、无发黑碳化。 - 7.管子接合牢度 ：可抗6公斤力以上的拉力。 - 8.数据管理：带有通讯接口，便于数据化管理。 | 无菌接管 | 1台 | 维保期≥3年； 维保期内免费校准维修；提供维保期过后校准维修费用、配件费用清单。 |

备注：

1、本项目核心产品为无菌接管机。

2、无菌接管机接受进口产品参与，其他不接受进口产品参与。

3、以上均为“★”内容项，为实质性要求，响应人未逐条响应、有缺漏或负偏离将视为无效响应。