政府采购项目
采购项目编号：SCZD2024-ZB-2403/001

榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目

招 标 文 件

合同包4（榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目（四标段）） 
榆林市中医医院

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二四年十月

目  录

4第一章  招标公告


4一、项目基本情况


5二、申请人的资格要求


10三、获取招标文件


12四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点


12五、公告期限


12六、其他补充事宜


14七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。


16第二章  投标人须知


16（一）投标人须知前附表


22（二）投标人须知


22一、总  则


221.     采购人、采购代理机构及投标人


232.     资金来源


233.     投标费用


234.     适用法律


23二、招标文件


235.     招标文件构成


246.     招标文件的澄清与修改


247.     投标截止时间的顺延


24三、投标文件的编制


248.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用


259.     投标文件组成


2510.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件


2511.    投标报价


2512.    投标保证金


2613.    投标有效期


2614.    投标文件的制作


26四、投标文件的递交


2615.    投标文件的加密


2616.    投标截止


2717.    投标文件的接收、修改与撤回


27五、开标及评标


2718.    开标


2719.    资格审查及组建评标委员会


2820.    投标文件符合性审查与澄清


2921.    投标偏离


2922.    投标无效


3023.    比较与评价


3124.    废标


3125.    保密要求


31六、确定中标


3126.    中标候选人的确定原则及标准


3127.    确定中标候选人和中标人


3228.    发出中标通知书


3229.    告知招标结果


3230.    签订合同


3231.    履约保证金


3232.    预付款


3333.    招标代理服务费


3334.    政府采购信用担保及融资


3735.    廉洁自律规定


3836.    人员回避


3837.    质疑的提出与接收


3838.    不见面开标注意事项及流程


39第三章  评标方法和标准


39一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。


39二、由评标委员会负责的审查评审工作。


40三、评审标准中应考虑下列因素：


42附表一  资格审查标准


44附表二  符合性审查标准


45附表三  评审因素和指标


47第四章  拟签订的合同文本


57第五章  采购需求及要求


70第六章  投标文件格式




第一章  招标公告

榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目 招标公告

项目概况
榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台（陕西省榆林市）使用CA锁获取招标文件，并于2024-11-15  09:30:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：SCZD2024-ZB-2403/001
项目名称：榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目
采购方式：公开招标
预算金额：20,930,000.00元
采购需求：

合同包1（榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目（一标段）） 

合同包预算金额：4,150,000.00元
合同包最高限价：4,150,000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算（元）
	最高限价（元）

	1-1
	其他医疗

设备
	榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目（一标段）
	1（批）
	详见采购文件
	4,150,000.00
	4,150,000.00


本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：合同签订后，在具备安装条件之日起15天。设备到场后，乙方需在10天内完成安装调试工作，并达到甲方要求的验收标准。

合同包2（榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目（二标段）） 

合同包预算金额：6,000,000.00元

合同包最高限价：6,000,000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算（元）
	最高限价（元）

	2-1
	其他医疗

设备
	榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目（二标段）
	1（批）
	详见采购文件
	6,000,000.00
	6,000,000.00


本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：合同签订后，在具备安装条件之日起15天。设备到场后，乙方需在10天内完成安装调试工作，并达到甲方要求的验收标准。

合同包3（榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目（三标段）） 

合同包预算金额：3,100,000.00元
合同包最高限价：3,100,000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算（元）
	最高限价（元）

	3-1
	其他医疗

设备
	榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目（三标段）
	1（批）
	详见采购文件
	3,100,000.00
	3,100,000.00


本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：合同签订后，在具备安装条件之日起15天。设备到场后，乙方需在10天内完成安装调试工作，并达到甲方要求的验收标准。

合同包4（榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目（四标段）） 

合同包预算金额：3,300,000.00元
合同包最高限价：3,300,000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算（元）
	最高限价（元）

	4-1
	其他医疗

设备
	榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目（四标段）
	1（批）
	详见采购文件
	3,300,000.00
	3,300,000.00


本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：合同签订后，在具备安装条件之日起15天。设备到场后，乙方需在10天内完成安装调试工作，并达到甲方要求的验收标准。

合同包5（榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目（五标段）） 

合同包预算金额：4,380,000.00元
合同包最高限价：4,380,000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算（元）
	最高限价（元）

	5-1
	其他医疗

设备
	榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目（五标段）
	1（批）
	详见采购文件
	4,380,000.00
	4,380,000.00


本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：合同签订后，在具备安装条件之日起15天。设备到场后，乙方需在10天内完成安装调试工作，并达到甲方要求的验收标准。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 

合同包1（榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目（一标段））落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

无，本项目为非专门面向中小企业的项目

合同包2（榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目（二标段））落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

无，本项目为非专门面向中小企业的项目

合同包3（榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目（三标段））落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

无，本项目为非专门面向中小企业的项目

合同包4（榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目（四标段））落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

无，本项目为非专门面向中小企业的项目

合同包5（榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目（五标段））落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

无，本项目为非专门面向中小企业的项目

本项目的特定资格要求：

合同包1（榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目（一标段））特定资格要求如下:

3.1投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（授权代表在本单位养老保险缴纳证明）；

3.3投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）；

3.4投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

3.5投标产品属于进口产品提供制造商授权书或完整授权链。

3.6供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3.7供应商须在全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的投标人均无资格参加投标。

合同包2（榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目（二标段））特定资格要求如下:

3.1投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（授权代表在本单位养老保险缴纳证明）；

3.3投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）；

3.4投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

3.5投标产品属于进口产品提供制造商授权书或完整授权链。

3.6供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3.7供应商须在全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的投标人均无资格参加投标。。

合同包3（榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目（三标段））特定资格要求如下:

3.1投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（授权代表在本单位养老保险缴纳证明）；

3.3投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）；

3.4投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

3.5投标产品属于进口产品提供制造商授权书或完整授权链。

3.6供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3.7供应商须在全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的投标人均无资格参加投标。

合同包4（榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目（四标段））特定资格要求如下:

3.1投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（授权代表在本单位养老保险缴纳证明）；

3.3投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）；

3.4投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

3.5供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3.6供应商须在全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的投标人均无资格参加投标。

合同包5（榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目（五标段））特定资格要求如下:

3.1投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（授权代表在本单位养老保险缴纳证明）；

3.3投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）；

3.4投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

3.5供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3.6供应商须在全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的投标人均无资格参加投标。

三、获取招标文件

时间：2024年10月24日至2024年10月30日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至17:00:00（北京时间）
地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）使用CA锁

方式：在线获取

售价：0元 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024-11-15  09:30:00 

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统）企业端〗，在线提交。

开标地点：本项目将采用“不见面开标”形式。投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开标过程。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、落实政府采购政策：

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 国家发改委 生态环境部 市场监督总局联合印发关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

1.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。

1.5《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（ 财办库〔2023〕52号）。

1.6《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）。

1.7《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）。

1.8《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

2、采购文件获取方式：供应商在线上报名后可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行免费下载采购文件。

3、本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（供应商）、榆林不见面开标大厅供应商询标操作手册V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。电子响应文件制作软件技术支持热线：400-998-0000；CA锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口,联系电话：0912-3515031。

4、请各供应商获取采购文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息 

名称：榆林市中医医院             

地址：榆林市榆阳区新明楼街道新建南路131号                 

联系方式：0912-3235287

2、采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新二路2号山西证劵大厦八楼

联系方式：029-88497916

3、项目联系方式

项目联系人：曹文渊、雷鹏 

电 话：029-88497916              

第二章  投标人须知

（一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内    容

	1.1
	采购人：榆林市中医医院

地  址：榆林市榆阳区新明楼街道新建南路131号

电  话：0912-3235287

	1.2
	采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新二路2号山西证券大厦八楼

联系人：曹文渊 雷鹏 

电话：029-88497916 

	1.3.3
	合格投标人的特定资格条件（合同包1、2、3适用）：

1投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（授权代表在本单位养老保险缴纳证明）；

3投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）；

4投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

5投标产品属于进口产品提供制造商授权书或完整授权链。

6供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

7供应商须在全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的投标人均无资格参加投标。

合格投标人的特定资格条件（合同包4、5适用）：

1投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（授权代表在本单位养老保险缴纳证明）；

3投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）；

4投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

5供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

6供应商须在全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的投标人均无资格参加投标。

	1.3.4
	是否为专门面向中小企业采购：否

	1.3.5
	是否允许采购进口产品：

合同包1（榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目（一标段））：

序号

设备名称

是否允许采购进口产品

1

人工肝系统
否

2

氩气 高频电刀1
是

3

氩气 高频电刀2
否

4

经鼻胃镜
是

5

放大胃镜
是

6

放大肠镜
是

7

二氧化碳气泵
否

8

超声小探头
否

9

胃镜检查床
否

10

内镜洗消中心
否

11

全自动洗消机
否

合同包2（榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目（二标段））：

序号

设备名称

是否允许采购进口产品

1

高端超声内镜主机+探头

是
2

高端治疗胃镜

是
3

高端十二指肠镜

是
4

超声微探头系统

是
合同包3（榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目（三标段））： 

序号

设备名称

是否允许采购进口产品

1

高流量湿化仪

否

2

亚低温治疗仪

是

3

中心监护仪

否

4

振幅整合脑功能检测仪

否
5

无创血流动力学检测仪

是

6

新生儿有创呼吸机（长频加高频）

是

7

儿童肺功能

否

8

呼吸湿化治疗仪

是
合同包4（榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目（四标段））： 否 
合同包5（榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目（五标段））： 否 

	1.4
	是否允许联合体投标：否

	1.4.7
	联合体的其他资格要求：/

	1.7
	项目所属行业：工业（制造业）

	2.2
	项目预算金额：20,930,000.00元；

最高限价：详见招标公告及需求一览表

	5.4
	是否组织现场考察或者召开答疑会：否

	8.1
	如投标人对多个包进行投标，可以中标 多 个包

	12.1
	本项目采用“投标信用承诺书”代替投标保证金，按投标文件格式提供投标信用承诺书。

投标人在投标截止时间前在“信用中国（陕西榆林）（网址：https://credit.yl.gov.cn/）”网站进行注册、登录、自主上报投标信用承诺书：

“榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书”、“ 投标人信用承诺”、“ 投标信用(保证金）承诺书”、“ 投标人委托代理人员信用承诺书”

各投标人注册、登录后根据承诺事项选择相应的模板填写对应的投标信用承诺。

并载明承诺事由，投标人、投标人委托代理人员、投标信用的承诺事由为“项目名称及标段+投标保证金”（例：×××××项目-××标包+投标保证金）。如信用承诺公示迟报、漏报所产生的负面影响由投标人自行承担。

	14.1
	本项目以上传电子文件为准，无需提交纸质版投标文件。

	16.1
	投标截止时间：2024-10-15  09:30:00

	18.1
	开标时间：2024-10-15  09:30:00
开标地点：本项目将采用“不见面开标”形式。投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开标过程。

	19.2
	信用查询时间：为招标文件发售时间至资格审查工作结束

	20.5
	核心产品：

合同包1(榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目（一标段）)：放大肠镜
合同包2(榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目（二标段）)：高端超声内镜主机+探头
合同包3(榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目（三标段）)：亚低温治疗仪
合同包4(榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目（四标段）)：经颅磁刺激仪
合同包5(榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目（五标段）)：计算机认知行为治疗系统

	23.2
	评标方法：适用综合评分法

	27.1
	推荐中标候选人的数量：3

	27.2
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否

	31.1
	是否提交履约保证金：否

	32.1
	付款方式：

1. 合同签订30日后支付合同总价款的60%；

2. 设备安装验收合格后，试运行满足甲方使用需求，90日内支付合同总价款的40%。

	33
	中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定：

参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的计算方法（按标段）下浮10%（按标段/合同包）收取

中标单位的招标代理服务费交纳信息

银行户名：陕西省采购招标有限责任公司

开户银行：中国光大银行西安友谊路支行

账    号：78560188000095264

联 系 人：财务部   联系电话：029-85263975

	37.2
	针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出

	37.4
	联系单位：陕西省采购招标有限责任公司

联 系 人：综合办公室

联系电话： 029-85235014 

	39
	不见面开标注意事项及流程

	39.1
	本项目为不见面开标：

须严格按照以下要求及内容进行执行，因供应商自身原因导致在开标现场无法顺利进行的，后果自负。

1采用不见面开标的方式进行；

1.1、供应商应于提交投标文件截止时间前任意时段登录交易平台〖首页〉电子交易平台〉企业端〗在线提交响应文件，逾期提交系统将拒绝接收。

1.2、供应商可登录榆林交易平台〖首页〉不见面开标〗在线参与开评标过程，详见招标文件以及交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（供应商）》

2、不见面开标流程相关注意事项如下：

2.1开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统。登录方式有以下几种：

2.2 IE浏览器输入网址：

http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login；
2.3在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入；

2.4在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。

2.5注：登录不见面开标系统请选择IE11浏览器

2.6供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前1小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；

2.7开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子响应文件进行解密。解密时所用CA应与加密响应文件时所用CA相同；注：解密时间为30分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。

2.8相关技术问题，请咨询软件开发商：

（1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

（2）榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（供应商）】进行下载。


（二）投标人须知

一、总  则

1.     采购人、采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2    采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。
1.3    投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3  符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4  若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5  若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2  联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4  联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

1.4.5  大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
1.4.7  对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    本项目所属行业见投标人须知前附表。

2.     资金来源

2.1    本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.     投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4.     适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

5.     招标文件构成

5.1    招标文件共六章，构成如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标方法和标准

第四章  拟签订的合同文本

第五章  采购需求及要求

第六章  投标文件格式

5.2    招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4    现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

6.     招标文件的澄清与修改

6.1    采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2    澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

       因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7.     投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1    投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。

8.3    无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.     投标文件组成

9.1    投标文件由“资格证明文件”和“商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1   投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11.    投标报价

11.1   投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物、，以及伴随的服务和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2   投标人应在投标分项报价表上标明分项货物、伴随的服务的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4   投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

12.    投标保证金

12.1   详见投标人须知前附表。

13.    投标有效期

13.1   投标有效期为提交投标文件截止之日起90个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2   因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.    投标文件的制作

14.1   投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源电子化平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。

14.2   投标文件须由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3   投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

15.    投标文件的加密

15.1   投标人应按照全国公共资源交易中心平台（陕西省）的要求对投标文件进行加密。投标人应承担加密操作失误产生的任何后果。

16.    投标截止

16.1   投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2   采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.    投标文件的接收、修改与撤回

17.1   采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。
17.2   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.3   在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.4   除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五、开标及评标

18.    开标

18.1   采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标时，由采购人或采购代理机构当众组织投标人各自解密投标文件，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.    资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

20.    投标文件符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2   投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

　　  （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　  （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　    （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　    （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　   同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

       如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人为提供服务所伴随的货物属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

20.5   非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

21.    投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效。

22.    投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中商务要求或投标内容出现漏项或数量与要求不符；

属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于招标文件规定的其他投标无效情形；

不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.    比较与评价

23.1   经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量

化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

24.    废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.    保密要求

25.1   评标将在严格保密的情况下进行。

25.2   有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、确定中标

26.    中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

27.    确定中标候选人和中标人

27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2   按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

28.    发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

29.    告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.    签订合同

30.1   中标人应当自发出中标通知书之日起10日内，与采购人签订合同。

30.2   招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.    履约保证金

31.1   如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2   政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.    预付款

32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2   如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

33.    招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。招标代理服务费已包含在投标报价中，不在投标分项报价表中单独列项。

34.    政府采购信用担保及融资

34.1   投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2   为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。
	
	榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

	序号
	银行名称
	产品名称
	贷款额度
	贷款期限
	贷款利率
	办理时效
	联系人

	1
	长安银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%
	72小时
	魏  众15109123951

	2
	中信银行
	政采E贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%起
	24小时
	李  靖15509125117

	3
	光大银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%
	72小时
	刘  波18809125468

	4
	交通银行
	秦政贷
	1000万元
	1年
	3.45%
	24小时
	张  飞15291296886

	5
	中国银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%
	72小时
	李  浩18691230007

	6
	招商银行
	政采贷
	3000万元
	1-3年
	3.45%起
	24小时
	马  烨15596100007

	7
	浦发银行
	政采E贷
	2000万元
	1年
	3.8%
	72小时
	朱  君15629169158

	8
	农商银行
	政采贷
	1000万元
	1-2年
	3.45%-5.8%
	24小时
	王  璐15529875056

	9
	农业银行
	政采贷
	3000万元
	1年
	3.45%-3.85%
	24小时
	杨  尧13325409313

	10
	民生银行
	政采E贷
	3000万元
	1年
	3.45%起
	24小时
	郝双双15991225850


备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。

业务流程简图如下：

[image: image1.png]RETRGARRETTE




[image: image2.png]SRETE RN

BETRGARRETE




[image: image3.png]B

PEFR “BORTE g5t

HERI BB BT

(s ]
A [

BRI AL ER BRI R {nw%mmmm
7

CEVELS

RBR, 4
B SRS

BOR i BRI #
EEREEAER
LN

DHREHERERRE

[RITHH, BOAFR GRS |
BB L

|

l!ﬂﬁilblﬁ]

l

[ReTHLEE )

— H3%

SNREHBHFSNE




[image: image4.png]B2

AT BRI BERE R AR

BERFETFEEM (https://www. crerfsp. com)

REFMERL LAEM,
WA P EMRED ( KW%{’MX/&#A) .
ikt & A 3

Lt (R - -
T FORF BB IHELHR.
rfsplcrenir. org. cn AEGFRERE, IHE
LHBHYEREHRRE
FEEA T,
iE
it

v

FEFEUE LR E AL TE
HAERRIE, ¥ %0 LT ER» R

v

A3k PR R
BRFEFEFR A

7





35.    廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

36.    人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37.    质疑的提出与接收

37.1   投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2   质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

37.3   投标人提交质疑函的要求

37.3.1 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4   质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。

38.    不见面开标注意事项及流程

详见投标人须知前附表。

第三章  评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。

3、信用查询不符合要求的。

二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查标准见本章附表二。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价（分项限价）的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 未满足招标文件中商务要求或投标内容出现漏项或数量与要求不符。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价。评审要素和标准见本章附表三。

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 20% 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

如项目专门面向中小企业采购，则不再进行价格扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人为提供服务所伴随的货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。

如采用综合评分法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

附表一  资格审查标准
	序号
	审查项目
	资格条件

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1、投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、投标人2023年度经审计的财务报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表），或本年度基本开户银行出具的资信证明（附基本户开户许可证或基本户信息）；

3、投标截止时间前近六个月中任何一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件；

5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；

	2
	资格条件
	合格投标人的特定资格条件（合同包1、2、3适用）：

1投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（授权代表在本单位养老保险缴纳证明）；

3投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）；

4投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

5投标产品属于进口产品提供制造商授权书或完整授权链。

6供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

7供应商须在全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的投标人均无资格参加投标。

合格投标人的特定资格条件（合同包4、5适用）：

1投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（授权代表在本单位养老保险缴纳证明）；

3投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）；

4投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

5供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

6供应商须在全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的投标人均无资格参加投标。。。


附表二  符合性审查标准
	序号
	审查项目
	投标无效条件

	1
	签署、盖章
	投标文件未按招标文件要求签署、盖章的

	2
	投标报价
	投标人投标报价超出采购预算或最高限价

（分项限价）的

	3
	报价合理性
	投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的

	4
	投标内容
	未满足招标文件中商务要求或投标内容出现漏项或数量与要求不符

	5
	投标信用承诺书
	提供投标信用承诺书

	6
	其它情形
	存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款


附表三  评审因素和指标

	评标因素
	权值%
	评价要素

	价格分
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

	节能、环境标志产品
	2
	关于投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品优先采购范围的情况。除政府强制采购的节能产品外：

1）节能产品：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（提供证书扫描件），每有一个产品得0.5分，最高不超过1分；

2）环境标志产品：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（提供证书扫描件），每有一个产品得0.5分，最高不超过1分。

注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。

	投标产品技术指标评审内容
	38
	投标产品的技术指标评审：完全响应或优于得38分。“▲”号技术参数一项不满足扣3分，非“▲”号技术指标参数一项不满足扣1.5分，扣完为止（技术指标提供技术支持资料，未提供不得分。请在技术偏离表“说明”栏中标明页码）。

	投标产品的可靠性评审
	10
	1、投标生产企业产品原材料、配件货源渠道正常，选材用料优良、有品质保证，提供相关证明材料，按其响应程度计0~5分。

2、投标生产企业有完善的产品质量检测保障体系，产品性能稳定，具有较好的使用效果，并符合国内相关标准。按其响应程度计0~5分。

	供货能力、履约能力等
	5
	供应商对所投产品的供货计划、安装调试、安装方案及安装人员配备以保证采购人需求，根据具体承诺情况赋分计0～5分。

	售后服务
	10
	1、针对该项目提供具体可行的售后服务计划、售后服务措施、故障响应时间等，以及其他附带产品服务承诺等，按其响应程度计0～5分；

2、具有可行的技术培训方案，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，列出详细的培训内容、培训方式等说明，按其响应程度计0～5分。

	类似业绩
	5
	提供2021年1月1日（含）至今所投核心产品（同品牌同型号）产品销售业绩，以合同为准，每份1分，最高不超过5分。

	总分
	100分


第四章  拟签订的合同文本
榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置合同（XXXX设备）

需方（甲方）：     榆林市中医医院       

供方（乙方）：                          

合同签订地点：    榆林市中医医院       

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，就乙方向甲方供货事宜，双方本着平等自愿、友好协商的原则，在遵守招标文件、投标文件所有条款规定基础上，经双方协商一致同意签订本合同。

一、供货清单

	序号
	设备名称

（注册证名称）
	规格型号
	数量
	单位
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	总金额（大写）：             _  (¥       元）（含税）


（注：若设备在甲方提供的用电电源基础上有其他特殊要求的，由乙方负责完成（包括电源专用箱、射线警示灯等）。

二、1.交货地点：榆林市中医医院迁建院区（设备安装点） 

交货注意事项：交货前与院方主管科室、基建办、项目部等部门联系做好设备进场前期准备工作，进场时和进场后必须严格按照相关部门要求开展工作。

设备安装前需要主动与施工单位、项目设计单位及项目单位主管部门对接，协商安装事宜。

设备安装后负责清理安装时所产生的垃圾及外包装。

三、1.交货期： 合同签订后，在具备安装条件之日起15天（如若生产厂家或中标单位在投标文件内体现交货期＜15天的以投标文件为准）。

2.安装期：设备到场后，乙方需在10天内完成安装调试工作，并达到甲方要求的验收标准。

四、合同价款

1. 合同总价是投标产品在使用地点达到正常使用条件下所包含的所有费用，包括：新产品供应价、运杂费(含保险)、调试费、培训费及其它相关费用，进口设备包含海关税及附属税、手续费等所有税、费。

合同总价一次包死，在合同执行期间不受市场价变化的影响。

五、付款方式（按具体约定执行）

1. 合同签订30日后支付合同总价款的60%；

2. 设备安装验收合格后，试运行满足甲方使用需求，90日内支付合同总价款的40%。

3. 乙方指定收款银行账户信息:

1)公司名称：            

2)开户行名称：         
3)帐号：               

4. 甲方付款前，乙方应当按照甲方要求提供正规等额税票，否则甲方付款时间相应顺延；同时甲方内部报账付款流程期限导致不能按期付款的，付款时间相应顺延，不属于违约，无需承担违约责任。

六、运输

1. 运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、装卸费、搬运费等全部费用。

2. 运输方式：乙方自行选择。

七、售后服务

1. 质保期:从设备安装验收合格之日为： 1 年，（如生产厂家或中标单位在投标文件内体现质保期＞1年的以投标文件为准。）质保期内设备需要进行无偿的、定期的维护和保养。

2. 质保期内服务：在质保期内（质保期起始日期应为安装验收合格之日起），乙方在接到用户对所购设备进行维修的要求后，应在4小时内给予答复，并派出合格的维修人员在1个工作日内到用户现场进行维修服务。若因设备质量造成损害，全部费用由乙方自行支付；若需将产品送回生产厂维修，乙方还应支付维修设备所需的往返全部费用。

3. 质保期外服务：在质保期后设备终身维修，维修时只收取零配件成本价格费用，免收其余一切费用。

4. 大型设备应当提供维修维护手册、常用备件（包括耗材）与易损零部件的清单及价格表。

5. 有故障代码和维修密码的设备应提供故障代码表及维修密码，带有软件的设备应提供软件备份。

八、质量保证

1. 乙方设备及材料必须保证质量可靠、进货渠道正常、配置合理，满足标书要求。

2. 所投产品必须是最新工艺生产的最新产品，产品因原材料或加工工艺造成的质量和内外观缺陷问题，由乙方负责解决并承担全部维修、更换费用，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

乙方应保证合同项下所供设备是合同规定厂家制造的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的合格产品。

乙方应保证其设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

根据检验结果或者在质量保证期内，如果设备的数量、质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

乙方设备经过国家法定部门鉴定和注册。

乙方设备必须性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

九、检验和测试

1.甲方或其代表应有权检验和测试产品及其部件，以确认所供产品是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。甲方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试，以书面形式通知乙方。

2.检验和测试在甲方指定的地点或单位进行，以出具合格的检测报告为准。

十、技术服务
1. 技术资料：提供产品合格证和使用说明书(中文)以及产品图纸（特种设备需提供全套的设计、制造、安装、施工等技术图纸）。

技术培训：

1)内容：应包括设备原理、使用操作、保养维修技术，使受训人员达到独立使用、熟练操作的程度。

2)地点：按照甲方要求。

3)人员：按照甲方要求。

4)费用：已包含在合同总价内，甲方不再另行支付。

十一、验收  

1. 设备到货后，乙方负责安装调试，达到正常运行条件后通知医院验收。需商检的进口设备，必须提供商检证明到当地商检部门登记或邀请当地商检部门的商检人员参加验收，所产生的一切费用由乙方负责。

2. 甲方根据合同要求对设备进行验收、确认设备产地、规格、型号和数量。如有必要可通知招标代理机构并邀请有关专家验收。

验收合格后，甲乙双方填写设备安装验收单，并向使用单位提交设备所包含的所有资料。以便使用单位日后管理和维护。

验收依据：合同文本、招标文件、投标文件以及国内相应的标准、规范。

乙方提供《项目实施报告》且评价达到“满足”或“基本满足”。 

    6.负责办理国家规定的使用许可证或其他质检计量检定证书。

    十二、安全责任

1.乙方在运输、装卸、安装调试设备时，应当注意严格按照安全规范操作，若发生人身损伤或者设备损坏等事件时，由乙方承担全部赔偿责任和法律责任。

2.本合同所约定的设备在交付甲方前，设备可能存在毁损、灭失等风险全部由乙方承担。

十三、违约责任
本合同履行过程中，乙方违反本合同任一条款时视为违约，乙方应当赔偿甲方因此造成的一切损失，并向甲方支付本合同总价款30%的违约金。乙方未按合同要求提供货品质量不能满足技术要求，甲方有权单方解除本合同，乙方应当赔偿甲方因此造成的一切损失，并向甲方支付本合同总价款30%的违约金。乙方逾期供货，每逾期一日，须向甲方承担合同总价款千分之一的违约责任，逾期供货超过3日的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方承担合同价款30%的违约责任。乙方发生其他违约行为时，甲方可以按照《民法典》的规定要求乙方承担相应的违约责任。

十四、争议解决方式

本合同在履行过程中若发生任何争议，双方均应友好协商解决，协商不成时，双方均同意向甲方所在地人民法院起诉解决。

十五、其他条款

1.本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商签订书面补充协议，补充协议为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自甲乙双方签字并加盖公章之日起生效。

3.本合同一式伍份，甲方持肆份，乙方持壹份，均具有同等法律。
需方（盖章）：                供方（盖章）：

单位名称：榆林市中医医院      单位名称：

联系电话： 0912-3360442       联系电话：

需方代表签字：                供方代表签字：

签订日期：    年   月   日  

附件：

廉洁购销承诺书

为了加强医院行业作风建设，进一步规范药品、设备、耗材、医疗物资等方面购销行为，防止发生各种牟取不正当利益的违法违纪行为，促进双方合作的公平、公正性，特此承诺：

1、本院和药品、设备、耗材、医疗物资等经销单位必须共同遵守招标采购相关政策及规章制度，未经招标采购的药品、设备、耗材、医疗物资一律不得进入本院。

2、经销单位提供给医院的药品、设备、耗材、医疗物资必须符合国家质量标准，及时配送，不得发生断货情况，因特殊原因无法供货时应提前30天与医院相关科室取得联系，如发现假劣或质量存在问题的，将立即进行停用并扣发该项产品货款。本院严禁发生断货不做计划、货到不给入库、入库不给出库等刁难供货商行为，如有发现严肃处理。

3、进入医院的药品、设备、耗材、医疗物资一律由各归口科室管理，经销单位不得将药品、设备、耗材、医疗物资直接委托临床医生进行销售，不得到归口管理科室及采购人员的家中洽谈业务，不得到门诊部或病区私下向临床医务人员进行任何形式的促销活动，不得以任何形式给临床医务人员促销费、开单费、提成费等好处。

4、药品经销单位的新药宣传推广工作，可通过医院药事委员会或分管领导批准后公开组织，不准药商代表个人在诊室及病区进行药品宣传和临床促销，干扰正常诊疗工作程序。

5、药品、设备、耗材、医疗物资经销单位或代理人在销售过程中存在商贿等不良行为，或给医务人员提出开方，统方等不合理要求的经调查情况属实的取消供货资格。

6、医院工作人员不得以任何借口向药品经销商家索要宣传费、开单费、回扣、提成等；不准借考察、学习、参观之名让药品经销单位报销应由医院、科室和医务人员开支的费用。

7、招标后药品、设备、耗材、医疗物资价格仍然较高时，医院将与经销单位进行二次议价，如议价未达成一致，院方将有权终止该项产品的招标使用。

8、各药品、设备、耗材、医疗物资经销单位如有违以上承诺，医院有权终止与其业务关系，经销单位要承担相应的法律责任，医务人员违反本承诺，药品经营单位和人员可向医院纪委反映举报，如情况属实，按有关规定给予处罚处理。

经销单位：                                 （盖章）       

经销单位负责人：       

榆林市中医医院纪委：                       （盖章）

日   期：     年   月    日

榆林市中医医院廉洁购销合同

甲方：榆林市中医医院             

乙方：             

    为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生领域医疗物资购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

    一、甲乙双方在药品、医疗设备、医疗耗材、后勤办公用品等产品的购销行为时应严格遵照《民法典》进行。

    二、甲方应当严格执行购销合同验收、入库制度，对采购物资及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

    三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的财物，应予退还，无法退还的，应如实向医院纪检监察室反映情况后进行处理。

    四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

    五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

    六、乙方指定        作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、科室负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

   七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向上一级卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

   八、本合同作与供货合同一并执行，具有同等的法律效力。

   九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：             法定代表人（负责人）：

经办人签名：                         经办人签名：

年      月      日                     年       月      日

	政府采购项目货物验收入库报告单

	采购单位
	　

	采购项目
	　

	项目编号
	　
	合同金额
	¥:

	
	
	验收时间/地点
	　

	供货单位
	　

	开户行
	　
	账号
	　

	联系人
	　
	电话
	　

	  供货单位：（盖章）
	   使用单位验收意见：（盖章）



	 签字：
	
	签字：
	　

	　
	年     月   日
	　
	年   月   日

	采购内容

	采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价


第五章  采购需求及要求

合同包4(榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（内镜中心、儿科等设备）货物类采购项目（四标段）)

需求一览表：

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	最高限价（万元）
	备注

	1
	经颅磁刺激仪
	台
	1
	30
	

	2
	脑电仿生电刺激仪
	台
	2
	12
	

	3
	中频干扰电疗仪
	台
	2
	6
	

	4
	超声骨密度仪
	台
	1
	12
	

	5
	儿童高压氧舱
	台
	1
	10
	

	6
	微量元素检测仪
	台
	1
	10
	

	7
	辐射台
	台
	2
	16
	

	8
	新生儿暖箱
	台
	12
	108
	

	9
	母乳分析仪
	台
	1
	46.5
	

	10
	辐射台+暖箱
	台
	2
	74
	

	11
	输液泵
	台
	11
	5.5
	


技术要求：

一、经颅磁刺激仪

	序号
	技术参数要求

	1
	用于人体中枢神经刺激和外周神经刺激，可用于神经电生理检查、康复科神经功能评定和神经科运动功能评定及治疗研究。

	2
	单主机双通道，标配蝶形线圈，后期可增配其他线圈，如圆形线圈、深部线圈、动物线圈、儿童线圈、伪线圈等等（需提供证明材料）。

	3
	▲冷却系统：高效变频智能风冷液冷一体式散热系统，冷却液应无渗漏、无挥发现象。

	4
	设备支持24h持续刺激输出，当冷却系统发生故障时，有提示或停止磁场输出。

	5
	刺激线圈具备温度、磁场强度和磁场上升率3种显示功能，温度显示精度±0.5℃。

	6
	磁刺激线圈表面温度≤40℃，当刺激线圈温度超过该温度，磁刺激仪应自动停止刺激输出。

	7
	提供快速切换线圈功能：无需插拔线圈，长按线圈按键即可完成线圈快速切换。

	8
	标配运动诱发电位检查模块：可实时同步记录多靶肌MEP。

	9
	标配触控式一体机，操作简单，一体机与工作站固定，非笔记本直接放置在台面上，无跌落风险。可一键断电关机。

	10
	恒定电容，可支持设备使用年限≥10年，支持1亿次脉冲。

	11
	▲最大磁感应强度≥6T，允差≤±5%。

	12
	输出脉冲重复频率：0. 01 Hz～80Hz可调；1 Hz以下步长0.01Hz, 1Hz以上步长1Hz；允差 ±3%。

	13
	磁感应强度最大变化率范围：60kT/s～90kT/s，允差：±5% ；

	14
	有运动诱发电位监测模块，通道数≥2通道。

	15
	工频陷波器：有50Hz陷波滤波器，衰减后幅值应≤5μV（峰-谷值）。

	16
	可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含TBS模式）、成对脉冲刺激、调频调幅等常见磁刺激模式。

	17
	内置多种专家方案，支持自定义编辑方案和组合方案，供临床医生选择。

	18
	提供自动阈值检测功能：设备可自动调节刺激强度，分析由运动诱发模块采集到的肌电信号，确定运动阈值（需提供检验报告），减轻临床工作难度，提升治疗效率。

	19
	支持多种神经电生理检测项目：MT阈值检测、MEP评估、CMCT、ICI/ICF、CSP等。

	20
	治疗界面能够实时采集运动诱发电位，并提供大脑解剖定位图辅助定位。

	21
	患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存；配置病员管理云系统：多台设备病员信息局域网内共享。

	22
	配置2套0-14岁儿童线圈


二、脑电仿生电刺激仪

	序号
	技术参数要求

	1
	柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动； 

	2
	一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现；

	3
	输出路数：双通道独立输出； 

	4
	▲交变电磁场治疗、变频振动按摩、小脑顶核电刺激、肢体电刺激 “四功合一”： 

	5
	磁疗部分与电疗部分既可同时使用，也可单独使用； 

	6
	▲电刺激共四种治疗模式：常规、夜间、脉冲、连续； 

	7
	电刺激治疗时间：常规、夜间、脉冲模式0～30分钟，连续模式0～99分钟，步长1分钟； 

	8
	磁疗磁场频率:50Hz±2%；

	9
	变频磁疗治疗强度2挡可调：弱档3～9mT，强档10～17mT； 

	10
	专用磁治疗帽分为成人款和儿童款两种，适合不同头围患者，治疗定位准确，治疗帽治疗头数目为7个；

	11
	微振功能振频四挡可调：0Hz、2Hz、5Hz、10Hz，±10%； 

	12
	微振功能振幅四挡可调：0V、10V、16V、27V，±10%； 

	13
	主极脑电输出频率为无序波； 

	14
	主极脑电基本频率1：23.81Hz、基本频率2：15.87Hz、基本频率3：15.87Hz、基本频率4：11.90Hz； 

	15
	主极脑电脉宽为700us±15%；

	16
	主极脑电输出幅度0～80，无量纲数； 

	17
	辅极肢体电基本频率：4000Hz±15%； 

	18
	辅极肢体电脉宽为120μs±15%； 

	19
	辅极肢体电共10个针对性治疗自动处方； 

	20
	辅极肢体电输出幅度：0～90，无量纲数。


三、中频干扰电疗仪

	序号
	技术参数要求

	1
	工作频率：中频频率：2kHz-8kHz

	2
	低频调制频率：0.125Hz-150Hz

	3
	干扰电流频率：4kHz

	4
	输出电流：0～100mA，连续可调，步进1 mA，允许误差±10%

	5
	输出电压：最大输出电压为45V

	6
	输出电流稳定度：输出电流变化率3.5%

	7
	调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、正弦波、锯齿波、梯形波、等幅波等

	8
	调制方式：连续调制、交替调制（一元交替及二元交替）

	9
	调幅度：0～100%，允许误差±5%，在不同的处方中设定不同的调幅度。

	10
	干扰电流：差频 0～100Hz，允许误差±10%；动态节律 8S±1S；差频变化周期：10～30S，允许误差±10%

	11
	差频变化周期：干扰电的差频变化周期10-30s

	12
	▲输出通道：8通道；8路双向输出、4路干扰电，可分别独立运行

	13
	多种治疗法：具备音频电流疗法、静态或动态干扰电流疗法、正弦调制中频电流疗法、脉冲调制中频电流疗法及离子导入疗法等

	14
	具备全中文界面，电脑控制系统，实时监控、调整每个通道的运行情况

	15
	电极片导电部分尺寸：方电极片：80mmX56mm；圆电极片：φ90mm

	16
	电极片导电阻抗：方电极片：185Ω，圆电极片：140Ω

	17
	具备4路离子导入

	18
	连续工作时间：≥4小时

	19
	电脑控制，具备≥17英寸电脑显示

	20
	操作系统：Windows XP/Windows 7

	21
	内存≥100种处方

	22
	具备自编≥900处方功能,无限存储患者信息

	23
	安全分类：I类  BF型

	24
	配置：电疗仪主机:2台；品牌计算机：1台；液晶显示器：1台；电极输出线：8条；电极片：80×40mm配4片；95×60mm配8片；107×72mm配4片；Φ40mm配4片；Φ120mm配4片；绑带16条； 布垫：16个；台车：1个


四、超声骨密度仪

	序号
	技术参数要求

	1
	触摸屏操控一体化操作平台，数字化宽频（须提供技术使用说明书）；

	2
	手持式宽频聚焦探头核心频率1.25MHz，偏差≤±15%；

	3
	轴向超声波传导技术，双晶体发射双晶体接收，自动消除软组织干扰；

	4
	可检测部位:桡骨、胫骨等；

	5
	▲测量参数:SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄等（须提供报告单）；

	6
	T值趋势图、Z值趋势图（须提供检测证明）；

	7
	声速显示范围:≥2300m/s～4700m/s；

	8
	高测量重复性:≤±0.15%（须提供检验报告）；

	9
	快速、高精度两种测量模式 ；

	10
	▲探头配置：高精度高灵敏度儿童专用U型探头≥1个;高精度高灵敏度通用U型探头1个；

	11
	探头导航实时显示可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平面夹角，便于快速矫正检测角度；

	12
	实时显示探头与骨骼平面角度≤5°；

	13
	探头与骨骼平面角度偏转精度0.01°（须提供功能软件截图及生产厂家彩页）；

	14
	动画播放：儿童检查时吸引其注意力，动画片内容可更换、增减；

	15
	数据联网功能： USB接口、WIFI等；

	16
	实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间，直观易懂；

	17
	配置健康管理系统：健康数据支持对接医院HIS系统平台；

	18
	具有适合中国人标准的数据库，婴幼儿（0-3岁）数据库，青少年（3-20岁）数据库，成人（20-100岁）数据库；

	19
	配备专业打印机；

	20
	配备辅助测量装置：固定桡骨检测部位，提高检测数据的准确度；针对不同高度的检测人群，让检测姿势达到最佳；

	21
	配备专用台车；

	22
	厂家免费提供操作和维修培训，省内有售后服务办事处；24小时内快速响应；

	23
	可终身免费提供软件升级服务。


五、儿童高压氧舱

	序号
	技术参数要求

	1
	电击保护类型：II类

	2
	电击保护级别：B型

	3
	浸水保护类型：IPX0

	4
	连续运行工作制

	5
	设计压力0.12MPa

	6
	最大加减压速率≥0.01MPa/min

	7
	安全阀整定压力0.12MPa

	8
	密封压力＞0.1MPa

	9
	▲最高工作压力0.1MPa

	10
	工作介质：医用氧气

	11
	筒体容积≥200L

	12
	噪声≤65dB（A）

	13
	为落地式

	14
	外形尺寸：筒体直径：500mm±10%；筒长：1200mm±10%；整舱：1546mm×790mm×1050mm±10%

	15
	可治疗人数1人（身高≤1.1m）

	16
	配置备用安全阀、压力表各一套


儿童高压氧舱配置清单

	序号
	名称
	数量

	1
	双压力表
	1套

	2
	双流量计
	1套

	3
	双安全阀
	1套

	4
	氧舱显示器
	1套

	5
	测氧流量计
	1套

	6
	托盘
	1套

	7
	静电接地
	/

	8
	PU软管
	10米

	9
	硅脂
	1支

	10
	“O”型密封圈
	1根

	11
	舱外静电接地线
	1根

	12
	小螺丝刀
	1把

	13
	压力表垫片
	1套

	14
	内六角扳手
	1把

	15
	叉子扳手
	1把

	16
	测氧传感器（约6个月）
	1套

	17
	压力表
	1套

	18
	安全阀
	1套

	19
	备用压力表
	1套

	20
	备用安全阀
	1套


六、微量元素检测仪

	序号
	技术参数要求

	1
	配置高档双通道一体化可移动工作站

	2
	采用卫生部标准方法微分电位溶出法检测铅、铜、镉；采用极谱法检测锌、铁、钙、镁、锰等微量元素。

	3
	标本：全血、血清、发样、尿液、精液等

	4
	电位溶出：极谱

	5
	检测下限≤0.1µg/L【对Pb（Ⅱ）】；≤5×10-8mol/L

	6
	重复性误差 RSD＜3%；RSD＜1%

	7
	校准曲线的精密度RSD＜8%；RSD＜2%

	8
	线性关系R≥0.9990；R≥0.9990

	9
	超前的人机工程学设计

	10
	标配≥12个极谱反应位

	11
	标配≥12个溶出测试位，全自动测量铅、铜、镉

	12
	多信号扩增高速芯片处理系统

	13
	▲可检测锌、铁、钙、镁、锰、铅、铜、镉等微量元素（二类医疗器械试剂注册证≥8种元素）

	14
	真正的双通道且可同时测量，一个转盘检测铅铜镉，另一个转盘检测锌铁钙镁锰等。

	15
	电极汞滴微控技术：消除了电极内气泡和共振缺陷，使汞滴生成时间一致、体积大小一致、分离时间可控。

	16
	多元素同测技术：锌铁钙镁锰或铅铜镉仅需一次测量即可同时完成

	17
	汞回流控制技术：提高测量结果的稳定性；

	18
	固体参比微电极技术：无需添加溶液。

	19
	自动定标：检测过程中可及时快捷的校正仪器。

	20
	软件可自动寻峰

	21
	具有背景自动扣除功能，有效降低检测限≥10倍

	22
	检测铅铜镉锌铁钙镁锰采血量≤40µl。

	23
	提供原厂生产的配套校准溶液，以保证测量结果的准确可靠。校准溶液需具备国家食药监局颁发的医疗器械注册证。


七、辐射台

	序号
	技术参数要求

	1
	温控方式：微电脑高精度伺服控温

	2
	控制模式：预热、自动、手动控制模式

	3
	具有双肤温检测功能 

	4
	肤温控制范围：32℃～38℃

	5
	温控扩充范围：25℃～38℃，用于特殊婴儿护理

	6
	辅助温度控制范围：25℃～37℃

	7
	温度显示范围：25℃～42℃

	8
	肤温显示范围：25℃～42℃

	9
	肤温控制精度：≤0.5℃

	10
	辅助温度控制精度：≤0.5℃

	11
	肤温传感器精度：≤0.3℃

	12
	辅助温度传感器精度：≤0.4℃

	13
	室温传感器精度：≤0.3℃

	14
	温度显示精度：≤0.1℃

	15
	床面温度均匀度：≤2℃

	16
	温度波动范围：±0.5℃

	17
	升温时间：≤45min

	18
	APGAR评分计时器

	19
	报警功能：具有断电、偏差、超温、传感器故障、手动五种声光报警和自检功能

	20
	温度校正：温度偏差可在前面板修正  

	21
	超温保护：具备双CPU控制系统、三重超温保护独立切断装置 

	22
	脱落保护：肤温传感器具有防脱落保护装置

	23
	液晶触摸屏控制面板≥8英寸

	24
	LCD液晶显示，具有数据储存曲线显示功能

	25
	具有单独屏锁、防止误操作功能

	26
	斜照辐射：

	27
	采用进口特种耐热钢管

	28
	斜照设计红外线辐照均匀

	29
	婴儿床下置X光拍片板，可直接进行X光拍片，无需旋转辐射源，中断对婴儿的辐射热

	30
	LED照明灯：照明方向、亮度无级可调

	31
	整机电动升降范围：0～200mm

	32
	升降电机举力：≥200Kg

	33
	婴儿床面倾斜：电动倾斜、±12°无级可调，四周有机玻璃挡板可向下翻转可拆卸

	34
	床倾斜电机举力：≥50Kg

	35
	超静音双轮脚轮最大承载力：单轮≥200Kg，四轮≥800Kg

	36
	大床面：床面尺寸≥640mm*780mm 

	37
	整机尺寸：≥700mm*1100mm*1800mm

	38
	材质工艺：铝镁合金机体，氟喷涂工艺防酸防碱、耐腐蚀性强

	39
	整体支架采用立柱轨道

	40
	双托盘、输液架在立柱轨道上下可调

	41
	具有RS-232接口、输液密封口

	42
	电子秤：称重精度：±5g；增量精度：±2g量程：12kg；分辨率：1g

	43
	▲配备支持监测无创血压、血氧、脉搏、等参数测量

	44
	配备T-组合»压力-2-10kPa（-20~100cmH2O)

	45
	压力限制（MAX-P）@0-15LPM ≤6kPa (60cmH2O)

	46
	吸气峰压（PIP）  @5-15LPM 0.2-5.7kPa (2-57cmH2O)

	47
	CPAP/PEEP @5-15LPM 0.03-2.3kPa (0.3-23cmH2O)

	48
	工作噪音≤55dB（A）

	49
	配备低压吸引器

	50
	具有蓝光治疗装置

	50.1
	光疗灯箱辐照度强弱3档可调

	50.2
	光疗灯箱有效表面胆红素总辐照度最大值：4500μW/cm²

	50.3
	光疗灯盒有效表面胆红素总辐照度最大值：2600μW/cm²

	50.4
	光疗灯盒采用LED冷光源，具有空气循环散热装置

	50.5
	蓝光波长：420nm～490nm


八、新生儿暖箱

	序号
	技术参数要求

	1
	温度控制方式：双CPU高精度伺服控温

	2
	温度控制模式：箱温和肤温两种温度控制

	3
	箱温控温范围：25℃～37℃；37.1℃～38℃

	4
	肤温控温范围：32℃～37℃；37.1℃～38℃

	5
	箱温显示范围：10℃～42℃

	6
	肤温显示范围：10℃～42℃

	7
	温度波动范围：±0.5℃

	8
	婴儿床温度均匀度：≤0.8℃

	9
	温度显示精度：0.1℃

	10
	皮肤温度传感器测量精度：±0.3℃

	11
	加湿方式: 蒸汽式加湿方式

	12
	隔离式无管路加湿水箱，蒸汽式加湿方式，抑制细菌生长

	13
	湿度显示范围：0%RH～99%RH

	14
	湿度控制范围：30%RH～95%RH

	15
	湿度控制精度：±10%RH内

	16
	湿度显示精度：±5%RH内

	17
	婴儿床倾斜角度：±12°无级可调

	18
	箱内噪音：≤45dB（A）

	19
	升温时间：≤30min

	20
	报警功能：具有断电、超温、偏差、传感器故障、缺水、风机故障声光报警和消音、开机自检功能

	21
	显示方式：箱温、肤温、湿度、计时、加热功率百分比实时LED分屏显示

	22
	双重保护：具有独立的第二热切断装置

	23
	≥37℃温度设定功能

	24
	具有蓝光治疗装置

	24.1
	光疗灯箱辐照度强弱3档可调

	24.2
	光疗灯箱有效表面胆红素总辐照度最大值：4500μW/cm²

	24.3
	光疗灯盒有效表面胆红素总辐照度最大值：2600μW/cm²

	24.4
	光疗灯盒采用LED冷光源，具有空气循环散热装置

	24.5
	蓝光波长：420nm～490nm

	24.6
	采用LED大灯珠

	25
	插拔风机：可插拔轴流式直流风机，无需工具拆卸

	26
	材质工艺：铝镁合金控制柜和底座，氟喷涂工艺防酸防碱、耐腐蚀性强（具有自主知识产权）

	27
	具有正门独立自锁装置

	28
	一机两用，可做培养箱使用，也可做光疗箱使用

	29
	配备适用于小儿、新生儿患者生命体征监测，支持点测或连续监测模式

	30
	≥8英寸TFT彩色显示屏，≥1024x768分辨率，标配旋钮与按键操作，可选配触摸屏

	31
	▲支持监测无创血压、血氧、脉搏、体温等参数，支持多达30个可定制的手输参数

	32
	无创血压测量支持充气测量，15秒内即可出值，支持血压平均值测量

	33
	血氧测量可支持Masimo、Nellcor两种配置，显示PI血流灌注指数

	34
	血氧测量可选双通道Masimo血氧模块及双血氧附件包，提高工作效率

	35
	标配CCHD筛查工具，作为新生儿严重型先心病的有效筛查手段

	36
	电子秤：称重精度：±5g；增量精度：±2g量程：12kg；分辨率：1g

	37
	整机可升降


九、母乳分析仪

	序号
	技术参数要求

	一
	母乳分析仪

	1
	检测项目： 脂肪、蛋白质、乳糖、密度、水分、能量、矿物质等。

	2
	适用范围： 初乳、过渡乳、成熟乳、晚乳。

	3
	▲检测原理：采用国际公认的母乳检测标准，红外光度法（采用高精度的红外检测方法，不得使用超声波原理），内部不得使用管路设计，自动检测，免清洗无堵塞，保证检测结果的准确性。

	4
	检测方式：透射式，采用一次性精密比色皿精准检测，免吸样，防止不同样品的交叉感染及对测量结果的影响。

	5
	高精度红外检测，测量重复性：≤0.05%；主要指标测量准确性：≤0.1%。

	6
	检测时间：快速检测，每次检测时间需 ≤5秒/样本。

	7
	微量快速检测分析，最小样品量：≤0.4ml。

	8
	全自动分析系统：针对样品检测结果自动分析、保存，并分别生成诊断报告。

	9
	显示方式：≥10英寸全彩色触摸屏，分辨率≥1024*600，中文操作界面。

	10
	外接端口：USB端口，可将数据通过接口与医生工作电脑实行同步显示。

	11
	数据存储：主机能海量存储数据，数据存储：≥999万条。

	12
	打印模式：无线直连打印机，自动分析检测结果并生成指导建议，且测量结果无线打印A4图文专业版和增强版报告单。

	13
	输出附带二维码的检测报告：用户可在移动端实时查看母乳检测分析报告，包括被检测者姓名、母乳类型、检测项目、检测值及分析结果等信息，便于用户保存、对照。

	14
	配备专业母乳营养精细化分析软件系统，全系统可出具母乳检测报告、母乳营养简介、食物交换份、食谱制定等相关报告单，可分析产后妈妈摄入食物的营养是否均衡，是否满足母乳喂养的需要，可实现远程实时在线管理，远程自动升级及维护。

	15
	可扩展功能：支持与相关信息化系统对接。

	16
	免费提供质控品

	二
	儿童早期发展综合管理系统

	1
	 系统硬件

	1.1
	可移动，脚轮可锁定台车1台；黑白打印机1台；配LCD高清显示屏，WIN7操作系统，Intel酷睿I5双核CPU，，4G DDR3内存，120G硬盘，内置式摄像头电脑1台；0-3岁婴幼儿全功能体检仪1台;3-18岁儿童全功能体检仪1台;无线微型打印机1个（全功能体检仪专用）

	2
	系统软件

	2.1
	主要功能为：儿童素质综合测评项目，主要包括：

	2.1.1
	儿童智力测评模块。包含多种智力评测软件：新生儿20项行为神经测查方法（NBNA）；丹佛智力筛查（DDST）；皮博迪图片词汇智力测试（PPVT）；瑞文智力测验（RIT）；0～3岁婴幼儿发育量表（CDCC）等

	2.1.2
	婴儿20项神经运动检查（INMA）：0～6岁儿童智能发育筛查测验（DST）；感觉统合评定3-12岁；Gesell发育诊断量表(GDS)；韦氏儿童智力量表(WISC)；韦氏学前儿童智力量表(WPPSI)；儿童感觉开发指导；Peabody运动发育量表0-72月；Alberta婴儿运动量表0-18月等

	2.1.3
	儿童心理评估模块：Achenbach儿童行为量表（CBCL）；Rutter父母问卷；Rutter教师问卷；Conners教师评定量表（TRS）；Conners父母症状问卷（PSQ）；Conners教师简明问卷；产后忧郁症评估问卷；孤独症行为量表（ABC）；儿童孤独症评估量表（CARS）；婴儿-初中学生社会生活能力量表（S-M）；学习障碍儿童筛查量表（PRS）；注意力控制测验（中小学生注意力测验）；儿童多动症核查问卷；儿童焦虑性情绪障碍筛查表（SCARED）；婴幼儿孤独症量表（M-CHAT改良修订版）；孤独症谱系及相关发育障碍儿童评估量表（PEP-3）；阿斯伯格综合征筛查量表（AS）；注意缺陷-多动障碍评估（ADHD）等

	2.1.4
	儿童气质评估模块：小婴儿气质问卷（EITQ）；婴儿气质问卷修订版（RITQ）；幼儿气质评估表（TTS）；3～7岁儿童气质问卷（BSQ）；8～12岁儿童气质问卷（MCTQ）等

	2.1.5
	睡眠指导问卷：BISQ简明婴幼儿睡眠问卷0-2岁；CSHQ儿童睡眠习惯问卷3-5岁等

	2.1.6
	对缺铁性贫血、肥胖、营养不良、佝偻病、普通体弱儿等体弱儿的管理指导模块

	2.1.7
	对高危儿综合管理、高危儿脑损伤等专项评估管理模块

	2.1.8
	儿童营养膳食指导模块

	2.1.9
	儿童成长指导模块。包括：儿童睡眠指导； 儿童大运动开发指导；儿童精细运动开发指导；儿童语言及交流开发指导；儿童认知/思维/智能开发指导；儿童早期教育指导等

	2.1.10
	儿童常规检查模块

	2.1.11
	儿童早期发育专项管理模块

	2.2
	系统配置2个客户端，支持包含主机在内的3个账户同时登陆，主账户具备管理功能。

	2.3
	其它功能包括：数据库管理模块；综合查询和统计分析功能；支持摄像头，可进行照片管理；预留全功能体检仪无线数据收发接口，可与0-18岁全功能儿童体检工作站无缝对接，可实时自动获取体检仪测量数据；

	2.4
	六合一工具箱：格赛尔智能诊断量表Gesell(0-6岁）、丹佛小儿智能发育筛查DDST(0-6岁）、儿童智能发育筛查测验DST(0-6岁）、小儿神经心理发育检查表儿心-ll (0-6岁）、20项行为神经评定心理量表NBNA(新生儿）、20项神经运动检查NBNA2（0-1岁）

	2.5
	提供软件著作权登记证书复印件

	3
	0-18岁全功能儿童体检工作站

	3.1
	0-3岁卧式和3-18岁立式各自拥有独立全彩色大尺寸触摸屏，高清显示，支持中文输入，无需电脑即可独立快速智能测评；

	3.2
	采用无线数据传输，体检仪上检测数据可同步无线传输到电脑数据库管理系统，可方便的接收无线数据信号并可无线打印分析结果，配无线微型打印机

	3.3
	分析测评项目：身高、体重、BMI、坐高、头围、胸围等，采用全电子高精度传感检测技术，智能防抖

	3.4
	儿童生长发育评估标准：支持九城市标准和WHO标准

	3.5
	0-3岁婴幼儿身长测量的最大量程≥110cm，测量精度±1mm，

	3.6
	测量0-3岁婴幼儿（卧姿）体格时，承载主体采用环保工程塑料一次性注塑成型，符合人体工程学的全流线结构设计，安全舒适

	3.7
	0-3岁卧式婴幼儿体重测量范围0-25kg，体重最大量程≥25kg,测量精度±10g

	3.8
	3-18岁立式儿童身高测量范围60-200cm，坐高测量范围：50-90cm，测量精度±1mm；体重测量范围0-150kg， 测量精度±50g

	3.9
	0-18岁儿童高精度体格检测功能：通过无线接收卡将0-3岁婴幼儿和3-18岁儿童的体格检测集成在一套软件系统上可自由切换，具备儿童生长发育数据图表打印、数据分析、数据统计等专业功能；能打印A4报告单


十、辐射台+暖箱

	序号
	技术参数要求

	1
	具有培养箱工作模式和保暖台工作模式，可相互转换；

	2
	具有转换错误报警功能；

	3
	大尺寸彩色LCD液晶显示；

	4
	婴儿床360°双向旋转；

	5
	燕尾型立柱导轨；

	6
	箱体采用塑料前、后出风的空气循环系统；

	7
	床下可放置X光射线拍片盒；

	8
	婴儿床倾斜角度无级可调功能；

	9
	具有数据储存曲线显示功能；

	10
	具有整机高度调节功能；

	11
	具有自检功能，多种故障报警提示；

	12
	具有RS-232接口；

	13
	配置：主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、箱篷、输液架及托盘），传感器盒，皮肤温度传感器，升降式机柜,称重装置。

	14
	输入功率: ≤1300VA

	15
	工作模式: 培养箱工作模式和保暖台工作模式

	16
	培养箱工作模式下的性能指标

	17
	培养箱控温方式：箱温和肤温两种温度控制

	18
	箱温控制范围: 25℃～37℃    （跨越模式37～39℃）

	19
	皮肤温度控制范围: 34℃～37℃（跨越模式37～38℃）

	20
	箱温和肤温显示温度范围: 5～65℃

	21
	升温时间: ≤40min

	22
	培养箱温度与平均培养箱温度之差: ≤0.5℃

	23
	平均培养箱温度与控制温度之差: ≤1.0℃

	24
	温度均匀性(床垫处于水平位置): ≤0.8℃

	25
	温度均匀性(床垫处于倾斜位置): ≤1.0℃

	26
	皮肤温度传感器精度: ±0.2℃内

	27
	婴儿床倾斜角度: 无级可调

	28
	婴儿舱内噪声: ≤50dB（A）（稳定温度状态下）

	29
	湿度显示范围: 0%RH～99%RH

	30
	湿度控制范围: 0%RH～90%RH

	31
	湿度控制精度: ±5%RH内

	32
	湿度显示精度: ±5%RH内

	33
	氧浓度显示范围: 0%～99%O2

	34
	氧浓度设定范围: 20%～60%O2

	35
	氧浓度显示精度: ±2%O2（设置值为≤25%）,±3%O2（设置值为≥25%）

	36
	氧浓度控制精度: ±4%O2体积浓度内

	37
	重量显示精度: ±1% 内

	38
	保暖台控温方式：预热、手控、肤温三种控制

	39
	肤温控温范围：32℃～37.5℃

	40
	肤温显示范围：5℃～65℃

	41
	控温精度：≤0.5℃

	42
	床面温度均匀性：≤2℃

	43
	APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示

	44
	故障报警：断电、风机、传感器、偏差、箱蓬、超温、水箱放置错误、缺水、设置、检查和系统等


十一、输液泵

	序号
	技术参数要求

	1
	输液泵需通过NMPA三类注册证

	2
	支持输血功能，并提供证明文件

	3
	可升级肠内营养液输液功能，并提供证明文件

	4
	输液精度≤±5%

	5
	速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h

	6
	快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选；

	7
	可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

	8
	▲≥8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式等

	9
	支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注

	10
	可选时辰给药模式，适用于肿瘤科输注化疗药物

	11
	≥3英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

	12
	支持药物库，可储存≥5000种药物信息。

	13
	支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥4种颜色

	14
	在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

	15
	压力报警阈值≥15档可调，最低可设置50mmHg

	16
	具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

	17
	具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，泵自动重新启动输液

	18
	具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警

	19
	信息储存：可存储≥5000条的历史记录

	20
	电池工作时间≥5小时@25ml/h

	21
	防异物及进液等级IP44

	22
	满足EN1789标准，适合在救护车使用

	23
	整机使用期限≥10年


第六章  投标文件格式
政府采购项目

采购项目编号：

项目名称

投 标 文 件

合同包  ：                   
                 投 标 人：                   

时    间：                   
目  录

资格证明文件

1、身份证明文件

2、资格证明文件

商务及技术文件

1、投标函（见投标文件格式一）

2、开标一览表（见投标文件格式二）

3、投标分项报价表（见投标文件格式三）

4、技术偏离表（见投标文件格式四）

5、商务条款偏离表（见投标文件格式五）

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：

6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式六）

6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式七）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式八）

7、投标人参加政府采购活动承诺书

8、符合评分标准要求的商务文件

9、投标人须知第10条要求的所有技术文件

10、投标方案或技术方案

11、业绩一览表     

12、投标人须知前附表要求的其他文件

一、资格证明文件

第一部分  身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　本授权书于       年    月   日签字生效，特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：          性别：    年龄：        
职    务：             身份证号码：             
通讯地址：                                      

邮政编码：                  电话：               

法定代表人及授权代表身份证复印件
	法定代表人身份证复印件

（正反面）
	授权代表身份证复印件

（正反面）


投标人（盖公章） ：                

法定代表人（或单位负责人）（签字或盖章）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

2、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

        （姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：                              
详细通讯地址：                                  
邮 政 编 码 ：                                  
电　　　　话：                                  
注：自然人投标的仅需提供身份证

3、授权代表本单位证明

（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明）

第二部分  资格证明文件
符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件6-1）；

（2）投标人2023年度经审计的财务报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表），或本年度基本开户银行出具的资信证明（附基本户开户许可证或基本户信息）（格式要求见附件6-2）；

（3）投标截止时间前近六个月中任何一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件6-3、6-4）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件6-5）

（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件6-6）

（6）投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件6-7）

（7）投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件6-8）

（8）证明投标人符合特定资格条件的证明材料；（格式见附件6-9）

要求：1、以上资格证明文件须提供加盖投标人红色公章的复印件。

6-1  投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2  2023年度经审计的财务报表

提供投标人2023年度经审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）复印件或扫描件、所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或  6-2  本年度基本开户银行出具的资信证明（附基本户开户许可证或基本户信息）

6-3  依法缴纳税收的证明

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

6-4  社会保障资金缴纳记录

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

陕西省采购招标有限责任公司：   

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（盖公章）：                                    

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：              

日    期：     年      月     日

 6-6  投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西省采购招标有限责任公司：  

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人（盖公章）：                                      

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                  

日    期：     年      月     日

6-7  投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（盖公章）：                                  

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                  

日    期：     年      月     日

6-8  投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人名称（盖公章）：                                  

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                  

日    期：     年      月     日

6-9  证明投标人符合特定资格条件的证明材料：

投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）；

投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

投标产品属于进口产品提供制造商授权书或完整授权链（如有）

二、商务及技术文件

（投标文件格式一）

投标函

 （采购人或采购代理机构名称）   
根据贵方（项目名称、采购项目编号、合同包  ：（      ））项目的招标文件，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（名称）提交下述文件电子文档    份。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
（1）按照招标文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）　　  元（￥：   元），其中联合协议或分包意向协议（如有）约定由小型和微型企业制造产品的价格为人民币（大写）　　  元（￥：   元），占投标总价的   %。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。
（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（4）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（5）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

（6）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

      投标人全称（盖公章）：__________________________

地址：__________________________________________

开户银行：______________________________________

账号：__________________________________________

电话：__________________________________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：____________

                 _____年_____月_____日 

（投标文件格式二）

开标一览表

项目名称：　                采购项目编号：             合同包  （       ）

	投标总价（单位：元）
	交货期
	安装期
	交货地点
	备注

	大写：

小写：
	
	
	
	


投标人（盖公章）：                            
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：          

日    期：                           
注:此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的合计相一致。
（投标文件格式三）

投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

包号：

	序号
	产品名称
	规格型号
	制造厂家
	合计（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            
	序号
	产品

名称
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            
所投设备配置清单
自拟

投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            
节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：
项目名称：

	序

号
	产品

名称
	制造

厂家
	规格

型号
	类别
	认证证书

编号
	数

量
	单

价
	总

价

	（1）强制采购类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（2）优先采购类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（人民币）
	

	占总价的百分比（%）
	


说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

类别填写：节能产品或环境标志产品。

3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。
投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            

（投标文件格式四）

技术偏离表

项目编号：

项目名称：

包号:       

	序号
	货物名称
	数量及单位
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            
注：1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，否则将会影响评审得分。

（投标文件格式五）

商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

包号:        

	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	1
	交货期
	
	
	

	2
	安装期
	
	
	

	3
	交货地点
	
	
	

	4
	付款方式
	
	
	

	5
	质保期
	
	
	

	6
	投标文件有效期
	
	
	

	
	...
	
	
	


声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            
（投标文件格式六）

中小企业声明函（货物）

（注（联合体）：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：
（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

（投标文件格式七）

投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            
注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

（投标文件格式八）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：                        

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:                          
日  期：                                           

注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

（投标文件格式九）
投标人参加政府采购活动承诺书

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1．我方所投产品的生产、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2．我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3．对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4．我方提供的货物、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

企业名称（盖章）：

日期：
（二）参加政府采购活动行为自律承诺书
作为参加本次政府采购项目的投标人，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1．不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2．不与其他投标人恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

3．不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；

4．不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

5．不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6．不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7．不在提供商品、服务实施过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8．不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9．不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10．尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

企业名称（盖章）：

日期：
符合评分标准要求的商务文件
投标人须知第10条要求的所有技术文件

     投标方案或技术方案

（格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）

业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同金额（万元）
	完成日期
	业主名称、联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：提供签订合同复印件加盖公章。

投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            
投标人须知前附表要求的其他文件

投标信用承诺书
附件1：榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：                     法人代表：
件类型：统一社会信用代码           证件号码：   
承诺有效期限：            
承诺内容：为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺;

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。

若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位：（盖章）             
法定代表人（负责人签字或盖章）：            
法定代表人（负责人）身份证号：            

承诺日期：   年  月  日

注：此承诺书除附在响应文件中还需上传至“信用中国（陕西榆林）”网站供应商自主上报信用承诺书附件（承诺有效期为1年，承诺起始时间为递交响应文件截止之日）。法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。
附件2：投标人信用承诺

投标人：                                                                   

统一社会信用代码：                             法人代表：                                  

承诺有效期限：        年      月      日—         年      月      日
在                                   项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：                 投标人（盖章）：

                     承诺时间：       年     月      日
附件3：投标信用(保证金）承诺书               

项目名称：

投标人：

统一社会信用代码：                               法人代表：                 

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：             投标人（盖章）：

承诺时间：       年     月     日

说明：本承诺书效力和作用等同于投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

附件4：投标人委托代理人员信用承诺书

在                  项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：        年     月     日  —        年     月     日
投标人：                                                        

承诺人（签字或盖章）：                 

承诺时间：       年     月     日

提供在信用中国（陕西榆林）网址上申报的截图

关于信用承诺网上公示的通知及操作指南

[image: image5.png]Kbkl A RISl

WK FHE (2021) 19 F

Kbk i 2 LRI Syl
RPN S DRI L2 mn5d

BHRE S £
ARNEMERER R XM H, RETRUE (XF
ETRBRARESN FRTEAMERORE TEwEE) K
KHK (2020) 329 §) BHMKA (X T ERFREEH+ &
RERTRAERREURT RAE TEHTEL) (RBMRE
(2020) 9 %) & TRARFHNRGFRL TRATEALFA
#, ARFAFERELT:
— EEER
M 2021 £ 10 A 20 ERAZAAAERBEXZFEMEFX
HEK, HEEEATE GRERNK ” FSRTER. B,
BEFREAAES (P https://credit. yl. gov.cn/) ,
RHFOTERBARAKES . RENAGTEBIRXE T RA
“ERAAERENEAFE” .
I KIEFH
EAERZ G EHEM. B RIERE F Tk A0 A AR




[image: image6.png]HE (FAAES) , #ARAREEY, TEHRFESNTHKE
A BIEABRRE. BIFA. BRAZEREAR. FFEXR
BAER (RIEL) WAREFd Y “FELHRFR", THE
FHITREAR . BEREAHRETHEARGREF EH “2
ARBXHFEHFAER" , BERMES T, £HRHEH
HAREF ) ARFRR G T LA

= HRHRE

BRREAHAREERRREANRE AR BRA
(RBA) . BRAZRREK, BAFA (EEF) | RFEAZKE
REAR, FRERHTHEAR . RFEA RiEL) HHEA
AERTER, XHFORFARARARBEFFERNEA
AERTER. WITETEK, FHEFREAREARRR
WRHFINTRAT HITR.

BROA A ER

BA&E: 0912-3515062

L2 EoN

Wt ERAKE LR





[image: image7.png]B LR o EEsiREmR

> {ERRE ( BRESHH )

https://credityl.gov.cn

> SEF—BHIIE
54, DESESREE

> (ERFEEE
{ERFEAT. BEHR

RAVREERIRS R AIERRE ,
TR, BB




[image: image8.png]> {EFIFRE ( BRI )
htps://credityl.goven

> SHH—SHHWIE
S5&. MRSESMEE

A RERIRERWAER
il FHUCER. R

IR LR euwETrpEmRe




[image: image9.png]IR IR el EsiRERRE

 RUER

NS .
|
BR TABR ‘
E s R —

R 4
UAERRA R AERTE ‘

|

|

i



[image: image10.png]IR LR ol EFmiREmRs

W SRERBIR

ey ng

TG (R )
iR

AR

AR (IR )
WEBRE (RREDHTE)
ERRENE (KRBT ) e

- s swan

A RRRFRWHEAERE -

FRECIE. IR | R —

T e




[image: image11.png]B LR ewarmpamR

- W SRENGIR

- TR (RIS )

- EERIE

- HOEEH

- SHBER) (IR )

- BEBHE (RREDITE )
- EERENE (REEDHTE)

RARBERIEAEAMIERETE
FaEtiR. SR




[image: image12.png]RAREERIRS SAVRIERRE
FaEfCIR. EiR

o,

can

B R elaTFsiREmEREs




[image: image13.png]EHEA E

LSRR

- UMM E RGP REH AR CHT

- PIREISKS + BRAER

- AEBEFNEERE XNFEROHAER

- MREVEERSNILH , ERAZHSERT

- MPEFCHSHG , THRSESHELHAS A SERRSMNEENS



[image: image14.png]PTG —BHAERIERERA S

- BSWSMERL  https://sfrz.shaanxigov.cn |
- (RRRE (BT ) TS
- WIS (1 ) DTS

IFAD

U7




[image: image15.png]B LR ewarmpamR

- W SRENGIR

- R ()

- i

- i

- S (BB

- S (RGBT )
- RGNS (RGBT

RARBERIEAEAMIERETE
FaEtiR. SR




    



