项目编号：KY2024-1-325

榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（手术麻醉、妇产等设备）货物类项目

公开招标文件

陕西开源招标有限公司

2024年10月

# 目  录

第一部分  投标邀请	1

第二部分  投标人须知	5

第三部分  技术参数及要求	29

第四部分  合同范本	83

第五部分  投标文件格式	89

- 第一部分  投标邀请

榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（手术麻醉、妇产等设备）货物类项目潜在的投标人可在全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）自行下载获取招标文件，并于2024年11月14日13:30:00前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：KY2024-1-325

2、项目名称：榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（手术麻醉、妇产等设备）货物类项目

3、预算金额：19750000元

4、最高限价：1标段：4350000元；

2标段：5500000元；

3标段：5800000元；

4标段：4100000元；

5、采购需求：榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（手术麻醉、妇产等设备）货物类项目，1项；预算金额：1标段：4350000元；2标段：5500000元；3标段：5800000元；4标段：4100000元；项目概况：榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置(手术麻醉、妇产等设备)货物类采购,具体内容详见招标文件第三部分；简要技术要求、用途：医疗用

6、合同履行期限：合同签订后，在具备安装条件之日起15天（如若生产厂家或中标单位在投标文件内体现交货期＜15天的以投标文件为准）。

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）

（4）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（5）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采(2018)23号)相关政策、业务流程、办理平台(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zodservice/zcd/shanxi/)

（6）《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》陕财办采〔2022〕5 号）

（7）《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》榆政财采发〔2022〕10号

（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号

（9）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125 号

（10）其他需要落实的政府采购政策

3、本项目的特定资格要求：

1、2、3、4标段：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）财务状况报告：提供2023年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明。（以上两种形式的资料提供任何一种即可）

（3）税收缴纳证明：提供2024年1月至今已缴纳的至少一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的投标人，应提供相应证明文件。

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2024年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

（7）法定代表人授权书（法定代表人直接投标，须提交法定代表人身份证明书和身份证复印件。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证复印件）。

- （8）投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）。（进口产品不需提供医疗器械生产许可证）。

- （9）提供榆林市政府采购货物类项目投标人信用承诺书。

- （10）所投产品如属于医疗器械应出具医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。

（11）提供所投进口产品的厂家授权书或代理商授权书（厂家直投不需提供授权书）（注：如提供总代理商授权书的须同时提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对所投产品授权链条的完整性）。

备注：本项目不接受联合体投标，本项目非专门面向中小企业采购。

三、 招标文件的获取方式

时间：2024年10月22日09:00:00起至2024年10月29日17:00:00止

地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）使用CA锁

方式：在线获取

售价：0 元

注：（1）平台报名：投标人可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载招标文件。电子招标文件在获取期内进行下载，逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动。未办理陕西省公共资源交易中心CA锁的投标人可到榆林市市民中心四楼交易中心窗口办理，咨询电话0912-3515031。

- 投标单位初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA锁认证及企业信息绑定。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站首页“服务指南”下载专区中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。

- 特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，投标人使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请投标人仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，投标人自行承担责任。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000；CA锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口,联系电话：0912-3515031。

（4）投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

四、 投标文件递交

截止时间：2024年11月14日13:30:00

地点：全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统）企业端〗，在线提交。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

开户名称：陕西开源招标有限公司；

开户银行：交通银行西安甜水井街支行；

账    号：86113010750181501003595；

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：榆林市中医医院

地址：榆林市榆阳区新明楼街道新建南路131号

联系人：慕老师

电话：0912-3235287

2、项目联系方式

项目联系人：余雅兰、丁嘉伟、刘金柯、卢韶华

电话：029-81206622-822

3、采购代理机构信息

名称：陕西开源招标有限公司

联系地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

陕西开源招标有限公司

2024年10月22日

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购项目 | 榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（手术麻醉、妇产等设备）货物类项目 |
|  | 采购预算 | 19750000元 |
|  | 最高限价 | 1标段：4350000元； 2标段：5500000元； 3标段：5800000元； 4标段：4100000元； |
|  | 核心产品 | - 1标段：麻醉机 - 2标段：能量平台 - 3标段：腔镜系统 - 4标段：宫腔镜 |
|  | 公告媒体 | 陕西省政府采购网、全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市） |
|  | 采购人 | 1、名称：榆林市中医医院 2、地址：榆林市榆阳区新明楼街道新建南路 131 号 3、电话：慕老师 4、联系人：0912-3235287 |
|  | 采购代理机构 | 1、名称：陕西开源招标有限公司 2、地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层 3、电话：029-81206622-822 4、联系人：余雅兰、丁嘉伟、刘金柯、卢韶华 |
|  | 投标人资格条件 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、特定资格条件： 1、2、3、4标段 （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 （2）财务状况报告：提供2023年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明。（以上两种形式的资料提供任何一种即可） （3）税收缴纳证明：提供2024年1月至今已缴纳的至少一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的投标人，应提供相应证明文件。 （4）社会保障资金缴纳证明：提供2024年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 （5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。 （6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。 （7）法定代表人授权书。（法定代表人直接投标，须提交法定代表人身份证明书和身份证复印件。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证复印件） - （8）投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）。（进口产品不需提供医疗器械生产许可证）； - （9）提供榆林市政府采购货物类项目投标人信用承诺书。 - （10）所投产品如属于医疗器械应出具医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。 （11）提供所投进口产品的厂家授权书或代理商授权书（厂家直投不需提供授权书）（注：如提供总代理商授权书的须同时提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对所投产品授权链条的完整性）。 - 备注：本项目不接受联合体投标，本项目非专门面向中小企业采购。 备注： 1、除注明原件外，均为复印件加盖投标人公章。 2、同一法人下不同分支机构，不得同时参加本项目或同一标段投标活动。 3、事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。 4、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。 5、招标文件中要求签字或盖章之处，非法人单位均参照执行。 |
|  | 本项目是否接受联合体投标 | □是/否 |
|  | 投标文件有效期 | 投标文件有效期为自开标之日起算90个日历日 |
|  | 采购进口产品 | 本项目（1标段：麻醉机6台、无创心排监测1套；2标段：麻醉机3台、能量平台1台、电刀3台；3标段：腔镜系统2台、电子胆道镜1台；4标段：宫腔镜1套。）已通过进口产品采购核准，允许采购进口产品；其余产品拒绝进口产品参加投标，具体内容详见第三部分。 |
|  | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的如有产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的如有产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的如有产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
|  | 支持中小企业 | 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)： 对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
|  |  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
|  | 支持监狱企业 | 非专门面向监狱采购项目(价格扣除)：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
|  | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 但应满足下列条件： 1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
|  | 递交投标文件的截止时间和地点 | 1、时间：2024年11月14日13:30:00 2、地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市） |
|  | 开标时间和地点 | 1、时间：2024年11月14日13:30:00 2、地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市） |
|  | 投标保证金 | 本次投标活动须交纳保证金为：无 |
|  | 完工的时间、地点等 | 1、交货期：合同签订后，在具备安装条件之日起15天（如若生产厂家或中标单位在投标文件内体现交货期＜15天的以投标文件为准）。 2、质保期：从设备安装验收合格之日为： 1 年，（如生产厂家或中标单位在投标文件内体现质保期＞1年的以投标文件为准。 |
|  | 结算方式 | 1、结算单位：采购人结算，在每次付款前，中标人开具等额发票。 2、付款方式： 合同签订30日后支付合同总价款的60%；设备安装验收合格后，试运行满足甲方使用需求，90日内支付合同总价款的40%。 |
|  | 履约保证金 | 是否要求提供履约保证金：□是/否 |
|  | 中标服务费 | 中标服务费由招标人与采购代理机构约定中标单位在领取中标通知书前向采购代理机构支付。 |
|  | 其他 | 正文与前附表表述不一致时，以投标人须知前附表为准。 |
|  | 电子投标文件的制作 与签名 | 特别提醒： - 投标人须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。 2、制作电子投标文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”及“政府采购投标单位操作手册”，并使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。 3、递交电子投标文件。登录陕西省公共资源交易中心平台（http://xxxq.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传投标文件”菜单页面，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。 4、投标文件中所有涉及签字、盖章的，各投标人须将所有签字盖章完成后上传。 5、投标人应随时关注发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时投标人应从“项目流程·〉答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件（*.SXSCF格式），并使用该文件重新编制电子投标文件（*.SXSTF格式），使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。 |
|  | 不见面开标注意事项 | 该项目将采取“不见面”开标的形式，投标人无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下： 1、开标当日，请各投标人在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种： - 1）IE 浏 览 器 输 入 网 址 ： http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/defau lt/login； - 2）在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入； - 3）在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。 注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器 2、投标人应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求投标人进行在线澄清，请投标人保持在线直到评审结束； 3、投标人无需提交纸质投标文件，待采购结果公告后，由投标人补交一正两副（电子版一份）纸质投标文件（备案用）。 4、开标过程中，投标人在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同；注：竞谈、磋商招标方式解密时间为 30 分钟，公开招标解密时间为60分钟，在解密时间内投标人全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。 5、相关技术问题，请咨询软件开发商： 技术支持热线：400-998-0000/400-928-00956 6、榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。因投标单位自身不熟悉不见面开标系统及其网络环境不畅通问题所引起的不利后果，其后果自负。 7、本项目采取不见面开标方式，本项目资格原件审查和身份核验均以解密后的电子投标文件对应的内容为准。 注：建议使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。 |

投标人须知正文

一．名词解释

- 采购人：榆林市中医医院

- 监督机构：榆林市财政局政府采购管理科及采购人监督部门

- 采购代理机构：陕西开源招标有限公司

- 投标人：满足本次招标要求具有相应资格和完成项目能力的投标人

- 标书：招标文件与投标文件的统称

- 中标人：由评标委员会推荐经采购人确认的投标人

- 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品

- 财政部门核准政府采购进口产品的，仅表明允许进口产品参与该项目的政府采购活动，如因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，均可参与本项目。

二．投标人

1、合格投标人

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（6）法律、行政法规规定的其他条件

2、投标人信用记录查询

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，投标人须提供信用记录良好未失信的声明及相关证明材料，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

3、投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

4、投标费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

三．招标文件

1、招标文件

（1）招标文件由招标文件总目录所列内容组成；投标人应详细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

（2）适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

（3）招标文件的购买：招标公告发布后，投标人应从采购代理机构购买招标文件，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效招标文件；招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。

2、招标文件的澄清及修改

（1）采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足十五日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

（2）各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉榆林市公告·〉更正公告〗；

2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

3、质疑提出与答复

（1）投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见招标公告）。

（2）质疑投标人法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、质疑项目的名称、编号；

3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4、事实依据；

5、必要的法律依据；

6、提出质疑的日期。

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

1、未按规定程序和渠道提出质疑的；

2、超过法定质疑期限的；

3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

4、提出的质疑事项已经明确答复的；

5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。

4、评标的处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

5、解释权归属

本招标文件的解释权归采购代理机构。

四．招标要求

1、招标内容

本次招标为：榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（手术麻醉、妇产等设备）货物类项目分1、2、3、4标段。投标人可根据自身的资格情况和经营范围对各标段进行投标，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分内容，否则投标无效；开标、阅标、评标、定标、签订合同均以标段为单位进行。

2、投标人资格条件：应当符合投标人须知前附表中规定的资格条件。

3、投标文件的编制

投标文件按照招标文件提供的内容及格式编制，并对招标文件做出实质性响应。具体内容包括：

（1）按照格式要求填写的投标函；

（2）开标一览表、分项报价表、技术指标偏差表和商务条款响应说明；

（3）按要求出具的资格条件证明文件；

（4）法定代表人证明书及法定代表人授权委托书；

（5）投标人的投标方案：

A、投标人企业简介。

B、投标人根据采购内容及评审内容要求，自主编写方案说明。

C、投标人认为有必要说明的问题。

（6）投标人承诺书。

（7）投标文件按标段必须单独制作。

4、投标报价

（1）投标报价是指完成本项目的一切费用。以招标文件的内容和要求作为投标依据；

（2）投标人应在投标文件中的开标一览表上，标明投标报价；任何有选择的报价不予接受；

（3）投标货币：人民币；单位：元（最多保留到小数点后两位）；

（4）开标一览表应有投标人公章及法定代表人或被授权人的签字；

（5）投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；

（6）凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负；

（7）最低报价不是中标的唯一依据；

（8）投标人不得以低于成本的报价参加投标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（9）投标人对投标产品只允许有一个报价，不接受超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效投标。

5、（1）服务费缴纳：领取中标通知书前，中标人须缴纳足额的中标服务费（支付方式：银行转账或现金）。

中标服务费查询请联系财务部：029-81206622/6633-802/803

（2）政府采购信用担保及信用融资政策

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）投标人可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）。

|  | 榆林市“政采贷”业务办理银行联系表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 贷款额度 | 贷款期限 | 贷款利率 | 办理时效 | 联系人 |
| 1 | 长安银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45% | 72小时 | 魏 众15109123951 |
| 2 | 中信银行 | 政采E贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45%起 | 24小时 | 李 靖15509125117 |
| 3 | 光大银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45% | 72小时 | 刘 波18809125468 |
| 4 | 交通银行 | 秦政贷 | 1000万元 | 1年 | 3.45% | 24小时 | 张 飞15291296886 |
| 5 | 中国银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45% | 72小时 | 李 浩18691230007 |
| 6 | 招商银行 | 政采贷 | 3000万元 | 1-3年 | 3.45%起 | 24小时 | 马 烨15596100007 |
| 7 | 浦发银行 | 政采E贷 | 2000万元 | 1年 | 3.8% | 72小时 | 朱 君15629169158 |
| 8 | 农商银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-2年 | 3.45%-5.8% | 24小时 | 王 璐15529875056 |
| 9 | 农业银行 | 政采贷 | 3000万元 | 1年 | 3.45%-3.85% | 24小时 | 杨 尧13325409313 |
| 10 | 民生银行 | 政采E贷 | 3000万元 | 1年 | 3.45%起 | 24小时 | 郝双双15991225850 |

备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。

6、投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起算90个日历日；投标文件无投标有效期或有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标文件处理。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

7、投标文件的签署及规定

（1）投标人须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件；

（2）本次招标需提交的投标文件详见投标人须知前附表中规定的要求。

（3）投标人在投标文件中指定的页面落款处，必须按招标文件要求加盖公章或签字；

（4）投标人名称应填写全称，同时加盖公章；

（5）投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

（6）投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（7）为响应国家环保号召，投标文件建议采用双面打印。

（8）投标人须使用数字认证证书对电子化投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

（9）电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，选择项目点击 “我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件。

（10）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.36)”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子投标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。

（11）制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口,电话：0912-3515031

8、文字要求

本次招标只接受简体中文文字的投标文件。

9、本项目不接受联合体投标

五．投标文件封装、递交

1、投标文件的封装及标记

投标文件的封装：

A、投标人应将投标文件的正本、副本、电子版投标文件，用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版投标文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖投标人公章。投标文件正本中的法人授权书须为原件，其他资格条件证明文件为复印件加盖投标人公章。

B、封袋正面标识式样（参见格式）。

2、投标文件递交

（1）电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台> 企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框上传投标文件”，上传加密的投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

3、投标截止时间

（1）投标人必须在招标文件规定的递交截止时间之前递交投标文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何投标文件。

（2）因采购人推迟投标截止时间时，采购代理机构应以书面的形式,通知所有投标人；在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、投标文件的修改和撤回

（1）投标文件递交后，如果投标人提出书面修改、补充和撤回投标文件要求，在投标截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

（2）投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按招标文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为投标文件的组成部分；对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版；

（3）撤回投标文件应以书面的形式通知采购代理机构。采取书面形式撤回投标文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标文件的正式文件；撤回投标文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

（4）在投标截止时间后到招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件；

（5）投标人在投标文件递交截止时间后，不得对其投标文件做任何修改。

六．开标、评标、定标

1、开标

（1）采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织公开开标大会。

（2）开标大会由采购代理机构主持，采购人参会人员、投标人代表及有关工作人员参加，参加开标的代表应签名报到，以证明其出席。

（3）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，对电子投标文件进行解密，以公开唱价的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，宣布投标人名称、投标价格和招标文件中规定的需要宣布的其他内容，采购代理机构指定专人负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后并存档备案。

（4）在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否从线上转线下或者停止开评标活动。

2、评标委员会组成与职责

为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会按相关规定组成，成员人数为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，专家名单由有关人员从省级以上的财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

C、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

D、按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的客观评分项的评分应当一致；

E、要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选人名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

I、配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

J、配合财政部门处理投诉工作。

3、投标文件的初审

（1）初审分为资格性审查和符合性审查。

（2）资格性审查：依据招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

（3）符合性审查：依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。下列情况有一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审：

| 符合性 审查 | 1 | 投标人名称与营业执照、资质证书一致 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 投标文件按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章 |
|  | 3 | 投标有效期达到招标文件要求 |
|  | 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求 |

（4）开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

A、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

E、投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F、多处内容交叉不符的，以评标委员会评审结果为准；

G、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标无效。

（5）公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

4、出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、投标人的投标报价超过采购预算或最高限价的；

B、投标人未经过正常渠道购买招标文件，或投标人名称与购买招标文件时登记的投标人名称不符的；

C、不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

D、投标文件的有效性和符合性不符合要求的；

E、实质性内容不满足或未响应的；

F、投标文件未按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章的；

G、无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

H、投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

I、投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

J、投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

K、在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

L、投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

M、投标报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

N、投标产品的技术参数、性能指标与招标文件要求出现重大负偏差的；

O、投标文件未实质性响应招标文件要求的；

P、提供虚假技术性能指标的。

Q、逾期提交电子投标文件；

R、提交的投标文件与本项目不相符；

S、投标人拒绝对电子投标文件进行解密；

T、因投标人自身原因（如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件；

U、上传的电子投标文件无法打开。

5、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，评标委员会应当认定其投标无效：

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E、不同投标人的投标文件相互混装；

6、询标

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如澄清、说明或者更正的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效投标文件。

（2）实质性内容包括但不限于：交货期、质保期、付款方式、主要技术指标等。

（3）评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。

7、评审方法及内容

（1）采用综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）单一产品采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。遵照前款规定处理。

（3）评标委员会根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以标段为单位分别推荐一至三名中标候选人；评标委员会根据评标结果写出评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（4）评标委员会成员须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。

（5）评审内容及分值构成：

1、2、3、4标段：

| 投标报价 （30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 计算分数时四舍五入取小数点后两位 注：（1）根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的相关规定，对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对符合条件的残疾人福利性单位产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业和监狱企业级符合财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，以上政策同时具备的仅对其进行一次20%的价格扣除，不重复扣除。 |
| --- | --- |
| 技术参数 （30分） | 投标人所投标产品完全满足招标文件技术参数要求的得30分。标“▲”项为重要参数，每负偏离一项扣1分，扣完为止；其他参数为一般参数，每负偏离一项扣0.5分；扣完为止。 备注：技术指标需提供技术支持资料，请在技术偏离表“说明”栏中标明页码。 |
| 选型产品 （5分） | 投标产品为行业主流产品，方便操作，安全可靠，符合使用需求，整体配置具有合理性、一致性、兼容性，产品品牌、型号、产地明确，备品配件供应有保障且货源渠道正规，按其响应程度计0-5分。 |
| 管理体系 （5分） | 投标人有完善的管理体系，针对本项目的实施组织机构、人员安排有具体方案，分工合理、责任明确，能确保项目顺利实施。按其响应程度计0-5分。 |
| 供货安排 （5分） | 投标人针对本项目有具体的供货组织安排，从仓储、运输、派送措施等方面，提供详细的实施方案和供货计划表，能确保按期交货，根据其响应程度计0-5分。 |
| 质量保证 （10分） | 产品进货渠道正规，确保生产供应的产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，提供所投产品的合法来源渠道证明文件，根据响应程度计0-5分。 |
|  | 所投产品技术工艺先进，性能稳定，具有较好的使用效果，质量保证完善，符合国际、国内相关标准或行业标准，能够提供质量保证承诺的，根据响应程度计0-5分。 |
| 业绩 （5分） | 提供投标人或生产厂家的2021年1月1日至今清晰完整的核心产品业绩合同复印件加盖公章，每份有效合同计1分，满分5分。 |
| 售后服务 （4分） | 售后服务：投标人在项目实施地有售后服务能力（提供相关证明材料），对备品配件、设备发生故障后的补救措施，维修服务响应时限等售后服务，有明确的承诺且具体、切实可行，按其响应程度计0-4分。 |
| 培训措施 （4分） | 培训措施：提供详尽的培训方案及培训计划，并列出培训的具体内容及方式，确保使用人员能够独立熟练操作、维护和正常使用，按其响应程度计0-4分。 |
| 节能环保 （2分） | 投标人投标产品中每有一项为节能产品经国家认证的得0.5分，每有一项为环境标志产品经国家认证的得0.5分，投标人投标产品中每有一项产品同时为节能产品和环境标志产品得1分，最多得2分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。） |
| 备注：以上所有证明文件须提供清晰复印件加盖投标人公章装订于正、副本中，原件备查。 |  |

8、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2） 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（6）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号。

（7）《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）。

（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号。

（9）《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》陕财办采函(2022]10号。

（10）根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(陕财办采(2022]5号)。

（11）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采(2018)23号)相关政策、业务流程、办理平台(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zodservice/zcd/shanxi/)。

（12）其他需要落实的政府采购政策。

9、成交

（1）采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标结果报告送达采购人，采购人在收到评标结果报告后五个工作日内，按照评标结果报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购代理机构收到采购人“中标复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期满无异议，向中标人发出“中标通知书”。

七．签订合同

1、招标文件、招标文件的修改、补充文件,中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分,并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件,与《合同》具有同等法律效力。

2、采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起25个日历日内,根据招标文件确定的事项和中标人的投标文件,参照本招标文件《合同范本》订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。 采购人或中标人不得拒绝或拖延与另一方签订合同,采购人和中标人不得再行订立背离招标文件、投标文件实质性内容的其他协议或其他附加条件。

3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以根据相关政策法规与中标人协商签订补充合同；

4、中标人无正当理由拒签合同的,或接到中标通知书后在规定的时间内,借故拖延、拒签合同者,采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失, 中标人还应当对予以赔偿。同时报请政府采购监督机构通报全省,取消其进入政府采购市场的资格,并按规定予以处罚。

发出中标通知书后,采购人无正当理由拒签合同，给中标人造成损失的,应当赔偿损失。

逾期未签订合同,按照有关法律规定承担相应的法律责任。

5、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标的项目。中标人不得向他人转让中标的项目。

6、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

7、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八．中标服务费

1、中标服务费由招标人与采购代理机构约定中标单位在领取中标通知书前向采购代理机构支付。

2、中标人应依据中标金额向采购代理机构交纳成交服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准下浮10%收取。

3、本项目中标服务费按货物计取。

| 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000-100000 | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

以货物项目为例：中标金额为1200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）万元×0.8%=4万元

（1200-1000）万元×0.5%=1万元

合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9万元

九．其他事项

1、投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

2、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

3、中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审结果报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 第三部分 技术参数及要求

1标段：

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 国产 /进口 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉药物管理车 | 国产 | 1 | 台 |
| 2 | 麻醉机 | 进口 | 6 | 台 |
| 3 | 肌松监测 | 国产 | 1 | 套 |
| 4 | 无创心排监测 | 进口 | 1 | 套 |
| 5 | 监护系统 | 国产 | 1 | 拖8 |

- 采购内容

## 1、麻醉药物管理车招标参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 一 | 硬件 |
| 1 | 根据场地大小，提供合适的产品。（要求提供完整的实物测量照片证明） |
| 2 | 优质钢结构。配有安全锁，符合国家、医院药事管理规范化的要求。 |
| 3 | 支持多种登录方式。 |
| 4 | ≥17英寸显示屏，具有指纹识别仪、红外扫描仪及热敏打印机等多个模块。（模块需嵌入集成于主柜内） |
| 5 | ▲支持自动按支出药和智能称重药盒人工取药等出药方式，可选配智能药盒组合搭配。 |
| 6 | 每层抽屉配自动出药药盒≥3个，每个自动出药药盒存储数量≥18支，每个自动出药药盒需配置独立出药口出药管理，且独立出药口需配有指示灯。 |
| 7 | 自动出药药盒支持按处方、按科室设定的套餐自动按支出药，支持多个药盒同时出药至独立出药口，出药口配备LED提示灯提示取药位置。 |
| 8 | 配备专用自动化加药装置，实现自动加药。 |
| 9 | 自动化加药装置可对多个药盒同时加药。 |
| 10 | 自动出药药盒可精确计数管理、单支效期管理。 |
| 11 | 抽屉配置≥12个智能存储药盒，每个药盒带盖带锁，满足双人双锁管理要求。 |
| 12 | 每个智能药盒配置LCD显示屏，可实时显示药品名称、规格及库存数量，取药时可显示应取及已取数量。 |
| 13 | 配备≥6 层智能储药抽屉模块，可储存药品的品规数量≥50 种，可对针剂、片剂、贴剂、异形等药品进行智能管理，支持自动计数。 |
| 14 | 抽屉内所有智能药盒均配备LED指示灯 |
| 15 | 配置可折叠拓展台面。 |
| 16 | ▲支持空瓶回收，配备内置式回收模块，可实现多种情况设置。 |
| 17 | 需具备双路直流电源自动切换功能,在应急状态下可支持≥2小时续航正常使用。 |
| 二 | 软件 |
| 1 | 全天候进行药物的安全管理，智能锁控与权限管理等。 |
| 2 | 支持有线网络和WI-FI网络连接，负责与医院HIS系统进行无缝对接，实现用药数据的同步互传。 |
| 3 | 监控每一支药品的流向，并实时记录操作日志、盘点品库存，导出相应电子报表，支持统计汇总及打印报表功能，支持一键交接班。 |
| 4 | 支持多种取药方式。 |
| 5 | 支持多种补药方式。 |
| 6 | 支持退药操作。 |
| 7 | 支持盘点交接功能。 |
| 8 | 支持按批号管理药品的取退还管理；支持按近效期批号优先指引取药，并支持手动选择批号实现近效期优先取药管理。 |
| 9 | 支持一个药盒实现两种批号的智能管理；并能实现近效期批号优先指引出药的管理实现。 |
| 10 | 支持双人复核审核。 |
| 11 | 支持红处方自动生成与打印，可后补处方，取药记录与患者绑定。 |
| 12 | 支持维护用户指纹信息，支持当前用户修改密码。 |
| 13 | 支持软件界面放置帮忙文档。 |
| 14 | 支持余液量登记与破碎登记功能。 |
| 15 | 具有药品库存及效期提醒功能。 |
| 16 | 具有回收功能。 |
| 17 | 支持虚拟库功能。 |
| 18 | 支持手工记帐功能。 |
| 19 | 软件前端具有多个报表可以查询。 |
| 20 | ▲具有毒麻药品安全管理软件著作权登记证书。 |
| 21 | 软件应配备后台，可查询明细，具有导出功能。 |

## 2、麻醉机招标参数（6台）

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 后备电池使用时间：≥80分钟 |
| 2 | 机架：带推车，三个大抽屉, |
| 3 | 工作台双层灯光亮度可调 ，标配RS232接口，以太网络接口，投影仪分屏接口。 |
| 4 | 配置电子气道压力表，主机屏幕上一体化显示。 |
| 5 | 气源要求 |
| 5.1 | 具备氧气安全保护装置 |
| 5.2 | 快速充氧范围25-75L/min |
| 6 | 流量计 |
| 6.1 | 电子流量计，氧气、空气源，流量通过呼吸机屏幕电子显示；流量范围0.1-15 l/min |
| 6.2 | 具备备用机械流量管，流量范围1-10 l/min |
| 7 | 挥发罐 |
| 7.1 | 标配一个同品牌原装进口柒氟醚挥发罐，快速加药器式挥发罐 |
| 7.2 | 系统自检包含挥发罐泄漏自检 |
| 8 | 呼吸回路 |
| 8.1 | 包裹式呼吸回路 |
| 8.2 | ▲回路所有模块（包括：流量传感器、回路整体及连接件）可耐受134℃高温高压消毒（提供证明材料） |
| 8.3 | 单项呼吸活瓣垂直设计，内置于回路中 |
| 8.4 | 内置冷凝功能 |
| 8.5 | 标配内置二氧化碳旁路功能 |
| 8.6 | ▲标配钠石灰罐急速更换系统 |
| 8.7 | 标配主动排污系统 |
| 9 | 呼吸机 |
| 9.1 | 气动电控呼吸机 |
| 9.2 | 应用范围：新生儿，儿童及成人等所有病人通气（提供注册证证明） |
| 9.3 | ≥15英寸外置触摸显示屏，屏幕角度可多角度旋转调节。 |
| 9.4 | 可选择全面自检或部分自检功能 |
| 9.5 | 提供辅助/控制/支持通气模式，呼吸模式: VCV、PCV、 PCV-VG、SIMV VCV, SIMV PCV ,PSVPro手动通气、电子PEEP |
| 9.6 | SIMV模式：流速触发，最小出发值≤ 0.2 L/min；触发窗范围: 0–80% 呼气时间；机械通气呼吸频率为：2-60次/分钟、吸气时间：0.2-5.0秒；压力支持：2-40cmH2O |
| 9.7 | ▲潮气量范围:5-1400mL |
| 9.8 | 呼吸频率：4-90 次/分钟 |
| 9.9 | 吸呼比：2:1到1:7 |
| 9.10 | 最大吸气流速：≥110 l/min+新鲜气体流速 |
| 9.11 | PEEP范围：关，4-28cmH2O |
| 9.12 | 具备流量静态以及动态实时自动补偿功能 |
| 9.13 | 智能化呼吸机，有防止错误设置功能，具备三种工作模式：通气模式、待机模式和心脏手术模式 |
| 10 | 监测报警： |
| 10.1 | 监测参数：吸入氧、空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）； |
| 10.2 | 报警参数：低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息 |
| 11 | 传感器 |
| 11.1 | 吸入和呼出端各自独立的高精度抗变型加热流量传感器，可耐受134℃高温高压消毒（提供证明材料） |
| 11.2 | 流量传感器，最小潮气量监测值≤5mL |

## 3、肌松监测招标参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 主机功能 |
| 1.1 | 模块化、插件式监护仪 |
| 1.2 | ≥15英寸医用级电容彩色触摸宽屏，显示器分辨率≥1366 x 768 |
| 1.3 | 具有一键操作模式 |
| 1.4 | 标准配置网络接口，可连接中央站 |
| 1.5 | ≥7种预配置科室情景模式，支持自定义配置和存储，支持U盘导入导出配置 |
| 1.6 | 可扩展模块插槽，支持≥3个扩展模块，监测参数模块可直接插入，支持热插拔操作 |
| 1.7 | 屏幕显示波形通道数≥12 |
| 1.8 | 中文化操作界面，可自定义设置参数波形及数字位置，窗口大小自动调节 |
| 1.9 | ≥2种主界面显示方式 |
| 1.9.1 | 可根据临床需求选择4个或6个参数分别在四个/六个区域显示 |
| 1.9.2 | 两种主界面可通过一级菜单快捷键快速实现一键切换 |
| 1.9.3 | 两种主界面均支持设置菜单一触弹出，快速完成参数或界面设置 |
| 1.10 | 具有教学演示模式 |
| 1.11 | 具有新生儿氧心呼吸图界面 |
| 1.12 | 具有高清分屏显示功能 |
| 1.13 | 具有≥168小时趋势及图表回顾和≥72小时全息回顾功能 |
| 1.14 | 具有屏幕快照功能 |
| 1.15 | 报警功能： |
| 1.15.1 | 四级文字和三级声、光报警递进式报警系统，多种报警界限设置 |
| 1.15.2 | 具有报警自动触发记录打印功能、报警突破功能 |
| 1.16 | 标配电池槽，可配置内置式高性能锂电池，续航时间≥4小时 |
| 1.17 | 主机通过跌落测试 |
| 1.18 | 支持早期预警评分 |
| 1.19 | 可设定显示屏和报警灯亮度根据环境光自动调节 |
| 1.20 | 支持夜间模式， 屏幕亮度和报警音量可单独设置 |
| 1.21 | 支持报警灯360°可视，并可支持手势声音报警静音功能 |
| 1.22 | 支持多参数自定义通知功能，可自定义设置各个临床参数限制，突破限制可通知信息。 |
| 2 | 监测功能 |
| 2.1 | 标配基本参数：心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双有创、疼痛应激水平监测，血氧饱和度可升级为Masimo血氧饱和度。 |
| 2.2 | 可升级参数：肌松监测 |
| 2.3 | 除基本监测参数以外，可支持同时扩展≥3个模块 |
| 2.4 | 心电监测 ECG |
| 2.4.1 | 可选择3/5/10导联心电监测，支持级联导联监测，支持采集12导联心电波形 |
| 2.4.2 | ▲支持同步多导联心律失常分析≥4通道（提供白皮书等证明材料） |
| 2.4.3 | 起搏器监测功能：单腔或双腔 |
| 2.4.4 | 支持ST段分析及168小时趋势回顾 |
| 2.4.5 | ST段测量和分析可用于成人、儿童及新生儿，可支持选配原厂注册新生儿附件（提供产品注册证，白皮书等证明材料） |
| 2.4.6 | 图形趋势支持房颤（ A-fib）报警显示，（提供截图证明）。 |
| 2.4.7 | 标配抗干扰心电电缆线。 |
| 2.5 | 血氧饱和度监测 SPO2 |
| 2.5.1 | 采用红外光吸收技术。 |
| 2.5.2 | 支持PI灌注指数 |
| 2.5.3 | 软指套传感器：可直接用消毒剂清洗、浸泡及消毒。 |
| 2.6 | 无创血压监测 NIBP |
| 2.6.1 | ▲采用双管路双脉冲步进式放气振荡法 |
| 2.6.2 | 测量模式：手动、自动、序列测量模式、STAT |
| 2.6.3 | 支持静脉阻滞功能 |
| 2.6.4 | 主界面同屏显示≥6条测量记录(提供屏幕截屏证明) |
| 2.7 | 体温监测 TEMP |
| 2.7.1 | 采用YSI温度测量技术 |
| 2.7.2 | 支持两道体温监测 |
| 2.8 | 有创压力监测 IBP |
| 2.8.1 | 双有创压力与双体温可同时监测 |
| 2.8.2 | 最大支持三通道有创压力监测 |
| 2.8.3 | 监测同一个有创压力时，可同屏同时显示收缩压变异率（SPV）和脉压变异率（PPV）。 |
| 2.9 | 疼痛应激水平监测 |
| 2.9.1 | 具有监测血氧脉冲波形振幅和脉冲间隔双信号 |
| 2.9.2 | 同时显示疼痛应激水平监测数值和波形 |
| 2.9.3 | 测量范围：0 ~ 100。 |
| 2.9.4 | 在显示实时波形和数据的同时，通过结合镇静监测可提供适宜麻醉概念中反映镇静催眠程度及镇痛效果的二维平衡视图界面。 |
| 2.1 | 配备神经肌电传导监测 NMT |
| 2.10.1 | 刺激模式：四个成串刺激、双短强直刺激、单次肌颤搐刺激、强直刺激后单刺激肌颤搐计数。 |
| 2.10.2 | 监测项目：TOF%、DBS%、Count计数、PTC。 |
| 2.10.3 | 提供机械传感器和电子传感器。电子传感器适用于体重≥5kg的儿科患者 |
| 2.10.4 | 提供可视化图示以支持 NMT 传感器的正确连接。（截图证明） |
| 3 | 网络功能 |
| 3.1 | 支持HL7标准输出协议，可将数据传输到CIS、HIS等系统 |
| 3.2 | 标配网口，支持与中央监护系统的数据传输 |
| 3.3 | 标配内置无线网卡功能 |
| 3.4 | 支持同网络内2048台设备隔床跨视，且支持远程报警自动查看（AVOA） |
| 4 | 要求配置监护主机 1台,肌松监测模块 6个. |

## 4、无创心排监测招标参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 适用于胸壁不完整的患者 |
| 2 | 帮助判断左心室无症状型心功能衰竭筛查。 |
| 3 | 具有高血压和心力衰竭治疗导航系统 |
| 4 | 具有CRT治疗优化系统 。 |
| 5 | ▲≥3种不同专用传感器贴放方式。 |
| 6 | 监测结果可进行数据统计分析。 |
| 7 | 测量参数 |
| 7.1 | HR 心率 30-240bpm |
| 7.2 | SV 每搏输出量0-200ml |
| 7.3 | SI 每搏指数 0-150ml/m2 |
| 7.4 | CO 心输出量 1-20L/min |
| 7.5 | CI 心指数 1-15L/min/m2 |
| 7.6 | GGI 格兰夫-高尔指数 1-20 |
| 7.7 | Resp 呼吸频率 0-30bpm |
| 7.8 | CPI 心脏功能指数 0-1.5w/m2 |
| 7.9 | TBW 全身液体水平 30-80% |
| 7.10 | SVV每搏输出量变异0-100% |
| 7.11 | dECW细胞外液体水平 |
| 7.12 | TPR 全身外周血管阻力 0-5000dyn·s/cm5 |
| 7.13 | TPRI 全身外周血管阻力指数 0-7000dyn·s /cm5·m² |
| 7.14 | AC动脉顺应性 |
| 7.15 | CR心力储备 |
| 7.16 | D02氧输送 |
| 8 | 配置：带有触摸屏的液晶显示器≥ 12吋；固态硬盘≥64GB；待机时间≥4小时锂电池；品牌打印机1台。 |

## 5、监护系统招标参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 中央监护 |
| 1.1 | 主机，不低于1.6 GHz双核处理器，4 GB DDR3 SDRAM内存， 具有针对医疗机构的微软最新 Windows 10版本操作系统，正版操作系统和网络支持，支持丰富的网络与拓展接口。 |
| 1.2 | 工业级服务器主机 |
| 1.3 | ≥20英寸显示器，分辨率≥1920*1080。 |
| 1.4 | 同屏同时最多可监测病人床位数量≥16床。 |
| 1.5 | 支持BIS、麻醉深度监测、肌松监测、RM、ScvO2、SPI、SPV等参数。 |
| 1.6 | ▲多患者同屏同时查看时，每个病人窗口可显示实时≥4通道波形。 |
| 1.7 | 可查看每例患者实时≥8通道波形。 |
| 1.8 | 多病人同屏同时查看时，实时趋势图表支持≥16个患者，每个病人窗口可显示≥2个参数1小时的图形趋势，支持房颤趋势图。 |
| 1.9 | 三级声光报警及报警床位背景光提醒，音量调节，所有参数数值都会根据其危重级别，用不同颜色区分显示。 |
| 1.10 | 可通过分屏套件在病区其他地点远程浏览多患者观察窗，单套系统支持复制≥4个额外的远程屏幕。 |
| 1.11 | 发给EMR系统之前，对要求“访问编号”可选性设定；患者标题栏，可选择隐藏姓名。 |
| 1.12 | 通过外设适配器连接呼吸机，可显示实时呼吸波形（压力、流速和二氧化碳浓度）以及其他呼吸机设置。 |
| 1.13 | 单套鼠标键盘支持集中控制≥8个显示屏，无需添加额外的数据服务器。 |
| 1.14 | 支持手动进行患者出入转登记。 |
| 1.15 | 可一键实现对所有患者或单个患者的报警静音处理。 |
| 1.16 | 可根据单个患者情况，灵活记录数字化护理笔记，如过敏记录，换班交接信息等。 |
| 1.17 | 可远程调节床边机报警上下限及报警界限，床边机的ECG\ SPO2\呼吸等参数的波形比例、灵敏度，床旁打印机设置等。 |
| 1.18 | ≥6天的全息回顾，并且在解除病人后仍可查看。支持ECG（≥12导联）、SPO2、RR、CO2、压力、流速及有创血压的高保真波形储存，储存时间多达144个小时。 |
| 1.19 | 全息回顾波形查看，可查看每例患者的八个波形，包括ECG、IBP、SpO2和呼吸率；以及其他呼吸波形（压力、流速和CO2）。 |
| 1.20 | 全息回顾页码查看，可查看每例患者多达五个不同的波形，包括ECG、IBP、SpO2和呼吸率波形。 |
| 1.21 | 每个患者ID下可储存多个监护会话，每个患者监护会话内支持存储≥2000条事件记录。 |
| 1.22 | 可查看每个患者趋势图（图形与数字），可包含≥12道波形。 |
| 1.23 | ≥72小时图形与数字趋势。趋势图将从全息浏览检索并以两秒分辨率显示。根据全息浏览数据的可用性，在1分钟范围内可以查看≥ 72 小时的趋势图。 |
| 1.24 | 图形趋势图支持多至12类自定义分组，出厂默认分组包括心脏、压力、呼吸、基础、呼吸机、神经等。 |
| 1.25 | 趋势、事件、全息数据时间自动同步，可在同一时间标线间互相切换。 |
| 1.26 | 可对储存的ECG进行测量，包括PR、QRS、R-R波形间期和ST波形幅度。 |
| 1.27 | 可将测量的数据储存，并支持与心电图同时打印输出。 |
| 1.28 | 具备ST段分析功能 |
| 1.29 | 可查看新生儿患者的最微小的呼吸事件。 |
| 1.30 | 支持同时浏览一个或多个事件，最多支持对10个事件进行同屏分析、分类标记、打印事件列表 |
| 1.31 | 支持通过事件筛选器，对历史事件进行分类、过滤和显示，提高工作效率。筛选器类型包括：类型、时间、危重程度、回顾和标记状态 |
| 1.32 | 所有新事件都会标示为新建，当医护人员浏览过后，事件状态可变更为回顾或已删除。 |
| 1.33 | 可自动按事件类型统计24小时内事件数量 |
| 1.34 | 支持为单个事件添加注释文字，或可以为电子条图报告添加注释。 |
| 1.35 | 可以选择一个或多个事件，添加至电子条图报告中，可选择打印或保存为PDF文档。 |
| 1.36 | 具有事件存档打印功能，支持打印单个事件条、事件列表或条图报告。 |
| 1.37 | 心电图报告支持电子版，无需手动剪切和粘合纸带。可打印报告，以扫描到患者图表中，也可将电子版PDF发送到EMR或远程SFTP服务器，以进行存档。 |
| 1.38 | 具有Web网络浏览功能，可浏览医院内网信息 |
| 1.39 | 可通过普通网线连接，无需添加其他服务器，直接查看院内同一品牌其他中央监护系统中患者监护信息。 |
| 2 | 监护仪 |
| 2.1 | 模块化、插件式监护仪 |
| 2.2 | 主机：低功耗、无风扇设计 |
| 2.3 | ≥15英寸医用级电容彩色触摸宽屏，显示器分辨率≥1366 x 768 |
| 2.4 | 一键操作模式：触屏及屏幕快捷键 |
| 2.5 | 标准配置网络接口，可连接中央站 |
| 2.6 | 具有≥7种预配置科室情景模式，支持用户自定义配置和存储，支持U盘导入导出配置 |
| 2.7 | 可扩展模块插槽，最多支持≥3个扩展模块，监测参数模块可直接插入，支持热插拔操作 |
| 2.8 | 屏幕显示波形通道数≥12个 |
| 2.9 | 中文化操作界面，可自定义设置参数波形及数字位置，窗口大小自动调节 |
| 2.10 | 具有大字体界面和标准波形界面两种主界面显示方式： |
| 2.10.1 | 大字体界面显示：可根据临床需求选择4个或6个参数分别在四个/六个区域显示，每个区域均包含大字体数据、实时波形（无波形参数除外）和报警界限等信息 |
| 2.10.2 | 两种主界面可通过一级菜单快捷键快速实现一键切换 |
| 2.10.3 | 两种主界面均支持设置菜单一触弹出 |
| 2.11 | 具有教学演示模式 |
| 2.12 | 具有新生儿氧心呼吸图界面，快速反映新生儿生命体征变化 |
| 2.13 | 具有高清分屏显示功能 |
| 2.14 | 具有168小时趋势及图表回顾和72小时全息回顾功能 |
| 2.15 | 具有屏幕快照功能，支持手动创建或报警自动触发，可存储≥200幅快照 |
| 2.16 | 报警功能： |
| 2.16.1 | 四级文字和三级声、光报警递进式报警系统，多种报警界限设置 |
| 2.16.2 | 具有报警自动触发记录打印功能 |
| 2.16.3 | 具有报警突破功能，开启后即使在声音报警暂停时也可令致命性心律失常报警突破限制及时报警 |
| 2.17 | 标配电池槽，可配置内置式高性能锂电池，续航时间≥4小时 |
| 2.18 | 主机通过跌落测试，可提供报告证明 |
| 2.19 | ▲支持早期预警评分 |
| 2.20 | 可设定显示屏和报警灯亮度根据环境光自动调节 |
| 2.21 | 支持夜间模式， 屏幕亮度和报警音量可单独设置 |
| 2.22 | 支持报警灯360°可视，并可支持手势声音报警静音功能 |
| 2.23 | 支持多参数自定义通知功能，用户可自定义设置各个临床参数限制，突破限制可通知信息。 |
| 2.24 | 标配基本参数：心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双有创、疼痛应激水平监测，血氧饱和度可升级为Masimo血氧饱和度。 |
| 2.25 | 可升级参数：麻醉深度监测、肌松监测、呼末二氧化碳 |
| 2.26 | 除基本监测参数以外，可支持同时扩展≥三个模块 |
| 2.27 | 心电监测 ECG |
| 2.27.1 | 可选择3/5/10导联心电监测，支持级联导联监测，支持采集12导联心电波形 |
| 2.27.2 | 支持同步多导联心律失常分析≥4通道 |
| 2.27.3 | 起搏器监测功能：单腔或双腔 |
| 2.27.4 | 支持ST段分析及168小时趋势回顾 |
| 2.27.5 | ST段测量和分析可用于成人、儿童及新生儿，支持选配原厂注册新生儿附件 |
| 2.27.6 | 图形趋势支持房颤报警显示，可支持提供截图证明。 |
| 2.27.7 | 标配抗干扰心电电缆线，以减少电刀等干扰。 |
| 2.28 | 血氧饱和度监测 SPO2 |
| 2.28.1 | 采用红外光吸收技术。 |
| 2.28.2 | 支持PI灌注指数 |
| 2.28.3 | 传感器：软指套，可直接用消毒剂清洗、浸泡及消毒。 |
| 2.29 | 无创血压监测 NIBP |
| 2.29.1 | 采用双管路双脉冲步进式放气振荡法 |
| 2.29.2 | 测量模式：手动、自动、序列测量模式、STAT |
| 2.29.3 | 支持静脉阻滞功能 |
| 2.29.4 | ▲主界面同屏显示≥6条测量记录 |
| 2.30 | 体温监测 TEMP |
| 2.30.1 | 采用YSI温度测量技术 |
| 2.30.2 | 支持两道体温监测 |
| 2.31 | 有创压力监测 IBP |
| 2.31.1 | 双有创压力与双体温可同时监测 |
| 2.31.2 | 最大支持三通道有创压力监测 |
| 2.31.3 | 监测同一个有创压力时，可同屏同时显示收缩压变异率（SPV）和脉压变异率（PPV）。（可支持提供截图证明） |
| 2.32 | 旁流呼气末二氧化碳 EtCO2 |
| 2.32.1 | 采用红外线测量技术，即插即用模块，自动校准 |
| 2.32.2 | 采用水气分离技术，隔离水蒸气、细菌和灰尘，（提供技术白皮书等文件证明） |
| 2.33 | 具备麻醉深度监测功能： |
| 2.33.1 | 通过采集脑电信号分析并转换得出能反映中枢神经系统镇静状态数值 |
| 2.33.2 | 通过采集额肌电信号分析并转换得出能反映肌肉松弛程度和镇痛效果数值。 |
| 2.33.3 | 支持实时显示2通道脑电波形，同屏显示2个参数数值。 |
| 2.34 | 疼痛应激水平监测 |
| 2.34.1 | 监测血氧脉冲波形振幅和脉冲间隔双信号，通过无创的方式可实现连续疼痛应激水平监测，分析并转换得出能反映全麻术中镇痛效果的疼痛应激水平监测数值 |
| 2.34.2 | 同时显示疼痛应激水平监测数值和波形，且该疼痛应激水平监测数值可以被手麻系统采集，（提供图片证明） |
| 2.34.3 | 测量范围：0 ~ 100。 |
| 2.34.4 | 在显示实时波形和数据的同时，通过结合镇静监测可提供适宜麻醉概念中反映镇静催眠程度及镇痛效果的二维平衡视图界面。 |
| 2.35 | 网络功能 |
| 2.35.1 | 支持HL7标准输出协议，可将数据传输到CIS、HIS等系统。 |
| 2.35.2 | 标配网口，支持与中央监护系统的数据传输。 |
| 2.35.3 | 标配内置无线网卡功能，可通过无线局域网络与中央监护系统等设备进行数据传递和通讯： |
| 2.35.4 | 支持同网络内2048台设备隔床跨视，且支持远程报警自动查看（AVOA） |
| 3 | 中央监护系统配置:中央监护系统一套,监护仪(具备心率,血氧,无创血压,双有创,双体温监测功能)8台,其中包含呼末二氧化碳监测模块4台,镇静深度监测模块4台。 |

# 2标段：

- 一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 国产 /进口 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内热针治疗仪 | 国产 | 1 | 台 |
| 2 | 红外线热图成像仪 | 国产 | 1 | 台 |
| 3 | 冲击波治疗仪 | 国产 | 1 | 台 |
| 4 | 麻醉机 | 进口 | 3 | 台 |
| 5 | 麻醉机（眼科） | 国产 | 2 | 台 |
| 6 | 监护仪 | 国产 | 5 | 台 |
| 7 | 超声刀 | 国产 | 1 | 台 |
| 8 | 能量平台 | 进口 | 1 | 台 |
| 9 | 麻醉超声 | 国产 | 1 | 台 |
| 10 | 电刀 | 国产 | 3 | 台 |
| 11 | 电刀 | 进口 | 3 | 台 |
| 12 | 靶控泵 | 国产 | 1 | 台 |
| 13 | 手术对接车 | 国产 | 4 | 套 |
| 14 | 乳胶体位垫 | 国产 | 5 | 套 |

- 二、采购内容

## 1、内热针治疗仪招标参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | ≥3种规格可选择 |
| 2 | 针体前段恒温发热，对浅层及深层病灶炎症兼顾治疗； |
| 3 | 具有按键设置功能 |
| 4 | ▲采用单通道控制内热针 |
| 5 | 具有束线管； |
| 6 | 具有冬季温度补偿功能； |
| 7 | 具备开机、设置输入、工作结束等声音提示； |
| 8 | 一键启动操作控制内热针治疗温度，自动检测并显示当前治疗温度； |
| 9 | 可设置治疗时间及治疗温度； |
| 10 | 液晶显示，有工作状态指示灯 |
| 10 | 工作时间设定范围：00.00～99.00min； |
| 12 | 加热温度设置范围：38℃～60℃； |
| 13 | 温度准确度：与内热针相连时，精度≤±2℃ |
| 14 | 输入功率：整机≤100VA；单通道≤1.5W； |
| 15 | 有安全断电保护； |
| 16 | 电磁兼容要求：产品按GB4824分类属1组A类，符合YY0505-2012要求； |
| 17 | 电气安全要求：符合GB9706.1-2007要求； |

## 红外线热图成像仪

## （一）红外线热图成像仪招标参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 一 | 红外摄像装置 |
| 1 | 具有红外探测器。 |
| 2 | 帧像素≥640×480×14Bit |
| 3 | 工作波段8-14μm， |
| 4 | 温度分辨率NETD≤0.05 ℃ |
| 5 | 测温范围0℃-60 ℃ |
| 6 | 视场角：水平方向：17-24°垂直方向：24-33° |
| 7 | 工作距离0.5m-5m。 |
| 8 | 测温准确度≤0.3℃ |
| 9 | 测温重复性≤0.2℃。 |
| 10 | 调焦方式：电动调焦功能 |
| 11 | 预热时间：图像生成时间≥30s,达到保准确度测温时间≥3min30s |
| 12 | ▲具有红外摄像头，可仰俯、左右摆动，任意工作位置均能锁止，左右摆动夹角≥30°上下摆动夹角≥30° |
| 13 | 摄像支架上配置液晶显示屏。 |
| 14 | 智能化操作台，全数字式控制，医学操作平台(内置电脑\显示器\操控系统\扫描系统\评估系统) |
| 二 | 舱型遮挡隔断组件 |
| 1 | 舱型遮挡隔断组件尺寸：≤300cm*130cm*220cm |
| 2 | 内置集成LED灯及排风扇一体机、衣帽架、折叠式凳、抗菌皮质地等 |
| 三 | 软件 |
| 1 | 具备图像采集、图像分析、图像管理、病案资料管理，生成报告等功能。 |
| 2 | 具有医用红外热图报告系统 |
| 3 | 具有温度测量功能 |
| 4 | 具有图像处理与显示功能 |
| 5 | ▲具有图像分析功能 |
| 6 | 具有图像调节功能 |

## （二）红外线热图成像仪配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 红外摄像装置（含主机系统） | 1套 |
| 2 | 操作台车 | 1台 |
| 3 | 摄像支架1台 | 1台 |
| 4 | 舱型遮挡隔断组件1台 | 1台 |
| 5 | 品牌彩色激光打印机1台 | 1台 |
| 6 | 显示器 | 2台 |
| 7 | 医用红外热像仪应用软件 | 1套 |
| 8 | 控制组件 | 1套 |

## 3、冲击波治疗仪招标参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 工作原理：气压弹道式（非电磁式）,冲击撞块在弹道内回弹采用瞬间负压吸引技术，非磁吸式技术。 |
| 2 | 主机、手柄、治疗冲击头为同一制造商生产。主机和手柄，空压机的核心部件属于进口（提供报关单） |
| 3 | 具有相关认证 |
| 4 | 配置治疗手柄,保证治疗手柄输出能流密度随频率变化基本恒定。 |
| 5 | 配置1把手柄，≥4款不同治疗头 |
| 6 | 配置直径36mm大面积放散状治疗头、15mm长激痛点放散状治疗头、15mm聚焦治疗头、10mm深部放散状治疗头、15mm标准放散状治疗头。 |
| 7 | 手柄治疗探头上带有施压指示器，带压力刻度 |
| 8 | 手柄治疗头可伸缩，在治疗过程中对反作用力冲击起到良好的缓冲效果 |
| 9 | 手柄自带计数器，累计使用次数，随时掌握治疗剂量 |
| 10 | 治疗头及外壳均为合金材质，治疗头均可+134℃高温高压消毒 |
| 11 | 外置大容量油性空气压缩机：主机与空气压缩机分离，空气压缩机自带三级过滤功能，空压机带有储气罐，可间歇性工作，减少治疗噪音 |
| 12 | 压缩空气供给：0.5-0.6MPa（5-6bar），20ml/min（在4bar时），医疗质量级别的干燥压缩空气（经过最小5um孔径的滤膜过滤），可连接至中央压缩空气供应系统、独立的压缩机或气瓶 |
| 13 | 最大正向输出压力（声压峰值）≥11Mpa，压力脉冲宽度应≤1μs |
| 14 | 配套静音万向轮推车和理线杆 |
| 15 | 可以连续使用，不需要停机冷却治疗 |

## 4、麻醉机招标参数（3台）

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 用途：病人的全身麻醉，呼吸和麻醉气体监测，麻醉呼吸的管理。 |
| 2 | ▲提供“进”字号注册证。适用于成人、儿童和新生儿 |
| 3 | 所有参数、波形由一体化彩色大屏幕同屏显示。 |
| 4 | 第二状态显示屏：显示气源，主电源和电池，气道压力和时间等信息。 |
| 5 | 具有全自动自检、自动定标，传感器自动校正等。 |
| 6 | 具备专用后备手动通气装置 |
| 7 | 气体输送系统 |
| 7.1 | ▲具备电子新鲜气体混合器，可直接设定氧浓度新鲜气体总流量。设置范围：关闭和0.2 – 15 L/min；氧浓度设置范围：21-100%（载气：空气）；25 - 100%（载气：笑气）。 |
| 7.2 | 具有笑氧保护装置，确保笑气作为载气时，当氧气供应不足时，会限制笑气的输送，使得新鲜气体的氧浓度≥25%。 |
| 7.3 | 使用空气作为载气时，可设置最小O₂流量：关闭，50 - 300 ml/min。 |
| 7.4 | 具有紧急氧输送+鼻吸氧装置。 |
| 7.5 | 所有新鲜气体流量信息以虚拟流量计的形式显示在屏幕上。 |
| 8 | 麻醉呼吸机 |
| 8.1 | 具有电动电控或气动电控呼吸机。 |
| 8.2 | 采用新鲜气体隔离技术 |
| 8.3 | 通气模式：标配：手动/自主、容量控制模式、压力控制模式，待机和暂停； |
| 8.4 | ▲容量控制模式下潮气量设定范围: 10 - 1500 ml |
| 8.5 | 吸气压力 Pinsp : (PEEP + 5) - 80 cmH2O（压力模式下） |
| 8.6 | 压力限制 Pmax：(PEEP + 10) - 80 cmH2O |
| 8.7 | 压力支持 ΔPsupp：关，3 - (80-PEEP) cmH2O |
| 8.8 | 呼气末正压PEEP：关，2 - 35 cmH2O。 |
| 8.9 | 呼吸频率: 3 - 100 次/分 |
| 8.10 | 吸气时间：0.2 - 10秒 |
| 8.11 | 吸呼比：1:49 - 49:1（源于频率和吸气时间） |
| 8.12 | 最大吸气流速为≥160 L/min |
| 8.13 | 同步容量和同步压力通气时流量触发可调节，流量触发 : 0.3 - 15 L/min |
| 8.14 | 压力上升时间：0 - 2秒 |
| 8.15 | 压力支持模式下自主呼吸的吸气终止标准：5 - 80 % |
| 8.16 | 可根据病人的理想体重预设相关的通气参数 |
| 9 | 呼吸回路： |
| 9.1 | 集成呼吸回路，耐137℃高温蒸汽灭菌；所有回路模块不含天然乳胶。 |
| 9.2 | 呼吸系统总容量： 3.5升±0.1升（包括可重复使用钠石灰罐容量1.5升和呼吸机活塞最大容量1.5升）。 |
| 9.3 | 一体化的回路主动加热系统。 |
| 9.4 | 回路拆装无需工具。 |
| 9.5 | 手动和机械通气无需专用手动切换装置，APL阀调节范围：开放，5 - 70 cmH₂O 。 |
| 9.6 | 标配≥10个高精度流量传感器，全自动标定。 |
| 10 | 麻醉气体挥发罐 |
| 10.1 | 挥发罐与麻醉机主机为同一厂家生产 |
| 10.2 | 挥发罐具有压力、流量、温度自动补偿；密闭性好，无需排空转运 |
| 10.3 | 双罐位或单罐位，加药量≥300毫升 |
| 10.4 | 配置一个七氟醚挥发罐 |
| 10.5 | 只需出厂一次定标，终身免维护。 |
| 10.6 | 能够满足低/微流量麻醉，流量补偿范围0.2 - 15L/min。 |
| 11 | 监测和报警 |
| 11.1 | ≥15英寸一体化彩色触摸屏，可切换≥3种配置视图；分辨率≥1280x 768。 |
| 11.2 | 具有开机自检功能，可选择全或部分自检功能 |
| 11.3 | 具有全自动顺应性和泄漏测试，自动标定所有传感器。 |
| 11.4 | 实时显示2 - 3道波形 |
| 11.5 | 日志中可保存 ≥20000个条目 |
| 11.6 | 通气监测参数：分钟通气量（MV）和潮气量（VT和ΔVT）；呼吸频率；气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；动态顺应性（Cdyn）；阻力（R）；弹性（E）。 |
| 11.7 | 监测范围：压力-20 - 99 cmH₂O；潮气量0 - 2500 mL；顺应性 0 - 200 mL/ cmH₂O；阻力0 - 100 cmH₂O/L/s；弹性0.005 - 10 mL/ cmH₂O。 |
| 11.8 | 一体化的气体模块监测参数：O₂、N₂O、CO₂及5种麻醉气体（自动识别）吸入和呼出浓度；可侦测混合麻醉气体；经年龄校正的xMAC值计算和显示。氧浓度监测采用顺磁氧技术。 |
| 11.9 | 具有氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等。 |

## 5、麻醉机（眼科）招标参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 用途：病人的全身麻醉，呼吸和麻醉气体监测，麻醉呼吸的管理。 |
| 2 | ▲提供“进”字号注册证，适用于成人、儿童和新生儿。 |
| 3 | 配置工作台；1个可锁的抽屉；中央刹车； |
| 4 | 所有参数、波形由一体化彩色大屏幕同屏显示。 |
| 5 | 第二状态显示屏：显示气源，主电源和电池，气道压力和时间等信息。 |
| 6 | 全自动自检、自动定标，传感器自动校正。 |
| 7 | 专用后备手动通气装置 |
| 8 | 自动自检时包含了是否输送真实O2的测试 |
| 9 | 气体输送系统 |
| 9.1 | 机械新鲜气体混合+电子流量监测装置，数值和虚拟流量计显示，总流量管可显示所有新鲜气体的总流量；2个气源（O2/AIR） |
| 9.2 | 可分别设置每种新鲜气体的流量，新鲜气体流量的设置范围：0 – 15 L/min。 |
| 9.3 | 具有笑氧保护装置 |
| 9.4 | 具有机械新鲜气体混合+电子流量监测装置 |
| 9.5 | 所有新鲜气体流量信息以虚拟流量计的形式显示在屏幕上。 |
| 10 | 麻醉呼吸机 |
| 10.1 | 电动电控或气动电控呼吸机 |
| 10.2 | 采用新鲜气体隔离技术 |
| 10.3 | 通气模式：标配：手动/自主、容量控制模式、压力控制模式，待机和暂停； |
| 10.4 | ▲容量控制模式下潮气量设定范围: 10 - 1500 ml |
| 10.5 | 吸气压力 Pinsp : (PEEP + 5) - 80 cmH2O（压力模式下） |
| 10.6 | 压力限制 Pmax：(PEEP + 10) - 80 cmH2O |
| 10.7 | 压力支持 ΔPsupp：关，3 - (80-PEEP) cmH2O |
| 10.8 | 呼气末正压PEEP：关，2 - 35 cmH2O。 |
| 10.9 | 呼吸频率: 3 - 100 次/分 |
| 10.10 | 吸气时间：0.2 - 10秒 |
| 10.11 | 吸呼比：1:49 - 49:1（源于频率和吸气时间） |
| 10.12 | ▲最大吸气流速为≥160 L/min |
| 10.13 | 同步容量和同步压力通气时流量触发可调节，流量触发 : 0.3 - 15 L/min |
| 10.14 | 压力上升时间 Slope：0 - 2秒 |
| 10.15 | 压力支持模式下自主呼吸的吸气终止标准：5 - 80 % |
| 10.16 | 可根据病人的理想体重预设相关的通气参数 |
| 11 | 呼吸回路： |
| 11.1 | 原装进口集成呼吸回路，耐137℃高温蒸汽灭菌；所有回路模块不含天然乳胶。 |
| 11.2 | 一体化的回路主动加热系统。 |
| 11.3 | 手动和机械通气无需专用手动切换装置，APL阀调节范围：开放，5 - 70 cmH2O 。 |
| 11.4 | 标配≥10个高精度流量传感器，全自动标定。 |
| 11.5 | CO2吸收罐容量≥1.5升 |
| 12 | 麻醉气体挥发罐 |
| 12.1 | 挥发罐与麻醉机主机为同一厂家生产 |
| 12.2 | 原装进口挥发罐，具有压力、流量、温度自动补偿；密闭性好，无需排空转运 |
| 12.3 | 双罐位或单罐位，加药量≥300毫升 |
| 12.4 | 配置一个七氟醚挥发罐 |
| 12.5 | 只需出厂一次定标，终身免维护。 |
| 12.6 | 能够满足低/微流量麻醉对挥发罐精确度的要求，流量补偿范围在0.2 - 15L/min。 |
| 13 | 监测和报警 |
| 13.1 | ≥15吋一体化彩色触摸幕，可快捷切换≥3种配置视图；≥1280 x 768像素。 |
| 13.2 | 可选择全部或部分自检功能 |
| 13.3 | 全自动的顺应性和泄漏测试，自动标定所有传感器。 |
| 13.4 | 实时显示2 - 3道波形 |
| 13.5 | 日志中可保存≥ 20000个条目 |
| 13.6 | 通气监测参数：分钟通气量（MV）和潮气量（VT和ΔVT）；呼吸频率；气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；动态顺应性（Cdyn）；阻力（R）；弹性（E）。 |
| 13.7 | 监测范围：压力：-20 - 99 cmH2O；潮气量：0 - 2500 mL；顺应性: 0 - 200 mL/ cmH2O；阻力：0 - 100 cmH2O/L/s；弹性：0.005 - 10 mL/ cmH2O。 |
| 13.8 | 一体化呼末CO2监测，麻醉气体浓度监测，氧浓度监测等 |
| 13.9 | 报警参数：氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等。 |
| 13.10 | 具有自动监测和报警功能 |
| 13.11 | 具有自动设置功能 |
| 13.12 | 具有心脏旁路模式 |

## 6、监护仪招标参数（2台）

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个，并可外接8槽位辅助插件箱方便升级 |
| 2 | ≥15吋彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920 x 1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节 |
| 3 | 工作海拔高度≥4500m，满足高原地区 |
| 4 | 采用无风扇设计 |
| 5 | 支持升级内置锂电池，供电时间≥2小时 |
| 6 | 配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备 |
| 7 | 支持扩展独立显示屏 |
| 8 | 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测 |
| 9 | 支持升级基本功能模块从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电保证设备工作≥4小时 |
| 10 | 支持3/5导心电监测,支持升级6/12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析 |
| 11 | 支持房颤心律失常分析功能，支持≥20种实时心律失常分析,并提供监护截图证明材料 |
| 12 | 提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 |
| 13 | 监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。 |
| 14 | 提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护 |
| 15 | 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 |
| 16 | 提供QT和QTc模板显示。 |
| 17 | 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式 |
| 18 | 无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。 |
| 19 | 无创血压小儿测量范围：25-240mmHg（收缩压），10-200mmHg（舒张压），15-215mmHg（平均压）。 |
| 20 | 无创血压新生儿测量范围：25-140mmHg（收缩压），10-115mmHg（舒张压），15-125mmHg（平均压）。 |
| 21 | 血氧监测提供灌注指数（PI）的监测 |
| 22 | 支持双通道有创压IBP监测，支持升级≥8通道有创压监测 |
| 23 | 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测 |
| 24 | 支持≥4道IBP波形叠加显示 |
| 25 | 支持升级EtCO2监测模块，采用旁流技术，水槽要求易用快速更换 |
| 26 | CO2波形提供填充和线条两种方式显示，满足不同临床使用习惯 |
| 27 | CO2波形最小走速为3mm/s |
| 29 | 支持升级BISx4监测模块或者单机，提供≥4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测 |
| 30 | 提供功率谱密度（DSA）显示界面，可以直观地显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况。 |
| 31 | 支持升级PiCCO监测模块或者单机，采用Pulsion PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图 |
| 32 | 支持升级ScvO2监测，监测组织氧供和氧耗情况 |
| 33 | 支持升级与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 |
| 34 | 大字体界面支持6个参数的设置和显示 |
| 35 | 具有图形化报警指示功能 |
| 36 | 所有参数报警限自动设置 |
| 37 | 能够设置护理组 |
| 38 | 标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供截图证明材料 |
| 39 | ≥40个参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。 |
| 40 | ≥1000条事件回顾。每条报警事件能够存储≥32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 |
| 41 | 事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。 |
| 42 | 具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能 |
| 43 | ≥120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾。 |
| 44 | 提供升级24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。 |
| 45 | 具有在线帮助功能 |
| 46 | 具有高级参数指导功能 |
| 47 | 提供工作模式：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。 |
| 48 | 支持升级专业的血流动力学辅助应用 |
| 49 | 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化 |
| 50 | 支持升级脓毒症筛查工具 |
| 51 | 支持升级早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力 |
| 52 | 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面 |

## 7、监护仪招标参数（3台）

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个，并可外接8槽位辅助插件箱 |
| 2 | ≥15吋彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920 x 1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节 |
| 3 | 工作海拔高度≥4500m，满足高原地区 |
| 4 | 工作温度0 ~40 ℃ |
| 5 | 采用无风扇设计 |
| 6 | 支持升级内置锂电池，供电时间≥2小时 |
| 7 | 配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备 |
| 8 | 支持扩展独立显示屏 |
| 9 | 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测 |
| 10 | 支持升级基本功能模块从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电保证设备正常工作≥4小时 |
| 11 | 支持3/5导心电监测,支持升级6/12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析，并提供监护截图证明材料 |
| 12 | 支持房颤心律失常分析功能，支持≥20种实时心律失常分析,并提供监护截图证明材料 |
| 13 | 提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，并提供监护截图证明材料 |
| 14 | 监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。 |
| 15 | 提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护 |
| 16 | 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 |
| 17 | 提供QT和QTc模板显示。 |
| 18 | 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式 |
| 19 | 无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。 |
| 20 | 无创血压小儿测量范围：25-240mmHg（收缩压），10-200mmHg（舒张压），15-215mmHg（平均压）。 |
| 21 | 无创血压新生儿测量范围：25-140mmHg（收缩压），10-115mmHg（舒张压），15-125mmHg（平均压）。 |
| 22 | 血氧监测提供灌注指数（PI）的监测 |
| 23 | 支持双通道有创压IBP监测，支持升级≥8通道有创压监测 |
| 24 | 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测 |
| 25 | 支持≥4道IBP波形叠加显示 |
| 26 | 支持升级EtCO2监测模块，采用旁流技术，水槽要求易用快速更换 |
| 27 | CO2波形提供填充和线条两种方式显示，满足不同临床使用习惯 |
| 28 | CO2波形最小走速为3mm/s |
| 29 | 支持升级BISx4监测模块或者单机，提供≥4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测 |
| 30 | 提供功率谱密度（DSA）显示界面，可以直观地显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况。 |
| 31 | 支持升级PiCCO监测模块或者单机，采用Pulsion PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图，直观观察病人的变化情况 |
| 32 | 支持升级ScvO2监测，监测组织氧供和氧耗情况 |
| 33 | 支持升级与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 |
| 34 | 支持≥6个参数的设置和显示 |
| 35 | 具有图形化报警指示功能 |
| 36 | 所有参数报警限自动设置 |
| 37 | 能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。这些病人之间能够互相进行它床观察。 |
| 38 | 标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供截图证明材料 |
| 39 | ≥40个参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。 |
| 40 | ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 |
| 41 | 事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。 |
| 42 | 具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能 |
| 43 | ≥120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾。 |
| 44 | 供升级24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。 |
| 45 | 具有在线帮助功能 |
| 46 | 具有高级参数指导功能 |
| 47 | 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。 |
| 48 | 支持升级专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。 |
| 49 | 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化 |
| 50 | 支持升级脓毒症筛查工具，以及满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。 |
| 51 | 支持升级早期预警评分功能 |
| 52 | 具备多种显示界面。 |
| 53 | 符合IEC60601-2-34,YY0783-2010 |
| 54 | 通道数≥8通道 |
| 55 | IBP测量范围，-50-360 mmHg |
| 56 | IBP精度，±1 mmHg或±12%，取大者 |
| 57 | PPV测量，支持，0 to50% |
| 58 | PAWP测量，支持手动和自动两种模式 |
| 59 | ICP测量支持 |
| 60 | 支持多道IBP波形叠加。 |
| 61 | 模块化设计，不需要额外提供电源线，可以在科室的监护仪中即插即用。 |
| 62 | 采用旁流监测技术，监测符合标准ISO21647。 |
| 63 | 在监护仪上使用时，具有呼吸窒息报警延迟功能，报警延迟时间设置范围：10s~40s。 |
| 64 | CO2测量范围：0～99 mmHg，分辨率1mmHg。 |
| 65 | CO2参数精度：0～40 mmHg：±2 mmHg41～76 mmHg：±5％×读数77～99 mmHg |
| 66 | CO2气体采样率支持成人：70 ml/min、100 ml/min、120 ml/min和150 ml/min 可选；小儿、新生儿：70 ml/min和100 ml/min 可选。 |
| 67 | 测量范围：0~120rpm，精度±2rpm。 |
| 68 | CO2测量时支持对于气道中气体：氧气浓度，笑气浓度和地氟醚浓度的补偿。 |
| 69 | 监护仪显示CO2波形支持描线和填充两种显示方式。 |
| 70 | 监护仪界面显示CO2波形走速支持：3mm/s、6.25 mm/s、12.5 mm/s、25.0 mm/s、50.0 mm/s。 |
| 71 | 模块在设置的时间内没有监测到病人呼吸，自动进入待命模式，延长模块的使用寿命。 |

## 8、超声刀招标参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 提供“进”字号注册证。 |
| 2 | 主机触屏设置，可通过U盘更新系统软件版本 |
| 3 | 主机将超声刀和智能双极技术合二为一。 |
| 4 | 超声刀的振动频率为55,500HZ。 |
| 5 | ▲超声高频外科集成系统刀头可安全处理5-7mm及以下血管 |
| 6 | 超声刀手柄应具有智能芯片。 |
| 7 | 超声刀刀头款式≥3种。 |
| 8 | 超声剪刀头形状≥2种。 |
| 9 | 刀头双极智能化。 |

## 9、能量平台招标参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 一 | 主机要求 |
| 1.1 | 一键操作设计。 |
| 1.2 | LED 集中显示屏幕，智能灯光提示控制系统。 |
| 1.3 | ▲具备组织感应技术 |
| 1.4 | 具有射频识别模块 |
| 1.5 | 智能快速闭合周期：1-4秒 完成闭合周期。 |
| 二 | 功能及模式要求 |
| 2.1 | 具有血管闭合功能≤7mm的血管 |
| 2.2 | 血管闭合手持器械 |
| 2.2.1 | 同一品牌，由原厂生产。 |
| 2.2.2 | 同时具有切割、闭合功能。 |
| 2.2.3 | 具备直径10mm和5mm的直头 弯头的腔镜手术器械，以及具备44cm加长杆器。 |
|  | 具备直径5mm、10mm和13.5mm的开放式手术器械，和剪式手术器械。 |
| 2.2.4 | 具备手控和脚控启动。 |
| 2.2.5 | 连接一把手持器械。 |
| 2.2.6 | 特殊腔镜加长手术器械具备加长杆器械（44cm）的大血管闭合功能。 |
| 三 | 功率要求 |
| 3.1 | 血管闭合功率≥270W，器械插入后全自动设置功率，无需手动调整功率输出 |
| 3.2 | ▲血管闭合峰值电压≤250V |
| 四 | 其他功能要求 |
| 4.1 | 自动识别手持器械，并自动设置相应的主机参数。 |
| 4.2 | USB接口与计算机相连，用于软件升级 |
| 4.3 | 可外接排烟系统从而实现术中实时排烟功能。 |
| 4.4 | 通过系统设置可控制器械使用次数，一次性使用或重复使用 |
| 4.5 | 系统可升级 |
| 4.6 | USB接口与计算机相连 |

## 10、麻醉超声招标参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 提供“进”字号注册证 |
| 2 | 用于腹部、小器官、妇科、产科、心脏、血管等部位疾病的诊断，外周神经阻滞的引导，疼痛注射治疗的引导，急危重症疾病的诊断和治疗引导，经颅多普勒检查，经食道心脏超声检查等 |
| 3 | 超声系统 |
| 3.1 | 主机操作面板具备良好的防液体泼溅功能，冷启动时间（关机状态下开机至启动完成可以开始扫查）≤15秒。 |
| 3.2 | 便携彩超，液晶显示屏，屏幕角度可调节，具备实体操作按键; 具备内制式带选择按键的触控板 |
| 3.3 | 全数字化宽频带设计。 |
| 3.4 | ≥12英寸医用高清彩色液晶显示器；显示器可视角度：85°（上/下/左/右）。 |
| 3.5 | 触控板操作模式。 |
| 3.6 | 主机键盘背光显示，可擦拭清洁和消毒。 |
| 3.7 | 带有选择按键的触控板操作。 |
| 3.8 | 自定义功能按键≥2个。 |
| 3.9 | 可充式锂电池。 |
| 3.1 | 主机跌落后系统安全并正常工作。 |
| 3.11 | 系统动态范围≥165dB，可进行调节。 |
| 4 | 测量和分析： |
| 4.1 | 一般测量。 |
| 4.2 | 心脏测量(1.自动心输出量包和患者报告包括：心室，主动脉和心房测量;射血分数，体积测量，辛普森法，连续性方程，压力半衰期和心输出量; IVC塌陷率，LA / RA体积，TAPSE，PA AT，TV，E，A，PHT，TVI，MV时间，肺静脉，LV质量，TDI e'，TDI a'，HR，dP：dT，Qp / Qs2.能够同时查看EF和FS3. LVO（左心室变形）)， |
| 4.3 | 妇产科测量，血管测量。 |
| 4.4 | 腹部软件：容积、流量等。 |
| 5 | 图像存储与回放: |
| 5.1 | 具备图像及视频存储功能。 |
| 5.2 | 配置病人数据管理系统。 |
| 5.3 | 支持导出多种格式的图片。 |
| 5.4 | 主机有USB、DVI、以太网、S端子、复合视频、心电图等数据信号输入/输出接口。 |
| 6 | 探头要求： |
| 6.1 | 探头接口为无针贴片式设计。 |
| 6.2 | 可支持的探头类型≥10种（包括经食道心脏超声探头和单晶体心脏超声探头）。 |
| 6.3 | 凸阵探头：频率范围2-5MHz，阵元数≥128，最大显示深度30cm。 |
| 6.4 | 线阵探头：频率范围6-13MHz，阵元数≥192，最大显示深度6cm。 |
| 6.5 | 相控阵探头：频率范围1-5MHz，单晶阵元材料，最大显示深度35cm。 |
| 6.6 | 探头接口可选配三探头连接器。 |
| 7 | 成像技术: |
| 7.1 | 高分辨率成像技术 |
| 7.2 | 多波束成像技术 |
| 7.3 | 组织谐波成像技术 |
| 7.4 | 高清彩色血流技术 |
| 7.5 | 自动增益调节技术 |
| 7.6 | 分段调节增益技术 |
| 7.7 | 穿刺针显像增强技术 |
| 7.8 | 实时放大功能。 |
| 7.9 | 二维（2D/B）成像模式。 |
| 7.10 | 运动（M）成像模式。 |
| 7.11 | 彩色血流多普勒成像模式。 |
| 7.12 | 彩色能量血流多普勒成像模式。 |
| 7.13 | 脉冲波（PW）多普勒成像模式。 |
| 7.14 | 连续波（CW）多普勒成像模式。 |
| 7.15 | 脉冲波组织多普勒成像模式。 |
| 8 | 其它配附件要求: |
| 8.1 | 可升降台车，有储物篮。 |
| 8.2 | 探头连接扩展器，可同时连接探头≥3个，每个接口均为激活状态。 |

## 11、电刀招标参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 全悬浮输出，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分(单极和双极)，非AP、APG型普通设备。 |
| 2 | 具备单极切割功能：≥3种工作模式。 |
| 2.1 | 纯 切：≥350W； |
| 2.2 | 混切1：≥200W； |
| 2.3 | 混切2：≥120W； |
| 3 | 具备≥2种工作模式的单极凝血功能。 |
| 3.1 | 喷凝：≥80W； |
| 3.2 | 柔凝：≥120W； |
| 4 | 具备双极功能≥70W。 |
| 5 | ▲可配合各类型内窥镜进行手术治疗。 |
| 6 | 具备远程故障诊断系统，专用病人回路电极板接触质量检测系统。 |
| 7 | ▲单、双极脚控开关独立控制输出。 |
| 8 | 具有断电保护电路功能。 |
| 9 | 具有全功能功率自动补偿系统。 |
| 10 | ▲具有电子散热系统。 |
| 11 | 具备真人语音报警提示功能。 |

## 12、电刀招标参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 输出功率≥300W |
| 2 | ▲输出频率：≥434KHz |
| 3 | 浮地式（隔离式）输出 |
| 4 | 可用于心脏类手术，可防除颤器放电 |
| 5 | 具备自动调节技术。 |
| 6 | 具有液晶触摸屏 |
| 7 | 具备系统选择，维修记录，错误记录，语音选择等功能 |
| 8 | 具备病人回路电极监控器（REM）系统 |
| 8.1 | 监测阻抗范围：5-135欧姆，访问电流≤100μA， |
| 8.2 | 当监测到接触电阻较初始电阻增大40%（以较小值为准）时，REM报警系统启动，同时高频电刀输出停止。 |
| 9 | 单极切割模式≥二种：纯切，混切 |
| 9.1 | 纯切：功率1-300W 峰值电压1287V |
| 9.2 | 混切：功率1-200W 峰值电压2178V |
| 10 | 功率1-200W 峰值电压2178V |
| 10.1 | ▲可将止血与分离结合在一起，减慢移动速度以提高止血效果，或加快移动速度以实现快速切割效果 |
| 10.2 | 刀笔带有不同功能按钮 |
| 11 | 单极凝血模式≥3种 |
| 11.1 | 软凝：功率1-120W 峰值电压264V |
| 11.2 | 电灼：功率1-120W 峰值电压3448V |
| 11.3 | 喷凝：功率1-120W 峰值电压3932V |
| 12 | 普通双极模式≥3种 |
| 12.1 | 精确：功率1-70W 峰值电压284V |
| 12.2 | 标准：功率1-70W 峰值电压415V |
| 12.3 | 宏：功率1-70W 峰值电压530V |
| 13 | FT双极模式≥3种：低，中，高 |
| 13.1 | 低：功率1-15W 峰值电压415V |
| 13.2 | 中：功率16-40W 峰值电压214V |
| 13.3 | 高：功率45-95W 峰值电压462V |
| 14 | 具有多个模式输出 |
| 15 | 具备演示模式功能 |
| 16 | 具备排烟系统连接功能 |
| 17 | 具备心电图（EKG）消隐功能 |
| 18 | 可进行以太网、USB连接 |
| 19 | 具备连接同品牌氩气刀功能 |
| 20 | 可同时连接多个脚踏开关 |
| 21 | ▲可匹配机器人 |
| 22 | 配置：主机1套、电缆线1根、单极脚踏开关1只、双踏板脚踏开关1只、病人回路负极板5片、电刀笔5支、各种型号双极镊子、各种型号腔镜转换接头等 |

## 13、靶控泵招标参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 一 | 靶控泵 |
| 1 | 适用于国内所有的5、10、20、30、50/60毫升注射器，可以任意组合多通道使用，不需要任何工具,内置多个品牌注射器供参考使用。 |
| 2 | 输注速度范围：0.1-1200mL/h 累积量：0-99999.99mL |
| 3 | 预设输注范围：预置量：（0～9999.99）mL，步进为0.1mL； |
| 4 | 快注输注模式速度范围：(100 ~1200)mL/h.步进：1mL/h。有自动，手动两种方式 |
| 5 | 注射泵的精度：输注流速在(0.1 ~1200.0)mL/h时的平均误差±2.0% 。 |
| 6 | KVO模式 速度设置范围：(0，0.1~5.0)mL/h，步进：0.1mL/h。0表示没有设置 |
| 7 | 靶控功能：有血浆模式，效应室模式，诱导模式； |
| 8 | 靶控输注的药物有：异丙酚、右美托咪定、依托咪酯、咪唑安定、艾司氯胺酮、氯胺酮、芬太尼、瑞芬太尼、阿芬太尼、舒芬太尼、罗库溴铵、阿曲库铵、维库溴铵等。 |
| 9 | 具有靶浓度与剂量换算功能。有定时诱导功能，诱导时间可以根据病人状况设定。 |
| 10 | ▲具备输注功能 |
| 11 | ▲≥3英寸高清显示屏，可触屏、按键两用。 |
| 12 | 具有报警功能 |
| 13 | ▲系统可查看历史记录≥5000条 |
| 14 | 充电10h后，50mL规格注射器以5mL/h注射速度连续工作时间≥6h。 |
| 15 | 注射泵阻塞报警压力：高：106.4±13.3Kpa；中：66.5±13.3Kpa；低：39.9±13.3Kpa三档调整。也可以多级微调，具有Anti-Bolus功能，在阻塞报警发生后自动释放压力。 |
| 16 | 安全类型 |
| 16.1 | 按防电击类型分类：Ⅱ类，内部电源 |
| 16.2 | 按防电击的程度分类：BF型 |
| 16.3 | 按对进液的防护程度分类：IP23 |
| 二 | 输注信息采集系统 |
| 1 | 所有静脉用泵及系统、配件均要求为同一品牌厂家的输液泵，注射泵，靶控泵产品或同一品牌厂家标志的产品，统一监护。 |
| 2 | 输注信息采集系统可进行2-24台注射泵，输液泵的级联，即插即用。工作站和移动插件箱均可根据插槽位配置静脉用泵，各种静脉用泵可自由搭配叠放。 |
| 3 | 输注工作站所安装的输液泵或注射泵，靶控泵，既可以多种级联，定时，定量工作，也可单独工作。上面有提手装置。后面有直接安装固定夹，不需要任何工具。 |
| 4 | 工作站集中供电，具备交直流自动切换，内置锂电池，电池10个小时充满电后，仅以电池驱动输注工作站，工作时间≥6h。 |
| 5 | 床旁输注工作站屏幕≥3英寸，按键、触屏两种功能 |

## 14、手术对接车招标参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 利用旋转护栏和活动床垫，将病人过渡到病床上 |
| 2 | 可任意调节、平移、升降高度 |
| 3 | 主体采用优质铝合金，ABS工程塑料，中控系统铝合金压铸成型。 |
| 4 | 可滑移至另一单体上，自动锁紧，并设有保险装置 |
| 5 | 采用中控刹车系统 |

## 15、乳胶体位垫招标参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 符合临床需要，型号齐全。 |
| 2 | 材质强度高、弹性好。 |
| 3 | 具有良好的舒适度。 |
| 4 | 要求有良好的阻燃性。 |
| 5 | 具有良好的X射线穿透性。 |
| 6 | 具有良好的绝缘性。 |

# 3标段：

# 采购内容

| 序号 | 设备名称 | 国产 /进口 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腔镜系统 | 进口 | 2 | 台 |
| 2 | 电子胆道镜 | 进口 | 1 | 台 |
| 3 | 胆道碎石器 | 国产 | 1 | 套 |

- 采购内容

## 腔镜系统（1台）

## （一）腔镜系统招标参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 一 | 摄像主机及摄像头 |
| 1 | ▲4K 高清摄像系统，分辨率≥3840×2160；主机具备荧光功能。 |
| 2 | 1/2.8英寸逐行扫描 三晶片CMOS传感器。 |
| 3 | 最低照度≤1.5Lux，信噪比≥55dB。 |
| 4 | 内置菜单含黄增益/黄偏色，蓝增益/蓝偏色参数调节。 |
| 5 | 内置菜单含亮度峰值、亮度聚焦区域参数调节，优化亮度偏好设置，具有不同数码增强级别，增强（图像的表现锐度）功能。 |
| 6 | 内置菜单含自动调光功能。 |
| 7 | ≥3英寸全液晶触摸屏，可设置语言。 |
| 8 | 有白光模式、两个近红外光等成像模式：荧光显影模式、输尿管等显影模式。 |
| 9 | 可设置白平衡、拍照、录像自动、快门亮度、变焦级别等。 |
| 10 | ▲开机默认白光模式，根据不同腔体环境，配置色彩、亮度等参数，≥9种专业手术模式为优选（关节镜，膀胱镜，耳鼻喉镜，柔性内窥镜，宫腔镜，腹腔镜，显微镜，激光，标准等），一键切换。 |
| 11 | 摄像头可直接控制配套光源和持镜器。 |
| 12 | 与配套影像管理系统对接后，可通过摄像头进行捕获照片，视频记录功能，自定义摄像头按钮配置功能 |
| 13 | ≥24种摄像头遥控按键编程功能，包括白平衡；图像的放大，缩小；循环数字变焦；亮度增大，减小；术野拍照及摄像功能；设备控制、持镜器控制等；具有光源切换功能等 |
| 14 | ≥4 个摄像头控制按键 |
| 二 | 冷光源 |
| 1 | LED光源 |
| 2 | 通用光纤卡口，可兼容所有2.0—6.5mm直径的光纤 |
| 3 | 具有电子窥镜感应技术 |
| 4 | 具有光纤感应装置 |
| 5 | 具备≥2种工作模式 |
| 6 | 具有液晶触摸控制面板 |
| 7 | 可数字显示亮度值, 0-100可调 |
| 8 | 具有液晶显示操作屏，可设置简体中文操作界面 |
| 9 | 具备声控兼容功能 |
| 10 | SFB接口的功能集成进USB接口（实现软件升级及远程故障诊断功能） |
| 11 | Class 1 （1 类）设备，Type CF （CF 型）电器部件 |
| 12 | ▲具有输尿管显影功能 |
| 13 | ▲具有全自动补光功能 |
| 14 | ▲具有白环技术 |
| 三 | 4K医用专业液晶监视器 |
| 1 | 与摄像主机同一品牌 |
| 2 | OLED屏幕≥32英寸 |
| 3 | 最大分辨率：≥4096×2160 |
| 4 | 可设置画面的RGB、Gamma、亮度、对比度等参数 |
| 5 | 响应时间≤9ms |
| 6 | 视角范围≥178° |
| 7 | 亮度≥525cd/m2 |
| 8 | 图像输入输出具有HDMI1.4、HDMI2.0、RGB(DVI)等数字接口,支持通过RS232端口和SDC端口进行串行通信 |
| 四 | 高流量气腹机 |
| 1 | 最大充气流量：≥45L/min； |
| 2 | 最小充气流量≤0.1L/min， |
| 3 | 最大充气压力≥30mmHg |
| 4 | 具备图形显示声光报警功能； |
| 5 | 具有≥5英寸液晶触摸控制显示屏； |
| 6 | 具有CO2消耗总量计算功能，并可数值显示； |
| 7 | ▲具有高流量专用充气模式、儿童专用充气模式、肥胖症专用充气模式、血管采集专用充气模式等； |
| 8 | ≥2种供气方式可选，包括钢瓶高压供气和室内中心低压供气； |
| 9 | 具有开机自检功能 |
| 五 | 手术录像刻录系统 |
| 1 | 可录制分辨率4K ≥3840×2160、≥1920×1080P的高清影像 |
| 2 | 可抓取分辨率4K ≥3840×2160、≥1920×1080P静态照片 |
| 3 | 具有双通道4K(UHD)影像采集功能 |
| 4 | 具有视频存储模式 |
| 5 | 具有多个账户及密码设置功能 |
| 6 | 视频文件存储为MPEG2或AVI格式文件 |
| 7 | 多种静态图像保存格式种类，包括：BMP，JPG，JPEG，JPEG2000TGA，TIFF，PNG文件等 |
| 8 | 具有≥8英寸电容触摸控制屏 |
| 9 | 信息数据存储方式存≥5种，内置硬盘，DVD刻录，USB/移动硬盘保存，DICOM网络，iPad等 |
| 10 | 控制方式≥4种，包括：触摸控制、红外遥控，摄像头触发控制，声控等 |
| 11 | 内置硬盘容量≥1TB |
| 12 | 具有视频和图片回放功能 |
| 13 | 具有USB3.0接口，支持移动硬盘及DVD光盘刻录功能 |
| 14 | USB格式：支持NTFS和FAT32格式（读/写），支持从FAT32格式化为NTFS格式 |
| 15 | 具备≥2种视频输入端口：DVI，HDMI，RGBHV等 |
| 16 | 具备≥2种视频输出端口：DVI，HDMI，RGBHV等 |
| 17 | ▲可输出分辨率4K ≥3840×2160、≥1920×1080P的高清影像 |
| 六 | 腹腔镜 |
| 1 | 直径≥10mm，工作长度≥320mm，视向角≥30°； |
| 2 | 视场角≥75°，有效景深范围≥25-100mm； |
| 3 | 可高温高压消毒； |
| 七 | 手术器械 |
| 1 | 可满足胸腔镜、肝胆外科手术需求（详见配置清单） |

## （二）腔镜系统配置清单（1台）

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4K摄像主机及摄像头 | 1套 |
| 2 | 4K监视器 | 1台 |
| 3 | LED冷光源 | 1套 |
| 4 | 高流量气腹机 | 1辆 |
| 5 | 高清手术录像刻录系统 | 1台 |
| 6 | 荧光腹腔镜 | 1根 |
| 7 | 高清腹腔镜 | 1根 |
| 8 | 台车 | 1台 |
| 9 | 双关节胸腔镜手术器械 | 1套 |
| 10 | 持针钳 | 1把 |
| 11 | 手术剪 | 1把 |
| 12 | 分离钳 | 3把 |
| 13 | 抓钳 | 3把 |
| 14 | 吸引管 | 1把 |
| 15 | 肝胆外科手术器械 | 1套 |
| 16 | 20-5转换器 | 1把 |
| 17 | 穿刺器（10.5*95） | 4把 |
| 18 | 穿刺器（5.5*95） | 2把 |
| 19 | 10mm取石钳 | 1把 |
| 20 | 10mm胆囊抓钳 | 1把 |
| 21 | 10mm钛夹钳 | 1把 |
| 22 | 5mm电凝钩 | 1把 |
| 23 | 5mm电凝棒 | 1把 |
| 24 | 5mm弯分离钳 | 1把 |
| 25 | 5mm弯剪刀 | 1把 |
| 26 | 5mm可拆卸冲洗吸引器 | 1把 |
| 27 | 5mm鼠齿抓钳 | 1把 |
| 28 | 5mm无损伤抓钳 | 1把 |
| 29 | 气腹针 | 1把 |
| 30 | 10mm施夹钳 | 1把 |
| 31 | 单极电凝线 | 1把 |
| 32 | 5mm阑尾抓钳 | 1把 |
| 33 | 疝气钳 | 1把 |
| 34 | 疝气针 | 1把 |
| 35 | 器械消毒盒 | 2个 |

## 腔镜系统（1台）

## （一）腔镜系统招标参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 一 | 要求 |
| 1 | 可满足全高清腹腔镜诊疗系统 |
| 2 | 提供“进”字注册证 |
| 二 | 光学视管腹腔镜 |
| 7 | 4K UHD超高清光学视管，直径≥10mm。 |
| 8 | 视野方向≥30°。 |
| 9 | 视野范围≥88°。 |
| 10 | 光学视管长度≥310mm。 |
| 11 | 具有透镜组设计。 |
| 12 | 具有非球面设计。 |
| 三 | 摄像平台系统 |
| 1 | 具有HDTV高清成像,水平扫描分辨率≥1080线,图像处理过程中具有自动降噪，支持3D和2D数字信号输出； |
| 2 | 具有特殊光成像检查术 |
| 3 | LED一体化设计,将主机、光源系统整合至一台设备中,且采用≥4个LED灯泡 |
| 4 | 采用LCD触摸屏设计 |
| 5 | 具有冻结功能 |
| 6 | 具备HD-SDI/SD-SDI/3G-SDI/DVI等多种高清数码输出方式； |
| 7 | 可搭载3D电子腹腔镜，进行3D观察，拥有3D视野方向可旋转，也可实现特殊光功能； |
| 8 | 具有主机光源一体化的电子镜平台，兼容采用先端CCD技术的高清电子腹腔镜、电子胆道镜、电子膀胱软镜、电子输尿管软镜、电子鼻咽喉镜等； |
| 9 | 可自动测光。 |
| 10 | 具备远程控制 |
| 11 | 具有自动增益控制 |
| 四 | 全高清摄像头 |
| 1 | ▲配备3CMOS传感器，逐行水平扫描分辨率≥1080P。 |
| 2 | 具有光学≥2倍变焦。齐焦变焦功能可通过遥控按钮自动调节，具备电动调焦功能； |
| 3 | 分体式设计； |
| 4 | 具有增强特殊光成像检查术； |
| 5 | 具有IR观察功能 |
| 6 | 兼容自动清洗/消毒方法。 |
| 五 | 高流量气腹机 |
| 1 | 注气流速≥45L/min； |
| 2 | 流速设定范围≥0.1-45L/min； |
| 3 | 具有正常和小腔体模式； |
| 4 | 具有压力显示，腹内压显示，流速显示及总用气量显示等； |
| 5 | 具有内置减压阀，可直接接大钢瓶 |
| 6 | 可接自动排烟系统，高、低档自动调节； |
| 7 | 具有腹内压过高报警，管路堵塞报警、钢瓶内压力过低报警； |
| 8 | 防水面板设计，全部数字量化显示; |
| 六 | 高频电外科平台 |
| 1 | 具有单极和双极、等离子等≥16种外科手术模式； |
| 2 | 根据不同组织自动调节功率输出； |
| 3 | 具有触摸屏； |
| 4 | 具有快速记忆功能； |
| 5 | 具有器械自动识别； |
| 6 | 具有新型生理盐水模式； |
| 7 | 具有等离子电切治疗； |
| 8 | 可与气腹机连接，具备术中自动排烟功能。 |
| 七 | 4K液晶监视器 |
| 1 | ≥30英寸4K的LCD面板，支持4K分辨率≥4096×2160； |
| 2 | 具有OCP绚丽黑曜面板技术； |
| 3 | 视野角度，上/下/左/右≥89°； |
| 4 | 多种输入/输出端口，包括DVI-D、HDMI、TMDSSingleLink、BNC、3G/HD/SD--SDI等 |
| 5 | 具有图像强调功能。 |
| 八 | 台车 |
| 1 | 配置腔镜专业医用台车，车身为不锈钢或新型更优材料材质，多角度旋转； |
| 2 | 车轮为万向轮，有防压线功能，车轮带有刹车器； |

## （二）腔镜系统配置清单（1台）

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜图像处理装置 | 1套 |
| 2 | 高流量气腹机 | 1台 |
| 3 | 高频电外科平台（带电刀连线） | 1套 |
| 4 | 台车 | 1台 |
| 5 | 超清液晶监视器 | 1台 |
| 6 | 摄像头 | 1套 |
| 7 | 4K光学视管镜 | 2套 |
| 8 | 导光束 | 1套 |
| 9 | 消毒盒 | 1个 |
| 1 | φ5×95穿刺器 | 2把 |
| 2 | φ10×95穿刺器 | 2把 |
| 3 | φ2×120气腹针 | 1把 |
| 4 | φ10-φ5转换器 | 1把 |
| 5 | φ5X330勾状电凝 | 1把 |
| 6 | φ5X330棒状电凝 | 1把 |
| 7 | φ5X360双极细齿电凝钳(带孔) | 1把 |
| 8 | φ5X360双极弯分离电凝钳 | 1把 |
| 9 | 双极高频电线 | 1根 |
| 10 | 单极高频电线 | 1根 |
| 11 | 直V形持针钳（左弯） | 1把 |
| 12 | φ5X330三通冲洗管 | 1把 |
| 13 | φ5*360胆囊抓钳 | 1把 |
| 14 | φ5*360肠抓钳 | 1把 |
| 15 | φ5*360鸭嘴分离抓钳 | 1把 |
| 16 | φ5*360弯分离钳 | 1把 |
| 17 | φ5*360直角分离钳 | 1把 |
| 18 | φ5*360弯剪 | 1把 |
| 19 | φ5*360取石钳 | 1把 |
| 20 | φ5*430无损伤抓钳 | 1把 |

## 3、电子胆道镜招标参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 有“进”字号注册证 |
| 2 | 与特定主机相连可实现早癌诊断特殊光功能 |
| 3 | 视 野 范 围≥120°（直视）视野方向直视0° |
| 4 | 景 深：≥3-100mm |
| 5 | 先 端 部：外 径≤4.8mm |
| 6 | 插 入 部：外 径≤5.2mm |
| 7 | 先端部弯曲角，上≥160°，下≥130° |
| 8 | 器械管道内径≥2mm |
| 9 | 有 效 长 度≥380mm，全长≥660mm |
| 10 | 最小可视活检距离自先端部≤3 mm |
| 11 | 配备测漏器及灭菌盒 |

## 4、胆道碎石器招标参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | ▲输出能量：0.1～0.4焦耳，分≥5档电子调节。 |
| 2 | 输入功率：≤140VA。 |
| 3 | 放电模式：≥4种碎石模式，单次脉冲、复式脉冲一、复式脉冲二、OOD脉冲放电模式等。 |
| 4 | 放电时间：≤2.0μs |
| 5 | 放电脉冲重复频率：最高放电脉冲重复频率≥30HZ／每秒 |
| 6 | 电极通过细胞毒性实验，细胞相对增值率应≥70%。 |
| 7 | 电极通过迟发型超敏反应实验，应无迟发型超敏反应。 |
| 8 | 电极通过皮内反应实验：试验样品与溶剂对照平均记分之差≤1.0。 |
| 9 | 电极具有定位装置 |
| 10 | 胆道镜电极直径≤1.5mm。 |
| 11 | ▲十二指肠镜电极直径≤1.0mm，可配合十二指肠镜及胆道子母镜直视下进行ERCP下碎石取石。 |
| 12 | 双极并行电极，可重复使用。 |
| 13 | 自动检测电极寿命 |
| 14 | 显示放电次数范围0-99次，并自动累加。 |
| 15 | 可显示输出能量、电极寿命、碎石放电模式、治疗计数、故障信息等内容。 |
| 16 | 内置≥8英寸液晶显示屏 |
| 17 | 可进行手动按键设置治疗参数和治疗模式，脚踏开关控制设备放电进行碎石。 |

# 4标段：

# 一、采购内容

| 序号 | 设备名称 | 国产 /进口 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宫腔镜 | 进口 | 1 | 套 |
| 2 | LEEP刀 | 国产 | 2 | 套 |
| 3 | 宫颈光动力治疗仪 | 国产 | 1 | 台 |
| 4 | 新生儿辐射台 | 国产 | 5 | 台 |
| 5 | 盆底治疗仪 | 国产 | 1 | 台 |

- 采购内容

- 1、宫腔镜招标参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 一 | ▲要求：全高清摄像主机、全高清摄像头、多功能影像数据采集系统、冲洗膨宫系统需为同一品牌 |
| 二 | 全高清全数字化图像处理摄像主机 |
| 1 | 输出分辨率≥ 1920x1080P，16:9显示，逐行扫描。 |
| 2 | ▲影像系统可同时处理两路视频信号，升级实现单平台双镜联合和双像呈现，在同一显示器分屏显示，具备≥4 种同屏显示模式。 |
| 3 | 具有可升级的模块化设计，可连接同品牌多种电子镜和纤维软镜，如：电子膀胱镜、电子输尿管镜、电子鼻咽喉镜、电子支气管镜、纤维膀胱镜、纤维输尿管镜、纤维胆道镜等。 |
| 4 | ▲影像系统可兼容4K超高清摄像头、3D超高清摄像头和染色（NIR近红外光显影功能）摄像头等。 |
| 5 | 可连接≥ 2种全高清摄像头，包含全高清钟摆式摄像头等。 |
| 6 | 可根据手术需要，动态调节画面亮度。 |
| 7 | 术野画面≥5级亮度可调，术野画面≥5级电子放大功能。 |
| 8 | 纤维镜图像优化功能≥2种。 |
| 9 | 术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。 |
| 10 | 通过摄像头可操控手术设备，如气腹机等，并可通过摄像头实现术野录像、拍照、调节白平衡、亮度，并可实现与一体化手术室无缝连接。 |
| 11 | 输出端口：3G-SDI数字端口≥1个，DVI-D数字端口≥2个。 |
| 三 | 全高清全数字化摄像头 |
| 1 | 摄像头像素≥1920 x 1080P，显示比为16：9。 |
| 2 | 具备≥5级变焦功能。 |
| 3 | 全数字化摄像头，全程数字化影像传输。 |
| 4 | 通过摄像头直接可操控手术设备，如气腹机等，并可实现与一体化手术室无缝连接。 |
| 5 | 摄像头≥3个按键可设置≥4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印，调节白平衡、亮度等。 |
| 四 | 多功能影像数据采集系统 |
| 1 | 可以全数字化存储记录静态图像、动态影像。 |
| 2 | ▲具有多功能影像平台集成医用数据管理系统功能 |
| 3 | 具有≥12种语言显示。 |
| 4 | 可利用摄像头按钮进行录像、拍照等功能控制，可与一体化化手术室无缝对接。 |
| 5 | 可连接气腹机等设备，并利用摄像头实现远程操控。 |
| 6 | 可连接USB键盘、USB鼠标，具有兼容USB打印机、USB脚踏开关等功能。 |
| 7 | 可通过USB接口完成采集，可兼容任意品牌的移动硬盘和U盘。 |
| 8 | 采用嵌入式封闭系统，防止恶意病毒入侵。 |
| 9 | 多功能影像数据采集系统自带USB接口≥4个。 |
| 10 | 配置储存空间≥1T。 |
| 11 | 输入端口：SDI≥1个、DVI≥2个。 |
| 12 | 输出端口：DP接口≥3个。 |
| 五 | 冲洗膨宫系统 |
| 1 | 配有TFT触摸操作屏。 |
| 2 | 吸引流速100ml/min-300ml/min。 |
| 3 | 参数调节步幅20ml/min。 |
| 4 | 主机可通过软件升级获得腹腔镜、泌尿外科、耳鼻喉科等多个科室应用的冲洗吸引系统应用。 |
| 5 | 配有可重复使用管路。 |
| 6 | 可以与动力主机联动。 |
| 7 | 打开设备时会执行自检。 |
| 六 | 医用全高清液晶监视器 |
| 1 | ≥25吋高清医用专业液晶监视器 |
| 2 | 分辨率 ：≥1920x1080。 |
| 3 | 数字接口：DVI、SDI等。 |
| 4 | 模拟接口：BNC、S端子、RGB。 |
| 七 | 医用台车 |
| 八 | 图文工作站 |
| 九 | 配置宫腔镜2套+宫腔镜器械2套+宫内刨削动力系统+气腹机+腹腔镜2套+腹腔镜器械2套 |

## 2、LEEP刀招标参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 一 | LEEP刀主机 |
| 1 | 工作模式： |
| 1.1 | ≥3种电切模式：纯切、混切1、混切2等； |
| 1.2 | ≥2种电凝模式：柔凝/凝切、强凝等； |
| 1.3 | ≥2种双极模式：精细双极、标准双极等； |
| 2 | ≥2种工作频率：电切模式频率为330kHz,电凝模式频率为1MHz； |
| 3 | ▲整机输出功率为0～200 W，1W可调； |
| 4 | 具有开机自检和双回路安全自动监测、控制（自动监测异常并关闭功能输出）功能，并能声光报警提示； |
| 5 | 具有中性电极实时监测接触质量系统 |
| 6 | 具有误操作报警功能 |
| 7 | 功率设置，高亮LED数字显示，防水按键方式调节； |
| 8 | 工作音量可调节； |
| 9 | 柔凝/凝切档位，具有组织的切割功能，切割的同时还具有一定的凝血效果； |
| 10 | 具有两种启动方式：手控和脚控； |
| 11 | 可掉电保存当前使用模式及使用功率； |
| 12 | 具有自动电压调节功能； |
| 13 | 采用数字化电路设计，微电脑控制程序； |
| 14 | 配绝缘专用手术台车； |
| 15 | ▲LEEP刀主机和LEEP手术吸烟器均为原装配套 |
| 16 | 提供多种类型的手术电极 ； |
| 二 | LEEP手术吸烟器 |
| 1 | ▲具备≥3级过滤方式，过滤效果可有效滤除≥99.99%的颗粒物； |
| 2 | 吸烟流量：≥80L/min，流量输出0～100级连续可调。 |
| 3 | 工作噪声：≤40 dB(A)； |
| 4 | 采用负压吸烟方式，最大真空度：≥14KPa； |
| 5 | 吸烟器操作方式具有与LEEP刀电磁感应式自启动功能，无需脚踏控制，吸烟关闭延迟时间设置可调； |
| 6 | 吸烟器电磁感应方式与LEEP主机联控，LED显示延时关闭时间，0~50秒可调； |
| 7 | 提供可高温、高压消毒专用带烟道绝缘窥器； |
| 8 | LEEP主机和吸烟器与台车一体化机集成设计。 |

## 3、宫颈光动力治疗仪招标参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 光源类型： LED光源和半导体激光器 |
| 2 | 中心波长：LED:630nm±10nm ，激光630nm±5nm |
| 3 | 功率：LED＞300mW/cm2,激光＞500mW |
| 4 | 光斑直径：LED 100cm,激光 5mm |
| 5 | 定时：0-90分钟 |
| 6 | 触摸屏操作 |
| 7 | 输出：LED灯头，激光：柱状光纤 |
| 8 | 重量≤5Kg |

## 4、新生儿辐射台招标参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 温控方式：微电脑高精度伺服控温 |
| 2 | 温控模式：预热、 自动、手动控制模式等 |
| 3 | ▲温控范围：32℃~38℃ |
| 4 | 温控扩充范围：25℃~38℃ , 用于特殊婴儿护理 |
| 5 | 温度显示范围：25℃~42℃ |
| 6 | 温控精确度：≤0.5℃ |
| 7 | 床面温度均匀度：≤2℃ |
| 8 | 温度显示精确度：≤0. 1℃ |
| 9 | 温度传感器精确度：≤0.3℃ |
| 10 | ▲温度波动范围：±0.5℃ |
| 11 | 升温时间：≤45min |
| 12 | APGAR 评分计时器 |
| 13 | 设置温度、肤温、计时、加热功率百分比实时 LED 分屏显示 |
| 14 | 具有断电、偏差、超温、传感器故障、手动等≥5种声光报警和自检功能 |
| 15 | 温度偏差可在前面板修正 |
| 16 | 具备双 CPU 控制系统、独立热切断装置等多重超温保护 |
| 17 | 肤温传感器具有防脱落保护装置 |
| 18 | 斜照辐射，采用进口特种耐热钢管 |
| 19 | 斜照设计红外线辐照均匀 |
| 20 | 婴儿床下置 X 光拍片板，可直接进行 X 光拍片，无需旋转辐射源，中断对婴儿的辐射热 |
| 21 | 婴儿床面电动倾斜、±12°无级可调，四周有机玻璃挡板可向下翻转可拆卸 |
| 22 | 超静音防滑轮 |
| 23 | LED 照明灯照明方向、亮度无级可调 |
| 24 | 铝镁合金机体，氟喷涂工艺 |
| 25 | 整体支架采用立柱轨道 |
| 26 | 双托盘、输液架在立柱轨道上下可调 |
| 27 | 底座托盘：450mm*630mm±10mm |
| 28 | 床面尺寸≥640mm*780mm |
| 29 | 具有输液密封口 |

## 5、盆底治疗仪招标参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 一 | 硬件 |
| 1 | ▲具有≥3个电刺激通道、≥3个生物反馈通道、≥1个内置压力通道、≥1个线控通道（远距离调节电流）。 |
| 2 | 肌电信号测量范围≥1-1500μV。 |
| 3 | 肌电信号分辨率≤0.5μV，差模输入阻抗≥8 MΩ。 |
| 4 | 刺激频率≥2-200Hz，刺激脉宽≥50-700μS。 |
| 5 | 标配有压力气囊，主机内置气泵和压力传感器，基础气压≥50mmHg，压力测量范围 ≥10-105mmHg，测量分辨率≤1mmHg。 |
| 6 | ▲具有线控功能，可通过手动线控开关和脚踏开关分别实现电流强度的调节和电刺激输出的关闭。 |
| 7 | ▲配置脚踏开关。 |
| 8 | 具有联网功能模块，支持护士工作站、医生工作站、同类设备以及服务器联网。 |
| 9 | 一体化设计，刺激反馈主机内置于工作站推车机箱内。 |
| 二 | 软件 |
| 1 | 具有肌电评估和压力评估两种盆底肌肉功能评估方式，压力评估指标至少包括静息压、最大收缩压和持续收缩压，并可对压力评估结果进行打分。 |
| 2 | 预设至少六种肌肉功能评估方案，包括压力筛查方案、腰背肌肉评估方案和咳嗽反射评估方案，支持包括英文、法文等多语言播放，且评估模板可手动隐藏。 |
| 3 | 具有评估方案自定义功能，可以对评估通道、评估阶段、指导语和评估指标等参数进行自定义。 |
| 4 | 盆底肌肉功能评估项目至少包括盆底肌肉静息肌张力和稳定性、快肌肌力、快肌收缩时间和放松时间、慢肌肌力和稳定性、慢肌耐力。 |
| 5 | 盆底肌肉功能评估过程中，可实现对盆底肌、腹肌、臀肌和内收肌四个部位同时进行实时监测，且腹肌、臀肌和内收肌阈值可调。 |
| 6 | 盆底肌肉功能评估报告具有肌电时域报告和肌电频域报告两种数据分析报告，频域报告指标至少包括平均功能频率和中值频率。 |
| 7 | 评估报告具有盆底肌、腹肌、臀肌及内收肌的肌电图，且支持同时显示反映腹肌、臀肌及内收肌异常收缩的指标，并可自定义报告简要说明和治疗建议，支持个性化自动解读评估报告。 |
| 8 | 具有咳嗽反射评估方案，可检测不同咳嗽状态下盆底肌肉的反应能力，评估时间≤60秒，并自动生成评估报告，评估指标包括起始收缩潜伏时间和最大值等。 |
| 9 | 具有标准盆底肌区分训练模块，可同时监测盆底肌肉、腹肌、内收肌和臀肌共四个部位肌群的运动状态，并可通过刺激反馈和多媒体动画反馈进行上述肌肉的区分定位。 |
| 10 | 在每次治疗开始前可自动快速评估当前盆底肌肉的功能状态，评估时间≤50秒, 无需选择筛查评估方案进行评估，然后根据评估结果直接自动调整治疗方案的参数并显示，包括电刺激参数、凯格尔训练参数和多媒体动画训练参数，允许进一步手动调整。 |
| 11 | 治疗方法至少包括肌电触发电刺激、扩张训练、刺激反馈训练、音乐放松训练、呼吸放松训练、多媒体游戏训练，并可自行导入音乐和多媒体动画。 |
| 12 | 可以通过压力反馈的方式进行盆底肌肉被动扩张训练，且扩张训练方案≥5种，支持多媒体动画反馈和压力信号反馈，可手动调节充气量，并具有过压保护。 |
| 13 | 电流强度调节方式至少包括旋钮调节、鼠标调节和按键调节，并支持远距离线控调节。 |
| 14 | 疗程方案内的每次治疗可根据患者当前肌肉状态自适应调整凯格尔训练模板的模板高度、模板宽度和收缩时间，并允许在治疗过程中手动调整模板高度。 |
| 15 | 疗程方案内的每次治疗可根据患者当前肌肉状态自适应调整电刺激参数，包括刺激频率、刺激脉宽和刺激时间等，并允许在治疗过程中手动调整上述参数。 |
| 16 | 治疗过程中实时监测肌肉疲劳状态，监测指标至少包括平均功率频率，可根据疲劳状态自动调整训练难度。 |
| 17 | 可实现多通道关联刺激，处于关联状态下的各通道之间刺激和休息状态同步。 |
| 18 | 内置叫号功能、预约功能和邮件发送功能，可进行诊疗叫号、数据邮件发送以及诊疗预约等，且可手动设置软件开机自动启动功能。 |
| 19 | 设备需登录使用，可对使用者进行管理，包括新增、删除等操作，同时，也可对使用者的操作权限进行设置，包括病历修改、删除等操作。 |
| 20 | 数据管理模块至少包括工作量统计、数据回顾和趋势分析等，可实现多个条件联合检索，并支持多种图表形式显示，包括线图、直方图和饼图。 |

# 第四部分  合同范本

榆林市中医院迁建项目医疗设

备购置合同

X

X

X

X

设

备

#### 项目编号：

需方（甲方）榆林市中医医院

供方（乙方）

榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置合同（XXXX设备）

需方（甲方）：     榆林市中医医院

供方（乙方）：

合同签订地点：    榆林市中医医院

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，就乙方向甲方供货事宜，双方本着平等自愿、友好协商的原则，在遵守招标文件、投标文件所有条款规定基础上，经双方协商一致同意签订本合同。

一、供货清单

| 序号 | 设备名称 （注册证名称） | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总金额（大写）： _ (¥ 元）（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：若设备在甲方提供的用电电源基础上有其他特殊要求的，由乙方负责完成（包括电源专用箱、射线警示灯等）。

二、1.交货地点：榆林市中医医院迁建院区（设备安装点）

- 交货注意事项：交货前与院方主管科室、基建办、项目部等部门联系做好设备进场前期准备工作，进场时和进场后必须严格按照相关部门要求开展工作。

- 设备安装前需要主动与施工单位、项目设计单位及项目单位主管部门对接，协商安装事宜。

- 设备安装后负责清理安装时所产生的垃圾及外包装。

三、1.交货期： 合同签订后，在具备安装条件之日起15天（如若生产厂家或中标单位在投标文件内体现交货期＜15天的以投标文件为准）。

2.安装期：设备到场后，乙方需在10天内完成安装调试工作，并达到甲方要求的验收标准。

四、合同价款

1. 合同总价是投标产品在使用地点达到正常使用条件下所包含的所有费用，包括：新产品供应价、运杂费(含保险)、调试费、培训费及其它相关费用，进口设备包含海关税及附属税、手续费等所有税、费。

- 合同总价一次包死，在合同执行期间不受市场价变化的影响。

五、付款方式（按具体约定执行）

1. 合同签订30日后支付合同总价款的60%；

2. 设备安装验收合格后，试运行满足甲方使用需求，90日内支付合同总价款的40%。

3. 乙方指定收款银行账户信息:

1)公司名称：

2)开户行名称：

3)帐号：

4. 甲方付款前，乙方应当按照甲方要求提供正规等额税票，否则甲方付款时间相应顺延；同时甲方内部报账付款流程期限导致不能按期付款的，付款时间相应顺延，不属于违约，无需承担违约责任。

六、运输

1. 运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、装卸费、搬运费等全部费用。

2. 运输方式：乙方自行选择。

七、售后服务

1. 质保期:从设备安装验收合格之日为： 1 年，（如生产厂家或中标单位在投标文件内体现质保期＞1年的以投标文件为准。）质保期内设备需要进行无偿的、定期的维护和保养。

2. 质保期内服务：在质保期内（质保期起始日期应为安装验收合格之日起），乙方在接到用户对所购设备进行维修的要求后，应在4小时内给予答复，并派出合格的维修人员在1个工作日内到用户现场进行维修服务。若因设备质量造成损害，全部费用由乙方自行支付；若需将产品送回生产厂维修，乙方还应支付维修设备所需的往返全部费用。

3. 质保期外服务：在质保期后设备终身维修，维修时只收取零配件成本价格费用，免收其余一切费用。

4. 大型设备应当提供维修维护手册、常用备件（包括耗材）与易损零部件的清单及价格表。

5. 有故障代码和维修密码的设备应提供故障代码表及维修密码，带有软件的设备应提供软件备份。

八、质量保证

1. 乙方设备及材料必须保证质量可靠、进货渠道正常、配置合理，满足标书要求。

2. 所投产品必须是最新工艺生产的最新产品，产品因原材料或加工工艺造成的质量和内外观缺陷问题，由乙方负责解决并承担全部维修、更换费用，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

- 乙方应保证合同项下所供设备是合同规定厂家制造的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的合格产品。

- 乙方应保证其设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

- 根据检验结果或者在质量保证期内，如果设备的数量、质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

- 乙方设备经过国家法定部门鉴定和注册。

- 乙方设备必须性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

九、检验和测试

1.甲方或其代表应有权检验和测试产品及其部件，以确认所供产品是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。甲方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试，以书面形式通知乙方。

2.检验和测试在甲方指定的地点或单位进行，以出具合格的检测报告为准。

十、技术服务

1. 技术资料：提供产品合格证和使用说明书(中文)以及产品图纸（特种设备需提供全套的设计、制造、安装、施工等技术图纸）。

- 技术培训：

1)内容：应包括设备原理、使用操作、保养维修技术，使受训人员达到独立使用、熟练操作的程度。

2)地点：按照甲方要求。

3)人员：按照甲方要求。

4)费用：已包含在合同总价内，甲方不再另行支付。

十一、验收

1. 设备到货后，乙方负责安装调试，达到正常运行条件后通知医院验收。需商检的进口设备，必须提供商检证明到当地商检部门登记或邀请当地商检部门的商检人员参加验收，所产生的一切费用由乙方负责。

2. 甲方根据合同要求对设备进行验收、确认设备产地、规格、型号和数量。如有必要可通知招标代理机构并邀请有关专家验收。

- 验收合格后，甲乙双方填写设备安装验收单，并向使用单位提交设备所包含的所有资料。以便使用单位日后管理和维护。

- 验收依据：合同文本、招标文件、投标文件以及国内相应的标准、规范。

- 乙方提供《项目实施报告》且评价达到“满足”或“基本满足”。

6.负责办理国家规定的使用许可证或其他质检计量检定证书。

十二、安全责任

1.乙方在运输、装卸、安装调试设备时，应当注意严格按照安全规范操作，若发生人身损伤或者设备损坏等事件时，由乙方承担全部赔偿责任和法律责任。

2.本合同所约定的设备在交付甲方前，设备可能存在毁损、灭失等风险全部由乙方承担。

十三、违约责任

本合同履行过程中，乙方违反本合同任一条款时视为违约，乙方应当赔偿甲方因此造成的一切损失，并向甲方支付本合同总价款30%的违约金。乙方未按合同要求提供货品质量不能满足技术要求，甲方有权单方解除本合同，乙方应当赔偿甲方因此造成的一切损失，并向甲方支付本合同总价款30%的违约金。乙方逾期供货，每逾期一日，须向甲方承担合同总价款千分之一的违约责任，逾期供货超过3日的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方承担合同价款30%的违约责任。乙方发生其他违约行为时，甲方可以按照《民法典》的规定要求乙方承担相应的违约责任。

十四、争议解决方式

本合同在履行过程中若发生任何争议，双方均应友好协商解决，协商不成时，双方均同意向甲方所在地人民法院起诉解决。

十五、其他条款

1.本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商签订书面补充协议，补充协议为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自甲乙双方签字并加盖公章之日起生效。

3.本合同一式伍份，甲方持肆份，乙方持壹份，均具有同等法律。

需方（盖章）：                供方（盖章）：

单位名称：榆林市中医医院      单位名称：

联系电话： 0912-3360442       联系电话：

需方代表签字：                供方代表签字：

签订日期：    年   月   日

# 第五部分  投标文件格式

投标人应按照招标文件要求编制投标文件，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并按要求加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定分别封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于评标委员会评审）。

项目编号：KY2024-1-325*标段

（正本或副本）

榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（手术麻醉、妇产等设备）货物类项目

投标文件

投标人全称（公章）：

时             间：

目    录

第一部分   投标函

第二部分   开标一览表（报价表）

分项报价表

技术指标偏差表

商务条款响应说明

第三部分   投标人资格条件证明文件

第四部分   投标方案说明

第五部分   投标人承诺书

第六部分   附件

中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函

监狱、戒毒企业声明函

第一部分   投标函

陕西开源招标有限公司：

我单位收到贵公司KY2024-1-325号招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格服务和全面技术、售后服务保障。

2、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

4、同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。

5、中标后按照本招标文件规定向贵方缴纳中标服务费。

6、我方的投标文件自开标之日起计算有效期为  90  日历日。

7、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

第二部分 开标一览表（报价表）

项目名称：

项目编号：                                                        *标段

投标人全称：                                                      单位：元

| 报价内容 投标内容 | 投标报价 | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价：人民币（大写） ¥ 元 |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。 |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表1

分项报价表

项目名称：

项目编号：                                                 共   页，第   页

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（人民币大写）： （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。 2、本表中的“投标报价”与“开标一览表”中的“投标报价”一致,各子项分别报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表2

技术指标偏差表

项目名称：

项目编号：                                                    *标段

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

请按项目实际情况，对应招标文件第三部分“技术参数及要求”，认真填写本表。完全响应只需填写全部响应；若有偏离，偏离情况填写：优于或低于，并说明具体情况。

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表3

商务条款响应说明

项目名称：

项目编号：                                           *标段

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件实际数据 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、按照投标人须知前附表商务条款须如实填写（包括交货期、质保期、地点、结算方式等）。

2、响应说明填写：优于、相同、低于。

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

第三部分  投标人资格证明文件

法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 信 息 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 身份证号 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （正反面） |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |  |
|  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |

（法定代表人直接投标，只须提供法定代表人证明书）

法定代表人授权书

陕西开源招标有限公司：

本授权书声明：注册于（ 市场监督管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、职务、身份证号）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务、身份证号）为合法代理人，就贵方组织的有关（招标项目名称及标段 ）（项目编号：                 ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标之日起计算有效期为    日历日。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附：被授权人：          性别：         职务：

联系地址：

联系电话：                      传真：

法定代表人及被授权人身份证

| 法定代表人身份证正反面 | 被授权人身份证正反面 |
| --- | --- |

说明：1．本授权书有效期自开标之日计算不得少于90日历日。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3．法定代表人签字或盖章可采用纸质签字或盖章后，上传至电子投标文件，也可使用法定代表人CA锁在电子投标文件制作软件中签章。

近三年无重大违法、违纪书面声明

致：陕西开源招标有限公司

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。

特此声明！

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：陕西开源招标有限公司

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

榆林市政府采购货物类项目投标人信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码：

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限：   年   月   日—   年    月   日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购投标人形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。承诺有效期为一年。

投标信用承诺书

项目标段：

投标人：

统一社会信用代码：                               法人代表：

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：             投标人（盖章）：

承诺时间：       年     月     日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

第四部分  投标方案说明

一、投标人企业简介。

二、投标人根据采购内容及评审内容要求，自主编写方案说明。

三、投标人认为有必要说明的问题。

第五部分  投标人承诺书

一、投标人企业关系关联承诺书（格式一）

二、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式二）

格式一：

投标人企业关系关联承诺书

我方对本承诺书的真实性、合法性承担法律责任，承诺内容如下：

1、我方在本项目投标响应中，         （存在/不存在）与其他投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

1-1、股权关系说明

1-1-1、我单位法定代表人（单位负责人）姓名：        。

1-1-2、我单位控股的单位有        。

1-1-3、我单位被        （单位或自然人）            控股。

1-2、管理关系说明

与我单位存在管理关系的单位有                。

2、我方与采购人不存在利害关系及其他可能影响投标公正性的情形。

3、其他与本项目有关的利害关系说明：                。

我方承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

格式二：

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构磋商采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

地址：                              邮编：

电话：

年  月   日

承诺书Ⅱ

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告：近三年因项目质量问题的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书V

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资格条件证明文件、业绩证明文件及其他证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

第六部分  附件

一. 中小企业声明函(非中小微企业不填写)

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体） 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

日  期：      年     月   日

备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

三、监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

日  期：      年     月      日

备注：投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

# 四、信用中国陕西榆林承诺申报截图

（投标人须在开标前将附件1、附件2、附件3按时上传至信用中国（陕西榆林）进行公示，并将上传后的截图附在投标文件中。）

附件1 投标人信用承诺书

投标人：

统一社会信用代码：                             法人代表：

承诺有效期限：         年      月      日—         年      月      日

在                                   项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：                 投标人（盖章）：

承诺时间：       年     月     日

附件2 投标人委托代理人员信用承诺书

在                                   项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：        年     月     日—        年     月     日

投标人：

承诺人（签字或盖章）：

承诺时间：       年     月     日

附件3  投标信用承诺书

项目标段：

投标人：

统一社会信用代码：                               法人代表：

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：             投标人（盖章）：

承诺时间：       年     月     日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

附件4 关于信用承诺网上公示的通知及操作指南

陕西开源招标有限公司

地    址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

邮    编：710000

电    话：029-81206622/6633

网    址：http://kyzb.com.cn

电子邮箱：kyzb@kyzb.com.cn